DIAM 230.189.26.AL						                            	Kraków, dnia 19-10-2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy:                Dostawa, instalacja i uruchomienie Wideolaryngoskopu szt-2

Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Marii Orwid 11, 30-688 Kraków

NIP: 675 11 99 442

WYMAGANE PARAMETRY

| Videolaryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem o przekątnej nie mniejszej niż 3,5” | TAK |
| --- | --- |
| Ekran videolaryngoskopu zintegrowany na stałe z rękojeścią | Tak |
| Urządzenie medyczne | Klasa I |
| Urządzenie wyposażone w baterię | Tak |
| Urządzenie wyposażone w baterię umożliwiającą jej wielokrotne ładowanie | TAK |
| Możliwość ładowania baterii urządzenia w trakcie pracy | TAK |
| Maksymalny czas potrzebny do naładowania baterii | Max 4 godziny |
| Wbudowany kolorowy ekran dotykowy | 3,5” |
| Rozdzielczość ekranu | 640x960 pikseli |
| Wskaźnik pozostałego czasu działania baterii | TAK |
| Wyświetlacz LCD typu TFT obrotowy w płaszczyźnie pionowej i poziomej | TAK |
| Regulacja kąta nachylenia ekranu w pionie: | 140° |
| Regulacja kąta nachylenia ekranu w poziomie: | 270° |
| Źródło Światła | LED |
| Natężenie oświetlenia | Nie mniej niż 600lx |
| Temperatura barwowa światła (w kelwinach) | Nie mniej niż 5000K |
| Ochrona przed parowaniem kamery podczas zabiegu niewymagająca podgrzewania – łyżki jednorazowe z powłoką anti-fog | TAK |
| Łyżki jednorazowe typu MAC w 5 różnych rozmiarach | TAK |
| Transmisja danych w technologii WI-FI i HDMI | TAK |
| Urządzenie wyposażone w port USB C do ładowania baterii oraz transmisji danych | TAK |
| Urządzenie wyposażone w port HDMI | TAK |
| Funkcja szkoleniowa – możliwość podłączenia urządzenia do zewnętrznego monitora przy pomocy przewodu HDMI i przekazywania obrazu w czasie rzeczywistym | TAK |
| Sygnalizacja połączenia przez HDMI na ekranie urządzenia za pomocą specjalnej ikony | TAK |
| Zapis video w standardzie MPEG-4 (MP4) | TAK |
| Zapis zdjęć w standardzie JPEG (JPG) | TAK |
| Możliwość wprowadzenia oznaczenia (np. nazwy oddziału lub użytkownika) w oprogramowaniu urządzenia | TAK |
| Możliwość ustawienia poziomu jasności ekranu | TAK |
| Rozdzielczość przestrzenna 6,5 lp/mm | TAK |
| Funkcja ostrzegawcza o zapełnianiu się pamięci urządzenia | TAK, |
| Możliwość pracy w każdych warunkach – całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu oraz ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku wszystkich elementów urządzenia (ekran, rękojeść w tym bateria, tor wizyjny w tym kamera) przed zalaniem oraz pyłem - spełnienie normy wodoodporności IP66 | TAK |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Stawka VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa, instalacja i uruchomienie wideolaryngoskopu | 2 |  |  |  |
| Wartość netto oferty: |  |  |  |  |  |
| Wartość VAT: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto oferty: |  |  |  |  |  |
| Gwarancja (min. 24 miesiące): |  |  |  |  |  |
| Przeglądy w okresie gwarancji ( jeśli dotyczy w przypadku jeżeli przeglądy nie są wymagane wpis w paszporcie): |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji: |  |  |  |  |  |
| Termin Płatności min. 60 dni od dostarczenia faktury : |  |  |  |  |  |

Termin składania oferty: do 22-10-.2026 godz. 12.00

Ofertę należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres mail alewandowska@su.krakow.pl Osoba do kontaktu: Agnieszka Lewandowska 124247244