Kraków, 21.10.2026 r.

Zapytanie ofertowe nr DIAM.271.184.2026.KK NA ZAKUP NARZĘDZI: Zakup lamp czołowych operacyjnych (4 szt.) wraz z dostawą

Dział Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ceny zakupu narzędzi: lampy czołowe operacyjne             o specyfikacji jak niżej  lub równoważnej:

|  | PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba szt. | Parametr wymagany/ wartość | Parametr oferowany |
| 1 | Lampa czołowa operacyjna ledowa | 4 | Tak |  |
| 2 | Natężenie światła 200 000 Lux | - | Tak |  |
| 3 | Temperatura barwowa 5000 K | - | Tak |  |
| 4 | Zakres regulacji oświetlanego pola z odległości 46 cm: 70 – 90 mm | - | Tak |  |
| 5 | Czas pracy na naładowanych akumulatorach przy maksymalnym natężeniu (żywotność baterii) – do 8 godzin | - | Tak |  |
| 6 | Czas ładowania baterii max. 4 godziny (przez USB), czas ładowania baterii za pomocą ładowarki stacjonarnej (łącznie 4 akumulatory) – max. 2 godziny | - | Tak |  |
| 7 | Szacowany czas eksploatacji: do 100 000 godzin |  |  |  |
| 8 | Waga całkowita max. 260 g | - | Tak |  |
| 9 | Płynna cyfrowa regulacja ściemniania | - | Tak |  |
| 10 | Szybka zmiana baterii bez potrzeby wyłączania lampy | - | Tak |  |
| 11 | Pełna regulacja kąta wiązki i zwiększony zakres wielkości plamki | - | Tak |  |
| 12 | Wyraźna, okrągła wiązka jednorodnego światła | - | Tak |  |
| 13 | Szybkie złącze USB do ładowania z komputera bądź gniazda sieciowego | - | Tak |  |
| 14 | Zintegrowane wskaźniki stanu naładowania baterii | - | Tak |  |
| 15 | Wymienny pałąk na twardy lub miękki | - | Tak |  |
| 16 | 4 akumulatory litowo-polimerowe | - | Tak |  |
| 17 | Zasilacz sieciowy | - | Tak |  |
| 18 | Ładowarka stacjonarna na 4 akumulatory | - | Tak |  |
| 19 | Walizka na lampę | - | Tak |  |

|  | WARUNKI GWARANCJI, SERWISU DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
|  | ### GWARANCJE |  |  |
|  | Okres gwarancji dla urządzeń i wszystkich ich składników …[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega również, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat. | ≥24 Tak/podać |  |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać w pełni sprawnego sprzętu. | Tak |  |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 2 dni robocze | Tak |  |
|  | W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w wymaganym terminie urządzenie zastępcze na czas naprawy o parametrach nie gorszych niż oferowane. | Tak |  |
|  | Maksymalny czas naprawy 60 dni w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż dostarczony sprzęt. Czas naprawy 60 dni liczony jest od daty dostawy sprzętu zastępczego. | Tak |  |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | Tak |  |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | Tak |  |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | Tak |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | Tak |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | Tak |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba szt. | Cena jednostkowa netto* (w zł) | Cena jednostkowa brutto* (w zł) | Wartość netto (w zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa czołowa operacyjna | 4 szt. |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto oferty* (w zł) (suma cen za cały sprzęt i cen za dostawę) |  |  | Razem: |  |  |  |

Wartość VAT:

Termin realizacji (dostawy):

Termin płatności (preferowany 60 dni):

Ofertę proszę przesłać do dnia 27.10.2026 r. do godziny 12:00 na adres: kkosibowicz@su.krakow.pl

……………………………………………...

Podpis osoby uprawnionej