[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 07.11.2018 r.

Nr sprawy: DFP.271.195.2018.AG
                  Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego. 
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej ustawą pzp, zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Udzielone poniżej odpowiedzi pociągają za sobą konieczność wprowadzenia zmian w treści siwz. Dlatego Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał zmiany (modyfikacji) treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie załącznika nr 1a. Załącznik nr 1a z naniesionymi zmianami zamawiający przekazuje w załączeniu. 

1. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, z cyfrową regulacją LGC dostępną na panelu dotykowym, natomiast regulacja TGC dostępna jest na suwakach panelu operatora?

Odpowiedź:

Tak

2. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, z ilością obrazów pamięci dynamicznej CINE 24 461?

Odpowiedź:

Tak

3. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, z głowicą liniową o zakresie częstotliwości pracy 3,5-16,0 MHz?

Odpowiedź:

Tak

4. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, z głowicą convex o zakresie częstotliwości pracy 1,2-5,7 MHz, oraz kątem skanowania 60°?

Odpowiedź:

Tak

5. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym zabezpieczeniu podlega jedynie system operacyjny ultrasonografu?
W związku z odpowiedzialnością producenta wynikającą  z uzyskania certyfikatu CE producent jest zobowiązany do ochrony urządzenia przed jakimikolwiek obcymi  modyfikacjami. W przypadku zaniechania takiej ochrony ani producent ani jednostka notyfikująca certyfikat CE nie mogliby zagwarantować bezpieczeństwa użytkowania aparatu. 

Odpowiedź:

Tak

6. Pytanie

§5 ust. 10 umowy – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wymiany sprzętu na nowy w przypadku trzykrotnej naprawy tej samej usterki? Z uwagi na modułową budowę aparatów uszkodzonych elementów/podzespołów8.nie naprawia się, lecz wymienia na nowe.

Odpowiedź:

Tak

Zamawiający jednocześnie informuje, iż zmianie ulega treść §5 ust. 10 wzoru umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W przypadku braku możliwości usunięcia wady modułu/części lub trzykrotnej naprawy tej samej usterki modułu/części Wykonawca zobowiązuje się do wymiany reklamowanego modułu/części na nową wolną od wad w terminie do 10 dni roboczych od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Szpital Uniwersytecki wzywa Wykonawcę do realizacji jego obowiązków w terminie 7 dni roboczych. Bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu uprawnia Szpital Uniwersytecki do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Szpital Uniwersytecki uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 5 % kwoty brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych.”

8. Pytanie 
– pkt. 8 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG wyposażony w monitor o przekątnej 17 cali i rozdzielczości 1600x1200 pkt ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza aparat USG wyposażony w monitor o przekątnej 17 cali. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną rozdzielczość.  
9. Pytanie 
 – pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG wyposażony wyłącznie w manualną regulacje TGC dostępną z konsoli aparatu ?

Odpowiedź:

Tak

10. Pytanie 
– pkt. 18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG wyposażony w pamięć CINE 21 000 klatek ??

Odpowiedź:

Tak

11. Pytanie
– pkt 47. 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG z rejestrowaną prędkością  w Dopplerze Pulsacyjnym od – 7,65 m/s do 0 lub od 0 do + 7,65 m/s ?? 

Odpowiedź:

Nie

12. Pytanie 
– pkt 56.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG wyposażony w głowicę z zakresem częstotliwości pracy 3,0 – 13,0 MHz ??

Odpowiedź:

Tak

13. Pytanie 
– pkt 57. 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG wyposażony w głowicę wykonaną w technologii Multi Layer Technology, która jest nowocześniejszą technologią niż opisana w SIWZ przez zamawiającego ??

Odpowiedź:

Tak

14. Pytanie 

Zamawiający wymaga nowoczesnego, innowacyjnego aparatu dlatego Prosimy o potwierdzenie czy zamawiający będzie wymagał aby aparat posiadał dwa niezależne spektra przepływu ?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

15. Pytanie 

Prosimy o potwierdzenie czy zamawiający wymaga, aby aparat USG wyposażony w M-mode anatomiczny (3 niezależne kursory – linie proste) w czasie rzeczywistym, jak i retrospektywnie z pamięci Cine ? Jest to obecnie standard a zamawiający nie określił ilości linii.


Odpowiedź:

Nie

[image: image1.png]
3
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]