[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 25.06.2018 r.

Nr sprawy: DFP.271.104.2018.BM




Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację i uruchomienie pomp infuzyjnych.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1 
część 1 – pompa strzykawkowa ze stojakiem.

dot. parametru poz.8

Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową posiadającą możliwość łączenia 2 pomp w moduły bez użycia stacji dokującej, lecz za pomocą elementu umożliwiającego zasilanie 2 połączonych pomp jednym przewodem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 8 dot. części 1.
Pytanie 2
część 1 – pompa strzykawkowa ze stojakiem.

dot. parametru poz. 10

Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową posiadającą klawiaturę symboliczną oraz numeryczną do wprowadzania wartości parametrów?

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją, nie jest to parametr wymagany.
Pytanie 3
część 1 – pompa strzykawkowa ze stojakiem.

dot. parametru poz. 18 i 25

Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową posiadającą możliwość programowania prędkości infuzji oraz bolusa w zakresie 0,1 do 99, 99 co 0,01 ml/h, w zakresie do 999,9 co 0,1 ml/h i do 2000 ml/h co 1 ml/h?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 18 i 25 dot. części 1.
Pytanie 4
część 1 – pompa strzykawkowa ze stojakiem.

dot. parametru poz. 50

Czy Zamawiający dopuści stojak jezdny o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu 15 kg?

Odpowiedź: Nie.
Pytanie 5
część 4 – pompa objętościowa ze stojakiem.

dot. parametru poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową o nieco większej wadze, a mianowicie 2,26 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 3 dot. części 4.
Pytanie 6
część 4 – pompa objętościowa ze stojakiem.

dot. parametru poz. 8

 Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową posiadającą możliwość łączenia 2 pomp w moduły bez użycia stacji dokującej, lecz za pomocą elementu umożliwiającego zasilanie 2 połączonych pomp jednym przewodem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 8 dot. części 4.
Pytanie 7
część 4 – pompa objętościowa ze stojakiem.

dot. parametru poz. 10

Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową posiadającą klawiaturę symboliczną oraz numeryczną do wprowadzania wartości parametrów?
Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją, nie jest to parametr wymagany.
Pytanie 8
część 4 – pompa objętościowa ze stojakiem.

dot. parametru poz. 21

Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową  posiadającą możliwość programowania objętości od 0,1 do 20 000 ml z rozdzielczością 0,01 do 99,99ml, 0,1 do 999,9 i 1ml powyżej 1 000 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 21 dot. części 4.
Pytanie 9
część 4 – pompa objętościowa ze stojakiem.

dot. parametru poz. 47

Czy Zamawiający dopuści stojak jezdny o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu 15 kg?

Odpowiedź: Nie.
Pytanie 10
Część 1 - Pompy strzykawkowe ze stojakiem 

stojak jezdny do każdej pompy

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie stojaka jezdnego przeznaczonego do współpracy z  pompami infuzyjnymi, o nośności 30kg, ze  stabilną, pięcioramienną podstawą pokrytą lakierem proszkowym,  przejezdną na kółkach min. 2 kółka z hamulcem. Średnica podstawy: 600 mm (± 50 mm). Wysuwany wieszak na płyny infuzyjne – chromowany. Min. 2 wieszaki na płyny infuzyjne. Wysokość regulowana od 1350 do 2220 mm (± 50 mm).
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację dot. stojaka jezdnego w zakresie części 1.
Pytanie 11 
Część 3 poz.21 - Pompy strzykawkowe (8 szt), stacja dokująca, stojak na stację

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z monochromatycznym wyświetlaczem o proporcjach zapewniających prawidłowy odczyt,  Podświetlany wyświetlacz graficzny , kąt widoczności ~40° ze wszystkich stron, przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach, napisy w j. polskim.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 21 i 27 dot. części 3.
Pytanie 12 

Część 4 poz.5 - Pompy objętościowe ze stojakiem

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z monochromatycznym wyświetlaczem o proporcjach zapewniających prawidłowy odczyt,  Podświetlany wyświetlacz graficzny , kąt widoczności ~40° ze wszystkich stron, przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach, napisy w j. polskim.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 5 dot. części 4.
Pytanie 13 

Część 4 poz. 6 - Pompy objętościowe ze stojakiem

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy  z  uchwytem do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych , który jest w prosty sposób montowany do pompy bez konieczności użycia narzędzi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 6 dot. części 4.
Pytanie 14
Część 4 poz. 7 - Pompy objętościowe ze stojakiem

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy  bez zintegrowanego uchwytu. Uchwyt stanowi osobny element który jest w prosty sposób montowany do pompy bez konieczności użycia narzędzi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 7 dot. części 4.
Pytanie 15
Część 4 - Pompy objętościowe ze stojakiem

Poz. 40 Stojak jezdny do każdej pompy 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stojaka jezdnego o następujących cechach : stojak przeznaczony do współpracy z  pompami infuzyjnymi, o nośności 30kg, ze  stabilną, pięcioramienną podstawą pokrytą lakierem proszkowym,  przejezdną na kółkach min. 2 kółka z hamulcem. Średnica podstawy: 600 mm (± 50 mm). Wysuwany wieszak na płyny infuzyjne – chromowany. Min. 2 wieszaki na płyny infuzyjne. Wysokość regulowana od 1350 do 2220 mm (± 50 mm).
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację dot. stojaka jezdnego w zakresie części 4.
Pytanie 16
Dotyczy :Część 1 - Pompy strzykawkowe ze stojakiem

Pkt 5. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności przyzna punkty za niebieskim czytelny monochromatyczny wyświetlaczem LCD  o przekątnej 3 cale  oraz funkcją automatycznego dostosowywania wielkości  liter i cyfr w stosunku do ilości wyświetlanych informacji ?

Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.
Pytanie 17
Dotyczy :Część 1 - Pompy strzykawkowe ze stojakiem

Pkt 12 Czy Zamawiający zechce przyznać  punkty za w pełni automatyczny  napęd strzykawki  z zabezpieczeniem przed niekontrolowana podażą, ale z możliwością manualnego przesuwania tłoka strzykawki  ?

Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.
Pytanie 18
Dotyczy :Część 1 - Pompy strzykawkowe ze stojakiem

Pkt 18 Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie pompy  z funkcja programowania infuzji co 0,01 w zakresie 0,1 – 9,99 ml/godz, co 0,1 w zakresie 10-99,9 ml/h oraz co 1 w zakresie 100-1200ml/h

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 18 dot. części 1.
Pytanie 19
Dotyczy :Część 1 - Pompy strzykawkowe ze stojakiem

Pkt. 20 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy infuzyjnej posiadającej   jednostki U zamiennie w stosunku do jednostek IE , z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 20 dot. części 1.
Pytanie 20
Dotyczy :Część 1 - Pompy strzykawkowe ze stojakiem

Pkt. 23 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy  z wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 – 999 ml programowana co 0,1 ml? , ale z możliwością wybrania dawki w zakresie 0,1 – 9999 U ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 23 dot. części 1.
Pytanie 21
Dotyczy :Część 1 - Pompy strzykawkowe ze stojakiem

Pkt 24 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z wstępnie wybieranym czasem  w zakresie 1 sekundy do 96  godzin ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 24 dot. części 1.
Pytanie 22
Dotyczy :Część 1 - Pompy strzykawkowe ze stojakiem

Pkt 25 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z prędkością bolusa od 50 -1200 ml/h  co 50 ml/h?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 25 dot. części 1.
Pytanie 23
Dotyczy :Część 1 - Pompy strzykawkowe ze stojakiem

Pkt 33 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z biblioteka do 150 leków w 19  różnych profilach?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 33 dot. części 1.
Pytanie 24
Dotyczy :Część 1 - Pompy strzykawkowe ze stojakiem

Pkt 34 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ciśnienia okluzji od 50 mmHg-900 mmHg na 22 poziomach ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 34 dot. części 1.
Pytanie 25
Dotyczy :Część 1 - Pompy strzykawkowe ze stojakiem

Pkt. 38 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czasu ponownego ładowania maksymalnie 6 h, co w praktyce może oznaczać znacznie krótszy czas a zatem możliwe spełnienie oczekiwań zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza punktację i modyfikację w poz. 38 dot. części 1.
Pytanie 26
Dotyczy :Część 1 - Pompy strzykawkowe ze stojakiem

Pkt 43 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy  z historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1500 zdarzeń?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 43 dot. części 1.
Pytanie 27
Dotyczy :Część 1 - Pompy strzykawkowe ze stojakiem

Pkt 47 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podstawy wyposażonej w 5 podwójnych kół  w tym 5 z blokadą

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 47 dot. części 1.
Pytanie 28
Dotyczy :Część 1 - Pompy strzykawkowe ze stojakiem

Pkt 49 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stojaka dedykowanego do pomp  bez zbiorniczka na płyn?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza punktację w poz. 49 dot. części 1.
Pytanie 29
Dotyczy :Część 1 - Pompy strzykawkowe ze stojakiem

Pkt 50 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stojaka do pomp  z maksymalnym  obciążeniem  do 15 kg?

Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.
Pytanie 30
Część 3 - Pompy strzykawkowe (8 szt), stacja dokująca, stojak na stację
Pkt 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp  z  szybkością dozowania +/-3%

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 6 dot. części 3.
Pytanie 31
Część 3 - Pompy strzykawkowe (8 szt), stacja dokująca, stojak na stację
Pkt 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  pompy z biblioteką leków do 150 leków
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 13 dot. części 3.
Pytanie 32
Część 3 - Pompy strzykawkowe (8 szt), stacja dokująca, stojak na stację
Pkt 17 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z systemem alarmów 

Alarm pustej strzykawki

Alarm przypominający –zatrzymana infuzja

Alarm okluzji

Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia

Alarm rozładowanego akumulatora

Alarm braku lub źle założonej strzykawki

Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki

Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia

Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora

Alarm wstępny przed końcem infuzji- pozostały czas krótszy jest krótszy od określonego czasu trwania (regulowany od 1-30 min ), a pozostała objętość płynu spadła poniżej 10% pojemności strzykawki?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 17 dot. części 3.
Pytanie 33
Dotyczy: Część 4 - Pompy objętościowe ze stojakiem
Pkt 3  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy  z Waga pompy gotowej do użycia około 2 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 3 dot. części 4.

Pytanie 34
Dotyczy: Część 4 - Pompy objętościowe ze stojakiem
Pkt 5. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności przyzna punkty za niebieskim czytelny monochromatyczny wyświetlaczem LCD  o przekątnej 3 cale  oraz funkcją automatycznego dostosowywania wielkości  liter i cyfr w stosunku do ilości wyświetlanych informacji ?

Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.
Pytanie 35
Dotyczy: Część 4 - Pompy objętościowe ze stojakiem
Pkt 18. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy infuzyjnej posiadającej   jednostki U zamiennie w stosunku do jednostek IE , z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 18 dot. części 4.

Pytanie 36
Dotyczy: Część 4 - Pompy objętościowe ze stojakiem
Pkt 21. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy  z wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 – 999 ml programowana co 0,1 ml? , ale z możliwością wybrania dawki w zakresie 0,1 – 9999 U?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 21 dot. części 4.

Pytanie 37
Dotyczy: Część 4 - Pompy objętościowe ze stojakiem
Pkt 22. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z wstępnie wybieranym czasem  w zakresie 1 sekundy do 96  godzin ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 22 dot. części 4.
Pytanie 38
Dotyczy: Część 4 - Pompy objętościowe ze stojakiem
Pkt 23. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z Prędkość bolusa 50-1500 ml/h?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 23 dot. części 4.

Pytanie 39
Dotyczy: Część 4 - Pompy objętościowe ze stojakiem
Pkt 31. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z biblioteka do 150 leków w 19  różnych profilach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 31 dot. części 4.

Pytanie 40
Dotyczy: Część 4 - Pompy objętościowe ze stojakiem
Pkt 32. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ciśnienia okluzji od 50 mmHg-750 mmHg na 19 poziomach ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 32 dot. części 4.

Pytanie 41
Dotyczy: Część 4 - Pompy objętościowe ze stojakiem
Pkt 36. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czasu ponownego ładowania maksymalnie 6 h, co w praktyce może oznaczać znacznie krótszy czas a zatem możliwe spełnienie oczekiwań zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza punktację w poz. 36 dot. części 4.

Pytanie 42
Dotyczy: Część 4 - Pompy objętościowe ze stojakiem
Pkt 39. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  Historii pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1500 zdarzeń?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 39 dot. części 4.

Pytanie 43
Dotyczy: Część 4 - Pompy objętościowe ze stojakiem
Pkt 44 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podstawy wyposażonej w 5 podwójnych kół  w tym 5 z blokadą

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 44 dot. części 4.
Pytanie 44
Dotyczy: Część 4 - Pompy objętościowe ze stojakiem
Pkt 46 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stojaka dedykowanego do pomp  bez zbiorniczka na płyn?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza punktację w poz. 46 dot. części 4.

Pytanie 45
Dotyczy: Część 4 - Pompy objętościowe ze stojakiem
Pkt 50 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stojaka do pomp  z maksymalnym  obciążeniem  do 15 kg?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 46
Dotyczy  części nr 3  – Dostawa, instalacja i uruchomienie 8 sztuk pomp strzykawkowych  ze  stacją dokującą i stojakiem   
 
ad pkt. 32

W pkt.32 Zamawiający ustalił wymóg pomiaru ciśnienia bezpośrednio w linii infuzyjnej. Funkcja ta może być realizowana tylko przez jeden model pomp - Asena CC i przy zastosowaniu specjalnych zestawów infuzyjnych, których cena zdecydowanie przewyższa  ceny powszechnie stosowanych linii infuzyjnych stosowanych w pompach strzykawkowych. 

Ustalenie tak nieproporcjonalnie wysokiej punktacji dla tego punktu zdecydowanie ogranicza zasadę uczciwej konkurencji. W związku z powyższym prosimy o proporcjonalne rozłożenie wagi punktowej miedzy wszystkie punktowane wymogi specyfikacji.

Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.
Pytanie 47
Dotyczy  części nr 3  – Dostawa, instalacja i uruchomienie 8 sztuk pomp strzykawkowych  ze  stacją dokującą i stojakiem   
ad pkt. 38

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z opisem w pkt.38 Zamawiający oczekuje możliwości wyjęcia ze stacji dowolnej pompy strzykawkowej lub objętościowej a co za tym idzie również możliwość wpięcia w dowolne gniazdo stacji dokującej pompy strzykawkowej lub objętościowej. 
Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.
Pytanie 48
Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów/elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje jedynie wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy.
Pytanie 49
Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Dotyczy §7 ust. 1 – Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne podanie ilości oczekiwanych materiałów eksploatacyjnych. Każdy z oferentów może przewidzieć inne ilości oraz typy akcesoriów, co zdecydowanie zmieni wartość oferty.

Odpowiedź: W zakresie sporządzania oferty Wykonawca powinien posłużyć się wskaźnikami, według których możliwe jest określenie ilości materiałów eksploatacyjnych.
Pytanie 50
Dot. Części 3 pkt. 32

Czy Zamawiający będzie wymymagał do uzyskania 20 pkt mozliwości pomiaru ciśnienia bezpośrednio w linii infuzyjnej z dokładnością co 1 mmHg w zakresie 1 mmHg-1000 mmHg poprzez dedykowany sensor instalowany w linii infuzji, instalowany w pompie?
Odpowiedź: Zamawiający dookreślił zapis w punkcie 32 dot. części 3.
Pytanie 51
Dot. Części 4 pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę objętościową o wadze 2,5 kg?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 3 dot. części 4.

Pytanie 52
Dot. Części 4 pkt. 10

Czy Zamawiający zrezygnuje z pkt. za ten parametr? Pragniemy zauważyć, że obecnie powszechnie używanym standardem ze względów bezpieczeństwa jest stosowanie przez szpitale, dedykowanych pomp kodowanych kolorystycznie, do żywienia dojelitowego, żeby zminimalizować ryzyko błędu związanego z drogą podaży.

Odpowiedź: Nie.
Pytanie 53
Dot. Części 4 pkt 18

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, g, mU, U, kU, mmol z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz oraz 24h? Są to jednostki najczęściej stosowane podczas infuzji i są w pełni wystarczające do poprawnej podaży leków pacjentowi.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 18 dot. części 4.

Pytanie 54
Dot. Części 4 pkt 20

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową bez systemu automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji z automatycznym wstrzymaniem infuzji  po alarmie okluzji w części górnej (pomiędzy pompą a workiem) i z automatycznym wstrzymaniem po alarmie okluzji w części dolnej (pomiędzy pompą a pacjentem)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 20 dot. części 4.

Pytanie 55
Dot. Części 4 pkt 22 i 23

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową                               z programowaniem czasu infuzji w zakresie 1 min-24h i prędością bolusa 10-1200 ml/h. Ze względów epidemiologicznych w większości rekomendacji najrzadziej co 24 h trzeba zmienić leki lub płyny które są dpodawane pacjentowi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 22 i 23 dot. części 4.

Pytanie 56
Dot. Części 4 pkt 26

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z bolusem w jednostkach: ml, ng, μg, mg, g, mU, U, kU, mmol z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 26 dot. części 4.

Pytanie 57
Dot. Części 4 pkt 27

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z trybem stand-by bez ograniczenia czasowgo z wyłączeniem trybu w dowolnym momencie ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 27 dot. części 4.

Pytanie 58
Dot. Części 4 pkt 32

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z ciśnieniem okluzji możliwym do ustawienia na 9 poziomach w zakresie 50-800 mmHg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w poz. 32 dot. części 4.

Pytanie 59
Dot. Części 4 pkt 44

Czy Zamawiający zgodzi się na udzielenie 10 pkt. w przypadku zaoferowania kół łożyskowanych wykonanych z elastycznego materiału co zdecydowanie podnosi komfort użytkowania i żywotność stojaków?

Odpowiedź: Zamawiający przyzna 3 punkty za zaoferowanie kół łożyskowych.
Pytanie 60
Dot. Części 4 pkt 45

Czy Zamawiający zgodzi się na udzielenie 10 pkt. w przypadku zaoferowania regulowanego stojaka w zakresie 1720-2500 mm?
Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż Zamawiający wprowadził modyfikację w poz. 48 w zakresie części 1 oraz w poz. 45 w zakresie części 4.
W załączeniu przekazuję Arkusz cenowy stanowiący załącznik nr 1a uwzględniający wprowadzone modyfikacje. 

Ponadto informuję, że termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 28.06.2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2018 r. o godz. 12:15. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

[image: image1.png]
2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]