[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 15.10.2018 r.

Nr sprawy: DFP.271.189.2018.AJ
DO   WSZYSTKICH   WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację i uruchomienie zestawu do VNG
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji:
Pytanie 1, dotyczy pozycji nr: 1, 12, 13,  

Czy Zamawiający dopuści zestaw komputerowy składający się z osobno: komputera stacjonarnego o parametrach podanych w SIWZ, monitora nie dotykowego 17’’, myszki, klawiatury oraz oprogramowania sterowanego za pomocą myszki i klawiatury? 

Uzasadnienie: Z naszych doświadczeń klasyczne monitory są stabilniejsze niż monitory dotykowe. Rozwiązanie takie zapewnia większą trwałość i wytrzymałość zestawu komputerowego. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 2, dotyczy pozycji nr: 2, 14

Czy Zamawiający dopuści zestaw VNG z listwą świetlną zamiast rzutnika? 

Uzasadnienie:W proponowanym systemie zastosowano listwę do stymulacji przy badaniach m.in. Gaze, optokinezie, wodzenia sakkadowego i sinusoidalnego. Rozwiązanie to jest alternatywą dla projektora/rzutnika, nie wpływa jednak na funkcjonalność urządzenia. Zaletą listwy świetlnej jest możliwość stosowania jej w małych pomieszczeniach. Jest możliwość zamontowania listwy do ściany jak i postawienia na specjalnym stelażu. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3, dotyczy pozycji nr: 26, 27

Czy Zamawiający dopuści zestaw VNG bez możliwości rozbudowy o fotel obrotowy lub fotel do rehabilitacji, zamiast tego w możliwość rozbudowy o gogle do rehabilitacji z obiektywnym zapisem oczopląsu i modułem analizy przy rehabilitacji BPPV, przy zastosowaniu np. manewru „barbecue”?

Uzasadnienie:W proponowanym rozwiązaniu jest możliwość zastosowania produktu do obiektywnej analizy oczopląsu przy rehabilitacji BPPV. Rozwiązanie nie zawiera fotela do rehabilitacji. 

Odpowiedź: Dot. pkt 26 - Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ (parametr punktowany). Dot. pkt 27-tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4, dotyczy pozycji nr: 30: 
Czy Zamawiający dopuści maskę bez wymiennych gąbek za to zbudowane wewnątrz z materiału odpornego na środki do dezynfekcji powierzchniowej z możliwością przecierania maski po każdym pacjencie?

Uzasadnienie: takie rozwiązanie jest korzystniejsze ze względu na brak konieczności kupowania jednorazowych nakładek. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i zmienia parametr w poz. 30 na punktowany.
Pytanie 5, dotyczy pozycji nr 33:

Czy Zamawiający dopuści kamery wbudowane w maskę zamiast kamer mocowanych na magnes?

Uzasadnienie:Takie rozwiązanie jest korzystniejsze ze względu na trwałość maski i mniejsze ryzyko uszkodzenia. Dodatkowym atutem jest stabilność kamer, co wpływa znacznie na dokładność pomiaru ruchów gałki ocznej. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ (pytanie dotyczy parametru punktowanego, nie bezwzględnie wymaganego)
Pytanie 6, dotyczy pozycji nr 34:

Czy Zamawiający dopuści kamery z częstotliwością próbkowania min. 60 Hz?

Uzasadnienie:W przypadku częstotliwości >24 Hz obraz z kamery jest płynny. W przypadku zastosowania bardzo wysokich częstotliwości pracy zwiększa się wielkość zapisywanych plików, co powoduje szybsze zapełnianie się dysku twardego komputera. Częstotliwość próbkowania 60 Hz jest wystarczająca do przeprowadzenia dokładnej analizy, a zarazem optymalna ze względu na ilość danych wprowadzanych do komputera. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 7, dotyczy pozycji nr 38:

Czy Zamawiający dopuści wideootoskop nie pracujący pod wspólną  bazą z systemem VNG?

Uzasadnienie:W proponowanym rozwiązaniu baza docelowa jest osobna, natomiast jest możliwość zapisu wyników badania wideootoskopowego w jednym katalogu razem z wynikami badań VNG. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ (parametr punktowany).
Pytanie 8:

Czy Zamawiający wymaga system VNG z możliwością rozbudowy do systemu ENG?

Uzasadnienie:W przypadku klinicznego zastosowania warto jest mieć możliwość wykonania badania ENG. Jest to ważna cecha urządzenia, gdyż rozszerzenie możliwości o badania ENG w przyszłości stanowi znacznie mniejszy koszt, niż zakup osobnego systemu ENG.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zestawu do VNG zgodnie z SIWZ.
W załączeniu przekazuję zmieniony załącznik nr  1a  do specyfikacji.

[image: image1.png]
2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]