[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





    Kraków, dnia 26.07.2018 r.

Nr sprawy: DFP.271.70.2018.BZ
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: Dostawa materiałów do zabiegów klasycznych i wewnątrznaczyniowych dla Oddziału Klinicznego Chirurgii Naczyniowej
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację. 
Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 13 cewnika angiograficznego, o nastepujacych krzywiznach: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter (1; 3); Hockey Stick; Hook (0,8; 1,0); KA2; Mani; Mikaelsson; Modified Cerebral; Modified Hook (1; 2; 3); Modified Simmons; Motarjeme; Motarjeme Cane; Multipurpose A1; MW2; Newton (1; 2; 3; 4); Osborne; Renal Double Curve; Reuter; RBI; RIM; Shepherd Hook (0,8; 1,0); Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral; Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush; UAC, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 59 strzykawki z manometrem  która posiada dren wysokociśnieniowy o długości 35,5 cm, pozostałe parametry bez zmian ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 3

Pakiet 46

Czy Zamawiający dopuści balon lekowy z dawką paklitaxelu 3,5 mikrograma/mm2
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 4

Dot. Części 1

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania introducerów udowych z prowadnikiem o średnicy 0,038”  spełniających pozostałe wymagania SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 5

Dot. Części 6

Ze względu na ofertę konkurencyjną cenowo – prosimy o dopuszczenie prowadników najwyższej jakości, spełniających wszystkie wymagania SIWZ z końcówką „J”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 6
Dot. Części 7

Ze względu na ofertę konkurencyjną cenowo – prosimy o dopuszczenie prowadników najwyższej jakości, spełniających wszystkie wymagania SIWZ z końcówką „J”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 7
Dotyczy przedmiotu zamówienia - część 71

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów łat poliestrowych dzianych o grubości 0,36 mm, w rozm. 10x100mm lub 10x150mm, przeznaczonych do zabiegów na tętnicach szyjnych.

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w opisie przedmiotu zamówienia żądając łat do zabiegów kardiochirurgicznych, zamiast łat do zabiegów naczyniowych?
Odpowiedź: Zamawiający w dniu 17.07.2018 r. Dokonał zmiany opisu przedmiotu zamówienia 
w części 71:
Było: Łata chirurgiczna poliestrowa
Jest:  Łata poliestrowa dziana

Było: Łata chirurgiczna poliestrowa, do zastosowania w angioplastyce, do zabiegów ASD, VSD, grubość 0,52-0,61mm, z oznacznikami zabezpieczającymi przed skręceniem, szerokość 1-1,5 cm, długość 10-15,2 cm.
Jest: Łata poliestrowa dziana o grubości 0,36 mm, w rozm. 10x100mm lub 10x150mm, przeznaczona do zabiegów na tętnicach szyjnych.

Pytanie 8
Dotyczy przedmiotu zamówienia - część 79

Czy Zamawiający wymaga protez z politetrafluoroetylenu, cienko i grubościennych, powlekanych żelatyną, celem braku krwawienia z otworów po założonych szwach, braku zawijania się brzegów protezy i przesiąkania protezy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 
Pytanie 9
Dotyczy przedmiotu zamówienia - część 79

Prosimy o dopuszczenie w części 79, poz. 1 protez cienkościennych o średnicach 6-8mm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, reszta parametrów bez zmian
Pytanie 10
Pytanie dotyczy części nr 74:

Czy Zamawiający dopuści stentgraft z możliwością implantacji protezy wewnątrznaczyniowej z dostępu chirurgicznego 17F po jednej stronie i z nakłucia tętnicy 7F po stronie przeciwnej ? Pozostałe parametry zgodnie z siwz.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 11

Pytanie dotyczy części nr 74:

Czy Zamawiający dopuści stentgraft do leczenia tętniaków aorty brzusznej: stenty o długości od 100 mm do 200 mm i średnicy 10 mm z EndoBagami o średnicy 7,0 cm; Zaopatrywanie tętniaków o średnica szyi aorty podnerkowo od 18 do 28 mm;
Możliwość zaopatrzenia szyi tętniaka o kącie zagięcia do 60 stopni?

Pozostałe parametry zgodnie z siwz.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w części 75.
Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 61  

Cewnik  balonowy do dużych naczyń (w tym żylnych)   z dostępnymi średnicami 12/14/16/18 mm  pozostałe parametry pozostaja bez zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 88  

Stent samorozprężalny pokrywany lekiem do leczenia zmian tt w odcinku udowym z dostępnymi średnicami  6, 7 mm  pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 14
dot. części nr 46 Cewniki balonowe do zapobiegania i leczenia restenozy uwalniające lek w odcinku udowym

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie cewników balonowych do zapobiegania i leczenia restenozy uwalniajace lek w odcinku udowym:
Cewnik balonowy pokryty hydrofilną powłoką Matrix, składającą się z cząsteczek Resweratrolu i Paklitakselu, bezpolimerowy.

- materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia – typu GRILAMID;

- dostępne długości balonu: 40; 60; 80; 120; 150 mm – dla prowadnika 0,035”

- dostępne długości balonu: 40; 80; 120; 150 mm – dla prowadnika 0,014”

- dostępne średnice balonu: 

   - dla systemu 75 cm, prowadnika 0,035”, długości balonu 40; 60 mm –4,0; 5,0; 6,0, 7,0; 8,0 mm;
   - dla systemu 75 cm, prowadnika 0,035”, długości balonu 80; 120; 150 mm – 

4,0; 5,0; 6,0 mm;
   - dla systemu 130 cm, prowadnika 0,035”, długości balonu 40; 60; 80; 120; 150 mm – 4,0; 5,0; 6,0 mm

   - dla systemu 130 cm, prowadnika 0,014”, długości balonu 40; 80; 120; mm – 
1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm

   - dla systemu 130 cm, prowadnika 0,014”, długości balonu 150; mm – 

2,0; 2,5; 3,0 mm

- ciśnienie nominalne 6,08 bar; ciśnienie RBP 12,16 – 16,21 bar;

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie 15

dot. części nr 54  Cewniki balonowe do zapobiegania i leczenia restenozy uwalniajace lek w odcinku podkolanowo-goleniowym  

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymagań Zamawiającego dla cewników balonowych do zapobiegania i leczenia restenozy uwalniajace lek w odcinku podkolanowo-goleniowym  

W zamieszczonej specyfikacji znajdują się parametry dwóch różnych cewników balonowych do wykonywania procedur w odcinkach podkolanowych.

I.

- Cewnik balonowy pokryty hydrofilną powłoką typu FreePac, składającą się z cząsteczek mocznika i Paklitakselu

- dawka Paclitaxelu 3 ug/mm2

- czas uwalniania leku od 30 do 60 sek;

- materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia – typu FLEXITEC;

- dostępne średnice balonu: 4,00; 4,50 mm;

- dostępne długości balonu: 40; 60; 80 mm;

- ciśnienie nominalne 7 – 8 bar; ciśnienie RBP 12 – 20 bar;

- dostępne wersje współpracujące z prowadnikami 0,018"; 0,035”.

II.

- 3. generacja cewnika balonowego 

- pokrytego Paclitaxelem 2,2μg/mm2 (bez rozpuszczalnika lub polimeru!)

- długości 10-250 mm i średnicy 1,5-4 mm.

- Lek naniesiony jest na balon w dwóch warstwach („snow and ice“) i pokryty trzecią warstwą „seal“ (duża część leku jest również przykryta w trzech zagięciach złożonego balonu).

- Lek jest aktywnie uwalniany dopiero przy nadmuchaniu balonu do 6ATM i kontakcie ze ścianą naczynia krwionośnego i zostaje w ścianie naczynia przynajmniej przez okres 60 dni (wartość terapeutyczna).

- Łatwe przeprowadzenie przez naczynie krwionośne dzięki absolutnie gładkiej powierzchni o właściwościach hydrofilnych i małemu profilowi balonu - poniżej 1 mm.

- Dostępny system Rapid Exchange przez drut prowadzący 0,014” lub system OTW przez drut prowadzący 0,014“ i 0,018“ 

- Maksymalne nadmuchanie – Average Burst Pressure 22 ATM.

- RBP 14-16ATM.

- Długość cewnika 135 cm.

- Docelowa zmiania: podkolanowa [BTK]

W przypadku wskazania wymagań określonych w poz. I. prosimy o dopuszczenie:

Cewnik balonowy pokryty hydrofilną powłoką Matrix, składającą się z cząsteczek Resweratrolu i Paklitakselu, bezpolimerowy.

- materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia – typu GRILAMID;

- dostępne długości balonu: 40; 60; 80; 120; 150 mm – dla prowadnika 0,035”

- dostępne długości balonu: 40; 80; 120; 150 mm – dla prowadnika 0,014”

- dostępne średnice balonu: 

   - dla systemu 75 cm, prowadnika 0,035”, długości balonu 40; 60 mm – 
4,0; 5,0; 6,0, 7,0; 8,0 mm;
   - dla systemu 75 cm, prowadnika 0,035”, długości balonu 80; 120; 150 mm – 
4,0; 5,0; 6,0 mm;
   - dla systemu 130 cm, prowadnika 0,035”, długości balonu 40; 60; 80; 120; 150 mm – 4,0; 5,0; 6,0 mm

   - dla systemu 130 cm, prowadnika 0,014”, długości balonu 40; 80; 120; mm – 
1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm

   - dla systemu 130 cm, prowadnika 0,014”, długości balonu 150; mm – 

2,0; 2,5; 3,0 mm

- ciśnienie nominalne 6,08 bar; ciśnienie RBP 12,16 – 16,21 bar;

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował treść Opisu Przedmiotu Zamówienia w części nr. 54.
Pytanie 16

Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy poprzez nadanie par. 3 ust. 4 następującej treści: „Wykonawca jest właścicielem towaru znajdującego się w Magazynie do momentu jego pobrania z Magazynu przez Szpital Uniwersytecki”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 17

Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy poprzez dodanie do par. 3 ust. 1 zdania o następującej treści: „Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowego przechowania towaru, w tym zapewnienia odpowiednich warunków w Magazynie, tak aby zachować składowany towar w stanie niepogorszonym”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy. W przedmiotowej kwestii zastosowanie znajdą postanowienia wzoru umowy oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Pytanie 18

Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy poprzez dodanie do par. 3 ust. 16 o następującej treści:  „Towar, któremu upłynął termin ważności, nie może zostać pobrany z magazynu przez Zamawiającego.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 19

Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy poprzez dodanie do par. 3 ust. 17 o następującej treści:  „Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli terminu ważności produktów znajdujących się w magazynie Zamawiającego raz na kwartał.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 20

Część 72 - Stentgraft brzuszny lub piersiowy nitynolowy
Czy Zamawiający  dopuści stentgrafty o następującej specyfikacji:

Stentgraft do aorty brzusznej z mocowaniem nadnerkowym
· rusztowanie nitinolowe, pokryte poliestrem
· mocowanie w postaci haczyków nadnerkowych oraz dodatkowe haczyki podnerkowe

· optymalna widoczność w obrazie RTG

· możliwość zaopatrzenia aorty o minimalnej długości szyi 10 mm 

· możliwość zaopatrzenia aorty o wygięciu szyi proksymalnej do 75o
· system 3-modułowy z przedłużkami proksymalnymi (cuff) i dystalnymi

· średnica proksymalna części aortalnej od 20 mm do 36 mm, średnica dystalna nóg od 8 mm do 24 mm 

· maksymalna długość pokrycia stentgraftem to 280mm po stronie ipsilateralnej i 260mm po stronie kontralateralnej z możliwością przedłużenia 

· dodatkowe mocowanie nóg w korpusie głównym w postaci tępych haczyków zapobiegającym migracji 

· precyzyjny system wprowadzający – stopniowe otwieranie stentgraftu za pomocą pokrętła proksymalny koniec otwierany po rozprężeniu stentgraftu, dystalny koniec ipsilateralny po wszczepieniu nogi kontrlateralnej;

· system wprowadzający korpus główny służy jako koszulka do wprowadzenia nogi ipsilateralnej

· niskoprofilowy system wprowadzający 18 F lub 19 F dla korpusu głównego oraz od 13 F do 16 F dla nóg

· w standardzie dostępny system aortalno – jednobiodrowy o średnicy proksymalnej 20 – 36 mm o długości pokrycia 100mm (z możliwością przedłużenia) w zestawie z okluderem

Stentgraft do tętniaków aorty piersiowej 
-          rusztowanie z nitinolu, powleczone poliestrem 
-          stentgraft upakowany w dwie osłonki z elastycznym systemem wprowadzającym 
-          atraumatyczne mocowanie proksymalne - zakończenie pokryte poliestrem lub z odsłoniętymi drutami nitinolowymi 
-          proksymalny koniec stentgraftu otwierany po rozprężeniu całego stentgraftu
-          stentgraft wyposażony w wyprofilowany wzdłużny element nitinolowy, wzmacniający konstrukcję stentgraftu 

· optymalna widoczność w obrazie RTG

· obecność markerów na brzegach pokrycia stentgraftu

· uwolnienie stentgraftu dwuetapowe, po rozprężeniu części pokrytej i ustabilizowaniu położenia stentgraftu, uwalniana korona co zapewnia precyzję pozycjonowania
-          zakres średnic stentgraftu: 22-46 mm 
-          zakres długości stentgraftu: 100, 150, 200 oraz 250 mm 
-          dostępność stentgraftów prostych i stożkowych
-          znaczniki PtIr na stentgrafcie, dodatkowy znacznik w kształcie litery “D” na osłonce wewnętrznej systemu wprowadzającego 
-          system wprowadzający z hydrofilnym pokryciem 
-          zewnętrzna średnica systemu wprowadzającego 22 – 26F


Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 21

Część 83 - Stentgraft aortalny brzuszny z podnerkowym systemem mocowania

Czy Zamawiający dopuści stentgrafty o następującej specyfikacji:

-Stent Graft przeznaczony do leczenia tętniaków aorty brzusznej umiejscowionych    

  poniżej  tętnic nerkowych


-Rozwidlony, o budowie wielomodułowej 


-Połączenie protezy ze szkieletem za pomocą szwów


-Część aortalna i biodrowa wykonane z drutu nitinolowego z pokryciem z tkanego 
 
 poliestru cienkościennego o właściwościach przewyższających odpowiedni materiał 
 
  stosowany do  produkcji protez naczyniowych


-System podnerkowy, wieloczęściowy


-Umocowanie podnerkowe w postaci 4 par haczyków


-Maksymalne zagięcie szyi w odcinku proksymalnym aorty do 90o.


-Wzmocnienie trzonu na całej długości przy pomocy dwóch pierścieni górnych                               
oraz dwóch dolnych o delikatniejszej strukturze co eliminuje możliwość skręcenia 
trzonu 
przy zachowaniu bardzo dobrej adaptacji ściany stent graftu do ściany 
tętniaka


-System jest wprowadzany z jednostronnego dostępu chirurgicznego dla trzonu Stent 
Graftu   ( 20 – 23 F) i dwustronnego dla odnóg biodrowych ( 18F )


-Szeroki zakres rozmiarów: część aortalna – średnice 21,5-34mm, część biodrowa  


10-23mm co umożliwia zaopatrzenie części aortalnej brzusznej w średnicy od 17,5 do 31 
mm    i części biodrowej od 8,5 do 21 mm. Długość części aortalnej 72-77 mm, długość 
odnóg 
60-180 mm, długość dostawki proksymalnej – kołnierza dlugość 40 mm, średnica  
21-34 
mm.

Średnica miejsca dokowania odnóg 10,5mm dla wszystkich rozmiarów trzonu                        
przy odnogach o średnicy proksymalnej 12mm w każdym przypadku, które w dalszej 
części mogą być zwężone do 10mm średnicy lub rozszerzone do średnicy 23mm. 
     
Pozwala  to na znaczne ułatwienie doboru części stent graftu , upraszsza  wymiarowanie     i 
minimalizuje możliwości błędu wymiarowania.

Dodatkowe pierścienie nogawki ipsilateralnej trzonu ułatwiające kaniulacje    i 
poprawiające widoczność


- Bardzo dobra widoczność pod RTG ( tantalowe markery cieniujące na Stent Grafcie )


-Bardzo giętki system wprowadzający dzięki czemu znajduje zastosowanie  nawet  przy 
bardzo krętych naczyniach dostępowych


-Możliwość szybkiego lub wolnego rozprężenia Stent Graftu w zależności od sytuacji


-Możliwość wielokrotnej repozycji założonego trzonu Stent Graftu wewnątrz aorty 


-System magnesów ułatwiający kaniulację rozwidlonego trzonu po stronie 
kontralateralnej  w celu dołączenia nogawki


-Możliwość dodatkowego zaopatrzenia tętniakowato zmienionej tętnicy biodrowej 
poprzez zastosowanie modułu z rozszerzoną kloszowo odnogą biodrową.

            -System wprowadzający z hydrofilnym pokryciem umożliwiający bezpieczne  dostarczanie      
stent graftu do worka tętniaka, 
odporność na zaginanie, bardzo dobre dopasowanie się do 
anatomii naczyń pacjenta oraz kontrolę szybkości usuwania systemu wprowadzającego
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 22

część 5

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w części 5 załącznika nr 1a do siwz prowadników diagnostycznych bez pokrycia heparyną. Pozostałe parametry zgodnie z siwz
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe parametry, pozostałe zapisy specyfikacji bez zmian.
Pytanie 23

część 14

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w części 14 załącznika nr 1a do siwz cewników kalibrowanych do pomiarów o dostępnych długościach: 90 lub 110cm i 8 otworami bocznymi. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe parametry, pozostałe zapisy specyfikacji bez zmian.
Pytanie 24

część 35

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w części 35 załącznika nr 1a do siwz stentów samorozprężalnych o następujących parametrach:

- stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z jednego kawałka nitinolu wycięty laserowo bez łączeń, lutów bądź spawów, o giętych przęsłach

- długość systemu wprowadzającego 80cm, 125cm

- średnica systemu wprowadzającego 6F

- średnica kanału wewnętrznego 0.035”

- dostępne średnice stentu: 6, 7, 8, 9, 10, 14mm

- dostępne długości stentu: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 170, 200mm

- dobra widoczność systemu wprowadzającego w obrazie rtg pozwalając kontrolować implantacje stentów, po 4 złote znaczniki na każdym końcu stentu poprawiające widoczność stentu w rtg.

- segmentowa budowa stentu umożliwiająca dobre dostosowanie się samego stentu do krzywizn naczynia

- brak skracania stentu, duża odporność na zaginanie, duża siła radialna.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe parametry, pozostałe zapisy specyfikacji bez zmian.
Pytanie 25

część 40

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w części 40 załącznika nr 1a do siwz stentów samorozprężalnych do angipoplastyk tt powyżej kolana o wzorze zapewniającym dużą siłę radialną o następujących parametrach:

- stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z jednego kawałka nitinolu wycięty laserowo bez łączeń, lutów bądź spawów, o giętych przęsłach

- długość systemu wprowadzającego 80cm, 125cm

- średnica systemu wprowadzającego 6F

- średnica kanału wewnętrznego 0.035”

- dostępne średnice stentu: 6, 7 mm

- dostępne długości stentu: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 mm

- dobra widoczność systemu wprowadzającego w obrazie rtg z doskonale widoczną końcówką stentu pozwalająca kontrolować implantacje stentów, po 4 złote znaczniki na każdym końcu stentu poprawiające widoczność stentu w rtg.

- segmentowa budowa stentu umożliwiająca dobre dostosowanie się samego stentu do krzywizn naczynia

- brak skracania stentu, duża odporność na zaginanie, duża siła radialna
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe parametry, pozostałe zapisy specyfikacji bez zmian.
Pytanie 26

część 42

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w części 42 załącznika nr 1a do siwz stentów samorozprężalnych do angioplastyk tętnic powyżej kolana o następujących parametrach:

- Stent obwodowy wycinany z tuby nitinolowej, posiadający złote markery na obu końcach, zaprojektowany do użycia w tętnicy powierzchownej uda.


- Stent dostarczany w systemie dostawczym o długości 80 oraz 125cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, stent o rozmiarach 5/6/7/8mm i długościach 60/80/100/120/140/170/200mm, kompatybilny z introducerem 6F.


- Stent o minimalnej skracalności, wyposażony w system zapobiegający przemieszczeniu stentu dystalnie podczas otwierania.


- System dostawczy o miękkim atraumatycznym zakończeniu.


- Stent o symetrycznie umieszczonych mostkach między sekcjami o wzorze zapewniającym konstrukcję o dużej sile radialnej oraz zwiększonej odporności na załamania.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe parametry, pozostałe zapisy specyfikacji bez zmian.
Pytanie 27

część 61

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w części 61 załącznika nr 1a do siwz cewników balonowych do dużych naczyń (w tym żylnych) o następujących parametrach:

- cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0.035”

- długość cewnika 100cm

- średnica balonu: 12, 14, 16, 18, 20mm

- długość balonu: 20, 40mm

- RBP: 6-10atm

- zalecana średnica koszulki wprowadzającej: 6F dla 12mm; 7F dla 14mm; 8F dla 16 i 18mm
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 28

część 89 

 Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w części 89 załącznika nr 1a do siwz stentów samorozprężalnych pokrytych lekiem do leczenia zmian w tt  w odcinku udowym o dostępnych średnicach: 5-8mm. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami siwz.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe parametry, pozostałe zapisy specyfikacji bez zmian.
Pytanie 29

Dotyczy: Część nr 38 – „Cewniki balonowe do angioplastyk tętnic udowych”
Czy Zamawiający dopuści Cewniki balonowe do angioplastyk tętnic udowych o następujących parametrach?

- Semi compliant 

- Balon wykonany z nylonu i polimeru

- Długości: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250 mm.

- Średnice 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 14.0 mm.

- długość systemów dostarczania 80 i 135 cm – Over The Wire

- 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję balonu

- Kompatybilne z introducerem 5F (śr. 3-7 mm), 6F (śr. 7-12 mm) i  7F (śr. 14mm)

- Shaft 5F, dual - lumen, hydrofobowy; zwinięty balon ma 5 zakładek 

- Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu

- Ciśnienie nominalne 4-8 atm w zależności od rozmiaru.

- RBP 7-28 atm w zależności od rozmiaru, dla średnic 3,0 = 28atm, dla rozmiaru 4/60 mm = 25 atm.

- kompatybilny z prowadnikiem 0,035”

- pokrycie  ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach

- materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 30
Dotyczy: Część nr 49 – Cewniki balonowe do leczenia tt podudzia
Czy Zamawiający dopuści Cewniki balonowe do leczenia tt podudzia o następujących parametrach? 

- średnica kanału centralnego 0,014” 

- dostępne średnice balonów 1,2mm, 1,5mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm

- dostępne długości 12, 20, 40, 60, 80, 120, 200 mm

- ciśnienie robocze (RBP) 14 atm 

- profil 4F, 

- długość cewnika: 90, 145, 150cm

- cewnik balonowy z zewnątrz jak i kanał środkowy cewnika balonowego pokryty silikonem

- cewniki integralnie zbudowane z jednoczęściowym konektorem dla balonu i prowadnika, zbudowanego z przezroczystego materiału, dającego łatwą kontrolę prowadnika, pęcherzyka powietrza w układzie

- dobrze widoczne w rtg znaczniki - markery balonów 

- System OTW 

- balon wykonany z nylonu

- dwudzielny prześwit
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 31
Dotyczy: Część nr 29 – Cewniki balonowe do  angioplastyki tętnic łuku aorty
Czy zamawiający dopuści „Cewniki balonowe do  angioplastyki tętnic” o nieznacznie zmienionych parametrach: 

- RBP od 7,10 bar (7 atm) do 28,37 bar (28 atm) w zależności od rozmiaru cewnika,

- Shaft dystalny: 5,19F do 5,7F w zależności od rozmiaru cewnika

Oraz spełniające pozostałe wymogi zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 32

Dotyczy: Część nr 55 – Stenty antyproliferacyjne dedykowane do leczenia zmian w odcinku BTK
Czy zamawiający dopuści „Stenty antyproliferacyjne dedykowane do leczenia zmian w odcinku BTK” o nieznacznie zmienionych parametrach: 

- długości: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33 i 38mm

Oraz spełniające pozostałe wymogi zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
W załączeniu przekazuję arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji) uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.

Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
[image: image1.png]
2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]