[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 11.10.2018 r.
Nr sprawy: DFP.271.184.2018.ADB 





Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów onkologicznych
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuszcza w części nr 1 w poz.1 port naczyniowy w kształcie delty wykonany z polisulfonu posiadający 3 silikonowe „uszy” ułatwiające implantację (brak otworów w obudowie portu) oraz zapobiegające wrastaniu tkanki, z komorą tytanową, wysokość 13,2mm, waga portu 8,6g, membrana silikonowa o średnicy 12mm, komora o objętości 0,5 ml. 

- do prowadzenia długotrwałej chemoterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, posiadający membranę umożliwiającą do 3000 wkłuć

- niewykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325psi, szybkość przepływu kontrastu 5 ml/s

- membrana obniżona względem obrzeża portu w celu ułatwienia jej lokalizacji

- niepodłączony trwale do portu cewnik silikonowy 6,5F o wymiarach: średnica wewnętrzna 1,1mm średnica zewnętrzna 2,2mm, długość 800mm, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem Luer, z drugiej strony o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu

Z zestawem akcesoriów wprowadzających składającym się z:

- strzykawka 10ml

- igła Seldingera 18G

- dwie igły proste G22x30 do przepłukania portu

- drut prowadnik J w podajniku

- dwa łączniki z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika

- rozszerzacz naczynia z osłonką rozrywalną

- tunelizator o tępych zakończeniach

- igła ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G20x20mm (możliwość podania kontrastu pod ciśnieniem do 325psi)

Do każdego portu dołączone jest z zestaw z obłożeniem zgodnie z pytaniem nr 4*
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuszcza w części nr 1 w poz. 2 port naczyniowy w kształcie delty wykonany z polisulfonu posiadający 3 silikonowe „uszy” ułatwiające implantację (brak otworów w obudowie portu) oraz zapobiegające wrastaniu tkanki, z komorą tytanową, wysokość 13,2mm, waga portu 8,6g, membrana silikonowa o średnicy 12mm, komora o objętości 0,5 ml. 

- do prowadzenia długotrwałej chemoterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, posiadający membranę umożliwiającą do 3000 wkłuć

- niewykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325psi, szybkość przepływu kontrastu 5 ml/s

- membrana obniżona względem obrzeża portu w celu ułatwienia jej lokalizacji

- niepodłączony trwale do portu cewnik silikonowy 8,5F o wymiarach: średnica wewnętrzna 1,1mm średnica zewnętrzna 2,2mm, długość 800mm, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem Luer, z drugiej strony o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu

Z zestawem akcesoriów wprowadzających składającym się z:

- strzykawka 10ml

- igła Seldingera 18G

- dwie igły proste G22x30 do przepłukania portu

- drut prowadnik J w podajniku

- dwa łączniki z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika

- rozszerzacz naczynia z osłonką rozrywalną

- tunelizator o tępych zakończeniach

- igła ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G20x20mm (możliwość podania kontrastu pod ciśnieniem do 325psi)

Do każdego portu dołączone jest z zestaw z obłożeniem zgodnie z pytaniem nr 4*
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuszcza w części nr 1 w poz.3 port naczyniowy w kształcie delty wykonany z polisulfonu posiadający 3 silikonowe „uszy” ułatwiające implantację (brak otworów w obudowie portu), z komorą tytanową, wysokość portu 10,6mm, waga portu 4,6g, membrana silikonowa o średnicy 9,5 mm, komora o objętości 0,25 ml. 

- do prowadzenia długotrwałej chemoterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, posiadający membranę umożliwiającą do 3000 wkłuć

- niewykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325psi, szybkość przepływu kontrastu 5 ml/s

- membrana obniżona względem obrzeża portu w celu ułatwienia jej lokalizacji

- niepodłączony trwale do portu cewnik silikonowy 6,5F o wymiarach: średnica wewnętrzna 1,1mm średnica zewnętrzna 2,2mm, długość 800mm, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem Luer, z drugiej strony o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu

Z zestawem akcesoriów wprowadzających składającym się z:

- strzykawka 10ml

- igła Seldingera 18G

- dwie igły proste G22x30 do przepłukania portu

- drut prowadnik J w podajniku

- dwa łączniki z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika

- rozszerzacz naczynia z osłonką rozrywalną

- tunelizator o tępych zakończeniach

- igła ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G20x20mm (możliwość podania kontrastu pod ciśnieniem do 325psi)

Do każdego portu dołączone jest z zestaw z obłożeniem zgodnie z pytaniem nr 4*
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuszcza w części nr 1 poz. 1, 2 i 3 zestaw do implantacji portu w składzie jak poniżej:

Nić wchłanialna plecione powlekana 2/0 70cm z igłą 1/2 koła okrągła 26mm  - 1 szt.

Nić niewchłanialna barwiona nylonowa 3/0 75 cm z igłą 3/8 koła odrotnie tnąca 24mm  - 1 szt.

Miska prostokątna niebieska 27,9x24,7x5,1cm  - 1 szt.

Miska prostokątna niebieska 13,7x12x5cm - 1 szt.

Kompres 7,5x7,5cm 8 warstw - 20 szt.

Skalpel jednorazowy bezpieczny fig 11 - 1 szt.

Opatrunek pooperacyjny paraprzepuszczalny 9x10 cm - 1 szt.

Opatrunek pooperacyjny paraprzepuszczalny 5x7,5cm  - 1 szt.

Strzykawka 20 ml Luer  - 1 szt.

Strzykawka 10 ml Luer Lock - 3 szt.

Igła G18, 1,20x40 mm, różowa  - 1 szt.

Igła G220,70 x 30 mm 1/4", czarna  - 1 szt.

Imadło Mayo Hegar proste 14 cm  - 1 szt.

Kleszczyki anatomiczne Halsted Mosquito zagięte 12,5 cm  - 2 szt.

Pęseta anatomiczna 14,5cm  - 1 szt.

Hak operacyjny ROUX 17cm - 1 szt.

Nożyczki metalowe Metzenbaum zagięte 14,5 cm - 1 szt.

Osłona do USG  - 1 szt.

Chusta, 75cm x 90cm, z taśmą samoprzylepną u góry - 3 szt.

Chusta 149 x 180cm,  z taśmą samoprzylepną u dołu - 1 szt.

Igła Seldingera G18 widoczna w USG  - 1 szt.

Fartuch chirurgiczny roz.L  - 2 szt.

Serweta 100x150 cm  - 1 szt.

Miska przezroczysta 120 ml - 1 szt.

Gazik, wielkość śliwki  - 4 szt.

Kleszczyki do gazików, zagięte, 20cm - 1 szt.

Rękawice 8,0  - 1 szt.

Etykieta typu Sandwich (składa się z 4 etykiet 50 x 20 mm) - 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 5
Czy Zamawiający w części 1 w pozycji 1, 2 i 3 wymaga, aby porty posiadały silikonową membranę umożliwiającą do 3000 nakłuć, co zagwarantuje bezpieczne, wieloletnie użytkowanie portu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby porty wytrzymywały 3000 nakłuć.
Pytanie 6
Czy Zamawiający w części 1 w pozycji 1, 2 i 3 wymaga, aby porty były przystosowane do iniekcji pod ciśnieniem minimum 300psi i szybkości przepływu kontrastu minimum 5ml/sekundę co zagwarantuje bezpieczeństwo podaży pompami infuzyjnymi bez narażenia na uszkodzenie portu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga portów przystosowanych do ciśnień powyżej 300 psi, ani infuzji 5 ml/s wystarcza dopuszczenie do automatycznych wlewów i wstrzyknięć kontrastu.
Pytanie 7
Czy Zamawiający w części 2 w pozycji 1,2,3 wymaga oznaczenia MR na opakowaniu pojedynczej igły, co zagwarantuje bezpieczeństwo użytkowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga oznaczenia MRI na opakowaniu igły, wymaga tylko aby igły były kompatybilne ze środowiskiem o indukcji pola do 3T włącznie. 
Pytanie 8
Czy zamawiający w części 2 w pozycji 1,2,3 ma na myśli igły Hubera bezpieczne z ostrzem łyżeczkowym, gwarantujące bezpieczne i wielokrotne wkłucie w membranę portu bez jej uszkodzenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga szlifu łyżeczkowego, igły mogą mieć dowolne ścięcie, natomiast mają być dedykowane do nakłuwania portów. 
Pytanie 9
Czy Zamawiający w części 2 w pozycji 1,2,3, ma na myśli igły z przezroczystą podstawą igły, co zagwarantuje obserwację miejsca wkłucia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przezroczystej podstawki, ale dopuszcza taką możliwość. 
Pytanie 10
Czy Zamawiający w części 2 w pozycji 1,2,3 ma na myśli igły przeznaczone do podaży pod ciśnieniem minimum 300psi, co zagwarantuje możliwość zastosowania ze wszystkimi pompami infuzyjnymi oraz strzykawkami do kontrastu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga igieł przystosowanych do ciśnień powyżej 300 psi, ponownie wymaga jedynie dopuszczenia do automatycznych wlewów i wstrzyknięć kontrastu. 
Pytanie 11

Dotyczy części nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1-3 igły do wlewów wyposażone w odpinane uchwyty ułatwiające nakłucie portu i jednocześnie zapewniające wygodę podczas długotrwałych infuzji? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12 
Dotyczy części nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 igłę do portów w rozmiarze 20Gx16mm spełniającą pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zarówno igieł 19 G jak i 20G. Igieł w rozmiarze wyłącznie 20Gx16mm zamawiający nie dopuszcza. 
W załączeniu przekazuję zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji.

*Komentarz Zamawiającego: numeracja pytań została zachowana.
[image: image1.png]
3
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]