[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





    Kraków, dnia 22.10.2018 r.

Nr sprawy: DFP.271.122.2018.LS
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu do podaży leków cytostatycznych.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację. 
Pytanie 1
Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści produkt równoważny - krótki dren bursztynowy, przezierny do przygotowywania leków przeciwnowotworowych w worku infuzyjnym lub pojemniku z możliwością ich podaży przez podłączenie z zestawem wielodrożnym / drenem głównym; produkt sterylny;  w całości wykonany bez zawartości PCV i DEHP ; z zaworem bezigłowym zabezpieczonym koreczkiem luer-lock co pozwoli na brak dodatkowej dezynfekcji przed dostrzyknięciem leku cytostatycznego do rozpuszczalnika?

Uzasadnienie : w obecnym kształcie opis przedmiotu zamówienia dopuszcza tylko jednego oferenta Firmę AKME – dreny Cair do udziału w postępowaniu w obrębie pozycji 2 co może spowodować uzyskanie sztucznie zawyżonych cen przez Zamawiającego
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zakresie następującego zapisu: „z zaworem bezigłowym zabezpieczonym koreczkiem luer-lock” zgodnie ze zmodyfikowanym opisem parametru w pozycji nr 2 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 2
Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści produkt równoważny- krótki dren do przygotowywania leków przeciwnowotworowych w worku infuzyjnym lub pojemniku z możliwością ich podaży przez podłączenie z zestawem wielodrożnym / drenem głównym; produkt sterylny; w całości dren bez zawartości PCV i DEHP,  z portem bezigłowym zabezpieczonym koreczkiem luer-lock co pozwoli na brak dodatkowej dezynfekcji przed dostrzyknięciem leku cytostatycznego do rozpuszczalnika, z wbudowanym filtrem 0,2µm do przygotowywania np. paklitakselu. koniec drenu z  filterm hydrofobowym?

Uzasadnienie : w obecnym kształcie opis przedmiotu zamówienia dopuszcza tylko jednego oferenta Firmę AKME – dreny Cair do udziału w postępowaniu w obrębie pozycji 3 co może spowodować uzyskanie sztucznie zawyżonych cen przez Zamawiającego
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zakresie następującego zapisu: „z portem bezigłowym zabezpieczonym koreczkiem luer-lock” zgodnie ze zmodyfikowanym opisem parametru w pozycji nr 3 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 3
Czy Zamawiający w pozycji nr 4 dopuści produkt równoważny aparat Intrafix Flush BBraun-  aparat do infuzji grawitacyjnej, z odpowietrznikiem, filtrem p/bakteryjnym i klapką.  Zestaw wyposażony w dodatkowy port bezigłowy (z membraną do dezynfekcji) umożliwiający wielokrotny dostęp umieszczony nad komorą kroplową. Komora kroplowa wyposażona w filtr 15 mikronów. Dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem, zacisk rolkowy w dolnej części zestawu. Długości  180-200cm. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 4
Czy Zamawiający w pozycji nr 5 dopuści produkt równoważny zestaw  bursztynowy wielodrożny w całości wykonany bez zawartości PCV i DEHP, do podaży leków cytostatycznych metodą grawitacyjną a ponadto dający możliwość podania  pompą infuzyjną. Dren wykonany w całości z poliuretanu. Linia główna z ostrym kolcem wyposażonym w odpowietrznik z filtrem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. Zestaw zawierający 2 zawory bezigłowe zabezpieczone koreczkami luer-lock co pozwoli na brak dodatkowej dezynfekcji przed podłączeniem krótkich drenów do przygotowania leków, dodatkowy port bezigłowy umiejscowiony w dolnej części zestawu do podaży bolusa zabezpieczony koreczkiem luer-lock. Dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem, zacisk rolkowy w dolnej części zestawu.  Filtr hydrofobowy i zastawka zwrotna na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu?

Uzasadnienie : w obecnym kształcie opis przedmiotu zamówienia dopuszcza tylko jednego oferenta Firmę AKME – dreny Cair do udziału w postępowaniu w obrębie pozycji 5 co może spowodować uzyskanie sztucznie zawyżonych cen przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 5

Czy Zamawiający w pozycji nr 6 dopuści produkt równoważny zestaw bursztynowy wielodrożny bez zawartości PCV i DEHP, dren wykonany w całości z poliuretanu, do podaży leków cytostatycznych metodą grawitacyjną oraz  pompą infuzyjną. Linia główna z ostrym kolcem wyposażonym w odpowietrznik z filtrem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. Zestaw zawierający 4 zawory bezigłowe zabezpieczone koreczkami luer-lock co pozwoli na brak dodatkowej dezynfekcji przed podłączeniem krótkich drenów do przygotowania leków, dodatkowy port bezigłowy umiejscowiony w dolnej części zestawu do podaży bolusa zabezpieczony koreczkiem luer-lock. Dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem, zacisk rolkowy w dolnej części zestawu.  Filtr hydrofobowy i zastawka zwrotna na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu?

Uzasadnienie : w obecnym kształcie opis przedmiotu zamówienia dopuszcza tylko jednego oferenta Firmę AKME – dreny Cair do udziału w postępowaniu w obrębie pozycji 6 co może spowodować uzyskanie sztucznie zawyżonych cen przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 6

Czy Zamawiający w pozycji nr 7 dopuści produkt równoważny zestaw  bursztynowy wielodrożny bez zawartości PCV i DEHP, dren wykonany w całości z poliuretanu do podaży leków cytostatycznych metodą grawitacyjną oraz dający możliwość podaży pompą infuzyjną. Linia główna z ostrym kolcem wyposażonym w odpowietrznik z filtrem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. Zestaw zawierający 4 zawory bezigłowe zabezpieczone koreczkami luer-lock co pozwoli na brak dodatkowej dezynfekcji przed podłączeniem krótkich drenów do przygotowania leków, dodatkowy port bezigłowy umiejscowiony w dolnej części zestawu do podaży bolusa zabezpieczony koreczkiem luer-lock. Dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem, zacisk rolkowy w dolnej części zestawu.  Filtr hydrofobowy i zastawka zwrotna na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu?

Uzasadnienie : w obecnym kształcie opis przedmiotu zamówienia dopuszcza tylko jednego oferenta Firmę AKME – dreny Cair do udziału w postępowaniu w obrębie pozycji 7 co może spowodować uzyskanie sztucznie zawyżonych cen przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 7

Czy Zamawiający w pozycji nr 8 dopuści produkt równoważny zestaw bursztynowy wielodrożny bez zawartości PCV i DEHP dren wykonany w całości z poliuretanu, do podaży leków cytostatycznych metodą grawitacyjną a także dodatkowo dający możliwość podaży przez pompy infuzyjne. Dren wykonany w całości z poliuretanu. Linia główna z ostrym kolcem wyposażonym w odpowietrznik z filtrem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. Zestaw zawierający 2 zawory bezigłowe zabezpieczone koreczkami luer-lock co pozwoli na brak dodatkowej dezynfekcji przed podłączeniem krótkich drenów do przygotowania leków, dodatkowy port bezigłowy umiejscowiony w dolnej części zestawu do podaży bolusa zabezpieczony koreczkiem luer-lock. Dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem, zacisk rolkowy w dolnej części zestawu.  Filtr hydrofobowy i zastawka zwrotna na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu?

Uzasadnienie : w obecnym kształcie opis przedmiotu zamówienia dopuszcza tylko jednego oferenta Firmę AKME – dreny Cair do udziału w postępowaniu w obrębie pozycji 8 co może spowodować uzyskanie sztucznie zawyżonych cen przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 8

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści produkt równoważny Cytoset Pump Adapter BBraun wielodrożny, przezierny do podaży leków cytostatycznych za pomocą drenów do pomp dowolnego producenta. Dren sterylny. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. Zestaw zawierający 4 zawory bezigłowe zabezpieczone koreczkami luer-lock co pozwoli na brak dodatkowej dezynfekcji przed podłączeniem krótkich drenów do przygotowania leków. Zawory bezigłowe kompatybilne z końcówką luer lock. Dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem. Koniec adaptera zakończony miejscem na kolec aparatu do pomp?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z wyłączeniem zapisu: „Koniec adaptera zakończony miejscem na kolec aparatu do pomp”, który w pierwotnie przedstawionym opisie w pozycji 9 ulega wykreśleniu – o czy mowa na końcu niniejszego pisma.
Pytanie 9

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w pozycjach 5,6,7,8,9 opisuje zestawy wielodrożne do podaży leków cytostatycznych wyposażone w membrany do dezynfekcji zamykające się po rozłączeniu. Leki cytostatyczne zgodnie ze najnowszymi Standardami w Farmacji Onkologicznej  ze względu na swoją wysoką szkodliwość powinny być podawane w warunkach systemu zamkniętego – bez  rozłączania systemu podawczego. Pragniemy zauważyć iż każde ROZŁĄCZENIE systemu powoduje jego otwarcie a tym samym wyklucza podanie leku w systemie zamkniętym zalecanym w tychże Standardach Jakościowych. Prosimy w związku z tym o wyjaśnienie zasadności tego zapisu  a także o odstąpienie od wymogu membran do dezynfekcji zamykających się po rozłączeniu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem uwzględniając dokonane dopuszczenia i zmiany.
Pytanie 10

Czy Zamawiający w pozycjach 5,6,7,8 wymaga drenów wyposażonych w mechanizm zatrzymujący infuzję na poziomie komory kroplowej.? Takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo - uniknięcie zatoru powietrznego, wpływa także  na wygodę pracy personelu (personel nie musi kontrolować i sprawdzać kiedy kończy się infuzja - tylko po zakończonej infuzji zatrzymuje się  ona automatycznie na poziomie jeziorka  i powietrze nie  dostaje się poniżej . Ma to także aspekt ekonomiczny  - gdy w przypadku dostania się powietrza poniżej komory kroplowej  dren wielodrożny może być użyty wyłącznie do jednej infuzji i wówczas nie ma nawet możliwości przepłukania go.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem uwzględniając dokonane dopuszczenia i zmiany.
Pytanie 11

Czy Zamawiający wymaga aby produkty z pkt  2,3, 5,6, 7,8 umożliwiały podanie leku cytotoksycznego w systemie zamkniętym tzn. tak aby szczelność chemiczna zestawów infuzyjnych  oraz zestawów podłączeniowych  do przygotowania i podawania cytostatyku z zastawką zabezpieczającą  stanowiły system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH ( potwierdzone badaniem laboratoryjnym ) zapobiegający przedostawaniu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.
Pytanie 12

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 4 ust. 6 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 13

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę, jednocześnie Zamawiający informuje, że § 6 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6 ust. 2. W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub innych wad towaru, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia lub wymiany towaru na nowy, zgodny z zamówieniem i Umową, w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia.”
Pytanie 14:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2, 3, 4:
2.
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 10 % niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, w razie niewykonania Umowy.
3.
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości do 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, w razie nienależytego wykonania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.
4.
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy (jednak nie mniej niż 15 zł.) za każdy dzień opóźnienia. Kara umowna nie może przekraczać 10 % kwoty brutto opóźnionej części dostawy, o której mowa w § 4 ust. 1, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 5-8 zestaw bursztynowy wielodrożny, w którym dren nie jest wykonany z poliuretanu w całości, natomiast część drenu mająca kontakt z lekiem cytostatycznym wykonana jest z poliuretanu. Oferowany produkt spełnia wymóg Zamawiającego i nie zawiera PCV i DEHP w części mającej kontakt z lekiem cytostatycznym.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie (pozostałe parametry, których nie dotyczy pytanie – zgodnie z opisem).
Pytanie 16

Pakiet 1 Poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie krótkiego drenu bursztynowego z zaciskiem ślizgowym, wykonany z PCV bez DEHP, reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.
Pytanie 17

Pakiet 1 Poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie krótkiego drenu bursztynowego wykonanego z PCV bez DEHP, bez zastawki, z obrotowym złączem luer męskim.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.
Pytanie 18

Pakiet 1 Poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie krótkiego drenu do przygotowania leków z filtrem 0, 2mikrona z drenem wykonanym z PCV bez DEHP.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.
Pytanie 19

Pakiet 1 Poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie krótkiego drenu do przygotowania leków z filtrem 0, 2mikrona z drenem wykonanym z PCV bez DEHP z klipsem ślizgowym.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.
Pytanie 20

Pakiet 1 Poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie krótkiego drenu do przygotowania leków przeciwnowotworowych, bursztynowego, z drenem wykonanym z PCV bez DEHP z portem bezigłowym w postaci zastawki antyzwrotnej zabezpieczonej koreczkiem, bez zastawki antyzwronej w części dystalnej.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.
Pytanie 21

Pakiet 1 Poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii infuzyjnej trójdrożnej wykonanej z PCV bez DEHP, o długości 230 cm, na końcu linii kranik trójdrożny z samouszczelniającym się i samodomykającym się zaworem bezigłowym, który można użyć do 140 aktywacji lub przez 7 dni przy zachowaniu prawidłowych zasad dezynfekcji nad komorą kroplową 1 dostęp zabezpieczony koreczkiem.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 22
Pakiet 1 Poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii infuzyjnej trójdrożnej wykonanej z PCV bez DEHP, o długości 230 cm, na końcu linii kranik trójdrożny samouszczelniającym się i samodomykającym się zaworem bezigłowym, który można używać 140 razy w ciągu 7 dni przy zachowaniu prawidłowych zasad dezynfekcji, na końcu łącznik obrotowy  celem bezpiecznego i wygodnego połączenia, nad komorą kroplową 2 dostępy zabezpieczone białymi koreczkami.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 23

Pakiet 1 Poz. 5, 6, 8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu wielodrożnego bursztynowego, wykonanego z PCV bez DEHP, zestaw zawierający nad komorą kroplową 2 dostępy bezgłowe w postaci zastawek antyzwrotnych zabezpieczonych białymi koreczkami, na końcu drenu łącznik obrotowy  celem bezpiecznego i wygodnego połączenia, specjalna zatyczka z filtrem hydrofobowym która eliminuje ryzyko wycieku podczas wypełniania linii, bez zastawki zwrotnej, w części dystalnej kranik trójdrożny z zaworem bezigłowym. Nad komorą kroplową specjalny dodatkowy system do szybkiego  ustawiania odpowiedniego poziomu płynu w komorze kroplowej oraz odpowietrzania i wypełniania zestawu.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 24
Pakiet 1 Poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu wielodrożnego bursztynowego, wykonanego z PCV bez DEHP, zestaw zawierający 4 dostępy bezgłowego w postaci zastawek antyzwrotnych zabezpieczonych białymi koreczkami, na końcu drenu łącznik obrotowy  celem bezpiecznego i wygodnego połączenia, specjalna zatyczka z filtrem hydrofobowym która eliminuje ryzyko wycieku podczas wypełniania linii, bez zastawki zwrotnej w dystalnej części.  Nad komorą kroplową specjalny dodatkowy system do szybkiego  ustawiania odpowiedniego poziomu płynu w komorze kroplowej oraz odpowietrzania i wypełniania zestawu.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 25

Arkusz cenowy poz. nr 2
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 18 pod pojęciem „siatki przepuklinowe częściowo wchłanialne, Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści krótki dren bursztynowy, wykonany w całości z poliuretanu, co zagwarantuje bezpieczeństwo podaży wszystkich leków?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.
Pytanie 26

Arkusz cenowy poz. nr 2
Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści krótki dren bursztynowy, przezierny do przygotowywania leków przeciwnowotworowych w worku infuzyjnym lub pojemniku z możliwością ich podaży przez podłączenie z zestawem wielodrożnym / drenem głównym; produkt sterylny;  bez zawartości PCV i DEHP w części mającej kontakt z lekiem cytostatycznym ; z zaworem bezigłowym zabezpieczonym koreczkiem luer-lock co pozwoli na brak dodatkowej dezynfekcji przed dostrzyknięciem leku cytostatycznego do rozpuszczalnika?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.
Pytanie 27

Arkusz cenowy poz. nr 2
Czy Zamawiający w pozycji nr 2 zgodnie z najnowszymi Standardami w Farmacji Onkologicznej ma na myśli krótki dren bursztynowy, przezierny do przygotowywania leków przeciwnowotworowych w worku infuzyjnym lub pojemniku z możliwością ich podaży przez podłączenie z zestawem wielodrożnym / drenem głównym; produkt sterylny;  bez zawartości PCV i DEHP w części mającej kontakt z lekiem cytostatycznym, z portem bezigłowym, pracujący w systemie zamkniętym potwierdzony testami zgodnie z definicją NIOSH?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.
Pytanie 28

Arkusz cenowy poz. nr 3
Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści krótki dren do przygotowywania leków przeciwnowotworowych w worku infuzyjnym lub pojemniku z możliwością ich podaży przez podłączenie z zestawem wielodrożnym / drenem głównym; produkt sterylny; bez zawartości PCV i DEHP, dren wykonany w całości z poliuretanu; z portem bezigłowym zabezpieczonym koreczkiem luer-lock co pozwoli na brak dodatkowej dezynfekcji przed dostrzyknięciem leku cytostatycznego do rozpuszczalnika, z wbudowanym filtrem 0,2µm do przygotowywania np. paklitakselu. koniec drenu z  filterm hydrofobowym?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.
Pytanie 29

Arkusz cenowy poz. nr 4
Czy Zamawiający w pozycji nr 4 dopuści produkt równoważny aparat Intrafix Safeset Flush renomowanej firmy BBraun do infuzji grawitacyjnej, z odpowietrznikiem, filtrem p/bakteryjnym i klapką.  Zestaw wyposażony w dodatkowy port bezigłowy (z membraną do dezynfekcji) umożliwiający wielokrotny dostęp (do ponad 200 podłączeń) umieszczony nad komorą kroplową. Komora kroplowa wyposażona w filtr 15 mikronów. Dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem, zacisk rolkowy w dolnej części zestawu. Długości  180-200cm. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 30

Arkusz cenowy poz. nr 5
Czy Zamawiający w pozycji nr 5 dopuści zestaw  bursztynowy wielodrożny bez zawartości PCV i DEHP dren wykonany w całości z poliuretanu, do podaży leków cytostatycznych metodą grawitacyjną oraz pompą infuzyjną. Dren wykonany w całości z poliuretanu. Linia główna z ostrym kolcem wyposażonym w odpowietrznik z filtrem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. Zestaw zawierający 2 zawory bezigłowe zabezpieczone koreczkami luer-lock co pozwoli na brak dodatkowej dezynfekcji przed podłączeniem krótkich drenów do przygotowania leków, dodatkowy port bezigłowy umiejscowiony w dolnej części zestawu do podaży bolusa zabepieczony koreczkiem luer-lock. Dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem, zacisk rolkowy w dolnej części zestawu.  Filtr hydrofobowy i zastawka zwrotna na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 31

Arkusz cenowy poz. nr 6
Czy Zamawiający w pozycji nr 6 dopuści zestaw bursztynowy wielodrożny bez zawartości PCV i DEHP, dren wykonany w całości z poliuretanu, do podaży leków cytostatycznych metodą grawitacyjną oraz pompą infuzyjną. Linia główna z ostrym kolcem wyposażonym w odpowietrznik z filtrem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. Zestaw zawierający 4 zawory bezigłowe zabezpieczone koreczkami luer-lock co pozwoli na brak dodatkowej dezynfekcji przed podłączeniem krótkich drenów do przygotowania leków, dodatkowy port bezigłowy umiejscowiony w dolnej części zestawu do podaży bolusa zabepieczony koreczkiem luer-lock. Dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem, zacisk rolkowy w dolnej części zestawu.  Filtr hydrofobowy i zastawka zwrotna na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 32

Arkusz cenowy poz. nr 7
Czy Zamawiający w pozycji nr 7 dopuści zestaw  bursztynowy wielodrożny bez zawartości PCV i DEHP, dren wykonany w całości z poliuretanu do podaży leków cytostatycznych metodą grawitacyjną oraz pompą infuzyjną. Linia główna z ostrym kolcem wyposażonym w odpowietrznik z filtrem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. Zestaw zawierający 4 zawory bezigłowe zabezpieczone koreczkami luer-lock co pozwoli na brak dodatkowej dezynfekcji przed podłączeniem krótkich drenów do przygotowania leków, dodatkowy port bezigłowy umiejscowiony w dolnej części zestawu do podaży bolusa zabepieczony koreczkiem luer-lock. Dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem, zacisk rolkowy w dolnej części zestawu.  Filtr hydrofobowy i zastawka zwrotna na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 33

Arkusz cenowy poz. nr 8
Czy Zamawiający w pozycji nr 8 dopuści zestaw bursztynowy wielodrożny bez zawartości PCV i DEHP dren wykonany w całości z poliuretanu, do podaży leków cytostatycznych metodą grawitacyjną oraz pompą infuzyjną. Dren wykonany w całości z poliuretanu. Linia główna z ostrym kolcem wyposażonym w odpowietrznik z filtrem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. Zestaw zawierający 2 zawory bezigłowe zabezpieczone koreczkami luer-lock co pozwoli na brak dodatkowej dezynfekcji przed podłączeniem krótkich drenów do przygotowania leków, dodatkowy port bezigłowy umiejscowiony w dolnej części zestawu do podaży bolusa zabepieczony koreczkiem luer-lock. Dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem, zacisk rolkowy w dolnej części zestawu.  Filtr hydrofobowy i zastawka zwrotna na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 34

Arkusz cenowy poz. nr 9
Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści produkt równoważny Cytoset Pump Adapter BBraun wielodrożny, przezierny do podaży leków cytostatycznych za pomocą drenów do pomp dowolnego producenta. Dren sterylny. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. Zestaw zawierający 4 zawory bezigłowe zabezpieczone koreczkami luer-lock co pozwoli na brak dodatkowej dezynfekcji przed podłączeniem krótkich drenów do przygotowania leków. Zawory bezigłowe kompatybilne z końcówką luer lock. Dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem. Koniec adaptera zakończony miejscem na kolec aparatu do pomp?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z wyłączeniem zapisu: „Koniec adaptera zakończony miejscem na kolec aparatu do pomp”, który w pierwotnie przedstawionym opisie w pozycji 9 ulega wykreśleniu – o czy mowa na końcu niniejszego pisma.
Pytanie 35

Arkusz cenowy poz. nr 2
Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści krótki dren bursztynowy, wykonany w całości z poliuretanu, co zagwarantuje bezpieczeństwo podaży wszystkich leków?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.
Pytanie 36

Arkusz cenowy poz. nr 2
Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści krótki dren bursztynowy, przezierny do przygotowywania leków przeciwnowotworowych w worku infuzyjnym lub pojemniku z możliwością ich podaży przez podłączenie z zestawem wielodrożnym / drenem głównym; produkt sterylny;  bez zawartości PCV i DEHP w części mającej kontakt z lekiem cytostatycznym ; z zaworem bezigłowym zabezpieczonym koreczkiem luer-lock co pozwoli na brak dodatkowej dezynfekcji przed dostrzyknięciem leku cytostatycznego do rozpuszczalnika?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.
Pytanie 37

Arkusz cenowy poz. nr 2
Czy Zamawiający w pozycji nr 2 zgodnie z najnowszymi Standardami w Farmacji Onkologicznej ma na myśli krótki dren bursztynowy, przezierny do przygotowywania leków przeciwnowotworowych w worku infuzyjnym lub pojemniku z możliwością ich podaży przez podłączenie z zestawem wielodrożnym / drenem głównym; produkt sterylny;  bez zawartości PCV i DEHP w części mającej kontakt z lekiem cytostatycznym, z portem bezigłowym, pracujący w systemie zamkniętym potwierdzony testami zgodnie z definicją NIOSH?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.
Pytanie 38

Arkusz cenowy poz. nr 3
Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści krótki dren do przygotowywania leków przeciwnowotworowych w worku infuzyjnym lub pojemniku z możliwością ich podaży przez podłączenie z zestawem wielodrożnym / drenem głównym; produkt sterylny; bez zawartości PCV i DEHP, dren wykonany w całości z poliuretanu; z portem bezigłowym zabezpieczonym koreczkiem luer-lock co pozwoli na brak dodatkowej dezynfekcji przed dostrzyknięciem leku cytostatycznego do rozpuszczalnika, z wbudowanym filtrem 0,2µm do przygotowywania np. paklitakselu. koniec drenu z  filterm hydrofobowym?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.
Pytanie 39

Arkusz cenowy poz. nr 4
Czy Zamawiający w pozycji nr 4 dopuści produkt równoważny aparat Intrafix Safeset Flush renomowanej firmy BBraun do infuzji grawitacyjnej, z odpowietrznikiem, filtrem p/bakteryjnym i klapką.  Zestaw wyposażony w dodatkowy port bezigłowy (z membraną do dezynfekcji) umożliwiający wielokrotny dostęp (do ponad 200 podłączeń) umieszczony nad komorą kroplową. Komora kroplowa wyposażona w filtr 15 mikronów. Dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem, zacisk rolkowy w dolnej części zestawu. Długości  180-200cm. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 40

Arkusz cenowy poz. nr 5
Czy Zamawiający w pozycji nr 5 dopuści zestaw  bursztynowy wielodrożny bez zawartości PCV i DEHP dren wykonany w całości z poliuretanu, do podaży leków cytostatycznych metodą grawitacyjną oraz pompą infuzyjną. Dren wykonany w całości z poliuretanu. Linia główna z ostrym kolcem wyposażonym w odpowietrznik z filtrem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. Zestaw zawierający 2 zawory bezigłowe zabezpieczone koreczkami luer-lock co pozwoli na brak dodatkowej dezynfekcji przed podłączeniem krótkich drenów do przygotowania leków, dodatkowy port bezigłowy umiejscowiony w dolnej części zestawu do podaży bolusa zabepieczony koreczkiem luer-lock. Dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem, zacisk rolkowy w dolnej części zestawu.  Filtr hydrofobowy i zastawka zwrotna na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 41

Arkusz cenowy poz. nr 6
Czy Zamawiający w pozycji nr 6 dopuści zestaw bursztynowy wielodrożny bez zawartości PCV i DEHP, dren wykonany w całości z poliuretanu, do podaży leków cytostatycznych metodą grawitacyjną oraz pompą infuzyjną. Linia główna z ostrym kolcem wyposażonym w odpowietrznik z filtrem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. Zestaw zawierający 4 zawory bezigłowe zabezpieczone koreczkami luer-lock co pozwoli na brak dodatkowej dezynfekcji przed podłączeniem krótkich drenów do przygotowania leków, dodatkowy port bezigłowy umiejscowiony w dolnej części zestawu do podaży bolusa zabepieczony koreczkiem luer-lock. Dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem, zacisk rolkowy w dolnej części zestawu.  Filtr hydrofobowy i zastawka zwrotna na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 42

Arkusz cenowy poz. nr 7
Czy Zamawiający w pozycji nr 7 dopuści zestaw  bursztynowy wielodrożny bez zawartości PCV i DEHP, dren wykonany w całości z poliuretanu do podaży leków cytostatycznych metodą grawitacyjną oraz pompą infuzyjną. Linia główna z ostrym kolcem wyposażonym w odpowietrznik z filtrem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. Zestaw zawierający 4 zawory bezigłowe zabezpieczone koreczkami luer-lock co pozwoli na brak dodatkowej dezynfekcji przed podłączeniem krótkich drenów do przygotowania leków, dodatkowy port bezigłowy umiejscowiony w dolnej części zestawu do podaży bolusa zabepieczony koreczkiem luer-lock. Dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem, zacisk rolkowy w dolnej części zestawu.  Filtr hydrofobowy i zastawka zwrotna na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 43

Arkusz cenowy poz. nr 8
Czy Zamawiający w pozycji nr 8 dopuści zestaw bursztynowy wielodrożny bez zawartości PCV i DEHP dren wykonany w całości z poliuretanu, do podaży leków cytostatycznych metodą grawitacyjną oraz pompą infuzyjną. Dren wykonany w całości z poliuretanu. Linia główna z ostrym kolcem wyposażonym w odpowietrznik z filtrem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. Zestaw zawierający 2 zawory bezigłowe zabezpieczone koreczkami luer-lock co pozwoli na brak dodatkowej dezynfekcji przed podłączeniem krótkich drenów do przygotowania leków, dodatkowy port bezigłowy umiejscowiony w dolnej części zestawu do podaży bolusa zabepieczony koreczkiem luer-lock. Dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem, zacisk rolkowy w dolnej części zestawu.  Filtr hydrofobowy i zastawka zwrotna na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 44

Arkusz cenowy poz. nr 9
Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści produkt równoważny Cytoset Pump Adapter BBraun wielodrożny, przezierny do podaży leków cytostatycznych za pomocą drenów do pomp dowolnego producenta. Dren sterylny. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. Zestaw zawierający 4 zawory bezigłowe zabezpieczone koreczkami luer-lock co pozwoli na brak dodatkowej dezynfekcji przed podłączeniem krótkich drenów do przygotowania leków. Zawory bezigłowe kompatybilne z końcówką luer lock. Dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem. Koniec adaptera zakończony miejscem na kolec aparatu do pomp?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z wyłączeniem zapisu: „Koniec adaptera zakończony miejscem na kolec aparatu do pomp”, który w pierwotnie przedstawionym opisie w pozycji 9 ulega wykreśleniu – o czy mowa na końcu niniejszego pisma.
Pytanie 45

do pozycji 1 (łącznik bezigłowy luer-lock)
Czy zamawiający w w/w postępowaniu może wydzielić poz. 1, co umożliwi Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnej ceny przy analogicznych parametrach technicznych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.
Zamawiający zmodyfikował arkusz cenowy (załącznik nr 1a do specyfikacji) w zakresie opisu w pozycji nr 9 poprzez wykreślenie następującego zapisu: „Koniec adaptera zakończony miejscem na kolec aparatu do pomp”.

W załączeniu przekazuję arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji) uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.

Informuję, że, termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 29.10.2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2018 r. o godz. 12:40. Pozostałe informacje dotyczące składania 
i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]