[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok





NSSU.DFP.271.92.2019.ADB

Załącznik nr 1a do specyfikacji

Załącznik nr …… do umowy

Część 4

	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa kompleksowego wyposażenia oddziałów kardiologicznych, przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

	Aparat do krążenia pozaustrojowego – 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                        (Hemodynamika, Angiografia, Elektrokardiologia)


Uwagi i objaśnienia:

· Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

· Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

· Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

· Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

· Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2019), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.
· Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
	Lp. 
	Przedmiot zamówienia 
	Liczba sztuk
	Cena jednostkowa brutto sprzętu (w zł)
	A: Cena brutto sprzętu (w zł)

	1.
	 Aparat do krążenia pozaustrojowego (Hemodynamika, Angiografia, Elektrokardiologia)
	1
	
	

	
	
	
	

	
	B: Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł):
	

	
	C: Cena brutto szkoleń (w zł):
	


	A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł)
	


	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Aparat do krążenia pozaustrojowego – 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                        (Hemodynamika, Angiografia, Elektrokardiologia)


Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................
Rok produkcji (min. 2019):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: .............................
	PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

	Lp.
	OPIS PARAMETRU
	PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ
	PARAMETR OFEROWANY
	SPOSÓB OCENY

	1. 
	Aparat do krążenia pozaustrojowego
	TAK, podać
	
	- - -

	2. 
	Zasilanie awaryjne UPS gwarantujące podtrzymanie pracy urządzenia w razie awarii zasilania sieciowego
	TAK, podać
	
	- - -

	3. 
	Możliwość uruchomienia aparatu wyłącznie z zasilacza UPS przy braku zasilania sieciowego
	TAK, podać
	
	- - -

	4. 
	Mobilna konsola na cztery jednostki z kołami jezdnymi blokowanymi podczas pracy
	TAK, podać
	
	- - -

	5. 
	Budowa modułowa umożliwiająca wymianę pojedynczego elementu bez unieruchamiania całego aparatu. Zamawiający dopuszcza zintegrowany panel sterowania systemem
	TAK, podać
	
	- - -

	6. 
	Współpraca z pompą centryfugalną 
	TAK, podać
	
	- - -

	7. 
	Zabezpieczenie przed zalaniem układów mechaniki i elektroniki
	TAK, podać
	
	- - -

	8. 
	Jednogłowicowa pompa perystaltyczna – 3 sztuki
	- - -
	- - -
	- - -

	9. 
	Pompy wyposażone w system diagnostyczny testujący ich stan techniczny
	TAK, podać
	
	- - -

	10. 
	Pompa wyposażona w zabezpieczenie przed przypadkowym wyłączeniem
	TAK, podać
	
	- - -

	11. 
	Napęd pompy: silnik bezszczotkowy lub napędzany paskiem
	TAK, podać
	
	Bezszczotkowy – 4 pkt.;

Napędzany paskiem – 0 pkt.

	12. 
	Zakres prędkości obrotowych w zakresie min.  0 - 240 obrotów/minutę 
	TAK, podać
	
	Zakres wymagany – 0 pkt.;

Zakres większy niż wymagany – 3 pkt.

	13. 
	Zakres prędkości obrotowych z rozdzielczością nastaw max. 1 obrót/minutę
	TAK, podać
	
	Wartość wymagana – 0 pkt.;

Wartość mniejsza niż wymagana – 1 pkt.

	14. 
	Stabilność prędkości obrotowej max.  ± 1% wartości nastawionej
	TAK, podać
	
	Wartość wymagana – 0 pkt.;

Wartość mniejsza niż wymagana – 4 pkt.

	15. 
	Stabilność prędkości obrotowej max. ± 1% wartości maksymalnej (250 obr./min.)
	TAK, podać
	
	- - -

	16. 
	Zakres wartości przepływu w zakresie min. 0 – 11,2 litrów/minutę dla drenu o przekroju 1/2 cala
	TAK, podać
	
	Zakres wymagany – 0 pkt.;

Zakres większy niż wymagany – 3 pkt.

	17. 
	Wyświetlacz na każdej pompie pozwalający na sterowanie pompą za pomocą pokrętła i przycisków lub dotykowego wyświetlacza
	TAK, podać
	
	sterowanie pompą za pomocą: pokrętła i przycisków – 0 pkt.;

dotykowego wyświetlacza – 3 pkt.

	18. 
	Wyświetlanie informacji o hemodynamicznej kontroli pracy pompy na jej wyświetlaczu 
	TAK, podać
	
	- - -

	19. 
	Wyświetlanie procentowego udziału przepływu bieżącego do przepływu wyliczonego na podstawie współczynnika powierzchni ciała pacjenta (BSA) lub wyświetlanie bieżącego przepływu na podstawie współczynnika powierzchni ciała pacjenta (BSA)
	TAK, podać
	
	- - -

	20. 
	Głowica obrotowa w kształcie greckiej litery Ω, pozwalającej na utrzymanie zadanych wartości ciśnienia w systemie drenów 
	TAK/NIE, podać
	
	TAK – 3 pkt.;

NIE- 0 pkt.

	21. 
	Głowica obrotowa z możliwością ustawienia kierunku wyjścia drenów, w zakresie płynnym lub skokowym min.  0 – 180 stopni, możliwość dostosowania przez Użytkownika w każdym momencie lub głowica obrotowa 
	TAK, podać
	
	Zakres płynny – 6 pkt.;

Zakres skokowy – 0 pkt.

	22. 
	Zmiana kierunku obrotowego głowicy pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym przełączeniem
	TAK, podać
	
	- - -

	23. 
	Ostrzegawcza sygnalizacja alarmowa zmiany domyślnego kierunku przepływu
	TAK, podać
	
	- - -

	24. 
	Praca z drenami o średnicy min. 1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2"
	TAK, podać
	
	- - -

	25. 
	Kalibrowanie pompy dla każdego powyższego rozmiaru
	TAK, podać
	
	- - -

	26. 
	Praca wybranych jednostek w trybie Master-Slave lub równoważnym
	TAK, podać
	
	- - -

	27. 
	Okresowe zawieszenie zabezpieczeń
	TAK, podać
	
	- - -

	28. 
	Zatrzaskowy system mocowania drenów w okładzinach kalibrujących
	TAK, podać
	
	- - -

	29. 
	Automatyczne zatrzymanie pompy po otwarciu pokrywy jednogłowicowej pompy perystaltycznej
	TAK/NIE, podać
	
	TAK – 1 pkt.;

NIE - 0 pkt.

	30. 
	Praca jednostki poza konsolą
	TAK, podać
	
	- - -

	31. 
	Praca w trybie pulsacyjnym
	TAK, podać
	
	- - -

	32. 
	Dwugłowicowa pompa perystaltyczna – 1 sztuka
	- - -
	- - -
	- - -

	33. 
	Konstrukcja - dwie głowice o tej samej średnicy bieżni
	TAK, podać
	
	- - -

	34. 
	Napęd pompy: silnik bezszczotkowy lub napędzany paskiem
	TAK, podać
	
	Bezszczotkowy – 4 pkt.;

Napędzany paskiem – 0 pkt.

	35. 
	Niezależne sterowanie każdej głowicy
	TAK, podać
	
	- - -

	36. 
	Pompa wyposażona w system diagnostyczny testujący ich stan techniczny
	TAK, podać
	
	- - -

	37. 
	Pompa wyposażona w zabezpieczenie przed przypadkowym wyłączeniem
	TAK, podać
	
	- - -

	38. 
	Zakres prędkości obrotowych w zakresie min.  0 - 240 obrotów/minutę 
	TAK, podać
	
	Zakres wymagany – 0 pkt.;

Zakres większy niż wymagany – 3 pkt.

	39. 
	Zakres prędkości obrotowych z rozdzielczością nastaw max. 1 obrót/minutę
	TAK, podać
	
	Wartość wymagana – 0 pkt.;

Wartość mniejsza niż wymagana – 1 pkt.

	40. 
	Stabilność prędkości obrotowej max.  ± 1% wartości nastawionej
	TAK, podać
	
	Wartość wymagana – 0 pkt.;

Wartość mniejsza niż wymagana – 4 pkt.

	41. 
	Stabilność prędkości obrotowej max. ± 1% wartości maksymalnej (250 obr./min.)
	TAK, podać
	
	- - -

	42. 
	Zakres wartości przepływu w zakresie min. 0 – 2,3 litra/minutę na każdą głowicę dla drenu 5/16 cala
	TAK, podać
	
	- - -

	43. 
	Wyświetlanie parametrów przepływu w obrotach/minutę lub litrach/minutę
	TAK, podać
	
	- - -

	44. 
	Głowica obrotowa z możliwością ustawienia kierunku wyjścia drenów 
	TAK, podać
	
	- - -

	45. 
	Głowica obrotowa z możliwością ustawienia kierunku wyjścia drenów w zakresie min.  0 – 240 stopni, możliwość zmiany przez Użytkownika w każdym momencie
	TAK/NIE, podać
	
	TAK – 5 pkt.;

NIE - 0 pkt.

	46. 
	Zmiana kierunku obrotowego głowicy pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym przełączeniem
	TAK, podać
	
	- - -

	47. 
	Ostrzegawcza sygnalizacja alarmowa zmiany domyślnego kierunku przepływu
	TAK, podać
	
	- - -

	48. 
	Praca z drenami o średnicy min. 1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16”
	TAK, podać
	
	- - -

	49. 
	Kalibrowanie pompy dla każdego powyższego rozmiaru
	TAK, podać
	
	- - -

	50. 
	Wyświetlacz pozwalający na sterowanie pompą za pomocą pokrętła i przycisków lub dotykowego wyświetlacza
	TAK, podać
	
	sterowanie pompą za pomocą: pokrętła i przycisków – 0 pkt.;

dotykowego wyświetlacza – 3 pkt.

	51. 
	Wyświetlanie na panelu każdej pompy informacji o hemodynamicznej kontroli jej pracy
	TAK, podać
	
	- - -

	52. 
	Okresowe zawieszenie zabezpieczeń
	TAK, podać
	
	- - -

	53. 
	Zatrzaskowy system mocowania drenów w okładzinach kalibrujących
	TAK, podać
	
	- - -

	54. 
	Automatyczne zatrzymanie pompy po otwarciu pokrywy dwugłowicowej pompy perystaltycznej
	TAK/NIE, podać
	
	TAK – 1 pkt.;

NIE - 0 pkt.

	55. 
	Panel sterowania
	- - -
	- - -
	- - -

	56. 
	Panel sterowania funkcjami wszystkich pomp oraz pompy centryfugalnej z kolorowymi ciekłokrystalicznymi wyświetlaczami parametrów. Zamawiający dopuszcza sterowanie funkcjami wszystkich pomp bezpośrednio na indywidualnych dedykowanych panelach pomp oraz panel sterowania pompy centryfugalnej bezpośrednio na urządzeniu
	TAK, podać
	
	- - -

	57. 
	Sterowanie funkcjami poprzez ekrany dotykowe TFT - minimum pięć wyświetlaczy. Brak powiązania pomiędzy wyświetlaczami dotykowymi, a funkcjami aparatu. Wyświetlacze sprawują jedynie funkcję monitora (jak w komputerze). W przypadku awarii samego wyświetlacza TFT lub ekranu dotykowego można go w łatwy sposób wymienić (nawet podczas pracy, bez zatrzymywania i wyłączania aparatu) na nowy panel lub zamienić z innym mniej ważnym panelem na tablicy sterowania
	TAK/NIE, podać
	
	TAK – 2 pkt.;

NIE - 0 pkt.

	58. 
	Panel sterowania dla wszystkich funkcji hemodynamicznych
	TAK, podać
	
	- - -

	59. 
	Zaznaczenie domyślnego kierunku obrotu głowic pomp – kontrola zgodności obrotu z aktualnym kierunkiem
	TAK, podać
	
	- - -

	60. 
	Wyświetlanie pełnej informacji (nie kodu błędu) o przyczynie alarmów na pompie, której dotyczy alarm oraz na panelu sterującym lub na zintegrowanym panelu sterowania  
	TAK, podać
	
	- - -

	61. 
	Nadawanie funkcjom własnych nazw
	TAK/NIE, podać
	
	TAK – 1 pkt.;

NIE - 0 pkt.

	62. 
	Monitorowanie parametrów – alarmy
	- - -
	- - -
	- - -

	63. 
	System alarmów optycznych i dźwiękowych kontrolujących wszystkie parametry wraz z systemem kontroli i monitorowania pracy pomp
	TAK, podać
	
	- - -

	64. 
	Monitorowanie stanu akumulatorów
	TAK, podać
	
	- - -

	65. 
	Kontrola wartości mierzonych temperatur dla wszystkich kanałów pomiarowych
	TAK, podać
	
	- - -

	66. 
	Wymiennik ciepła
	- - -
	- - -
	- - -

	67. 
	Wymiennik wyposażony w system diagnostyczny testujący stan techniczny urządzenia
	TAK, podać
	
	- - -

	68. 
	Wymiennik wyposażony w trzy niezależne od siebie obwody cyrkulacyjne:                                            
- obwód oksygenatora   
- obwód materaca    
- obwód kardioplegia
	TAK, podać
	
	- - -

	69. 
	Sterowanie z panelu własnego i z konsoli pompy
	TAK, podać
	
	- - -

	70. 
	Zakres uzyskiwanych temperatur w obwodzie chłodzącym kardioplegii min. 2 - 10 °C 
	TAK, podać
	
	Zakres wymagany – 0 pkt.;

Zakres większy niż wymagany – 2 pkt.

	71. 
	Zakres uzyskiwanych temperatur w obwodzie grzewczym kardioplegii min. 15 - 40 °C
	TAK, podać
	
	Zakres wymagany – 0 pkt.;

Zakres większy niż wymagany – 1 pkt.

	72. 
	Układ zabezpieczający przed przekroczeniem temperatury
	TAK, podać
	
	- - -

	73. 
	Alarm niskiego poziomu cieczy w zbiorniku
	TAK, podać
	
	- - -

	74. 
	Odpowietrzenie układu obiegu wody oraz funkcja opróżnienia zbiornika/ów
	TAK, podać
	
	- - -

	75. 
	Możliwość szybkiej zmiany temperatury podawanej kardioplegii
	TAK, podać
	
	- - -

	76. 
	Przepływ wody w obwodach pacjenta maksymalnie w zakresie min. 15-17 l/min.
	TAK, podać
	
	Zakres wymagany – 0 pkt.;

Zakres większy niż wymagany – 2 pkt.

	77. 
	Odsysanie wody z węży przyłączeniowych do zbiorników wymiennika ciepła
	TAK, podać
	
	- - -

	78. 
	Przepływ wody w obwodach kardioplegii maksymalnie w zakresie min. 9-11 l/min. lub w zakresie min. 3-9 l/min. 
	TAK, podać
	
	- - -

	79. 
	Pompa centryfugalna modułowa, zintegrowana z systemem
	- - -
	- - -
	- - -

	80. 
	Jednostka napędowa wraz z panelem sterującym, czujnikiem przepływu oraz systemem zabezpieczeń
	TAK, podać
	
	- - -

	81. 
	Jednostka napędowa wraz z modułem czujnika przepływu
	TAK/NIE, podać
	
	TAK – 1 pkt.;

NIE - 0 pkt.

	82. 
	Jednostka napędowa wraz z czujnikiem powietrza
	TAK/NIE, podać
	
	TAK – 1 pkt.;

NIE - 0 pkt.

	83. 
	Wszystkie funkcje sterowane z oddzielnego panelu sterującego dedykowanego pompie centryfugalnej
	TAK, podać
	
	- - -

	84. 
	Licznik obrotów z zakresem min. 0 - 3500 RPM 
	TAK, podać
	
	Zakres wymagany – 0 pkt.;

Zakres większy niż wymagany – 2 pkt.

	85. 
	Licznik obrotów z możliwością ustalenia co max. 1 RPM
	TAK, podać
	
	- - -

	86. 
	Zakres przepływów min.  0,5 - 10 l/min z możliwością zmiany zakresu odczytu
	TAK, podać
	
	Zakres wymagany – 0 pkt.;

Zakres większy niż wymagany – 2 pkt.

	87. 
	Tryb kontrolowanego przepływu (przepływ utrzymywany na stałym poziomie, nawet jeżeli opór systemowy i/lub  ciśnienie zmieniają się podczas perfuzji)
	TAK, podać
	
	- - -

	88. 
	Zacisk drenu na linii tętniczej
	TAK, podać
	
	- - -

	89. 
	Awaryjny manualny system napędu
	TAK, podać
	
	- - -

	90. 
	Układy monitorowania hemodynamicznego
	- - -
	- - -
	- - -

	91. 
	Monitor pomiaru temperatury – minimum 2 niezależne kanały
	TAK, podać
	
	- - -

	92. 
	Zakres pomiaru temperatury w zakresach min. 0 – 25 °C i min. 45-50 °C z rozdzielczością max. 0,2 °C;  w zakresie 25 °C- 45 °C  z rozdzielczością max. 0,1 °C 
lub

Zakres pomiaru temperatury w zakresach min. 0 - 50 °C  z rozdzielczością max. 0,1 °C
	TAK, podać
	
	- - -

	93. 
	Monitor czasu – minimum dwa kanały pomiarowe o zakresie pomiaru min. 0 – 599 sekund z odliczaniem w górę
	TAK, podać
	
	Zakres wymagany – 0 pkt.;

Zakres większy niż wymagany – 2 pkt.

	94. 
	Pomiar ciśnień z monitorowaniem – minimum dwa kanały pomiarowe
	TAK, podać
	
	- - -

	95. 
	Zakres pomiaru ciśnień min. -200 mmHg do + 800mmHg
	TAK, podać
	
	Zakres wymagany – 0 pkt.;

Zakres większy niż wymagany – 2 pkt.

	96. 
	Monitor poziomu objętości perfuzatu z sensorem sterującym pompami w sposób automatyczny
	TAK, podać
	
	- - -

	97. 
	Moduł kardioplegii z pomiarem ciśnienia, czasu podawania, detektorem mikrokatorów:                      

- zakres pomiaru ciśnienia min.: - 200 do + 800 mmHg. 

- rozdzielczość pomiaru max.: 1mmHg,

- dokładność pomiaru max.: ± 5 mmHg lub max. ±1% w całej skali
- dozowanie kardioplegii ręcznie min. podanej objętości dawki.

- automatyczne zatrzymanie podawania kardioplegii w przypadku zatrzymania pompy głównej
- automatyczne odmierzanie czasu od podania ostatniej dawki
	TAK, podać
	
	- - -

	98. 
	Moduł kardioplegii - dozowanie kardioplegii automatyczne wg zadanej objętości 
	TAK/NIE, podać
	
	TAK – 1 pkt.;

NIE - 0 pkt.

	99. 
	Moduł kardioplegii - wybór rodzaju podawanej dawki: podstawowej i uzupełniającej
	TAK/NIE, podać
	
	TAK – 1 pkt.;

NIE - 0 pkt.

	100. 
	Funkcja automatycznej kontroli poziomu perfuzatu poprzez zmniejszenie prędkości obrotowej głowicy pompy
	TAK, podać
	
	- - -

	101. 
	Moduł detektora mikrozatorów, ultradźwiękowy z alarmem dźwiękowym i optycznym: 

· dokładność detekcji (przy prędkości obrotowej ≥ 15 RPM):

· sensor 1/2 - 3/8 cala:

- objętość powietrza min. 0,144 cm3 (Ø 6,5mm)

- objętość powietrza min. 0,065 cm3 (Ø 5,0mm)

· sensor 1/4 cala:

- objętość powietrza min. 0,030 cm3 

Możliwość podłączenia 4 czujników.
	TAK, podać
	
	- - -

	102. 
	Możliwość automatycznego zatrzymania dodatkowej pompy w przypadku zatrzymania pompy głównej
	TAK, podać
	
	- - -

	103. 
	System monitorowania parametrów krwi  w krążeniu pozaustrojowym
	- - -
	- - -
	- - -

	104. 
	System monitorowania parametrów krwi w krążeniu pozaustrojowym, w którego skład wchodzą:

- monitor wyposażony w kolorowy wyświetlacz,

- czujnik żylny,

- czujnik tętniczy,

- czujnik przepływu,

- moduł pomiaru gazów
	TAK, podać
	
	- - -

	105. 
	System monitorujący parametry krwi w czasie rzeczywistym
	TAK, podać
	
	- - -

	106. 
	Monitorowane parametry krwi min.:

- wysycenie tlenem hemoglobiny krwi tętniczej (SaO2),

- hematokryt,

- stężenie hemoglobiny,

- przepływ krwi,

- mikrozatory gazowe,

- ciśnienie parcjalne tlenu (pO2),

- ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla (pCO2),

- stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej (FiO2),

- stężenie dwutlenku węgla w mieszaninie oddechowej (FiCO2),

- temperatura,

- Cardiac Index,

- konsumpcja O2
	TAK, podać
	
	- - -

	107. 
	System wyposażony w nieinwazyjne czujniki: czujniki montowane na liniach krwi w obwodzie krążenia pozaustrojowego; brak konieczności montażu dodatkowych elementów mających kontakt z krwią lub naruszających ciągłość linii w obwodzie krążenia pozaustrojowego; czujniki wielokrotnego użytku, niewymagające sterylizacji, w łatwy sposób zakładane na linie w obwodzie krążenia pozaustrojowego
	TAK, podać
	
	- - -

	108. 
	Wyniki wyświetlane na ekranie monitora w postaci cyfrowej i graficznej
	TAK, podać
	
	- - -

	109. 
	Możliwość montażu monitora na maszcie pompy do krążenia
	TAK, podać
	
	- - -

	110. 
	Kalibracja systemu: nie częściej niż raz w miesiącu
	TAK, podać
	
	- - -

	111. 
	Synchronizacja systemu z próbką gazometrii krwi tętniczej: nie częściej niż co 24 godziny
	TAK, podać
	
	- - -

	112. 
	Monitor wyposażony w minimum 3 porty, w tym USB, Ethernet i karty SD
	TAK, podać
	
	- - -

	113. 
	Komunikacja użytkownika z monitorem w języku polskim lub angielskim
	TAK, podać
	
	- - -

	114. 
	Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 HZ i z wbudowanego akumulatora
	TAK, podać
	
	- - -

	115. 
	Wyposażenie dodatkowe
	- - -
	- - -
	- - -

	116. 
	Automatyczny lub mechaniczny, elektryczny system zamykania linii żylnej w sytuacjach alarmowych - 1 szt.

- System sterowany z min. własnego panelu sterowania 

- współpraca z drenami od 3/16x 1/6 do 1/2x3/32 lub od 1/2x3/32

- możliwość manualnego zamknięcia/otwarcia linii żylnej

- możliwość regulacji zamknięcia linii żylnej w zakresie 0-100%
	TAK, podać
	
	Automatyczny – 6 pkt.;

Mechaniczny – 0 pkt.

	117. 
	Regulator podciśnienia do procedury VAVD - 1 szt.
	TAK, podać
	
	- - -

	118. 
	Lampka konsoli z diodami LED - 1 szt.
	TAK, podać
	
	- - -

	119. 
	Maszty ze statywami o zmiennej konfiguracji – maszty ruchome - 2 szt.
	TAK, podać
	
	- - -

	120. 
	Pozioma półka pomiędzy masztami wykonana ze stali nierdzewnej - 1 szt.
	TAK, podać
	
	- - -

	121. 
	Pojemnik na lód mocowany po dowolnie wybranej stronie konsoli, wykonany ze stali nierdzewnej - 1 szt.
	TAK, podać
	
	- - -

	122. 
	Półka podręczna na konsoli pompy - 2 szt.
	TAK, podać
	
	- - -

	123. 
	Gniazda zasilania sieciowego 230V AC, 50 Hz, na konsoli – minimum 3 sztuki
	TAK, podać
	
	- - -

	124. 
	Uchwyty do mocowania kabli na konsoli - 4 szt.
	TAK, podać
	
	- - -

	125. 
	Sondy do pomiaru temperatury do oksygenatora - 4 szt.
	TAK, podać
	
	- - -

	126. 
	Mieszacz gazów z wężami przyłączeniowymi dzielonymi szybkozłączami, zakończone reduktorami do tlenu i powietrza - 1 szt.
	TAK, podać
	
	- - -

	127. 
	Krzesło perfuzjonisty o regulowanym oparciu i wysokości siedzenia, na kółkach jezdnych, łatwe do czyszczenia zgodnie z wymaganiami dla sal operacyjnych - 1 szt.
	TAK, podać
	
	- - -


	WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ

	Lp.
	OPIS PARAMETRU
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY
	SPOSÓB OCENY

	1. 
	GWARANCJE
	
	
	

	2. 
	Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy]
UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy.
	=> 24
	
	Najdłuższy okres –    30 pkt.;
Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu.

	3. 
	Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego)
	TAK
	
	- - -

	4. 
	W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś  innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu
	TAK
	
	- - -

	5. 
	WARUNKI SERWISU
	
	
	

	6. 
	Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu (uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy)
	Podać
	
	TAK – 3 pkt.;
NIE – 0 pkt.

	7. 
	W cenie oferty -  przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta)
Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji
	TAK
	
	- - -

	8. 
	Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz  przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego
	TAK
	
	- - -

	9. 
	Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.]
	TAK
	
	- - -

	10. 
	Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok 
	TAK
	
	- - -

	11. 
	Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej  nieskutecznej próbie jego naprawy
	TAK
	
	- - -

	12. 
	Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii.
	TAK
	
	- - -

	13. 
	Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności)
	TAK
	
	- - -

	14. 
	Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy 
	TAK
	
	- - -

	15. 
	SZKOLENIA
	TAK
	
	

	16. 
	Szkolenia dla personelu  medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 10 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.)
	TAK
	
	- - -

	17. 
	Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.)
	TAK
	
	- - -

	18. 
	Szkolenia dla personelu informatycznego umożliwiania zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 2 osoby) (jeżeli dotyczy)
	TAK
	
	- - -

	19. 
	Liczba i okres szkoleń:
· pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych 

· dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni,

Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach
	TAK
	
	- - -

	20. 
	DOKUMENTACJA
	TAK
	
	

	21. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych
	TAK
	
	- - -

	22. 
	Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji
	TAK
	
	- - -

	23. 
	Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie)
UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta
	TAK
	
	- - -

	24. 
	Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują)
	TAK
	
	- - -

	25. 
	Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji
	TAK
	
	- - -

	26. 
	Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące.
UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów.
	TAK
	
	- - -


                                                                                                                                                                                                                                              2

[image: image1.jpg]