[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok





NSSU.DFP.271.92.2019.ADB

Załącznik nr 1a do specyfikacji

Załącznik nr …… do umowy

Część 5

	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa kompleksowego wyposażenia oddziałów kardiologicznych, przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

	Pozycja 1. Stół zabiegowy do zabiegów elektrokardiologicznych pod ramieniem C – 2 szt.                                                                                                                                                                                                                                        (Hemodynamika, Angiografia, Elektrokardiologia)
Pozycja 2. Osłony radiologiczne wiszące boczne do stołu operacyjnego na szynie  DIN – 2 szt.                                                                                                                                                                                                                                        (Hemodynamika, Angiografia, Elektrokardiologia)


Uwagi i objaśnienia:

· Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

· Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

· Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

· Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

· Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2019), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.
· Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
	Lp. 
	Przedmiot zamówienia 
	Liczba sztuk
	Cena jednostkowa brutto sprzętu (w zł)
	Cena brutto sprzętu (w zł)

	1.
	Stół zabiegowy do zabiegów elektrokardiologicznych pod ramieniem C (Hemodynamika, Angiografia, Elektrokardiologia)
	2
	
	

	2.
	Osłony radiologiczne wiszące boczne do stołu operacyjnego na szynie  DIN  (Hemodynamika, Angiografia, Elektrokardiologia)
	2
	
	

	
	
	
	

	
	A: Cena brutto wszystkich pozycji (1-2) (w zł)
	

	
	B: Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł):
	

	
	C: Cena brutto szkoleń wszystkich pozycji (w zł):
	


	A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł)
	


	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Pozycja 1. Stół zabiegowy do zabiegów elektrokardiologicznych pod ramieniem C – 2 szt.                                                                                                                                                                                                                                        (Hemodynamika, Angiografia, Elektrokardiologia)


Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................
Rok produkcji (min. 2019):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: .............................
	PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 

	Lp.
	OPIS PARAMETRU
	PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ
	PARAMETR OFEROWANY
	SPOSÓB OCENY

	1. 
	Konstrukcja stołu umożliwiająca współpracę z aparatami RTG typu ramię C do np. angiokardiografii i zabiegów kardiologii interwencyjnej
	TAK, podać
	
	- - -

	2. 
	Zawieszenie blatu: jednostronne
	TAK, podać
	
	- - -

	3. 
	Blat stołu wykonany całkowicie z włókien węglowych, przenikalny dla promieni RTG
	TAK, podać
	
	- - -

	4. 
	Blat stołu jednosegmentowy, wykonany z włókien węglowych, przenikalny dla promieni RTG z możliwością monitorowania ramieniem C całej długości pacjenta. Blat wykonany z materiału gwarantującego bardzo małe napromieniowanie pacjenta oraz personelu podczas wykonywania zdjęć RTG – maksymalny ekwiwalent aluminium MAE max. 0,5 mm Al. 

W celu maksymalnego ograniczenia dawki promieniowania RTG dla pacjenta i personelu oraz eliminacji występowania szumów oraz artefaktów przy monitorowaniu pacjenta nie dopuszcza się do zaoferowania stołów z blatem o większym współczynniku MAE.
	TAK, podać
	
	- - -

	5. 
	Blat stołu jednosegmentowy typu ,,pływająca płyta ‘’ ruch realizowany płynnie (nieskokowo) w każdym kierunku w osi x, y, x', y' (elipsa, ósemka, łuk, itd.) 
	TAK, podać
	
	- - -

	6. 
	Mechanizm ruchu ,,pływającego blatu’’, umożliwiający precyzyjne płynne ustawienie blatu w dowolnym położeniu w przestrzeni ograniczonej zakresami ruchu blatu pozwalający na uzyskanie ruchów typu elipsa, ósemka, łuk 
	TAK/NIE, podać
	
	TAK – 3 pkt.;
NIE – 0 pkt.

	7. 
	„Ruch blatu pływającego” realizowany w sposób precyzyjnie działającego systemu elektromagnesu, który zwalniany jest za pomocą przycisków umiejscowionych w uchwycie stołu (po obu jego stronach oraz w miejscu centralnym na jego szczycie)
	TAK/NIE, podać
	
	TAK – 3 pkt.;

NIE – 0 pkt.

	8. 
	„Ruch blatu pływającego” realizowany w sposób precyzyjnie działającego systemu elektromagnesu, który zwalniany jest dodatkowo za pomocą przycisków (szyn) nożnych zamontowanych wzdłuż podstawy stołu po obu jego stronach
	TAK/NIE, podać
	
	TAK – 2 pkt.;

NIE – 0 pkt.

	9. 
	Regulacja pilotem przewodowym następujących funkcji:

-          wysokość blatu

-          przechyły wzdłużne blatu

-          przechyły boczne blatu  

-          poziomowanie blatu

-          przesuw wzdłużny blatu

-          przesuw boczny blatu

-          przesuwu blatu po przekątnych
	TAK, podać
	
	- - -

	10. 
	Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD. Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji wyświetla się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru.
	TAK/NIE, podać
	
	TAK – 4 pkt.;

NIE – 0 pkt.

	11. 
	Sterowanie ruchami blatu pływającego za pomocą dodatkowego mobilnego przycisku zamontowanego bezpośrednio przy płycie stołu.
	TAK/NIE, podać
	
	TAK – 4 pkt.;

NIE – 0 pkt.

	12. 
	Szerokość blatu bez obramowania bocznego min: 550 mm na całej długości
	TAK, podać
	
	- - -

	13. 
	Całkowita długość blatu min. 2100 mm
	TAK, podać
	
	Wartość wymagana – 0 pkt.;
Wartość większa niż wymagana – 3 pkt.

	14. 
	Dolne położenie stołu mierzone od posadzki do górnej krawędzi blatu stołu max. 780 mm
	TAK, podać
	
	- - -

	15. 
	Górne położenie stołu mierzone od posadzki do górnej krawędzi blatu stołu min. 1090 mm
	TAK, podać
	
	- - -

	16. 
	Zakres przesuwu wzdłużnego blatu min: 550 mm
	TAK, podać
	
	Wartość wymagana – 0 pkt.;

Wartość większa niż wymagana – 6 pkt.

	17. 
	Zakres przesuwu poprzecznego blatu min: 250 mm
	TAK, podać
	
	- - -

	18. 
	Stół jezdny z blokadą kół
	TAK, podać
	
	- - -

	19. 
	Udźwig stołu min. 225 kg
	TAK, podać
	
	Wartość wymagana – 0 pkt.;

Wartość większa niż wymagana – 5 pkt.

	20. 
	Napęd stołu elektryczny lub elektrohydrauliczny
	TAK, podać
	
	- - -

	21. 
	Antystatyczny, zdejmowany materac odporny na środki dezynfekujące
	TAK, podać
	
	- - -

	22. 
	Blokada elektryczna dla ruchów blatu stołu
	TAK, podać
	
	- - -

	23. 
	Centralna blokada ruchów blatu zwalniana przy pomocy jednego przycisku
	TAK/NIE, podać
	
	TAK – 2 pkt.;

NIE – 0 pkt.

	24. 
	Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu
	TAK, podać
	
	- - -

	25. 
	Stół wyposażony w szynę, umożliwiającą montaż sprzętu i akcesoriów po obu stronach stołu
	TAK, podać
	
	- - -

	26. 
	Stół wyposażony w szyny w standardzie DIN 11x25mm europejskim co zapewnia możliwość montażu sprzętu i akcesoriów dostępnych na rynku europejskim a nie tylko sprowadzanych z USA.
	TAK, podać
	
	- - -

	27. 
	Każdy stół wyposażony w:
- odejmowane listwy boczne do mocowania wyposażenia – 2 sztuki (razem 4 szt. dla dwóch stołów)
- podpórka ręki wykonana z włókna węglowego, w pełni przezierna dla promieni RTG – 1 sztuka (razem 2 szt. dla dwóch stołów)
- ramka ekranu anestezjologicznego – 1 sztuka (razem 2 szt. dla dwóch stołów)
- podpórka ręki, nieprzezierna – 1 sztuka (razem 2 szt. dla dwóch stołów)
	TAK, podać
	
	- - -


	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Pozycja 2. Osłony radiologiczne wiszące boczne do stołu operacyjnego na szynie DIN – 2 szt.                                                                                                                                                                                                                                        (Hemodynamika, Angiografia, Elektrokardiologia)


Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: .........................................................

Rok produkcji (min. 2019):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: .............................

	PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 

	Lp.
	OPIS PARAMETRU
	PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ
	PARAMETR OFEROWANY
	SPOSÓB OCENY

	1. 
	Osłony ochronne służące do odcięcia i ograniczenia stref niebezpiecznych oraz do zredukowania promieniowania do wartości możliwej do przyjęcia
	TAK, podać
	
	- - -

	2. 
	Osłona radiologiczna wykonana z blachy ołowianej
	TAK, podać
	
	- - -

	3. 
	Osłony wiszące do stołu opisanego w pozycji 1. montowane na szynie DIN
	TAK, podać
	
	- - -

	4. 
	Osłona na dolne partie ciała złożona z min. 3 paneli pionowych oraz zamontowanej sztywno na stałe części górnej
	TAK, podać
	
	- - -

	5. 
	Szerokość osłony min. 80 cm
	TAK, podać
	
	Wartość wymagana – 0 pkt.;
Wartość większa niż wymagana – 2 pkt.

	6. 
	Możliwość instalacji po obu stronach stołu
	TAK, podać
	
	- - -

	7. 
	Osłona dopasowywana do stołu za pomocą ruchomych przegubów
	TAK, podać
	
	- - -

	8. 
	Konstrukcja i materiał chroniące przed promieniowaniem wtórnym i rozproszonym
	TAK, podać
	
	- - -


	WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ

	Lp.
	OPIS PARAMETRU
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY
	SPOSÓB OCENY

	1. 
	GWARANCJE
	
	
	

	2. 
	Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy]
UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy..
	=> 24
	
	Najdłuższy okres –    30 pkt.;
Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu.

	3. 
	Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego)
	TAK
	
	- - -

	4. 
	W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś  innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu
	TAK
	
	- - -

	5. 
	WARUNKI SERWISU
	
	
	

	6. 
	Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu (uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy)
	Podać
	
	TAK – 3 pkt.;
NIE – 0 pkt.

	7. 
	W cenie oferty -  przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta)
Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji
	TAK
	
	- - -

	8. 
	Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz  przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego
	TAK
	
	- - -

	9. 
	Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.]
	TAK
	
	- - -

	10. 
	Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok 
	TAK
	
	- - -

	11. 
	Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej  nieskutecznej próbie jego naprawy
	TAK
	
	- - -

	12. 
	Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii.
	TAK
	
	- - -

	13. 
	Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności)
	TAK
	
	- - -

	14. 
	Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy 
	TAK
	
	- - -

	15. 
	SZKOLENIA
	TAK
	
	

	16. 
	Szkolenia dla personelu  medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 10 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.)
	TAK
	
	- - -

	17. 
	Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.)
	TAK
	
	- - -

	18. 
	Szkolenia dla personelu informatycznego umożliwiania zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 2 osoby) (jeżeli dotyczy)
	TAK
	
	- - -

	19. 
	Liczba i okres szkoleń:
· pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych 

· dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni,

Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach
	TAK
	
	- - -

	20. 
	DOKUMENTACJA
	TAK
	
	

	21. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych
	TAK
	
	- - -

	22. 
	Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji
	TAK
	
	- - -

	23. 
	Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie)
UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta
	TAK
	
	- - -

	24. 
	Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują)
	TAK
	
	- - -

	25. 
	Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji
	TAK
	
	- - -

	26. 
	Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące.
UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów.
	TAK
	
	- - -


                                                                                                                                                                                                                                              12

[image: image1.jpg]