[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok





NSSU.DFP.271.92.2019.ADB

Załącznik nr 1a do specyfikacji

Załącznik nr …… do umowy

Część 8

	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa kompleksowego wyposażenia oddziałów kardiologicznych, przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

	Pozycja 1. Polifizjograf do pomiaru ciśnienia tętniczego i rejestracji EKG – 2 szt.                                                                                                                                                                                                                                        (Hemodynamika, Angiografia, Elektrokardiologia)
Pozycja 2. Polifizjograf – 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                        (Hemodynamika, Angiografia, Elektrokardiologia)


Uwagi i objaśnienia:

· Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

· Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

· Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

· Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

· Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2019), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.
· Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
	Lp. 
	Przedmiot zamówienia 
	Liczba sztuk
	Cena jednostkowa brutto sprzętu (w zł)
	Cena brutto sprzętu (w zł)

	1.
	Polifizjograf do pomiaru ciśnienia tętniczego i rejestracji EKG (Hemodynamika, Angiografia, Elektrokardiologia)
	2
	
	

	2.
	Polifizjograf  (Hemodynamika, Angiografia, Elektrokardiologia)
	1
	
	

	
	
	
	

	
	A: Cena brutto wszystkich pozycji (1-2) (w zł)
	

	
	B: Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł):
	

	
	C: Cena brutto szkoleń wszystkich pozycji (w zł):
	


	A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł)
	


	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Pozycja 1. Polifizjograf do pomiaru ciśnienia tętniczego i rejestracji EKG – 2 szt.                                                                                                                                                                                                                                        (Hemodynamika, Angiografia, Elektrokardiologia)


Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................
Rok produkcji (min. 2019):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: .............................
	PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 

	Lp.
	OPIS PARAMETRU
	PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ
	PARAMETR OFEROWANY
	SPOSÓB OCENY

	1. 
	Zintegrowany system rejestracji parametrów hemodynamicznych: komputer sterujący, moduł akwizycji parametrów hemodynamiczny, niezbędne wyposażenie do instalacji w sterowni i sali zabiegowej, zapewniający bezpieczeństwo pacjentowi i personelowi oraz ciągłość pracy w wypadku zaniku zasilania
	TAK, podać
	
	- - -

	2. 
	Oprogramowanie do rejestracji zapisów oraz pomiarów parametrów hemodynamicznych 
	TAK, podać
	
	- - -

	3. 
	Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe jako jedna całość oferowanego polifizjografu (stacji badań hemodynamicznych) – jeden aparat jednego producenta
	TAK/NIE, podać
	
	TAK – 10 pkt.;

NIE – 0 pkt.

	4. 
	Komputer sterujący i wyposażenie
	
	
	- - -

	5. 
	System 3-monitorowy: 2 monitory w Sterowni i 1 monitor na Sali zabiegowej lub wyprowadzenie sygnałów wizyjnych na monitor zbiorczy na Sali zabiegowej:

- monitory TFT lub LCD min. 20 [‘],

- rozdzielczość min. 1200 x 1600
	TAK, podać
	
	Min. 20 [‘] – 0 pkt;

>20 [‘] – 2 pkt.

	6. 
	Zapis danych bezpośrednio na twardym dysku
	TAK, podać
	
	- - -

	7. 
	Archiwizacja badań na nośniku DVD lub kartach SDHC bezpośrednio z poziomu oprogramowania do badań hemodynamicznych
	TAK, podać
	
	- - -

	8. 
	Możliwość zapisywania na pojedynczym nośniku DVD lub karcie SDHC więcej niż jednego badania (możliwość pełnego wykorzystania pojemności nośnika).
	TAK/NIE, podać
	
	TAK – 3 pkt.;

NIE – 0 pkt.

	9. 
	Sterowanie systemu za pomocą dedykowanej klawiatury i myszy systemowej
	TAK, podać
	
	- - -

	10. 
	Transformator separujący, przewody sygnałowe i kable zasilające niezbędne do prawidłowego działania systemu hemodynamicznego, o długościach dostosowanych do warunków lokalowych Zamawiającego
	TAK, podać
	
	- - -

	11. 
	Dokumentacja (przebiegi oraz wyliczone wskaźniki) na oferowanej sieciowej drukarce laserowej
	TAK, podać
	
	- - -

	12. 
	Moduł hemodynamiczny
	
	
	- - -

	13. 
	Częstość rytmu serca, zakres pomiarowy min. 30 - 280 [ud/min]
	TAK, podać
	
	Zakres wymagany – 0 pkt.;

Zakres większy niż wymagany – 2 pkt.

	14. 
	Pomiar saturacji w zakresie min.: 10% - 100%
	TAK, podać
	
	Zakres wymagany – 0 pkt.;

Zakres większy niż wymagany – 2 pkt.

	15. 
	Pomiar ciśnienia inwazyjnego IBP : 4 niezależne kanały pomiarowe, zakres pomiaru min.: -25 do + 300 [mmHg]
	TAK, podać
	
	- - -

	16. 
	Pomiar EKG: 12 odprowadzeń
	TAK, podać
	
	- - -

	17. 
	Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego min. 40-260 [mmHg]
	TAK, podać
	
	Zakres wymagany – 0 pkt.;

Zakres większy niż wymagany – 2 pkt.

	18. 
	Wyjście sygnału EKG i ciśnienia inwazyjnego – integracja z FFR, IVUS, OCT po stronie Wykonawcy
	TAK, podać
	
	- - -

	19. 
	Oprogramowanie hemodynamiczne
	
	
	- - -

	20. 
	System wyposażony w wielozadaniowe oprogramowanie pozwalające na jednoczesny odbiór sygnału, kontrolę parametrów monitorowania hemodynamicznego, zachowywanie, przegląd i analizę danych, w tym przegląd istotnych wydarzeń 
	TAK, podać
	
	- - -

	21. 
	Rejestracja hemodynamiczna obejmująca funkcje procedur wieńcowych, pediatrycznych i naczyniowych 
	TAK, podać
	
	- - -

	22. 
	Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych osobowych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przebiegami EKG, ciśnień i pozostałymi rejestrowanymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami
	TAK, podać
	
	- - -

	23. 
	Konfigurowane przez użytkownika min. 3 strony ekranów z wybranymi lub wszystkimi aktywnymi krzywymi: EKG, ciśnienia inwazyjne, saturacji, respiracji 
	TAK, podać
	
	- - -

	24. 
	Interaktywny ekran dziennika umożliwiający natychmiastowy dostęp do danych z badania z możliwością jego wyświetlania na polecenie operatora 
	TAK, podać
	
	- - -

	25. 
	Ekran monitora czasu rzeczywistego z panelem bocznym mierzonych parametrów inwazyjnych, prezentujący zmiany rzeczywiste parametrów mierzonych w sposób ciągły, bez konieczności odczytu danych z dziennika zdarzeń
	TAK, podać
	
	- - -

	26. 
	Tworzenie algorytmów postępowania dotyczących procedur badania, tzw. makr postępowania, w tym dla procedur min.: PCI / FFR, LHC / RHC, TAVI
	TAK, podać
	
	- - -

	27. 
	Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych, lewe i prawe serce dla dzieci i dorosłych, w tym pomiary: 

- gradienty ciśnień, 

- powierzchnie otwarcia zastawek, 

- przecieki międzyjamowe, 

- opory naczyniowe krążenia systemowego i płucnego
	TAK, podać
	
	- - -

	28. 
	Pomiar i prezentacja częstości akcji serca 
	TAK, podać
	
	- - -

	29. 
	Pomiar i prezentacja rzutu serca (Cardiac Output ) metodą termodylucji i Ficka
	TAK, podać
	
	- - -

	30. 
	Pomiar i prezentacja Sp02
	TAK, podać
	
	- - -

	31. 
	Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego
	TAK, podać
	
	- - -

	32. 
	Pomiar i jednoczesna prezentacja do min. 4 różnych ciśnień inwazyjnych 
	TAK, podać
	
	- - -

	33. 
	Możliwość uruchomienia pomiaru FFR, obiektywnie określającego stopień zagrożenia hemodynamicznego obrażeń naczyniowych 
	TAK, podać
	
	- - -

	34. 
	Możliwość wykonania pomiaru FFR w pełni zintegrowanego z modułem hemodynamicznym – technika wykonywania pomiaru bez konieczności podłączania oddzielnego analizatora FFR
	TAK, podać
	
	- - -

	35. 
	Generowanie raportów z uwzględnieniem: 

- kalkulacji hemodynamicznych dla różnych grup wiekowych: dzieci i dorosłych

- danych statystycznych w oparciu o różne kryteria wyszukiwania z bazy danych
	TAK, podać
	
	- - -

	36. 
	Zachowywanie obrazu ekranu przeglądowego w formatach graficznych min. BMP, TIFF lub JPEG
	TAK, podać
	
	- - -

	37. 
	Tworzenie prezentacji oraz opracowywanie danych statystycznych oparte na aplikacji Power Point i Excel lub równoważnych
	TAK, podać
	
	- - -

	38. 
	Możliwość ekstrakcji danych pomiarowych nieprzetworzonych, tzw. „raw data”
	TAK, podać
	
	- - -

	39. 
	Komunikacja ze szpitalnym systemem informatycznym w standardzie HL7 (bez zapewnienia usługi integracji – wykonawca musi zapewnić bezkosztowe umożliwienie integracji po stronie oferowanego urządzenia)
	TAK, podać
	
	- - -

	40. 
	Osprzęt pomiarowy
	
	
	- - -

	41. 
	Akcesoria do pomiaru EKG (dla każdego urządzenia):

- kabel główny zbiorczy EKG – 1 szt.

- 10-odpr. EKG - 1 kpl. (przewody bezcieniowe)

- 5-odpr. EKG – 1 kpl. (przewody ekranowane)
	TAK, podać
	
	- - -

	42. 
	Akcesoria do pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego (dla każdego urządzenia): 

- przewód połączeniowy NIBP – 1 szt.

- mankiety w różnych rozmiarach dla dorosłych: M, L, XL dla dorosłych – komplet 6 szt.
	TAK, podać
	
	- - -

	43. 
	Akcesoria do pomiaru ciśnienia inwazyjnego (dla każdego urządzenia): 

- przewód połączeniowy IBP do modułu hemodynamicznego – 1 szt.

- zestaw przetworników jednorazowych – 50 szt.
	TAK, podać
	
	- - -

	44. 
	Akcesoria do pomiaru saturacji krwi (dla każdego urządzenia):

- przewód połączeniowy SpO2 do modułu hemodynamicznego – 1 szt.

- czujnik elastyczny (nietłukący) wielokrotnego użytku dla dorosłych – 2 szt.
	TAK, podać
	
	- - -

	45. 
	Akcesoria do pomiaru rzutu minutowego serca metodą termodylucji (dla każdego urządzenia):

- przewód połączeniowy CO do modułu hemodynamicznego – 1 szt.

- sonda temperaturowa (CO In-Line) - 2 szt.
	TAK, podać
	
	- - -


	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Pozycja 2. Polifizjograf – 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                        (Hemodynamika, Angiografia, Elektrokardiologia)


Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: .........................................................

Rok produkcji (min. 2019):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: .............................

	PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 

	Lp.
	OPIS PARAMETRU
	PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ
	PARAMETR OFEROWANY
	SPOSÓB OCENY

	1. 
	Zintegrowany system rejestracji parametrów hemodynamicznych: komputer sterujący, moduł akwizycji parametrów hemodynamiczny, niezbędne wyposażenie do instalacji w sterowni i sali zabiegowej, zapewniający bezpieczeństwo pacjentowi i personelowi oraz ciągłość pracy w wypadku zaniku zasilania
	TAK, podać
	
	- - -

	2. 
	Oprogramowanie do rejestracji zapisów oraz pomiarów parametrów hemodynamicznych 
	TAK, podać
	
	- - -

	3. 
	Funkcja akwizycji i przechowywania obrazu fluoroskopii skorelowanej czasowo z zapisami EKG i mierzonymi ciśnieniami, pobieranie obrazów z systemów jedno- i dwupłaszczyznowych z dwóch kanałów akwizycji jednocześnie
	TAK, podać
	
	- - -

	4. 
	Funkcja akwizycji obrazów video nieprzetworzonych w prezentacji kolorowej z systemów oceny naczyń wieńcowych typu FFR, IVUS, OCT oraz Echa wewnątrzsercowego
	TAK, podać
	
	- - -

	5. 
	Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe jako jedna całość oferowanego polifizjografu (stacji badań hemodynamicznych) – jeden aparat jednego producenta
	TAK/NIE, podać
	
	TAK – 10 pkt.;

NIE – 0 pkt.

	6. 
	Komputer sterujący i wyposażenie
	
	
	- - -

	7. 
	System 4-monitorowy: 3- monitory w Sterowni i 1 monitor na Sali zabiegowej lub wyprowadzenie sygnałów wizyjnych na monitor zbiorczy (LDM) na Sali zabiegowej::

- monitory TFT lub LCD min. 20 [‘],

- rozdzielczość min. 1200 x 1600
	TAK, podać
	
	Min. 20 [‘] – 0 pkt;

>20 [‘] – 2 pkt.

	8. 
	Zapis danych bezpośrednio na twardym dysku
	TAK, podać
	
	- - -

	9. 
	Archiwizacja badań na nośniku DVD lub kartach SDHC bezpośrednio z poziomu oprogramowania do badań hemodynamicznych
	TAK, podać
	
	- - -

	10. 
	Możliwość zapisywania na pojedynczym nośniku DVD lub karcie SDHC więcej niż jednego badania (możliwość pełnego wykorzystania pojemności nośnika).
	TAK/NIE, podać
	
	TAK – 3 pkt.;

NIE – 0 pkt.

	11. 
	Sterowanie systemu za pomocą dedykowanej klawiatury i myszy systemowej
	TAK, podać
	
	- - -

	12. 
	Transformator separujący, przewody sygnałowe i kable zasilające niezbędne do prawidłowego działania systemu hemodynamicznego, o długościach dostosowanych do warunków lokalowych Zamawiającego
	TAK, podać
	
	- - -

	13. 
	Dokumentacja (przebiegi oraz wyliczone wskaźniki) na oferowanej sieciowej drukarce laserowej
	TAK, podać
	
	- - -

	14. 
	Moduł hemodynamiczny
	
	
	- - -

	15. 
	Częstość rytmu serca, zakres pomiarowy min. 30 - 280 [ud/min]
	TAK, podać
	
	Zakres wymagany – 0 pkt.;

Zakres większy niż wymagany – 2 pkt.

	16. 
	Pomiar saturacji w zakresie min.: 10% - 100%
	TAK, podać
	
	Zakres wymagany – 0 pkt.;

Zakres większy niż wymagany – 2 pkt.

	17. 
	Pomiar ciśnienia inwazyjnego IBP: 4 niezależne kanały pomiarowe, zakres pomiaru min.: -25 do + 300 [mmHg]
	TAK, podać
	
	- - -

	18. 
	Pomiar EKG: 12 odprowadzeń
	TAK, podać
	
	- - -

	19. 
	Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego min. 40-260 [mmHg]
	TAK, podać
	
	Zakres wymagany – 0 pkt.;

Zakres większy niż wymagany – 2 pkt.

	20. 
	Wyjście sygnału EKG i ciśnienia inwazyjnego – integracja z FFR, IVUS, OCT po stronie Wykonawcy
	TAK, podać
	
	- - -

	21. 
	Oprogramowanie hemodynamiczne
	
	
	- - -

	22. 
	System wyposażony w wielozadaniowe oprogramowanie pozwalające na jednoczesny odbiór sygnału, kontrolę parametrów monitorowania hemodynamicznego, zachowywanie, przegląd i analizę danych, w tym przegląd istotnych wydarzeń 
	TAK, podać
	
	- - -

	23. 
	Rejestracja hemodynamiczna obejmująca funkcje procedur wieńcowych, pediatrycznych i naczyniowych 
	TAK, podać
	
	- - -

	24. 
	Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych osobowych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przebiegami EKG, ciśnień i pozostałymi rejestrowanymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami
	TAK, podać
	
	- - -

	25. 
	Konfigurowane przez użytkownika min. 3 strony ekranów z wybranymi lub wszystkimi aktywnymi krzywymi: EKG, ciśnienia inwazyjne, saturacji, respiracji 
	TAK, podać
	
	- - -

	26. 
	Interaktywny ekran dziennika umożliwiający natychmiastowy dostęp do danych z badania z możliwością jego wyświetlania na polecenie operatora 
	TAK, podać
	
	- - -

	27. 
	Ekran monitora czasu rzeczywistego z panelem bocznym mierzonych parametrów inwazyjnych, prezentujący zmiany rzeczywiste parametrów mierzonych w sposób ciągły, bez konieczności odczytu danych z dziennika zdarzeń
	TAK, podać
	
	- - -

	28. 
	Tworzenie algorytmów postępowania dotyczących procedur badania, tzw. makr postępowania, w tym dla procedur min.: PCI / FFR, LHC / RHC, TAVI
	TAK, podać
	
	- - -

	29. 
	Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych, lewe i prawe serce dla dzieci i dorosłych, w tym pomiary: 

- gradienty ciśnień, 

- powierzchnie otwarcia zastawek, 

- przecieki międzyjamowe, 

- opory naczyniowe krążenia systemowego i płucnego
	TAK, podać
	
	- - -

	30. 
	Pomiar i prezentacja częstości akcji serca 
	TAK, podać
	
	- - -

	31. 
	Pomiar i prezentacja rzutu serca (Cardiac Output ) metodą termodylucji i Ficka
	TAK, podać
	
	- - -

	32. 
	Pomiar i prezentacja Sp02
	TAK, podać
	
	- - -

	33. 
	Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego
	TAK, podać
	
	- - -

	34. 
	Pomiar i jednoczesna prezentacja do min. 4 różnych ciśnień inwazyjnych 
	TAK, podać
	
	- - -

	35. 
	Możliwość uruchomienia pomiaru FFR, obiektywnie określającego stopień zagrożenia hemodynamicznego obrażeń naczyniowych 
	TAK, podać
	
	- - -

	36. 
	Możliwość wykonania pomiaru FFR w pełni zintegrowanego z modułem hemodynamicznym – technika wykonywania pomiaru bez konieczności podłączania oddzielnego analizatora FFR
	TAK, podać
	
	- - -

	37. 
	Generowanie raportów z uwzględnieniem: 

- kalkulacji hemodynamicznych dla różnych grup wiekowych: dzieci i dorosłych

- danych statystycznych w oparciu o różne kryteria wyszukiwania z bazy danych
- prezentacji graficznych z systemów oceny naczyń wieńcowych typu FFR, IVUS, OCT oraz echa wewnątrzsercowego
	TAK, podać
	
	- - -

	38. 
	Zachowywanie obrazu ekranu przeglądowego w formatach graficznych min. BMP, TIFF lub JPEG
	TAK, podać
	
	- - -

	39. 
	Tworzenie prezentacji oraz opracowywanie danych statystycznych oparte na aplikacji Power Point i Excel lub równoważnych
	TAK, podać
	
	- - -

	40. 
	Możliwość ekstrakcji danych pomiarowych nieprzetworzonych, tzw. „raw data”
	TAK, podać
	
	- - -

	41. 
	Komunikacja ze szpitalnym systemem informatycznym w standardzie HL7 (bez zapewnienia usługi integracji – wykonawca musi zapewnić bezkosztowe umożliwienie integracji po stronie oferowanego urządzenia)
	TAK, podać
	
	- - -

	42. 
	Osprzęt pomiarowy
	
	
	- - -

	43. 
	Akcesoria do pomiaru EKG (dla każdego urządzenia):

- kabel główny zbiorczy EKG – 1 szt.

- 10-odpr. EKG - 1 kpl. (przewody bezcieniowe)

- 5-odpr. EKG – 1 kpl. (przewody ekranowane)
	TAK, podać
	
	- - -

	44. 
	Akcesoria do pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego (dla każdego urządzenia): 

- przewód połączeniowy NIBP – 1 szt.

- mankiety w różnych rozmiarach dla dorosłych: M, L, XL dla dorosłych – komplet 6 szt.
	TAK, podać
	
	- - -

	45. 
	Akcesoria do pomiaru ciśnienia inwazyjnego (dla każdego urządzenia): 

- przewód połączeniowy IBP do modułu hemodynamicznego – 1 szt.

- zestaw przetworników jednorazowych – 50 szt.
	TAK, podać
	
	- - -

	46. 
	Akcesoria do pomiaru saturacji krwi (dla każdego urządzenia):

- przewód połączeniowy SpO2 do modułu hemodynamicznego – 1 szt.

- czujnik elastyczny (nietłukący) wielokrotnego użytku dla dorosłych – 2 szt.
	TAK, podać
	
	- - -

	47. 
	Akcesoria do pomiaru rzutu minutowego serca metodą termodylucji (dla każdego urządzenia):

- przewód połączeniowy CO do modułu hemodynamicznego – 1 szt.

- sonda temperaturowa (CO In-Line) - 2 szt.
	TAK, podać
	
	- - -


	WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ

	Lp.
	OPIS PARAMETRU
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY
	SPOSÓB OCENY

	1. 
	GWARANCJE
	
	
	

	2. 
	Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy]
UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy.
	=> 24
	
	Najdłuższy okres –    30 pkt.;
Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu.

	3. 
	Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego)
	TAK
	
	- - -

	4. 
	W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś  innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu
	TAK
	
	- - -

	5. 
	WARUNKI SERWISU
	
	
	

	6. 
	Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu (uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy)
	Podać
	
	TAK – 3 pkt.;
NIE – 0 pkt.

	7. 
	W cenie oferty -  przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta)
Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji
	TAK
	
	- - -

	8. 
	Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz  przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego
	TAK
	
	- - -

	9. 
	Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.]
	TAK
	
	- - -

	10. 
	Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok 
	TAK
	
	- - -

	11. 
	Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej  nieskutecznej próbie jego naprawy
	TAK
	
	- - -

	12. 
	Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii.
	TAK
	
	- - -

	13. 
	Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności)
	TAK
	
	- - -

	14. 
	Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy 
	TAK
	
	- - -

	15. 
	SZKOLENIA
	TAK
	
	

	16. 
	Szkolenia dla personelu  medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 10 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.)
	TAK
	
	- - -

	17. 
	Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.)
	TAK
	
	- - -

	18. 
	Szkolenia dla personelu informatycznego umożliwiania zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 2 osoby)
	TAK
	
	- - -

	19. 
	Liczba i okres szkoleń:
· pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych 

· dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni,

Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach
	TAK
	
	- - -

	20. 
	DOKUMENTACJA
	TAK
	
	

	21. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych
	TAK
	
	- - -

	22. 
	Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji
	TAK
	
	- - -

	23. 
	Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie)
UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta
	TAK
	
	- - -

	24. 
	Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują)
	TAK
	
	- - -

	25. 
	Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji
	TAK
	
	- - -

	26. 
	Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące.
UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów.
	TAK
	
	- - -


                                                                                                                                                                                                                                              20

[image: image1.jpg]