[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok




     

Kraków, dnia 11.07.2019 r.
Nr sprawy: NSSU.DFP.271.43.2019.KB
Do wszystkich Wykonawców

Odp. 1 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę systemu pomp infuzyjnych, przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.  
Działając na podstawie art. 38 ust. 2  i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Pytanie  1: 
(L.p. 308) Zamawiający w przedmiotowym punkcie wskazał na konieczność wyposażenia stacji do pracy pomp w środowisku MRI w niezależną od stacji pompę infuzyjna przystosowaną do pracy w polu magnetycznym bez użycia klatki Faradaya. Prosimy o uściślenie czy pompa ta ma charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami: pełna funkcjonalność pompy w środowisku min. 5 000 Gaussów, zakres szybkości dozowania od 0,1 do 1400 [ml/h], programowalny poziom ciśnienia okluzji, ustawiany zakres funkcji KVO, czas pracy pompy zasilanej z akumulatora przy infuzji 125 [ml/h] minimum 12 h, bezprzewodowym urządzeniem sterującym pozwalającym na użytkowanie pompy w pełnym zakresie z pomieszczenia sterowni oraz drugim kanałem podaży? 

Odpowiedź: Zamawiający usuwa ten wymóg. 
Pytanie 2: 

Załącznik nr 1a do specyfikacji 

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawców podania w Załączniku nr 1a do specyfikacji: typu/modelu oraz nazwy producenta oferowanych urządzeń? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga uzupełnienia kolumny „Proponowany model/ producent” dla urządzeń wyspecyfikowanych w tabeli umieszczonej na str. 2-3 opisu przedmiotu zamówienia.
Pytanie 3:

Załącznik nr 1a do specyfikacji pkt. 7, 57, 106, 319 (parametry techniczne i eksploatacyjne) 
Czy w związku z faktem, że wysoki stopień uszczelnienia obudowy i ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej oraz ingresem płynów pod dowolnym kątem do 60 stopni od pionu z każdej strony, wpływa znacząco na bezpieczeństwo użytkowania, Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie punktacji za najwyższy poziom ochrony IP - 1 pkt, pozostałe - 0 pkt. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia opis bez zmian.

Pytanie 4:
Załącznik nr 1a do specyfikacji pkt. 99 (parametry techniczne i eksploatacyjne) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości pomp infuzyjnych, posiadających funkcję programowania czasu infuzji od 1 min. Do 24 godz.? 
Standardem zgodnie z rekomendacjami związanymi ze zwiększonym bezpieczeństwem, pod kątem epidemiologicznym jest wymiana leku nie rzadziej niż co 24 godz. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza zmianę do załącznika 1 a do Specyfikacji. 

Pytanie 5:
Załącznik nr 1a do specyfikacji pkt. 64 i 117 w związku z pkt. 15 (parametry techniczne i eksploatacyjne) 
Czy Zamawiający wprowadzi zunifikowaną punktację dla identycznie brzmiących parametrów, co w pkt. 15 i tym samym przyzna w pkt. 64 i 117 - 1 pkt. za ekran o największej powierzchni wyświetlacza, inne 0 pkt.? 

Odpowiedź: Tak. W każdym z w/w pkt. (15, 64 i 117) Zamawiający przyzna za ekran o największej powierzchni wyświetlacza – 1 pkt., natomiast za inne - inne – 0 pkt.

Pytanie 6:

Załącznik nr 1a do specyfikacji pkt. 336 (parametry techniczne i eksploatacyjne) 
Prosimy o wyjaśnienie, czy pompy z programowaną prędkością infuzji w zakresie 0,1-1200 [ml/h] spełniają wymaganą przez Zamawiającego prędkość infuzji programowana min. 999 [ml/h]? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga min. 999, więc pompa umożliwiająca programowanie prędkości do wartości 1200 [ml/h] spełnia warunek.
Pytanie 7:
Załącznik nr 1a do specyfikacji pkt. 348 (parametry techniczne i eksploatacyjne) 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną dedykowaną do TIVA/TCI bez funkcji tzw. Bolus Emergency? Taka funkcjonalność w pompach do znieczulania dożylnego opartych o konkretne modele farmakokinetyczne nie ma zastosowania klinicznego. 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmieni ten parametr z granicznego na punktowany.

Pytanie 8:
Wzór umowy § 3 ust. 1 pkt. 1 oraz Załącznik nr 1a do specyfikacji 

Zwracamy się z wnioskiem o ujednolicenie zapisów § 3 ust. 1 pkt. 1 oraz zapisów Załącznika nr 1a poprzez dodanie we wzorze umowy zwrotu „min.”: „Sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji min. 2018) (…)”. 

Odpowiedź: Zmianie ulega § 3 ust. 1 pkt. 1, który otrzymuje następujące brzmienie
1) Sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji  min.2018), nieużywany, kompletny, a do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie będzie konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Sprzęt ani żadna jego część składowa, wyposażenie, etc. nie są rekondycjonowane, powystawowe i nie były wykorzystywane wcześniej przez inny podmiot,


Pytanie 9:
Wzór umowy § 14 ust. 1 lit. b 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary w przypadku nieterminowej dostawy Sprzętu na 5.000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

Pytanie 10:
Wzór umowy § 14 ust. 1 lit. c 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary w przypadku nieterminowej naprawy Sprzętu, wymiany Sprzętu, naprawy lub wymiany części Sprzętu na 1.000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

Pytanie 11: 
Pkt 2 informacje ogólne 

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie do zapisu: „Opisany system pozwala m.in. na gromadzenie danych infuzji, systemów monitorowania pacjenta, wentylacji oraz hemodializy, a także wielowarstwową analizę informacji zarówno dla całości OIOM jak i poszczególnych stanowisk pacjentów.” Czy oferowany system infuzyjny ma mieć jedynie możliwość pracy w systemach, być jego częścią jako dużej całości. Producenci systemów infuzyjnych nie mają możliwości gromadzenia danych np. o wentylacji czy hemodializie. 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla fragment: „systemów monitorowania pacjenta, wentylacji oraz hemodializy”.


Pytanie 12: 

Pkt 35 
Prosimy zamawiającego o obniżenie wymogu punktowanego do 12 poziomów. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wymogu do 12 poziomów i zmianę wprowadza do załącznika 1 a do Specyfikacji.

Pytanie 12:

Pkt 52, pkt 101. 
Prosimy zamawiającego o wyłączenie z punktacji rozwiązania „Uwaga - Zamawiający uznaje za wystarczające spełnienie parametru płynnego przejęcia infuzji przez drugą pompę, pozostawioną w gotowości z włączoną funkcją stand-by bez limitu czasowego” Jest to rozwiązanie znacząco różniące się od automatycznego przejęcia infuzji, stwarzające duże ryzyko z niedostateczną infuzją lub zbyt dużą infuzją w przypadku złego zaprogramowania pomy w trybie stand-by. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy sposób punktacji.


Pytanie 13:

Pkt 54, pkt 103, pkt 165. 
Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy podane ilości tyczą się każdej pompy z osobna i należy je pomnożyć razy ilość oferowanych pomp, czy jest to suma do wszystkich oferowanych urządzeń. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że ilości dotyczą wszystkich oferowanych w postępowaniu pomp.

Pytanie 14:

Pkt 228 
Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy łączna ilość stanowisk objęta komunikacją w przedmiotowym postępowaniu jest równa ilości stanowisk objętych licencjami i wynosi 65? 
Odpowiedź: Tak. 65 stanowisk.

Pytanie 15:

Pkt 308 
Prosimy zamawiającego o rezygnację z wymogu „Na wyposażeniu: niezależna od stacji pompa infuzyjna – 1 szt. (dopuszcza się wyrób innego producenta) przystosowana do pracy w polu magnetycznym bez użycia klatki Faradaya.” Biorąc pod uwagę konieczność dostarczenia stacji do pracy w środowisku MRI i pomp z nią współpracujących, dodatkowa pompa, która nie będzie pompą systemową, a pochodzącą od zewnętrznego producenta, niepotrzebnie spowoduje wzrost ceny oferty. 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający usuwa ten wymóg. 
Pytanie 16:

Pkt Pytanie dot. poz. 2. w sekcji „GWARANCJE” 
Prosimy o wyjaśnienie znaczenia określenia użytego w poz. 2. w sekcji „GWARANCJE”, który brzmi „wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)”, w szczególności poprzez wskazanie, jakie konkretnie urządzenia wchodzą w zakres „urządzeń peryferyjnych” oraz o znaczenie wyłączenia „(jeśli dotyczy)”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że warunki oferowanej gwarancji dotyczą wszystkich elementów składowych oferty. Przez urządzenia peryferyjne należy rozumieć te wyroby, które nie są ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, ale mogą służyć wykonawcy do spełnienia wszystkich warunków opisu.


Pytanie 17:

Pytanie dot. poz. 2. w sekcji „GWARANCJE” 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie kryterium „Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)”, gwarancja obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczanych produktach, nie obejmuje ona natomiast uszkodzeń, w tym uszkodzeń mechanicznych, powstałych z winy Zamawiającego oraz przypadków normalnego zużycia sprzętu (który jest sprzętem o określonej przez wytwórcę żywotności). 
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 18:
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 17 ust. 3 lit. b). 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 19:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 14 ust. 1: 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Szpitalowi Uniwersyteckiemu następujące kary umowne: 
a) w przypadku niewykonania Umowy - 10 % niezrealizowanej części wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, 
b) za nieterminowe wykonanie dostawy Sprzętu do Obiektu i uruchomienie Sprzętu w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonego w terminie Sprzętu; 
c) za nieterminową naprawę Sprzętu, wymianę Sprzętu, naprawę lub wymianę części Sprzętu - w wysokości 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nienaprawionego w terminie Sprzętu; 
d) w przypadku nie stawienia się na miejsce awarii, usterki lub uszkodzenia w terminach wynikających z Umowy - w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto sprzętu objętego awarią; 
e) w przypadku nie przeprowadzenia Szkolenia – w wysokości 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) za każdy typ szkolenia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy; 
f) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Szpital Uniwersytecki, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości brutto Umowy (objętej odstąpieniem), 
g) w przypadku zwłoki w realizacji zobowiązań w terminach określonych w Umowie (innych niż określone w lit. a - f), w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 20:

Dotyczy: Projekt umowy (Załącznik nr 3) 

Dotyczy § 11 ust.6: Wykonawca prosi o wydłużenie czasu podjęcia naprawy do 72 godzin w dni robocze. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia wymóg bez zmian.

Pytanie 21:

Dotyczy: Projekt umowy (Załącznik nr 3) 

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 11 ust.10: 

„Wykonawca gwarantuje przez co najmniej 8 lat dostępność na rynku części zamiennych.” 

zapisem: 

„Wykonawca gwarantuje przez co najmniej 5 lat dostępność na rynku części zamiennych.” 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia wymóg bez zmian.

Pytanie 22: 
Dotyczy: Projekt umowy (Załącznik nr 3) 

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 14 ust.1: 

„a) w przypadku niewykonania Umowy - 10% wynagrodzenia, o którym mowa w §12 ust.1 Umowy,” 

zapisem: 

„a) w przypadku niewykonania Umowy - 5% wynagrodzenia, o którym mowa w §12 ust.1 Umowy,”
 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 23: 

Dotyczy: Projekt umowy (Załącznik nr 3) 

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 14 ust.1: 

„b) za nieterminowe wykonanie dostawy Sprzętu do Obiektu i uruchomienie Sprzętu 

w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,” 

zapisem: 

„b) za nieterminowe wykonanie dostawy Sprzętu do Obiektu i uruchomienie Sprzętu 

w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,” 
Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 24:

Dotyczy: Projekt umowy (Załącznik nr 3) 

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 14 ust.1: 

„c) za nieterminową naprawę Sprzętu, wymianę Sprzętu, naprawę lub wymianę części Sprzętu - w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,” 

zapisem: 

„c) za nieterminową naprawę Sprzętu, wymianę Sprzętu, naprawę lub wymianę części Sprzętu - w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 25:

Dotyczy: Projekt umowy (Załącznik nr 3) 

Wykonawca prosi o zrezygnowanie z zapisu w § 14 ust.1: 

„d) w przypadku nie stawienia się na miejsce awarii, usterki lub uszkodzenia w terminach wynikających z Umowy - w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych), za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 26:

Dotyczy: Projekt umowy (Załącznik nr 3) 

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 14 ust.1: 

„d) w przypadku nie stawienia się na miejsce awarii, usterki lub uszkodzenia w terminach wynikających z Umowy - w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych), za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,” 

zapisem: 

„d) w przypadku nie stawienia się na miejsce awarii, usterki lub uszkodzenia w terminach wynikających z Umowy - w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 27:

Dotyczy: Projekt umowy (Załącznik nr 3) 

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 14 ust.1: 

„e) w przypadku nie przeprowadzenia Szkolenia – w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy typ szkolenia,” 

zapisem: 

„e) w przypadku nie przeprowadzenia Szkolenia – w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy typ szkolenia,” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 28:

Dotyczy: Projekt umowy (Załącznik nr 3) 

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 14 ust.1: 

„f) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Szpital Uniwersytecki, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości brutto Umowy (objętej odstąpieniem),” 

zapisem: 

„f) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Szpital Uniwersytecki, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 2% wartości brutto Umowy (objętej odstąpieniem),” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 29:

Dotyczy: Projekt umowy (Załącznik nr 3) 

Wykonawca prosi o zrezygnowanie z zapisu w § 14 ust.1: 

„g) w przypadku zwłoki w realizacji zobowiązań w terminach określonych w Umowie (innych niż określone w lit. a - f), w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”
 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 30:

Dotyczy: Projekt umowy (Załącznik nr 3) 

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 14 ust.1: 

„g) w przypadku zwłoki w realizacji zobowiązań w terminach określonych w Umowie (innych niż określone w lit. a - f), w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.” 

zapisem: 

„g) w przypadku zwłoki w realizacji zobowiązań w terminach określonych w Umowie (innych niż określone w lit. a - f), w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 31:

Dotyczy: Parametry techniczne i eksploatacyjne (Załącznik nr 1a) 

Dotyczy pkt 52: Mając na uwadze zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów, a także zachowanie najwyższych standardów wykonywanych procedur medycznych, czy Zamawiający przyzna w zakresie pozycji 52, 1 punkt za dysponowanie przez zaoferowany przedmiot zamówienia „płynne przejęcie infuzji przez drugą pompę, pozostawioną w gotowości z włączoną funkcją stand-by”? 

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 32:

Dotyczy: Parametry techniczne i eksploatacyjne (Załącznik nr 1a) 

Dotyczy pkt 54: Mając na uwadze fakt, że przedmiotem postępowania w pozycjach 5-54 są pompy strzykawkowe, czy Zamawiający potwierdza konieczność zaoferowania drenów? A jeżeli tak to jakich i czy ilość 2000 szt. do każdej pompy czy 2000 szt. do zestawów pomp w ilości 574 sztuk. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że podane ilości dotyczą całości zamówienia. W pkt. 54 należy zaoferować zbiorczo 2000 szt. drenów do wszystkich oferowanych pomp strzykawkowych z pkt. 5, w punkcie 103 należy zaoferować zbiorczo 500 szt. drenów do wszystkich oferowanych pomp strzykawkowych z pkt. 55, natomiast w punkcie 165 należy zaoferować zbiorczo 1200 szt. drenów do wszystkich oferowanych pomp objętościowych z pkt. 104.

Pytanie 33:

Dotyczy: Parametry techniczne i eksploatacyjne (Załącznik nr 1a) 

Dotyczy pkt 63: Mając na względzie fakt, że na rynku wyrobów medycznych występują różne konfiguracje pomp strzykawkowych w zakresie wagi urządzenia, czy Zamawiający pod pojęciem ciężar urządzenia (pompy) rozumie urządzenie gotowe do użycia tj. wagę pompy wraz z uchwytami do mocowania i przenoszenia, akumulatorem i zasilaczem zewnętrznym (jeżeli dotyczy)? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wystarczające jest podane ciężaru samej pompy.

Pytanie 34:

Dotyczy: Parametry techniczne i eksploatacyjne (Załącznik nr 1a) 

Dotyczy pkt 101: Mając na uwadze zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów, a także zachowanie najwyższych standardów wykonywanych procedur medycznych, czy Zamawiający przyzna w zakresie pozycji 101, 1 punkt za dysponowanie przez zaoferowany przedmiot zamówienia „płynne przejęcie infuzji przez drugą pompę, pozostawioną w gotowości z włączoną funkcją stand-by”? 

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 35:

Dotyczy: Parametry techniczne i eksploatacyjne (Załącznik nr 1a) 

Dotyczy pkt 103: Mając na uwadze fakt, że przedmiotem postępowania w pozycjach 55-103 są pompy strzykawkowe czy Zamawiający potwierdza konieczność zaoferowania drenów? A jeżeli tak to jakich i czy ilość 500 szt. do każdej pompy czy 500 szt. łącznie do zestawów pomp w ilości 65 sztuk? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w punkcie 103 należy zaoferować zbiorczo 500 szt. drenów do wszystkich oferowanych pomp strzykawkowych z pkt. 55.
Pytanie 36:

Dotyczy: Parametry techniczne i eksploatacyjne (Załącznik nr 1a) 

Dotyczy pkt 165: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania 1200 szt drenów do każdej pompy czy 1200 szt. drenów łącznie do 261 sztuk pomp? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w punkcie 165 należy zaoferować zbiorczo 1200 szt. drenów do wszystkich oferowanych pomp objętościowych z pkt. 104.
Pytanie 37:

Dotyczy: Parametry techniczne i eksploatacyjne (Załącznik nr 1a) 

Dotyczy pkt 228: Czy Zamawiający dopuści odpowiednią ilość oprogramowania, aby uzyskać zarządzanie infuzją dla 65 stanowisk? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że łączna ilość stanowisk objęta komunikacją w przedmiotowym postępowaniu jest równa ilości stanowisk objętych licencjami i wynosi 65.
Pytanie 38:

Dotyczy: Parametry techniczne i eksploatacyjne (Załącznik nr 1a) 

Dotyczy pkt 235: Czy Zamawiający dopuści wyświetlanie schematu rozmieszczenia wszystkich łózek na oddziale, za pomocą kwadratów na siatce? 

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 39:

Dotyczy: Parametry techniczne i eksploatacyjne (Załącznik nr 1a) 

Dotyczy pkt 255: Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie bez możliwości przypisania dla każdego urządzenia numeru inwentarzowego nadanego w jednostce? 

Odpowiedź: Tak, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie.
Pytanie 40:

Dotyczy: Parametry techniczne i eksploatacyjne (Załącznik nr 1a) 

Dotyczy pkt 256: Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie bez możliwości przypisania dla każdego urządzenia daty przeglądu technicznego, oraz późniejszego wygenerowania raportu pdf lub excel? 

Odpowiedź: Tak, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie.
Pytanie 41:

Dotyczy: Parametry techniczne i eksploatacyjne (Załącznik nr 1a) 

Dotyczy pkt 307: Czy Zamawiający dopuści system pomiaru siły pola magnetycznego wyposażony w alarm wizualny? 

Odpowiedź: Tak, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie.
Pytanie 42:

Dotyczy: Parametry techniczne i eksploatacyjne (Załącznik nr 1a) 

Dotyczy pkt 308: Mając na względzie wymaganie zakreślone w pozycji nr 308 zdanie drugie Załącznika nr 1a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o treści: „Na wyposażeniu: niezależna od stacji pompa infuzyjna – 1 szt. (dopuszcza się wyrób innego producenta) przystosowana do pracy w polu magnetycznym bez użycia klatki Faradaya.”, czy Zamawiający zrezygnuje z powołanego wymagania? 

Odpowiedź: Tak.
Pytanie 43:

Dotyczy: Parametry techniczne i eksploatacyjne (Załącznik nr 1a) 

Dotyczy pkt 313: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wieszaka na worki z płynami infuzyjnymi z możliwością jego demontażu, każdy pozwalający na umieszczenie ciężaru minimum 1 kg, łączne obciążenie wieszaków 4 kg? 

Odpowiedź: Tak.
Pytanie 44:

Dotyczy: Parametry techniczne i eksploatacyjne (Załącznik nr 1a) 

Dotyczy pkt 343: Czy Zamawiający zechce przyznać punkty za 22 poziomy ciśnienia okluzji? 

Odpowiedź: W punkcie 343 Zamawiający nie przewiduje punktacji. Proponowana wartość spełnia warunki opisu (min. 8 poziomów).
Pytanie 45:

Dotyczy: Parametry techniczne i eksploatacyjne (Załącznik nr 1a) 

Dotyczy pkt 348: Czy Zamawiający zechce przyznać punkty za funkcję Emergency - manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania podanej objętości i prezentacją wartości na wyświetlaczu urządzenia? 

Odpowiedź: Tak.
Pytanie 46:

Dotyczy: Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia (Załącznik nr 1a) 

Dotyczy pkt 10: Czy Zamawiający zmodyfikuje zapisy dotyczące czasu reakcji i wydłuży czas reakcji do 72 godzin w dni robocze? 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 47:

Dotyczy: Parametry techniczne i eksploatacyjne (Załącznik nr 1a) 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stacji do pracy pomp w środowisku MRI z rokiem produkcji 2017? 

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 48:

Czy Zamawiający dopuści stację do pracy pomp w środowisku MRI z etykietą w języku francuskim? 

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 49:

Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie okresu gwarancji testerów pomp i testerów bezpieczeństwa elektrycznego do max. 5 lat? 

Odpowiedź: Nie.

            W załączeniu przekazuję zmodyfikowany Wzór umowy stanowiący załącznik 3 do Specyfikacji, oraz  Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a  do Specyfikacji. 
W związku z wprowadzoną modyfikacją,  termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 29.07.2019r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2019r. o godz. 10:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

[image: image1.jpg]
10
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image2.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image3.jpg]ISOCERT



               [image: image4.jpg]ISOCERT



              [image: image5.png]ISOCERT



             [image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


          

[image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.png][image: image6.jpg][image: image7.jpg]