[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 10.07.2019 r.

 Nr sprawy: DFP.271.36.2019.EP
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów kardiologicznych do zabiegów sercowych.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji
Pytanie 1:
Dotyczy przedmiotu zamówienia – część 18 

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w części 18 załącznika nr 1a do siwz prowadników extra hydrofilnych typu Glidewire o końcówkach prostej i typu „J”. Pozostałe parametry zgodnie z siwz. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 2:
Dotyczy Części nr 13 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 13 niżej opisanego zestawu? 

• sterylna serweta o wymiarach 220x320cm z przezroczystymi wstawkami foliowymi po obu stronach, do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego, serweta posiada dwa otwory o średnicy 14cm wypełnione folią chirurgiczną i otoczone taśmą lepną. Wokół otworów łata chłonną 100x150cm 

• fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMMMS, rozmiar XL 

• ręczniki chłonne 30x34cm – 2sztuki 

• osłona na aparaturę medyczną  140cm 

• serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm, służąca jako owinięcie zestawu 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:
dotyczy Części nr 29 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 29 niżej opisanego zestawu? 

• 1 serweta na stół do instrumentarium 150x190cm 

• 1 serweta angiograficzna 230x370cm ze wzmocnieniem w części górnej, z 4 otworami przylepnymi do angiografii, 2 otwory skrajne owalne 5x7cm, 2 otwory wewnętrzne owalne 7x10cm, otwory zabezpieczone papierem silikonowym, po obu stronach serwety panele boczne wykonane z przezroczystej folii 

• 2 fartuchy chirurgiczne rozm. XL, posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę, podwójny szew na rękawach, ,szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów, zapinane na szyi na rzepy 

• 2 osłony foliowe na lampę i ekran wykonane z przeźroczystej folii , typu czapeczka, ściągnięta gumką o wym . Ø 90cm 

• 1 osłona foliowa na lampę i ekran wykonane z przeźroczystej folii , typu czapeczka, ściągnięta gumką o wym . Ø 140cm 

• 1 miska medyczna plastikowa o pojemności 250ml 

• 1 miska medyczna plastikowa o pojemności 500ml 

• 1 gąbka do mycia i dezynfekcji skóry 4x4x2cm + szpatułka 15x2,5cm 

• 2 strzykawki 3cz. Luer Lock 20ml 

• 2 strzykawki 3cz. Luer 10ml 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4:
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 13 Pozycji 1 Serwety angiograficznej o wymiarach 230x320 cm z przezroczystymi foliowymi wstawkami po obu stronach do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego. Serweta posiada dwa otwory eliptyczne w okolicach podobojczykowych o wymiarach 12x15 cm wypełnione folią chirurgiczną oraz 2 zaślepione otwory w okolicach tt. udowych o wymiarze 8 cm otoczone taśmą. Otwory otoczone warstwą chłonną o wymiarach 150x230 cm. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5:
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 13 Pozycji 1 ręczników chłonnych 30x35 cm. 

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 6:
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 29 Pozycji 1 Serwety z włókniny o wymiarze 70x80 cm zamiast 80x60 cm. 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7:
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 29 Pozycji 1 Serwetek do rąk z włókniny o wymiarze 30x35 cm zamiast 40x20 cm. 

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8:
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 29 Pozycji 1 Osłona foliowa z gumką w kształcie torby o wymiarze 90x160 cm w kształcie czepka zamiast osłony 100x180 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9:
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 29 Pozycji 1 Kompresy z gazy 17-nitkowej, 8 warstwowej o wymiarze 10x10 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 10:
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 29 Pozycji 1 Miski plastikowej o pojemności 250 ml zamiast 200 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 11:
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 29 Pozycji 1 Pęsety metalowej anatomicznej prostej o wymiarze 10,5cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12:
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 29 Pozycji 1 Serwety do angiografii o wymiarach min. 330cm x215cm z panelem foliowym, warstwą chłonną i dwoma otworami o średnicy 12cm do dostępu udowego. 

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13:
dot. Część 3 lp. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozrusznika do stymulacji lewokomorowej bez możliwości stymulacji jednocześnie w co najmniej dwóch punktach lewej komory z elektrody lewokomorowej.? 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 14:
dot. Część 3 lp. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozrusznika do stymulacji lewokomorowej dwupunktowej, przystosowanego do badania rezonansem z 2 krzywiznami cewnika do subselekcji żył serca? 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 15:
dot. Część 4 lp. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera defibrylatora jednojamowego (VVI) z elektrodą defibrylującą przechodzącą przez koszulkę 8F? 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16:
dot. Część 5 lp. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera defibrylatora dwujamowego DDD z elektrodą defibrylującą przechodzącą przez koszulki 8F? 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17:
dot. Część 5 lp. 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera defibrylatora dwujamowego DDD o objętości 32 cm3g (złącze DF 4) lub 32 cm3 (złącze DF-1)? 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18:
dot. Część 31 lp. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego DDD z elektrodą defibrylującą przechodzącą przez koszulkę 8F? 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19:
dot. Część 31 lp. 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego DDD z 2 krzywiznami cewnika do subselekcji żył serca? 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20:
dot. Część 31 lp. 18 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego DDD ze sterydowymi elektrodami do CS, ale z zasobnikiem jedynie przy tipie elektrody? Pozwala to na zwiększenie elastyczności elektrody 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21:
Część 1 Czy Zamawiający dopuści kardiowerter defibrylatoor resynchronizujący o konektorze IS1/DF1/IS4 bez możliwości warunkowego skanowania w środowisku MRI 1,5 oraz 3T? 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22:
Część 2 Czy Zamawiający dopuści cewnik do lokalizacji ujścia i kaniulacji zatoki wieńcowej o średnicy wewnętrznej 7,2F?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23:
Pytanie do załącznika 1b do SIWZ (Szczegółowy zakres czynności serwisowych urządzenia (dot. część 25 poz. 10)  Czy Zamawiający dopuści wydłużenie do 4 tygodni od czasu podpisania umowy, terminu dostawy dzierżawionego sprzętu? 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.
Zamawiający zmienia paragraf  3a ust. 1 umowy, który otrzymuje następujące brzmienie: 

,,§3a ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia sprzętu na cały okres obowiązywania Umowy wymienionego w załączniku nr 1 do Umowy wraz z wszelkim koniecznym do prawidłowego działania tego sprzętu osprzętem. Wykonawca dostarczy oraz uruchomi sprzęt do 4tygodni od daty zawarcia umowy. Dostarczenie sprzętu nastąpi w miejscu uruchomienia, wskazanym przez Szpital Uniwersytecki.”
Pytanie 24:
Część 13 poz. 1 

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania następującego zestawu do obłożenia pola zabiegowego, osłony i fartuchy do zabiegu implantacji rozruszników o składzie;: 

1. Serweta na stół narzędziowy 150x240 cm, materiał serwety: folia wzmocniona (w środku serwety) warstwą włókniny o rozmiarze 75x240 cm obszar chłonny. Grubość folii 70 [mikronów], gramatura włókniny 40 g/m2 - 1 szt. 

2. Osłona na aparaturę foliowa 90 cm z gumką, przezroczysta -1 szt. 

3. Osłona na aparaturę foliowa 140 cm z gumką, przezroczysta -1 szt. 

4. Ręcznik chłonny 40x35 cm -4 szt. 

5. Folia operacyjna 10x14 cm -2 szt. 

6. Serweta główna dwuwarstwowa, rozmiar 240x370 cm (długość serwety od otworów do końca górnej części serwety to 100 cm), serweta posiadająca dwa samoprzylepne otwory 7x10cm, w strefie krytycznej dodatkowy pad chłonny 70x70 cm. -1 szt. 

7. fartuch chirurgiczny XL, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, rękawy zakończone elastycznym poliestrowym mankietem, wiązany na troki łączone kartonikiem ("sterylne plecy") 

zapinany przy szyi na rzep -2 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25:
Dot. Części 20 

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postepowaniu wkłuć spełniających wszystkie kluczowe parametry SIWZ, w rozmiarach 5-10F (11 i 23cm), bez obturatora w zestawie dla introducerów długich. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26:

Dot. Części 21 

Ze względu na ofertę konkurencyjną cenowo – prosimy o dopuszczenie cewników ablacyjnych klasycznych o następujących parametrach:

- Średnica cewnika: 7F 

- Zagięcie końcówki jednokierunkowe w jednej płaszczyźnie 

- Sterowalne metodą push-pull; 

- Końcówka 4 mm lub 8 mm 

- 6 krzywizn do wyboru; 

- Termopara; 

- Kompatybilne z generatorem RF Stockert posiadanym przez Zamawiającego. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27:

Dot. Części 22, poz. 1 

Ze względu na ofertę konkurencyjną cenowo – prosimy o wydzielenie pozycji nr 1 z Części 22 

i dopuszczenie cewników 10 polowych sterowalnych, do zatoki wieńcowej o następujących parametrach: 

- Sterowalne wyłącznie metodą push-pull; 

- Średnica 6F lub 5F (do wyboru przez Zamawiającego); 

- Do wyboru pięć zakresów krzywizn w tym jedna specjalnie dedykowana do zatoki wieńcowej; 

- wraz z kompatybilnymi kablami 

- Brak elektrody dwukierunkowej. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28:

Dot. Części 22, poz. 3 

Ze względu na ofertę konkurencyjną cenowo – prosimy o wydzielenie pozycji nr 3 z Części 22 

i dopuszczenie cewników 4 polowych o następujących parametrach: 

- 4-polowe cewniki diagnostyczne o typowych krzywiznach odpowiadających DAO, CRD, Josephson: 

- średnica 4, 5 lub 6 F (do wyboru na etapie zamówienia przez Zamawiającego); 

- 4 różne rozstawy elektrod do wyboru przez Zamawiającego 

- wraz z kompatybilnymi kablami 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29:

Dot. Części 22, poz. 4 

Ze względu na ofertę konkurencyjną cenowo – prosimy o wydzielenie pozycji nr 4 z Części 22 

i dopuszczenie cewników 10 polowych o następujących parametrach: 

- Cewniki 10 - polowe o krzywiźnie dedykowanej do zatoki wieńcowej (np. typ P czy CS, CSL z dostępu od żyły podobojczykowej), niesterowalne: 

- Średnica 5 F lub 6 F do wyboru przez Zamawiającego; 

- Co najmniej dwa rodzaje rozstawu elektrod do wyboru (2-5-2, 2-8-2); 

- Co najmniej dwie długości do wyboru przez Zamawiającego. 

 Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.


W załączeniu przekazuje zmodyfikowany załącznik nr 1a oraz załącznik nr 1b (warunki serwisu) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
[image: image1.png]
6
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]