[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok






Kraków, dnia 21.12.2018 r.

 Nr sprawy: NSSU.DFP.271.28.2018.BM
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę symulatora radioterapeutycznego CT przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu oraz z konieczną adaptacją pomieszczeń.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.

Pytanie   1

Pytanie dotyczy pkt 89 zał 1a do SIWZ
 „Czy zamawiający będzie wymagał aby wstrzykiwacz był dostosowany do pracy z materiałami jednorazowymi oraz materiałami o gwarantowanej sterylności do 12h umożliwiającymi wykonanie nielimitowanej liczby iniekcji?”

 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie ale nie będzie go wymagał ani punktował. Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian. 
Pytanie   2

Dotyczy: Załącznik nr 1a do specyfikacji, PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE, pkt. 89 (Wstrzykiwacz kontrastu)
W punkcie 11 Zamawiający wymaga:
 „Podwieszany (lub prowadzony w inny sposób) system okablowania gantry, zapewniający swobodny dostęp do pacjenta w trakcie badania” 

Czy Zamawiający będzie wymagał aby praca wstrzykiwacza kontrastu była w pełni bezprzewodowa (zasilanie akumulatorowe oraz bezprzewodowa łączność strzykawki z ekranem zdalnym w sterowni) ? 
Strzykawka, której praca jest w pełni bezprzewodowa sprawi, że Zamawiający: 
- będzie mógł przemieszczać strzykawkę w dowolne miejsce (zapewniony swobodny dostęp do pacjenta) 
- nie będzie musiał przykładać dodatkowej uwagi do tego, żeby nie spowodować awarii poprzez zahaczenie nogami o kabel zasilający strzykawki
 - nie będzie mieć utrudnionej pracy z pacjentami wjeżdżającymi na salę na wózkach szpitalnych. 
Odpowiedź: Nie, ale będzie punktował opisane rozwiązanie w pkt. 89 w następujący sposób:  wstrzykiwacz kontrastu w pełni bezprzewodowy (zasilanie akumulatorowe oraz bezprzewodowa łączność strzykawki z ekranem zdalnym w sterowni) – 1 pkt., inne rozwiązania – 0 pkt.


Pytanie 3
Dotyczy: Załącznik nr 1a do specyfikacji, PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE, pkt. 89 (Wstrzykiwacz kontrastu) 
W punkcie 11 Zamawiający wymaga:
 „Podwieszany (lub prowadzony w inny sposób) system okablowania gantry, zapewniający swobodny dostęp do pacjenta w trakcie badania”
 Czy Zamawiający przyzna 1 punkt jeśli praca wstrzykiwacza kontrastu będzie w pełni bezprzewodowa (zasilanie akumulatorowe oraz bezprzewodowa łączność strzykawki z ekranem zdalnym w sterowni) ? 
Strzykawka, której praca jest w pełni bezprzewodowa sprawi, że Zamawiający: 
- będzie mógł przemieszczać strzykawkę w dowolne miejsce (zapewniony swobodny dostęp do pacjenta) 
- nie będzie musiał przykładać dodatkowej uwagi do tego, żeby nie spowodować awarii poprzez zahaczenie nogami o kabel zasilający strzykawki
 - nie będzie mieć utrudnionej pracy z pacjentami wjeżdżającymi na salę na wózkach szpitalnych. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zmodyfikował pkt. 89 dotyczący tego parametru w sposób opisany w odpowiedzi na pytanie nr 2.


Pytanie 4
Dotyczy: Załącznik nr 1a do specyfikacji, PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE, pkt. 89 (Wstrzykiwacz kontrastu)
 Czy Zamawiający będzie wymagał aby wstrzykiwacz kontrastu był wyposażony zarówno: 
-w kolorowy, dotykowy ekran sterujący LCD wbudowany w urządzenie z możliwością programowania parametrów iniekcyjnych
 -jak i w kolorowy, dotykowy zdalny ekran sterujący LCD, który komunikuje się ze strzykawką bezprzewodowo z możliwością programowania parametrów iniekcyjnych?
Uzasadnienie: 
Dzięki posiadaniu 2 dotykowych kolorowych ekranów sterujących LCD (jeden wbudowany w strzykawkę, drugi zdalny ekran sterujący LCD przy konsoli TK) Zamawiający zyskuje: 
1. możliwość programowania wstrzykiwacza zarówno na ekranie zdalnym umieszczonym przy konsoli TK jaki i możliwość programowania wstrzykiwacza na ekranie wbudowanym w wstrzykiwacz przy pacjencie. 
2. ekran wbudowany we wstrzykiwacz powoduje, że procedura napełniania wkładów kontrastem jest szybsza i prostsza.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie zamierza wprowadzać w/w wymogów.

Pytanie 5
 Dotyczy: Załącznik nr 1a do specyfikacji, PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE, pkt. 89 (Wstrzykiwacz kontrastu)
 Czy Zamawiający przyzna 1 punkt jeśli wstrzykiwacz kontrastu będzie wyposażony zarówno: 
-w kolorowy, dotykowy ekran sterujący LCD wbudowany w urządzenie z możliwością programowania parametrów iniekcyjnych
 -jak i w kolorowy, dotykowy zdalny ekran sterujący LCD, który komunikuje się ze strzykawką bezprzewodowo z możliwością programowania parametrów iniekcyjnych?
 Uzasadnienie: 
Dzięki posiadaniu 2 dotykowych kolorowych ekranów sterujących LCD (jeden wbudowany w strzykawkę, drugi zdalny ekran sterujący LCD przy konsoli TK) Zamawiający zyskuje: 
1. możliwość programowania wstrzykiwacza zarówno na ekranie zdalnym umieszczonym przy konsoli TK jaki i możliwość programowania wstrzykiwacza na ekranie wbudowanym w wstrzykiwacz przy pacjencie. 
2. ekran wbudowany we wstrzykiwacz powoduje, że procedura napełniania wkładów kontrastem jest szybsza i prostsza.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie zamierza wprowadzać w/w wymogów.
Pytanie 6
Dotyczy: Załącznik nr 1a do specyfikacji, PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE, pkt. 89 (Wstrzykiwacz kontrastu)
Czy Zamawiający będzie wymagał aby wstrzykiwacz kontrastu pracował na materiałach zużywalnych pozbawionych: 
1. ftalanów dwu-2-etyloheksylowego (DEHP), ftalanów dioktylu (DOP) – brak tych substancji jest szczególnie ważny dla kobiet w ciąży i dzieci, 
2. lateksu – jego obecność jest niebezpieczna dla pacjentów z alergią na lateks, 
3. pirogenów – substancje te oddziaływają na ośrodek termoregulacyjny i przestawiają biologiczny wzorzec temperatury ciała?
Odpowiedź: Nie, ale będzie punktował opisane rozwiązanie w pkt. 89 w następujący sposób:  

- wstrzykiwacz kontrastu pracujący na materiałach zużywalnych pozbawionych ftalanów dwu-2-etyloheksylowego (DEHP), ftalanów dioktylu (DOP), lateksu oraz pirogenów - 1 pkt.

-inne rozwiązania – 0 pkt.


Pytanie 7
Dotyczy: Załącznik nr 1a do specyfikacji, PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE, pkt. 89 (Wstrzykiwacz kontrastu)
 Czy Zamawiający przyzna 1 punkt jeśli wstrzykiwacz kontrastu będzie pracował na materiałach zużywalnych pozbawionych:
1. ftalanów dwu-2-etyloheksylowego (DEHP), ftalanów dioktylu (DOP) – brak tych substancji jest szczególnie ważny dla kobiet w ciąży i dzieci,
2. lateksu – jego obecność jest niebezpieczna dla pacjentów z alergią na lateks, 

3. pirogenów – substancje te oddziaływają na ośrodek termoregulacyjny i przestawiają biologiczny wzorzec temperatury ciała?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zmodyfikował pkt. 89 dotyczący tego parametru w sposób opisany w odpowiedzi na pytanie nr 6.
Pytanie 8
Dotyczy: Załącznik nr 1a do specyfikacji, WARUNKI GWARANCJI I SERWISU, pkt.5
 Prosimy o potwierdzenie, że wymóg dotyczący zdalnej diagnostyki nie dotyczy wstrzykiwacza kontrastu. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia i potwierdza, że wymóg nie dotyczy wstrzykiwacza kontrastu.
Pytanie 9 
Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pkt.3
 Prosimy o potwierdzenie, że ocenie podlegać będzie ilość zestawów danych surowych uzyskiwanych w jednym położeniu układu lampa-detektor, powtarzająca się w kolejnych projekcjach w trakcie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wystarczające jest spełnienie warunku w obecnym brzmieniu.

 
Pytanie 10 

Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pkt.15
 Rozwój tomografii komputerowej sprawia, że do diagnostyki obrazowej dorosłych pacjentów można wykorzystywać coraz to mniej przenikliwe promieniowanie rtg, a więc również coraz to niższe napięcia anody. Jest to istotne o tyle, że w efekcie można stosować mniejsze ilości środka kontrastowego i zapewnić mniejszy poziom dawki promieniowania. Z uwagi na powyższe prosimy o wprowadzenie oceny tak istotnego parametru:
	15
	Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV]
	=< 80
	
	Najmniejsza wartość – 20 pkt

inne- proporcjonalnie mniej względem największej wartości


Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje wprowadzenia dodatkowej punktacji tego parametru.
Pytanie 11

Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pkt.57
Zamawiający oczekuje opcjonalnej funkcjonalności automatycznego ustawiania zakresu badana, jednak nie ocenia tej opcji, co jest niedopatrzeniem i z tej racji prosimy o wprowadzenie oceny: 

	57
	Automatyczne ustawianie zakresu badania, dla danego pacjenta, na podstawie znaczników anatomicznych i protokołu badania
	podać
	
	tak – 3 pkt

nie- 0 pkt


Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia opis o następującą punktację: tak – 1 pkt, nie – 0 pkt.
Pytanie 12 
Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pkt.58 
Zamawiający oczekuje opcjonalnej, istotnej dla niego funkcjonalności automatycznego oznaczania kręgów kręgosłupa i automatycznego wyznaczania katów nachylenia płaszczyzn rekonstrukcji obrazu kręgów, jednak nie wprowadza oceny tej opcji, co rozumiemy jako niedopatrzenie. Prosimy o wprowadzenie oceny tego parametru:
	58
	Automatyczne oznaczanie kręgów i wyznaczanie kątów nachylenia płaszczyzn rekonstrukcji kręgów w badaniach kręgosłupa
	podać
	
	tak – 5 pkt

nie- 0 pkt


Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia opis o następującą punktację: tak – 2 pkt, nie – 0 pkt.

Pytanie 13 
Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pkt.61 
Zamawiający oczekuje opcjonalnej funkcjonalności w postaci głębszej integracji tomografu ze wstrzykiwaczem kontrastu, jednak nie wprowadza oceny tej opcji, co traktujemy jako niedopatrzenie. Prosimy o wprowadzenie oceny tego parametru:
	61
	Sterowanie dostarczonym wstrzykiwaczem bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego. Możliwość programowania i zapamiętywania parametrów środka kontrastowego bezpośrednio w protokole badania na konsoli operatorskiej.
	podać
	
	tak – 5 pkt

nie- 0 pkt


Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia opis o następującą punktację: tak – 2 pkt., nie – 0 pkt.

Pytanie 14 
Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pkt.93
Czy Zamawiający potwierdza, że wymaganie dotyczy oprogramowania, którego instalację w urządzenia Zamawiającego zleca producent zachowując dotychczasową konfigurację i funkcjonalność urządzenia 
Odpowiedź: Tak.
 
Pytanie 15 
Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pkt.117 
Prosimy o wykreślenie tego parametru, ponieważ zakres dopuszczalnych zmian temperatury i wilgotności jest już wymagany w pkt. 116, a wymaganie dopuszczalnych zmian w ciągu godziny jest tylko utrudnieniem, ponieważ nie jest to typowy parametr eksploatacyjny dla wszystkich producentów. 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ten punkt.
Pytanie 16 
Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pkt. 101 
Prosimy o udostępnienie w formie elektronicznej inwentaryzacji przygotowanej infrastruktury sieci komputerowej w pomieszczeniach podlegających adaptacji. Prosimy o określenie liczby i lokalizacji gniazd sieci LAN. Jaka pula adresów IP została przewidziana dla tej pracowni?
Odpowiedź: Zamawiający w uzupełnieniu dokumentacji załącza folder pn. „do pytania nr 16” zawierający niezbędne informacje w tym zakresie”. 

Pytanie 17 
Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pkt.108 
Prosimy o wskazanie pomieszczeń i udostępnienie rzutów w formie elektronicznej. 
Odpowiedź: Zamawiający w uzupełnieniu dokumentacji załącza folder pn. „do pytania nr 17” zawierający niezbędne informacje w tym zakresie”. 

Pytanie 18 
Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pkt. 110 
Prosimy o podanie maksymalnego dopuszczalnego obciążenia stropu w pomieszczeniu dla aparatu 
Odpowiedź: Zgodnie z załączonym fragmentem technologii medycznej obiektu (patrz plik pn.: „wyciąg z technologii medycznej”, str. 16-18) do obliczeń przyjęto obciążenie stropu pozwalające na instalację systemu składającego się z następujących elementów składowych: tomograf ze stołem pacjenta: 2700kg. Szafy generatora: 623kg. Ponadto Zamawiający w uzupełnieniu dokumentacji załącza folder pn. „obciążenia eksploatacyjne i maksymalne wagi urządzeń”.

Pytanie 19 
Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pkt. 111 
Prosimy o podanie czy w pomieszczeniu zlokalizowany jest przyłącz wody lodowej. Jaką mocą chłodniczą wody lodowej dysponuje Zamawiający?
Odpowiedź: Tak. Pomieszczenie jest wyposażone w taki przyłącz. Zgodnie z technologią medyczną projektu obiektu (patrz plik pn.: „wyciąg z technologii medycznej”,str. 16-18) zyski ciepła od przykładowo przyjętego do projektu gantry aparatu Somatom AS OPEN to 13kW w przypadku chłodzenia powietrzem lub 1kW do powietrza i 12kW do wody lodowej.
 
Pytanie 20 
Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pkt.119 
Prosimy o wskazanie jakich odbiorów i dopuszczeń w konkretnych instytucjach oczekuje Zamawiający 
Prosimy o udostępnienie w formie elektronicznej rzutów i przekrojów pomieszczeń podlegającym adaptacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wystarczające jest przygotowanie dokumentów pozwalających na odbiór pracowni i aparatu przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Ponadto Zamawiający uzupełnia dokumentację o folder pn. „do pytania nr 20” zawierający rzuty pomieszczeń.

Pytanie 21 
Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pkt.120
 Prosimy o udostępnienie w formie elektronicznej inwentaryzacji aktualnego stanu pomieszczeń mających podlegać pracom adaptacyjnym z podziałem na branże architektury, wod-kan, c.o./went/Klim, elektryka 
Odpowiedź: Zamawiający w uzupełnieniu dokumentacji załącza folder pn. „do pytania nr 21” zawierający niezbędne informacje w tym zakresie.

Pytanie 22 
Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pkt.121
 Prosimy o udostępnienie w formie elektronicznej inwentaryzacji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej pomieszczeń mających podlegać pracom adaptacyjnym .

Odpowiedź: Zamawiający w uzupełnieniu dokumentacji załącza folder pn. „do pytania nr 22” zawierający niezbędne informacje w tym zakresie.


Pytanie 23 
Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – wzoru umowy § 6 ust. 1
 W związku z wymaganiem od Wykonawcy uzyskania pozwoleń związanych z uruchomieniem pracowni od instytucji administracji państwowej, prosimy o potwierdzenie, że wskazany w umowie czas realizacji ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu w przypadku braku dopuszczenia do użytkowania obiektu NSSU. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających zachowanie terminu realizacji zamówienia zastosowanie znajdzie §6 ust. 3 wzoru umowy.

Pytanie 24 
Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Warunki gwarancji i serwisu Pkt.8
 Czy Zamawiający zaakceptuje czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych rozumiane jako kontakt telefoniczny i rozpoczęcie interwencji zdalnej w przeciągu 24 godzin od zgłoszenia w godzinach 8-21 codziennie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź: Tak. Zmianie ulega treść § 11 ust. 7 wzoru umowy oraz punkt 8 opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 25 
Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pkt.13 oraz Załącznika nr 3 do SIWZ – wzoru umowy § 5 ust. 3 lit b) § 10 ust. 3
Czy z uwagi na rozwiązanie techniczne stosowane przez producenta mające na celu uchronienie Zamawiającego przed przypadkowymi zmianami w nastawach systemu i tym samym zastosowaniem przez producenta rozwiązania wejścia do oprogramowania serwisowego poprzez każdorazowe wpisanie hasła Zamawiający dopuści alternatywne rozwiązanie dla wymogu pozbawienia wszelkich zabezpieczeń a polegające na dostarczeniu hasła/haseł do systemu serwisowego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zmianie ulega treść §10 ust. 3 wzoru umowy.

Pytanie 26 
Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – wzoru umowy § 7 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na o zamianę z „na zasadzie ryzyka” na „na zasadach określonych w k.c.” – zwracamy uwagę, że podstawa zasada odpowiedzialności przewidziana przez kc jest zasada winy – prosimy o utrzymanie odpowiedzialności kontraktowej na zasadzie winy – by Wykonawca odpowiadała za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z powodów , za które ponosi odpowiedzialność, na które ma wpływ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 27 
Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – wzoru umowy § 10 ust. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie celem doprecyzowania: „zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Kupującego z tego tytułu i obowiązki Sprzedającego w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 28 
Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – wzoru umowy § 11 ust. 2
W celu uniknięcia wątpliwości zwracamy się z prośbą o wyłączenie z katalogu istotnych części aparatu części podlegających normalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji aparatu.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż  przedmiotowy zapis nie odnosi się do części aparatu ulegających normalnemu zużyciu w toku eksploatacji. Zamawiający zastrzega, iż  §11 ust. 2 wzoru umowy będzie interpretowany zgodnie z  art. 581 kc.

Pytanie 29 
Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – wzoru umowy § 11 ust. 5
Czy Zamawiający zaakceptuje dostępność i realizację serwisu gwarancyjnego rozumiane jako kontakt telefoniczny i rozpoczęcie interwencji zdalnej w przeciągu 24 godzin od zgłoszenia w godzinach 8-21 codziennie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zmianie ulega treść §11 ust. 7 wzoru umowy.
 
Pytanie 30 
Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – wzoru umowy § 11 ust. 9
Prosimy o odstąpienie od zapisu Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemu, jak również względy formalne (m. in. pozwolenia wydawane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku wymiany Sprzętu na nowy wskazanego w niniejszym ustępie. Urządzenie będące przedmiotem postępowania składa się z setek i tysięcy części, oprogramowania i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i jednocześnie wyjaśnia, iż wymiana całego sprzętu wymagana jest w przypadku braku możliwości usunięcia wady całego Sprzętu. W sytuacji kiedy wada sprzętu wynika z usterki podzespołu/części/modułu Zamawiający wymaga naprawy moduły/podzespołu/części lub wymiany moduły/podzespołu/części na nowy wolny od wad.

Pytanie 31 
Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – wzoru umowy § 15 ust. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie „z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom”? 
Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 32 
Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – wzoru umowy § 15 ust. 3
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie „bez wyznaczania terminu dodatkowego” i zastąpienie tego wyrażenia: „po uprzednim pisemnym pod rygorem nieważności wezwaniem Wykonawcy do należytego w tym terminowego wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego”? Uzasadnienie: Tego rodzaju wcześniejsze wezwanie – w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego terminu - Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstąpienia od umowy - które jest „najdrastyczniejszą” (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy - jest wskazaną, powszechną i należytą praktyką występującą tak na rynku umów prywatnych, jak i umów publicznych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 33 
Dotyczy Załącznika nr 2 do wzoru umowy – Umowy przetwarzania danych osobowych § 6 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie „i po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora Danych Osobowych”?
Odpowiedź: Brak zgody na zmianę. Zważywszy że Podmiot Przetwarzający będzie przetwarzał dane wrażliwe pacjentów, Administrator Danych nie wyraża ogólnej zgody na podpowierzenie danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający innym podmiotom, przed zapoznaniem się z wykazem podprzetwarzających oraz uzyskaniem potwierdzenia, że podmioty te spełniają wymagania wynikające z RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów.

Pytanie 34

Dotyczy Załącznika nr 2 do wzoru umowy – Umowy przetwarzania danych osobowych § 6 ust. 2 – 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie i wstawienie zamiast tego:
 2. Podmiot przetwarzający może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie. 
3. Wykaz podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny pod adresem Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecania czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.
 4. Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji. 
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.
 Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania 
a. zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub 
b. podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które wyeliminują jego zastrzeżenia.
 6. W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciążących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za wykonanie zobowiązań ciążących na podprzetwarzającym.
 7. W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.
 8. W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Administrator Danych niniejszym udziela Podmiotowi przetwarzającemu pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Administratora danych. Ponadto, Administrator danych udziela Podmiotowi przetwarzającemu wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych. 
Uzasadnienie: Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, globalne koncerny wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o wprowadzenie następujących zapisów, które oddają faktyczny model oczekiwanych przez Państwa usług serwisowych: 
Odpowiedź: Brak zgody na zmianę.
Zważywszy że Podmiot Przetwarzający będzie przetwarzał dane wrażliwe pacjentów, Administrator Danych nie wyraża ogólnej zgody na podpowierzenie danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający innym podmiotom, jak również na przekazywanie danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający do podprzetwarzających w państwach trzecich, przed zapoznaniem się z wykazem podprzetwarzających oraz uzyskaniem potwierdzenia, że podmioty te spełniają wymagania wynikające z RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów. 

Administrator Danych nie wyraża ogólnej zgody na udzielenie pełnomocnictwa do podpisywania przez Podmiot Przetwarzający standardowych klauzul umownych w imieniu Administratora w celu transferu danych do państw trzecich.


Pytanie 35
DOT. PKT. 27 W ODNIESIENIU DO PKT. 27
W tych punktach Zamawiający zawarł następujące wymogi:
„Pkt. 6 - Średnica otworu gantry [cm] > = 80 cm”
„Pkt. 27 – Maksymalne rekonstruowane pole obrazowania [FoV] >= 50 cm”
Parametry wymagane zapisami pkt. 6 oraz 27 są parametrami bardzo istotnymi dla tomografów do wirtualnej symulacji i planowania radioterapii, czy brachyterapii.
Co prawda, w przypadku parametru wymaganego zapisami pkt. 27 , parametr określony przez Zamawiającego ma charakter parametru minimalnego, ale to, czy urządzenie o parametrach wyższych zostanie zaoferowane, czy nie, zależy tylko i wyłącznie od Wykonawcy składającego ofertę i od jego kalkulacji ceny oferty.
Czy biorąc pod uwagę fakt, że obecne wartości graniczne są nie wystarczające dla uzyskania pełnej realizacji potrzeb związanych z tym związanych z planowaniem, Zamawiający dokona zmiany SIWZ poprzez modyfikację treści SIWZ poprzez:
 • nadanie pkt. 27 brzmienia jak poniżej
Pkt. 27 – Maksymalne dostępne interpolowane rekonstruowalne pole obrazowania podające rzeczywiste wartości gęstości > = 80 cm, największa – 3 pkt, inne proporcjonalnie mniej względem największej wartości 
• dodanie dodatkowego parametru ocenianego o następującym brzmieniu:
Maksymalne dostępne rzeczywiste pole skanowania [FoV] min. 70 cm

Odpowiedź: Wystarczające jest spełnienie warunku w obecnym brzmieniu.


Pytanie 36

DOT. PKT. 14
W pkt. 14 Zamawiający wymaga maksymalnej mocy generatora maksymalnej mocy generatora [kW] na poziomie 70 i ocenia wartości wyższe niż 70 kW.
Pragniemy wskazać, że Zamawiający nie precyzuje, czy wymagana moc ma być mocą użytkową – wynikającą z protokołów badań, czy mocą nominalną.
Ponad to, w zakresie mocy generatora należy zauważyć, że jest ona cechą tylko i wyłącznie technologiczną, wynikającą z różnic konstrukcyjnych pomiędzy tomografami oferowanymi na rynku przez różnych producentów tych systemów. Moc generatora powinna być dostosowana do reszty elementów tomografu tak, aby zapewnić optymalną pracę systemu. Różnice konstrukcyjne tomografów oferowanych przez różne firmy, a zwłaszcza różnice w budowie układu detektorów, lampy, sprawiają, że do osiągnięcia tych samych celów różne tomografy wymagają stosowania generatorów o mocach różniących się w sposób istotny. 
Dodatkowo, należy wskazać, że znaczące obniżenie wielkości prądów i promieniowania rtg, a co za tym idzie, zastosowanie w oferowanych przez nich tomografach w porównaniu z urządzeniami starszymi technologicznie, generatorów o niższych mocach (czy również lamp o niższych pojemnościach cieplnych), możliwe jest dzięki wprowadzonym relatywnie nie dawno technikom iteracyjnym. Techniki iteracyjne zwiększają moc kliniczną tomografu, umożliwiając znaczną (nawet do 70% - 80%) redukcję dawki pacjenta, poprawiając jednocześnie jakość obrazu, rozdzielczość niskokontrastową. Zaletą pracy na niższych prądach, jest nie tylko większe bezpieczeństwo pacjenta (możliwość wykonywania badań niskodawkowych ma dla pacjentów onkologicznych szczególne znaczenie), czy użytkownika, ale również mniejsze zużycie energii elektrycznej i mniejsze koszty eksploatacji systemu (np. koszty wymiany lampy, opłaty : za podstawianą moc gwarantowaną przez dostawcę energii elektrycznej, za zużytą energię elektryczną itp.)
 Czy w związku z powyższym Zamawiający zrezygnuje z oceny parametru wymaganego zapisami pkt 14? Czy Zamawiający potwierdza, że w tym punkcie będzie wymagał podania mocy użytkowej, a nie nominalnej? 
Odpowiedź: Zamawiający zrezygnuje z punktacji pkt. 14 i wyjaśnia, że podana w ofercie moc ma być mocą użytkową – wynikającą z protokołów badań.


Pytanie 37

DOT. PKT. 17 i PKT.18
W pkt. 17 i 18 Zamawiający zawarł następujące wymogi dla lampy rtg:
“17. Rzeczywista pojemność cieplna anody min. 7 [MHU] lub jej ekwiwalent min. 50 [MHU] w przypadku technologii chłodzenia innej niż klasyczna [MHU]”
“18. Szybkość chłodzenia anody lampy rtg [kHU/min] >= 1300. Parametr ten jest oceniany w sposób następujący: największa wartość – 5 pkt, inne proporcjonalnie mniej względem największej wartości” 
Pragniemy wskazać, że producenci tomografów komputerowych produkując lampy rentgenowskie stosują różne metody zapewnienia jej dużej wydajności. Jednym ze sposobów jest zastosowanie konstrukcji lampy o większej rzeczywistej pojemności cieplnej i niższym chłodzeniu, innym zastosowanie konstrukcji lampy, dzięki której zwiększa się szybkość chłodzenia, ale zmniejsza jej pojemność cieplną. Obydwa rozwiązania zapewniają wysoką wydajność pracy lampy, w związku z czym premiowanie tylko jednego z nich – w tym przypadku opartego na niskiej rzeczywistej pojemności cieplnej lampy (i wysokim ekwiwalencie) i wysokiej szybkości chłodzenia anody lampy nie znajduje żadnego uzasadnienia klinicznego, czy użytkowego. 
Takie rozwiązanie oferowane jest w tomografach produkowanych przez firmę SIEMENS w których stosuje się lampy o rzeczywistej pojemności 0,6 MHU i szybki system chłodzenia 7300 kHU/min – ekwiwalent pojemności liczony jest poprzez relację tych dwóch wartości i wg. danych producenta wynosi 50 MHU.
 Z uwagi na różne konstrukcje lamp i systemów ich chłodzenia oraz różne sposoby określania efektywnej pojemności cieplnej anody lamp przez poszczególnych producentów nie ma możliwości obiektywnej oceny tych parametrów. Nie można porównywać I oceniać szybkości chłodzenia anody w przypadku lamp o różnych konstrukcjach . Pragniemy wskazać, że przyjęty przez Zamawiającego sposób punktacji preferuje rozwiązanie firmy Siemens i jest krzywdzące dla pozostałych producentów tomografów komputerowych, 
Czy w związku z powyższym Zamawiający zrezygnuje z oceny parametru wymaganego zapisami pkt. 18 ?
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z punktacji pkt. 18.

   
Pytanie 38
DOT. PKT. 22 i 23
W pkt. 22 i 23 Zamawiający wymaga odpowiednio:
„22. Submilimetrowa wartość kolimacji warstwy akwizycyjnej , w odniesieniu do izocentrum dla akwizycji wielowarstwowej spiralnej [mm] < 0,625
„23. Wartość kolimacji warstwy akwizycyjnej , w odniesieniu do izocentrum dla akwizycji wielowarstwowej, mniejsza 0,5 mm.” Ten parametr jest oceniany w sposób następujący: „ podać, tak – 1 pkt, nie – 0 pkt”
Pragniemy zauważyć, że Zamawiający premiuje rozwiązanie technologiczne polegające na zastosowaniu kolimacji warstwy akwizycyjnej, które umożliwia uzyskanie warstwy submilimetrowej cieńszej niż wielkość najmniejszego elementu detektora w osi z. Opisane rozwiązanie to jest charakterystyczne dla firmy SIEMENS i umożliwia uzyskanie warstwy rekonstrukcyjnej o grubości 0,3 mm (dla wartości kolimacji 0,4 mm). Rozwiązanie to ma jednak swoje liczne ograniczenia. Jest dostępne tylko i wyłącznie dla skanu spiralnego (z zastosowaniem pływającego ogniska lampy rtg (FFS)), zwiększa dawkę promieniowania, może być zastosowane tylko i wyłącznie w trybie akwizycji 16 warstwowej i dedykowany jest w szczególności do badań kości ( m.in. nadgarstka, stawów i ucha środkowego). Ponad to, powoduje zwiększenie poziomu szumów obrazu.
 Biorąc pod uwagę, że przedmiotem postępowania jest zakup tomografu min. 20 warstwowego, który ma być wykorzystywany do badań całego ciała, w tym: badania szyi, klatki piersiowej, kręgosłupa, jamy brzusznej i miednicy oraz naczyń obwodowych, brak jest klinicznego, czy użytkowego uzasadnienia dla premiowania tak opisanego parametru, gdyż jego zastosowanie w codziennej praktyce klinicznej będzie znikome. Bardziej uzasadnione jest premiowanie parametru wymaganego zapisami pkt. 23. Stosowanie jak najcieńszych warstw w akwizycji badań tomograficznych pozwala na osiągnięcie znakomitej jakości obrazu np. przy badaniu naczyń obwodowych, płuc, części układu kostnego (jakość obrazowania jest tym lepsza im cieńsza jest warstwa akwizycyjna), powracanie do badań źródłowych i dokonywanie kolejnej (następnej) rekonstrukcji z użyciem cieńszych warstw, o ile dana rekonstrukcja była niewystarczająca (im cieńsze warstwy, tym lepsza i dokładniejsza jest oparta na nich rekonstrukcja), na wykonanie wysokiej jakości rekonstrukcji wielopłaszczyznowych, zwłaszcza, gdy obraz przekrojów osiowych budzi wątpliwości i wymaga dodatkowej oceny w innych płaszczyznach obrazowania. W tych przypadkach stosowanie jak najcieńszych warstw jest bardzo wskazane i bardziej (w relacji do warstw grubszych, np. 0,625 mm) użyteczne diagnostycznie.
 Czy w związku z powyższym Zamawiający wykreśli punkt 23 z treści tabeli parametrów technicznych oraz wprowadzi ocenę parametru wymaganego zapisami pkt. 22 w sposób następujący: 
„22. Submilimetrowa wartość kolimacji warstwy akwizycyjnej , w odniesieniu do izocentrum dla akwizycji wielowarstwowej spiralnej [mm] < 0,625, najmniejsza wartość – 5 pkt, inne - proporcjonalnie mniej względem najmniejszej wartości”?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że punkt 23 jest parametrem punktowanym, więc fakt jego zaoferowania (lub braku) nie wpływa na możliwość złożenia oferty. Treść tego punktu pozostaje bez zmian. W przypadku pkt. 22 Zamawiający wprowadza punktację: najmniejsza wartość – 1 pkt, inne – 0 pkt.


Pytanie 39

DOT. PKT. 61.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania system bez możliwości sterowania wstrzykiwaczem bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego?
Oferowane przez nas tomografu, ze względu na procedury bezpieczeństwa nie posiadają takiej możliwości. Sterowanie wstrzykiwaczem odbywa się z niezależnej konsoli wstrzykiwacza umiejscowionej przy konsoli tomografu.
Odpowiedź: Tak, będzie to parametr punktowany (tak – 2 pkt, nie – 0 pkt) wiec istnieje możliwość zaoferowania systemu bez tego rozwiązania (otrzyma ono 0 pkt).
Pytanie 40
DOT. Załącznika nr 1a do specyfikacji
W treści Załącznika nr 1a do specyfikacji brak jest wymogu oceny wartości dawki związanej z uzyskaniem określonej rozdzielczości niskokontrastowej. Jest ona jednym z najistotniejszych parametrów świadczących o klasie i bezpieczeństwie systemu. Należy podkreślić, że pomimo stosowania przez różnych producentów tomografów rozmaitych sposobów redukcji dawek, ich wartości ostateczne są wysokie, co przekłada się to na zdrowie pacjenta i koszty użytkowania tomografu (stopień zużycia lampy i konieczność jej wymiany). Rozdzielczość niskokontrastowa to zdolność do „odwzorowania” bardzo małych różnic gęstości kontrastu na obrazie tomograficznym. Z punktu widzenia diagnostyki tomografii komputerowej istotne jest odwzorowywanie zarówno obiektów dużych (5 mm) jak i średnich (3 mm) oraz małych (2 mm). Różne tomografy komputerowe oferowane przez różnych producentów potrafią odwzorować zarówno duże jak i małe obiekty. To co je odróżnia to dawka generowana przez tomograf w związku z możliwością wizualizacji tych zmian. Ważne jest oczywiście, aby zgodnie z zasada ALARA, dawka ta była jak najniższa.
 Czy, w związku z powyższym, Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie do jej treści parametrów technicznych ocenianych, pominiętych w ocenie, a istotnych i świadczących o jakości I bezpieczeństwie zakupywanego systemu tomografii komputerowej i odnoszących się do dawki związanej z uzyskiwaniem określonej rozdzielczości niskokontrastowej jak poniżej:?
• “Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 5 mm, mierzonej dla fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 33 (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) < 11,0 mGy, <11,0 – 0 pkt, < 6,0 – 2 pkt, < 3,0 –- 5 pkt 
• “Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 2 mm, mierzonej dla fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 33 (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) < 22 mGy., TAK / NIE (jeśli TAK, podać), Nie lub 22 - 0 pkt , < 22 – 2 pkt, < 18,0 – 5 pkt”
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia w/w parametrów do oceny.

Pytanie 41

DOT. Załącznika nr 1a do specyfikacji
Pragniemy wskazać, że w opisie przedmiotu zamówienia brak jest wyspecyfikowanego stołu na którym Zamawiający będzie wykonywał badania zgodnie z treścią SIWZ.
Bardzo prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dysponuje takim stołem? Jeśli tak, bardzo prosimy o podanie jego parametrów oraz producenta lub potwierdzanie, że Zamawiający nie będzie wymagał jego dostawy w niniejszym postępowaniu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zakupu stołu w niniejszym postępowaniu. Będzie on przedmiotem osobnego postępowania.

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp, Zamawiający modyfikuje zapis Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w punkcie 10.2.1 Specyfikacji, który otrzymuje brzmienie: 


„10.2.1. 
Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji.”

W załączeniu przekazuję Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1a do Specyfikacji oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do Specyfikacji, uwzględniające wprowadzone zmiany.
Ze względu na duży rozmiar udostępnianych plików, Zamawiający informuje, że dokumentacja wykonawcza stanowiąca załącznik do odpowiedzi 1 dostępna jest pod linkiem: 

https://nextcloud.su.krakow.pl/s/YLcEGNnc29Cdqyp
Ponadto informuję, że termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 08.01.2019 r. do godz. 12:15. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.01.2019 r. o godz. 12:15. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
[image: image1.jpg]
13
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


          

[image: image2.jpg][image: image3.jpg]