[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok




       

Kraków, dnia 14.02.2019 r.
Nr sprawy: NSSU.DFP.271.35.2018.AJ
DO   WSZYSTKICH   WYKONAWCÓW

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wstrzykiwaczy automatycznych do zainstalowanych na terenie Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) urządzeń diagnostycznych  wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji:
Pytanie nr 1 

Dotyczy pkt 13 zał. 1a 
Wykonawca oświadcza, iż sprzęt jest lub zostanie pozbawiony wszelkich blokad uniemożliwiających podmiotom trzecim dostarczenie usług przeglądu lub serwisu aparatury będącej przedmiotem umowy. Zamawiający dopuszcza dostarczenie kodów dostępu do oprogramowania serwisowego po zakończeniu gwarancji podstawowej na urządzenie na każde żądanie Zamawiającego Tak NIE Bez oceny 
„Czy zamawiający zgodzi się wykreślić pkt 13 zał 1a. Dostęp do oprogramowania serwisowego i procedur serwisowych mają tylko autoryzowane serwisy producenta wstrzykiwaczy w celu zapewnienia dostarczenia usług zapewniających bezpieczne użytkowanie sprzętu. Wykonie przeglądu wiąże się również z wymianą pakietu części do których nie mają dostępu podmioty trzecie oraz narzędzi kalibracyjnych j.w.” 

Odpowiedź:  Nie, Zmawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. 
Pytanie nr 2
dot. opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a do SIWZ – część 3 
Czy Zamawiający w części nr 3 wymaga dostarczenia strzykawki jedno- czy dwutłokowej? 
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga dostarczenia strzykawki dwutłokowej.
Pytanie nr 3
dot. opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a do SIWZ – część 3, pkt. 5
Czy Zamawiający dopuści automatyczny wstrzykiwacz kontrastu do mammografu o następujących parametrach: 
- prędkość przepływu w zakresie min 0,1- 10ml/s 
- funkcja „stoper” – pomiar czasu od momentu rozpoczęcia iniekcji 
- minimalna objętość pojemnika z solą fizjologiczną – 200 ml 
- minimalna objętość pojemnika z kontrastem – 200 ml 
- funkcja jednoczesnego podawania środka kontrastowego i soli fizjologicznej, 
- Monitor sterujący z panelem dotykowym (touch screen) 
- Minimum 20 szt. zestawów startowych do wstrzykiwacza 
- Instalacja podłączenie oraz szkolenie obsługowe dla personelu. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że wymagana minimalna objętość pojemnika z kontrastem i pojemnika z sola fizjologiczna to 100ml, zatem pytanie jest bezzasadne z uwagi na fakt że zaproponowane przez pytającego objętości 200ml mieszczą się w zakresie wymaganych kryteriów. Zmawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.
  
Pytanie nr 4 
dot. opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a do SIWZ – część 4, pkt. 5
Czy Zamawiający dopuści automatyczny wstrzykiwacz kontrastu do rezonansu magnetycznego o następujących parametrach: 
- system „otwarty” zapewnienie możliwości eksploatacji wstrzykiwacza z zastosowaniem pustych wkładów (do napełniania dowolnie wybranym kontrastem), co najmniej dwóch różnych producentów, 
- maksymalne natężenie przepływu – min. 10 ml/s 
- maksymalne ciśnienie do: 325psi 200 PSI 
- możliwość tworzenia i zapamiętywania dedykowanych programów podawania kontrastu i roztworu   NaCl, min. 30 protokołów 
- funkcja „stoper” – pomiar czasu od momentu rozpoczęcia iniekcji 
- minimalna objętość pojemnika z solą fizjologiczną - 110ml 60 ml 
- minimalna objętość pojemnika z kontrastem - 60ml 
- funkcja „self checking” 
- monitor sterujący z panelem dotykowym (touch screen) 
- zasilanie sieciowe 
Odpowiedź: Nie, Zmawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. 
Pytanie nr 5 
dot. opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a do SIWZ – część 3 
Czy Zamawiający w części nr 3 wymaga dostarczenia strzykawki jedno- czy dwutłokowej?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia strzykawki dwutłokowej.
Pytanie nr 6 
dot. opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a do SIWZ – część 4, pkt. 5 
Czy Zamawiający dopuści automatyczny wstrzykiwacz kontrastu do rezonansu magnetycznego o następujących parametrach: 
- system „otwarty” zapewnienie możliwości eksploatacji wstrzykiwacza z zastosowaniem pustych wkładów (do napełniania dowolnie wybranym kontrastem), co najmniej dwóch różnych producentów, 
- maksymalne natężenie przepływu – min. 10 ml/s 
- maksymalne ciśnienie do: 200 PSI 
- możliwość tworzenia i zapamiętywania dedykowanych programów podawania kontrastu i roztworu NaCl, min. 30 protokołów 
- funkcja „stoper” – pomiar czasu od momentu rozpoczęcia iniekcji 
- minimalna objętość pojemnika z solą fizjologiczną - 60 ml 
- minimalna objętość pojemnika z kontrastem - 60ml 
- funkcja „self checking” 
- monitor sterujący z panelem dotykowym (touch screen) 
- zasilanie sieciowe 
Odpowiedź:  Nie, Zmawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.
  
[image: image1.jpg]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image2.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image3.jpg]ISOCERT



               [image: image4.jpg]ISOCERT



              [image: image5.png]ISOCERT



             [image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


          

[image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.png][image: image6.jpg][image: image7.jpg]