## Załącznik 1
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.244.2018.AG
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów do sterylizacji
nazwa Wykonawcy:
pełny adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
Oferujemy wykonanie przedmiotu w pełnym zakresie okreslonym dla danej czesci zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………. ……………………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
1 | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
2 | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego określonego w załączniku nr 1a do specyfikacji, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
3 | Oświadczamy, że posiadamy dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wsztyskich oferowanych przez nas wyrobów medycznych do obrotu na terytorium RP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych*. * nie dotyczy części 2, poz. 4, 14, 19, 20, 21
4 | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że treści tych dokumentów otrzymalismy konieczne informacje do przygotowania oferty.
5 | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6 | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
7 | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ * Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
8 | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## 1a - część 1
| DFP.271.244.2018.AG | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
|  | Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
[5 empty] | Cena brutto: | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Przedmiot zamówienia | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | poz. 1-6 Włóknina do stosowania jako zewnętrzne i / lub wewnętrzne opakowanie do sterylizacji parowej, sterylizacji tlenkiem etylenu i formaldehydem. Włóknina wzmocniona, niebieska o gramaturze min; 60 g/m2, wykonana z włókien celulozowych wzmocnionych włóknami syntetycznymi. Zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%. Zawartość siarczanów nie więcej niż 0,01%. Zgodność z normą PN EN 868 - 2 lub równoważną. | Włóknina niebieska 500mm x 500mm | 2500 | szt. |  |  |  | 0
2 |  | Włóknina niebieska 600mm x 600mm | 1500 | szt. |  |  |  | 0
3 |  | Włóknina niebieska 750mm x 750mm | 5000 | szt. |  |  |  | 0
4 |  | Włóknina niebieska 900mm x 900mm | 500 | szt. |  |  |  | 0
5 |  | Włóknina niebieska1000mm x 1000mm | 500 | szt. |  |  |  | 0
6 |  | Włóknina niebieska 1200mm x 1200mm | 6700 | szt. |  |  |  | 0
7 | poz. 7-12 Włóknina do stosowania jako zewnętrzne i / lub wewnętrzne opakowanie do sterylizacji parowej, sterylizacji tlenkiem etylenu i formaldehydem. Włóknina wzmocniona, niebieska o gramaturze min; 66 g/m2, wykonana z włókien celulozowych wzmocnionych włóknami syntetycznymi. Zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%. Zawartość siarczanów nie więcej niż 0,01%. Zgodność z normą PN EN 868 - 2 lub równoważną. | Włóknina niebieska 500mm x 500mm | 1000 | szt. |  |  |  | 0
8 |  | Włóknina niebieska 600mm x 600mm | 500 | szt. |  |  |  | 0
9 |  | Włóknina niebieska 750mm x 750mm | 2250 | szt. |  |  |  | 0
10 |  | Włóknina niebieska 900mm x 900mm | 250 | szt. |  |  |  | 0
11 |  | Włóknina niebieska1000mm x 1000mm | 250 | szt. |  |  |  | 0
12 |  | Włóknina niebieska 1200mm x 1200mm | 3300 | szt. |  |  |  | 0
13 | poz. 13 Torebki papierowo-foliowe zgodne z normą ISO; 11607-1, 2; PN EN 868-3,5 lub równoważnymi; z nadrukowanymi trzema wskaźnikami chemicznymi procesu sterylizacji parowej, gazowej i formaldehydowej (Zamawiający dopuszcza torebki papierowo-foliowe z dwoma wskaźnikami chemicznymi procesu sterylizacji parowej i gazowej) , z nadrukowanym kolorem referencyjnym przebarwienia. (Zamawiajacy dopuszcza nadrukowaną informację o przebarwieniu wskaźnika po procesie sterylizacji).Gramatura papieru min 70g/m2, wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700mN w obu kierunkach. Papier zgodny z wymogami normy EN 868-3:2009 lub równoważnej. Folia składa się z co najmniej 5 warstw folii, przezroczystej, pozwalającej na łatwe i szybkie rozpoznanie zawartości pakietu. wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż 300mN. Rozmiar +/- 10 % | Torebki papierowo - foliowe 300mm x 500mm | 1800 | szt. |  |  |  | 0
14 | poz. 14 i 15 Papier sterylizacyjny służący jako opakowanie do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu, oraz formaldehydem. Papier sterylizacyjny biały i zielony powinien spełniać wymagania norm PN-EN 868-2, PN-EN ISO 11607-1 i PN-EN ISO 11607-2 lub równoważnych .Gramatura papieru min 60 g/m2. Zawartość chlorków nie więcej niż 0,015 %, zawartośc siarczanów nie więcej niż 0,018%. | Papier sterylizacyjny biały 1200mm x 1200mm | 7000 | szt. |  |  |  | 0
15 |  | Papier sterylizacyjny zielony 1200mm x 1200mm | 6200 | szt. |  |  |  | 0

## 1a - część 2
| DFP.271.244.2018.AG | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
|  | Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
[5 empty] | Cena brutto: | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Przedmiot zamowienia | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Niezawierająca niebezpiecznych substancji toksycznych taśma do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji tlenkiem etylenu o wymiarach 12 - 19 mm x 50 m, nie odklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji | Taśma ze wskaźnikiem procesu - tlenek etylenu – 12 - 19 mm x 50 m | 7 | szt. |  |  |  | 0
2 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., wskaźnik w technologii klasy 6 w opakowaniach zawierających wskaźniki oraz przyrząd PCD. Przyrząd wykonany z tworzywa sztucznego z obudową lub bez składający się z rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. | Test Kontroli wsadu - przyrząd PCD wraz z wskaźnikami skuteczności procesu sterylizacja parowa - 134°C/7 min.; 121°C/20 min. | 5600 | szt. |  |  |  | 0
3 | Wzmocnione taśmy do zamykania pakietów bez wskaźnika procesu o wymiarach 19 mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. | Taśmy neutralna - 19 mm / 50 m - wzmocniona - 1 rol. | 37 | szt. |  |  |  | 0
4 | Taśmy do zamykania pakietów bez wskaźnika procesu o wymiarach 19 mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. | Taśmy neutralna - 19 mm/50 m - 1 rol. | 960 | szt. |  |  |  | 0
5 | Jednorazowy, niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, pakiet kontrolny typu Bowie&Dick o parametrach 134º C/3,5 min., kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, wykazujący obecność powietrza, gazów niekondensujących, zbyt dużą wilgotność, przegrzanie pary. Pakiet zgodny z normą PN-EN ISO11140-4 lub równoważną posiadający nadrukowane pola do wpisania informacji ewidencyjnych. | Test kontroli sterylizatora - Pakiety testowe typu Bowie & Dick TST - 134°C/3,5 min. | 5050 | szt. |  |  |  | 0
6 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach 134ºC/3,5 min. odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia | Weryfikacja parametrów procesu - wskaźniki emulacyjne TST - sterylizacja parowa - klasa 6 - 134°C/3,5 min. | 2250 | szt. |  |  |  | 0
7 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach 134ºC/5,3 min. i 121ºC/15 min., odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 lub równoważego. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. | Weryfikacja parametrów procesu - wskaźniki emulacyjne TST - sterylizacja parowa - klasa 6 - 134°C/5,3 min.; 121°C/15 min. | 9500 | szt. |  |  |  | 0
8 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach 134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 lub równoważnego. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. | Weryfikacja parametrów procesu - wskaźniki emulacyjne TST - sterylizacja parowa - klasa 6 - 134°C/7 min.; 121°C/20 min. | 35000 | szt. |  |  |  | 0
9 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną z określeniem warunków zabicia spor bakterii w temperaturze procesu 121ºC i 134ºC , o czasie inkubacji 48 godz., zawierający spory B. stearothermophilus - zgodnie z normą ISO 11138 lub równoważną, nazwa podana na każdej fiolce testu. Zawierający filtr przeciwbakteryjny zapobiegający nadkażaniu. Na zewnątrz ampułki naniesiony wskaźnik chemiczny jednoznacznie zmieniający kolor po poddaniu testu sterylizacji . W każdym opakowaniu obecność certyfikatu zawierającego nr serii, datę ważności, ilość sporów, rodzaj bakterii, czas zabicia. | Wskaźniki biologiczne do kontroli procesu sterylizacji parą wodną - ampułkowy - 57°C | 1700 | szt. |  |  |  | 0
10 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji tlenkiem etylenu, o czasie inkubacji 48 godz. w temperaturze 35-40ºC, zawierający spory B. atrophaeus, zgodnie z normą ISO 11138 lub równoważną, nazwa podana na każdej fiolce testu. Zawierający filtr przeciwbakteryjny zapobiegający nadkażaniu. Na zewnątrz ampułki naniesiony wskaźnik chemiczny jednoznacznie zmieniający kolor po poddaniu testu sterylizacji W każdym opakowaniu obecność certyfikatu zawierającego nr serii, datę ważności, ilość sporów, rodzaj bakterii, czas zabicia. | Wskaźniki biologiczne do kontroli procesu sterylizacji tlenkiem etylenu - ampułkowy - 37°C | 3400 | szt. |  |  |  | 0
11 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, laminowany, wieloparametrowy wskaźnik paskowy z liniowym ułożeniem substancji wskaźnikowej do kontroli sterylizacji parowej, do stosowania we wszystkich rodzajach autoklawów. Odpowiadający klasie 4 wg ISO 11140-1 lub równoważnej. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. | Wskaźniki wieloparametrowe do kontroli procesu sterylizacji parą wodną - klasa 4 | 263500 | szt. |  |  |  | 0
12 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, wieloparametrowy wskaźnik do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu do stosowania we wszystkich rodzajach sterylizatorów. Odpowiadający klasie 4 wg ISO 11140-1 lub równoważnej. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. | Wskaźniki wieloparametrowe do kontroli procesu sterylizacji tlenkiem etylenu - klasa 4 | 31500 | szt. |  |  |  | 0
13 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych zintegrowany wskaźnik klasy 5 wg ISO 11140-1 lub równoważnej dla wszystkich rodzajów sterylizatorów na tlenek etylenu – 100% EO, mieszaniny z hydroxyfreonem lub CO2.. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. | Zintegrowane wskaźniki do kontroli procesu sterylizacji tlenkiem etylenu - klasa 5 | 5000 | szt.
14 | Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki rolkowej oraz jakości zgrzewu posiadający substancję testową w kolorze ciemnym, wymagający zastosowania dodatkowego rękawa papierowo-foliowego lub torebki papierowo-foliowej (instrukcja zastosowania w zestawie). | Test kontroli zgrzewu | 500 | szt.
15 | Taśma do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej o wymiarach 12 mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. | Taśmy ze wskaźnikiem procesu - sterylizacja parowa - 12 mm / 50 m | 450 | szt.
16 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym. | Test parametrów dezynfekcji termicznej - 90°C/ 5 min. | 600 | szt.
17 | Test do kontroli sterylizatora typu Bowie&Dick klasa 2 wg PN-EN ISO 11140 lub równoważnej, kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego i rurowego. Test składa się z dwuelementowej kapsuły - jedna część wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej, druga z porowatego metalu - oraz z niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepnego wskaźnika dostosowanego do parametrów 134ºC/3,5 min. Każde opakowanie zbiorcze zawiera wskaźniki oraz przyrząd PCD | Test kontroli sterylizatora B&D- kontrola penetracji pary - wsady rurowe i porowate - 134°C/3,5 min. - 400 szt. + PCD - klasa 2 | 800 | szt.
18 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją testową. której formuła jest zgodna z EN ISO 15883-1 lub równoważną. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Możliwy do stosowania w myjni-dezynfektorze oraz w myjce ultradźwiękowej. | Test skuteczności mycia maszynowego STF | 3200 | szt.
19 | Uchwyt umożliwiający utrzymanie arkusza testowego wskaźnika kontroli mycia mechanicznego, umożliwiający kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. | Uchwyt do testu skuteczności mycia maszynowego STF | 3 | szt. |  |  |  | 0
20 | Niezawierające niebezpiecznych substancji toksycznych pisaki, odporne na czynniki sterylizacji i działanie wody, z końcówką o średnicy 0,75-1,00 mm, kolor czarny. | Nietoksyczne pisaki, odporne na czynniki sterylizacji i działanie wody - 0,75-1,00 mm | 220 | szt. |  |  |  | 0
21 | Niezawierające niebezpiecznych substancji toksycznych pisaki, odporne na czynniki sterylizacji i działanie wody, z końcówką o średnicy 0,75-1,00 mm, kolor czerwony. | Nietoksyczne pisaki, odporne na czynniki sterylizacji i działanie wody - 0,75-1,00 mm | 20 | szt. |  |  |  | 0

## 1a - część 3
| DFP.271.244.2018.AG | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Częśc nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Torba zabezpieczająca pakiety po sterylizacji o wym.; min; 400x700x900 mm Trwałe, odporne na podarcia opakowanie transportowe, o kolorze odróżniającym się od stosowanych opakowań w kolorze białym, zielonym i niebieskim, zbudowane z podłużnych polipropylenowych włókien, , gramatura min. 60 g, możliwość stosowania w sterylizacji S, EO, VH2O2, | 100 | szt. |  |  |  | 0
2 | Torba zabezpieczająca pakiety po sterylizacji o wym.; min; 500x700x900 mm Trwałe, odporne na podarcia opakowanie transportowe, o kolorze odróżniającym się od stosowanych opakowań w kolorze białym, zielonym i niebieskim, zbudowane z podłużnych polipropylenowych włókien, , gramatura min. 60 g, możliwość stosowania w sterylizacji S, EO, VH2O2, | 100 | szt. |  |  |  | 0
3 | Torba zabezpieczająca pakiety po sterylizacji o wym.; min; 600x700x900 mm Trwałe, odporne na podarcia opakowanie transportowe, o kolorze odróżniającym się od stosowanych opakowań w kolorze białym, zielonym i niebieskim, zbudowane z podłużnych polipropylenowych włókien, , gramatura min. 60 g, możliwość stosowania w sterylizacji S, EO, VH2O2, | 100 | szt. |  |  |  | 0
4 | Naprzemiennie przekładane arkusze opakowaniowe - Transportowy materiał opakowaniowy w arkuszach do sterylizacji, wolny od lateksu, 100% polipropylen, gramatura min 60g/m2, kompatybilny z różnymi rodzajami sterylizacji, w tym para, tlenek etylenu, wytrzymałość na rozciąganie nie mniejsza niż 3,6 kN/m w kierunku walcowania i 2,4 kN/m w kierunku poprzecznym, oraz trwała syntetycza włóknina typu SMMS w kolorze niebieskim: 4 warstwowa, nie zawierająca lateksu, o gramaturze 55 g/m2. Możliwość stosowania w sterylizacji parowej, nadtlenkiem wodoru oraz tlenkiem etylenu. Potwierdzona zgodność z normą EN868-2 lub równoważną, rozmiar 100 x 100 cm op. a'200 szt. | 400 | szt. |  |  |  | 0
5 | Naprzemiennie przekładane arkusze opakowaniowe - Transportowy materiał opakowaniowy w arkuszach do sterylizacji, wolny od lateksu, 100% polipropylen, gramatura min 60g/m2, kompatybilny z różnymi rodzajami sterylizacji, w tym para, tlenek etylenu, wytrzymałość na rozciąganie nie mniejsza niż 3,6 kN/m w kierunku walcowania i 2,4 kN/m w kierunku poprzecznym, oraz trwała syntetycza włóknina typu SMMS w kolorze niebieskim: 4 warstwowa, nie zawierająca lateksu, o gramaturze 55 g/m2. Możliwość stosowania w sterylizacji parowej, nadtlenkiem wodoru oraz tlenkiem etylenu. Potwierdzona zgodność z normą EN868-2 lub równoważną ,rozmiar 120 x 120 cm op. a'120 szt. | 400 | szt. |  |  |  | 0
6 | Materiał opakowaniowy do sterylizacji składający się z trzech różnych warstw - warstwy wykonanej z podłużnych włókien polipropylenowych odpowiedzialnej za wytrzymałość materiału, warstwy stanowiącej barierę sterylną oraz warstwy absorpcyjnej, gramatura ≥ 70 g/m2, możliwość stosowania w sterylizacji S i EO, możliwość zastosowania jako obłożenie stołu pod narzędzia, materiał zgodny z wymogami normy EN ISO 11607-1 i EN 868-2 lub równoważnymi, kolor niebieski, rozmiar 100 x 100 cm, op. a'200 szt. | 400 | szt. |  |  |  | 0
7 | Materiał opakowaniowy do sterylizacji składający się z trzech różnych warstw - warstwy wykonanej z podłużnych włókien polipropylenowych odpowiedzialnej za wytrzymałość materiału, warstwy stanowiącej barierę sterylną oraz warstwy absorpcyjnej, gramatura ≥ 70 g/m2, możliwość stosowania w sterylizacji S i EO, możliwość zastosowania jako obłożenie stołu pod narzędzia, materiał zgodny z wymogami normy EN ISO 11607-1 i EN 868-2 lub równoważnymi, kolor niebieski, rozmiar 120 x 120 cm, op. a'120 szt. | 400 | szt. |  |  |  | 0