DIAM 230.178.26.AL							           Kraków, dnia 11-09-2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Dostawa, instalacja i uruchomienie 2 łóżek szpitalnych z materacem                                            pasywnym

Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Marii Orwid 11, 30-688 Kraków

NIP: 675 11 99 442

| Łóżko szpitalne z materacem pasywnym - nazwa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  |  |
| Rok produkcji: min.2026 |  |  |  |
| Lp. | ## OPIS | Wymagane parametry | Parametry oferowane |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe (polipropylen) z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną informacją: zablokowane/odblokowane. | Tak |  |
|  | Barierki boczne tworzywowe, dzielone, dwuczęściowe, w pełni zabezpieczające pacjenta zgodnie z normą EN 60601-2-52. Składane poniżej poziomu materaca nie powodujące poszerzenia łóżka po złożeniu, mechanizm zwalniania barierki w jej dolnej części, w miejscu niedostępnym dla pacjenta w celu bezpieczeństwa. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. w pierwszej kolejności należy docisnąć barierkę do leża, następnie zwolnić blokadę. Barierki wykonane jako jednorodny odlew /bez wolnych przestrzeni wewnątrz czy dodatkowych rur wzmacniających. | Tak |  |
|  | Barierki boczne segmentu oparcia pleców unoszone wraz z tym segmentem dla zapewnienia bezpieczeństwa w każdej pozycji pacjenta | Tak |  |
|  | Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania. | Tak |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie metalowymi lamelami wmontowanymi na stałe. Po kilka lameli w segmencie pleców i podudzia. Lamele gładkie, nadające się do dezynfekcji. Segmenty leża osadzone na dwóch wzdłużnych profilach stalowych, lakierowanych proszkowo, brak zewnętrznej ramy przy segmentach leża. | Tak |  |
|  | Koła o średnicy 125mm. Wewnętrzna część koła zabezpieczona tworzywowym spodkiem. Koła zamontowane za pomocą metalowego uchwytu, gwarantujące wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, np. w trakcie wjeżdżania do windy. Koła z możliwością zablokowania jazdy i obrotu. | Tak |  |
|  | Wysokość leża stała, liczona od podłogi do powierzchni, na której spoczywa materac – 550mm (+/-20mm) | Tak, podać |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka – 2150mm (+/- 30mm) | Tak, podać |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka – 990mm (+/-10mm) | Tak, Podać |  |
|  | Wymiary leża 2000mm x 900mm (+/- 20mm) | Tak, podać |  |
|  | Regulacja segmentu pleców w zakresie min 0 – 70o | Tak, podać |  |
|  | Regulacja segmentu uda w zakresie min. 0 – 34o | Tak, podać |  |
|  | Mechanizm regulacji segmentu pleców i uda umieszczony w ramie łóżka od strony szczytu nóg | Tak |  |
|  | Segmenty pleców i uda regulowane niezależnie, dwoma osobnymi mechanizmami | Tak |  |
|  | Graficzne oznaczenie regulacji na ramie łóżka | Tak |  |
|  | Mechanizm regulacyjny z zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem regulacji | Tak |  |
|  | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.10cm, w segmencie uda: min.6cm. | Tak, podać |  |
|  | Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 200kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. | Tak, podać |  |
|  | Tuleje do montowania wysięgnika ręki lub kroplówki, w tulejach tworzywowy wkład | Tak |  |
|  | Wyposażenie łóżka: - Barierki opisane powyżej, - Uchwyty do mocowania pasów bezpieczeństwa - Materac szpitalny piankowy opisany poniżej | Tak, podać |  |
|  | Materac z pianki wiskoelastycznej połączonej z zimną pianką. Twarda piana polieterowa na bokach. Krawędzie boczne wzmocnione, o szerokości min. 9cm ułatwiające mobilizację pacjenta oraz zapewniające ochronę przed upadkiem. | Tak, podać |  |
|  | Wkład materaca składający się z dwóch warstw oddzielonych od siebie, nie klejonych – łączenie dzięki pofalowanej strukturze obu warstw. Dodatkowa tekstylna warstwa pomiędzy pianką a pokrowcem zmniejszająca siły ścinające i tarcia. | Tak |  |
|  | Górna warstwa o wysokości min. 5cm wykonana z pianki wiskoelastycznej o gęstości min. 80 kg/m3 z funkcją pamięci kształtu ciała. Dolna warstwa o wysokości min. 9cm wykonana z zimnej pianki. Powierzchnia nóg i głowy o gęstości min. 30 kg/m3, powierzchnia części centralnej o gęstości min. 50 kg/m3. | Tak, podać |  |
|  | Obciążenie materaca (maksymalna waga pacjenta) min. 165 kg | Tak, podać |  |
|  | Wymiary materaca min. 200x86,5 cm | Tak, podać |  |
|  | Wysokość materaca min. 14cm | Tak, podać |  |
|  | Pokrowiec paro przepuszczalny, nie przepuszczający cieczy, antybakteryjny. Pokrowiec o całkowitej gęstości powłoki min. 230 g/m2 zapewniającej trwałość i odporność na ścieranie. Pokrowiec nie zawierający lateksu. | Tak, podać |  |
|  | Pokrowiec wyposażony w odpinany zamek min. 180°, z pokrywą zabezpieczającą przed wnikaniem płynów. Łączenie pokrowca zgrzewane. | Tak, podać |  |
|  | Wewnętrzna strona górnego pokrowca jasnego koloru – w przypadku uszkodzenia pokrowca i dostania się cieczy do wewnątrz, na jasnej stronie pokrowca widoczne zabrudzenie. | Tak |  |
|  | Pokrowiec wyposażony w uchwyty do przenoszenia materaca. | Tak |  |
|  | Górna część pokrowca trwale oznaczona, min: - producent - model - wymiary - instrukcja prania i dezynfekcji pokrowca | Tak |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Stawka VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa, instalacja i uruchomienie łóżek szpitalnych | 2 |  |  |  |
| Wartość netto oferty: |  |  |  |  |  |
| Wartość VAT: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto oferty: |  |  |  |  |  |
| Gwarancja (min. 24 miesiące): |  |  |  |  |  |
| Przeglądy w okresie gwarancji ( jeśli dotyczy w przypadku jeżeli przeglądy nie są wymagane wpis w paszporcie): |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji: |  |  |  |  |  |
| Termin Płatności min. 60 dni od dostarczenia faktury : |  |  |  |  |  |

Termin składania oferty: do 16-09.2026 godz. 12.00

Ofertę należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres mail alewandowska@su.krakow.pl Osoba do kontaktu: Agnieszka Lewandowska 124247244