DIAM 230.178.26.AL						                            	Kraków, dnia 21-09-2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy:                Dostawa, instalacja i uruchomienie Aparatów ekg 12- kanałowy szt-2

Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Marii Orwid 11, 30-688 Kraków

NIP: 675 11 99 442

|  | Producent, kraj pochodzenia | - podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | - podać |  |
|  | Rok produkcji: min. 2026. | - podać |  |
| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Aparat EKG 12-kanałowy z analizą i interpretacją danych z badań | TAK |  |
|  | Algorytm interpretacji Glasgow 12-kanałowego zapisu EKG, uwzględniający wiek i płeć osoby badanej – dorosłych i dzieci od pierwszych dni życia | TAK |  |
|  | Wykrywanie STEMI | TAK |  |
|  | Rejestracja w trybie automatycznym, ręcznym oraz STAT | TAK |  |
|  | Rejestracja w trybie detekcji arytmii | TAK |  |
|  | Wykonywanie pomiarów: HR, średni RR, interwał PR, czas QRS, QT, QTc (z formułami Hodgesa, Bezzeta, Fridericia), interwały J-Tp i Tp-Te, pomiary osi P, R, T R(V5-V6), S(V1), indeks Sokolow-Lyon | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru rytmu min. 30-300 ud./min. | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran 7” 24 bit | TAK |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 800x480 pikseli | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji jasności wyświetlacza | TAK |  |
|  | Wyświetlanie EKG w układzie 3, 6 lub 12 odprowadzeń jednocześnie | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych demograficznych zabezpieczona silikonową membraną | TAK |  |
|  | Przyciski funkcyjne danych demograficznych pacjenta, wydruków automatycznych , ręcznych, rytmu, zatrzymania wydruków ręcznych oraz transmisji zapisu EKG | TAK |  |
|  | Dodatkowe przyciski funkcyjne odpowiadające zmieniającym się etykietom wyświetlanym na ekranie aparatu | TAK |  |
|  | Wyświetlany na ekranie schemat oklejenia pacjenta z informacją o kontakcie każdej elektrody | TAK |  |
|  | Pasmo przenoszenia min. 0,05 – 300 Hz | TAK |  |
|  | Przetwornik analogowo-cyfrowy min. 24 bity | TAK |  |
|  | Rozdzielczość poniżej 1 μV/LSB | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania: minimum 32 000 próbek /s / kanał. | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych ( HZ) 50 | TAK |  |
|  | Cyfrowe filtry dolnoprzepustowe 25/40/150 Hz do wyświetlania i wydruku | TAK |  |
|  | Papier termiczny perforowana składanka A4 210x295 mm, ryza zawierająca min. 180 kartek | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania papieru formatu Letter 216x280 mm | TAK |  |
|  | Prędkość przesuwu papieru ( mm/s): 5;10;25;50 | TAK |  |
|  | Czułość ( mm/mV) : 5;10;20 | TAK |  |
|  | Wydruk w trybie automatycznym: 3, 3+1, 3+3, 6, 12 kanałów, standard lub Cabrera | TAK |  |
|  | Wydruk w trybie ręcznym: 3/6/12 kanałów, standard lub Cabrera | TAK |  |
|  | Format wydruku 12x1, 6x2, 3x4, 3x4+1, 3x4+3, 3x5, 3x5+1, 3x5+3 | TAK |  |
|  | Wydruk w trybie monitorowania arytmii komorowych, nadkomorowych, bradykardii, tachykardii, migotania przedsionków | TAK |  |
|  | Pamięć min. 100 zapisów EKG | TAK |  |
|  | Możliwość rozszerzenia pamięci wewnętrznej do 1000 zapisów EKG | TAK |  |
|  | Interfejs USB, umożliwiający zapis EKG na nośniku PenDrive. | TAK |  |
|  | Interfejs komunikacyjny LAN | TAK |  |
|  | Interfejs komunikacyjny WLAN | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obsługę protokołu DICOM w komunikacji dwukierunkowej z PACS | TAK |  |
|  | Archiwizacja badań w użytkowanej przez Zamawiającego platformie ECG WebApp firmy Cardioline oraz współpraca z systemem HIS AMMS firmy Asseco Poland S.A. posiadanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Integracja z posiadaną przez Zamawiającego platformą Cardioline ECGWebApp, która stanowi centralny system zarządzania badaniami EKG oraz warstwę integracyjną z systemem HIS AMMS firmy Asseco Poland S.A. | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego pobierania zlecenia z systemu HIS AMMS firmy Asseco Poland S.A. bez konieczności ręcznego wprowadzania danych pacjenta przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o ochronę danych wrażliwych za pomocą identyfikatora NFC | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe | TAK |  |
|  | Zasilacz 60W, 18V, 3.34 A | TAK |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy umożliwiający wykonanie min. 500 badań lub min. 5 godzin pracy | TAK |  |
|  | Czas ładowania do 85% maks. 4 godziny | TAK |  |
|  | Automatyczne wyłączanie aparatu po 15 lub 30 minutach bezczynności | TAK |  |
|  | Waga aparatu poniżej 3 kg | TAK |  |
|  | Wymiary maks. 400x290x80 mm | TAK |  |
|  | Aparat zainstalowany na dedykowanym wózku kolumnowym: - możliwość blokady min. 2 kół wózka - wózek wyposażony w pojemnik na akcesoria, zainstalowany na kolumnie wózka - wózek wyposażony w wysięgnik na kabel pacjenta | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu: - standardowy 10 żyłowy kabel pacjenta z wtykiem 15 pinowym - elektrody kończynowe klamrowe 4 szt. - elektrody przedsercowe przyssawkowe 6 szt. - adaptery do elektrod jednorazowych i listkowych - papier termiczny 1 szt. - czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Producent, kraj pochodzenia | TAK - podać |  |
|  | Typ | TAK - podać |  |
|  | Rok produkcji: min. 2026. | TAK - podać |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy. | TAK - podać |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Stawka VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatów ekg 12 kanałowych | 2 |  |  |  |
| Wartość netto oferty: |  |  |  |  |  |
| Wartość VAT: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto oferty: |  |  |  |  |  |
| Gwarancja (min. 24 miesiące): |  |  |  |  |  |
| Przeglądy w okresie gwarancji ( jeśli dotyczy w przypadku jeżeli przeglądy nie są wymagane wpis w paszporcie): |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji: |  |  |  |  |  |
| Termin Płatności min. 60 dni od dostarczenia faktury : |  |  |  |  |  |

Termin składania oferty: do 24.09.2026 godz. 12.00

Ofertę należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres mail alewandowska@su.krakow.pl Osoba do kontaktu: Agnieszka Lewandowska 124247244