DIAM 230.53.26.AL							Kraków, dnia 05-03-2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy:                Dostawa, instalacja i uruchomienie asystora kaszlu szt-1

Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Marii Orwid 11, 30-688 Kraków

NIP: 675 11 99 442

Wymagane  parametry:

|  | INFORMACJE OGÓLNE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy nie podemostracyjny, nie powystawowy, rok produkcji min. 2025 r. |  |
| 2. | Urządzenie do nieinwazyjnej ewakuacji wydzieliny z dróg oddechowych, wspomagające lub zastępujące odruch kaszlu |  |
| 3. | Urządzenie przeznaczone do użytku dla pacjentów dorosłych oraz dzieci |  |
| 4. | Menu urządzenia w języku polskim |  |
| 5. | Możliwość stosowania terapii przez maskę, ustnik, rurkę tracheostomijną |  |
| 6. | Urządzenie zasilane AC 100-240V, 50-60 Hz |  |
| 7. | Sterowanie przez kolorowy, dotykowy wyświetlacz HD min. 6,5 cali |  |
| 8. | Urządzenie wyposażone w zintegrowany z obudową akumulator o pojemności nie mniejszej niż 2,6 Ah, pozwalający na pracę bez podłączenia do zasilania stałego |  |
| 9. | Urządzenie oferujące tryby pracy asystora kaszlu m.in. ręczny, automatyczny, synchronizowany |  |
| 10 | Programowanie min. 3 szybkich dostępów do trybów predefiniowanych, uruchamianych z ekranu głównego urządzenia z możliwością edycji nazwy |  |
| 11 | Sygnał dźwiękowy w czasie cyklu oddechowego ułatwiający synchronizację terapii pacjentom, z możliwością jego wyłączenia |  |
| 12 | Wizualna interaktywna, kolorowa animacja na ekranie urządzenia ułatwiająca synchronizację cykli kaszlu bądź ćwiczeń oddechowych wraz z pomiarem objętości wdechu, czasu wdechu, ilości oddechów na minutę. |  |
| 13 | Ustawienia oscylacji w zakresie od min. 4 do max. 20 Hz z możliwością regulacji amplitudy podczas wdechu i wydechu |  |
| 14 | Zakres ustawień ciśnienia wdechowego od min. 5 do max. 70 cmH2O |  |
| 15 | Zakres ustawień ciśnienia wydechowego od min. 0 do max. -70 cmH2O |  |
| 16 | Rampa narastającego przepływu powietrza ustawiana w min. 5 poziomach |  |
| 17 | Funkcja regulacji czułości wyzwalania wdechu przez pacjenta w asystorze kaszlu ustawiany w co najmniej 3 poziomach |  |
| 18 | Funkcja pauzy pomiędzy cyklami kaszlu regulowana w zakresie od min. 0,5 do max. 5 sekund z możliwością jej wyłączenia |  |
| 19 | Regulowany PEEP pomiędzy cyklami kaszlu w zakresie od min. 1 do max. 20 cmH2O oraz możliwością wyłączenia |  |
| 20 | Urządzenie oferujące tryb IPPB (intermittent Positive Pressure Breathing) z możliwością ustawienia min. objętości oddechowej |  |
| 21 | Zakres ustawianego przepływu w IPPB od min. 5 do max. 100 l/min |  |
| 22 | Ciśnienia regulowane w IPPB od min. 10 do max. 50 cmH2O |  |
| 23 | Funkcja regulacji czułości wyzwalania wdechu przez pacjenta w IPPB ustawiany w co najmniej 6 poziomach |  |
| 24 | Graficzna wizualizacja ustawień czułości triggera, rampy wdechowej oraz parametrów terapii na dostosowujących się krzywych oddechowych |  |
| 25 | Monitorowanie w czasie rzeczywistym poprzez krzywe oddechowe co najmniej przepływ i ciśnienie |  |
| 26 | Możliwość użycia obwodów oddechowych i niskooporowych filtrów antybakteryjnych różnych producentów po wykonaniu kalibracji w urządzeniu |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Stawka VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa, instalacja i uruchomienie asystora kaszlu | 1 |  |  |  |
| Wartość netto oferty: |  |  |  |  |  |
| Wartość VAT: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto oferty: |  |  |  |  |  |
| Gwarancja (min. 24 miesiące): |  |  |  |  |  |
| Przeglądy w okresie gwarancji ( jeśli dotyczy w przypadku jeżeli przeglądy nie są wymagane wpis w paszporcie): |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji: |  |  |  |  |  |
| Termin Płatności min. 60 dni od dostarczenia faktury : |  |  |  |  |  |

Termin realizacji:

Gwarancja:

Ważność oferty:

Preferowany termin płatności: 60 dni, po dostarczeniu faktury

Termin składania oferty: do 11.03.2026 godz. 12.00

Ofertę należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres mail alewandowska@su.krakow.pl Osoba do kontaktu: Agnieszka Lewandowska 124247244