DIAM 230.51.26.AL							Kraków, dnia 05-03-2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy:                Dostawa, instalacja i uruchomienie 4 łóżek szpitalnych

Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Marii Orwid 11, 30-688 Kraków

NIP: 675 11 99 442

Wymagane  parametry:

| Lp. | Opis parametru | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Łóżko szpitalne model, typ, producent, rok produkcji 2025 | Podać model, typ, producent, rok produkcji |
|  | Produkt pochodzący z produkcji seryjnej (min 6 miesięcy) nie modyfikowany na potrzeby zakupu |  |
|  | Przewód zasilający skręcany |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie mieszcząca się w zakresie 990 mm do 1000mm |  |
|  | Całkowita długość łóżka mieszcząca się w zakresie 2100 mm do 2200 mm |  |
|  | Wewnętrzna długość leża (pomiędzy szczytami) mieszcząca się w zakresie 2000 mm do 2100 mm |  |
|  | Wewnętrzna szerokość leża (pomiędzy poręczami) min. 890 mm ± 50 mm Szerokość leża pacjenta min. 870 mm |  |
|  | Możliwość wydłużenia leża min 170 mm |  |
|  | Główny panel kontrolny pielęgniarki na przewodzie (z możliwością blokady funkcji) znajdujący się przy nogach łóżka - wskaźnik informujący o podłączeniu łóżka do sieci, wskaźnik baterii, regulacja wysokości platformy leża, regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcja krzesła, przechyły Trendelenburga/ anty-Trendelenburga, przycisk CPR, przycisk blokowania funkcji |  |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego |  |
|  | Leże łóżka podparte na konstrukcji pantografowej lub kolumnowej lub systemie podwójnych ramion wznoszących |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi |  |
|  | Leże bez ramy zewnętrznej |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża |  |
|  | Minimalna wysokość leża od podłogi 360 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac |  |
|  | Maksymalna wysokość leża od podłogi 800 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. |  |
|  | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0° do 70° |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga - regulacja z panelu centralnego od strony personelu mieszcząca się w zakresie 15°-16°. |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga regulacja z panelu centralnego od strony personelu mieszcząca się w zakresie 15°-16°. |  |
|  | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do 70° oraz segmentu uda do 32° |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0° do 32° |  |
|  | Funkcja autoregresji oparcia pleców |  |
|  | System autoregresji zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa. |  |
|  | Wbudowane czujniki przeciążenia leża blokujący ruchy elektryczne. |  |
|  | Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na głównym panelu dla opiekuna: - pozycja krzesła kardiologicznego (automatyczne krzesło) (realizacja możliwa za pośrednictwem jednego przycisku) - pozycja Trendelenburga i Anty-Trendelenburga - pozycja ratunkowa (elektryczny CPR) Dodatkowe przyciski na głównym panelu dla opiekuna: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, przycisk blokowania funkcji |  |
|  | Regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka za pomocą głównego panelu kontrolnego pielęgniarki, na przewodzie (z możliwością blokady funkcji) znajdującego się przy nogach łóżka - wskaźnik informujący o podłączeniu łóżka do sieci, wskaźnik baterii, regulacja wysokości platformy leża, regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcja krzesła, przechyły Trendelenburga/ anty-Trendelenburga, przycisk CPR, przycisk blokowania funkcji oraz pilota pacjenta do sterowania podstawowymi funkcjami łóżka regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcja krzesła. |  |
|  | Łóżko z podświetlanym podwoziem realizowanym za pośrednictwem przycisku znajdującego się na panelu centralnym umieszczonym od strony nóg pacjenta |  |
|  | Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych |  |
|  | Blokowanie na panelu centralnym wszystkich funkcji elektrycznych (oprócz funkcji ratunkowej CPR) przy pomocy odpowiednich przycisków lub pokręteł. |  |
|  | Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego (Rastomat) |  |
|  | Barierki boczne tworzywowe dzielone(50/50) zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem |  |
|  | Poręcze/Barierka w min. części udowej leża nie poruszające się z segmentem uda ani z segmentem podudzia |  |
|  | Zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy dokonywane jedną ręką |  |
|  | Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta |  |
|  | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta |  |
|  | Łóżko z leżem wypełnionym płytami tworzywowymi przeziernymi dla promieni RTG, ale z leżem w całości nie przeziernym dla promieni RTG |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża. |  |
|  | 4 koła o średnicy min. 125 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. Koła z tworzywowymi osłonami |  |
|  | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania |  |
|  | Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 150 mm i na długości min. 1360 mm, |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone. Możliwość wyboru akcentu kolorystycznego szczytów. |  |
|  | Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - sworzeń wyrównania potencjału, - cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża |  |
|  | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 245 kg |  |
|  | - poręcze boczne tworzywowe, dzielone, 1 kpl - wieszak kroplówki – 1 szt. |  |
|  | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne zgodne z rekomendacją producenta |  |
|  | Materac składający się z warstwy podstawowej wykonanej z pianki zimnej PUR oraz warstwy górnej, wykonanej z pianki wiskoelastycznej, dopasowującej się do kształtu ciała, i zapewniające rozprowadzenie nacisku i prawidłową wentylację. Materac w podziale min. 5-centymetrowa pianka wiskoelastyczna i min. 9 cm warstwa spodnia z zimnej piany PUR. Krawędzie materace wzmocnione zimną pianą PUR o gęstości 40kg/m3. Wymiary materaca dopasowane do rozmiaru leża. Gęstość objętościowa: min. 50/40 kg/m³ .Wytrzymałość na ściskanie: 5,0kPa – krawędzie /podstawa 4,0 kPa, warstwa górna wiskoelastyczna- min. 40N. Możliwość okazjonalnego prania całego materaca w automatycznych stacjach myjących w temperaturze do 75 stopni C. Pokrowiec odporny jest na działanie bakterii i pleśnie zgodnie z ATCC 6538/9642. Pokrowiec z możliwością prania do 95 stopni C oraz suszenia w temperaturze 100 stopni C. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych powszechnie stosowanych w służbie zdrowia |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Stawka VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa, instalacja i uruchomienie 4 łóżek szpitalnych | 4 |  |  |  |
| Wartość netto oferty: |  |  |  |  |  |
| Wartość VAT: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto oferty: |  |  |  |  |  |
| Gwarancja (min. 24 miesiące): |  |  |  |  |  |
| Przeglądy w okresie gwarancji ( jeśli dotyczy w przypadku jeżeli przeglądy nie są wymagane wpis w paszporcie): |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji: |  |  |  |  |  |
| Termin Płatności min. 60 dni od dostarczenia faktury : |  |  |  |  |  |

Termin składania oferty: do 12.03.2026 godz. 12.00

Ofertę należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres mail alewandowska@su.krakow.pl Osoba do kontaktu: Agnieszka Lewandowska 124247244