Kraków, 04.03.2026 r.

Zapytanie ofertowe nr DIAM.271.57.2026.KK NA ZAKUP: Zamrażarki niskotemperaturowej do -86°C

Dział Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ceny zakupu: Zamrażarki niskotemperaturowej do -86°C o specyfikacji jak niżej  lub równoważnej:

|  | PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba szt. | Parametr wymagany/ wartość | Parametr oferowany |
|  | Zamrażarka niskotemperaturowa do -86°C | 1 | Tak |  |
|  | Pojemność brutto: 90 litrów | - | Tak |  |
|  | Pojemność netto: 65 litrów | - | Tak |  |
|  | Zakres temp.: od -40 do -86°C | - | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne 882 x 875 x 850 mm | - | Tak |  |
|  | Wymiary wewnętrzne 590 x 455 x 340 mm | - | Tak |  |
|  | Typ agregatu: wewnętrzny | - | Tak |  |
|  | Ciężar własny: max. 130 kg | - | Tak |  |
|  | Maksymalne załadowanie: 50 kg | - | Tak |  |
|  | Wyposażona w drzwi pełne, prawe | - | Tak |  |
|  | Wyposażona w jedną półkę perforowaną z blachy | - | Tak |  |
|  | Maksymalne obciążenie półki: 25 kg | - | Tak |  |
|  | Elektroniczny sterownik z dotykowym wyświetlaczem 7 ” | - | Tak |  |
|  | Korpus zewnętrzny lakierowany na kolor RAL 7012 / RAL 7035 lub równoważny | - | Tak |  |
|  | Wnętrze wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304 lub równoważnej | - | Tak |  |
|  | Panele próżniowe VIP | - | Tak |  |
|  | Izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej – 120 mm | - | Tak |  |
|  | Wnętrze wykonane z blachy kwasoodpornej AISI 304 lub równoważnej | - | Tak |  |
|  | Podgrzewany zawór dekompresyjny | - | Tak |  |
|  | Wyposażona w dwie nogi regulowane, oraz dwie rolki | - | Tak |  |
|  | Otwór walidacyjny | - | Tak |  |
|  | Alarm dźwiękowy i wizualny wysokiej / niskiej temp. | - | Tak |  |
|  | Alarm otwartych drzwi | - | Tak |  |
|  | Alarm zaniku napięcia | - | Tak |  |
|  | Alarm awarii sondy | - | Tak |  |
|  | Układ chłodniczy kaskadowy | - | Tak |  |
|  | Ekologiczny czynnik chłodniczy | - | Tak |  |
|  | Poziom hałasu: max 53 [dB] | - | Tak |  |

|  | WARUNKI GWARANCJI, SERWISU DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
|  | ### GWARANCJE |  |  |
|  | Okres gwarancji dla urządzenia i wszystkich ich składników [liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega również, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat. | ≥24 Tak/podać |  |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać w pełni sprawnego sprzętu. | Tak |  |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 2 dni robocze | Tak |  |
|  | W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w wymaganym terminie urządzenie zastępcze na czas naprawy o parametrach nie gorszych niż oferowane. | Tak |  |
|  | Maksymalny czas naprawy 60 dni w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż dostarczony sprzęt. Czas naprawy 60 dni liczony jest od daty dostawy sprzętu zastępczego. | Tak |  |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy. | Tak |  |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | Tak |  |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | Tak |  |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | Tak |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | Tak |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | Tak |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba szt. | Cena netto* (w zł) | Cena brutto* (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamrażarki niskotemperaturowej do -86°C | 1 szt. |  |  |
| Łączna wartość brutto oferty* (w zł) (suma cen za urządzenie i cen za dostawę) |  |  | Razem: |  |

Wartość VAT:

Termin realizacji (dostawy):

Termin płatności (preferowany 60 dni):

Ofertę proszę przesłać do dnia 06.03.2026 r. do godziny 12:00 na adres: kkosibowicz@su.krakow.pl

……………………………………………...

Podpis osoby uprawnionej