Kraków, 8 lipca 2025 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Dostawa, instalacja i uruchomienie 2 szt.  przejezdnych lamp zabiegowych

Zamawiający: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
                      ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
                      NIP: 675-11-99-442

Wymagane  parametry:

| Lp. | Opis parametru | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Lampa zabiegowa model, typ, producent, rok produkcji, nowa rok produkcji 2025 | Podać model, typ, producent, rok produkcji |
|  | Lampa na statywie z podstawą jezdną na min 4 kółkach, w tym min. dwa kółka z blokadą. |  |
|  | Obrót czaszy na przegubie ramienia sprężystego o min. 360 stopni |  |
|  | Ilość diod w czaszy max. 45 szt. |  |
|  | Lampa zabiegowa z elementami oświetleniowymi emitującymi światło białe, w których diody są białe o różnych temperaturach barwowych (w tonach - białe "zimne" i białe "ciepłe" |  |
|  | Natężenie światła (z odległości 1m) min. 110 000 lux |  |
|  | Panel znajdujący się na czaszy lampy, realizujący następujące funkcje: włącz/wyłącz oraz zmianę wartości natężenia światła. |  |
|  | Regulacja natężenia światła odbywająca się za pomocą panelu sterowniczego umieszczonego na czaszy lampy w zakresie min. 36 – 100% |  |
|  | Zapamiętywanie ostatniego ustawienia wartości natężenia światła przy ponownym uruchomieniu lampy. |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra min. 97 |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 min. 99 |  |
|  | Stała temperatura barwowa min. 4300K Lub Regulowana temperatura barwowa w zakresie 3500 do 5000 K |  |
|  | Żywotność źródła światła min. 50 000h |  |
|  | Pobór mocy przy maksymalnym natężeniu światła max. 60 W |  |
|  | Dostawa, instalacja i uruchomienie lamp w 2 różnych lokalizacjach: ul. Botaniczna 3 i Kopernika 23 |  |
|  | Zapasowe uchwyty sterylizowane do pozycjonowania czaszy lampy min. 2 szt. |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Stawka VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa, instalacja i uruchomienie 2 szt. przejezdnych lamp zabiegowych | 2 |  |  |  |
| Wartość netto oferty: |  |  |  |  |  |
| Wartość VAT: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto oferty: |  |  |  |  |  |
| Gwarancja (min. 24 miesiące): |  |  |  |  |  |
| Przeglądy w okresie gwarancji ( jeśli dotyczy w przypadku jeżeli przeglądy nie są wymagane wpis w paszporcie): |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji: |  |  |  |  |  |
| Termin Płatności min. 60 dni od dostarczenia faktury : |  |  |  |  |  |

Oferta powinna zawierać: Ofertę brutto i netto z warunkami płatności, (płatność min. 60 dni przelewem po dostarczeniu faktury) okresem gwarancji (min. 24 miesięcy) i czasem dostawy  należy kierować na adres Działu Aparatury mailem pzurowski@su.krakow.pl)

Termin realizacji:

Gwarancja:

Ważność oferty:

Preferowany termin płatności: 60 dni, po dostarczeniu faktury

Termin składania oferty: do 11.07.25 godz. 14

Ofertę należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres mail pzurowski@su.krakow.pl. Osoba do kontaktu: Paweł Żurowski tel. 012/424-78-93