Pobieranie materiału do badań wykonywanych
w Pracowni Analityki Lekarskiej Zakładu Diagnostyki SU w Krakowie -   tryb „CITO” i „NA RATUNEK”
- W Zakładzie Diagnostyki SU  materiał do badań zlecanych w trybie „CITO” i „NA RATUNEK” przyjmowany jest 24 godz./dobę
Badanie w trybie „NA RATUNEK” – badanie, którego wynik wpływa na ratowanie życia pacjenta. Należy je wykonać bezwzględnie w pierwszej kolejności natychmiast po przyjęciu materiału w Zakładzie Diagnostyki SU.

Badanie w trybie „CITO” – badanie, którego czas wykonania wpływa na wartość diagnostyczną dla dalszego postępowania klinicznego. Należy je wykonać niezwłocznie po przyjęciu materiału w Zakładzie Diagnostyki. TAT (Turn Arround Time - czas otrzymania wyniku od momentu przyjęcia materiału)  max 2 godz. 

- Inne badania z listy Zakładu Diagnostyki można również wykonać w trybie „CITO” i „NA RATUNEK”,  ale po uzgodnieniu telefonicznym, ponieważ w trakcie dyżuru nie są uruchomione wszystkie platformy analityczne. Wynika to z optymalizacji ekonomicznego wykorzystania aparatury, odczynników, kontroli 
i kalibratorów. 

- W celu maksymalnego skrócenia czasu oczekiwania na wynik materiał należy dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu.

- Objętość pobranej krwi do probówki - jeśli nie podano inaczej – określona jest przez producentów systemów do pobrań.
	Kod badania
	Rodzaj analizy
	Metoda
	Wartości

Referencyjne
	Przygotowanie pacjenta
	Sposób pobrania materiału
	Postępowanie 
z pobranym materiałem (warunki i czas transportu)
	Czas oczekiwania na wynik
	Postępowanie 
z materiałami pobranymi do badania 
w laboratorium

	Badania morfologii krwi obwodowej

	C53.103.02
	Leukocyty
	Metoda fluorescencyjna cystometria przepływowa 
z użyciem lasera półprzewodnikowego
	♀/♂ 4.5 – 10.0 103/μl
	Nie jest konieczne, wskazane na czczo
	Krew żylną wymieszać z antykoagulantem (EDTA-2K; EDTA-3K; EDTA-2Na)
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. 
Warunki transportu standardowe.
	w tym samym dniu

	Próbkę poddać analizie w ciągu 3 – 4 godzin od pobrania, lub przechowywać 
w lodówce (2 - 8°C ) do czasu wykonania analizy (nie mrozić).

Przed przeprowadzeniem analizy próbki ogrzać do temperatury pokojowej, dokładnie wymieszać .


	C53.103.02
	Erytrocyty
	Metoda impedancyjna 
z ogniskowaniem hydrodynamicznym
	♀ 4.0 – 5.0 106/μl

♂ 4.5 – 5.9 106/μl
	
	
	
	
	

	C53.103.02
	Hemoglobina
	Metoda SLS-hemoglobina
	♀ 12.0 – 16.0 g/dL

♂ 14.0 – 18.0 g/dL
	
	
	
	
	

	C53.103.02
	Hematokryt
	Metoda kumulacyjnego zliczania impulsów elektrycznych
	♀ 37 – 47 %

♂ 40 – 54 %
	
	
	
	
	

	C53.103.02
	MCV
	Wskaźnik wyliczany
	♀/♂ 80.0 – 96.0 fL
	
	
	
	
	

	C53.103.02
	MCH
	Wskaźnik wyliczany
	♀/♂ 27.0 – 31.0 pg
	
	
	
	
	

	C53.103.02
	MCHC
	Wskaźnik wyliczany
	♀/♂ 31.0 – 36.0 g/dL
	
	
	
	
	

	C53.103.02
	Płytki krwi
	Metoda impedancyjna 
z ogniskowaniem hydrodymanicznym
	♀/♂ 140 – 440 103/μl
	
	
	
	
	

	C55.103.02
	MPV
	Wskaźnik wyliczany
	♀/♂ 9.0 – 12.0 fL
	
	
	
	
	

	C55.103.02
	RDW-SD
	Wskaźnik wyliczany 
z histogramu RBC
	♀/♂ 35.1 – 46.3 fL
	
	
	
	
	

	C55.103.02
	RDW-CV
	Wskaźnik wyliczany 
z histogramu RBC
	♀/♂ 11.6 – 14.4 %
	
	
	
	
	

	C53.103.02
	microR
	Wskaźnik wyliczany 
z histogramu RBC
	♀/♂ 0.5 – 3.0 %
	
	
	
	
	

	C53.103.02
	macroR
	Wskaźnik wyliczany 
z histogramu RBC
	♀/♂ 3.2 – 11.5 %
	
	
	
	
	

	C53.103.02
	HypoHe
	Wskaźnik wyliczany
	♀/♂ 0.1 – 1.1 %
	
	
	
	
	

	C53.103.02
	HyperHe
	Wskaźnik wyliczany
	♀/♂ 0.7 – 1.3 %
	
	
	
	
	

	C55.103.02
	PDW
	Wskaźnik wyliczany 
z histogramu PLT
	♀/♂ 9.8 – 16.2 fL
	
	
	
	
	

	C55.103.02
	P-LCR
	Wskaźnik wyliczany 
z histogramu PLT
	♀/♂ 19.5 -  43.8 %
	
	
	
	
	

	C55.103.02
	PCT
	Wskaźnik wyliczany 
z częstotliwości rozkładu PLT
	♀/♂ 0.12 – 0.36 %
	
	
	
	
	

	C55.103.02
	LYM
	Metoda cytometrii przepływowej
	♀/♂ 1.0 – 4.5 103/μl

♀/♂  20 – 45 %
	
	
	
	
	

	C55.103.02
	MON
	Metoda cytometrii przepływowej
	♀/♂ 0.1 – 0.8 103/μl

♀/♂ 4 – 10 %
	
	
	
	
	

	C55.103.02
	NEU
	Metoda fluorescencyjna cystometria przepływowa z użyciem lasera półprzewodnikowego
	♀/♂ 1.8 – 7.7 103/μl

♀/♂ 45 – 70 %
	
	
	
	
	

	C55.103.02
	EOS
	Metoda fluorescencyjna cystometria przepływowa z użyciem lasera półprzewodnikowego
	♀/♂ 0.04 – 0.45 103/μl

♀/♂ 1 – 5 %
	
	
	
	
	

	C55.103.02
	BAS
	Metoda fluorescencyjna cystometria przepływowa z użyciem lasera półprzewodnikowego
	♀/♂ 0.01 – 0.2 103/μl

♀/♂ 0 – 1 %
	
	
	
	
	

	C55.103.02
	IG
	Metoda fluorescencyjna cystometria przepływowa z użyciem lasera półprzewodnikowego
	♀/♂ 0.0 – 0.09 103/μl

♀/♂ 0 – 0,6 %
	
	
	
	
	

	C55.103.02
	NRBC
	Metoda fluorescencyjna cystometria przepływowa z użyciem lasera półprzewodnikowego
	♀/♂ 0.0 – 0.0 103/μl

♀/♂ 0.0- 0.0/100 WBC
	
	
	
	
	

	C69.103.02
	Ret
	Metoda cytometrii przepływowej
	♀/♂ 

0.025 – 0.10 106/μl

♀/♂ 

5 – 22 ‰
	
	
	
	
	

	C69.103.02


	Ret Hb
	Metoda cytometrii przepływowej
	28-35 pg


	
	
	
	
	

	C69.103.02


	IRF
	Metoda cytometrii przepływowej
	♀/♂  1.5 – 13.7 %

	
	
	
	
	

	C69.103.02


	LFR
	Metoda cytometrii przepływowej
	♀/♂  87.8 – 98.6 %

	
	
	
	
	

	C69.103.02


	MFR
	Metoda cytometrii przepływowej
	♀/♂ 2.4 – 12.5 % 


	
	
	
	
	

	C69.103.02


	HFR
	Metoda cytometrii przepływowej
	♀/♂  0.0 – 2.4 %

	
	
	
	
	


	Kod badania
	Rodzaj analizy
	Metoda
	Wartości

Referencyjne
	Przygoto-wanie pacjenta
	Sposób pobrania materiału
	Postępowanie

z pobranym materiałem 
(warunki i czas transportu)
	Czas oczekiwania na wynik
	Postępowanie 
z materiałami pobranymi do badania 
w laboratorium

	Badania koagulologiczne

	G21.122.17
	Czas protrombinowy (PT)
	Pomiar czasu powstawania skrzepu po aktywacji osocza tromboplastyną i jonami Ca2+
	Dorośli ♀/♂ 

0,90 – 1,20 INR
do 12.1 sec
	Nie jest konieczne
	Krew ( 9 obj.) pobrana do roztworu 0,109 mol/l cytrynianu trójsodowego 

( 1 obj.), starannie wymieszana tak aby unikać tworzenia się piany.
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. 
Warunki transportu standardowe.
	do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału
	Oznaczenie wykonać  
w przeciągu 
6 godz. od pobrania próbki krwi.

Odwirowane 
i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać: 
- w temp. pokojowej do 
6 godz.

	G11.122.17
	Czas kaolinowo-kefalinowy 
(APTT)
	Pomiar czasu powstawania skrzepu po uprzedniej aktywacji jonami Ca2+  

i fosfolipidami
	Dorośli ♀/♂ 

26.0 – 36.0 sec
	
	
	
	do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału
	Oznaczenie wykonać  
w przeciągu 
1 godz. od pobrania próbki krwi.

Odwirowane 
i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać:

-  w temp. pokojowej do 
4 godz.

	G53.122.17
	Fibrynogen
 (Fbg)
	Pomiar czasu powstawania skrzepu po dodaniu nadmiaru trombiny
	Dorośli ♀/♂ 

1.8 – 3.5 g/L
	
	
	
	do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału
	Oznaczenie wykonać  
w przeciągu 
4godz. od pobrania próbki krwi.

Odwirowane
 i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
4 godz.

	G03.122.17
	Antytrombina III
	Antytrombina jest aktywowana za pomocą trombiny, której nadmiar oznaczany jest kolorymetrycznie
	Dorośli ♀/♂ 

75 – 125 %
	
	
	
	do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału
	Oznaczenie wykonać  
w przeciągu 
4 godz. od pobrania próbki krwi.

Odwirowane 
i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
4 godz. 

- zamrożone do 
1 mies. 
Po rozmrożeniu oznaczyć w ciągu 
2 godz.

	G05.122.17
	Białko C
(aktywność)
	Białko C podlega aktywacji pod wpływem swoistego aktywatora z jadu żmii. 

Białko C bada się testem kinetycznym mierząc wzrost absorbancji przy dł. fali 450 nm
	Noworodki 

40 % normy dorosłych

Dorośli ♀/♂ 

70 – 140 %


	
	
	
	do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału
	Oznaczenie wykonać  w przeciągu 
1 godz. od pobrania próbki krwi.

Odwirowane 
i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
4 godz. 

- zamrożone do 
1 mies.

	G49.122.1113
	D-dimer
 - test ilościowy
	Udoskonalona metoda turbidymetrii lateksowej
	Dorośli ♀/♂ 

<0,55 mg/l
	
	
	
	do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału
	Oznaczenie wykonać  
w przeciągu 
1 godz. od pobrania próbki krwi.

Odwirowane 
i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać: 

- w temp. pokojowej do 
12 godz. 

- zamrożone do 
1 mies.



	G77.122.012
	Produkty degradacji fibrynogenu (FDP)
- metoda półilościowa
	Immunochemiczna 

z przeciwciałami monoklonalnymi. 

Aglutynacja w obecności FDP

Metoda manualna
	Dorośli ♀/♂ 

< 5.0 (g/L
	
	
	
	do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału
	Oznaczenie wykonać  
w przeciągu 
1 godz. od pobrania próbki krwi.

Odwirowane
 i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać: 

- w temp. pokojowej do
 4 godzin

- zamrożone do 
1 miesiąca


	Kod badania
	Rodzaj analizy
	Metoda
	Wartości

Referencyjne
	Przygoto-wanie pacjenta
	Sposób pobrania materiału
	Postępowanie

z pobranym materiałem (warunki i czas transportu)
	Czas oczekiwania na wynik
	Postępowanie 
z materiałami pobranymi do badania 
w laboratorium

	Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

	C54.28.02
	Cytoza
	Metoda konduktometrii 
i fluorescencyjnej cytometrii przepływowej


	Dorośli ♀/♂
0 – 0.005 103
komórek/(L


	
	
	
	
	Próbkę poddać analizie w ciągu 
4 godzin

Nie zaleca się przechowywania materiału

	A03.28.131
	Cytoza
	Metoda mikroskopowa/komorowa
	Dorośli ♀/♂
0 – 5 komórek/(L
	
	
	
	
	

	
	Barwa
	Ocena wzrokowa
	Dorośli ♀/♂
wodojasny
	
	
	
	
	

	
	Przejrzystość
	Ocena wzrokowa
	Dorośli ♀/♂
przejrzysty
	
	
	
	
	


	Kod badania
	Rodzaj analizy
	Metoda
	Wartości

Referencyjne
	Przygotowanie pacjenta
	Sposób pobrania materiału
	Postępowanie

z pobranym materiałem (warunki i czas transportu)
	Czas oczekiwania na wynik
	Postępowanie z materiałami pobranymi do badania 
w laboratorium

	Badanie ogólne moczu  (metoda półilościowa przy zastosowaniu suchych testów)

	A01.20.20
	pH
	Metoda kolorymetryczna 
z czerwienią metylową, fenoloftaleiną, błękitem bromotymolowym
	5.0 – 7.5
	Środkowy strumień moczu , wskazany mocz poranny, po zachowaniu podstawowych zasad higieny.                                  
	Próbka moczu 

ok.100 ml 

( ze środkowego strumienia)
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału
	Pobrana próbka moczu powinna zostać dostarczona do pracowni w jak najkrótszym czasie od pobrania. 
W sytuacji, kiedy mocz musi być przechowywany, powinien być trzymany 
w temperaturze ok. +4°C, 
Mocz przetrzymywany 
w temperaturze pokojowej już po kilku godzinach nie nadaje się do oceny.



	A01.20.20
	Ciężar właściwy SG
	Metoda kolorymetryczna 
z błękitem bromotymolowym
	1.010 – 1.030
	
	
	
	
	

	A07.20.20
	Białko PRO
	Test oparty na zasadzie błędu białkowego wskaźnika pH
	ujemny
	
	
	
	
	

	A15.20.20
	Glukoza GLU
	Metoda GOD/POD
	ujemny
	
	
	
	
	

	A01.20.20
	Ciała ketonowe KET 
	Metoda oparta na teście Legala
	ujemny
	
	
	
	
	

	A01.20.20
	Erytrocyty
	Metoda kolorymetryczna 

z peroksydazą
	ujemny
	
	
	
	
	

	A01.20.20
	Leukocyty LEU
	Metoda kolorymetryczna 
z solą diazo-metoksymorfolinobenzenową
	ujemny
	
	
	
	
	

	A01.20.20
	Urobilinogen UBG
	Metoda kolorymetryczna 
z solą diazową
	w normie
	
	
	
	
	

	A01.20.20
	Bilirubina BIL
	Metoda kolorymetryczna 
z solą diazową
	ujemny
	
	
	
	
	

	A01.20.20
	Związki nitrowe NIT
	zasada testu Griess'a
	ujemny
	
	
	
	
	


Legenda:

1 dzień - doba - 24 godziny

Temperatura lodówki – 2° – 8°C

Temperatura zamrożenia - poniżej -18°C

PAGE  
7

