[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok






Kraków, dnia 02.07.2018 r.
Nr sprawy: NSSU.DFP.271.9.2018.EP
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 2 szt. mikroskopów operacyjnych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.
Pytanie 1: 

Dotyczy pkt.3. PARAMETRY TECHNICZNE I EKSLOATACYJNE
Prosimy Zamawiającego o przyznanie minimum 2 punktów za zaoferowanie mikroskopu pokrytego powłoką antybakteryjną z domieszkami aktywnego srebra. Proponowane rozwiązanie znacząco zwiększa bezpieczeństwo zabiegów i jednocześnie wpływa na koszt produkcji co może być zrekompensowane w ocenie punktowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mikroskopu pokrytego powłoką antybakteryjną z domieszkami aktywnego srebra, ale nie wymaga i nie punktuje takiego rozwiązania.

Pytanie 2:

Dotyczy pkt. 8. PARAMETRY TECHNICZNE I EKSLOATACYJNE

Czy Zamawiający dopuści alternatywne rozwiązanie czyli półautomatyczny system balansowania mikroskopu i statywu, w którym po naciśnięciu jednego przycisku na statywie mikroskop kolejno zwalnia hamulce poszczególnych osi, które wymagają zbalansowania? Zaproponowane rozwiązanie nie wydłuża znacząco czasu potrzebnego na przygotowanie mikroskopu do pracy. 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie oceniał pierwotne rozwiązanie wprowadzając skalę 1-2 pkt.

Pytanie 3: 

Dotyczy pkt. 12. PARAMETRY TECHNICZNE I EKSLOATACYJNE

Prosimy Zamawiającego o przyznanie minimum 2 punktów za zaoferowanie mikroskopu w którym zapasowe źródło światła posiada dodatkowy, niezależny od źródła głównego system zasilania. Zaproponowane rozwiązanie znacząco zwiększa bezpieczeństwo operacji. W systemach oświetlenia ksenonowego oprócz żarówki uszkodzeniu może ulec system zasilający i posiadanie tylko lampy zapasowej nie zapewni możliwości kontynuacji pracy. Proponowane rozwiązanie zwiększa koszty produkcji co może być zrekompensowane w ocenie punktowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mikroskopu w którym zapasowe źródło światła posiada dodatkowy, niezależny od źródła głównego system zasilania, ale nie wymaga i nie punktuje takiego rozwiązania.

Pytanie 4:

Dotyczy pkt. 26. PARAMETRY TECHNICZNE I EKSLOATACYJNE

Czy w Punkcie 26 nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający wymaga sprzęgieł elektromagnetycznych ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, różne rozwiązania w tym sprzęgła elektromagnetyczne.
Pytanie 5:

Dotyczy pkt. 31. PARAMETRY TECHNICZNE I EKSLOATACYJNE

Czy Zamawiający dopuści tubus z okularami o powiększeniu 10x?

W punktach 35 oraz 36 Zamawiający wymaga powiększeń min. 10x, natomiast zaoferowanie jednego tubusu z okularami min. 12x wpłynie na rozbieżne powiększenie obrazu względem podglądu asysty i operatora głównego lub podglądu „face-to-face”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie wprowadzał pierwotne rozwiązanie i wprowadzi punktację w skali 1-2 pkt.
Pytanie 6: 

Dotyczy pkt. 32. PARAMETRY TECHNICZNE I EKSLOATACYJNE

Prosimy Zamawiającego o zmianę przyznawanej punktacji: „Możliwość pochylania samej nasadki:

Nie - 0 punktów

Min 115 stopni – 1 punkt

Min 180 stopni – 2 punkty

Proponowana punktacja korzystnie wpłynie na konkurencyjność ofert i otrzymanie przez Zamawiającego mikroskopu z większym komfortem pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia punktację bez zmian.

Pytanie 7: 

Dotyczy pkt. 39. PARAMETRY TECHNICZNE I EKSLOATACYJNE

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie trzeciego rozwiązania w następujący sposób: „możliwość naprzemiennego wprowadzania w oba okulary obrazów pochodzących z urządzeń peryferyjnych. Parametry pracy (co najmniej dystans roboczy) możliwe do odczytania na głowicy mikroskopu po stronie operatora.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie jako spełniające specyfikację i uzupełni o nie opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 8:

Dotyczy pkt. 44. PARAMETRY TECHNICZNE I EKSLOATACYJNE

Prosimy Zamawiającego o przyznanie minimum 2 punktów za zaoferowanie monitora o przekątnej 24”. 

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadzi punktację za zaoferowanie przekątnej wyższej niż wymagana w skali 0-1 pkt.

Pytanie 9:

Dotyczy pkt. 49. PARAMETRY TECHNICZNE I EKSLOATACYJNE

Czy Zamawiający dopuści mikroskop bez wbudowanej funkcji wizualizacji kontrastu z wykorzystaniem 5-ALA w zabiegach usunięcia glajaków? 

Jest to system wykorzystywany przez neurochirurgów, nie wykorzystywany przez lekarzy innych specjalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje ten parametr z granicznego na punktowany i będzie punktował takie rozwiązanie w skali 0-1 pkt.
Pytanie 10 :

Dotyczy pkt. 6. WARUNKI GWARANCJI, SZKOLENIA I SERWISU

Prosimy Zamawiającego o przyznanie dodatkowych punktów również za zaoferowanie mikroskopu, w którym rejestr błędów jest dostępny z menu użytkownika po naciśnięciu jednego przycisku dostępnego z menu głównego mikroskopu. Takie rozwiązanie jest znacznie bardziej wygodne ponieważ użytkownik może samodzielnie odczytać błąd i w momencie zgłaszania usterki telefonicznie od razu przekazać tę informację serwisowi. Znacząco skraca to czas faktycznej reakcji na usterkę i minimalizuje zaangażowanie służb technicznych szpitala.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mikroskopu, w którym rejestr błędów jest dostępny z menu użytkownika po naciśnięciu jednego przycisku dostępnego z menu głównego mikroskopu, ale nie wymaga i nie punktuje takiego rozwiązania.

Pytanie 11: 

Czy poprzez  zapis punktu 7 parametrów technicznych, można uznać że zamawiający dopuści system przesuwu głowicy w osiach (XY), sterowany z rękojeści niezależnie od sprzęgieł elektromagnetycznych?

Odpowiedź:
Tak, zamawiający uznaje to rozwiązanie za spełniające wymogi SIWZ (bez konieczności modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia).

Pytanie 12:

Czy zamawiający dopuści system z dwukierunkowym interfejsem do pracy z systemem neuronawigacji, ale bez systemu nastrzykiwania obrazów w okularach operatora (pkt. 38)?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający rezygnuje z systemu nastrzykiwania obrazu.
Pytanie 13:

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie z systemem zarządzania danymi pacjenta – w tym przechowywanie plików pacjenta z obrazami lub sekwencjami bezpośrednio na dołączonym dysku USB oraz w skonfigurowanej lokalizacji sieciowej z możliwością ich szybkiego podglądu na monitorze (pkt. 43)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 14:

Czy zamawiający dopuści mikroskop bez wizualizacji kontrastu z wykorzystaniem 5-ALA?

Odpowiedź:

Tak, ale będzie punktował takie rozwiązanie w skali 0-1 pkt.

Pytanie 15:

Czy zamawiający dopuści mikroskop bez wizualizacji kontrastu ICG?

Odpowiedź:

Tak, ale będzie punktował takie rozwiązanie w skali 0-1 pkt.
Pytanie 16:

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie w którym system doprowadzania do operatora informacji o parametrach pracy  mikroskopu bez informacji z urządzeń peryferyjnych wyświetlany jest na wyświetlaczu umieszczonym bezpośrednio nad głową operatora oraz na dotykowym ekranie LCD na statywie (pkt. 39)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17:

Czy zamawiający w pkt. 33 przyzna również punkty dla rozwiązania z system bezpieczeństwa ruchy podglądy asystenckiego zabezpieczającego położenie podglądu w postaci dźwigni zwalniającej jego ruch?

Odpowiedź:

Tak.
Pytanie 18:

Czy zamawiający wymaga symetrycznego rozmieszczenia rękojeści sterujących?

Odpowiedź:

Dopuszcza ale nie wymaga, Zamawiający będzie dodatkowo punktował takie rozwiązanie w skali 0-1 pkt. (poz. 7).

Pytanie 19:

Czy zamawiający wymaga nasadek okularowych z funkcją szybkiej zmiany powiększenia realizowanej pokrętłem?

Odpowiedź:

Dopuszcza ale nie wymaga, Zamawiający będzie dodatkowo punktował takie rozwiązanie w skali 0-1 pkt (poz. 35).

Pytanie 20:

Czy zamawiający wymaga kamery zintegrowanej tj. bez użycia adapterów, nie zwiększającej wymiarów głowicy mikroskopu, nie generująca strat światła  i nie ograniczająca swobody operatora?

Odpowiedź:
Dopuszcza ale nie wymaga, Zamawiający będzie dodatkowo punktował takie rozwiązanie w skali 0-1 pkt (poz. 40).
W załączeniu przekazuję zmieniony załącznik nr 1a.
Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 09.07.2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2018 r. o godz. 14:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
[image: image1.jpg]
4
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
/ KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
[image: image2.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image3.jpg]ISOCERT



               [image: image4.jpg]ISOCERT



              [image: image5.png]ISOCERT



 [image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]




[image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.png][image: image6.jpg][image: image7.jpg]