[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok




     

Kraków, dnia 28.06.2018 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.14.2018.AB
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatów do hemodializy 
i hemofiltracji przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.
1. Pytanie: 

W załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający wskazuje w uwagach i objaśnieniach, że nie dopuszcza odpowiedzi "nie" 
w parametrach oferowanych. Jednocześnie w kolumnie "ocena punktowa" podaje do wyboru "tak" lub "nie" np. cześć 5 pkt. 20. Prosimy zatem o wyjaśnienie czy w wierszach gdzie w ocenie punktowej wpisano wariant "tak" lub "nie" Zamawiający dopuszcza udzielnie odpowiedzi "nie" 
w parametrach oferowanych?
Odpowiedź:

Punkt 20 „Możliwość podłączenia na stałe do aparatu dwóch typów środków dezynfekcyjnych: kwaśnego i zasadowego” nie jest parametrem bezwzględnie wymaganym (obok w kolumnie zamiast tak wpisane jest słowo podać). Zamawiający dopuszcza wiec udzielenie odpowiedzi nie,
 a za odpowiedź tak przyznaje jeden punkt.
2. Pytanie: 

Prosimy o dopuszczenie w części 5 pkt. 2 aparatów z funkcją profilowania doboru płynu dializacyjnego w trakcie zabiegu. Nałożony przez Zamawiającego wymóg posiadania przez aparaty funkcji automatycznego doboru płynu dializacyjnego do przepływu krwi umożliwia złożenie oferty wyłącznie jednemu producentowi i dystrybutorowi aparatów do dializ.
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.
3. Pytanie: 

Dotyczy pakietów od 2 do 5 aparat do ciągłych zabiegów nerkozastępczych i plazmaferezy Czy Zamawiający dopuści biorąc pod uwagę zachowanie uczciwej konkurencji prostszy system 
w obsłudze oraz kalibracji w postaci jednej wagi do płynów substytucji i dializatu, zapewniający doskonałą dokładność?
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji: „System bilansujący: cztery niezależne wagi do płynów dializacyjnych, substytucyjnych, osocza, ultrafiltratu, itp.”
4. Pytanie: 

Dotyczy pakietów od 2 do 5 aparat do ciągłych zabiegów nerkozastępczych i plazmaferezy Czy Zamawiający dopuści aparat z trzema wagami: ultrafiltratu, antykoagulantu cytrynianowego, substytutu/dializatu?
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
5. Pytanie: 

Dotyczy pakietów od 2 do 5 aparat do ciągłych zabiegów nerkozastępczych i plazmaferezy Czy Zamawiający dopuści aparat z metodą podgrzewania krwi płynem substytucyjnym?
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
6. Pytanie: 

Dotyczy pakietów od 2 do 5 aparat do ciągłych zabiegów nerkozastępczych i plazmaferezy Czy Zamawiający dopuści  prostsze rozwiązanie jednego detektora powietrza umiejscowionego tak, 
że zapewnia optymalne bezpieczeństwo pacjenta?
Odpowiedź:

7. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
8. Pytanie: 

Dotyczy pakietów od 2 do 5 aparat do ciągłych zabiegów nerkozastępczych i plazmaferezy Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w system MARS?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
9. Pytanie: 

Dotyczy pakietów od 2 do 5 aparat do ciągłych zabiegów nerkozastępczych i plazmaferezy Czy Zamawiający będzie wymagał, aby aparat do zabiegów nerkozastępczych posiadał funkcję dializy wątrobowej bezalbuminowej i leczenia sepsy, dzięki czemu będzie dużo prostszy i mniej problematyczny, niż system MARS?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
10. Pytanie: 

Dotyczy pakietów od 2 do 5 aparat do ciągłych zabiegów nerkozastępczych i plazmaferezy Czy Zamawiający będzie wymagał, aby aparat nerkozastępczy mógł zastąpić dwa aparaty, aparat 
do terapii nerkozastępczych i aparat do sztucznego wspomagania wątroby MARS?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
11. Pytanie: 

Dotyczy pakietów od 2 do 5 aparat do ciągłych zabiegów nerkozastępczych i plazmaferezy Czy Zamawiający dopuści urządzenie z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 10,4”?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w części 2. W części 3, 4 i 5 zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
12. Pytanie: 

Dotyczy pakietów od 2 do 5 aparat do ciągłych zabiegów nerkozastępczych i plazmaferezy Czy Zamawiający dopuści urządzenie z rynienką ociekową wraz z detektorem przecieku?
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
13. Pytanie: 

Dotyczy pakietów od 2 do 5 aparat do ciągłych zabiegów nerkozastępczych i plazmaferezy Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością poboru 26 litrów płynów z 2 wag?
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
14. Pytanie: 

Czy Zamawiający w części 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do hemodializy, który                    w Punkcie 3 specyfikacji parametrów technicznych posiada pomiar klirensu (K) mocznika                           z częstotliwością, co 30, 60 min lub pojedynczy pomiar w trakcie dializy.
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji „Automatyczny pomiar klirensu mocznika metodą „on-line””
15. Pytanie: 

Czy Zamawiający w części 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do hemodializy, który                    w Punkcie 5 specyfikacji parametrów technicznych posiada ciągły przepływowy, elektromagnetyczny pomiar ultrafiltracji.
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji „Kontrolowana w sposób ciągły ultrafiltracja - objętościowy pomiar”
16. Pytanie: 

Czy Zamawiający w części 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do hemodializy, który 
w Punkcie 6 specyfikacji parametrów technicznych posiada możliwość wykonania hemodializy wodorowęglanowej na ogólnie dostępnych koncentratach.
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
17. Pytanie: 

Czy Zamawiający w części 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do hemodializy, który 
w Punkcie 7 specyfikacji parametrów technicznych posiada regulowany przepływ płynu: 300 do 700 ml/min (max co 20 ml/min).
Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
18. Pytanie: 

Czy Zamawiający w części 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do hemodializy, który 
w Punkcie 9 specyfikacji parametrów technicznych posiada regulowany przepływ krwi: 0 oraz 20 do 500 ml/min
Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
19. Pytanie: 

Czy Zamawiający w części 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do hemodializy, który                               w Punkcie 21 specyfikacji parametrów technicznych nie posiada filtra wody uzdatnionej.
Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
20. Pytanie: 

Czy Zamawiający w części 4 wyrazi zgodę aby Punkcie 12 warunków gwarancji i serwisu, warunkiem dostarczenia dokumentacji serwisowej było ukończenie przez inżyniera szkolenia oraz posiadanie certyfikowanych narzędzi umożliwiających stosowne pomiary.
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
21. Pytanie: 

Czy Zamawiający w części 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do hemodializy, który 
w Punkcie 13 warunków gwarancji i serwisu, będzie zabezpieczony kodem serwisowym, który otrzyma inżynier po odbyciu szkolenia.
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
22. Pytanie: 

Czy Zamawiający w części 4 wyrazi zgodę aby Punkcie 22 warunków gwarancji i serwisu, dostarczona dokumentacja techniczna była w języku angielskim?
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
23. Pytanie: 

Czy Zamawiający w części 5 wyrazi zgodę aby Punkcie 12 warunków gwarancji i serwisu, warunkiem dostarczenia dokumentacji serwisowej było ukończenie przez inżyniera szkolenia oraz posiadanie certyfikowanych narzędzi umożliwiających stosowne pomiary.
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
24. Pytanie: 

Czy Zamawiający w części 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do hemodializy, który 
w Punkcie 13 warunków gwarancji i serwisu, będzie zabezpieczony kodem serwisowym, który otrzyma inżynier po odbyciu szkolenia.
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
25. Pytanie: 

Czy Zamawiający w części 5 wyrazi zgodę aby Punkcie 22 warunków gwarancji i serwisu, dostarczona dokumentacja techniczna była w języku angielskim?
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
26. Pytanie: 

Czy Zamawiający w części 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie terapii równoważnej zgodnej 
ze specyfikacją dla Systemu dializacyjnego Artis Physio™ Sposoby leczenia * HD DN oraz SN na dwie pompy * ISO HF * Ultra czysty płyn dializacyjny * System BiCart Select™ Prosty 
i wygodny sposób personalizowania składu elektrolitu płynu dializacyjnego * Programowalna pompa heparyny (strzykawka 30ml) Terapie ULTRA * Kontrolowana ciśnieniowo HDF on-line postdylucja * Kontrolowana objętościowo HDF/HF predylucja oraz HDF postdylucja 
* Jednorazowy, sterylny filtr służący do przygotowania płynu substytucyjnego Terapie Bio kontrolowane * HemoControl™: HD z trybem automatycznego fizjologicznego profilowania szybkości ultrafiltracji oraz stężenia [Na+], aby zabieg był odpowiednio skuteczny przy utrzymaniu stabilnej objętości krwi i uniknięciu hipowolemii. * UltraControl: Regularne 
i automatyczne dostosowywanie TMP w celu osiągnięcia optymalnej objętości infuzji dla każdego zabiegu HDF on-line * AFB K™(opcjonalnie): Acetate-Free-Biofiltration z profilowaniem potasu Możliwosci systemu Artis * Programowalne karty pacjenta (zapis preskrypcji) * BPM Automatyczny pomiar ciśnienia * Diascan™ Narzędzie Disascan dokonuje pomiaru efektywnego klirensu jonów (K) oraz dawki dializy (Kt/V) i wykrywa wszelkie odchylenia od przepisanych wartości  * Hemoscan™ Pomiar zmian objętości krwi w czasie rzeczywistym * Smartscan™ Ocena ustawień leczenia w czasie rzeczywistym * Raport leczenia w czasie rzeczywistym 
* Kompatybilnośc z systemem zarządzania danymi klinicznymi Diamant * ArtiSet™ bioochronny moduł krwi - system linii krwi z opcją automatycznego ładowania * Evaclean automatyczne wypełnianie i opróżnianie * NavPad™ interfejs użytkowanika – 5 przycisków do sterowania systemem na dotykowym ekranie * Ultra Prime funkcja do wypełniania online, bolusa 
i wypłukiwania w HD * Programowalne wypełnianie, wypłukiwanie i dezynfekcja 
* Zintegrowany moduł serwisowy * System BlackBox umożliwiający monitorowanie pracy urządzenia i generowanie raportów na podstawie zebranych danych *  Mediartis: zdalny dostep internetowy do stron serwisowych Specyfikacja techniczna Przepływ krwi Rzeczywisty przepływ krwi 10 do 500 ml/min Kontrola ciśnienia obwodu krwi Ciśnienie tętnicze: –400 to +150 mmHg Ciśnienie żylne: –100 to +450 mmHg Pojedyncza igła kontrolowane ciśnieniem (SNDP): +40
to +400 mmHg Dwie igły na dwie pompy (DNDP): –100 to +800 mmHg Względna objętośc krwi -40% to +10% Wykrywanie powietrza: czujnik utradzwiękowy Zarządzanie hepryną 1.5 do 10 ml/h lub 0.5 do 4.0 ml/h Tryb liniowy lub krokowy szybkości infuzji z dodatkowym bolusem Wykrywanie przecieku krwi metodą światła podczerwonego Monitorowanie ciśnienia krwi  +60 do +255 mmHg (skurczowe); +30 do +195 mmHg (rozkurczowe); 30 do 200 bpm (tętno) Przygoowanie płynu do dializ Zakres Temperatury +34.0 do +39.5°C Przepływ płynu 300 do 800 ml/min, w krokach co 50 ml/min (± 2%) Zakres stężeń wodorowęglanu  [Na+] 130 do 160 mmol/L (± 2.5%) [HCO3-] 24 do 38 mmol/L (± 5%) Płyn substytucyjny (on-line HDF) 1.2 do 27 L/h (maximum 150 L) Kontrola Ultrafiltracji Objętość UF:  0 do 24 L, w krokach co 0.05L ± 2.5% lub ± 50 ml/h wartości ustawionej w zależności od tego która wartość jest większa Szybkość UF: 0 do 3 L/h Dezynfekcja i czyszczenie Automatyczny process dezynfekcji z systemami uzdatniania wody GAMBRO Dezynfekcja termiczna i chemiczna Dezynfekcja termiczna 
z Cleancart™ (odwapnianie, dekalcyfikacja) Programowalne automatyczne uruchamianie dezynfekcji w cyklu tygodniowym Historia dezynfekcji oraz zarządzanie Ultrafiltrem  Łączność zewnętrzna Port Ethernet RJ-45 Łącznośc z protokołem HL7 Port serwisowy USB Możliwość pracy w sieci Możliwość drukowania podsumowania zabiegu bezpośrednio z aparatu poprzez drukarke sieciową Inne funkcje Miernik pH (OPCJA) Podłączenie do systemu centralnej dystrybucji koncentratu (OPCJA) Tylnia taca na kanistry ze środkiem dezynfekcyjnym (OPCJA) Warunki środowiska pracy Temperatura otoczenia +18 do +35°C Wilgotność względna 30 
do 85% Cisnienie otoczenia 795 do 1060 Hpa Wymiary Wysokość 1550 mm Szerokość 500 
do 660 mm Głębokość podstawy 700 mm  Podstawa 0.405 m2 Masa < 135 kg Zasilanie elektryczne Napięcie sieciowe 230/240 VAC (± 10 %), 115 VAC (± 10 %) Częstotliwość 50/60 Hz (± 5 Hz) Zasilanie awaryjne: do 30 min Zaopatrzenie w wodę Zgodność z lokalnymi i AAMI normami dotyczącymi jakości wody Cisnienie wlotowe 150 do 800 kPa Temperatura wlotowa wody +5 do +32°C (230V), +10 do +32°C (115V)
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania w części 5 aparatów do hemodializy / sztuczne nerki  typ 
2 – 15 szt.,  spełniających wymagania określone w specyfikacji. Wykonawca nie wskazał, które punkty zał. 1a część 5 wymagają wyjaśnienia.
W załączeniu przekazuję załączniki nr 1a dla części 2, 4, 5 do specyfikacji, uwzględniające wprowadzone zmiany. 
[image: image1.jpg]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image2.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image3.jpg]ISOCERT



               [image: image4.jpg]ISOCERT



              [image: image5.png]ISOCERT



             [image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


          

[image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.png][image: image6.jpg][image: image7.jpg]