
[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok





NSSU.DFP.271.10.2018.ADB
[image: image1.jpg]

Kraków, dnia 06.07.2018 r.
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę cyfrowych, przyłóżkowych aparatów RTG dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu (8 sztuk).    
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 1
W związku z dostawą aparatów RTG, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź: Tak.
Pytanie 3
W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatów RTG z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?

Odpowiedź: Tak.
Pytanie 4
Ad.9 Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z częstotliwością generatora min 40kHZ mając na uwadze iż jest to parametr punktowany i poniżej 70kHz nie otrzymuje się punktacji. Różnica 10kHz nie ma żadnego znaczenia jakościowego w tego typu urządzeniach?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 5
Ad. 10 Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem KV min 40-125kV, zakres 150 kV jest zakresem nie wykorzystywanym w tego typu urządzeniach i badaniach?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 6 
Ad.11 Czy zamawiający dopuści aparat z zakresem min 320mA, różnica jest znikoma a tak wysoki prąd przy pracy z detektorem umożliwia wykonanie wszelkich ekspozycji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 7
Ad. 15 Czy zamawiający mając na uwadze wymóg kolumny teleskopowej ma na myśli możliwość zmiany poprzecznie lampy?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli teleskopowy ruch kolumny w pionie.
Pytanie 8
Ad. 19 Czy zamawiający dopuści aparat z ogniskiem małym o mocy min 17kW , różnica jest znikoma?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 9
Ad. 21 Czy zamawiający dopuści aparat z ogniskiem dużym o mocy min 43kW , różnica jest znikoma?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i zmienia w wyniku odpowiedzi parametr wymagany.
Pytanie 10
Ad.30 Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z ruchem min 36 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 11
Ad. 34 Czy zamawiający dopuści do przetargu detektory o rozdzielczości min 6,5 mln pikseli?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i zmienia w wyniku odpowiedzi parametr wymagany.
Pytanie 12
Ad. 35 Czy zamawiający dopuści do przetargu detektory o wielkości piksela min 150 µm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i zmienia w wyniku odpowiedzi parametr wymagany.
Pytanie 13
Ad. 42 Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z szybkością pojawienia się obrazu min 6s

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 14
Ad 71 Czy zamawiający dopuści aparat bez takiego oprogramowania, zapis ten jest charakterystyczny dla jednego producenta i powoduje iż tylko on może złożyć ofertę ? Jeśli zamawiający chce dopuścić inne rozwiązania powinien wprowadzić zapis Tak/ Nie jak w punkcie 71.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i w wyniku odpowiedzi wykreśla poz. 71 parametrów technicznych i eksploatacyjnych.
Pytanie 15

Ad87 Czy zamawiający dopuści do przetargu aparaty z jednym silnikiem do jazdy w przód i tył?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i zmienia opis przedmiotu zamówienia w poz. 87, który otrzymuje brzmienie: „Napęd umożliwiający jazdę do przodu, tyłu oraz skręt”
Pytanie 16
Ad90 Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z maksymalną wysokość aparatu w pozycji transportowej 185cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 17
Dotyczy SIWZ, zał. nr 1a, Opis przedmiotu zamówienia, Parametry techniczne i eksploatacyjne, pkt 1 i 4 

Czy Zamawiający potwierdza, że z każdym aparatem ma być dostarczony tylko jeden detektor oraz czy Zamawiający dopuszcza detektor od innego producenta, ale w pełni zintegrowany z systemem (całość aparatu objęta jedną deklaracją zgodności)?

Odpowiedź: Tak.
Pytanie 18
Dotyczy SIWZ 

Czy Zamawiający zgodzi się rozdzielić zamówienie na dwa pakiety: w jednym aparaty przeznaczone do badania dzieci w tym na SOR, w drugim aparaty do badania dorosłych? Specyfikacja w tej chwili uniemożliwia złożenie oferty na aparaty z detektorami bezprzewodowymi kompatybilnymi z zakupionymi już stacjonarnymi aparatami rtg. Możliwość wymiennego stosowania detektorów między systemami przewoźnymi i stacjonarnymi jest źródłem przyszłych oszczędności i zwiększa bezpieczeństwo ciągłej pracy systemów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy i SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie 19
Dotyczy SIWZ, zał. nr 1a, Opis przedmiotu zamówienia, Parametry techniczne i eksploatacyjne, pkt 10 i 12

Czy w aparatach przeznaczonych do badania dorosłych zamawiający zgodzi się zmienić zapisy dotyczące generatora w odpowiednich punktach następująco (zmiany zaznaczono kolorem):
	Numer pkt w obecnej specyfikacji
	
	
	
	

	10.
	Zakres napięciowy  
	≥ 40-130 kV

TAK, podać
	
	---

	12.
	Zakres prądowo-czasowy  
	≥ 0,32-300 mAs

TAK, podać
	
	---


Umożliwi to zaoferowanie nowoczesnego aparatu wykonującego wszelkiego rodzaju ekspozycje pacjentom dorosłym - najwyższą wartością kV w rutynowo wybieranych parametrach w ramach Procedur Wzorcowych jest 125 kV (przy zdjęciach klatki piersiowej), a wartość 0,32 mAs jest wystarczająca nawet dla niemowląt.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 20
Dotyczy SIWZ, zał. nr 1a, Opis przedmiotu zamówienia, Parametry techniczne i eksploatacyjne, pkt 18, 20, 21, 22, 23

Czy w aparatach przeznaczonych do badania dorosłych zamawiający zgodzi się zmienić zapisy dotyczące lampy w odpowiednich punktach następująco (zmiany zaznaczono kolorem):
	Numer pkt w obecnej specyfikacji
	
	
	
	

	18.
	Wielkość małego ogniska  albo ogniska w lampie jednoogniskowej
	≤  0,8 mm

TAK, podać
	
	---

	20.
	Wielkość dużego ogniska dla lampy dwuogniskowej 
	≤ 1,2 mm

TAK, podać

Dla lampy jednoogniskowej wpisać “nie dotyczy”
	
	---

	21.
	Moc dużego ogniska 

dla lampy dwuogniskowej
	≥ 50kW, podać

Dla lampy jednoogniskowej wpisać “nie dotyczy”
	
	---

	22.
	 Pojemność cieplna anody  
	≥ 120 kHU

TAK, podać
	
	---

	23.
	 Pojemność cieplna obudowy lampy 
	≥ 1,1 MHU

TAK, podać
	
	---


Umożliwi to zaoferowanie lampy o jednym małym ognisku, które będzie wykorzystywane z korzyścią dla jakości we wszystkiego rodzaju ekspozycjach, w tym w najpopularniejszych na aparacie przewoźnym zdjęciach klatki piersiowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści lampę z jednym ogniskiem. Zamawiający akceptuje parametry zaproponowane w pkt 18, 20 oraz 21 oraz zostaną one uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w pkt 22 oraz wyjaśnia, że w pkt 23 ostatecznie zmodyfikowana wartość warunku granicznego jest szersza niż wnioskowana i wynosi ≥ 1MHU, a więc Wykonawca może złożyć ofertę z parametrem wynoszącym 1,1 MHU.
Pytanie 21
Dotyczy SIWZ, zał. nr 1a, Opis przedmiotu zamówienia, Parametry techniczne i eksploatacyjne, pkt 15, 26, 29, 83, 87, 90

Czy w aparatach przeznaczonych do badania dorosłych zamawiający zgodzi się zmienić zapisy dotyczące budowy aparatu w odpowiednich punktach następująco (zmiany zaznaczono kolorem):
	Numer pkt w obecnej specyfikacji
	
	
	
	

	15.
	Kolumna teleskopowa lub przegubowa
	TAK, podać
	
	---

	26
	 Odległość maksymalna podłoga – ognisko  
	≥ 200 cm

TAK, podać
	
	≥210 cm – 10 pkt

<210 cm – 0 pkt

	29.
	Kąt obrotu kolumny lampy 
	≥±900
TAK, podać
	
	---

	83
	System antykolizyjny pozwalający na zatrzymanie napędu przed napotkaniem przeszkody z przodu i boku aparatu rtg
	TAK/NIE
	
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt

	87
	Napęd umożliwiający jazdę w przód i w tył oraz skręt
	TAK
	
	---

	90
	Maksymalna wysokość aparatu w pozycji transportowej  
	≤160cm, podać
	
	


Umożliwi to zaoferowanie aparatu o alternatywnej konstrukcji do wymaganej obecnie, z wąską kolumną przegubową (łamaną) – co ułatwia obserwację podczas przemieszczania się, o zakresie kąta obrotu kolumny odpowiednim do obracania się pomiędzy dwoma sąsiednimi łóżkami, z napędem który umożliwia obrócenie się praktycznie w miejscu (niezależnie od ilości silników).

Co więcej chcielibyśmy zaznaczyć, że wymagany obecnie system antykolizyjny, który działa dopiero po napotkaniu przeszkody nie zapewnia ochrony przed kolizją, tylko zatrzymuje aparat po jej wystąpieniu. Proponujemy punktację w 26 na wzór punktacji stosowanej w pozostałych zapisach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w zakresie poz. 15, 29, 83, 87 oraz 90 natomiast nie wyraża zgody w zakresie pkt 26.
Pytanie 22
Dotyczy SIWZ, zał. nr 1a, Opis przedmiotu zamówienia, Parametry techniczne i eksploatacyjne, pkt 34, 38, 40, 41

Czy w aparatach przeznaczonych do badania dorosłych zamawiający zgodzi się zmienić zapisy dotyczące detektora w odpowiednich punktach następująco (zmiany zaznaczono kolorem):
	Numer pkt w obecnej specyfikacji
	
	
	
	

	34.
	Matryca obrazowa [pikseli]
	≥ 6,7 mln pikseli

TAK, podać
	
	---

	38.
	Waga detektora 
	≤ 3,3kg

TAK, podać
	
	---

	40.
	DQE – wydajność kwantowa detektorów ≥ 50% dla  1lp/mm
	TAK, podać
	
	≤ 55% - 0 pkt                     > 55% - 10 pkt

	41.
	Zaawansowana konstrukcja obudowy zapewnia ochronę przed wnikaniem wody min. IPX3  potwierdzona oznaczeniem producenta na obudowie detektora.
	TAK, podać
	
	<IPX6 - 0 pkt.

≥IPX6 - 20 pkt


Zmiany są niewielkie i wynikają częściowo z potrzeby doprecyzowania punktacji lub konsekwencji dopuszczonego piksela 

148 µm. Proponujemy zmianę punktacji w zapisie 40, ze względu na to, że oceniany była wartość bardzo zbliżona do wymaganej.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w zakresie poz. 34, 38 i 40 natomiast nie wyraża zgody w zakresie pkt 41.
Pytanie 23
Dotyczy SIWZ, zał. nr 1a, Opis przedmiotu zamówienia, Parametry techniczne i eksploatacyjne, pkt 47, 64, 65, 71, 79

Czy w aparatach przeznaczonych do badania dorosłych Zamawiający zgodzi się zmienić zapisy dotyczące stacji technika w odpowiednich punktach następująco (zmiany zaznaczono kolorem):
	Numer pkt w obecnej specyfikacji
	
	
	
	

	47.
	Interfejs użytkownika całkowicie w języku polskim wraz z pomocą kontekstową lub oparty o czytelne ikony i programy anatomiczne z nazwami w języku polskim
	TAK
	
	---

	64
	Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania 
	TAK
	
	---

	65
	Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji do tego samego badania lub możliwość dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji do rekordu pacjenta (w tym samym lub nowym badaniu) 
	TAK
	
	---

	71
	Oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych i cewników
	TAK/NIE
	
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt

	79
	Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów poprzez uniemożliwienie dostępu do tych danych oraz wymiany danych przez port USB bez zalogowania do aparatu
	TAK, opisać
	
	---


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w zakresie poz. 47, 65 i 79 natomiast nie wyraża zgody w zakresie pkt 64 i 71.
Pytanie 24

Dotyczy SIWZ, zał. nr 1a, Opis przedmiotu zamówienia, Parametry techniczne i eksploatacyjne, pkt 32, 59, 63, 67, 77

Czy w aparatach przeznaczonych do badania dorosłych  Zamawiający dopuści brak funkcji:

Filtracji dodatkowej 1,0 mm Al., kątów Cobba, DICOM Query/Retrieve, ponad 40 zdefiniowanych elektronicznych markerów, wyświetlania instrukcji pozycjonowania pacjenta do wybranej ekspozycji z drzewa badań? Są to funkcjonalności niepotrzebne w aparacie przewoźnym, tym bardziej do badania dorosłych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga DICOM Query/Retrieve a pozostałych funkcji nie wymaga i wyniku odpowiedzi wykreśla odpowiednie zapisy.
Pytanie 25
Dotyczy SIWZ, zał. nr 1a, Opis przedmiotu zamówienia, Parametry techniczne i eksploatacyjne, pkt 9, 45, 76

Czy w aparatach przeznaczonych do badania dorosłych  Zamawiający zgodzi się zlikwidować punktację w powyższych zapisach bez zmiany zapisów w kolumnie „parametr wymagany”? Są to nieistotne parametry w badaniach dorosłych aparatem przewoźnym, które sztucznie zwiększają przewagę jednego rozwiązania.

Odpowiedź: W wyniku odpowiedzi Zamawiający wykreśla punktację w poz. 9 i 45. W poz. 76 punktacja pozostaje niezmieniona natomiast Zamawiający zmienia w niniejszej pozycji treść parametrów technicznych i eksploatacyjnych, która otrzymuje brzmienie: „Możliwość definiowania różnych ustawień parametrów obróbki z możliwością wyboru przez operatora, która wersja obrazu zostanie wysłana do PACS”.

Pytanie 26
Dotyczy SIWZ, zał. nr 1a, Opis przedmiotu zamówienia, Parametry techniczne i eksploatacyjne, pkt 89, 91

Czy Zamawiający w związku z punktacją szerokości aparatu pkt. 88 zgodzi się punktować także inne parametry wpływające na łatwość manewrowania aparatem?
	Numer pkt w obecnej specyfikacji
	
	
	
	

	89.
	Maksymalna waga aparatu  
	≤ 580 kg

TAK, podać
	
	< 400 kg - 20 pkt.

≥400 <500 – 10 pkt. Pozostałe – 0 pkt.

	91.
	Długość aparatu w pozycji transportowej 
	≤ 130 cm, podać
	
	<115 cm – 10 pkt

Pozostałe 0 pkt


Odpowiedź: Nie.
Pytanie 27
Dotyczy SIWZ, zał. nr 1a, Opis przedmiotu zamówienia, Parametry techniczne i eksploatacyjne

Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić nowe wymagania oraz dodatkową punktację jak poniżej?
	Numer pkt w obecnej specyfikacji
	
	
	
	

	Nowy punkt
	Możliwość wykonania ekspozycji po podłączeniu do gniazdka sieciowego nawet przy rozładowanych akumulatorach bez potrzeby oczekiwania na doładowanie akumulatorów do pewnego poziomu
	TAK/NIE
	
	TAK – 20 pkt

NIE – 0 pkt

	Nowy

punkt
	Możliwość przemieszczania aparatu przy rozładowanych akumulatorach po zwolnieniu blokady
	TAK/NIE
	
	TAK – 20 pkt

NIE – 0 pkt

	Nowy punkt
	Kable do lampy prowadzone wewnątrz obudowy – konstrukcja ułatwiająca czyszczenie (bez kabli na zewnątrz)
	TAK/NIE
	
	TAK – 20 pkt

NIE – 0 pkt

	Nowy punkt
	Rączka zintegrowana z obudową detektora ułatwiająca przenoszenie
	TAK/NIE
	
	TAK – 20 pkt

NIE – 0 pkt

	Nowy punkt
	Akumulatory w detektorach wymienne z akumulatorami w detektorach zakupionych wraz ze stacjonarnymi aparatami  (Ysio Max, Luminos dRF Max)
	TAK/NIE
	
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt

	Nowy punkt
	Możliwość wymiennego stosowania detektora z zakupionymi stacjonarnymi aparatami rtg (Ysio Max, Luminos dRF Max – po rejestracji detektora z systemu mobilnego na stacji technika aparatu stacjonarnego zdjęcia wykonywane na aparacie stacjonarnym z wykorzystaniem tego detektora znajdą się w folderze pacjenta stacji aparatu stacjonarnego z zapisanymi automatycznie w nagłówku DICOM danymi ekspozycji min. kV, mAs, dawka)
	TAK/NIE
	
	TAK – 50 pkt

NIE – 0 pkt


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie nowych wymagań ale ze inną punktacją, która wraz z wymaganiami zostanie wprowadzona do opisu przedmiotu zamówienia.
Pytanie 28
Dotyczy SIWZ, zał. nr 1a, Opis przedmiotu zamówienia, Parametry techniczne i eksploatacyjne, pkt 11

Czy Zamawiający zgodzi się dodatkowo punktować poniższy parametr w zakresie generatora, świadczy on o jakości i szybkości wykonywania zdjęć?
	Numer pkt w obecnej specyfikacji
	
	
	
	

	11.
	Maksymalna wartość prądu  
	≥ 400 mA

TAK, podać
	
	≥450 mA – 10 pkt

Pozostałe 

0 pkt


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 29
Dotyczy SIWZ, zał. nr 1a, Opis przedmiotu zamówienia, Parametry techniczne i eksploatacyjne, pkt 28, 30

Czy Zamawiający zgodzi się dodatkowo punktować poniższe parametry w zakresie ruchomości aparatu, zwiększają one łatwość pracy przy aparacie?
	28.
	Obrót kołpaka lampy wokół osi poziomej w zakresie  
	≥ ±1300
TAK, podać
	
	≥ ±1600 – 10 pkt

Pozostałe 0 pkt

	30.
	Zakres ruchu lampy w poziomie ≥53cm 
	≥53cm, podać
	
	≥ 80 cm – 10 pkt

Pozostałe 0 pkt


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 30
Dotyczy SIWZ, zał. nr 1a, Opis przedmiotu zamówienia, Parametry techniczne i eksploatacyjne, pkt 42

Czy Zamawiający zgodzi się dodatkowo punktować poniższy parametr dotyczący detektora?
	42.
	Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤5s
	TAK, podać
	
	≤ 3 s – 10 pkt

Pozostałe  - 0 pkt




Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 31
Dotyczy SIWZ, zał. nr 1a, Opis przedmiotu zamówienia, Parametry techniczne i eksploatacyjne, pkt 35, 40, 80, 81

Czy w aparatach przeznaczonych do badania dorosłych  Zamawiający zgodzi się zmniejszyć ilość przyznawanych maksymalnie punktów do 5?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 32
Dotyczy SIWZ, Wzór umowy, par. 6

Czy wszystkie szkolenia, o których mowa w §6, poza możliwością wsparcia aplikacyjnego (do 6 mcy) i dodatkowymi szkoleniami dla dodatkowej grupy personelu mają się odbyć przed 30.11.2019, czyli w terminie przewidzianym na realizację przedmiotu umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z § 2 ust. 5 umowy i pkt. 4.2 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy obejmującego instalację, uruchomienie oraz szkolenie personelu w terminie do 30 listopada 2019 r.
Pytanie 33
Dotyczy SIWZ, Wzór umowy, par. 1

Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje wystawienia dwóch faktur, osobno za zakres §1 ust. 1 pkt 1) lit. a) i osobno za zakres § 1 ust. 1 pkt 1) lit. b) ?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, czy Zamawiający potwierdza, że podstawą wystawienia przez wykonawcę faktury za zakres §1 ust. 1 pkt 1) lit. a) będzie podpisany protokół odbioru dostawy, o którym mowa w §9 ust.9,  a za zakres §1 ust. 1 pkt 1) lit. b) będzie protokół odbioru instalacji i montażu, o którym mowa w §9 ust.10?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z §9 ust.9 i §9 ust.10 wzoru umowy podstawą zapłaty za należycie wykonany przedmiot umowy będą obustronnie podpisane protokoły.
Pytanie 34
Dotyczy SIWZ, Wzór umowy, par. 9, ust. 9 i 10

Prosimy o doprecyzowanie zapisu §9 ust.9 i ust.10, mianowicie,

Czy Zamawiający potwierdza, że podstawą zapłaty będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura/faktury VAT?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy i SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że zgodnie z §9 ust.9 i §9 ust.10 wzoru umowy podstawą zapłaty za należycie wykonany przedmiot umowy będą podpisane przez obie Strony, sporządzone w dniu dostawy/instalacji/montażu i uruchomienia sprzętu protokoły odbioru dostawy/odbioru instalacji i montażu.
Pytanie 35
Dotyczy SIWZ, Wzór umowy, par. 1, ust. 1 pkt 2

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku skorzystania z opcji zamówienia, faktury za zakres o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) będą wystawienia w cyklu miesięcznym?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z § 9 ust. 7 wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty upływu miesięcznego okresu rozliczeniowego.
Pytanie 36
Dotyczy SIWZ

Jaki dokument będzie potwierdzał wykonanie przez Wykonawcę kompletnego przedmiotu umowy, który ma być wykonany najpóźniej do 30.11.2019 roku ?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią wzoru umowy potwierdzeniem realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy będą właściwe protokoły.  
Pytanie 37
Dotyczy SIWZ, pkt 4.2

Ze względu na liczbę aparatów objętych postępowaniem, prosimy o potwierdzenie, że wezwanie do instalacji, uruchomienia sprzętu zostanie wystosowane do Wykonawcy na minimum 30 dni przed nabyciem przez Zamawiającego wiedzy o dostępności pomieszczeń, w których aparaty będą docelowo pracować.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 38
Dotyczy SIWZ, Wzór umowy, par. 2, pkt 5

Prosimy o potwierdzenie, że w wymaganym w harmonogramie terminie, Zamawiający udostępni pomieszczenia umożliwiające bezpieczne i zgodne z przepisami uruchomienie aparatów i przeprowadzenie szkoleń.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 39
Dotyczy SIWZ, Wzór umowy, par. 2, pkt 9 c

Ze względu na fakt iż obiekt NSSU pozostaje w fazie budowy i Wykonawca nie ma możliwości na etapie składania ofert zweryfikować dróg transportu, prosimy o odstąpienie od zapisów o stworzeniu planu transportu przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy i SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie 40
Dotyczy SIWZ, Wzór umowy, par. 2, pkt 12

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do obiektu w fazie budowy, celem wykonania czynności związanych z przedmiotem umowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza dostęp do obiektu w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy.
Pytanie 41
Dotyczy SIWZ, Wzór umowy, par. 6, pkt 1

Ze względu na liczbę aparatów objętych postępowaniem, oraz liczbę personelu do przeszkolenia prosimy o potwierdzenie, że wskazany termin szkolenia zostanie przekazany Wykonawcy na minimum 30 dni przed terminem pierwszego szkolenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy i SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie 42
Dotyczy SIWZ, zał. nr 1a, Opis przedmiotu zamówienia, Parametry techniczne i eksploatacyjne, pkt 121

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie testów odbiorczych oraz specjalistycznych dla każdego z aparatów przez akredytowane do tych czynności laboratorium wyczerpuje wymaganie sformułowane w tabeli technicznej punkt 121.

Odpowiedź: Tak.
Pytanie 43
Dotyczy SIWZ, zał. nr 1a, Opis przedmiotu zamówienia, Parametry techniczne i eksploatacyjne, pkt 99 oraz Wzór umowy, par. 7, pkt 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymienioną część lub istotną naprawę skutkującą rozpoczęciem biegu gwarancji na nowo, taką część lub naprawę, której koszt przekracza 40% ceny brutto urządzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Zapisy wzoru umowy i SIWZ dotyczące gwarancji znajdują oparcie w obowiązujących przepisach prawa.
Pytanie 44
Dotyczy SIWZ, zał. nr 1a, Opis przedmiotu zamówienia, Parametry techniczne i eksploatacyjne, pkt 109 oraz Wzór umowy, par. 7, pkt 9

Czy Zamawiający akceptuje dostarczenie kodów dostępu do oprogramowania serwisowego po zakończeniu gwarancji podstawowej na urządzenie na każde życzenie Zamawiającego, ponieważ dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia medycznego są one generowane na czas wykonywania naprawy i nie mogą być generowane „na przyszłość”? W okresie gwarancji jedynym dysponentem kodów dostępu do oprogramowania serwisowego jest podmiot świadczący gwarancję, ponieważ niewłaściwe wykorzystanie oprogramowania serwisowego stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów oraz stanu urządzenia medycznego. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest uzyskanie kodów/haseł/kluczy serwisowych lub innych zabezpieczeń sprzętowych (m.in. dongli), których uzyskanie, po podpisaniu stosownego protokołu przekazania, umożliwi Zamawiającemu dostęp wyłącznie do oprogramowania serwisowego niezbędnego z technicznego punktu widzenia w celu wykonywania montażu, instalacji, regulacji, testowania oraz serwisu/ utrzymania przedmiotowego urządzenia. Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od potencjalnych podmiotów świadczących pogwarancyjne usługi serwisowe podpisania z Wykonawcą stosownej umowy licencji, która przeniesie wszelkie ryzyka i odpowiedzialności wynikające ze stosowania oprogramowania serwisowego na podmiot świadczący usługi serwisowe. Wykonawca nie będzie miał prawa pobierania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zawarcia umowy licencji na oprogramowanie serwisowe.

Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy i SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie 45
Dotyczy SIWZ, Wzór umowy, par. 3, pkt 10

Prosimy o wykreślenie treści punktu. Producent sprzętu przewiduje wykonywanie corocznych przeglądów okresowych także w okresie magazynowania.

Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy i SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie 46
Dotyczy SIWZ, Wzór umowy, par. 7, pkt 5

Czy Zamawiający akceptuje podjęcie naprawy rozumiane jest jako obecność uprawnionego pracownika Wykonawcy przy uszkodzonym sprzęcie w terminie 48 godzin od momentu wysłania zawiadomienia w dni robocze? Dni robocze to pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy i SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie 47
Dotyczy SIWZ, Wzór umowy, par. 12, pkt 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 0,2 % kwoty wartości brutto aparatu naprawianego, za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do realizacji naprawy gwarancyjnej lub jej zakończeniu po terminie określonym w § 7 ust. 5 Umowy.”?

Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis. Jednocześnie Zamawiający informuje, że § 12 ust. 5 i 6 wzoru umowy otrzymują nowe następujące brzmienie:

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej wysokości 0,2 % wskazanej w ofercie ceny brutto danego sprzętu, którego dotyczy naruszenie,  za każdy dzień opóźnienia w realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 5, lub § 4 Umowy. Kara umowna nie może przekraczać 10 % wskazanej w ofercie ceny brutto danego sprzętu. W przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 10 % wskazanej w ofercie ceny brutto danego sprzętu, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie ponadto prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 0,2 % wskazanej w ofercie ceny brutto sprzętu, , za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do realizacji naprawy gwarancyjnej danego sprzętu lub jej zakończeniu po terminie określonym w § 7 ust. 5 Umowy.
Pytanie 48
Dotyczy SIWZ, zał. nr 1a, Opis przedmiotu zamówienia, Parametry techniczne i eksploatacyjne, pkt 98 

oraz Prosimy o dodanie zapisu: „z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i oprogramowania okres ten wynosi lat 5”
Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższą propozycją.

Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy i SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie 49
Dotyczy SIWZ, zał. nr 1a, Opis przedmiotu zamówienia, Parametry techniczne i eksploatacyjne, pkt 99

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące brzmienie punktu 99:

 „wszelkie interwencje w ramach gwarancji skutkują wydłużeniem gwarancji o czas niesprawności urządzenia”?

Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy i SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie 50
Dotyczy SIWZ, Wzór umowy, par. 1, pkt 8 oraz par. 2, pkt 13

Prosimy o zastąpienie słowa „gwarantuje” słowem „zapewnia”.

Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy, a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest mylące. Właściwymi są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.

Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy i SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie 51
Dotyczy SIWZ, Wzór umowy, par. 2, pkt 13 oraz par. 3, pkt 7

Prosimy o zastąpienie „na zasadzie ryzyka” słowami „na zasadzie winy” – zwracamy uwagę, że kodeks cywilny standardowo przewiduje odpowiedzialność na zasadzie winy dla dłużnika – w tym wypadku Wykonawcy.

Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy i SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie 52
Dotyczy SIWZ, Wzór umowy, par. 2, pkt 13 oraz par. 3, pkt 9

Prosimy o dodanie: „(…) zobowiązuje się pokryć uzasadnione i udokumentowane koszty (…)”.

Wykonawca powinien mieć możliwość zweryfikowania kosztów, które ma pokrywać/zwracać, a dokumenty dają mu taką możliwość.
Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy i SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie 53
Dotyczy SIWZ, Wzór umowy, par. 5, pkt 7

Prosimy o dodanie: „(…)Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Kupującego  z tego tytułu i obowiązki Sprzedającego w tym zakresie)  są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.”

Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy i SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie 54
Dotyczy SIWZ, Wzór umowy, par. 5

Czy Zamawiający celem doprecyzowania warunków gwarancji wyrazi zgodę na dodanie punktu o następującej treści:

„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności:
a.  uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)

c. materiały eksploatacyjne”?

Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy i SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie 55
Dotyczy SIWZ, Wzór umowy, par. 12, pkt 2 i 3

Prosimy o usunięcie punktów 2 i 3. Zwracamy uprzejmie uwagę, iż zgodnie z obowiązującą Uchwałą Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r. (sygn. III CZP 61/2003) „Przesłanką powstania roszczenia wierzyciela o zapłatę kary umownej może być każda postać niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez dłużnika, zastrzeżenie kary umownej może odnosić się jednak tylko do określonych, zindywidualizowanych postaci niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.” Zwracamy uwagę, że w przedmiotowych zapisach brak jest zindywidualizowanej postaci niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy. § 12 ust. 2, 3, 4, 5 i 6 wzoru umowy dotyczy naliczenia kar umownych w różnych sytuacjach. Zamawiający nie będzie mógł zatem za to samo  naliczyć Wykonawcy niezależnie kilka kar umownych. Ponadto, każdy przypadek naliczenia kary umownej rozpatrywany jest przez Zamawiającego indywidualnie, a przed naliczeniem karu umownej Zamawiający wezwie wykonawcę do podania przyczyn niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

Pytanie 56
Dotyczy SIWZ, Wzór umowy, par. 12, pkt 7

Prosimy o usunięcie ostatniego zdania punktu 7 – w razie odstąpienia zasady rozliczeń stron regulować wyczerpująco będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 57
Dotyczy SIWZ, Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, par. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w par 6 punktu o następującym brzmieniu:

„Podmiot przewarzający przedstawia Administratorowi Danych do akceptującej wiadomości listę podprzetwarzających. W przypadku poprzetwarzajacych spoza EOG”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych nie ulega zmianie. 
Tryb wyrażania zgody na przekazanie danych do innych podmiotów przetwarzających (podprzetwarzających), w tym zlokalizowanych w państwach trzecich, jest określony w umowie (par. 6) – wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Administratora danych. Do przekazania danych do podprzetwarzającego wymagane jest również zawarcie umowy na warunkach określonych w par. 6 umowy powierzenia przetwarzania danych. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich tylko na warunkach określonych w RODO.

Pytanie 58
Dotyczy SIWZ, Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, par. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w par 6 punktu o następującym brzmieniu:

„W przypadku zlecenia przez Administratora danych czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Przewarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.

W przypadku, gdy Wykonawca zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Zamawiający niniejszym udziela Wykonawcy pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Zamawiającego.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych nie ulega zmianie. 

Według umowy powierzenia przetwarzania danych (par. 6), przekazywanie przez Podmiot Przetwarzający powierzonych danych osobowych do państwa trzeciego wymaga każdorazowo wyrażenia uprzedniej pisemnej zgody przez Administratora danych. Szpital Uniwersytecki (Administrator danych) nie wyraża zgody na udzielenie Wykonawcy w umowie ogólnego pełnomocnictwa do zawierania w imieniu Administratora danych umów (standardowe klauzule ochrony danych) z podwykonawcami z państw trzecich.
Pytanie 59
Prosimy o wskazanie, czy Wykonawca ma ponieść koszty:

- koszt magazynu

- koszt dodatkowego transportu magazyn - NSSU

– koszt wydłużenie  gwarancji liczonej od uruchomienia (do pokrycia ewentualny czas przechowywania w magazynie)
Odpowiedź: Wynagrodzenie Wykonawcy, w tym ponoszone przez Wykonawcę koszty, określa § 9 wzoru umowy w związku z powyższym wzór umowy i SIWZ pozostają bez zmian. 
Pytanie 60
pkt 4 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG renomowanego producenta, który posiada jeden wspólny certyfikat CE oraz jego główne elementy : konstrukcja mechaniczna z napędem, generator wysokiego napięcia, detektor, zintegrowana stacja technika, oprogramowanie pochodzą od jednego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 61
pkt 6 Czy Zamawiający będzie wymagał mocy generatora minimum 36 kW ? Moc generatora ma bezpośredni wpływ na możliwość obrazowania otyłych pacjentów, których ilość zwiększa się z roku na rok. Wyższa moc pozwala uzyskać wyższe prądy a co za tym idzie uzyskać lepszej jakości zdjęcia i zapewnić możliwość obrazowania większej ilości pacjentom.

Odpowiedź: Nie.
Pytanie 62
pkt 6 Czy Zamawiający wprowadzi punktację: >40kW - 10 pkt, < 40 kW - 0 pkt? Moc generatora ma bezpośredni wpływ na możliwość obrazowania otyłych pacjentów, których ilość zwiększa się z roku na rok. Wyższa moc pozwala uzyskać wyższe prądy a co za tym idzie uzyskać lepszej jakości zdjęcia i zapewnić możliwość obrazowania większej ilości pacjentom.

Odpowiedź: Nie.
Pytanie 63

pkt 9 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG renomowanego producenta, wyposażony w generator o częstotliwości 40 kHz? Różnica pomiędzy wartością wymaganą a oferowaną jest niewielka i nie będzie miała wpływu na wartości użytkowe aparatu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 64

pkt 10 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG renomowanego producenta o zakresie nastawu napięć 40-130 kV ? Jest to wartość wystarczająca do wykonania wszystkich ekspozycji z wykorzystaniem aparatu przyłóżkowego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 65

pkt 19 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG renomowanego producenta o mocy małego ogniska 17 kW ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 66

pkt 21 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG renomowanego producenta o mocy dużego ogniska 43 kW ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 67
pkt 23 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG renomowanego producenta o pojemności cieplnej obudowy lampy 930 kHU? W przypadku zdjęć przyłóżkowych parametr ten nie ma tak dużego znaczenia jak w przypadku procedur w których aparat wykorzystywany jest do fluoroskopii. Ponadto oferowany aparat posiada znacznie wyższą pojemność cieplną anody (300kHU)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 68
pkt 30 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG renomowanego producenta o zakresie ruchu lampy w poziomie 36 cm? Aparat dodatkowo posiada przyciski od strony lampy - sterujące mikro ruchami aparatu - co pozwala dokładnie pozycjonować aparat będąc już przy łóżku pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 69

pkt 31 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG renomowanego producenta o filtracji dodatkowej 1 mm Al + 0.1 mm Cu ; 1 mm Al + 0,2 mm Cu; 2 mm Al ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 70

pkt 34 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG renomowanego producenta z detektorem o matrycy 6,9 mln pikseli? Im większy rozmiar pojedynczego pixela tym mniejsza rozdzielczość obrazu jednak w ten sposób obniżony zostaje poziom zaszumienia i zwiększona wartość diagnostyczna obrazu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 71

pkt 41 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG renomowanego producenta z detektorem którego klasa szczelności nie była badana? Dodatkowo pragniemy zaoferować zabezpieczenie gwarantujące szczelność przed wnikaniem wody i pyłu do wnętrza detektora wyższą niż wymagana.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 72
pkt 42 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG renomowanego producenta w którym po wykonaniu ekspozycji podgląd obrazu wyświetlany jest po około 3 s, a obraz w pełnej rozdzielczości po około 10 s?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 73

pkt 43 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG renomowanego producenta z możliwością ładowania akumulatorów detektora w ładowarce znajdującej się na aparacie? Dodatkowo poza możliwością ładowania baterii na aparacie, czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia dodatkowej ładowarki baterii umożliwiającej ładowanie co najmniej 2 baterii jednocześnie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmieni warunek graniczny na punktowany w skali 0-10 pkt.
Pytanie 74

pkt 47 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG renomowanego producenta, którego oprogramowanie jest częściowo w języku angielskim oraz ikonograficznym? Jest to rozwiązanie stosowane przez wielu producentów, a obsługa takiego oprogramowania jest łatwa i intuicyjna.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 75

pkt 55 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG renomowanego producenta z oprogramowaniem umożliwiającym blendowanie okrągłe i prostokątne w trybie manualnym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 76

pkt 56 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG renomowanego producenta z oprogramowaniem umożliwiającym obracanie obrazu o kąt 90/180/270 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 77

pkt 59 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG renomowanego producenta z oprogramowaniem umożliwiającym pomiary długości i kątów (bez kątów Cobba?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i w wyniku odpowiedzi wykreśla poz. 59 parametrów technicznych i eksploatacyjnych.
Pytanie 78
pkt 71 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG renomowanego producenta z oprogramowaniem bez opisanej funkcjonalności?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i w wyniku odpowiedzi wykreśla poz. 71 parametrów technicznych i eksploatacyjnych.
Pytanie 79

pkt 75 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG renomowanego producenta bez możliwości zdalnej diagnostyki? Odległość pomiędzy punktem serwisowym, a lokalizacją Szpitala jest niewielka więc czas reakcji serwisu będzie bardzo krótki.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 80

pkt 77 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG renomowanego producenta bez opisanej funkcji ? Pozycjonowanie pacjenta w przypadku zdjęć na łożku, każdorazowo związane jest z innym ułożeniem i podejściem do pacjenta w związku z czym nie ma możliwości stworzenia dobrych w każdej sytuacji instrukcji pozycjonowania pacjenta.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i w wyniku odpowiedzi wykreśla poz. 77 parametrów technicznych i eksploatacyjnych.
Pytanie 81

pkt 79 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG renomowanego producenta z zabezpieczeniem dla wszystkich użytkowników w postaci klucza uniemożliwiającego uruchomienie urządzenia a co za tym idzie dostępu do danych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 82

pkt 80,81 Czy Zamawiający zrezygnuje z punktowania wymienionych w tych punktach funkcjonalności? Obsługa aparatu przez mały wyświetlacz jest utrudniona ponieważ przyciski ooraz wyświetlane komunikaty są znacznie mniejsze, co może prowadzić do błędu przy wprowadzaniu parametrów ekspozycji bądź innych ustawień. Dodatkowo jest to element - który w razie uszkodzenia - niepotrzebnie podnosi ewentualne koszty serwisu w okresie pogwarancyjnym.

Odpowiedź: Zamawiający w wyniku odpowiedzi wykreśla poz. 80 i 81.
Pytanie 83

pkt 89 Czy Zamawiający będzie wymagał wagi aparatu  maksimum 460 kg? Ma to szczególne znaczenie w przypadku pełnego rozładowania baterii aparatu i konieczności jego przemieszczenia bez wspomagania, w takiej sytuacji istotną jest jak najmniejsza waga aparatu dlatego z uwagi na dobro Zamawiającego wnosimy o wprowadzenie tej zmiany.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale w wyniku odpowiedzi wprowadza punktację do niniejszego parametru.
Pytanie 84

pkt 89 Czy Zamawiający wprowadzi punktację <440 - 10 pkt, >440 - 0 pkt? Ma to szczególne znaczenie w przypadku pełnego rozładowania baterii aparatu i konieczności jego przemieszczenia bez wspomagania, w takiej sytuacji istotną jest jak najmniejsza waga aparatu dlatego z uwagi na dobro Zamawiającego wnosimy o wprowadzenie tej zmiany.

Odpowiedź: Nie ale Zamawiający wprowadza punktację o innej skali.
Pytanie 85

pkt 90 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG renomowanego producenta o maksymalnej wysokości aparatu w pozycji transportowej 185,5 cm? Konstrukcja nie utrudnia prowadzenia aparatu, a system antykolizyjny zabezpiecza w przypadku ewentualnej konieczności zatrzymania bez wiedzy użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 86

pkt 92 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG renomowanego producenta o wysięgu względem krawędzi kolumny 107 cm? Jest to wartość wystarczająca na pokrycie całej szerokości łózka pacjenta.  Zamawiający dopuści kaniulę do hydrodysekcji, zgiętą- odległość od miejsca zagięcia 8-10mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 87

Dot. Załącznik nr 1a do specyfikacji
PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

Pkt 4. Jeden wspólny Certyfikat CE / Deklaracja Zgodności producenta  na cały oferowany  aparat. 

Główne elementy oferowanego aparatu: 

•
konstrukcja mechaniczna z napędem,  

•
generator wysokiego napięcia,  

•
detektor,

•
zintegrowana stacja technika, 

•
oprogramowanie,

 wyprodukowane przez tego samego wytwórcę

Prosimy o usunięcie powyższego wymagania gdyż ogranicza to uczciwą konkurencję. Większość producentów wystawia deklaracje zgodności dla każdego z elementów urządzenia, który może podlegać niezależnemu obrotowi, choćby jako część zamienna. Pragniemy wskazać, iż deklaracja zgodności konieczna jest do obrotu jakimkolwiek towarem na terenie UE. Deklaracja wystawiona dla całego urządzenia uniemożliwiałaby obrót poszczególnymi częściami. Nie wpływa to na jakość urządzenia, ani na fakt odpowiedzialności wytwórcy na podstawie stosownych przepisów ustawy o wyrobach medycznych.

Pragniemy zwrócić uwagę, iż np. detektory czy lampy rtg stosowane są w różnych urządzeniach rentgenowskich, tym samym posiadają odrębną deklarację zgodności i nie są uwzględniane w deklaracjach dla całego urządzenia. Dodatkowo – oprogramowanie diagnostyczne pozwala na analizę obrazów nie tylko z jednego urządzenia, ale z różnych urządzeń, takich jak CT, mammograf, rtg. Stanowi ono tym samym element mogący funkcjonować w obrocie gospodarczym w sposób niezależny. Umieszczenie go w jednej deklaracji z urządzeniem świadczy o jego ograniczonych możliwościach, co stanowi na Zamawiającego rozwiązanie niekorzystne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu.
Pytanie 88

Dot. Załącznik nr 1a do specyfikacji

GENERATOR

Pkt. 10 „Zakres napięciowy ≥ 40-150 kV” 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat RTG, którego zakres napięć wynosi 40 – 133 kV? 

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu, że zakres napięć naszego urządzenia pozwala wykonać wszystkie procedury z zakresu radiologii klasycznej w tym procedury przyłóżkowe.  Ponadto zakres ten jest nieznacznie mniejszy niż wymagany przez Zamawiającego. Prosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 89

Dot. Załącznik nr 1a do specyfikacji

GENERATOR

Pkt. 12 „Zakres prądowo-czasowy ≥ 0,1-300 mAs”

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG, którego zakres prądowo-czasowy wynosi 0,32-320 mAs ?  

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu, że zakres prądowo-czasowy naszego urządzenia pozwala wykonać wszystkie procedury z zakresu radiologii klasycznej w tym procedury przyłóżkowe. Z uwagi na fakt, że nieznacznie różni się od zakresu wymaganego prosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 90

Dot. Załącznik nr 1a do specyfikacji

KOLUMNA Z LAMPĄ RTG

Pkt. 18 „wielkość małego ogniska  ≤  0,6 mm”

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG, którego wielkość małego ogniska wynosi 0,7mm ?

Oferowany przez nas aparat posiada dwuogniskową lampę, której małe ognisko jest równe 0,7 mm. W związku z tym, że wartość ta nieznacznie różni się od wartości wymaganej prosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania. Różnica ta nie ma wpływu na możliwość wykonywania diagnostycznych ekspozycji i nie pogarsza możliwości eksploatacji aparatu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 91
Dot. Załącznik nr 1a do specyfikacji

KOLUMNA Z LAMPĄ RTG

Pkt. 19 „Moc małego ogniska ≥ 20kW”

Czy Zamawiający dopuści lampę RTG, której moc małego ogniska wynosi 19,9 kW?

Oferowana przez nas lampa RTG posiada nieznacznie mniejszą moc małego ogniska ( różnica 0.1 kW), która nie ma wpływu na jakość wiązki promieniowania ani dawkę dla pacjenta. Z uwagi na to, że różnica jest niewielka prosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i zmienia w wyniku odpowiedzi parametr wymagany.
Pytanie 92

Dot. Załącznik nr 1a do specyfikacji

KOLUMNA Z LAMPĄ RTG

Pkt. 20 „Wielkość dużego ogniska ≤ 1,2 mm”

Czy Zamawiający dopuści lampę RTG, której wielkość małego ogniska jest równa 1,3 mm?

Oferowany przez aparat posiada dwuogniskową lampę, której duże ognisko jest równe 1,3 mm. W związku z tym, że wartość ta nieznacznie różni się od wartości wymaganej prosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania. Różnica ta nie ma wpływu na możliwość wykonywania diagnostycznych ekspozycji i nie pogarsza możliwości eksploatacji aparatu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 93

Dot. Załącznik nr 1a do specyfikacji

KOLUMNA Z LAMPĄ RTG

Pkt. 21 „Moc dużego ogniska ≥ 50kW”

Czy Zamawiający dopuści lampę RTG, której moc dużego ogniska wynosi 36.5kW?

Oferowana przez nas lampa RTG posiada nieznacznie mniejszą moc dużego ogniska, która nie ma wpływu na jakość wiązki promieniowania ani dawkę dla pacjenta. Z uwagi na to, że różnica jest niewielka prosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 94

Dot. Załącznik nr 1a do specyfikacji

KOLUMNA Z LAMPĄ RTG

Pkt. 23 „Pojemność cieplna obudowy lampy ≥ 1,2 MHU”

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG, którego pojemność cieplna obudowy lampy wynosi 1,06 MHU ?

Różnica pojemności cieplnej obudowy lampy w proponowanym przez nas aparacie jest nieznaczna, a pojemność cieplna kołpaka jest tylko jednym z końcowych parametrów opisujących cyrkulację termiczną układu lampy. Innymi istotnymi parametrami to pojemność cieplna anody, jej szybkość oraz szybkość chłodzenia kołpaka. Dopiero biorąc pod uwagę wszystkie te parametry jest możliwa ocena zmian termicznych w układzie lampy. Ponadto renomowani producenci dobierają podzespoły układu lampy w sposób optymalny zarówno pod względem funkcjonalnym jak i ekonomicznym. Zgoda Zamawiającego na powyższe rozwiązanie nie wpłynie na pracę aparatu, a jedynie pozwoli na złożenie ważnej oferty innym istotnym oferentom co jest zgodne z zasadą konkurencyjności.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 95

Dot. Załącznik nr 1a do specyfikacji

KOLUMNA Z LAMPĄ RTG

Pkt. 31 „Filtracja całkowita [mm Al] >= 2,7”

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG, którego filtracja całkowita wynosi 2.5 mm Al ?

Oferowany przez nas aparat RTG posiada filtrację całkowitą na poziomie 2.5 mm Al, jest to wartość wystraczająca do uzyskania odpowiedniej jakości promieniowania przy zachowaniu niskiej dawki dla pacjenta. Ponadto wartość filtracji na poziomie 2.5 mm Al spełnia wzorcowe procedury radiologiczne, które zostały opublikowane w 10 listopada 2015r. Dz. U. z 2017 r., poz. 576. 

Ponadto z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z aparatami rentgenowskimi o energii promieniowania do 300 keV stosowanymi w celach medycznych wynika, że do bezpiecznej pracy wartość filtracji całkowitej powinna mieć nie mniej niż 2,5 mm aluminium.

§ 30. pkt. 1.

1. Filtracja całkowita wiązki promieniowania pierwotnego w diagnostycznych aparatach rentgenowskich, z zastrzeżeniem ust. 2, wynikająca z zastosowania różnych materiałów umieszczonych na drodze wiązki promieniowania, powinna mieć grubość równoważną nie mniejszą, niż:

  1) 2,5 mm aluminium (A1) – we wszystkich rodzajach zestawów rentgenowskich, z wyjątkiem wymienionych w pkt 2;

  2) 1,5 mm aluminium (Al) – w aparatach rentgenowskich stomatologicznych pracujących przy napięciach na lampie rentgenowskiej do 70 kV.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i zmienia w wyniku odpowiedzi parametr wymagany.
Pytanie 96

Dot. Załącznik nr 1a do specyfikacji

DETEKTOR SYSTEMU DR  BEZPRZEWODOWY

Pkt. 34 „Matryca obrazowa [pikseli] ≥ 7,5 mln pikseli”

Czy Zamawiający dopuści detektor cyfrowy, którego matryca obrazowa jest równa 6,6 mln pikseli?

Matryca obrazowa jest bezpośrednio związana z wielkością piksela detektora i nie ma bezpośredniego przełożenia na jakość obrazu. Nasza technologia oferuje doskonałą jakość obrazu przy optymalnych parametrach technicznych detektora - prosimy o uwzględnienie i dopuszczenie matrycy obrazowej równej 6.6 mln pikseli.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 97
Dot. Załącznik nr 1a do specyfikacji

DETEKTOR SYSTEMU DR  BEZPRZEWODOWY

Pkt. 35 „Rozmiar pojedynczego piksela detektora ≤ 148 µm”

Czy Zamawiający dopuści detektor cyfrowy, którego rozmiar pojedynczego piksela wynosi 150 µm?

Technologia akwizycji obrazu stosowana w panelu naszej produkcji oferuje doskonałą jakość obrazu przy ustalonej optymalnej dla tej technologii i zastosowanych rozwiązań wielkości piksela. Zmniejszenie wielkości piksela generuje dodatkowe artefakty i zmniejsza stosunek sygnału do szumu co związane jest z procesem technologicznym który dla każdego panelu jest podobny. 

Prosimy o dopuszczenie wielkości piksela równej 150 µm, która nieznacznie różni się od wymaganej oraz wnioskujemy o rezygnację z punktacji w tym punkcie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 98

Dot. Załącznik nr 1a do specyfikacji

DETEKTOR SYSTEMU DR  BEZPRZEWODOWY

Pkt. 43 „Możliwości ładowania akumulatorów detektora w ładowarce wbudowanej w aparat”

Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści detektor cyfrowy, z możliwości ładowania akumulatorów za pomocą kabla w kieszeni aparatu oraz w razie potrzeby w zewnętrznej ładowarce?

Elastyczność tego rozwiązania sprawia, że jest ono bardzo komfortowe z punktu widzenia użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian ale wprowadzą punktację w skali 0-10 pkt dlatego rozwiązanie opisane przez Wykonawcę będzie punktowane i nie spowoduje to odrzucenia oferty.
Pytanie 99

Dot. Załącznik nr 1a do specyfikacji

STACJA TECHNIKA APARATU DR ZINTEGROWANA W OBUDOWIE GENERATORA APARATU

Pkt. 59 „Możliwość pomiarów długości, kątów, kątów Cobba.”

Czy Zamawiający dopuści stację technika bez możliwości pomiarów kątów Cobba? 

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu, że stacja technika zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej służy tylko i wyłącznie do przeglądania obrazów natomiast nie można jej używać w celu oceny obrazów pod kątem konkretnego rozpoznania. Pomiary oceny kątów i wielkości odbywają na monitorach diagnostycznych. Wymóg takiej funkcjonalności na stacji technika jest bezzasadny.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 100

Dot. Załącznik nr 1a do specyfikacji

STACJA TECHNIKA APARATU DR ZINTEGROWANA W OBUDOWIE GENERATORA APARATU

Pkt. 71 „Oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych i cewników”

Czy Zamawiający dopuści stację technika bez oprogramowania do wizualizacji rur intubacyjnych i cewników?

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu, że stacja technika zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej służy tylko i wyłącznie do przeglądania obrazów natomiast nie można jej używać w celu oceny obrazów pod kątem konkretnego rozpoznania. Ocena taka jest niezgodna z prawem zatem wymóg takie oprogramowania na stacji technika nie ma uzasadnienia zarówno w prawie jak i praktyce medycznej. Wnosimy o wykreślenie tego punktu w całości.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 101

Dot. Załącznik nr 1a do specyfikacji

STACJA TECHNIKA APARATU DR ZINTEGROWANA W OBUDOWIE GENERATORA APARATU

Pkt. 72 „Oprogramowanie do supresji kości na zdjęciach klatki piersiowej”

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu, że stacja technika zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej służy tylko i wyłącznie do przeglądania obrazów natomiast nie można jej używać w celu oceny obrazów pod kątem konkretnego rozpoznania. Ocena taka jest niezgodna z prawem zatem wymóg takie oprogramowania na stacji technika nie ma uzasadnienia zarówno w prawie jak i praktyce medycznej. Wnosimy o wykreślenie tego punktu w całości.

Odpowiedź: Zamawiający w wyniku odpowiedzi wykreśla poz. 72.
Pytanie 102

Dot. Załącznik nr 1a do specyfikacji

STACJA TECHNIKA APARATU DR ZINTEGROWANA W OBUDOWIE GENERATORA APARATU

Pkt. 73 „Oprogramowanie do wizualizacji odmy płucnej”

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu, że stacja technika zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej służy tylko i wyłącznie do przeglądania obrazów natomiast nie można jej używać w celu oceny obrazów pod kątem konkretnego rozpoznania. Ocena taka jest niezgodna z prawem zatem wymóg takie oprogramowania na stacji technika nie ma uzasadnienia zarówno w prawie jak i praktyce medycznej. Wnosimy o wykreślenie tego punktu w całości.

Odpowiedź: Zamawiający w wyniku odpowiedzi wykreśla poz. 73.
Pytanie 103

Dot. Załącznik nr 1a do specyfikacji

STACJA TECHNIKA APARATU DR ZINTEGROWANA W OBUDOWIE GENERATORA APARATU

Pkt. 75 „Zdalna diagnostyka i automatyczne raportowanie przez system do centrum serwisowego sytuacji awaryjnych w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych”

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez automatycznego raportowania przez system do centrum serwisowego sytuacji awaryjnych w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych ?

Pragniemy zauważyć, że przy tak nisko zaawansowanych technicznie urządzeniach diagnostyka zdalna nie przyspiesza bezpośredniej interwencji serwisowej.

Ponadto zapewnienie zdalnego i automatycznego raportowania wiąże się z koniecznością zapewniania przez Szpital stałego dostępu do internetu dla każdego z oferowanych urządzeń. Takie rozwiązanie stwarza zagrożenie wycieku danych osobowych pacjentów poza sieć szpitalną. 

Wnosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania, które nie udostępnia powyższej funkcjonalności oraz o wykreślenie tego punktu w całości.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 104

Dot. Załącznik nr 1a do specyfikacji
STACJA TECHNIKA APARATU DR ZINTEGROWANA W OBUDOWIE GENERATORA APARATU

Pkt. 76 „Możliwość definiowania dwóch różnych ustawień parametrów obróbki dla co najmniej następujących rodzajów badań (ustawienia oddzielne dla badań dorosłych i oddzielnie dla badań pediatrycznych- z wyjątkiem pakietu noworodków i  pakietu radiologia  ogólna) z możliwością wyboru przez operatora, która wersja obrazu zostanie wysłana do PACS…”

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu, że aparat przyłóżkowy służy w większości przypadków do wykonywania zdjęć płuc. Stosowanie zatem tak wysublimowanych ustawień nie ma głębszego sensu. Ma to tylko uzasadnienie w dużych aparatach kostno-płucnych gdzie zakres badań jest większy oraz możliwości sprzętowe są dostosowane do warunków. 

Wnosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania, które nie udostępnia powyższej funkcjonalności oraz o rezygnację z punktacji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie rezygnuje z punktacji.
Pytanie 105

Dot. Załącznik nr 1a do specyfikacji

STACJA TECHNIKA APARATU DR ZINTEGROWANA W OBUDOWIE GENERATORA APARATU

Pkt. 77 „Wyświetlanie instrukcji pozycjonowania pacjenta dla wybranej ekspozycji z drzewa badań”

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG bez wyświetlania instrukcji pozycjonowania pacjenta dla wybranej ekspozycji z drzewa badań ?

Zwracamy uwagę Zamawiającemu, że technicy RTG posiadają bardzo wysokie kwalifikacje i doskonale wiedzą jak pozycjonować pacjentów. W naszej ocenia taka funkcjonalność nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 106
Dot. Załącznik nr 1a do specyfikacji

STACJA TECHNIKA APARATU DR ZINTEGROWANA W OBUDOWIE GENERATORA APARATU

Pkt. 80 „Dodatkowy monitor dotykowy na kołpaku lampy LCD, kolorowy dotykowy, przekątna min. 8”  i  rozdzielczości min. 800x600 pikseli do wyboru i zmiany parametrów generator”

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu, że powyższa funkcjonalność nie ma zastosowania z punktu widzenia użytkownika. Wybieranie parametrów ekspozycji odbywa się z poziomu konsoli, która jest integralną częścią aparatu. Stosowanie dodatkowych monitorów montowanych na lampie nie przyspiesza doboru parametrów ponieważ technik w chwili odejścia od pacjenta będzie musiał mieć kontakt z konsolą. 

Wnosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania, które nie udostępnia powyższej funkcjonalności oraz o rezygnację z punktacji.

Odpowiedź: Zamawiający w wyniku odpowiedzi wykreśla poz. 80.
Pytanie 107

Dot. Załącznik nr 1a do specyfikacji

STACJA TECHNIKA APARATU DR ZINTEGROWANA W OBUDOWIE GENERATORA APARATU

Pkt. 81 „Możliwość obsługi aparatu RTG poprzez monitor dotykowy na kołpaku umożliwiający 

wybór pacjentów z listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM Worklist”

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu, że kontakt z konsolą aparatu jest konieczny i nie może zastąpić go dodatkowy monitor. Stosowanie takich dodatkowych funkcjonalności nie przyspiesza obsługi wręcz przeciwnie ją utrudnia. 

Wnosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania, które nie udostępnia powyższej funkcjonalności oraz o rezygnację z punktacji.

Odpowiedź: Zamawiający w wyniku odpowiedzi wykreśla poz. 81.
Pytanie 108

Dot. Załącznik nr 1a do specyfikacji

DETEKTOR SYSTEMU DR  BEZPRZEWODOWY

Pkt. 37 „Maksymalne dopuszczalne obciążenie detektora na  całej powierzchni ≥ 150 kg”

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu, że obciążenie detektora może być rozumiane na dwa różne sposoby: jako obciążenie punktowe mające znaczenie przy wykonywaniu zdjęcia stóp w obciążeniu oraz ciężar rozłożony na całą powierzchnię. Zamawiający wymaga spełnienia tylko i wyłącznie jednego parametru czyli ciężaru rozłożonego, którego wartość przy bardzo otyłych pacjentach może być niewystraczająca do wykonania ekspozycji. 

Wnosimy o modyfikację oraz wprowadzenie dodatkowego punktu. 

	37
	 Maksymalne dopuszczalne obciążenie detektora na  całej powierzchni 
	≥ 290 kg

TAK, podać
	
	---

	37a
	 Maksymalne dopuszczalne obciążenie punktowe detektora 
	≥ 150 kg

TAK, podać
	
	---


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 109

Dot. Załącznik nr 1a do specyfikacji

DETEKTOR SYSTEMU DR  BEZPRZEWODOWY

 Pkt. 38 „Waga detektora < 3,2kg”

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu, że zapis ten jest mało precyzyjny. Wagę detektora można wyrażać jako wagę panelu z akumulatorami oraz bez akumulatorów. Zamawiający nie precyzuje tego parametru w sposób jednoznaczny. Ponadto nowoczesne ultralekkie panele jakie chcemy Państwu zaoferować podnoszą komfort nie tylko pacjenta ale również techniką obsługującym aparat z uwagi na mały ciężar oraz opływowe kształty.  

Wnosimy o modyfikację tego punktu zgodnie z propozycją. 

	38
	Waga detektora wraz z akumulatorami
	< 2,9kg

TAK, podać
	


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 110

Dot. Załącznik nr 1a do specyfikacji

DETEKTOR SYSTEMU DR  BEZPRZEWODOWY

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie dodatkowego punktowanego parametru jakim jest powłoka antybakteryjna z jonów srebra na powierzchni detektora ?

Zwracamy uwagę Zamawiającemu, że dodatkowa powłoka zabezpieczy przed rozprzestrzenianiem się mikroorganizmów w szczególności na oddziałach intensywnej terapii gdzie zdjęcia przyłóżkowe wykonywane są bardzo często z uwagi na stan zdrowia chorych. Specjalna powłoka oprócz standardowych płynów dezynfekcyjnych jeszcze lepiej zabezpieczy personel medyczny oraz pacjentów przed mikroorganizmami.  

Propozycja modyfikacji: 

	38a
	Powłoka antybakteryjna z jonów srebra skutecznie eliminująca drobnoustroje – potwierdzona certyfikatem
	TAK/ NIE,

opisać
	
	TAK-20 pkt

NIE -0 pkt 


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 111

Dot. Załącznik nr 1a do specyfikacji

Pkt. 9, 26, 92

Pragniemy zauważyć, że punktacja w powyższych punktach specyfikacji nie odzwierciedla rzeczywistych różnic technicznych w poszczególnych parametrach i jest ustalona nieproporcjonalnie do przedmiotu zamówienia, a także w sposób krzywdzący dla aparatów posiadających nieznacznie gorsze wartości. 

Mając powyższe na uwadze prosimy o ujednolicenie sposobu naliczania punktacji w w/w punktach wg zasady:

Za najlepszą (maksymalną/minimalną) oferowaną wartość parametru – liczbę punktów przewidzianą w SIWZ

Wartość graniczna oferowanego parametru – 0 pkt

Pozostałe wartości proporcjonalnie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 112
Dot. Załącznik nr 1a do specyfikacji

DETEKTOR SYSTEMU DR  BEZPRZEWODOWY

Pkt. 41 „Zaawansowana konstrukcja obudowy zapewnia całkowitą ochronę przed wnikaniem wody min. IPX3  potwierdzona oznaczeniem producenta na obudowie detektora.

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację punktacji zgodnie z poniższą sugestią?

Zamawiający bardzo wysoko punktuje wodoodporność detektora w klasie IPX7. Tak sformułowany zapis w nieuzasadniony sposób premiuje jednego producenta, który jako jedyny na rynku oferuje detektory w takiej klasie wodoodporności. Typowe warunki pracy detektora DR nie wymagają całkowitego jego zabezpieczenia przed zanurzeniem w wodzie do 30 minut na głębokość do 1 metra, a takie właśnie zabezpieczenie klasyfikowane jest jako IPX7.

Klasa IPX6 jest zdecydowanie wystarczająca dla użytkowania detektora DR w warunkach szpitalnych. Zapewnia ona całkowite zabezpieczenie przed strumieniem wody płynącej z różnych kierunków z wydajnością do 100 litrów na minutę.

Propozycja modyfikacji: 

	41
	Zaawansowana konstrukcja obudowy zapewnia całkowita ochrone przed wnikaniem wody min. IPX3  potwierdzona oznaczeniem producenta na obudowie detektora.
	TAK, podać
	
	≤IPX4 - 0 pkt.

≥IPX6- 20 pkt


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 113

Dot. Zamówienia opcjonalnego

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie w pozycji zamówienia opcjonalnego dodatkowej pozycji odnoszącej się do gwarancji, poprzez uwzględnienie odrębnie kosztów dodatkowej gwarancji pozwalającej na utrzymanie 24-miesięcznej gwarancji od dnia instalacji oraz kosztów przechowania na magazynie Wykonawcy?

Pragniemy zauważyć iż producenci umożliwiają przedłużenie okresu gwarancji, jednakże przedłużenia te dokonywane są w okresach rocznych. Tym samym brak jest możliwości uwzględnienia tych kosztów w opłacie miesięcznej.

Dodatkowo chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż w przypadku pozostawienia formularza cenowego w dotychczasowym brzmieniu, wykonawca będzie zmuszony uwzględnić koszty dodatkowej gwarancji w cenie urządzenia dla zamówienia podstawowego. Tym samym w kosztach podstawowych Zamawiający opłaci dodatkową gwarancję, a skorzysta jedynie z podstawowej. Spowoduje to zwiększenie kosztów po stronie Zamawiającego, bez wymiernej korzyści z tego tytułu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy i SIWZ nie ulegają zmianie.
Pytanie 114

Dot. Zamówienia opcjonalnego

Zwracamy się z prośbą o zmianę punktacji poprzez uwzględnienie faktu, iż część opcjonalna jest wartością dodatkową. Tym samym Istotnym dla Zamawiającego będzie również podział kosztów pomiędzy poszczególne elementy oferty. W szczególnej sytuacji Zamawiający może dokonać wybory oferty tańszej, a w wyniku zminimalizowania okresu przechowania urządzeń przez wykonawcę, zrealizować wydatek za najwyższą zaoferowaną kwotę (dla części podstawowej), przy założeniu tej samej ilości punktów w pozostałych kryteriach oceny ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy i SIWZ nie ulegają zmianie.
Pytanie 115

Dot. Zamówienia opcjonalnego

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu przechowania urządzeń z 14 do 12 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwila dostawy. Bez względu czy dostawa następuje do siedziby Zamawiającego czy magazynu Wykonawcy. Konieczność zachowania 24-miesięcznej gwarancji od momentu instalacji urządzeń powoduje, że wykonawca zmuszony jest skalkulować koszt gwarancji obejmującej cały wymagany okres. Tym samym wykonawca będzie zmuszony wliczyć w koszt oferty gwarancję o długości 48 miesięcy, zaś zaoferuje Zamawiającemu zaledwie 25. W takiej sytuacji Zamawiający poniesie koszt gwarancji na okres dodatkowych 23 miesięcy, z której nie skorzysta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy i SIWZ nie ulegają zmianie.
Pytanie 116

Dot. Kryteriów oceny ofert

Zwracamy się z prośbą o zmianę sposobu przyznawania punktów w kryterium – okres gwarancji. Obecnie Zamawiający przyznaje maksymalną ilość punktów jedynie za zaoferowanie okresu gwarancji wynoszącego 25 miesięcy. Tym samym uniemożliwia uzyskanie oferty z dłuższym okresem gwarancji. Należy wskazać, iż powoduje to zwiększenie wartości oferty o koszt co najmniej dodatkowej rocznej gwarancji, przy czym nie rodzi to po stronie Wykonawcy zwiększonego zobowiązania, a Zamawiającemu nie daje płynących stąd korzyści.

Wnosimy o ustalenie punktacji, np. poprzez przyznanie 1 pkt za każde pół roku okresu gwarancji ponad minimalne 24 miesiące.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy i SIWZ nie ulegają zmianie.
Pytanie 117

Załącznik nr 1a do specyfikacji

Pkt. 104

Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.]

Prosimy o potwierdzenie, iż powyższy czas reakcji będzie liczony w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Wzór umowy i SIWZ nie ulegają zmianie.
Pytanie 118

UMOWA (wzór) § 6

Załącznik nr 1a do specyfikacji

Pkt. 111

Szkolenia dla personelu  medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 50 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.)

Pkt. 112

Szkolenia dla personelu technicznego (min. 4 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.)

Prosimy o potwierdzenie, iż pod określeniem „możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń”  Zamawiający rozumie pomoc zdalną jak konsultacje telefoniczne i komunikacja za pośrednictwem łącza internetowego. Jeżeli Zamawiający wymaga pobytu w placówce Zamawiającego pracownika  Wykonawcy prosimy o określenie maksymalnej liczy godzin dodatkowego wsparcia we wskazanym 6 miesięcznym okresie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że pod określeniem „możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń” rozumie m.in. pomoc zdalną, konsultacje telefoniczne i komunikację za pośrednictwem łącza internetowego.
Pytanie 119

UMOWA (wzór)

§ 7 ust. 2

Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył

Szpitalowi Uniwersyteckiemu zamiast sprzętu wadliwego sprzęt nowy, wolny od wad, lub

dokonał istotnych napraw sprzętu lub wymiany istotnych części sprzętu (podzespołu itp.),

termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia sprzętu wolnego od

wad/dokonania istotnych napraw sprzętu/wymiany istotnych części sprzętu.

Prosimy o modyfikację wymagania na następujące:

Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył

Szpitalowi Uniwersyteckiemu zamiast sprzętu wadliwego sprzęt nowy, wolny od wad, lub

dokonał istotnych napraw sprzętu lub wymiany istotnych części sprzętu (podzespołu itp.),

termin gwarancji dla wymienionej części (podzespołu) biegnie na nowo od chwili dostarczenia sprzętu wolnego od wad/dokonania istotnych napraw sprzętu/wymiany istotnych części sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy nie ulega zmianie. 
Pytanie 120

UMOWA (wzór)

§ 9 ust. 9

Podstawą zapłaty za należycie wykonany przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1

pkt 1) lit. a) Umowy, będzie podpisany przez obie Strony protokół odbioru dostawy.

Protokół, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winien zostać sporządzony w dniu

dostawy sprzętu w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego.

§ 9 ust.11

W przypadku skorzystania przez Szpital Uniwersytecki z zamówienia objętego prawem

opcji podstawą zapłaty za wykonany przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt

2 Umowy będzie podpisany protokół odbioru dostawy w magazynie.

Prosimy o potwierdzenie, iż podstawą do wystawienia faktury i zapłaty z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) lit. a  Umowy w przypadku skorzystania przez Szpital Uniwersytecki z zamówienia objętego prawem opcji  tj. dostawy sprzętu do magazynu Wykonawcy będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru dostawy  sporządzony w dniu dostawy sprzętu do magazynu Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 121
Dotyczy: Załącznika nr 1a do SIWZ
dot. pkt. 4

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy cyfrowy aparat RTG posiadający jeden wspólny Certyfikat CE i Deklarację Zgodności producentów (wytwórców) na cały cyfrowy aparat  lecz o głównych elementach oferowanego aparatu, to jest: konstrukcja mechaniczna z napędem, generator wysokiego napięcia, lampa RTG – wyprodukowanych przez tego samego wytwórcę, natomiast detektor, zintegrowana  stacją technika (komputer z oprogramowaniem) jest wyprodukowany przez innego wytwórcę i te elementy są zintegrowane na poziomie produkcji wytwórcy aparatu.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający modyfikuje pkt 4 parametrów technicznych i eksploatacyjnych, który otrzymuje następujące brzmienie: „Certfikat CE/Deklaracja zgodności producenta na oferowany aparat”.
Pytanie 122

Dotyczy: Załącznika nr 1a do SIWZ
Dot. pkt. 12

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy cyfrowy aparat RTG, w którym zakres prądowo-czasowy wynosi 0,32 - 320 mA. Czyli de facto większy od wymaganego, natomiast dolna większa wartość o 0,22 mAs nie ma praktycznego znaczenia w wykonywaniu badań diagnostycznych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 123
Dotyczy: Załącznika nr 1a do SIWZ
Dot. pkt. 18

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy cyfrowy aparat RTG z lampą o nominalnej wielkości małego ogniska 0,7 mm. Różnica 0,1 mm nie ma praktycznego znaczenia przy wykonaniu cyfrowych zdjęć na detektorach o bardzo wysokiej rozdzielczości, wyższej niż wymagane w punkcie 35.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 124

Dotyczy: Załącznika nr 1a do SIWZ
Dot. pkt. 10

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy cyfrowy aparat RTG z lampą RTG o mocy małego ogniska 19.9 kW. Różnica jest minimalna i nie ma wpływu na możliwości diagnostyczne aparatu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 125

Dotyczy: Załącznika nr 1a do SIWZ
Dot. pkt. 20

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy cyfrowy aparat RTG z lampą RTG o nominalnej wielkości ogniska 1,3 mm. Różnica 0,1 mm nie ma praktycznego znaczenia przy wykonaniu cyfrowych zdjęć na detektorach o bardzo wysokiej rozdzielczości, wyższej niż wymagane w punkcie 35.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 126

Dotyczy: Załącznika nr 1a do SIWZ
Dot. pkt. 21

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy cyfrowy aparat RTG z lampą RTG o mocy dużego ogniska 36,4 kW. Taka moc jest wystarczająca do wykonania wszystkich zdjęć aparatem przyłóżkowym o wymaganej o mocy ≥ 30 kW (punkt 6) natomiast wymagane  50 kW wydaję się być znacznie zawyżone i znacznie ogranicza konkurencję.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 127

dot. pkt. 23

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy cyfrowy aparat RTG z lampą RTG o pojemności cieplnej obudowy lampy 1,06 MHU, natomiast o pojemności cieplnej anody wyższej o 50% od wymaganej (punkt 22). Taka pojemność cieplna zapewnia poprawną i stabilną pracę aparatu nawet przy dużych obciążeniach prądowo-czasowych.

dot. pkt. 36

Czy zamawiający zgodzi się przyznać dodatkową punktację za wyższą rozdzielczość detektora to jest:

3,3 lp/mm – 0p.

≥ 4,0 lp/mm – 20p.

Wyższa rozdzielczość jest jednym z najważniejszych parametrów wpływających na jakość diagnostyczną otrzymanych zdjęć radiologicznych.

dot. pkt. 37

Czy zamawiający zgodzi się przyznać dodatkową punktację  za maksymalne dopuszczone obciążenie detektora na całą powierzchnię to jest:

150 kg – 0 p.

≥ 300 kg – 20 p. 

Wyższe dopuszczone obciążenie zapewnia większą trwałość detektorów mobilnych (przenoszonych).

dot. pkt. 38

Czy zamawiający zgodzi się przyznać dodatkową punktację za wagę detektora:

3,2 kg – 0 p.

≤ 2,5 kg – 20 p.

Lżejszy detektor to łatwiejsza praca technika i mniejsze ryzyko upadku detektora.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza natomiast nie wyraża zgody na przyznanie dodatkowej punktacji.
Pytanie 128

Dotyczy: Załącznika nr 1a do SIWZ
dot. pkt. 71

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy cyfrowy aparat RTG bez specjalnego oprogramowania do wizualizacji rur inkubacyjnych i cewników. Oferowane oprogramowanie dynamicznej regulacji jasności (Dynamic Range Adjustment Compensation) i wyostrzanie krawędzi (Enhancement Control) zapewnia wymaganą wizualizację.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 129

Dotyczy: Załącznika nr 1a do SIWZ
dot. pkt. 89

Czy zamawiający zgodzi się przyznać dodatkową punktację  za mniejszą wagę aparatu to jest:

≤ 440 kg - 20 p.

> 440 kg – 0 p.

Lżejsze aparaty zapewniają dużo łatwiejszą obsługę w prowadzeniu oraz pozycjonowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 130

Dotyczy: Załącznika nr 1a do SIWZ
dot. pkt. 90

Czy zamawiający zgodzi się przyznać dodatkową punktację  za niższą maksymalną wysokość w pozycji transportowej to jest:

140 cm – 0 p.

< 125 cm – 20 p.

Im mniejsza wysokość transportowa tym lepsza widoczność przy prowadzeniu aparatu do miejsca badań, szczególnie dla niższych osób z działu technicznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 131

Dotyczy: Załącznika nr 1a do SIWZ
Czy zamawiający będzie wymagał możliwości sterowania aparatem (przód/tył) przyciskami umieszczonymi na obudowie kolimatora/kołpak lampy RTG. Jest to bardzo przydatne do szybkiego dokładnego pozycjonowania aparatu przy łóżku pacjenta.   

Odpowiedź: Nie.
Pytanie 132

Dotyczy: Załącznika nr 1a do SIWZ
Czy zamawiający będzie wymagał oprogramowania do redukcji promienowania rozproszonego –               tak zwanej wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej. 

Takie oprogramowanie zapewnia wykonywanie wysokiej rozdzielczości zdjęć kostno – płucnych bez fizycznej kratki przeciwrozproszeniowej zakładanej na detektor. Natomiast przy zdjęciach pediatrycznych, gdzie kratki nie powinno się używać, oprogramowanie takie zapewnia wysokiej rozdzielczości i kontrastowe zdjęcia.

Odpowiedź: Nie.
Pytanie 133

GENERATOR Poz. 11.

Czy Zamawiający dopuści najnowszej generacji aparat renomowanej na rynku firmy GE  którego maksymalna wartość prądu wynosi 300mA zaś zakres prądowo-czasowy jest ponad dwukrotnie większy od wymaganego przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 134
GENERATOR Poz. 12.

Czy Zamawiający dopuści najnowszej generacji aparat renomowanej na rynku firmy GE  którego zakres prądowo-czasowy zaczyna się od wartości 0,2mAs jest to nieznaczna i niezauważalna różnica ponadto zakres górny jest  dwukrotnie większy od wymaganego przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie 135

KOLUMNA Z LAMPĄ RTG Poz.19;21;22

Czy Zamawiający dopuści najnowszej generacji aparat renomowanej na rynku firmy GE  który wyposażony jest w lampę o parametrach mocy małego ogniska 14kW; dużego ogniska 29kW;pojemności cieplnej anody 140kHU, lampa ta jest stosowana we wszystkich aparatach RTG firmy GE i od lat cieszy się doskonałą opinią użytkową. Ponadto aparat będzie wyposażony w funkcjonalność monitorowania dawki pacjenta DOSE WATCH, którą posiada Zamawiający przez co w łatwy sposób skomunikuje się z systemem Szpitala?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zakresie poz. 22 natomiast nie dopuszcza w zakresie poz. 19 i 21.
Pytanie 136

KOLUMNA Z LAMPĄ RTG Poz.25

Czy Zamawiający dopuści najnowszej generacji aparat renomowanej na rynku firmy GE  którego kolimator wyposażony jest w oświetlenie halogenowe, które ostatecznie daje lepsze podświetlenie niż LED?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 137

KOLUMNA Z LAMPĄ RTG Poz.30

Czy Zamawiający dopuści najnowszej generacji aparat renomowanej na rynku firmy GE,  którego zakres ruchu lampy w poziomie wynosi 40cm. Zakres ten stosowany jest od kilkudziesięciu lat w rozwiązaniach firmy GE i zawsze charakteryzował się pełną funkcjonalnością w warunkach szpitalnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 138

KOLUMNA Z LAMPĄ RTG Poz.31

Czy Zamawiający dopuści najnowszej generacji aparat renomowanej na rynku firmy GE,  którego filtracja całkowita wynosi 2,6mmAl, różnica jest niewielka i niezauważalna w praktyce?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 139

DETEKTOR SYSTEMU DR BEZPRZEWODOWY Poz.33

Czy Zamawiający dopuści najnowszej generacji aparat renomowanej na rynku firmy GE,  który wyposażony jest w najlepszy dostępny na rynku cyfrowy detektor, a którego powierzchnia aktywna wynosi 34,96x42,6cm, różnica jest niewielka i nie ma wpływu na użytkowanie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 140

DETEKTOR SYSTEMU DR BEZPRZEWODOWY Poz.38

Czy Zamawiający dopuści najnowszej generacji aparat renomowanej na rynku firmy GE,  który wyposażony jest w najlepszy dostępny na rynku cyfrowy detektor, a którego waga wynosi równe 3,2kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 141

DETEKTOR SYSTEMU DR BEZPRZEWODOWY

Biorąc pod uwagę najlepsze dostępne na rynku rozwiązanie detektorów bezprzewodowych wnosimy o zmianę punktacji na:

Poz. 34
 ≥ 7,5 mln pikseli – 0 pkt        ≥ 14 mln pikseli – 20 pkt

Poz.35
≤100um-20pkt                    >100 - 0 pkt

Poz. 40
≤ 52% - 0 pkt                     > 70% - 20 pkt

Poz. 42 ≤3s – 20 pkt

≥ 5s – 0 pkt

Wymienione parametry są najistotniejsze w detektorze, skutkują jakością obrazu a co za tym idzie dokładniejszą diagnostyką pacjentów, natomiast szybszy czas pojawienia się obrazu na konsoli jest bardzo istotny w warunkach pracy na oddziałach intensywnej terapii.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 142

STACJA TECHNIKA APARATU DR ZINTEGROWANA W OBUDOWIE GENERATORA APARATU Poz. 45.

Czy Zamawiający dopuści najnowszej generacji aparat renomowanej na rynku firmy GE,  który wyposażony jest w Monitor dedykowany do oferowanego aparatu , LCD,    kolorowy dotykowy, min. 15”. Sam aparat i jego wyświetlacz służy tylko do poglądu więc nie wpływa to na żadne niedogodności?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 143
STACJA TECHNIKA APARATU DR ZINTEGROWANA W OBUDOWIE GENERATORA APARATU Poz. 47.

Czy Zamawiający dopuści najnowszej generacji aparat renomowanej na rynku firmy GE,  który wyposażony jest w Interfejs użytkownika w języku angielskim Sam aparat wyposażony jest głownie w piktogramy, które nigdy nie sparzały problemów dla techników RTG. Aparat cechuje się intuicyjnym interfejsem obsługi?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 144

STACJA TECHNIKA APARATU DR ZINTEGROWANA W OBUDOWIE GENERATORA APARATU Poz. 71

Czy Zamawiający dopuści najnowszej generacji aparat renomowanej na rynku firmy GE,  który nie posiada Oprogramowania do wizualizacji rur intubacyjnych i cewników. Oprogramowanie to charakterystyczne jest tylko dla jednego wykonawcy przez co ogranicza konkurencyjność. Nasz aparat wyposażony jest w wiele innych funkcji, które przewyższają inne dostępne na rynku aparaty?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 145

STACJA TECHNIKA APARATU DR ZINTEGROWANA W OBUDOWIE GENERATORA APARATU Poz. 77

Czy Zamawiający dopuści najnowszej generacji aparat renomowanej na rynku firmy GE,  który nie posiada Wyświetlania instrukcji pozycjonowania pacjenta dla wybranej ekspozycji z drzewa badań. Wyświetlanie takie charakterystyczne jest tylko dla jednego wykonawcy przez co ogranicza konkurencyjność.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 146

STACJA TECHNIKA APARATU DR ZINTEGROWANA W OBUDOWIE GENERATORA APARATU Poz. 83

Czy Zamawiający dopuści najnowszej generacji aparat renomowanej na rynku firmy GE,  który posiada System antykolizyjny pozwalający na zatrzymanie napędu przy napotkaniu przeszkody, który zlokalizowany jest z przodu aparatu rtg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 147

Biorąc pod uwagę ciężkie warunki szpitalne aparat powinien być stosunkowo lekki i mały co pozwoli personelowi sprawnie poruszać się po korytarzach i salach szpitalnych. Wnosimy zatem o zmianę punktacji na:

Poz. 88
 ≤56 cm – 20 pkt
>56cm – 0 pkt

Poz.89
> 445 kg  - 0 pkt 
≤ 445 kg  - 20 pkt

Poz. 91
 ≤ 123cm, 20 pkt                     > 123cm - 0 pkt

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 148

Dotyczy Załącznika nr 1a do specyfikacji nr sprawy NSSU.DFP.271.10.2018.ADB – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE, rozdział DETEKTOR SYSTEMU DR BEZPRZEWODOWY, parametr 34: „Matryca obrazowa [pikseli]; ≥ 7,5 mln pikseli, TAK, podać”.

Pytanie: Czy Zamawiający zmieni wymóg wielkości matrycy obrazowej z „≥ 7,5 mln pikseli, TAK, podać” na „≥ 6,5 mln pikseli, TAK, podać”?

Uzasadnienie do pytania:
Zamawiający wymaga „rozmiaru detektora - powierzchni aktywnej ≥ 42 x 35 cm” (parametr 33) oraz dopuszcza maksymalny rozmiar pojedynczego piksela detektora 148 µm (parametr 35). Stąd proste działanie matematyczne pokazuje, iż detektor spełniający wymogi dotyczące powierzchni aktywnej 42 x 35 cm i rozmiaru piksela148 µm nie może spełnić wymogu ilości 7,5 mln pikseli, bo ta ostatnia jest funkcją powierzchni aktywnej detektora i rozmiaru pojedynczego piksela:

matryca obrazowa = (420 mm/0,148 mm/piksel) *(350 mm/0,148 mm/piksel) = 2837 pikseli * 236 pikseli = 6,7 mln pikseli

Odpowiedź: Tak.
Pytanie 149

Dotyczy Załącznika nr 1a do specyfikacji nr sprawy NSSU.DFP.271.10.2018.ADB – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE, rozdział DETEKTOR SYSTEMU DR BEZPRZEWODOWY, parametr 35: „Rozmiar pojedynczego piksela detektora; ≤ 148 µm, TAK, podać”.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do postępowania detektor o rozmiarze pojedynczego piksela detektora wynoszącym 150 mµ?

Uzasadnienie do pytania:

Chcielibyśmy zaoferować Zamawiającemu detektor wykonany w technologii jodku cezu (CsJ) o rozmiarze piksela wynoszącym 150 µm, który tylko w niewielkim stopniu, nieco ponad 1%, odbiega od wymogu Zamawiającego. 

Każdy piksel w detektorze DR ma czuły obszar aktywny (fotodioda) i obwód przełączania. Współczynnik wypełnienia (FF)

dotyczy procentu obszaru piksela, który stanowi czuły obszar aktywny.

Podczas wybierania panelu DR ważne jest, aby uwzględnić odpowiedni rozmiar piksela (czasami zwany rozstawem

pikseli). Czynniki, jakie należy wziąć pod uwagę obejmują typ badań (pediatryczne, badanie dorosłych, kończyny), wymogi 

   dotyczące dawek i potrzeby związane z jakością obrazu.

O ile mniejsze rozmiary pikseli dają możliwość zapewniania większej rozdzielczości, to jednak większe rozmiary pikseli

zazwyczaj odznaczają się większym współczynnikiem wypełnienia, a zatem większą wydajnością detekcji. Dzięki

większemu obszarowi czynnemu piksela więcej fotonów promieniowania rentgenowskiego z informacja diagnostyczną

jest odczytywanych, co przekłada się na mniejszy szum kwantowy. Rozmiary pikseli, które są mniejsze od tych, które

byłyby potrzebne do uzyskania wymaganej rozdzielczości w przypadku danego badania mogą w rzeczywistości

spowodować zwiększenie szumu w obrazie w zależności of typu wykorzystywanej technologii. Stosowanie pikseli

o dużym (odpowiednim) rozmiarze, które wciąż spełniają wymogi rozdzielczości danego badania może umożliwić

zredukowanie szumu widzialnego na obrazie i zapewnia możliwość zmniejszenia dawki dla pacjenta.

Klinicznie dowiedziono, że optymalna wielkość piksela to ok. 150 mikrometrów ±-10 %. Lekarze oceniający obrazy tworzone z detektorów o różnej wielkości piksela w zakresie 135-165 mikronów nie zauważyli ani poprawy, ani pogorszenia ostrości rysowania szczegółów. Dopiero powyżej 165 µm/piksel następuje utrata uwidocznienia szczegółów. 

Stąd, z klinicznego punktu widzenia, nie ma uzasadnienia dla ograniczania stosowania detektorów, dla których rozstaw pikseli jest w „złotym" zakresie 135 - 165 mikronów.

Warto tu podkreślić, że im mniejszy piksel to więcej pikseli na jednostkę powierzchni i więcej martwej przestrzeni pomiędzy pikselami. Dlatego, by skompensować tą martwą przestrzeń, przy utrzymaniu tej samej jakości obrazowania, należy zwiększyć dawkę promieniowania dla pacjenta.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 150

Dotyczy Załącznika nr 1a do specyfikacji nr sprawy NSSU.DFP.271.10.2018.ADB – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE, rozdział DETEKTOR SYSTEMU DR BEZPRZEWODOWY, parametr 38: „Waga detektora; < 3,2kg”.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do postępowania detektor o wadze 3,4 kg?

Uzasadnienie do pytania:

Chcielibyśmy zaoferować Zamawiającemu detektor wykonany w technologii jodku cezu (CsJ), którego ciężar wynosi 3,4 kg, tylko w niewielkim stopniu (6%) odbiegający od wymaganej wartości 3,199 kg i spełniający wszystkie pozostałe wymogi techniczne i eksploatacyjne.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 151

Dotyczy Załącznika nr 1a do specyfikacji nr sprawy NSSU.DFP.271.10.2018.ADB – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE, rozdział DETEKTOR SYSTEMU DR BEZPRZEWODOWY, parametr 41: „Zaawansowana konstrukcja obudowy zapewnia całkowita ochronę przed wnikaniem wody min. IPX3 potwierdzona oznaczeniem producenta na obudowie detektora; TAK, podać; ≤IPX4 - 0 pkt., ≥IPX7- 20 pkt”.

Pytanie: Czy Zamawiający zrezygnuje z oceny tego parametru?

Uzasadnienie do pytania:

Zamawiający preferuje wysoką oceną aż 20 pkt. detektor o klasie ochronności IPX7. Klasa IPX6, która 

Zabezpiecza wnętrze detektora przed strumieniem wody, płynącej z różnych kierunków z wydajnością do 100 litrów na minutę to za mało, więc nie otrzyma żadnych punktów. Zamawiający chce gwarancji, że w czasie długotrwałego zanurzenia panelu poniżej 1 metra pod wodą obudowa nie przepuści ani kropli wody do jego wnętrza. 

Odpowiedź: Zamawiający w wyniku odpowiedzi wykreśla punktację w poz. 41.
Pytanie 152

Czy Zamawiający planuje wykonywanie badań radiograficznych, polegających na prześwietlaniu samego detektora pod wodą?

Tak, certyfikaty IPX wydawane są dla detektorów nieobciążonych, idealnie płaskich. 

Wodoszczelność może przydać się tylko w badaniach z detektorem pod pacjentem. Detektor jest wówczas odkształcany pod jego ciężarem (ugina się) i przed wnikaniem kropel wody nie chroni go nawet klas IPX7!

W codziennej praktyce klinicznej minimalne jest ryzyko zalania detektora wodą. Zagrożeniem są płyny fizjologiczne, krew czy też płyny czyszczące. Stąd, z całą pewnością, nie ma możliwości sterylizacji detektorów w autoklawie nawet z preferowaną przez Zamawiającego klasą IPX7. 

W codziennej pracy groźniejsze od zalania wodą jest skażenie detektora. Producenci detektorów, nawet z najwyższymi klasami wodoodporności, ostrzegają, że jeśli istnieje zagrożenie kontaktu detektora i cieczy (płynów ustrojowych, dezynfekujących itp.), na czas wykonywania badania należy owinąć detektor DR w szczelną kopertę ochronną z tworzywa sztucznego.

Używania ochronnych torebek jednorazowych za każdym razem, kiedy spodziewany jest kontakt urządzenia z pacjentem lub substancjami zanieczyszczającymi należy do dobrych praktyk klinicznych.

Odpowiedź: Nie.
Pytanie 153
Dotyczy Załącznika nr 1a do specyfikacji nr sprawy NSSU.DFP.271.10.2018.ADB – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE, rozdział STACJA TECHNIKA APARATU DR ZINTEGROWANA W OBUDOWIE GENERATORA APARATU, parametr 80: „Dodatkowy monitor dotykowy na kołpaku lampy LCD, kolorowy dotykowy, przekątna min. 8” i rozdzielczości min. 800x600 pikseli do wyboru i zmiany parametrów generatora; TAK/NIE, Podać; TAK – 20pkt, NIE – 0pkt”.

Pytanie: Czy Zamawiający wykreśli ten parametr i/lub zrezygnuje z jego oceny?

Uzasadnienie do pytania:

Dla stacjonarnych aparatów RTG dodatkowy monitor na kołpaku lampy znajduje uzasadnienie, gdyż monitor stacji technika znajduje się w sterowni. W przypadku aparatów mobilnych taki monitor wbudowany jest w korpus aparatu mobilnego i Zamawiający taki wymóg opisał (patrz parametr 45, rozdział STACJA TECHNIKA APARATU DR ZINTEGROWANA W OBUDOWIE GENERATORA APARATU). 

Jaki zatem jest cel jego powielania? Preferowanie rozwiązania aparatu mobilnego DRX Revolution firmy Carestream. 

Dodatkowy monitor na kołpaku lampy RTG w aparacie DRX Revolution służy, tak naprawdę, do pozycjonowania lampy przy wykonywaniu zdjęć z kratką przeciwrozproszeniową. 

Za to „gadżetowe” i nieprzydatne rozwiązanie aparat DRX Revolution otrzyma 20 pkt. na 190 możliwych.

Odpowiedź: Zamawiający w wyniku odpowiedzi wykreśla poz. 80.
Pytanie 154
Dotyczy Załącznika nr 1a do specyfikacji nr sprawy NSSU.DFP.271.10.2018.ADB – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE, rozdział STACJA TECHNIKA APARATU DR ZINTEGROWANA W OBUDOWIE GENERATORA APARATU, parametr 81: „Możliwość obsługi aparatu RTG poprzez monitor dotykowy na kołpaku umożliwiający wybór pacjentów z listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM Worklist; TAK/NIE, Podać; TAK – 20pkt, NIE – 0pkt”.

Pytanie: Czy Zamawiający wykreśli ten parametr i/lub zrezygnuje z jego oceny?

Uzasadnienie do pytania (jak dla pytania poprzedniego):

Po co powielać funkcjonalność wyboru pacjentów z listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM Worklist na małym, nieczytelnym 8 calowym „monitorku”, kiedy mamy pod ręką duży, czytelny 17” lub 19” monitor z tą samą funkcjonalnością (patrz parametr 51 i 67, rozdział STACJA TECHNIKA APARATU DR ZINTEGROWANA W OBUDOWIE GENERATORA APARATU). 

To nie pierwszy i ostatni dowód na preferowanie aparatu mobilnego DRX Revolution firmy Carestream. I dodatkowe 20 pkt. dla DRX Revolution.

Odpowiedź: Zamawiający w wyniku odpowiedzi wykreśla poz. 81.
Pytanie 155
Dotyczy Załącznika nr 1a do specyfikacji nr sprawy NSSU.DFP.271.10.2018.ADB – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE, rozdział STACJA TECHNIKA APARATU DR ZINTEGROWANA W OBUDOWIE GENERATORA APARATU, parametr 91: „Długość aparatu w pozycji transportowej; ≤ 130 cm, podać”.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat mobilny o długości w pozycji transportowej 136 cm?

Uzasadnienie do pytania:

Aparat, który możemy zaoferować ma w pozycji transportowej długość 136 cm, więc tylko w niewielkim stopniu (<5%) odbiega od wymaganej wartości 130 cm. 

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam zaoferować konkurencyjny do DRX Revolution aparat mobilny.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i zmienia w wyniku odpowiedzi parametr wymagany.
Pytanie 156
Dotyczy Załącznika nr 1a do specyfikacji nr sprawy NSSU.DFP.271.10.2018.ADB – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE, rozdział STACJA TECHNIKA APARATU DR ZINTEGROWANA W OBUDOWIE GENERATORA APARATU, parametr 91: „Długość aparatu w pozycji transportowej; ≤ 130 cm, podać”.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat mobilny o długości w pozycji transportowej 136 cm?

Uzasadnienie do pytania:

Aparat, który możemy zaoferować ma w pozycji transportowej długość 136 cm, więc tylko w niewielkim stopniu (<5%) odbiega od wymaganej wartości 130 cm. 

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam zaoferować konkurencyjny do DRX Revolution aparat mobilny.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i zmienia w wyniku odpowiedzi parametr wymagany.
Pytanie 157
Dotyczy Załącznika nr 1a do specyfikacji nr sprawy NSSU.DFP.271.10.2018.ADB – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE, rozdział STACJA TECHNIKA APARATU DR ZINTEGROWANA W OBUDOWIE GENERATORA APARATU, parametr proponowany: „Dedykowane oprogramowanie umożliwiające wykonywanie bezkratkowych badań przyłóżkowych o jakości diagnostycznej; TAK”.

Czy Zamawiający wprowadzi dodatkowy wymóg/parametr, by konsola technika do sterowania aparatem mobilnym RTG była wyposażona w dedykowane oprogramowanie umożliwiające wykonywanie bezkratkowych badań przyłóżkowych o jakości diagnostycznej?

Uzasadnienie do pytania nr 10:

Dla badań radiograficznych przyłóżkowych układu kostno-stawowego (radiografia przyłóżkowa w badaniach pediatrycznych kod procedury 5.181) Minister Zdrowia w wykazie wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015, Dziennik Urzędowy MZ, 12 listopada 2015 r., poz. 78) zaleca, by procedura 5.181 była wykonywana bez użycia kratki przeciwrozproszeniowej. Stąd wymóg dedykowanego oprogramowania, które umożliwi wykonywanie bezkratkowych badań przyłóżkowych o jakości diagnostycznej jest, w świetle powyższych zaleceń, wskazany nie tylko ze względu na lepszą jakość uzyskanego zdjęcia, ale również znaczne ograniczenie powtarzanych badań i niższą dawkę promieniowania. 

Zamawiający nie wprowadził również wymogu zaoferowania kratki przeciwrozproszeniowej.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający chce zaznaczyć, iż pytający błędnie interpretuje zapisy wzorcowych procedur radiologicznych: wykonywanie zdjęć bez kratki służy obniżeniu narażenia pacjenta na promieniowanie jonizujące.  Z powyższego Rozporządzenia nie wynika wymóg stosowania dedykowanego oprogramowania, jeżeli istnieją takie wymagania prawne, prosimy o ich wskazanie. 
Pytanie 158

Czy Zamawiający ma świadomość, że zakup aparatów mobilnych bez dedykowanego oprogramowania umożliwiającego wykonywanie bezkratkowych badań przyłóżkowych o jakości diagnostycznej oraz bez kratki/ek przeciwrozproszeniowej/ych uniemożliwi wykonywanie jakichkolwiek badań pacjentów dorosłych i dzieci o jakości diagnostycznej?

Odpowiedź: Według wiedzy Zamawiającego posiadanie lub nie kratek przeciwrozproszeniowych nie dyskwalifikuje jakości diagnostycznej badań przyłóżkowych. Jeżeli pytający posiada inny stan wiedzy prosimy o wskazanie stosownych materiałów. 
Pytanie 159
Dotyczy Załącznika nr 1a do specyfikacji nr sprawy NSSU.DFP.271.10.2018.ADB – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE, rozdział STACJA TECHNIKA APARATU DR ZINTEGROWANA W OBUDOWIE GENERATORA APARATU, parametr 74: „Dedykowane oprogramowanie pediatryczne łącznie z filtrami pediatrycznymi; TAK”.

Pytanie 12: Czy Zamawiający pod pojęciem „Dedykowane oprogramowanie pediatryczne, łącznie z filtrami” rozumie konieczność zaoferowania oprogramowania pediatrycznego, które optymalizuje algorytm obróbki obrazu, umożliwiając użytkownikowi wybór różnych grup wiekowych i grup wagowych (do wyboru podział na co najmniej 5 grup w zakresie wieku 0-17+ lat oraz na co najmniej 4 grupy wagowe w zakresie 0-44+ kg)?

Odpowiedź: Nie.
Pytanie 160
W zakresie wymogu dot. materiałów firmowych potwierdzających zaoferowane parametry 

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane rozwiązanie spełnia wszystkie wymogi specyfikacji złożone wraz z upoważnieniem producenta do potwierdzania parametrów?

Uzasadnienie: Co do zasady ogólnodostępne materiały informacyjne zawierają głównie marketingowe informacje i ewentualnie podstawowe dane techniczne. W przypadku, gdy dostarczona dokumentacja ma za zadanie jedynie potwierdzać parametry, a nie konkretyzować, czy uszczegóławiać tj. wykraczać poza określone w formularzach dane, wydaje się wystarczającym rozwiązaniem przedłożenie wnioskowanego oświadczenia wraz z upoważnieniem producenta. Wykonawca już samym wypełnieniem formularzy technicznych i potwierdzeniem w nich informacji/parametrów wymaganych przez Zamawiającego – w szczególności, że są to dokumenty opatrzone podpisem osoby upoważnionej przez Wykonawcę - potwierdza, że oferuje rozwiązania o wymaganych parametrach, funkcjonalnościach przez Zamawiającego, a tym samym spełniających wymogi SIWZ.

Dodatkowo wskazujemy, iż jesteśmy jedynym podmiotem w Polsce posiadającym autoryzację producenta do potwierdzania parametrów oferowanych rozwiązań.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 161

Wnosimy o modyfikację zapisu umowy § 7 pkt. 2. do następującego brzmienia”

„Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Szpitalowi Uniwersyteckiemu zamiast sprzętu wadliwego sprzęt nowy, wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia sprzętu wolnego od wad. W przypadku istotnych napraw (tj. wiążących się z wymianą istotnych elementów aparatu, jakimi są: lampa rentgnowska, generator, zespół napędowy) dla wymienionego elementu gwarancja biegnie na nowo od chwili dostarczenia elementu wolnego od wad.”

Uzasadnienie: Zamawiający w pierwotnym brzmieniu zapisu nie definiuje pojęcia „istotnej naprawy”, dodatkowo zapis sformułowany jest w taki sposób, że nie wynika z niego wprost, czy w przypadku wymiany któregoś z elementów urządzenia gwarancja biegnie na nowo dla tego elementu, czy całego systemu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy nie ulega zmianie.
Pytanie 162

W zakresie punktu 5 § 7 oraz punktu nr 104 załącznika nr 1a, wnosimy o potwierdzenie, że czas reakcji będzie liczony w dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Wzór umowy i SIWZ nie ulegają zmianie.
Pytanie 163

W odniesieniu do zapisu dotyczącego kary umownej §7 pkt. 8 wnosimy o modyfikację brzmienia zapisu do następującego:

„(…) W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Szpital Uniwersytecki uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 5 % kwoty brutto, wartości brutto urządzenia, którego dotyczy zgodnie z ceną za urządzenie wskazaną w załączniku nr 1 do umowy. W przypadku gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych.”

Uzasadnienie: Zgodnie z pierwotnym zapisem kara umowna byłaby naliczana od wartości wskazanej w pkt. 1 § 9 umowy tj. od całkowitej wartości umowy, tj. nieproporcjonalnie wysokiej w stosunku do przedmiotu, którego dotyczy, gdyż od kwoty za 8 takich urządzeń oraz wartości ich dostawy i magazynowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy nie ulega zmianie.

Pytanie 164

W odniesieniu do zapisu dotyczącego kary umownej §11 pkt. 6 wnosimy o modyfikację brzmienia zapisu do następującego:

„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto za urządzenie, którego dotyczy zgodnie z ceną za urządzenie wskazaną w załączniku nr 1 do umowy, za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do realizacji naprawy gwarancyjnej lub jej zakończeniu po terminie określonym w § 7 ust. 5 Umowy.

Uzasadnienie: Zgodnie z pierwotnym zapisem kara umowna byłaby naliczana od wartości wskazanej w pkt. 1 § 9 umowy tj. od całkowitej wartości umowy, tj. nieproporcjonalnie wysokiej w stosunku do przedmiotu, którego dotyczy, gdyż od kwoty za 8 takich urządzeń oraz wartości ich dostawy i magazynowania, a nie wartości przedmiotu, którego dotyczy zawinienie będące podstawą naliczenia kary.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że §12 ust. 6  uległ zmianie, jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie §12 ust. 5 dotyczącego kar umownych. § 12 ust. 5 i 6 wzoru umowy otrzymują nowe następujące brzmienie:

„§12
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 0,2 % wskazanej w ofercie ceny brutto sprzętu, którego dotyczy naruszenie, jednak nie mniej niż 50 zł, za każdy dzień opóźnienia w realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 5, lub § 4 Umowy. Kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzednim nie może przekraczać 10 % wskazanej w ofercie ceny brutto sprzętu, którego dotyczy naruszenie, a w przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 10 % wskazanej w ofercie ceny brutto sprzętu, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie ponadto prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 0,2 % wskazanej w ofercie ceny brutto sprzętu, którego dotyczy naruszenie, jednak nie mniej niż 50 zł, za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do realizacji naprawy gwarancyjnej danego sprzętu lub jej zakończeniu po terminie określonym w § 7 ust. 5 Umowy; zapis ust. 5 zd. 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

Ponadto Zamawiający informuje, że modyfikuje również treść formularza ofertowego (załącznik nr 1 do specyfikacji) w zakresie pkt 4, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: …………………….

………………………………………………………………………………………………………

*Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług”.
W załączeniu przekazuję zmodyfikowany formularz oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji) oraz opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do Specyfikacji.
W związku z wprowadzoną modyfikacją, termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 13.07.2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2018 r. o godz. 13:50. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
