[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 24.10.2018 r.

Nr sprawy: DFP.271.195.2018.AG
                  Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego. 
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej ustawą pzp, zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Udzielone poniżej odpowiedzi pociągają za sobą konieczność wprowadzenia zmian w treści siwz. Dlatego Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał zmiany (modyfikacji) treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie załącznika nr 1. Załącznik nr 1a z naniesionymi zmianami zamawiający przekazuje w załączeniu. 

1. Pytanie 

Dotyczy punktu 18. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o ilości obrazów pamięci dynamicznej CINE 12000 obrazów lub 60 sek. 

Odpowiedź:

Tak.

Zamawiający wprowadza jednocześnie punktację w zakresie parametru określonego w pkt. 18 załącznika nr 1a do siwz. 

2. Pytanie 

Dotyczy punktu 24. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o głębokości penetracji  1 -30 cm.

Odpowiedź:

Tak.

3. Pytanie 

Dotyczy punktu 26. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o dynamice systemu  > 227dB

Odpowiedź:

Tak.

4. Pytanie 

Dotyczy punktu 83. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG  bez obrazowania wieloczęstotliwościowego wykorzystującego technologię obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie.

Odpowiedź:

Nie
5. Pytanie 

Dotyczy punktu 40. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG z maksymalną prędkością obrazowania w Dopplerze Kolorowym (frame rate) 190 fps.

Odpowiedź:

Nie
6. Pytanie 

Dotyczy punktu 56. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG  wyposażonego w szerokopasmową głowice liniową  o zakresie częstotliwości pracy  2,9 – 11,5  MHz, ilości elementów 192, szerokości skanu 51,3 mm. Proponowana głowica jest znacznie bardziej uniwersalna niż wymagana przez Zamawiającego i pozwala na wykonywanie szerszej gamy badań.

Odpowiedź:

Tak

7. Pytanie 

Dotyczy punktu 57. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG  wyposażonego w matrycową głowicę convex wykonaną w technologii Hanafy Lens  o zakresie częstotliwości pracy  2,2 – 7,0  MHz, ilość elementów 192, kąt skanowania 70°.

Odpowiedź:

Tak

[image: image1.png]
2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]