
[image: image7.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok





NSSU.DFP.271.11.2018.ADB
[image: image1.png]




Kraków, dnia 06.07.2018 r.
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lamp operacyjnych                  i zabiegowych przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 1
Załącznik nr 1a do specyfikacji, Opis przedmiotu zamówienia Pakiet 1 – LAMPY OPERACYJNE
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy, których kopuły główne i satelitarne umożliwiają regulację średnicy oświetlanego jednorodnie pola operacyjnego w zakresie 16-32 cm, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego i przyzna takiemu rozwiązaniu dwa punkty?

Odpowiedź: Rozwiązanie opisane przez Wykonawcę spełnia już warunek specyfikacji i zamawiający je dopuszcza. Nie przewiduje się wprowadzania dodatkowej punktacji za opisane wyżej rozwiązanie.
Pytanie 2 
Załącznik nr 1a do specyfikacji, Opis przedmiotu zamówienia Pakiet 1 – LAMPY OPERACYJNE

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy o temperaturze barwowej regulowanej w 3 krokach w zakresie 3800-4400-5000 K, co umożliwia dostosowanie temperatury barwowej do preferencji operatora?

Odpowiedź: Wystarczające jest spełnienie punktu 11 w aktualnym brzmieniu. Ponieważ podany przez Wykonawcę zakres przekracza zakres graniczny, Zamawiający uzna takie rozwiązanie za spełniające warunek specyfikacji.
Pytanie 3 
Załącznik nr 1a do specyfikacji, Opis przedmiotu zamówienia Pakiet 1 – LAMPY OPERACYJNE

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy, w których oświetlenie powstające bezpośrednio z diod emitujących światło w kolorze białym w tonach ciepłych i zimnych, co umożliwia regulację temperatury barwowej i przyzna takiemu rozwiązaniu 2 punkty? 

Odpowiedź: Zgodnie z warunkami punktacji pozycji 12, oświetlenie powstające bezpośrednio z diod emitujących światło w kolorze białym będzie ocenione jako 2 pkt.
Pytanie 4
Załącznik nr 1a do specyfikacji, Opis przedmiotu zamówienia Pakiet 1 – LAMPY OPERACYJNE

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy, których kopuły wyposażone są w reling (uchwyt niesterylizowany) na 65 % obwodu kopuły, co zapewnia doskonałą ergonomię przy pozycjonowaniu lampy?
Odpowiedź: Zamawiający nie zamieszcza w specyfikacji procentowego rozkładu uchwytu na obwodzie kopuły więc opisane rozwiązanie może być zaoferowane.
Pytanie 5
Załącznik nr 1a do specyfikacji, Opis przedmiotu zamówienia Pakiet 1 – LAMPY OPERACYJNE

Co Zamawiający rozumie przez skonfigurowanie lamp do opcjonalnej, przyszłej współpracy z kolorowym, medycznym monitorem LCD? Czy lampa powinna mieć dodatkowe ramię zawieszenia przeznaczone na przyszły monitor LCD?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia dodatkowego ramienia i monitora, ale konstrukcja lampy powinna umożliwiać w przyszłości montaż i pracę takich elementów.
Pytanie 6 
Załącznik nr 1a do specyfikacji, Opis przedmiotu zamówienia Pakiet 1 – LAMPY OPERACYJNE

Czy Zamawiający oczekuje, że parametry świetlne głowicy satelitarnej będą takie same jak parametry głowicy głównej (centralnej)?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje lamp jednogłowicowych/jednoczaszowych i skoryguje błędne opisy w tym zakresie.
Pytanie 7
Pakiet nr 1 – Lampy operacyjne

Z uwagi na rozbieżność pomiędzy zapisami w punkcie nr 1 „parametry techniczne i eksploatacyjne” gdzie mowa o lampie operacyjnej dwugłowicowej, a tabelą wymaganej konfiguracji zestawy, gdzie mowa tylko o lampach operacyjnych jednoczaszowych, prosimy o jednoznaczne określenie czy lampa operacyjna ma się składać z jednej czy z dwóch głowic. Jeżeli lampy mają posiadać jedną głowicę prosimy również o skorygowanie zapisów w punkcie 2, 3, 12, 18 „parametry techniczne i eksploatacyjne” w których mowa o czaszach w liczbie mnogiej.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje lamp jednogłowicowych/jednoczaszowych i skoryguje błędne opisy w tym zakresie.
Pytanie 8
Pakiet nr 1 – Lampy operacyjne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, która nie jest przystosowana do współpracy z kamerą – tzn. nie posiada możliwości zamontowania do czaszy kamery, tym samym bez możliwości przyszłej współpracy z medycznym monitorem?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje przyszłej współpracy lampy z kamerą i monitorem medycznym i warunek ten pozostaje bez zmian. Zamawiający usunie z jedynie z nazwy umieszczonej w wymaganej konfiguracji zestawu sformułowanie „z kamerą” ale sam warunek przyszłej współpracy pozostaje bez zmian.
Pytanie 9
Pakiet nr 1 – Lampy operacyjne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której czasza posiada możliwość obrotu

o 310 stopni wokół mocowania głównego przy stropie, następnie o 335 stopni na węźle łączącym ramię

stałe z ramieniem uchylnym oraz o 280 stopni na węźle łączącym obejmę kopuły z ramieniem uchylnym?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 10
Pakiet nr 1 – Lampy operacyjne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której minimalna średnica oświetlonego jednorodnie pola operacyjnego wynosi 18 cm? Oferowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 11
Pakiet nr 1 – Lampy operacyjne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulacją plamy świetlnej w zakresie od 18 do 32 cm? Oferowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie 12

Pakiet nr 1 – Lampy operacyjne
Czy Zamawiający wymaga aby lampa operacyjna posiadała regulowaną temperaturę barwową w zakresie min. od 3500 do 5000K?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje lampy z regulowaną temperaturą barwową osiągającą min.     4300 K.
Pytanie 13
Pakiet nr 1 – Lampy operacyjne
Czy Zamawiający wymaga aby lampa operacyjna posiadała czaszę oświetleniową wielosegmentową? Taka konstrukcja pozwala na uzyskanie większej bezcieniowości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie 14
Pakiet nr 1 – Lampy operacyjne
Czy Zamawiający wymaga aby lampa operacyjna posiadała funkcję oświetlenia endo w postaci światła typu LED uruchamianego z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie 15
Pakiet nr 1 – Lampy operacyjne
Czy Zamawiający wymaga aby lampa operacyjna była wyposażona w dodatkowy sterownik – pilot bezprzewodowy umożliwiający włączanie/wyłączanie lampy, regulację intensywności świecenia, włączanie/ wyłączenia funkcji endo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie 16
Pakiet nr 1 – Lampy operacyjne
Dotyczy warunków gwarancji, serwisu i szkolenia. Gwarancje. Prosimy o wykreślenie zapisów w punkcie nr 3 w zakresie gwarancji dostępności części zamiennych dla peryferyjnego sprzętu komputerowego – gdyż nie dotyczy on lamp operacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający w wyniku odpowiedzi wykreśla w poz. 3 warunków gwarancji, serwisu i szkolenia tę część wymogu.
Zmianie ulega § 7 ust. 9, który otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca gwarantuje dostępność na rynku przez co najmniej … lat [min. 8 lat] części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych sprzętu.
Pytanie 17
Pakiet nr 1 – Lampy operacyjne
Dotyczy warunków gwarancji, serwisu i szkolenia. Szkolenia. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną bez możliwości zdalnej diagnostyki, tym samy bez zapewnienia szkolenia personelu informatycznego w zakresie wymagań zawartych w punkcie 18 tabeli.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że punkt 6 warunków gwarancji, serwisu i szkolenia jest parametrem punktowanym, nie granicznym i jego treść pozostaje bez zmian. Jednocześnie Zamawiający wykreśla pkt 18 warunków gwarancji, serwisu i szkolenia.
Zamawiający informuje, że § 7 ust. 4 umowy zostanie usunięty.
Pytanie 18
Pakiet nr 2 – Lampy zabiegowe

Zgodnie z tabelą „wymagana konfiguracja zestawu” Zamawiający wymaga zaoferowania lamp

zabiegowych w wersji mobilnej oraz sufitowej, prosimy zatem o rozszerzenie zapisu w punkcie 1

„parametry techniczne i eksploatacyjne” na następujący „lampa zabiegowa, pracująca w technologii LED, jednogłowicowa/jednoczaszowa, mocowana do sufitu oraz w wersji mobilnej – zgodnie z zestawieniem ilościowym”.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzupełni opis.
Pytanie 19
Pakiet nr 2 – Lampy zabiegowe
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z czaszą/głowicą zawieszoną na obrotowym wysięgniku/ramieniu z możliwością regulacji wysokości i manewrowania w dwóch prostopadłych osiach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 20
Pakiet nr 2 – Lampy zabiegowe
Dotyczy warunków gwarancji, serwisu i szkolenia. Gwarancje. Prosimy o wykreślenie zapisów w punkcie nr 3 w zakresie gwarancji dostępności części zamiennych dla peryferyjnego sprzętu komputerowego – gdyż nie dotyczy on lamp zabiegowych.

Odpowiedź: Zamawiający w wyniku odpowiedzi wykreśla w poz. 3 warunków gwarancji, serwisu i szkolenia tę część wymogu. Zmianie ulega § 7 ust. 9, który otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca gwarantuje dostępność na rynku przez co najmniej … lat [min. 8 lat] części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych sprzętu.
Pytanie 21
Pakiet nr 2 – Lampy zabiegowe
Dotyczy warunków gwarancji, serwisu i szkolenia. Szkolenia. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową bez możliwości zdalnej diagnostyki, tym samy bez zapewnienia szkolenia personelu informatycznego w zakresie wymagań zawartych w punkcie 18 tabeli.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że punkt 6 warunków gwarancji, serwisu i szkolenia jest parametrem punktowanym, nie granicznym i jego treść pozostaje bez zmian. Jednocześnie Zamawiający wykreśla pkt 18 warunków gwarancji, serwisu i szkolenia.
Zamawiający informuje, że § 7 ust. 4 umowy zostanie usunięty.
Pytanie 22
Pytania do wymogów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dostawa odbyła się jednorazowo w całości w terminie do 30.11.2018r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 23

Pakiet Nr 1 Lampy  operacyjne.

W Wymaganej Konfiguracji Zestawu,  Zamawiający opisał wszystkie lampy operacyjne jako jednoczaszowe. Natomiast w opisie Parametrów Technicznych i Eksploatacyjnych mowa jest o lampie dwugłowicowej(dwuczaszowej).

Proszę określić jakie lampy należy brać pod uwagę : jednokopułowe czy dwukopułowe i odpowiednio w jakich ilościach?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje lamp jednogłowicowych/jednoczaszowych i skoryguje błędne opisy w tym zakresie.
Pytanie 24
Pakiet Nr 1 Lampy  operacyjne.

Czy Zamawiający wymaga lampę operacyjną która w standardzie , a co za tym idzie i w cenie, posiada fabrycznie zamontowaną kamerę HD, umiejscowioną centralnie w osi kopuły, za szybą ze szkła bezpiecznego? Takie rozwiązanie pozwala od razu korzystać z systemu wizyjnego oraz eliminuje problemy z późniejszym dopasowaniem kamery do kopuły (producenci kamer często zmieniają kształt obudowy i jej wielkość). Jest to również rozwiązanie korzystniejsze cenowo, w porównaniu do rozwiązań z kamerą dołączaną do zamontowanej uprzednio lampy.

Jednocześnie jako producent biorący odpowiedzialność za bezawaryjną pracę lampy chcemy zabezpieczyć ją przed nieautoryzowaną ingerencją w elementy mające wpływ na bezawaryjną pracę urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje przyszłej współpracy z kamerą i nie należy jej oferować w niniejszym postępowaniu. Osłona elementów oświetleniowych i wizyjnych powinna być wykonana ze szkła bezpiecznego, nie z tworzyw sztucznych
Pytanie 25
Pakiet Nr 1 Lampy  operacyjne.

Gdzie Zamawiający przewiduje zamocowanie monitora medycznego LCD:

- na dodatkowym ramieniu połączonym na wspólnym zawieszeniu z lampą operacyjną

- czy na ścianie Sali operacyjnej lub jakiegoś innego pomieszczenia? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że należy przewidzieć przyszły montaż dodatkowego ramienia na wspólnym zawieszeniu z lampą operacyjną.
Pytanie 26
Pakiet Nr 1 Lampy  operacyjne.

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, która nie jest przystosowana do montażu kamery?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 27
Pakiet Nr 1 Lampy  operacyjne.

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjn, która nie jest przystosowana do współpracy z monitorem, jeżeli nie będzie kamery?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 28

Pakiet Nr 1 Lampy  operacyjne.
Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjna z regulowaną średnicą pola operacyjnego w zakresie 19-36 cm? Jest to rozwiązanie korzystniejsze w porównaniu z wymogami SIWZ, ponieważ umożliwia ustawienie plamy pod katem specyfiki danego zabiegu, w tym również wartość wymaganą w tabeli SIWZ.

Odpowiedź: Tak, ten warunek jest już spełniony i parametr może być zaoferowany.
Pytanie 29
Pakiet Nr 1 Lampy  operacyjne.
Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z regulowaną temperaturą barwowa w zakresie 4000-4800K. Dolna wartość parametru niewiele odbiega od wymogów SIWZ ( różnica mieści się w przedziale tolerancji).
Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje lampy z regulowaną temperaturą barwową osiągającą min.     4300 K.
Pytanie 30
Pakiet Nr 1 Lampy  operacyjne.
Jakie są wysokości sal, gdzie mają być zamontowane lampy, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak   to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że obiekt nowej siedziby Szpitala jest jeszcze w budowie a montaż będzie dotyczył różnych pomieszczeń. Należy przewidzieć, że wysokość sal będzie wynosiła ok. 300 cm, a odległość między sufitem podwieszanym o sufitem właściwym ok. 50-60 cm.
Pytanie 31
Pakiet Nr 1 Lampy  operacyjne.
Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: zasilanie akumulatorowe 24 V, czy agregat/UPS 230 V ?

Odpowiedź: Nie, w pomieszczeniach nie jest przewidziane zasilanie awaryjne.
Pytanie 32
Pakiet Nr 1 Lampy  operacyjne.
Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na gwarancję Generalnego Wykonawcy na całość obiektu, nie będzie możliwa instalacja stropowa w postaci przewiertu i montażu płyty przez górną kondygnację stropu. Należy przewidzieć instalację podstropową (np. kotwy) bezpośrednio w pomieszczeniu gdzie jest przewidziana lampa.
Pytanie 33
Pakiet Nr 1 Lampy  operacyjne.
Czy w  pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych?  

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na gwarancję Generalnego Wykonawcy na całość obiektu, nie będzie możliwa instalacja stropowa w postaci przewiertu i montażu płyty przez górną kondygnację stropu. Należy przewidzieć instalację podstropową (np. kotwy) bezpośrednio w pomieszczeniu gdzie jest przewidziana lampa.
Pytanie 34
Pakiet Nr 1 Lampy  operacyjne.
Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampa są przewody zasilające, a jeżeli są,  to o jakim przekroju, ile i gdzie są wyprowadzone? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z projektem budowlanym do miejsc instalacji lamp została doprowadzona instalacja 230 V o przekrojach dostosowanych do lamp operacyjnych i zabiegowych.
Pytanie 35
Pakiet Nr 2. Lampy zabiegowe.

Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową z możliwością manewrowania głowicą w dwóch prostopadłych osiach. Z punktu widzenia producenta lamp zabiegowych możemy stwierdzić, że tego rodzaju rozwiązanie w zupełności wystarczy  użytkownikowi w czasie wykonywanych czynności medycznych. W żaden sposób nie ogranicza to wysokiego stopnia manewrowalności lampy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 36
Pakiet Nr 2. Lampy zabiegowe.

Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową ze średnicą oświetlanego jednorodnie pola operacyjnego z następującymi parametrami d50=11cm, d10=22cm? Jest to niewielka różnica w porównaniu z wymogami SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza średnicę oświetlanego jednorodnie pola operacyjnego 22 cm za spełniającą wymogi specyfikacji. Zamawiający nie dopuszcza natomiast średnicy oświetlanego jednorodnie pola operacyjnego wynoszącej 11 cm.
Pytanie 37
Pakiet Nr 2. Lampy zabiegowe.

Jakie są wysokości sal, gdzie mają być zamontowane lampy zabiegowe, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak  to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że obiekt nowej siedziby Szpitala jest jeszcze w budowie a montaż będzie dotyczył różnych pomieszczeń. Należy przewidzieć, że wysokość sal będzie wynosiła ok. 300 cm, a odległość między sufitem podwieszanym o sufitem właściwym ok. 50-60 cm.
Pytanie 38
Pakiet Nr 2. Lampy zabiegowe.

Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na gwarancję Generalnego Wykonawcy na całość obiektu, nie będzie możliwa instalacja stropowa w postaci przewiertu i montażu płyty przez górną kondygnację stropu. Należy przewidzieć instalację podstropową (np. kotwy) bezpośrednio w pomieszczeniu gdzie jest przewidziana lampa.
Pytanie 39
Pakiet Nr 2. Lampy zabiegowe.

Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampa są przewody zasilające, a jeżeli są,  to o jakim przekroju, ile i gdzie są wyprowadzone? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z projektem budowlanym do miejsc instalacji lamp została doprowadzona instalacja 230 V o przekrojach dostosowanych do lamp operacyjnych i zabiegowych.
Pytanie 40
Umowa. Paragraf 1 punkt4.

Proszę o określenie , gdzie udostępnione są dokumenty odnośnie procedur i instrukcji obowiązujących W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, jak można się z nimi zapoznać?

Odpowiedź: Tego typu informacje zawiera zarówno strona internetowa Szpitala jak i wzór umowy do niniejszego postępowania.
Wszystkie dokumenty zostały udostępnione na stronie internetowej https://www.su.krakow.pl/zasady-funkcjonowania.
Pytanie 41
Umowa. Paragraf 2 punkt12.

Proszę o zmianę i uzupełnienie zapisu  „ Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia ,zawinione przez siebie, powstałe na terenie budowy………….”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 42
Umowa. Paragraf 7 punkt 5

Proszę  o zmianę  zapisu „ Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy sprzętu do…..                      ( maksymalnie 72 godzin roboczych. ) 

Z punktu widzenia producenta sprzętu medycznego jest to najbardziej realny termin reakcji serwisu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 43
Umowa. Paragraf 11 punkt 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję, np. cesję zwrotną wierzytelności w sytuacji, gdy Wykonawca działa w oparciu o zawartą umowę faktoringową lub w sytuacji, gdy cesja wierzytelności jest objęta zabezpieczeniem zawartej umowy kredytowej z bankiem?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 44
Dotyczy: załącznik nr 1a do SIWZ – Pakiet 1 Lampy operacyjne
W punkcie 1 opisu parametrów technicznych Zamawiający wymaga: 

„Lampa operacyjna mocowana do sufitu, pracująca w technologii LED, dwugłowicowa przystosowana do współpracy z kamerą i monitorem medycznym LCD opisanym poniżej w tabeli”.

Pragniemy zauważyć, że wszystkie wyszczególnione w „zamówieniu podstawowym” oraz zamówieniu opcjonalnym” lampy to lampy jednogłowicowe a jedynie dwie pierwsze lampy opisane są jako lampa z kamerą.

Prosimy więc Zamawiającego o doprecyzowanie następujących kwestii:
- Czy Zamawiający wymaga lamp jedno czy dwu głowicowych, jeśli obu rodzaju to które lampy mają zostać zaoferowane (dostarczone) jedno a które dwugłowicowe ?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje lamp jednogłowicowych/jednoczaszowych i skoryguje błędne opisy w tym zakresie.
- W przypadku lamp dwugłowicowych czy Zamawiający wymaga obu głowic o podanych w wymaganiach parametrach?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje lamp jednogłowicowych/jednoczaszowych i skoryguje błędne opisy w tym zakresie.
- Czy Zamawiający wymaga jedynie dwóch pierwszych lamp wyposażonych w kamerę HD ?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje przyszłej współpracy z kamerą i nie należy jej oferować w niniejszym postępowaniu (warunek ten dotyczy wszystkich lamp).
- Czy pozostałe lampy (oprócz 2 pierwszych) mają być przygotowane pod montaż kamery HD, czy przygotowanie ma polegać na możliwości zamontowania kamery HD bez udziału serwisu (dotyczy punktu 19 opisu technicznego)?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje przyszłej współpracy z kamerą (wszystkich lamp), ale nie należy oferować żadnych elementów czy akcesoriów które służą takiej rozbudowie.

- Które lampy mają być wyposażone w dodatkowe ramię na monitor oraz sam monitor medyczny?

- Które lampy mają być wyposażone jedynie w dodatkowe ramię na monitor medyczny – bez oferowania samego monitora?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje przyszłej współpracy z monitorem na dodatkowym ramieniu (dotyczy wszystkich lamp), ale nie należy oferować żadnych elementów czy akcesoriów które służą takiej rozbudowie.
- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitorów LED zamiast LCD?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitory o przekątnej 24’’ oraz rozdzielczości 1920x1200?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający na tym etapie inwestycji nie wymaga szczegółowych parametrów monitora.
Pytanie 45
Dotyczy: załącznik nr 1a do SIWZ – Pakiet 1 Lampy operacyjne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oraz będzie wymagał wysokiej klasy lamp operacyjnych posiadających kopuły z regulacją średnicy pola bezcieniowego w zakresie minimum23-40cm? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uznaje to rozwiązanie za spełniające wymogi specyfikacji.
Pytanie 46
Dotyczy: załącznik nr 1a do SIWZ – Pakiet 1 Lampy operacyjne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oraz będzie wymagał wysokiej klasy lamp operacyjnych posiadających regulację temperatury barwowej światła w zakresie 3800K - 4800K?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający będzie oczekiwał lampy z regulowaną temperaturą barwową osiągającą min. 4300 K.
Pytanie 47
Dotyczy: załącznik nr 1a do SIWZ – Pakiet 1 Lampy operacyjne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oraz będzie wymagał wysokiej klasy lamp operacyjnych posiadających czasze w kształcie elipsy ułatwiającymi nawiew laminarny, zawierające 94 punkty LED +/-2szt gwarantujące w sumie natężenie oświetlenia Ec=160kLux z odległości 1m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie 48
Dotyczy: załącznik nr 1a do SIWZ – Pakiet 1 Lampy operacyjne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oraz będzie wymagał wysokiej klasy lamp operacyjnych posiadających kopuły (czasze) płaskie, jedno-panelowa o konstrukcji - zapewniająca jak najmniejsze zakłócenie nawiewu laminarnego i grubości maksymalnie 45mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie 49
Dotyczy: załącznik nr 1a do SIWZ – Pakiet 1 Lampy operacyjne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oraz będzie wymagał wysokiej klasy lamp operacyjnych posiadających kopuły (czasze) wyposażone w stanowiący integralną część kopuły uchwyt brudny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie 50
Dotyczy: załącznik nr 1a do SIWZ – Pakiet 1 Lampy operacyjne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oraz będzie wymagał wysokiej klasy lamp operacyjnych posiadających panele sterowania (umieszczone przy czaszy – a nie na niej) dotykowe, z wyświetlaczem LCD, łatwe w myciu i dezynfekcji ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie 51 
Dotyczy: załącznik nr 1a do SIWZ – Pakiet 1 Lampy operacyjne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oraz będzie wymagał wysokiej klasy lamp operacyjnych posiadających panele sterowania umożliwiające przełożenie palców (wsunięcie dłoni) w rączkę panelu sterowania co zapewnia łatwe i precyzyjne pozycjonowanie głowicy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie 52
Dotyczy: załącznik nr 1a do SIWZ – Pakiet 1 Lampy operacyjne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oraz będzie wymagał wysokiej klasy lamp operacyjnych posiadających szczelne oprawy oświetleniowe zapewniające możliwość łatwej dezynfekcji lamp – klasa ochrony min IP=54?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie 53
Dotyczy: załącznik nr 1a do SIWZ – Pakiet 2 Lampy zabiegowe

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oraz będzie wymagał wysokiej klasy lamp zabiegowych przejezdnych bez czy też z zasilaniem akumulatorowym? 

Odpowiedź: Zamawiający będzie dodatkowo punktował zaoferowanie lamp jezdnych z zasilaniem akumulatorowym w skali 0-5 pkt.
Pytanie 54
Dotyczy: załącznik nr 1a do SIWZ – Pakiet 2 Lampy zabiegowe

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oraz będzie wymagał wysokiej klasy lamp zabiegowych przejezdnych posiadających podstawę wyposażoną w 5 kół z tego 2 z blokadą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie 55
Dotyczy: załącznik nr 1a do SIWZ – Pakiet 2 Lampy zabiegowe

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oraz będzie wymagał wysokiej klasy lamp zabiegowych o natężeniu oświetlenia minimum 60 000lux z odległości 1m? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie 56
Dotyczy: załącznik nr 1a do SIWZ – Pakiet 2 Lampy zabiegowe
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oraz będzie wymagał wysokiej klasy lamp zabiegowych posiadających okrągłą czaszę o zwartej, kompaktowej budowie i średnicy 375mm, wyposażoną w 36 diod (punktów oświetleniowych), z uchwytem sterylnym oraz uchwytem brudnym pełniącym również funkcję panelu sterowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie 57
Dotyczy: załącznik nr 1a do SIWZ – Pakiet 2 Lampy zabiegowe
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oraz będzie wymagał wysokiej klasy lamp zabiegowych o minimalnej średnicy oświetlanego jednorodnie pola operacyjnego 260mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie 58
Dotyczy: załącznik nr 1a do SIWZ – Pakiet 2 Lampy zabiegowe
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oraz będzie wymagał wysokiej klasy lamp zabiegowych o natężeniu temperaturze barwowej światła 4300K?

Odpowiedź: Zamawiający w tym pakiecie pozostawia warunek graniczny min. 3900, ale dopuszcza opisane rozwiązanie i będzie punktował lampy o temperaturze barwowej 4300 K i wyższej w skali 0 – 5 pkt.

Pytanie 59
Dotyczy zadania nr 1 - lampy operacyjne 

W pkt. 1 Zamawiający wymaga zaoferowania lampy dwugłowicowej, przy czym dalsza część opisu przedmiotu zamówienia zawiera parametry dla głowicy centralnej. Prosimy o potwierdzenie, czy lampa satelitarna ma mieć takie same parametry jak lampa centralna?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje lamp jednogłowicowych/jednoczaszowych i skoryguje błędne opisy w tym zakresie.
Pytanie 60
Dotyczy zadania nr 1 - lampy operacyjne

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie poprzez sformułowanie „uchwyt sterujący” – pkt. 18? 

a. Czy chodzi o uchwyt, dzięki któremu możemy sterować lampą w znaczeniu zmiany jej położenia? 

b. Czy chodzi o sterowanie natężeniem lampy poprzez uchwyt sterylny?

Oferowana lampa jest wyposażona w panel sterujący umożliwiający sterowaniem parametrami lampy, umieszczony przy czaszy, dlatego też wnioskujemy za dopuszczeniem rozwiązania a.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wystarczające jest rozwiązanie opisane w pkt a).
Pytanie 61
Dotyczy zadania nr 1 - lampy operacyjne

Prosimy o potwierdzenie, że lampa ma być przystosowana do przyszłej współpracy z monitorem LCD i kamerą HD, natomiast Wykonawca nie dostarcza monitora LCD i kamery HD (po stronie Zamawiającego)? – dotyczy l.p. 19

Odpowiedź: Tak, lampa ma być jedynie przystosowana do przyszłej współpracy z monitorem LCD i kamerą HD. Zamawiający zgodnie z innymi wyjaśnieniami potwierdza, że wykonawca nie dostarcza monitora LCD i kamery HD. Oferowana lampa ma być jedynie gotowa do przyszłej, ewentualnej współpracy z tymi elementami.
Pytanie 62
Dotyczy zadania nr 2 - lampy zabiegowe 

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie poprzez sformułowanie „uchwyt sterujący” – pkt. 14? 

c. Czy chodzi o uchwyt, dzięki któremu możemy sterować lampą w znaczeniu zmiany jej położenia? 

d. Czy chodzi o sterowanie natężeniem lampy poprzez uchwyt sterylny?

Oferowana lampa jest wyposażona w panel sterujący umożliwiający sterowaniem parametrami lampy, umieszczony przy czaszy, dlatego też wnioskujemy za dopuszczeniem rozwiązania a.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wystarczające jest rozwiązanie opisane w pkt a).
Pytanie 63
Dotyczy zadania nr 1 i 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy 70% przedmiotu zamówienia do 30.11.2018r. (w SIWZ do 30.09.2018r.) a końcowy termin do 30.12.2018r., skoro termin instalacji i montażu przypada dopiero w listopadzie 2019 roku? Prośbę swoją uzasadniamy przestojem wakacyjnym firm dostarczających podzespoły do lamp i co się z tym wiąże – wydłużonym okresem oczekiwania na części.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 64

PAKIET 1 – LAMPY OPERACYJNE

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie sprzeczności w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający w Wymaganej Konfiguracji Zestawu wymienia w pozycjach 1 i 2 „lampa operacyjna sufitowa, jednoczaszowa z kamerą” oraz w kolejnych pozycjach od 3 do 10 „lampa zabiegowo-operacyjna sufitowa jednoczaszowa”, natomiast w Parametrach Technicznych i Eksploatacyjnych w punkcie 1  Zamawiający wymaga „Lampa operacyjna (…) dwugłowicowa przystosowana do współpracy z kamerą i monitorem medycznym (…)”.  W związku z tym prosimy o wyjaśnienie który wymóg jest wymogiem obowiązującym? Tzn. czy Zamawiający oczekuje zaoferowania dla pozycji 1 i 2 po jednej sztuce lampy operacyjnej sufitowej jednoczaszowej z kamerą, natomiast dla pozostałych pozycji lamp zabiegowo-operacyjnych sufitowych jednoczaszowych? Czy też może Zamawiający oczekuje zaoferowania wszystkich lamp dwugłowicowych przystosowanych do współpracy z kamerą i monitorem medycznym? Prosimy Zamawiającego o precyzyjne i jednoznaczne określenie ile i dla których pozycji ma być lamp jednoczaszowych, ile dwuczaszowych, które z nich mają być z kamerą i monitorem, które z nich mają być przystosowane do współpracy z kamerą i monitorem?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje lamp jednogłowicowych/jednoczaszowych i skoryguje błędne opisy w tym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje przyszłej współpracy z kamerą i nie należy jej oferować w niniejszym postępowaniu.
Pytanie 65

PAKIET 1 – LAMPY OPERACYJNE

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie co rozumie przez wymóg „wszystkie lampy skonfigurowane do opcjonalnej, przyszłej współpracy z kolorowym, medycznym monitorem LCD oraz kolorowa kamerą medyczną (…)”? Czy poprzez ten wymóg Zamawiający oczekuje zaoferowania wszystkich lamp przygotowanych do montażu w przyszłości medycznej kamery FullHD wraz z dodatkowym okablowanym ramieniem na którym w przyszłości będzie można zamontować monitor medyczny? Czy też poprzez ten wymóg Zamawiający oczekuje zaoferowania wszystkich lamp przygotowanych do montażu w przyszłości medycznej kamery FullHD w których można będzie w przyszłości domontować dodatkowe ramię wraz z monitorem?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje przyszłej współpracy z kamerą i monitorem, więc nie należy ich oferować w niniejszym postępowaniu. Nie wymaga się także dodatkowego ramienia, ani okablowania, wystarczająca jest deklaracja o możliwości rozbudowy do opisanych w specyfikacji funkcji.
Pytanie 66

PAKIET 1 – LAMPY OPERACYJNE

Dotyczy warunków technicznych - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie informacji jakiego rodzaju stropy znajdują się w pomieszczeniach w których będą zamontowane lampy operacyjne oraz jakiej są grubości?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na gwarancję Generalnego Wykonawcy na całość obiektu, nie będzie możliwa instalacja stropowa w postaci przewiertu i montażu płyty przez górną kondygnację stropu. Należy przewidzieć instalację podstropową (np. kotwy) bezpośrednio w pomieszczeniu gdzie jest przewidziana lampa.
Pytanie 67

PAKIET 1 – LAMPY OPERACYJNE

Dotyczy warunków technicznych - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie informacji czy w salach w których mają być zamontowane lampy operacyjne znajdować się będzie sufit podwieszany? Jeśli tak to jaka jest wysokość od podłogi do sufitu podwieszanego i jaka jest wysokość od podłogi do sufitu (stropu) właściwego? W przypadku jeśli w salach w których mają być zamontowane lampy operacyjne nie ma sufitu podwieszanego prosimy o informację jaka jest wysokość pomieszczenia tj. odległość od podłogi do stropu?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że obiekt nowej siedziby Szpitala jest jeszcze w budowie a montaż będzie dotyczył różnych pomieszczeń. Należy przewidzieć, że wysokość sal będzie wynosiła ok. 300 cm, a odległość między sufitem podwieszanym o sufitem właściwym ok. 50-60 cm.
Pytanie 68

PAKIET 1 – LAMPY OPERACYJNE

Dotyczy warunków technicznych - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udzielenie informacji jakiego rodzaju pomieszczenia znajdują się nad salami w których mają zostać zamontowane lampy operacyjne i z czego wykonana jest w nich podłoga?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na gwarancję Generalnego Wykonawcy na całość obiektu, nie będzie możliwa instalacja stropowa w postaci przewiertu i montażu płyty przez górną kondygnację stropu. Należy przewidzieć instalację podstropową (np. kotwy) bezpośrednio w pomieszczeniu gdzie jest przewidziana lampa.
Pytanie 69

PAKIET 1 – LAMPY OPERACYJNE

Dotyczy warunków technicznych - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że do miejsca montażu lamp operacyjnych będzie doprowadzone zasilanie 230V i leży to w gestii Zamawiającego nie zaś Wykonawcy?

Odpowiedź: Tak.
Pytanie 70

PAKIET 1 – LAMPY OPERACYJNE

Dotyczy warunków technicznych - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udzielenie informacji czy w miejscach montażu lamp operacyjnych znajdować się będzie nawiew laminarny? Jeśli tak, to prosimy o informacje którego producenta i jaki jest to model?

Odpowiedź: Nie, w tych pomieszczeniach nie występuje nawiew laminarny.
Pytanie 71

PAKIET 1 – LAMPY OPERACYJNE

Dotyczy pkt 4 gwarancji – Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od liczenia terminu gwarancji na nowo w przypadku istotnej naprawy czy wymiany istotnej części sprzętu i zastąpić go wymogiem liczenia terminu gwarancji na nowo jedynie w przypadku wymiany całego sprzętu, zaś w pozostałych przypadkach wydłużeniem terminu gwarancji o czas naprawy/ wymiany? Pragniemy zwrócić uwagę, że wymóg liczenia gwarancji na nowo w przypadku istotnej naprawy/wymiany jest przede wszystkim bardzo nieprecyzyjny przez co niemal wszystko można zakwalifikować pod takową naprawę/wymianę a taki sposób wydłużania gwarancji jest skrajnie niekorzystny i niesprawiedliwy dla wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 72

PAKIET 1 – LAMPY OPERACYJNE

Dotyczy pkt 11 warunki serwisu – Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu wymiany każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie naprawy i zastąpić go wymogiem wymiany podzespołu na nowy po drugiej nieskutecznej naprawie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 73

PAKIET 1 – LAMPY OPERACYJNE

Dotyczy pkt 12 warunki serwisu – Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin zakończenia działań serwisowych do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii a w przypadku konieczności importu części zamiennych do 15 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 74

PAKIET 2 – LAMPY ZABIEGOWE

Dotyczy warunków technicznych - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie informacji jakiego rodzaju stropy znajdują się w pomieszczeniach w których będą zamontowane lampy zabiegowe oraz jakiej są grubości?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na gwarancję Generalnego Wykonawcy na całość obiektu, nie będzie możliwa instalacja stropowa w postaci przewiertu i montażu płyty przez górną kondygnację stropu. Należy przewidzieć instalację podstropową (np. kotwy) bezpośrednio w pomieszczeniu gdzie jest przewidziana lampa.
Pytanie 75

PAKIET 2 – LAMPY ZABIEGOWE

Dotyczy warunków technicznych - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie informacji czy w salach w których mają być zamontowane lampy zabiegowe znajdować się będzie sufit podwieszany? Jeśli tak to jaka jest wysokość od podłogi do sufitu podwieszanego i jaka jest wysokość od podłogi do sufitu (stropu) właściwego? W przypadku jeśli w salach w których mają być zamontowane lampy zabiegowe nie ma sufitu podwieszanego prosimy o informację jaka jest wysokość pomieszczenia tj. odległość od podłogi do stropu?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że obiekt nowej siedziby Szpitala jest jeszcze w budowie a montaż będzie dotyczył różnych pomieszczeń. Należy przewidzieć, że wysokość sal będzie wynosiła ok. 300 cm, a odległość między sufitem podwieszanym o sufitem właściwym ok. 50-60 cm.
Pytanie 76

PAKIET 2 – LAMPY ZABIEGOWE

Dotyczy warunków technicznych - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że do miejsca montażu lamp zabiegowych będzie doprowadzone zasilanie 230V i leży to w gestii Zamawiającego nie zaś Wykonawcy?

Odpowiedź: Tak.
Pytanie 77

PAKIET 2 – LAMPY ZABIEGOWE

Dotyczy pkt 4 gwarancji – Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od liczenia terminu gwarancji na nowo w przypadku istotnej naprawy czy wymiany istotnej części sprzętu i zastąpić go wymogiem liczenia terminu gwarancji na nowo jedynie w przypadku wymiany całego sprzętu, zaś w pozostałych przypadkach wydłużeniem terminu gwarancji o czas naprawy/ wymiany? Pragniemy zwrócić uwagę, że wymóg liczenia gwarancji na nowo w przypadku istotnej naprawy/wymiany jest przede wszystkim bardzo nieprecyzyjny przez co niemal wszystko można zakwalifikować pod takową naprawę/wymianę a taki sposób wydłużania gwarancji jest skrajnie niekorzystny i niesprawiedliwy dla wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 78

PAKIET 2 – LAMPY ZABIEGOWE

Dotyczy pkt 11 warunki serwisu – Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu wymiany każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie naprawy i zastąpić go wymogiem wymiany podzespołu na nowy po drugiej nieskutecznej naprawie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 79

PAKIET 2 – LAMPY ZABIEGOWE

Dotyczy pkt 12 warunki serwisu – Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin zakończenia działań serwisowych do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii a w przypadku konieczności importu części zamiennych do 15 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 80
Załącznik nr 1a do specyfikacji , Pakiet 1 – Lampy Operacyjne, Parametry techniczne i eksploatacyjne poz. 3

Czy ze względu na różnorodność warunków miejsc pracy lamp Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia szczelności lamp min. IP 42 i ramion min. IP 30 pozwalającej na ich swobodną eksploatację i utrzymanie higieny?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga tych parametrów.
Pytanie 81
Załącznik nr 1a do specyfikacji , Pakiet 1 – Lampy Operacyjne, Parametry techniczne i eksploatacyjne poz. 8

Czy ze względu na różnorodność zastosowań  lamp np.  SOR,  Zamawiający będzie wymagał minimalnego współczynnika odwzorowanie barwy światła naturalnego Ra >= 96,  oraz współczynnika odwzorowania barwy czerwonej R9 >= 96, zapewniających możliwość wiernego różnicowania tkanek i ich zmian?

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał współczynnika Ra na poziomie min. 95 i punktował wyższe wartości.
Pytanie 82
Załącznik nr 1a do specyfikacji , Pakiet 1 – Lampy Operacyjne, Parametry techniczne i eksploatacyjne poz. 11

Czy ze względu na różnorodność zastosowania  lamp,  Zamawiający będzie wymagał wyższej minimalnej temperatury barwowej np. 4300 K  zapewniającej  lepszą możliwość wiernego różnicowania tkanek i ich zmian i czy wyróżni dodatkową punktacją lampy posiadające możliwość regulacji temperatury np., w zakresie 3800-4300-4800K?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, że będą to lampy z regulowaną temperaturą barwową osiągającą min. 4300 K.
Pytanie 83
Załącznik nr 1a do specyfikacji , Pakiet 1 – Lampy Operacyjne, Parametry techniczne i eksploatacyjne poz. 12

Czy Zamawiający uwzględniając koszty eksploatacji będzie wymagał lub wyróżni poprzez dodatkową punktację lampy posiadające możliwość wymiany diod lub modułów lamp przez personel techniczny szpitala bez konieczności  otwierania czaszy lampy?
Odpowiedź: Zamawiający będzie punktował takie rozwiązanie w skali 0 -5 pkt.
Pytanie 84
Załącznik nr 1a do specyfikacji , Pakiet 1 – Lampy Operacyjne,  Parametry techniczne i eksploatacyjne poz. 13

Czy w celu zapewnienia zakupu najwyższej klasy lamp zabiegowych Zamawiający będzie wymagał żywotności lamp na poziomie min. 40000 godzin, co w obecnej technologii diód  jest minimalnym standardem?

Odpowiedź: Zamawiający będzie punktował takie rozwiązanie oceną 5 pkt.
Pytanie 85
Załącznik nr 1a do specyfikacji , Pakiet 2 – Lampy Zabiegowe, Parametry techniczne i eksploatacyjne poz. 3

Czy ze względu na różnorodność warunków miejsc pracy lamp Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia szczelności lamp min. IP 42 i ramion min. IP 30 pozwalająca na ich swobodna eksploatacje i utrzymanie higieny?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga tych parametrów.
Pytanie 86
Załącznik nr 1a do specyfikacji , Pakiet 2 – Lampy Zabiegowe , Parametry techniczne i eksploatacyjne poz. 5

Czy ze względu na różnorodność zastosowań  lamp np.  Zakład Diagnostyki Patomorfologicznej,  Sale Endoskopowe - Zamawiający będzie wymagał minimalnego natężenia oświetlenia na poziomie min. 90 klux,, niezbędnego do zapewnienia poprawnego oświetlenia pola ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga tych parametrów.
Pytanie 87
Załącznik nr 1a do specyfikacji , Pakiet 2 – Lampy Zabiegowe , Parametry techniczne i eksploatacyjne poz. 7

Czy ze względu na różnorodność zastosowań  lamp np.  Zakład Diagnostyki Patomorfologicznej,  Zamawiający będzie wymagał minimalnego współczynnika odwzorowanie barwy światła naturalnego Ra >= 95,  oraz współczynnika odwzorowania barwy czerwonej R9 >= 95, zapewniających możliwość wiernego różnicowania tkanek i ich zmian?

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał współczynnika Ra na poziomie min. 95 i punktował wyższe wartości.
Pytanie 88
Załącznik nr 1a do specyfikacji , Pakiet 2 – Lampy Zabiegowe, Parametry techniczne i eksploatacyjne poz. 9

Czy Zamawiający uwzględniając koszty eksploatacji będzie wymagał lub wyróżni poprzez dodatkową punktację lampy posiadające możliwość wymiany diod lub modułów lamp przez personel techniczny szpitala bez konieczności  otwierania obudowy czaszy lampy?
Odpowiedź: Zamawiający będzie punktował takie rozwiązanie w skali 0 -5 pkt.
Pytanie 89
Załącznik nr 1a do specyfikacji , Pakiet 2 – Lampy Zabiegowe, Parametry techniczne i eksploatacyjne poz. 11

Czy w celu zapewnienia zakupu najwyższej klasy lamp zabiegowych Zamawiający będzie wymagał żywotności lamp na poziomie min. 40000 godzin, co w obecnej technologii diód  jest minimalnym standardem?

Odpowiedź: Zamawiający będzie punktował takie rozwiązanie oceną 5 pkt.
Pytanie 90
Pakiet 1 – Lampy Operacyjne , Pakiet 2 – Lampy Zabiegowe,

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania produktów z produkcji seryjnej niemodyfikowanych na potrzeby zamówienia?

Odpowiedź: Tak.
Pytanie 91
Pakiet 1 – Lampy Operacyjne , Pakiet 2 – Lampy Zabiegowe,

Czy Zamawiający ze względu na bardzo dużą ilość lamp wyrazi zgodę na określenie terminu częściowej dostawy 70% asortymentu  na 8 tygodni od dnia podpisania umowy ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 92
Dotyczy: pakiet 1

Pkt 8  - Czy zamawiający będzie oczekiwał odwzorowywania barw co najmniej 95 a punktował powyżej?
Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał współczynnika Ra na poziomie min. 95 i punktował wyższe wartości.
Pytanie 93
Dotyczy: pakiet 1

Pkt 13  - Czy zamawiający będzie oczekiwał żywotności diod LED co najmniej 40 000 h  a punk-tował powyżej?

Odpowiedź: Zamawiający będzie punktował opisane rozwiązanie oceną 5 pkt.
Pytanie 94
Dotyczy: pakiet 1
Czy zamawiający przyzna dodatkowe punkty za zastosowanie szkła bezpiecznego które jest odporniejsze na działanie środków do dezynfekcji i powstawanie mikro uszkodzeń podczas czyszczenia co z tym idzie pozwala na utrzymanie wysokiej jakości światła padającego na pole operacyjne ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, że osłona elementów oświetleniowych i wizyjnych wykonana będzie ze szkła bezpiecznego, nie z tworzyw sztucznych.
Pytanie 95
Dotyczy: pakiet 1
Czy zamawiający przyzna dodatkowe punkty za zastosowanie w obudowie lekkich stopów aluminium   które jest trwalsze o tworzywa sztucznego oraz charakteryzuje się wysokim przewodnictwem ciepła co pozwala na utrzymanie optymalnej temperatury w okolicy głów operatorów  ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie 96
Dotyczy: pakiet 2

Pkt 7  - Czy zamawiający będzie oczekiwał odwzorowywania barw co najmniej 95 a punktował powyżej?

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał współczynnika Ra na poziomie min. 95 i punktował wyższe wartości.
Pytanie 97
Dotyczy: pakiet 2
Pkt 11  - Czy zamawiający będzie oczekiwał żywotności diod LED co najmniej 40 000 h  a punktował po-wyżej?
Odpowiedź: Zamawiający będzie punktował opisane rozwiązanie oceną 5 pkt.
Pytanie 98
Dotyczy: pakiet 2

Czy zamawiający przyzna dodatkowe punkty za zastosowanie szkła bezpiecznego, które jest odporniejsze na działanie środków do dezynfekcji i powstawanie mikro uszkodzeń podczas czyszczenia co z tym idzie pozwala na utrzymanie wysokiej jakości światła padającego na pole operacyjne ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, że osłona elementów oświetleniowych i wizyjnych będzie wykonana ze szkła bezpiecznego, nie z tworzyw sztucznych.
Pytanie 99
Dotyczy: pakiet 2
Czy zamawiający przyzna dodatkowe punkty za zastosowanie w obudowie lekkich stopów aluminium   które jest trwalsze o tworzywa sztucznego oraz charakteryzuje się wysokim przewodnictwem ciepła co pozwala na utrzymanie optymalnej temperatury w okolicy głów operatorów  ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie 100
Pakiet 1 – LAMPY OPERACYJNE 

Czy ze względów ekonomicznych w postaci znacznego obniżenia kosztów eksploatacyjnych i serwisowych, Zamawiający będzie wymagał możliwości wymiany pojedynczych diod LED?
Odpowiedź: Zamawiający będzie punktował możliwość wymiany diod lub modułów lamp przez personel techniczny szpitala bez konieczności  otwierania czaszy lampy (skala oceny 0 -5 pkt)
Pytanie 101
Pakiet 1 – LAMPY OPERACYJNE
Czy ze względów epidemiologicznych Zamawiający będzie wymagał, aby obudowa czasz była pokryta powłoką antybakteryjną o skuteczności potwierdzonej przez niezależną i wiarygodną jednostkę badawczą, co pozwoli na zachowanie wysokiej higieny na bloku operacyjnym i obniżenie ryzyka infekcji pooperacyjnych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie 102
Pakiet 1 – LAMPY OPERACYJNE
Czy Zamawiający ze względu na instalację systemu integracji będzie wymagał, aby lampy operacyjne były przystosowane do współpracy z systemem Endoalpha?
Odpowiedź: Zamawiający będzie punktował możliwość współpracy z systemem Endoalpha w skali 0 -5 pkt.
Pytanie 103
Pakiet 1 – LAMPY OPERACYJNE
Czy Zamawiający dopuści lampę o konstrukcji nie wymagającej oddzielnego uchwytu brudnego, który utrudnia mycie urządzenia, dającą możliwość łatwego pozycjonowania oraz pewnego chwytu ze względu na unikatową konstrukcję lampy co jest parametrem lepszym od wymaganego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 104
Pakiet 2 – LAMPY ZABEGOWE

Czy ze względów ekonomicznych w postaci obniżenia kosztów eksploatacyjnych i serwisowych Zamawiający będzie wymagał możliwości wymiany pojedynczych diod LED?
Odpowiedź: Zamawiający będzie punktował możliwość wymiany diod lub modułów lamp przez personel techniczny szpitala bez konieczności  otwierania czaszy lampy (skala oceny 0 -5 pkt.)
Pytanie 105
Pakiet 2 – LAMPY ZABEGOWE
Czy ze względów epidemiologicznych Zamawiający będzie wymagał, aby obudowa czasz była pokryta powłoką antybakteryjną o skuteczności potwierdzonej przez niezależną i wiarygodną jednostkę badawczą, co pozwoli na zachowanie wysokiej higieny na bloku operacyjnym i obniżenie ryzyka infekcji pooperacyjnych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie 106
Pakiet 2 – LAMPY ZABEGOWE
Czy ze względów funkcjonalnych Zamawiający będzie wymagał regulacji natężenia światła lamp zabiegowych w co najmniej 5 stopniach?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie 107
Dotyczy §3 ust. 11 – załącznika nr 3 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na następujący: „[…] W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia kontroli sprzętu w magazynie w terminie wyznaczonym przez osobę wskazanym wskazaną w Umowie jako osoba odpowiedzialna za realizację Umowy po stronie Szpitala Uniwersyteckiego, nie krótszym niż 5 dni od poinformowania Wykonawcy o zamiarze przeprowadzenia kontroli”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 108
Dotyczy §7 ust. 2 – załącznika nr 3 do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o dostosowanie w/w zapisu do zapisów § 581 KC poprzez dopisanie     następującego zdania: „Jeżeli wykonawca wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy. §7 ust. 2 wzoru umowy należy interpretować  zgodnie z treścią § 581 KC.
Pytanie 109
Dotyczy §7 ust. 4– załącznika nr 3 do SIWZ

Wnosimy o zmianę zapisu §7 ust. 4 oraz zapisów załącznika 1 a (opis przedmiotu zamówienia) tj.   „Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy” na następujący: „w przypadku trzykrotnej naprawy tej samej usterki sprzętu wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego modułu/ części/ podzespołu na nowy wolny od wad”?

Zapis proponowany przez Zamawiającego stoi w sprzeczności z zapisem §7 ust. 8 wzoru umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy. Specyfikację istotnych warunków  zamówienia należy odczytywać kompleksowo wraz ze wszystkimi jej załącznikami, które stanowią m.in. opis przedmiotu zamówienia, wzór umowy. Powołane postanowienia umowy nie pozostają ze sobą w sprzeczności, lecz odnoszą się do różnych stanów faktycznych.
Pytanie 110
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze?

Wymagany minimalny termin na reakcję jest wyjątkowo krótki, co może powodować w sytuacjach wyjątkowych jego przekraczanie. Urealnienie tego wymogu pozwoliłoby wykonawcom racjonalnie zaplanować działania serwisowe, co prowadziłoby do zwiększenia efektywności samej naprawy urządzeń i znacząco wpłynęłoby na obniżenie ostatecznej ceny oferowanego urządzenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
Pytanie 111

Dotyczy §7 ust. 8– załącznika nr 3 do SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin wymiany sprzętu na nowy (§7 ust. 8) liczony był od   upływy terminu na naprawę?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 112

Dotyczy §7 ust. 8 załącznika nr 3 do SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin wymiany uszkodzonego modułu/ części/podzespołu na  nowy (§7 ust. 8) liczony był od upływy terminu na naprawę?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 113

Dotyczy §12 ust. 4– załącznika nr 3 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §12 ust. 4 do 0,2% opóźnionego sprzętu, za każdy dzień opóźnienia.

Powyższe kary umowne są rażąco wysokie. Zgodnie z art. 483 k.c. podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem nie może, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (Sygn. akt V Ca2344/03), prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego.

Przywoływane powyżej zapisy są też sprzeczne z przepisami działu III, Tytułu VII, Księgi III kodeksu cywilnego, jako że Wykonawca nie ma żadnego narzędzia do zdyscyplinowania Zamawiającego, w przypadku niewykonywania i nienależytego wykonywania jego zobowiązań, podczas gdy Zamawiający ma takich narzędzi prawnych kilka i to niewspółmiernie obciążających wykonawcę względem zaniedbań, jakie ewentualnie może on spowodować.

Dodatkowo istniejący obecnie zapis w przypadku zwłoki w dostawie lub w usunięciu usterek powoduje naliczanie kar umownych od całej wartości przedmiotu umowy. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samy wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy. Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) Umowy, jest współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i jakiekolwiek opóźnienie w jego realizacji może spowodować po stronie Zamawiającego ryzyko utraty dofinansowania.
Pytanie 114

Dotyczy [image: image2.png]


12 ust. 5 i 6– załącznika nr 3 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne wynikające z zapisów [image: image4.png]


12 ust. 5 i 6 liczone były od wartości sprzętu, którego dotyczą?

Istniejące obecnie zapisy powodują naliczanie kar umownych od całej wartości przedmiotu umowy, narusza  więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samy wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że § 12 ust. 5 i 6 wzoru umowy otrzymują nowe następujące brzmienie:
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 0,2 % wskazanej w ofercie ceny brutto sprzętu, którego dotyczy naruszenie, jednak nie mniej niż 50 zł, za każdy dzień opóźnienia w realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 5, lub § 4 Umowy. Kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzednim nie może przekraczać 10 % wskazanej w ofercie ceny brutto sprzętu, którego dotyczy naruszenie, a w przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 10 % wskazanej w ofercie ceny brutto sprzętu, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie ponadto prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 0,2 % wskazanej w ofercie ceny brutto sprzętu, którego dotyczy naruszenie, jednak nie mniej niż 50 zł, za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do realizacji naprawy gwarancyjnej danego sprzętu lub jej zakończeniu po terminie określonym w § 7 ust. 5 Umowy; zapis ust. 5 zd. 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

Pytanie 115

Dotyczy §2 ust. 9 lit. c– załącznika nr 3 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia każdej sztuki sprzętu do miejsca  docelowego na terenie Obiektu (§2 ust. 9 lit. c)  do maksymalnie 1 godziny?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 116

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z wymogu dostarczenia dokumentacji serwisowej i/lub    oprogramowania serwisowego na potrzeby Zamawiającego (warunki gwarancji i serwisu)? Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi zawierającą wszystkie niezbędne dla Zamawiającego informacje.
Odpowiedź: Zamawiający uznaje takie rozwiązanie za już spełniające warunki specyfikacji.
Pytanie 117
Wnosimy o usunięcie następującego wymogu: „Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy”. 

Część producentów, ze względu na bezpieczeństwo, nie wyraża zgody na usuwanie lub przekazywanie kodów/ haseł serwisowych nieautoryzowanym przez nich podmiotom. Zapisy wprowadzone przez Zamawiającego do umowy spowodują, że uzyska on pełny dostęp do ingerencji w urządzenia będące przedmiotem postępowania, a co za tym idzie wytwórca utraci pewność, że urządzenia za które ponosi on prawną odpowiedzialność nie ulegają modyfikacjom i są konserwowane i naprawiane w sposób właściwy. Z tego też powodu pełna odpowiedzialność za występowanie incydentów medycznych zostanie zdjęta z wytwórcy i przejmie ją użytkownik – podmiot dokonujący ingerencji w urządzenie. Trudno również wyobrazić sobie prowadzenie serwisu bez odpowiedniego szkolenia. Szkolenie zaś, które zakończone byłoby otrzymaniem pełnych uprawnień serwisowych jest niemożliwe ponieważ nie ma żadnej pewności, czy przedstawione osoby zdadzą niezbędne w takich wypadkach stosowne egzaminy umożliwiające otrzymanie takich uprawnień.
Odpowiedź: Warunek pozostaje bez zmian.
Pytanie 118

Wnosimy o usunięcie następującego  wymogu „Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu(uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy)”

Niektóre urządzenia nie posiadają możliwości zdalnego podłączenia się do menu serwisowego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany, wiec jego ewentualny brak nie wpływa na ważność oferty.
Pytanie 119
Wnosimy o wprowadzenie następującej modyfikacji zapisu „Szkolenia dla personelu informatycznego w celu umożliwienia m. in. zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 1 osoba),” na następujący:

„Szkolenia dla personelu informatycznego w celu umożliwienia m. in. zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 1 osoba), o ile dotyczy.”

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku obu pakietów (część 1 i 2) wykreśla poz. 18 warunków gwarancji, serwisu i szkolenia.
Zamawiający informuje, że § 7 ust. 4 umowy zostanie usunięty.
Pytanie 120
Wnosimy o zmianę zapisu: „Za czas otrzymania dokumentu JEDZ przez Zamawiającego zostanie uznana data i godzina odesłania wiadomości zwrotnej, potwierdzającej jego otrzymanie przez pracownika Zamawiającego” na następujący: „Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego Zamawiającego”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 121

Dotyczy § 4 ust. 5 wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – zał. nr 3 do Umowy
Prosimy o dostosowanie brzmienia powyższego zapisu umownego do regulacji art. 33 pkt 2 RODO, zgodnie z którym: „Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi.”, poprzez nadanie mu brzmienia:

„5. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin od jego wystąpienia, zawiadomić Administratora Danych o wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy Powierzenia, zgodnie z art. 33 RODO. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest zgłosić drogą mailową pod adres: dane.osobowe@su.krakow.pl.”

Proszę zwrócić uwagę, że powyższa zmiana nie wpłynie na możliwość wywiązania się przez Zamawiającego z obowiązku spoczywającego na nim zgodnie z art. 33 pkt 1 RODO. Zamawiający jest bowiem zobowiązany do zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu  w ciągu 72 godzin od jego stwierdzenia. Dopóki więc Zamawiający nie poweźmie wiedzy o wystąpieniu przypadku naruszenia, termin ten nie rozpoczyna biegu. Pozostaje zatem bez wpływu na powyższe zobowiązanie Zamawiającego, jako administratora, w jakim terminie podmiot przetwarzający (tu: wykonawca) zgłosi je Zamawiającemu. Na podmiocie przetwarzającym spoczywa zaś obowiązek wywiązania się z tego zobowiązania bez zbędnej zwłoki. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. 

Zmianie ulega § 4 ust. 5 wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – zał. nr 3 do Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie: 

Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki zawiadomić Administratora Danych o wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy Powierzenia, zgodnie z art. 33 RODO. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest zgłosić drogą mailową pod adres: dane.osobowe@su.krakow.pl
Pytanie 122

Dotyczy § 7 ust. 1 wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – zał. nr 3 do Umowy
Wnosimy o doprecyzowanie brzmienia ww. zapisu w sposób zaproponowany poniżej tak, aby wskazać jednoznacznie, że wykonawca jest odpowiedzialny za własne działania i zaniechania, niezgodne z postanowieniami umowy lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, nie zaś za działania innych, bliżej nieokreślonych osób trzecich.
„Podmiot Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez osobę, której dane dotyczą lub Administratora Danych z tytułu działań Podmiotu Przetwarzającego niezgodnych z zapisami niniejszej Umowy Powierzenia, RODO oraz krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych, a także innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dane będą przetwarzane, w tym w szczególności za niezgodne z treścią Umowy Powierzenia udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. 

Zmianie ulega § 7 ust. 1 wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – zał. nr 3 do Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie: 

Podmiot Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez osobę, której dane dotyczą lub Administratora Danych z tytułu działań Podmiotu Przetwarzającego niezgodnych z zapisami niniejszej Umowy Powierzenia, RODO oraz krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych, a także innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dane będą przetwarzane, w tym w szczególności za niezgodne z treścią Umowy Powierzenia udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający.”
Pytanie 123

Dotyczy § 3 ust. 2 wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – zał. nr 3 do Umowy
Wnosimy o wprowadzenie następującej modyfikacji ww. zapisu:
„2. Podmiot Przetwarzający zobowiąże osoby, o których mowa w ust. 1 do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia w trakcie ich zatrudnienia jak również po jego ustaniu.” 
Przetwarzanie danych osobowych przez pracowników odbywa się w związku z zatrudnieniem, w szczególności w celu wykonywania umowy o pracę, w tym wykonania obowiązków określonych np. w umowie o pracę.  To na czas zatrudnienia pracownicy otrzymują upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych może zatem obowiązywać wyłącznie w okresie zatrudnienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 124

Dotyczy § 1 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy – załącznika nr 3 do SIWZ
Wnosimy o wprowadzenie następującej modyfikacji ww. zapisu:

„2) zamówienie opcjonalne obejmujące wykonanie dostawy sprzętu bezpośrednio do zabezpieczanego przez Wykonawcę magazynu i przechowanie przez Wykonawcę sprzętu w magazynie, na zasadach określonych w § 3 Umowy. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej, nie później niż na 14 dni9 tygodni przed terminem końcowym dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, wskazując zakres i okres czasu w jakim realizowane będzie zamówienie opcjonalne.” 

Proszę zwrócić uwagę, iż termin maksymalny wyznaczony przez Zamawiającego na złożenie oświadczenia wyrażającego wolę skorzystania z prawa opcji jest wyjątkowo krótki. Wyprodukowanie i dostawa tak specjalistycznego sprzętu medycznego z zagranicy zajmuje kilka tygodni, a należy również przewidzieć czas niezbędny na dostawę na terenie kraju. 

Pozostawiając Wykonawcy 14 dni na wykonanie zamówienia opcjonalnego Zamawiający wymagałby praktycznie zamówienia przez Wykonawcę sprzętu w ramach zamówienia opcjonalnego jeszcze przed zgłoszeniem przez Zamawiającego zapotrzebowania w tym zakresie. Tym samym narażając Wykonawcę na ryzyko poniesienia wygórowanych kosztów związanych z przechowywaniem tego sprzętu do czasu ewentualnej dostawy w magazynie (wynajęcie powierzchni magazynowej, ubezpieczenie sprzętu itp.) oraz ryzyko związanego z ewentualnym zwrotem zamówionego towaru do producenta, w przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji.

W świetle powyższych argumentów, wydłużenie terminu dostawy w zakresie zamówienia opcjonalnego do min. 6 tygodni jest niezbędne, ażeby jednocześnie umożliwić wykonawcy racjonalne zaplanowanie dostawy zamówienia opcjonalnego, i po wtóre nie narażać wykonawcy na poniesienie nadmiernych dodatkowych kosztów, które wykonawca będzie starał się przecież skompensować poprzez podwyższenie ceny oferty. 

W przeciwnym wypadku konieczne będzie wprowadzenie zmiany ww. postanowienia umowy, które zagwarantuje Wykonawcy zwrot kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem się do wykonania przedmiotu zamówienia opcjonalnego.

Co więcej, niewykonanie umowy w zakresie zamówienia opcjonalnego jest obwarowane nie tylko karą umowną w wysokości 10% całkowitej wartości zamówienia za niewykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1  umowy, ale również drugą karą za opóźnienie w zachowaniu terminu dostawy sprzętu w wysokości 10% wskazanej w ofercie ceny brutto sprzętu, którego to opóźnienie dotyczy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 125

Dotyczy § 1 ust. 6 wzoru umowy – załącznika nr 3 do SIWZ
Wnosimy o wprowadzenie następującej modyfikacji ww. zapisu:

„6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących Szpitala Uniwersyteckiego, oznaczonych czytelnie klauzulą „Informacje Poufne”, a uzyskanych i powierzonych w związku z realizacją Umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Szpitala Uniwersyteckiego w czasie trwania Umowy, jak i po zakończeniu jej wykonywania, z zastrzeżeniem informacji: (i)  jawnych, powszechnie znanych lub w inny sposób ogólnie dostępnych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, (ii) które znajdowały się w posiadaniu Wykonawcy nie podlegając obowiązkowi zachowania poufności w momencie ujawnienia Informacji Poufnych przez Zamawiającego, (iii) które zostały podane do wiadomości publicznej lub w inny sposób udostępnione publicznie bez udziału i nie z powodu Wykonawcy z naruszeniem postanowień niniejszej umowy, (iv) które zostały ujawnione na rzecz Wykonawcy przez osobę trzecią, która nie była zobowiązana wobec Zamawiającego do nie wyjawiania takich informacji innym osobom, (v) które muszą być ujawnione z mocy prawa.”

Zamawiający ograniczył zakres informacji poufnych jedynie do informacji “jawnych” w rozumieniu przepisów prawa. Informacjami jawnymi w rozumieniu przepisów są zaś tzw. informacje publiczne. Jest to pojęcie ustawowe, zawarte w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W świetle art. 1 ust. 1 tej ustawy „każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie". Takimi informacjami są np.: informacje o polityce kraju, majątku publicznym treść dokumentów urzędowych. Ogólną zasadą, która wynika z ww. przepisu, jest powszechny dostęp do informacji. Wszelkie wyjątki od tej zasady powinny być zatem formułowane w sposób wyraźny, a wątpliwości powinny przemawiać na rzecz dostępu do nich. Stąd konieczność doprecyzowania, co Zamawiający rozumie pod pojęciem informacji poufnych i dookreślenia zakresu informacji wyłączonych z obowiązku zachowania poufności informacji. Wszak Wykonawca, również podczas realizacji zamówienia publicznego, ale przede wszystkim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością, ma dostęp do szerokiego zakresu informacji, udostępnionych mu z różnych źródeł i nie każda taka informacja powinna podlegać  obowiązkowi zachowania jej w poufności
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż §1 ust. 6 wzoru umowy otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących Szpitala Uniwersyteckiego, uzyskanych i powierzonych w związku z realizacją Umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Szpitala Uniwersyteckiego w czasie trwania Umowy, jak i po zakończeniu jej wykonywania, z zastrzeżeniem informacji: jawnych, powszechnie znanych lub w inny sposób ogólnie dostępnych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz informacji, które muszą zostać ujawnione zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Pytanie 126

Dotyczy § 2 ust. 5 wzoru umowy – załącznika nr 3 do SIWZ
Wnosimy o wprowadzenie następującej modyfikacji ww. zapisu:

„5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 1) lit. b Umowy, na zasadach określonych w Umowie i załączniku nr 1 do Umowy w terminie wskazanym przez osobę odpowiedzialną za realizację Umowy po stronie Szpitala Uniwersyteckiego, ale nie wcześniej niż w terminie 8 tygodni od otrzymania przez wykonawcę pisemnej informacji w tym zakresie, najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku, przez co rozumie się w szczególności instalację/montaż i uruchomienie sprzętu w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego wraz ze szkoleniem personelu Szpitala Uniwersyteckiego oraz doręczenie Szpitalowi Uniwersyteckiemu prawidłowo wystawionej faktury w tym terminie.” 

Zważywszy na fakt, że termin zostanie ustalony jednostronnie, konieczne jest uszczegółowienie wymogu w zakresie terminu montażu i instalacji sprzętu z przyczyn obiektywnych. Wykonanie montażu tak znacznej liczby urządzeń, zwłaszcza w terminie odległym od terminu dostawy, jak i sam sposób przeprowadzenia montażu wymaga odpowiedniego przygotowania, niezbędne jest zaplecze czasowe do zaplanowania pracy ekipy montażowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 127

Dotyczy § 2 ust. 12 wzoru umowy – załącznika nr 3 do SIWZ

Wnosimy o wprowadzenie następującej modyfikacji ww. zapisu:

„12. Wykonawca odpowiada na zasadzie winyryzyka za wszelkie zniszczenia, uszkodzenia powstałe wskutek działań lub zaniechań Wykonawcy na terenie budowy oraz w Obiekcie podczas dostawy, instalacji/montażu i uruchomienia sprzętu. Wykonawca gwarantuje i wyraża zgodę na to, iż wszelkie czynności związane z dostarczeniem, montażem/instalacją i uruchomieniem sprzętu na terenie bodowy oraz Obiektu wykonywać będzie w obecności wyznaczonego pracownika Szpitala Uniwersyteckiego.” 

Proszę zwrócić uwagę, że odpowiedzialność na zasadzie ryzyka została określona w kodeksie cywilnym dla określonego zakresu przypadków. Zaliczamy do nich m.in.: (i) odpowiedzialność za zawalenie się budowli, którą ponosi samoistny posiadacz budowli (art. 434 k.c.), (ii) odpowiedzialność prowadzącego przedsiębiorstwo wprowadzane w ruch za pomocą sił przyrody, np. pary, gazu, za szkodę na osobie lub mieniu w następstwie ruchu tego przedsiębiorstwa (art. 435 k.c.), czy (iii) odpowiedzialność producenta produktu niebezpiecznego za szkodę na osobie wyrządzoną przez taki produkt (art. 4491 k.c.).   


Mając na uwadze sens społeczny działania przepisów, według których odpowiedzialność za szkodę ponosi Wykonawca, działania Wykonawcy i wywołane nimi szkody powinny podlegać odpowiedzialności na zasadzie winy, zgodnie z art. 415 Kodeksu Cywilnego. 

Określenie odpowiedzialności Wykonawcy w sposób zaproponowany powyżej zapewnia, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania własne, w tym za działania i zaniechania swoich pracowników, co wynika z mocy samego prawa.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 128

Dotyczy § 2 ust. 13 wzoru umowy – załącznika nr 3 do SIWZ
Wnosimy o wprowadzenie następującej modyfikacji ww. zapisu:

„13. W związku z faktem, że przedmiot Umowy jest realizowany w ramach Projektu wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania Umowykażdej chwili do poddania się wszelkim niezbędnym kontrolom, w zakresie przewidzianym przepisami prawa powszechnie obowiązującego, dokonywanym przez upoważnione do tego organy/instytucje przez cały okres realizacji i trwałości Projektu, każdorazowo w dniu robocze (tj. na dzień podpisania Umowy co najmniej do 31 grudnia 2025 roku). Dotyczy to w szczególności obowiązku przedłożenia przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji związanej z realizacją niniejszej Umowy oraz umożliwienia kontroli przechowywania sprzętu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy w magazynie Wykonawcy. Szpital Uniwersytecki zobowiązuje się do bezzwłocznego powiadomienia Wykonawcy o mającej nastąpić kontroli, o ile to możliwe, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.” 

Prosimy o ograniczenie obowiązku poddawania się przez Wykonawcę kontrolom wyłącznie do przypadków, gdy obowiązek ich przeprowadzenia przez upoważnione organy/instytucje wynika z przepisów prawa. 

Zapis wymaga również doprecyzowania, tak aby jasno wynikało z niego, iż kontrole w zakresie przechowywania sprzętu w magazynie dotyczą jedynie sprzętu dostarczanego w ramach zamówienia opcjonalnego. To bowiem odnośnie tego sprzętu, Zamawiający wprowadził wymóg przechowywania w magazynie, opisany w treści umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy. Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Projektu pn. Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”, co niesie za sobą konieczność dopełnienia wymogów z tym związanych, w tym m.in. obowiązku poddania się kontrolom wykonywanym przez upoważnione do tego instytucje/organy.
Pytanie 129

Dotyczy § 3 ust. 1 wzoru umowy – załącznika nr 3 do SIWZ
Wnosimy o wprowadzenie następującej modyfikacji ww. zapisu:

„1. Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu Umowy objętego prawem opcji, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) Umowy, zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu bezpośrednio do magazynu Wykonawcy w terminie określonym w Harmonogramie dostaw najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 roku, przy czym Wykonawca zobowiązuje się w terminie do dnia 30 września 2018 roku zrealizować dostawę sprzętu, o wartości nie mniejszej niż 70% łącznej ceny brutto sprzętu wskazanej w ofercie - Załączniku nr 1 do umowy (poz. A), pod warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w sposób określony w §1 ust. 1 pkt2) zd.2 oraz zobowiązuje się do przechowania sprzętu w magazynie do dnia jego dostawy do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2019 roku. Zapisy § 2 ust. 2 i 3 Umowy stosuje się odpowiednio.”
Doprecyzowanie zapisu umownego jest niezbędne ze względu na konieczność zapewnienia Wykonawcy realnej możliwości wykonania zobowiązania w zakresie zamówienia opcjonalnego. Wykonawca musi mieć zagwarantowany czas niezbędny na wyprodukowanie sprzętu oraz jego transport pomiędzy uzyskaniem informacji o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji, a terminem realizacji zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 130

Dotyczy § 3 ust. 2 wzoru umowy – załącznika nr 3 do SIWZ
Wnosimy o wprowadzenie następującej modyfikacji ww. zapisu:
„2. Dostawa sprzętu do magazynu zostanie potwierdzona protokołem odbioru dostawy sporządzonym w dniu dostawy uzgodnionym z Zamawiającym po dostawie sprzętu do magazynu Wykonawcy. Protokół odbioru dostawy będzie stanowił potwierdzenie odbioru sprzętu w zakresie wykonania jego dostawy i nie będzie potwierdzał prawidłowego funkcjonowania sprzętu, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jednocześnie, w dniu dokonania odbioru sprzętu w magazynie, Strony sporządzą protokół przekazania sprzętu do magazynu Wykonawcy. Protokoły, o których mowa niniejszym ustępie będą zawierały w szczególności: strony umowy, numer zawartej umowy, numery seryjne dostarczanego sprzętu.” 
Prosimy o doprecyzowanie zapisu w sposób zaproponowany powyżej, aby umożliwić wykonawcy racjonalne zaplanowanie działań w procesie dostawy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 131

Dotyczy § 3 ust. 4 wzoru umowy – załącznika nr 3 do SIWZ
Wnosimy o wprowadzenie następującej modyfikacji ww. zapisu:
„4. Wykonawca, od dnia podpisania protokołu przekazania sprzętu do magazynu zobowiązuje się utrzymywać na własny koszt i ryzyko we właściwym stanie technicznym sprzęt, zapewniając jego kompletność i przydatność do użytku zgodnie z przeznaczeniem, do dnia podpisania protokołu instalacji i montażu w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego oraz oświadcza, iż zobowiązanie to nie stanowi i nie będzie stanowić podstawy do wysuwania ani dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń względem Szpitala Uniwersyteckiego, w szczególności roszczeń o zapłatę wynagrodzenia innego niż to, o którym mowa w § 9 ust. 6 Umowy, pokrycia kosztu utrzymania sprzętu i mediów w okresie przechowywania w magazynie ani roszczeń odszkodowawczych.” 

Powyższa modyfikacja jest niezbędna w celu zabezpieczenia interesów obu Stron umowy. Zamawiający pozostaje zabezpieczony w zakresie ew. roszczeń Wykonawcy w zakresie pokrycia dodatkowych, nieprzewidzianych w umowie kosztów, zaś Wykonawca zyskuje zapewnienie, że otrzyma wynagrodzenie za prawidłowo wykonane zobowiązanie, wymienione w § 9 ust. 6 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy i jednocześnie wyjaśnia, że § 3 ust. 4 wzoru umowy nie ogranicza prawa Wykonawcy do dochodzenia wynagrodzenia określonego w § 9 ust.6 wzoru umowy z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy w tym zakresie.
Pytanie 132

Dotyczy § 3 ust. 12 wzoru umowy – załącznika nr 3 do SIWZ
Wnosimy o wprowadzenie następującej modyfikacji ww. zapisu:

„12. Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie sprzętu przez osobę wskazaną w Umowie jako osoba odpowiedzialna za realizację Umowy po stronie Szpitala Uniwersyteckiego w okresie przechowania w magazynie wyłącznie w sposób nie naruszający oznakowania wymaganego przepisami prawa. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, iż oznakowanie naniesione przez Szpital Uniwersytecki nie ulegnie zniszczeniu, zatarciu, usunięciu, modyfikacji przez osoby nieuprawnione. W przypadku zniszczenia, zatarcia, usunięcia, modyfikacji oznaczeń o których mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Szpitala Uniwersyteckiego o zaistnieniu tych okoliczności.” 

Doprecyzowanie dozwolonego zakresu zmian w oznakowaniu wyrobów jest niezbędne z punktu widzenia przepisów prawa. Przepisy określają bowiem wymogi w zakresie oznakowania wyrobów, a dowolna, niczym nieograniczona modyfikacja w tym zakresie (w tym zmiana, zakrycie, usunięcie), może powodować naruszenie tych przepisów. W związku z powyższym prosimy o ograniczenie możliwości oznakowania w taki sposób, aby zapewnić nadal zgodność z prawem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy. Zamawiający wyjaśnia, iż sposób oznakowania sprzętu przez Szpital Uniwersytecki nie będzie naruszał oznakowania wymaganego przepisami prawa.
Pytanie 133

Dotyczy § 5 ust. 1 wzoru umowy – załącznika nr 3 do SIWZ
Wnosimy o wprowadzenie następującej modyfikacji ww. zapisu:

„1. Wykonawca udziela … miesięcznej gwarancji na sprzęt (dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z ewentualnymi urządzeniami peryferyjnymi), także w zakresie wad ukrytych, której termin rozpoczyna się z dniem realizacji przedmiotu Umowy w zakresie dostawy sprzętu (tj. § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 Umowy), z zastrzeżeniem, że okres gwarancji nie ulegnie zakończeniu dla danego urządzenia wcześniej niż przed upływem 24 miesięcy od dnia instalacji/montażu i uruchomienia sprzętu w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określa także Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1 do Umowy.” 
Powyższa modyfikacja jest niezbędna z uwagi na fakt, iż okres gwarancji może biec różnie dla poszczególnych urządzeń. Po pierwsze na podstawie zapisów umowy poszczególne dostawy sprzętu stanowią przedmiot odrębnego odbioru, a zatem okres gwarancji rozpoczyna bieg wcześnie w odniesieniu do urządzeń odebranych wcześniej niż pozostałe. Po drugie, okres gwarancji dla urządzeń może podlegać zmianie (wydłużeniu) ze względu na ew. wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków gwarancyjnych w stosunku do poszczególnych urządzeń. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż bieg terminu okresu gwarancji liczony będzie odrębnie dla każdego urządzenia od daty jego instalacji/montażu i uruchomienia w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego.
Pytanie 134

Dotyczy § 7 ust. 8 wzoru umowy – załącznika nr 3 do SIWZ

Wnosimy o wprowadzenie następującej modyfikacji ww. zapisu:

„8. W przypadku braku możliwości usunięcia wady sprzętu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany reklamowanego sprzętu na nowy wolny od wad w terminie do 14 dni roboczych od dnia upływu terminu na naprawę, o którym mowa w § 7 ust. 5 umowywysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, natomiast w przypadku trzykrotnej naprawy tej samej usterki sprzętu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany całego uszkodzonego modułu/części/podzespołu na nowy wolny od wad w terminie do 14 dni roboczych od dnia upływu terminu na naprawę, o którym mowa w § 7 ust. 5 umowywysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu po 4 zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Szpital Uniwersytecki wzywa Wykonawcę do realizacji jego obowiązków w terminie 7 dni. Bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu uprawnia Szpital Uniwersytecki do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Szpital Uniwersytecki uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 5 % kwoty brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 Umowy. W przypadku gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych.” 
Wskazana powyżej modyfikacja zapisu ust. 8 § 7 jest konieczna ze względu na kilka istotnych czynników. 


Po pierwsze, odnośnie terminu, w ciągu którego powinna nastąpić wymiana sprzętu (bądź modułu/części/podzespołu) na wolny od wad – ten termin nie może być liczony od zawiadomienia o wadzie z prostej przyczyny – Wykonawca ma 5 lub 10 dni roboczych na naprawę urządzenia. W tym terminie będzie podejmował kroki w celu wykonania naprawy (zorganizuje ekipę serwisową, ew. sprowadzi części zamienne itp.) i dopiero w tym terminie może stwierdzić, czy naprawa jest wykonalna. Termin na wymianę uszkodzonego sprzętu czy modułu/części/podzespołu może zatem rozpocząć bieg dopiero z upływem terminu na naprawę. Wykonawca potrzebuje bowiem czasu na sprowadzenie sprzętu czy odpowiednio modułu/części/podzespołu wolnego od wad.

Brzmienie ww. zapisu zaproponowane przez Zamawiającego narzuca na wykonawcę niemalże równocześnie: przeprowadzenie naprawy/ocenę czy naprawa jest możliwa do wykonania w terminie i sprowadzenie sprzętu (modułu/części/podzespołu) wolnego od wad w celu jego wymiany, co jest praktycznie niewykonalne.

Po drugie, obecne brzmienie pozostawia Zamawiającemu możliwość nałożenia na Wykonawcę de facto kilkukrotnej kary za to samo zawinienie Wykonawcy. Jest to niespotykane w obrocie gospodarczym i świadczy o nadużyciu prawa podmiotowego przez Zamawiającego.
Kwestia opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu swoich zobowiązań do usunięcia wady została uregulowana w § 12 ust. 6 Umowy, w którym Zamawiający zagwarantował sobie zapłatę kary z tego tytułu.

Z tego też powodu powyższy zapis musi zostać przeformułowany, jako że w chwili obecnej Zamawiającemu przysługują teoretycznie roszczenie o zapłatę jednocześnie kary za opóźnienie w zakończeniu naprawy gwarancyjnej (§ 12 ust. 6), za nienależyte wykonanie umowy (§ 12 ust. 3) a także za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy (§ 7 ust. 8), co w sposób ewidentny narusza funkcję kary umownej przewidzianą w k.c. To stawia w sposób drastyczny Wykonawcę w bardzo niepewnej sytuacji, której ryzyko może on próbować sobie kompensować poprzez podwyższenie ceny oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 135

Dotyczy § 12 ust. 3 wzoru umowy – załącznika nr 3 do SIWZ
Wnosimy o usunięcie ww. zapisu, w brzmieniu:

„3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości do 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 Umowy, w razie nienależytego wykonania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6 niniejszego paragrafu oraz § 7 ust. 8 Umowy. Jednakże w przypadku utraty, zniszczenia, doprowadzenia sprzętu do stanu 17 nienadającego się do użytku w okresie przechowania oraz niezrealizowania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z § 4 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 100 % wskazanej w ofercie ceny brutto utraconego, zniszczonego lub doprowadzonego do stanu nienadającego się do użytku sprzętu.”.
Wprowadzony przez Zamawiającego ww. zapis umowny umożliwia Zamawiającemu naliczenie kilku kar za to samo zawinienie Wykonawcy. W dalszych postanowieniach § 12 zamawiający wprowadził już uprawnienie do naliczenia kar w poszczególnych przypadkach nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. Pozostawienie ww. zapisu stanowiłoby zatem umożliwienie naliczenia kary 2 razy za ten sam przypadek nienależytego wykonania. Jest to niespotykane w obrocie gospodarczym i świadczy o nadużyciu prawa podmiotowego przez Zamawiającego.

Powyższa kara umowna jest też rażąco wysoka. Zgodnie z art. 483 k.c. podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem nie może, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (Sygn. akt V Ca2344/03), prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego. Przytoczony powyżej zapis jest też sprzeczny z przepisami działu III, Tytułu VII, Księgi III kodeksu cywilnego, jako że Wykonawca nie ma żadnego narzędzia do zdyscyplinowania Zamawiającego, w przypadku niewykonywania i nienależytego wykonywania jego zobowiązań, podczas gdy Zamawiający ma takich narzędzi prawnych kilka i to niewspółmiernie obciążających wykonawcę względem zaniedbań, jakie ewentualnie może on spowodować.

Charakter zastrzeżonych kar umownych co do zasady ma dyscyplinować wykonawców, a nie dążyć do wzbogacenia Zamawiającego. Zastrzeżenie w umowie rażąco wygórowanych kar umownych stanowi o jej sprzeczności z naturą umowy wzajemnej i zasadami współżycia społecznego.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy. § 12 ust. 2, 3, 4, 5 i 6 wzoru umowy dotyczy naliczenia kar umownych w różnych sytuacjach. Zamawiający nie będzie mógł zatem za to samo  naliczyć Wykonawcy niezależnie kilka kar umownych. Ponadto, każdy przypadek naliczenia kary umownej rozpatrywany jest przez Zamawiającego indywidualnie, a przed naliczeniem karu umownej Zamawiający wezwie wykonawcę do podania przyczyn niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
Pytanie 136

Dotyczy § 12 ust. 7 wzoru umowy – załącznika nr 3 do SIWZ
Wnosimy o wprowadzenie następującej modyfikacji ww. zapisu:
„7. Z uwagi na fakt, iż przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) Umowy, jest współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i jakiekolwiek opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy, mające postać choćby opóźnienia w realizacji jedynie części przedmiotu Umowy (w tym opóźnienie w doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury) może spowodować po stronie Szpitala Uniwersyteckiego ryzyko utraty dofinansowania, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy (w szczególności w przypadku opóźnienia w doręczeniu Szpitalowi Uniwersyteckiemu prawidłowo wystawionej faktury), o ile w wyniku tego opóźnienia dojdzie do utraty dofinansowania przez Zamawiającego, bez wyznaczania terminu dodatkowego, w terminie 60 dni liczonych od dnia następującego po terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca oświadcza, iż nie będą mu z tego tytułu przysługiwać żadne roszczenia (w szczególności roszczenia odszkodowawcze lub oparte na innej podstawie prawnej) i zobowiązuje się ich nie wysuwać w przyszłości.”
Powyższa modyfikacja jest niezbędna w celu doprecyzowania intencji zawartej w ww. zapisie. Możliwość odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z Wykonawcą powinna bowiem dotyczyć przypadku, gdy wskutek opóźnienia Wykonawcy w realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy Zamawiający utraci dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 137

Dotyczy § 14 ust. 1 wzoru umowy – załącznika nr 3 do SIWZ
Wnosimy o wprowadzenie następującej modyfikacji ww. zapisu:
„1. W związku z planowanym na rok 2019 przeniesieniem siedziby Szpitala Uniwersyteckiego do dzielnicy Kraków-Prokocim – Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia aneksu do Umowy w celu dostosowania jej postanowień dotyczących w szczególności: terminów, zakresu świadczeń stron, wynagrodzenia, lokalizacji etc. w zależności od potrzeb Szpitala Uniwersyteckiego wynikających ze zmian w strukturze organizacyjnej Szpitala. Wykonawca akceptuje fakt, że Szpital Uniwersytecki, działając z należytą starannością, na dzień zawarcia Umowy nie jest w stanie precyzyjnie przewidzieć koniecznego zakresu zmian i zobowiązuje się do ścisłej współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim, w szczególności w przypadku istotnej zmiany postanowień Umowy, w tym zmniejszenia zakresu przedmiotowego Umowy i należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Szpital Uniwersytecki ma prawo rozwiązania Umowy (w całości lub w części) z zachowaniem 6030-dniowego terminu wypowiedzenia, w przypadku gdy w związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej Szpitala dalsze wykonywanie Umowy byłoby zbędne, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze lub roszczenie oparte na innej podstawie prawnej, za wyjątkiem roszczeń o zwrot udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z zawarciem umowy i przygotowaniem się do wykonania zobowiązań z niej wynikających.” 

Zmodyfikowanie ww. zapisu wzoru umowy w sposób przedstawiony powyżej wydaje się być nieodzowne, biorąc pod uwagę konieczność zachowania zasady równości stron sformułowaną w przepisach art. 7 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 3531 k.c. oraz art. 5 k.c. W wypadku pozostawienia przedstawionego wyżej zapisu wzoru umowy w pierwotnej wersji, dojdzie do naruszenia powołanych przepisów prawa, Zamawiający ułożył bowiem stosunek zobowiązaniowy sprzecznie z naturą tego rodzaju umów (sprzedaż/dostawa), nadużywając przy tym dominującej pozycji, jako jednej z jego stron. 
Umowa w obecnym kształcie jest niekorzystna dla wykonawcy, gdyż z jednej strony zobowiązuje go do dostaw towarów w z góry oznaczonym terminie, co obliguje do zamawiania i magazynowania towarów objętych umową, zaś z drugiej strony nie gwarantuje mu zamówienia zawartej w umowie ilości asortymentu, którego dostawa stanowi przedmiot zamówienia, dotrzymania terminu odbiorów, czy płatności wynagrodzenia. 

Przy pozostawieniu przez Zamawiającego ww. zapisu w brzmieniu niezmienionym, Wykonawca będzie zmuszony do zamawiania towarów u producentów ponosząc przy tym ogromne ryzyko, że Zamawiający zrezygnuje z ich zakupu i nie pokryje kosztów poniesionych przez wykonawcę.

Rezygnacja może mieć miejsce, ale wyłącznie w odniesieniu do towarów niewyprodukowanych i niedostarczonych, zaś 30 dni nie stanowi terminu wystarczającego na wyprodukowanie sprzętu.

Wnosimy o wydłużenie terminu wypowiedzenia, aby dać Wykonawcy możliwość reakcji.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 14 ust. 1 wzoru umowy:
W związku z planowanym na rok 2019 przeniesieniem siedziby Szpitala Uniwersyteckiego do dzielnicy Kraków-Prokocim – Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia aneksu do Umowy w celu dostosowania jej postanowień dotyczących w szczególności: terminów, zakresu świadczeń stron, wynagrodzenia, lokalizacji etc. w zależności od potrzeb Szpitala Uniwersyteckiego wynikających ze zmian w strukturze organizacyjnej Szpitala. Wykonawca akceptuje fakt, że Szpital Uniwersytecki, działając z należytą starannością, na dzień zawarcia Umowy nie jest w stanie precyzyjnie przewidzieć koniecznego zakresu zmian i zobowiązuje się do ścisłej współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim, w szczególności w przypadku istotnej zmiany postanowień Umowy, w tym zmniejszenia zakresu przedmiotowego Umowy i należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Szpital Uniwersytecki ma prawo rozwiązania Umowy (w całości lub w części) z zachowaniem 60-dniowego terminu wypowiedzenia, w przypadku gdy w związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej Szpitala dalsze wykonywanie Umowy byłoby zbędne, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze lub roszczenie oparte na innej podstawie prawnej.”

Ponadto, Zamawiający wyjaśnia, że zmiana umowy na podstawie § 14 ust. 1 może nastąpić jedynie w sytuacji wyjątkowej, tj. bezpośrednio związanej ze zmianami w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, w formie aneksu, którego treść musi zostać zaakceptowana przez obie strony umowy.
Pytanie 138

Dot. Załącznik nr 3 „wzór umowy”  par. 5 ust. 6 oraz Załącznik 1 a– część 1 i 2 „Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia” pkt. 14 „Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.„ 
Serwisowanie aparatury może wykonywać wyłącznie personel autoryzowany przez wytwórcę, posiadający kwalifikacje i doświadczenie zawodowe [zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dn. 20 maja 2010 roku (art. 80 pkt 4 i 5)] . Niewłaściwie serwisowana aparatura nie jest bezpieczna i stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów. Jest to igranie ze zdrowiem ludzi, dlatego firma (…)* nie odpowiada za bezpieczeństwo eksploatacji lamp  z rodziny VOLISTA, jeśli czynności serwisowe lub naprawy są wykonywane przez osoby nie autoryzowane przez naszą firmę.

Urządzenia medyczne niewłaściwie serwisowane bądź bez właściwych przeglądów technicznych mogą pracować odmiennie od zakładanych parametrów, pomimo pozornej sprawności technicznej. Może to być niewidoczne dla niewykwalifikowanego bądź niedoświadczonego personelu.

Przekazanie Zamawiającemu wszelkich haseł, kodów, blokad serwisowych stanowi bezpośrednie zagrożenie dla pacjentów i nie jest zgodne z zapisami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dn. 20 maja 2010 roku (art. 80 pkt 5)  stąd też prosimy o rezygnację z niniejszych zapisów.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.
Pytanie 139

Dot. Załącznik nr 3 „wzór umowy”  par. 5 ust. 5, Załącznik 1 a– część 1 i 2 „Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia” pkt. 23 „Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta.” 
Czy Zamawiajacy zgodzi się na przekazanie jedynie dokumentacji serwisowej ( w języku angielskim lub polskim )  w zakresie wykazu czynności przeglądowych oraz podstawowej diagnostyki urządzenia? Zgodnie z  wytycznymi producenta sprzętu oraz Ustawy o Wyrobach Medycznych z dn. 20 maja 2010 roku (art. 80 pkt 4 i 5) osoby niedoświadczone, niewykwalifikowane nie moge podjemować się samodzielnych napraw sprzętu. Serwisowanie aparatury może wykonywać wyłącznie personel powołany/ autoryzowany przez wytwórcę, posiadający kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Niewłaściwie serwisowana aparatura nie jest bezpieczna i stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów. Poza tym otrzymanie pełnej dokumentacji serwisowej nic nie daje osobom nieprzeszkolonym w fabryce producenta i stanowi niepotrzebne przesłanki do serwisowania aparatury przez osoby nieupoważnione i nie wyposażone przez fabrykę w narzędzia i programy serwisowe.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.
Pytanie 140

Pytania dotyczą Załącznika nr 1a Pakiet 1 – Lampy operacyjne 

dotyczy punktu 1 i 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie i ewentualną korektę zapisu w punkcie 1 oraz 2  Załącznika nr 1a do SIWZ w którym Zamawiający wymaga zaoferowania dwugłowicowej lampy operacyjnej natomiast w tabeli „Zamówienie Podstawowe” oraz w tabeli „Zamówienie Opcjonalne” Zamawiający wymienia lampy operacyjne sufitowe jednoczaszowe.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje lamp jednogłowicowych/jednoczaszowych i skoryguje błędne opisy w tym zakresie.
Pytanie 141

Pytania dotyczą Załącznika nr 1a Pakiet 1 – Lampy operacyjne 
dotyczy punktu 18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy operacyjne wyposażone w centralny uchwyt sterujący oraz dodatkowy jeden uchwyt „brudny” zainstalowany przy przegubie czaszy zamiast na czaszy lampy? 

Pragniemy podkreślić że proponowane rozwiązanie gwarantuje możliwość pozycjonowania czaszy przez personel pomocniczy tak jak w przypadku uchwytów zlokalizowanych na czaszy lampy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 142

Pytania dotyczą Załącznika nr 1a Pakiet 1 – Lampy operacyjne 

dotyczy punktu 19

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu lampy z możliwością przyszłej rozbudowy o wysięgnik przeznaczony do instalacji monitora medycznego LCD czy może wymaga zaoferowania lampy już z wysięgnikiem pod monitor medyczny LCD?

Odpowiedź: Wystarczająca jest deklaracja o możliwości przyszłej rozbudowy. Zamawiający nie wymaga zaoferowania lampy już z wysięgnikiem pod monitor medyczny.
Pytanie 143
Pytania dotyczą Zalącznika nr 1a Pakiet 2 – Lampy Zabiegowe

dotyczy punktu 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy zabiegowe posiadające możliwość regulacji wysokości czaszy dzięki ramieniu uchylnemu oraz możliwość manewrowania czaszą w dwóch osiach? 

Pragniemy zauważyć że proponowane rozwiązanie daje takie same możliwości pozycjonowania czaszy jak w przypadku wysięgników czasz z możliwością obrotu w trzech osiach.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 144

Dotyczy załącznika 1a w zakresie opisu lamp operacyjnych:

Prosimy o doprecyzowanie ile Zamawiający przewiduje kamer w lampach? Zauważalna jest rozbieżność pomiędzy zestawieniem w postaci tabeli przewodniej asygnującej lampy do konkretnych pomieszczeń gdzie widzimy lampy jednoczaszowe zarówno z kamerami jak i bez kamer a dalej w opisie parametrów technicznych lamp w pkt 1 wymagany jest zestaw dwugłowicowy w domyśle dwuczaszowy.

Czy zatem zestawy mają być jednoczaszowe czy dwuczaszowe jak sugeruje pkt 1 tabeli parametrów technicznych?

Prosimy o doprecyzowanie czy lampa przygotowana do współpracy z kamerą i monitorem oznacza konieczność zaoferowania lampy operacyjnej jednoczaszowej z przygotowaniem do kamery HD i zaoferowania w zestawie dodatkowego ramienia na monitor LCD montowanego w osi mocującej lampę? 

Kamera, ramię, jedna czasza lub dwie czasze to istotne pozycje w cenniku każdego producenta, dlatego odpowiedź na to pytanie jest kluczowa i uniemożliwi swobodną interpretację konfiguracji przez potencjalnych dostawców.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje lamp jednogłowicowych/jednoczaszowych i skoryguje błędne opisy w tym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, ze , że nie oczekuje dostawy dodatkowych akcesoriów w postaci kamer, monitorów czy ramion, lecz oczekuje jedynie deklaracji, że rozbudowa o takie elementy jest w ogóle możliwa.
Pytanie 145
Czy zamawiający w pakiecie nr 1 – lampy operacyjne wymaga aby zaoferowane lampy były kompatybilne z systemem integracji sal operacyjnych Endoalpha?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie 146

Czy zamawiający w pakiecie nr 1 – lampy operacyjne wymaga aby zaoferowana lampa miała możliwość regulacji średnicy oświetlanego pola w dwóch wielkościach granicznych 16cm i 23cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie 147
Czy zamawiający w pakiecie nr 1 – lampy operacyjne dopuści lampę o temperaturze barwowej regulowanej w zakresie większym od wymaganego ze skokową regulacją w przedziale 35000K - 50000K?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza - rozwiązanie opisane przez wykonawcę spełnia już warunki specyfikacji.
Pytanie 148
Czy zamawiający w pakiecie nr 1 – lampy operacyjne wymaga aby odwzorowanie barw R9 przez  lampę było równe lub większe od 97%?

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał parametru na poziomie min. 95 [%] natomiast wyższe wartości będą oceniane.
Pytanie 149
Czy zamawiający w pakiecie nr 1 – lampy operacyjne wymaga aby odwzorowanie barw R13 przez  lampę było równe lub większe od 98%?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza – rozwiązanie opisane przez wykonawcę spełnia już warunki specyfikacji.
Pytanie 150
Czy zamawiający w pakiecie nr 1 – lampy operacyjne wymaga aby zaoferowane miały możliwość regulacji natężenia światła w polu operacyjny w zakresie 100%-40% z opcją światła Endo 10%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie 151

Czy zamawiający w pakiecie nr 1 – lampy operacyjne oczekuje aby na dnie tuby imitującej głębokie pole operacyjne pozostała jasność lampy wynosiła minimum 94%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie 152
Czy zamawiający w pakiecie nr 1 – lampy operacyjne oczekuje aby na dnie tuby imitującej głębokie pole operacyjne i dwóch operatorów pozostała jasność lampy wynosiła minimum 45%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie 153

Czy zamawiający w pakiecie nr 2 – lampy zabiegowe wymaga aby zaoferowane lampy były kompatybilne z systemem integracji sal operacyjnych  Endoalpha?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie 154

Czy zamawiający w pakiecie nr 2 – lampy zabiegowe wymaga aby zaoferowana lampa miała możliwość regulacji średnicy oświetlanego pola w dwóch wielkościach granicznych 16cm i 23cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie 155 
Czy zamawiający w pakiecie nr 2 – lampy zabiegowe dopuści lampę o temperaturze barwowej 45000K?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza - rozwiązanie opisane przez wykonawcę spełnia już warunki specyfikacji.
Pytanie 156
Czy zamawiający w pakiecie nr 2 – lampy zabiegowe wymaga aby odwzorowanie barw R9 przez  lampę było równe lub większe od 90%?
Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagała współczynnika na poziomie min. 95 [%].
Pytanie 157
Czy zamawiający w pakiecie nr 2 – lampy zabiegowe wymaga aby odwzorowanie barw R13 przez  lampę było równe lub większe od 98%?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza - rozwiązanie opisane przez wykonawcę spełnia już warunki specyfikacji.
Pytanie 158
Czy zamawiający w pakiecie nr 2 – lampy zabiegowe wymaga aby zaoferowane miały możliwość regulacji natężenia światła w polu operacyjny w zakresie 100%-30%?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie 159
Dotyczy wzoru umowy: 

Czy w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?
W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie wygrane przez wykonawcę pakiety zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie przewiduje podpisania z jednym Wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety.
Pytanie 160
Dotyczy wzoru umowy:


Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia § 12 ust. 4 w ten sposób, że zmieni wysokość kary umownej na 0,2% wskazanej w ofercie ceny brutto sprzętu, którego dotyczy opóźnienie w dostawie – liczonej za każdy dzień zwłoki w dostawie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 161
Dotyczy wzoru umowy:


Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia § 12 ust. 5 w ten sposób, że zmieni wysokość kary umownej na 0,2% ceny brutto sprzętu, którego opóźnienie dotyczy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.
Zmianie ulega § 12 ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 0,2 % wskazanej w ofercie ceny brutto sprzętu, którego dotyczy naruszenie, jednak nie mniej niż 50 zł, za każdy dzień opóźnienia w realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 5, lub § 4 Umowy. Kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzednim nie może przekraczać 10 % wskazanej w ofercie ceny brutto sprzętu, którego dotyczy naruszenie, a w przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 10 % wskazanej w ofercie ceny brutto sprzętu, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie ponadto prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

Pytanie 162

Dotyczy wzoru umowy:


Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia § 12 ust. 6 w ten sposób, że zmieni wysokość kary umownej na 0,2% wskazanej w ofercie ceny brutto sprzętu podlegającego naprawie, za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do realizacji naprawy gwarancyjnej lub jej zakończenia po terminie określonym w §7 ust. 5 Umowy?

Odpowiedź: Zmianie ulega § 12 ust. 6, który otrzymuje następujące brzmienie: 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 0,2 % wskazanej w ofercie ceny brutto sprzętu, którego dotyczy naruszenie, jednak nie mniej niż 50 zł, za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do realizacji naprawy gwarancyjnej danego sprzętu lub jej zakończeniu po terminie określonym w § 7 ust. 5 Umowy; zapis ust. 5 zd. 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

Pytanie 163
Załącznik nr 1a do specyfikacji - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 2 – LAMPY ZABIEGOWE

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania opisanego w punkcie 15 tabeli „Parametry techniczne i eksploatacyjne”: „oferowane lampy zabiegowe – tego samego producenta co lampy operacyjne opisane w pakiecie 1”?
Zamawiający w SIWZ określił wyraźnie, że zamówienie jest podzielone na 2 części. W punkcie 3.5 SIWZ Zamawiający wyraził zgodę na składanie ofert częściowych. Zgodnie z powyższym Wykonawcy mogą złożyć ofertę częściową w zakresie jednej z części zamówienia. Wobec tego w przypadku, kiedy wykonawca złoży ofertę jedynie w zakresie części 2, nie jest w stanie spełnić w/w warunku i może narazić go to na nieuzyskanie punktów stanowiących element w kryterium oceny ofert. Tym samym jest to warunek dyskryminujący część wykonawców i zastosowanie tego wymagania jest niedopuszczalne w myśl ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w związku z tym wnosimy o rezygnację z tego wymagania. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jest to warunek punktowany a nie graniczny. Jego ewentualnie nie spełnienie nie wpływa na możliwość złożenia czy ważność oferty, a jest jedynie niżej oceniane (ocena 0 pkt.) niż spełnienie tego parametru w całości (ocena 2 pkt.).
Pytanie 164
Pakiet nr 1 lampy operacyjne: 

Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne o regulowanej temperaturze barwowej w zakresie 3500 – 4500 K w krokach co 500 K? 

Odpowiedź: Tak, ponieważ Zamawiający oczekuje lamp z regulowaną temperaturą barwową osiągającą min. 4300 K.
Pytanie 165
Pakiet nr 1 lampy operacyjne:  Czy Zamawiający wymaga aby lampy były przygotowane do montażu w późniejszym czasie, medycznej kamery bezprzewodowej bez konieczności demontażu lamp ani innych skomplikowanych czynności serwisowych, zapewniającej możliwość wyświetlania obrazu na dowolnym monitorze LCD umieszczonym w dowolnym punkcie sali operacynej?
Odpowiedź: Wystarczające jest spełnienie warunków w obecnym brzmieniu. Zamawiający nie wymaga dostarczenia dodatkowego ramienia i monitora ,ale konstrukcja lampy powinna umożliwiać w przyszłości montaż i pracę takich elementów.
Pytanie 166
Pakiet nr 1 lampy operacyjne: Czy Zamawiający wymaga regulacji natężenia światła, średnicy oświetlanego pola oraz temperatury barwowej za pomocą sensorowych sterowników bezdotykowych umieszczonych na czaszy lampy, umożliwiających operatorowi lub personelowi pomocniczemu regulację parametrów lampy bez konieczności dotykania jakiejkolwiek jej części? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie 167
Pakiet nr 1 lampy operacyjne: Czy Zamawiający wymaga trybu oświetlenia „ENDO” dla zabiegów endopskopowych?
Odpowiedź: Zamawiający będzie punktował takie rozwiązanie w skali 0 - 5 pkt.
Pytanie 168
Pakiet nr 1 lampy operacyjne: Czy Zamawiający wymaga aby lampa wyposażona była w dodatkowy panel sterujący z wyświetlaczem LCD , umieszczony np na ścianie lub kolumnie anestezjologicznej zapewniający obsługę wszystkich funkcji lampy niezależnie od sterowania na czaszy lampy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie 169
Pakiet nr 1 lampy operacyjne: Czy Zamawiający wymaga aby lampa była wyposażona w system automatycznie utrzymujący jednorodną zadaną wartość oświetlenia podczas zmian średnicy pola?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie 170
Pakiet nr 1 lampy operacyjne: W związku z wymaganiem możliwości mycia i dezynfekcji lamp operacyjnych prosimy o potwierdzenie wymaganego stopnia ochrony przed wnikaniem płynów IP 54 lub większym, zapewniającym wystarczającą ochronę podczas mycia i dezynfekcji. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania. 
Pytanie 171
Pakiet nr 2 lampy zabiegowe 

Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową z regulowanym natężeniem oświetlenia w zakresie 65 klx – 30 klx w trzech krokach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ponieważ wymaga jedynie aby lampa osiągała natężenie światła >= 50 kux.
Pytanie 172 

Pakiet nr 2 lampy zabiegowe

Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową z średnicą oświetlenia pola operacyjnego = 14 cm mierzoną w odległości 1 metr zgodnie z normą IEC 60601-2-41 ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 173
Pakiet nr 2 lampy zabiegowe 

Czy Zamawiający wymaga regulacji natężenia oświetlenia sterownikiem sensorowym bezdotykowym umieszczonym na czaszy lampy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie 174
Pakiet nr 2 lampy zabiegowe

W związku z wymaganiem możliwości mycia i dezynfekcji lamp prosimy o potwierdzenie wymaganego stopnia ochrony przed wnikaniem płynów IP 54 lub większym, zapewniającym wystarczającą ochronę podczas mycia i dezynfekcji.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie 175
Warunki gwarancji dotyczące pakietu 1 i 2. 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymagając ponownego terminu biegu gwarancji ma na myśli gwarancję na wymieniony podzespół? 

Odpowiedź: Zapis należy interpretować zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz umową.
Pytanie 176

Dot. Pakiet 1
Prosimy o informację na jakiej wysokości i jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że obiekt nowej siedziby Szpitala jest jeszcze w budowie a montaż będzie dotyczył różnych pomieszczeń. Należy przewidzieć, że wysokość sal będzie wynosiła ok. 300 cm.
Pytanie 177

Dot. Pakiet 1
Prosimy o informację na jakiej wysokości jest sufit podwieszany w miejscu montażu lamp.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że obiekt nowej siedziby Szpitala jest jeszcze w budowie a montaż będzie dotyczył różnych pomieszczeń. Należy przewidzieć, że odległość między sufitem podwieszanym o sufitem właściwym wyniesie ok. 50-60 cm.
Pytanie 178

Dot. Pakiet 1
Prosimy o potwierdzenie, że do miejsca montażu lamp doprowadzone jest zasilanie 230 [V].

Odpowiedź: Tak.
Pytanie 179

Dot. Pakiet 1
Prosimy o potwierdzenie, że urządzenia opisane jako „Lampa operacyjna sufitowa jednoczaszowa z kamerą” ma być wyposażona już w trakcie dostawy w kamerę HD? 
Zamawiający w opisie parametrów technicznych i eksploatacyjnych punkt 19 wymaga aby lampa miała jedynie możliwość montażu kamery HD w przyszłości.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje jedynie, aby lampa miała jedynie możliwość montażu kamery  w przyszłości.
Pytanie 180

Dot. Pakiet 1
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga lamp operacyjnych wyposażonych w jedną czy w dwie czasze? 

W zestawieniu wymienione są lampy jednoczaszowe natomiast w opisie parametrów technicznych i eksploatacyjnych punkt 1 i 2 zamawiający wymaga lamp dwuczaszowych

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje lamp jednogłowicowych/jednoczaszowych i skoryguje błędne opisy w tym zakresie.
Pytanie 181

Dot. Pakiet 1
Opis parametrów technicznych i eksploatacyjnych punkt 6. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w której minimalna średnica oświetlanego pola operacyjnego d10 będzie równa 19 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza - rozwiązanie opisane przez wykonawcę spełnia już warunki specyfikacji.
Pytanie 182

Dot. Pakiet 1
Opis parametrów technicznych i eksploatacyjnych punkt 10. Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem głębokości oświetlenia pola operacyjnego Zamawiający rozumie parametr L1+L2 opisany w Polskiej Normie PN EN 60601-2-41 „Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych” z kwietnia 2010 roku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką interpretację.
Pytanie 183
Dot. Pakiet 1
Opis parametrów technicznych i eksploatacyjnych punkt 11. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której temperatura barwowa będzie regulowana w 4 krokach 3800 K / 4400 K / 5000 K / 5600 K?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza - rozwiązanie opisane przez wykonawcę spełnia już warunki specyfikacji.
Pytanie 184

Dot. Pakiet 1
Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia punkt 8. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem ponownego podłączenia i uruchomienia sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego? Prosimy o podanie ile razy Zamawiający zamierza ponownie podłączać i uruchamiać sprzęt w nowym miejscu oraz ile urządzeń, czy w miejscu ponownej instalacji doprowadzone będą wymagane media do uruchomienia lamp.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że obiekt nowej siedziby Szpitala jest jeszcze w budowie, więc należy przewidzieć, że może zaistnieć konieczność uruchomienia zarówno w trakcie instalacji i odbiorów o charakterze technicznym jak i w momencie rozpoczęcia działalności medycznej.
Pytanie 185

Dot. Pakiet 2
Prosimy o informację, na jakiej wysokości i jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że obiekt nowej siedziby Szpitala jest jeszcze w budowie a montaż będzie dotyczył różnych pomieszczeń. Należy przewidzieć, że wysokość sal będzie wynosiła ok. 300 cm.
Pytanie 186

Dot. Pakiet 2
Prosimy o informację, na jakiej wysokości jest sufit podwieszany w miejscu montażu lamp.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że obiekt nowej siedziby Szpitala jest jeszcze w budowie a montaż będzie dotyczył różnych pomieszczeń. Należy przewidzieć, że odległość między sufitem podwieszanym o sufitem właściwym wyniesie ok. 50-60 cm.
Pytanie 187

Dot. Pakiet 2
Prosimy o potwierdzenie, że do miejsca montażu lamp doprowadzone jest zasilanie 230 [V].

Odpowiedź: Tak.
Pytanie 188

Dot. Pakiet 2
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał, aby  „Lampa zabiegowa mobilna” była wyposażona w mobilny statyw wyposażony w co najmniej 4 koła z których co najmniej dwa będą wyposażone w blokadę?

Zamawiający w opisie parametrów technicznych i eksploatacyjnych punkt 1 wymaga, aby lampa była mocowana do sufitu.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga statywu mobilnego jak w opisie powyżej, a dodatkowo punktuje możliwość zasiania akumulatorowego.
Pytanie 189

Dot. Pakiet 2
Opis parametrów technicznych i eksploatacyjnych punkt 2. Prosimy o potwierdzenie że w przypadku lamp zabiegowych sufitowych zamawiający dopuści lampę z możliwością manewrowania w osiach opisanych na poniższym rysunku.

[image: image5]
Odpowiedź: Tak. Zamawiający uznaje przedstawione rozwiązanie za spełniające warunki opisu przedmiotu zamówienia.
Pytanie 190

Dot. Pakiet 2
Opis parametrów technicznych i eksploatacyjnych punkt 2. Prosimy o potwierdzenie że w przypadku lamp zabiegowych mobilnych zamawiający dopuści lampę z możliwością manewrowania w osiach opisanych na poniższym rysunku.

[image: image6]
Odpowiedź: Tak. Zamawiający uznaje przedstawione rozwiązanie za spełniające warunki opisu przedmiotu zamówienia.
Pytanie 191

Dot. Pakiet 2

Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia punkt 8. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem ponownego podłączenia i uruchomienia sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego? Prosimy o podanie ile razy Zamawiający zamierza ponownie podłączać i uruchamiać sprzęt w nowym miejscu oraz ile urządzeń, czy w miejscu ponownej instalacji doprowadzone będą wymagane media do uruchomienia lamp.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że obiekt nowej siedziby Szpitala jest jeszcze w budowie, więc należy przewidzieć, że może zaistnieć konieczność uruchomienia zarówno w trakcie instalacji i odbiorów o charakterze technicznym jak i w momencie rozpoczęcia działalności medycznej.
Pytanie 192

Dot. Pakiet 2
Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia punkt 18. Prosimy o potwierdzenie, że ponieważ Zamawiający nie wymagał aby lampy zabiegowe wyposażone były w kamerę umożliwiającą gromadzenie dokumentacji medycznej, Zamawiający zrezygnuje z wymogu szkolenia personelu informatycznego w przypadku lamp bez możliwości zdalnej diagnostyki.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla poz. 18 warunków gwarancji, szkolenia i serwisu.
Ponadto Zamawiający informuje, że modyfikuje również treść formularza ofertowego (załącznik nr 1 do specyfikacji) w zakresie pkt 4, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: …………………….

………………………………………………………………………………………………………

*Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług”.
W załączeniu przekazuję zmodyfikowany formularz oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji) oraz opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a – część 1 i 2 do Specyfikacji.

W związku z wprowadzoną modyfikacją, termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 13.07.2018 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2018 r. o godz. 10:15. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
*źródło zapytania zostało usunięte zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
[image: image7.jpg][image: image8.png]


