[image: image3.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok






Kraków, dnia 06.07.2018 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.16.2018.LS




Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę łóżek wraz z materacami i szafkami przyłóżkowymi dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU), wraz z instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu. 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację. 
Pytanie 1:
Odnośnie opisu przedmiotu zamówienia dla części 2 - łóżko bariatryczne z szafką przyłóżkową 
I materacem aktywnym, PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE pozycja 78 – 
„W zestawie 1 szt. – tester bezpieczeństwa elektrycznego certyfikowany do prac z wyrobami medycznymi.”
Czy zamawiający wymaga testera wykonującego pomiary prądu upływu zgodne z normą 62353, 60601 czy obu z nich?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga testera bezpieczeństwa elektrycznego certyfikowanego do prac z wyrobami medycznymi.

Pytanie 2:
Odnośnie opisu przedmiotu zamówienia dla części 2 - łóżko bariatryczne z szafką przyłóżkową 
I materacem aktywnym, PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE pozycja 78 – 
„W zestawie 1 szt. – tester bezpieczeństwa elektrycznego certyfikowany do prac z wyrobami medycznymi.”
Czy zamawiający wymaga polskiego menu ekranowego testera i wbudowanej klawiatury ułatwiającej wprowadzanie danych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza ww. rozwiązanie
Pytanie 3:
Odnośnie opisu przedmiotu zamówienia dla części 2 - łóżko bariatryczne z szafką przyłóżkową 
I materacem aktywnym, PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE pozycja 78 – 
„W zestawie 1 szt. – tester bezpieczeństwa elektrycznego certyfikowany do prac z wyrobami medycznymi.”
Czy zamawiający wymaga zgodności testera z jakimś oprogramowaniem do gromadzenia wyników pomiarów?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza ww. rozwiązanie.
Pytanie 4:
Warunki udziału w postępowaniu

Czy Zamawiający w zakresie części nr 4,  uzna za spełniony warunek posiadania przez Wykonawcę zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert wykonał na rzecz podmiotów leczniczych 5 zadań polegających na dostawie łóżek o innym typie i modelu niż oferowane Zamawiającemu, ale o parametrach lepszych lub równoważnych, każde zadanie po min. 10 sztuk łóżek i o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją (z uwzględnieniem modyfikacji z dnia 22.06.2018 r.)
Pytanie 5:

Warunki udziału w postępowaniu

Czy Zamawiający w zakresie części nr 5,  uzna za spełniony warunek posiadania przez Wykonawcę zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert wykonał na rzecz podmiotów leczniczych 5 zadań polegających na dostawie łóżek o innym typie i modelu niż oferowane Zamawiającemu, ale o parametrach lepszych lub równoważnych, każde zadanie po min. 10 sztuk łóżek i o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją (z uwzględnieniem modyfikacji z dnia 22.06.2018 r.).
Pytanie 6: 

Warunki udziału w postępowaniu

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna za spełniony warunek posiadania przez Wykonawcę zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie części nr 4 i 5, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert wykonał łącznie na rzecz podmiotów leczniczych 5 zadań polegających na dostawie łóżek o innym typie i modelu niż oferowane Zamawiającemu, ale o parametrach lepszych lub równoważnych, każde zadanie po min. 10 sztuk łóżek i o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto?      
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją (z uwzględnieniem modyfikacji z dnia 22.06.2018 r.).
Pytanie 7: 

Część nr 4 – łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne) 

Punkt 57 tabeli
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania piankowy materac podkładowy o wysokości 3 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 8: 

Część nr 4 – łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne)

Punkt 57 tabeli
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania piankowy materac podkładowy bez mocowania? Zgodnie 
z punktem 54 tabeli, to materac zmiennociśnieniowy  posiada elastyczne pasy do mocowania na materacu podkładowym.   
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 9: 

Część nr 4 – łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne)

Punkt 101 tabeli
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o konstrukcji zespołu zmiany wysokości blatu bocznego lakierowaną proszkowo, poruszającą się w lakierowanych proszkowo prowadnicach?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 10: 

Część nr 4 – łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne)

Punkt 110 tabeli
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z szufladą i drzwiczkami wyposażonymi 
w ergonomiczne, aluminiowe uchwyty do otwierania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 11:

Część nr 4 – łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne)

Punkt 121 tabeli
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez możliwości zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów oraz monitorowaniem systemu?

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z parametru zdalnej diagnostyki.
Pytanie 12: 

Część nr 4 – łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne)

Punkt 124 tabeli
Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmieni zapis z tego punktu na: Czas reakcji (jeżeli dotyczy – także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa”=<48 [godz.] w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 13:

Część nr 4 – łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne)

Punkt 126 tabeli
Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmieni zapis z tego punktu na: Wymiana każdego podzespołu na nowy po drugiej nieskutecznej próbie jego naprawy?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 14:

Część nr 4 – łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne)

Punkt 135 tabeli
Czy ze względu na dużą ilość łóżek (690 sztuk) objętych zamówieniem, Zamawiający zrezygnuje 
z wymogu dostarczenia drukowanej instrukcji obsługi dla każdego egzemplarza? Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na dostarczenie np. 1 sztuki drukowanej instrukcji obsługi na 5 łóżek ?   
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 15:

Część nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne) 

Punkt 58 tabeli
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania piankowy materac podkładowy o wysokości 3 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 16:

Część nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne) 

Punkt 58 tabeli
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania piankowy materac podkładowy bez mocowania? Zgodnie z punktem 55 tabeli, to materac zmiennociśnieniowy  posiada elastyczne pasy do mocowania na materacu podkładowym.   

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 17:

Część nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne) 

Punkt 88 tabeli
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o konstrukcji zespołu zmiany wysokości blatu bocznego lakierowaną proszkowo, poruszającą się w lakierowanych proszkowo prowadnicach?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 18:

Część nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne) 

Punkt 97 tabeli
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z szufladą i drzwiczkami wyposażonymi 
w ergonomiczne, aluminiowe uchwyty do otwierania?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 19:

Część nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne) 

Punkt 108 tabeli
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez możliwości zdalnej diagnostyki przez chronione łącze 
z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów oraz monitorowaniem systemu?
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z parametru zdalnej diagnostyki.
Pytanie 20:

Część nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne) 

Punkt 111 tabeli
Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmieni zapis z tego punktu na: Czas reakcji (jeżeli dotyczy – także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa”=<48 [godz.] w dni robocze od poniedziałku do piątku 
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 21:

Część nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne) 

Punkt 113 tabeli
Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmieni zapis z tego punktu na: Wymiana każdego podzespołu na nowy po drugiej nieskutecznej próbie jego naprawy?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 22:

Część nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne) 

Punkt 122 tabeli
Czy ze względu na dużą ilość łóżek (40 sztuk) objętych zamówieniem, Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia drukowanej instrukcji obsługi dla każdego egzemplarza? Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na dostarczenie np. 1 sztuki drukowanej instrukcji obsługi na 5 łóżek ?   
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 23:

Wzór umowy

§ 1 ust. 1 punkt 2 – zamówienie opcjonalne – ponieważ Wykonawca ma zobowiązać się, że do dnia 30 września 2018 roku zrealizuje dostawę sprzętu, o wartości nie mniejszej niż 50% łącznej ceny brutto sprzętu, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisów umowy, tak aby w celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekazał Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej, nie później niż na 14 dni przed terminem 30 września 2018 roku.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ i umowy w ww. zakresie bez zmian.
Pytanie 24: 

Wzór umowy

§ 2 ust. 2 – ze względu na dużą złożoność zamówienia, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę brzmienia tego punktu na: Strony uzgodnią szczegółowy Harmonogram dostaw w formie pisemnej w terminie 28 dni od dnia podpisania Umowy.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ i umowy w ww. zakresie bez zmian.
Pytanie 25:

Wzór umowy

§ 2 ust. 9 punkt c – Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wprowadzi zmiany w brzmieniu tego punktu, tak aby to Zamawiający sporządził plan najkrótszej drogi transportu na terenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego uwzględniający m.in.: miejsce rozładunku, rozkład wind w obiekcie, brak konfliktów w drogach transportowych i przekazał ten plan Wykonawcy? W naszej opinii to Zamawiający ma wiedzę i wszystkie narzędzia aby wytyczyć taką drogę.   
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 26:
Część 4 Poz. 60
Prosimy o dopuszczenie materaca, wyposażonego w funkcji tzw. „wolnej pięty” zamiast „obniżonej sekcji pięt”. Jest to rozwiązanie, w którym 3 komory w sekcji pięt wyposażone są w zawory zwalniające. Umożliwia to odłączenie/wyłączenie pojedynczej komory i stworzenie wolnej przestrzeni pomiędzy komorami, zapewniając ulgę piętom użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie 27:

Część 5 Poz. 61

Prosimy o dopuszczenie materaca, wyposażonego w funkcji tzw. „wolnej pięty” zamiast „obniżonej sekcji pięt”. Jest to rozwiązanie, w którym 3 komory w sekcji pięt wyposażone są w zawory zwalniające. Umożliwia to odłączenie/wyłączenie pojedynczej komory i stworzenie wolnej przestrzeni pomiędzy komorami, zapewniając ulgę piętom użytkownika.



[image: image11.png]


        

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 28:
Część nr 2 – łóżko bariatryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym

W pkt. 78 wymieniony jest tester bezpieczeństwa
Czy tester powinien spełniać pełną normę IEC62353?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga testera bezpieczeństwa elektrycznego certyfikowanego do prac z wyrobami medycznymi.

Pytanie 29:
Część nr 2 – łóżko bariatryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym
W pkt. 78 wymieniony jest tester bezpieczeństwa
Czy tester powinien generować raport po wykonanym teście?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza ww. rozwiązanie.
Pytanie 30:
Część nr 2 – łóżko bariatryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym
W pkt. 78 wymieniony jest tester bezpieczeństwa

Czy tester powinien mieć wbudowany symulator pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza ww. rozwiązanie.
Pytanie 31:

Dotyczy części nr 1 – łóżko typu OIOM i OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową 
i zintegrowanym materacem aktywnym.

Wymogi ogólne

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyprodukowane w 2018r. a materac i/lub pompę materaca nową, nieużywaną, niepowystawową, wyprodukowaną przed 2018r.?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga sprzętu fabrycznie nowego (rok produkcji 2018).
Pytanie 32:

Dotyczy części nr 1 – łóżko typu OIOM i OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową 
i zintegrowanym materacem aktywnym.

Punkt 50

Czy Zamawiający dopuści koła z systemem sterowania jazdy na wprost i na boki z centralnym systemem hamowania, co ułatwia manewrowanie łóżkiem na małej przestrzeni?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 33:
Dotyczy części nr 1 – łóżko typu OIOM i OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową 
i zintegrowanym materacem aktywnym.

Czy Zamawiający ze względu na specyfikę pacjentów OAiIT, będzie wymagał dodatkowego pokrowca/pokrycia materaca do zaawansowanego zarządzania mikroklimatem pacjenta (wilgotnoscią, temperaturą), zasilanego elektrycznie, redukującego nadmierną potliwości oraz zmniejszającego podatność tkanek na siły ścinające i tarcie, pokrycie wspomagające zapobieganie oraz leczenie istniejących już odleżyn. Przepuszczalności pary wodnej (MVTR) na poziomie min. 130 (g/m2)/godz.)?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza ww. rozwiązanie.
Pytanie 34:
Dotyczy części nr 1 – łóżko typu OIOM i OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową 
i zintegrowanym materacem aktywnym.

Czy Zamawiający będzie wymagał by łóżko wyposażone było w dodatkowe, pomocnicze źródło zasilania oraz przewód zasilający, umożliwiające podłączenie i pracę zaawansowanych pokrowców do zarządzania mikroklimatem pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza ww. rozwiązanie.
Pytanie 35:

Dotyczy części nr 1 – łóżko typu OIOM i OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową i zintegrowanym materacem aktywnym.

Warunki serwisu

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu (uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy)?
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z parametru zdalnej diagnostyki.
Pytanie 36:

Dotyczy części nr 1 – łóżko typu OIOM i OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową 
i zintegrowanym materacem aktywnym.

Warunki serwisu

Czy Zamawiający dopuści czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” do 72 [godz.]?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 37:

Dotyczy części nr 1 – łóżko typu OIOM i OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową 
i zintegrowanym materacem aktywnym.

Warunki serwisu

Czy Zamawiający dopuści wymianę każdego podzespołu na nowy po drugiej nieskutecznej próbie jego naprawy?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 38:

Dotyczy części nr 1 – łóżko typu OIOM i OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową 
i zintegrowanym materacem aktywnym.

Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia (zapisy SIWZ)

Czy Zamawiający uwzględni jako spełnienie warunków udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca 
w okresie ostatnich 3 latach wykonał na rzecz podmiotów leczniczych i nieleczniczych (np. dystrybutorów) m. in. poniższych dostaw:
1. 2 x Łóżko OIOM z materacem aktywnym zintegrowanym, wieszak kroplówki, ok 96,7 tys. zł br dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor)

2. 3 x Łóżko OIOM, 1 x Łóżko OIOM  z aktywnym materacem zintegrowanym, 4 x aktywny materac OIOM, wieszak kroplówki, ok 131,6 tys zł br dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor)

3. 4 x Łóżko OIOM  z aktywnym materacem zintegrowanym, 5 x Łóżko elektryczne ogólne z materacem piankowym, wieszak kroplówki, ok 263 tys zł br dla podmiotu leczniczego 

4. 1 x Łóżko OIOM  z aktywnym materacem zintegrowanym, 2 x Łóżko OIOM z materacem aktywnym OIOM, wieszak kroplówki – 116 tys zł br dla podmiotu leczniczego 

5. 2 x Łóżko do intensywnego nadzoru z materacem aktywnym OIOM, 43 x Łóżko elektryczne ogólne, 2 x Łóżko OIOM  z aktywnym materacem zintegrowanym, 353 tys zł br, dla podmiotu nieleczniczego (firma budowlana)

6. 2 x Łóżko do intensywnego nadzoru z materacem aktywnym OIOM, 43 x Łóżko elektryczne ogólne, 2 x Łóżko OIOM  z aktywnym materacem zintegrowanym, 9 x materac aktywny, 380 tys zł br, dla podmiotu nieleczniczego (firma budowlana)

7. 2 x Łóżko OIOM  z aktywnym materacem zintegrowanym, wieszak, 85,9 tys zł dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor)

8. 4 x Łóżko OIOM  z aktywnym materacem zintegrowanym, 164 tys zł br, dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor)

9. 3 x Łóżko OIOM  z aktywnym materacem zintegrowanym, wieszak kroplówki, 123 tys zł br, dla podmiotu leczniczego 

10. 24 x Łóżko OIOM  z aktywnym materacem zintegrowanym, min. 100 tys. zł. (dokładna cena stanowi tajemnicę handlową przedsiębiorstwa), dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor USA)

11. 19 x Łóżko OIOM  z aktywnym materacem zintegrowanym, min. 100 tys. zł. (dokładna cena stanowi tajemnicę handlową przedsiębiorstwa) dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor Nowa Zelandia)
Choć dostawy świadczone są dla dystrybutorów/firm budowlanych najczęściej zadania zrealizowane są  przez naszą firmę „… *” bezpośrednio do podmiotów leczniczych (dostawa, instalacja, uruchomienie, szkolenie, realizacja serwisu itp.) Tym samym potwierdzamy doświadczenie gwarantujące prawidłową realizacje zadania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją (z uwzględnieniem modyfikacji z dnia 22.06.2018 r.).
* Zamawiający ukrył dane wskazujące na źródło zapytania.
Pytanie 39:

Dotyczy części nr 1 – łóżko typu OIOM i OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową 
i zintegrowanym materacem aktywnym.
Warunki ogólne

Czy Zamawiający będzie wymagał prezentacji produktów np. po złożeniu oferty?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 40:

Pytanie dotyczy części nr 2 – łóżko bariatryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym.
Wymogi ogólne
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyprodukowane w 2018r. a materac nowy, nieużywany, nie powystawowy, wyprodukowany przed 2018r.?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga sprzętu fabrycznie nowego (rok produkcji 2018).
Pytanie 41:

Pytanie dotyczy części nr 2 – łóżko bariatryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym.

Punkt 47

Czy Zamawiający dopuści manualną regulacje szerokości leża oraz zrezygnuje z podwójnej punktacji tego samego parametru? Dokładnie ten sam parametr jest już punktowany w pkt 14 specyfikacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż pkt 47 jest nieobligatoryjny i Zamawiający pozostawia zapisy sposobu oceny w pkt 47 bez zmian.
Pytanie 42:
Pytanie dotyczy części nr 2 – łóżko bariatryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym.

Punkt 65

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec materaca wodoodporny, przepuszczający wilgoć, z zszywanymi krawędziami? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje iż pkt. 65 otrzymuje brzmienie: Pokrowiec materaca wodoodporny. Wykonany z tkaniny poliestrowej zamykany na suwak z okapnikiem,  zmywalny paroprzepuszczalny , przeznaczony do prania w temp. 95°C lub 60°C lub 71°C i suszenia w suszarce oraz do mycia i dezynfekcji powierzchniowej, w sytuacjach wymagających dekontaminacji po zanieczyszczeniu krwią, wydalinami, wydzielinami, posiadający czytelne i trwałe oznaczenie warunków prania i czyszczenia.

Pytanie 43:

Pytanie dotyczy części nr 2 – łóżko bariatryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym.

Warunki serwisu.
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu (uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy)? 

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z parametru zdalnej diagnostyki.
Pytanie 44:

Pytanie dotyczy części nr 2 – łóżko bariatryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym.

Warunki serwisu.
Czy Zamawiający dopuści czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” do 72 [godz.]?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 45:
Pytanie dotyczy części nr 2 – łóżko bariatryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Warunki serwisu

Czy Zamawiający dopuści wymiane każdego podzespołu na nowy po drugiej  nieskutecznej próbie jego naprawy?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 46:

Pytanie dotyczy części nr 2 – łóżko bariatryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym.

Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia (zapisy SIWZ).
Czy Zamawiający uwzględni jako spełnienie warunków udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca 
w okresie ostatnich 3 latach wykonał na rzecz podmiotów leczniczych i nieleczniczych (np. dystrybutorów) m. in. poniższych dostaw:
1. 20 x Łóżko bariatryczne, min. 60 tys. zł. (dokładna cena stanowi tajemnicę handlową przedsiębiorstwa) dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor USA)

2. 20 x Łóżko bariatryczne, min. 60 tys. zł. (dokładna cena stanowi tajemnicę handlową przedsiębiorstwa) dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor Australia)

3. 25 x Łóżko bariatryczne min. 60 tys. zł. (dokładna cena stanowi tajemnicę handlową przedsiębiorstwa) dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor Canada)
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją (z uwzględnieniem modyfikacji z dnia 22.06.2018 r.).
Pytanie 47:

Pytanie dotyczy części nr 3 – łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Wymogi ogólne.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyprodukowane w 2018r. a materac i lub pompa materaca nowy, nieużywany, niepowystawowy, wyprodukowany przed 2018r.?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga sprzętu fabrycznie nowego (rok produkcji 2018). 
Pytanie 48:

Pytanie dotyczy części nr 3 – łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 31.

Czy Zamawiający dopuści funkcje autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym, wynoszącą w segmencie pleców: 6,5cm, w segmencie uda: 5cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 49:

Pytanie dotyczy części nr 3 – łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 32.

Czy Zamawiający dopuści funkcje autoregresji polegającej na odsuwaniu się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 50:

Pytanie dotyczy części nr 3 – łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 43.

Czy Zamawiający dopuści wysuwaną spod szczytu nóg półkę na pościel?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 51:

Pytanie dotyczy części nr 3 – łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 46.

Czy Zamawiający dopuści system elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia bez dźwiękowego alarmu informującego o przeciążeniu?
W naszym rozwiązaniu system elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka nie jest bezpośrednio powiązany z jego maksymalnym bezpiecznym obciążeniem. Siłownik uruchamia system ochrony (przestaje działać) dopiero przy znacznym przekroczeniu SWL.
Odpowiedź: Zamawiający informuje iż pkt 46 jest nieobligatoryjny.
Pytanie 52:

Pytanie dotyczy części nr 3 – łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 48. 

Czy Zamawiający dopuści równoważny materac zmiennociśnieniowy o poniższych parametrach:
	Opis parametru

	Wysokiej klasy przeciwodleżynowy, powietrzny materac zmiennociśnieniowy

	Materac przeznaczony dla pacjentów z odleżynami wszystkich kategorii 

	Materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka bez potrzeby użycia materaca bazowego

	Wymiary materaca (dł. x szer. x wys.):

1950 x 850 x 200mm 

	Maksymalna waga pacjenta gwarantująca skuteczność terapeutyczną 200kg

	Materac składający się z 19 poliuretanowych komór powietrznych, w tym: 

3 komór statycznych w sekcji głowy

16 komór zmiennociśnieniowych / statycznych

	Górny pokrowiec materaca rozciągliwy w 2 kierunkach, wykonany z poliuretanu powlekanego nylonem 

	Pokrowiec materaca nieprzepuszczający płynów, przepuszczający wilgoć, powłoka poliuretanowa zawiera

środek przeciwgrzybiczy pozwalający

ograniczyć zanieczyszczenie

mikrobiologiczne tkaniny

	Pokrowiec wyposażony w zamki błyskawiczne chronione przez klapy, które zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza materaca

	Pokrowiec materaca ognioodporny wg normy BS 7175: 0,1 i 5

	Możliwość wysokotemperaturowej i chemicznej dezynfekcji pokrowca. Max temperatura prania 95°C

	Dolny pokrowiec wyposażony w 6 pasów do przymocowania materaca do ramy łóżka

	Wyraźnie oznakowany zawór CPR umieszczony od strony głowy pacjenta w formie taśmy

	Przewód powietrzny materaca „trzyżyłowy”,  złącze zabezpieczające przed załamaniami przewodu, z pokrywą zabezpieczającą w trybie transportowym

	Konstrukcja materaca umożliwiająca do 12 godzinną pracę w trybie transportowym po odłączeniu przewodu powietrznego od pompy

	Możliwość wyboru jednego z trzech trybów pracy materaca: 

- zmiennociśnieniowy  

- statyczny

- maksymalne wypełnienie komór np. do czynności pielęgnacyjnych lub rehabilitacyjnych

	Tryb zmiennociśnieniowy, w którym komory napełniane są co druga, z możliwością regulacji długości cyklu 10 lub 20min

	Tryb maksymalnego wypełnienia automatycznie wyłączający się po max. 30 min., po wyłączeniu trybu materac wraca do poprzedniego ustawienia

	Pompa materaca wyposażona w przyciski membranowe, łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji

	Pompa wyposażona w następujące funkcje:

- wybór trybu pracy 

- wybór długości trwania cyklu 

- przełącznik masy ciała pacjenta 

- wyciszenie alarmu 

	Pompa wyposażona w alarm wizualny i dźwiękowy dla: 

- niskiego ciśnienia w materacu

- usterki / braku zasilania

- usterki pompy

	Maksymalne wymiary pompy: 280x205x112mm 

	Maksymalna masa pompy 2,5kg

	Pompa wyposażona w uchwyty umożliwiające powieszenie jej na ramie łóżka 

	Klasa ochronności pompy przed zalaniem min. IP21

	Pompa wyposażona w filtr powietrza wtłaczanego


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 53: 

Pytanie dotyczy części nr 3 – łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 76.

Czy Zamawiający dopuści zapasowy pokrowiec higieniczny (część górna), bez klinów do pozycjonowania?
Odpowiedź: Zamawiający w ramach pkt 76 opisu przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania zapasowego pokrowca oraz 2 szt. klinów do pozycjonowania i zmiany pozycji pacjenta do każdego łózka.
Pytanie 54:

Pytanie dotyczy części nr 3 – łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Warunki serwisu. 

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu (uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy)?
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z parametru zdalnej diagnostyki.
Pytanie 55: 

Pytanie dotyczy części nr 3 – łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Warunki serwisu.

Czy Zamawiający dopuści czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” do 72 [godz.]?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 56:

Pytanie dotyczy części nr 3 – łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Warunki serwisu.

Czy Zamawiający dopuści wymianę każdego podzespołu na nowy po drugiej  nieskutecznej próbie jego naprawy?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 57:

Pytanie dotyczy części nr 3 – łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia (zapisy SIWZ).

Czy Zamawiający uwzględni jako spełnienie warunków udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca 
w okresie ostatnich 3 latach wykonał na rzecz podmiotów leczniczych i nieleczniczych 
(np. dystrybutorów) m. in. poniższych dostaw:
1. 3 x Łóżko OIOM, 1 x Łóżko OIOM  z aktywnym materacem zintegrowanym, 4 x aktywny materac OIOM, wieszak kroplówki, ok 131,6 tys zł br dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor)

2. 1 x Łóżko OIOM  z aktywnym materacem zintegrowanym, 2 x Łóżko OIOM z materecem aktywnym OIOM, wieszak kroplówki – 116 tys zł br dla podmiotu leczniczego 

3. 2 x Łóżko do intensywnego nadzoru z materacem aktywnym OIOM, 43 x Łóżko elektryczne ogólne, 2 x Łóżko OIOM  z aktywnym materacem zintegrowanym, 353 tys zł br, dla podmiotu nieleczniczego (firma budowlana)

4. 2 x Łóżko do intensywnego nadzoru z materacem aktywnym OIOM, 43 x Łóżko elektryczne ogólne, 2 x Łóżko OIOM  z aktywnym materacem zintegrowanym, 9 x materac aktywny, 380 tys zł br, dla podmiotu nieleczniczego (firma budowlana)

5. 8 x Łóżko OIOM z materacem aktywnym OIOM, wieszak kroplówki, ok 200 tys zł br dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor)

6. 2 x Łóżko OIOM z materacem aktywnym OIOM, wieszak kroplówki, ok 49,6 tys zł br dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor)

7. 4 x Łóżko OIOM z materacem aktywnym OIOM, wieszak kroplówki, ok 144 tys zł br dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor)

8. 3 x Łóżko OIOM, 1 x Łóżko OIOM  z aktywnym materacem zintegrowanym, 4 x aktywny materac OIOM, wieszak kroplówki, ok 131,6 tys zł br dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor)

9. 12 x Łóżko do intensywnego nadzoru z 6 x materac piankowy, 6 x materac aktywny, ok 130,5 tys zł br, dla podmiotu leczniczego 

10. 3 x Łóżko OIOM z 3 x materac piankowy, 3 x materac aktywny, wieszak kroplówki, 50,2 tys zł br dla podmiotu leczniczego

11. 9 x Łóżko do intensywnego nadzoru, 66,5 tys zł dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor)

12. 20 x Łóżko do intensywnego nadzoru, materac piankowy, na min. 100 tys. zł. (dokładna cena stanowi tajemnicę handlową przedsiębiorstwa) dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor Kenia)

13. 51 x Łóżko do intensywnego nadzoru, materac piankowy, wieszak kroplówki, uchwyt pacjenta, na min. 100 tys. zł. (dokładna cena stanowi tajemnicę handlową przedsiębiorstwa), dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor Australia)

14. 33 x Łóżko do intensywnego nadzoru, na min. 100 tys. zł. (dokładna cena stanowi tajemnicę handlową przedsiębiorstwa), dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor Australia)

15. 50 x Łóżko do intensywnego nadzoru, materac piankowy, wieszak kroplówki, na min. 100 tys. zł. (dokładna cena stanowi tajemnicę handlową przedsiębiorstwa) dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor Brazylia)
Choć dostawy świadczone są dla dystrybutorów/firm budowlanych najczęściej zadania zrealizowane są  przez naszą firmę „…*” bezpośrednio do podmiotów leczniczych (dostawa, instalacja, uruchomienie, szkolenie, realizacja serwisu itp.) Tym samym potwierdzamy doświadczenie gwarantujące prawidłową realizacje zadania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją (z uwzględnieniem modyfikacji z dnia 22.06.2018 r.).
* Zamawiający ukrył dane wskazujące na źródło zapytania.
Pytanie 58:

Pytanie dotyczy części nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne). Wymogi ogólne. 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyprodukowane w 2018r. a materac i lub pompa materaca nowy, nieużywany, nie powystawowy, wyprodukowany przed 2018r.?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga sprzętu fabrycznie nowego (rok produkcji 2018).
Pytanie 59:

Pytanie dotyczy części nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne). Punkt 11.

Czy Zamawiający dopuści pilot pacjenta do sterowania podstawowymi funkcjami łóżka min. regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcja biocountor (niepełne krzesło)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 60: 

Pytanie dotyczy części nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne). Punkt 15.

Czy Zamawiający dopuści leże z ramą zewnętrzną stabilizującą materac przed przesuwaniem?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 61:

Pytanie dotyczy części nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne). Punkt 26.

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez wbudowanego czujnika przeciążenia leża blokujący ruchy elektryczne?
Odpowiedź: Zamawiający informuje iż pkt 26 jest nieobligatoryjny.
Pytanie 62:

Pytanie dotyczy części nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne). Punkt 28.

Czy Zamawiający dopuści regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka za pomocą głównego panelu kontrolnego pielęgniarki, na przewodzie (z możliwością blokady funkcji) znajdującego się przy nogach łóżka  - wskaźnik informujący o podłączeniu łóżka do sieci, wskaźnik baterii, regulacja wysokości platformy leża, regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcja krzesła, przechyły Trendelenburga/ anty-Trendelenburga, przycisk CPR, przycisk blokowania funkcji oraz pilota pacjenta do sterowania podstawowymi funkcjami łóżka min. regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcja biocountor (niepełne krzesło)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 63:

Pytanie dotyczy części nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne). Punkt 52.

Czy Zamawiający dopuści równoważny materac zmiennociśnieniowy o poniższych parametrach:
	Opis parametru

	Wysokiej klasy przeciwodleżynowy, powietrzny materac zmiennociśnieniowy

	Materac przeznaczony dla pacjentów z odleżynami wszystkich kategorii 

	Materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka bez potrzeby użycia materaca bazowego

	Wymiary materaca (dł. x szer. x wys.):

1950 x 850 x 200mm 

	Maksymalna waga pacjenta gwarantująca skuteczność terapeutyczną 200kg

	Materac składający się z 19 poliuretanowych komór powietrznych, w tym: 

3 komór statycznych w sekcji głowy

16 komór zmiennociśnieniowych / statycznych

	Górny pokrowiec materaca rozciągliwy w 2 kierunkach, wykonany z poliuretanu powlekanego nylonem 

	Pokrowiec materaca nieprzepuszczający płynów, przepuszczający wilgoć, powłoka poliuretanowa zawiera

środek przeciwgrzybiczy pozwalający

ograniczyć zanieczyszczenie

mikrobiologiczne tkaniny

	Pokrowiec wyposażony w zamki błyskawiczne chronione przez klapy, które zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza materaca

	Pokrowiec materaca ognioodporny wg normy BS 7175: 0,1 i 5

	Możliwość wysokotemperaturowej i chemicznej dezynfekcji pokrowca. Max temperatura prania 95°C

	Dolny pokrowiec wyposażony w 6 pasów do przymocowania materaca do ramy łóżka

	Wyraźnie oznakowany zawór CPR umieszczony od strony głowy pacjenta w formie taśmy

	Przewód powietrzny materaca „trzyżyłowy”,  złącze zabezpieczające przed załamaniami przewodu, z pokrywą zabezpieczającą w trybie transportowym

	Konstrukcja materaca umożliwiająca do 12 godzinną pracę w trybie transportowym po odłączeniu przewodu powietrznego od pompy

	Możliwość wyboru jednego z trzech trybów pracy materaca: 

- zmiennociśnieniowy  

- statyczny

- maksymalne wypełnienie komór np. do czynności pielęgnacyjnych lub rehabilitacyjnych

	Tryb zmiennociśnieniowy, w którym komory napełniane są co druga, z możliwością regulacji długości cyklu 10 lub 20min

	Tryb maksymalnego wypełnienia automatycznie wyłączający się po max. 30 min., po wyłączeniu trybu materac wraca do poprzedniego ustawienia

	Pompa materaca wyposażona w przyciski membranowe, łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji

	Pompa wyposażona w następujące funkcje:

- wybór trybu pracy 

- wybór długości trwania cyklu 

- przełącznik masy ciała pacjenta 

- wyciszenie alarmu 

	Pompa wyposażona w alarm wizualny i dźwiękowy dla: 

- niskiego ciśnienia w materacu

- usterki / braku zasilania

- usterki pompy

	Maksymalne wymiary pompy: 280x205x112mm 

	Maksymalna masa pompy 2,5kg

	Pompa wyposażona w uchwyty umożliwiające powieszenie jej na ramie łóżka 

	Klasa ochronności pompy przed zalaniem min. IP21

	Pompa wyposażona w filtr powietrza wtłaczanego


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 64:

Pytanie dotyczy części nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne). Punkt 79.

Czy Zamawiający dopuści zapasowy pokrowiec higieniczny (część górna), bez klinów do pozycjonowania?
Odpowiedź: Zamawiający w ramach pkt 79 opisu przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania zapasowego pokrowca oraz klinów - ilość sztuk to 30% ilości wszystkich łóżek.
Pytanie 65:

Pytanie dotyczy części nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne). Warunki serwisu.

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu (uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy)?
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z parametru zdalnej diagnostyki.
Pytanie 66:

Pytanie dotyczy części nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne). Warunki serwisu.

Czy Zamawiający dopuści czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” do 72 [godz.]?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 67:

Pytanie dotyczy części nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne). Warunki serwisu.

Czy Zamawiający dopuści wymianę każdego podzespołu na nowy po drugiej  nieskutecznej próbie jego naprawy?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 68:

Pytanie dotyczy części nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne). Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia (zapisy SIWZ).

Czy Zamawiający uwzględni jako spełnienie warunków udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca 
w okresie ostatnich 3 latach wykonał na rzecz podmiotów leczniczych i nieleczniczych 
(np. dystrybutorów) m. in. poniższych dostaw:
1. 4 x Łóżko OIOM z materacem aktywnym zintegrowanym, 5 x Łóżko elektryczne ogólne z materacem piankowym, wieszak kroplówki, ok 263 tys zł br dla podmiotu leczniczego 

2. 2 x Łóżko do intensywnego nadzoru z materacem aktywnym OIOM, 43 x Łóżko elektryczne ogólne, 2 x Łóżko OIOM z materacam aktywnym zintegrowanym, 353 tys zł br, dla podmiotu nieleczniczego (firma budowlana)

3. 2 x Łóżko do intensywnego nadzoru z materacem aktywnym OIOM, 43 x Łóżko elektryczne ogólne, 2 x Łóżko OIOM z materacam aktywnym zintegrowanym, 9 x materac aktywny, 380 tys zł br, dla podmiotu nieleczniczego (firma budowlana)

4. 14 x Łóżko elektryczne ogólne, materac piankowy, wieszak kroplówki, ok 91 tys zł (dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor)

5. 4 x Łóżko elektryczne ogólne, materac piankowy, ok 26,5 tys zł br dla podmiotu leczniczego

6. 6 x Łóżko elektryczne ogólne, wieszak kroplówki, 37,8 tys zł dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor)

7. 20 x Łóżko elektryczne ogólne, wieszak kroplówki, 2 x materac aktywny, 137 tys zł br dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor)

8. 4 x Łóżko elektryczne ogólne, materac piankowy, wieszak kroplówki, 27,8 tys zł dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor)

9. 4 x Łóżko elektryczne ogólne, materac piankowy, wieszak kroplówki, 36 tys zł dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor)

10. 21 x Łóżko elektryczne ogólne, materac piankowy, wieszak kroplówki, 165 tys zł dla podmiotu leczniczego

11. 33 x Łóżko elektryczne ogólne, 33 x materac piankowy, na min. 100 tys. zł. (dokładna cena stanowi tajemnicę handlową przedsiębiorstwa) dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor Południowa Afryka)

12. 156 x Łóżko elektryczne ogólne, wieszak kroplówki, uchwyt pacjenta, na min. 100 tys. zł. (dokładna cena stanowi tajemnicę handlową przedsiębiorstwa) dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor Australia)

13. 27 x  Łóżko elektryczne ogólne, materac piankowy, wieszak kroplówki, na min. 100 tys. zł. (dokładna cena stanowi tajemnicę handlową przedsiębiorstwa) dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor Kolumbia)
Choć dostawy świadczone są dla dystrybutorów/firm budowlanych to zrealizowane są  bezpośrednio do podmiotów leczniczych (dostawa, instalacja, uruchomienie, realizacja serwisu itp.) Tym samym potwierdzamy doświadczenie gwarantujące prawidłową realizacje zadania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją (z uwzględnieniem modyfikacji z dnia 22.06.2018 r.).
Pytanie 69:

Pytanie dotyczy części nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową  
(materace pasywne i aktywne). Wymogi ogólne. 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyprodukowane w 2018r. a materac i lub pompa materaca nowy, nieużywany, niepowystawowy, wyprodukowany przed 2018r.?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga sprzętu fabrycznie nowego (rok produkcji 2018).
Pytanie 70:

Pytanie dotyczy części nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową  
(materace pasywne i aktywne). Punkt 3.
Czy Zamawiający dopuści zasilanie 230V~ 50/60Hz, klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: I , typ części aplikacyjnej B. Stopień ochrony przed wpływem środowiska IPX4?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 71:
Pytanie dotyczy części nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową  
(materace pasywne i aktywne). Punkt 5.

Czy Zamawiający dopuści szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 1030 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 72:

Pytanie dotyczy części nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową  
(materace pasywne i aktywne). Punkt 6.

Czy Zamawiający dopuści całkowitą długość łóżka 2350 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 73:

Pytanie dotyczy części nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową  
(materace pasywne i aktywne). Punkt 7.

Czy Zamawiający dopuści długość leża pacjenta regulowaną w zakresie 1920- 2020-2150 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 74:

Pytanie dotyczy części nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową  
(materace pasywne i aktywne). Punkt 11.

Czy Zamawiający dopuści pilot bez świetlnego wskaźnika sygnalizującego uruchomienie danej funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 75:

Pytanie dotyczy części nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową  
(materace pasywne i aktywne). 

Czy Zamawiający dopuści leże łóżka podparte na stabilnych, podwójnych, ramionach wznoszących 
(nie pantograf)?
Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 76:

Pytanie dotyczy części nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową  
(materace pasywne i aktywne). Punkt 15.

Czy Zamawiający dopuści leże z ramą zewnętrzną stabilizującą materac przed przesuwaniem?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 77:

Pytanie dotyczy części nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową  
(materace pasywne i aktywne). Punkt 18.

Czy Zamawiający dopuści maksymalną wysokość leża od podłogi 780 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac?
Odpowiedź Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 78:

Pytanie dotyczy części nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową  
(materace pasywne i aktywne). Punkt 19.

Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulacje oparcia pleców w zakresie od 0 do 62°?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 79:

Pytanie dotyczy części nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową  
(materace pasywne i aktywne). Punkt 20.

Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulacje pozycji  Trendelenburga - regulacja z panelu centralnego dla opiekuna  w zakresie 0-12°.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 80:

Pytanie dotyczy części nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową  
(materace pasywne i aktywne). Punkt 21.

Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulacje pozycji  anty -Trendelenburga - regulacja z panelu centralnego dla opiekuna 0-12°?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 81: 

Pytanie dotyczy części nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową  
(materace pasywne i aktywne). Punkt 22.

Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulacje funkcji biokontur (autokontur) - jednoczesne uniesienia części plecowej oraz  segmentu uda?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 82:

Pytanie dotyczy części nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową  
(materace pasywne i aktywne). Punkt 23.

Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulacje segmentu uda w zakresie od  0° do 20°?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 83:

Pytanie dotyczy części nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową  
(materace pasywne i aktywne). Punkt 24.

Czy Zamawiający dopuści łożko z funkcją autoregresji oparcia pleców?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 84:

Pytanie dotyczy części nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową  
(materace pasywne i aktywne). Punkt 25.

Czy Zamawiający dopuści system autoregresji zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 85:

Pytanie dotyczy części nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową  
(materace pasywne i aktywne). Punkt 27.

Czy Zamawiający dopuści pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na głównym panelu dla opiekuna:

- pozycja krzesła kardiologicznego 

  (automatyczne krzesło)

- pozycja Trendelenburga i Anty-Trendelenburga

- pozycja ratunkowa (elektryczny CPR)

Dodatkowe przyciski na głównym panelu dla opiekuna: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców z automatyczną pauza przy 30°, pochylenie segmentu udowego, przycisk blokowania funkcji?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 86:

Pytanie dotyczy części nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową  
(materace pasywne i aktywne). Punkt 28.

Czy Zamawiający dopuści regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka za pomocą głównego panelu kontrolnego pielęgniarki, na przewodzie (z możliwością blokady funkcji) znajdującego się przy nogach łóżka  - wskaźnik informujący o podłączeniu łóżka do sieci, wskaźnik baterii, regulacja wysokości platformy leża, regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcja krzesła, przechyły Trendelenburga/ anty-Trendelenburga, przycisk CPR, przycisk blokowania funkcji oraz pilota pacjenta do sterowania podstawowymi funkcjami łóżka min. regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcja biokontur (niepełne krzesło).?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 87: 

Pytanie dotyczy części nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową  
(materace pasywne i aktywne). Punkt 29.

Czy Zamawiający dopuści panele sterujące od strony pacjenta bez przycisków podświetlenia podwozia 
i alarmu akustycznego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 88:

Pytanie dotyczy części nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową  
(materace pasywne i aktywne). Punkt 34.

Czy Zamawiający dopuści barierki boczne tworzywowe dzielone (zgodne z normą 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem?
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z pkt. 34.
Pytanie 89:

Pytanie dotyczy części nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową  
(materace pasywne i aktywne). Punkt 35.

Czy Zamawiający dopuści barierki od strony głowy pacjenta poruszające się wraz z oparciem pleców. Barierki w części udowej leża nie poruszające się z segmentem uda ani z segmentem podudzia. Odległość górnej krawędzi barierek od górnej krawędzi materaca zgodna z normą 60601-2-52?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 90:

Pytanie dotyczy części nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową 

(materace pasywne i aktywne). Punkt 40.

Czy Zamawiający dopuści leże łóżka (min. 4 segmenty) wypełnione lekkimi panelami z tworzywa. Wyjmowane panele leża. Łatwe w utrzymaniu czystości i dezynfekcji?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga: segmenty leża wypełnione odejmowanymi płytami,  przeziernymi dla promieniowania RTG.
Pytanie 91:

Pytanie dotyczy części nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową  
(materace pasywne i aktywne). Punkt 46.

Czy Zamawiający dopuści ramę leża wyposażoną w:

- krążki  odbojowe w narożach leża,

- sworzeń wyrównania potencjału,

- szyna typu DIN, po jednej sztuce na obu bokach leża, w części środkowej leża

- osiem haczyków do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po cztery haczyki z dwóch stron leża ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 92:

Pytanie dotyczy części nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową  
(materace pasywne i aktywne). Punkt 50.

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez certyfikatu potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Punkt 93:

Pytanie dotyczy części nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową  
(materace pasywne i aktywne). Punkt 53.

Czy Zamawiający dopuści równoważny materac zmiennociśnieniowy o poniższych parametrach:
	Opis parametru

	Wysokiej klasy przeciwodleżynowy, powietrzny materac zmiennociśnieniowy

	Materac przeznaczony dla pacjentów z odleżynami wszystkich kategorii 

	Materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka bez potrzeby użycia materaca bazowego

	Wymiary materaca (dł. x szer. x wys.):

1950 x 850 x 200mm 

	Maksymalna waga pacjenta gwarantująca skuteczność terapeutyczną 200kg

	Materac składający się z 19 poliuretanowych komór powietrznych, w tym: 

3 komór statycznych w sekcji głowy

16 komór zmiennociśnieniowych / statycznych

	Górny pokrowiec materaca rozciągliwy w 2 kierunkach, wykonany z poliuretanu powlekanego nylonem 

	Pokrowiec materaca nieprzepuszczający płynów, przepuszczający wilgoć, powłoka poliuretanowa zawiera

środek przeciwgrzybiczy pozwalający

ograniczyć zanieczyszczenie

mikrobiologiczne tkaniny

	Pokrowiec wyposażony w zamki błyskawiczne chronione przez klapy, które zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza materaca

	Pokrowiec materaca ognioodporny wg normy BS 7175: 0,1 i 5

	Możliwość wysokotemperaturowej i chemicznej dezynfekcji pokrowca. Max temperatura prania 95°C

	Dolny pokrowiec wyposażony w 6 pasów do przymocowania materaca do ramy łóżka

	Wyraźnie oznakowany zawór CPR umieszczony od strony głowy pacjenta w formie taśmy

	Przewód powietrzny materaca „trzyżyłowy”,  złącze zabezpieczające przed załamaniami przewodu, z pokrywą zabezpieczającą w trybie transportowym

	Konstrukcja materaca umożliwiająca do 12 godzinną pracę w trybie transportowym po odłączeniu przewodu powietrznego od pompy

	Możliwość wyboru jednego z trzech trybów pracy materaca: 

- zmiennociśnieniowy  

- statyczny

- maksymalne wypełnienie komór np. do czynności pielęgnacyjnych lub rehabilitacyjnych

	Tryb zmiennociśnieniowy, w którym komory napełniane są co druga, z możliwością regulacji długości cyklu 10 lub 20min

	Tryb maksymalnego wypełnienia automatycznie wyłączający się po max. 30 min., po wyłączeniu trybu materac wraca do poprzedniego ustawienia

	Pompa materaca wyposażona w przyciski membranowe, łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji

	Pompa wyposażona w następujące funkcje:

- wybór trybu pracy 

- wybór długości trwania cyklu 

- przełącznik masy ciała pacjenta 

- wyciszenie alarmu 

	Pompa wyposażona w alarm wizualny i dźwiękowy dla: 

- niskiego ciśnienia w materacu

- usterki / braku zasilania

- usterki pompy

	Maksymalne wymiary pompy: 280x205x112mm 

	Maksymalna masa pompy 2,5kg

	Pompa wyposażona w uchwyty umożliwiające powieszenie jej na ramie łóżka 

	Klasa ochronności pompy przed zalaniem min. IP21

	Pompa wyposażona w filtr powietrza wtłaczanego


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 94:

Pytanie dotyczy części nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową  
(materace pasywne i aktywne). Punkt 80.

Czy Zamawiający dopuści zapasowy pokrowiec higieniczny (część górna), bez klinów do pozycjonowania?
Odpowiedź: Zamawiający w ramach pkt 80 opisu przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania zapasowego pokrowca oraz klinów - ilość sztuk to 50% ilości wszystkich łóżek.
Pytanie 95:

Pytanie dotyczy części nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową  
(materace pasywne i aktywne). Punkt 81.

Czy Zamawiający dopuści Materac o grubości 150 mm w pokrowcu nieprzemakalnym, przepuszczającym wilgoć, z powłoką  o właściwościach antybakteryjnych  i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikanie mikroorganizmów, dostosowany wymiarowo do łóżka?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie 96:

Pytanie dotyczy części nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową  
(materace pasywne i aktywne). Punkt 82.

Czy Zamawiający dopuści równoważną ramę ortopedyczną przystosowana do pracy z oferowanymi łóżkami wraz z osprzętem?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza równoważną ramę ortopedyczną przystosowaną do pracy z oferowanymi łóżkami wraz z osprzętem opisanym w pkt. 82.
Pytanie 97:

Pytanie dotyczy części nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową  
(materace pasywne i aktywne). Punkt 83.

Czy Zamawiający dopuści równoważną szafkę przyłóżkową z blatem bocznym?
	Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym

	Wersja dwustronna, szafka i szuflada może zostać otwarta z obu stronach, otwarta komora lub/bądź szuflada dostępna z obu stron.

	Szafka wykonana z wytrzymałych materiałów takie jak np. litego laminatu, elementów stalowych i aluminium

	Boki szafki wykonane są z min. 6-milimetrowych litych paneli laminowanych, które są montowane pomiędzy 4 profilami narożnymi

	Uchwyty 

	Blat z zaokrąglonymi narożnikami 

	Blat boczny łatwy do nachylenia w obu kierunkach z regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej.

	Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji

	Min. cztery koła, dwa z hamulcami lub hamulec centralny. Rozmiar kół 50mm.

	Wymiary szafki:

	wysokość 90 cm (+/- 5cm)

	szerokość 62 cm (+/-5cm)

	głębokość 42,5cm (+/- 5cm)

	Szafka dopasowana kolorystycznie do egzemplarza łóżka z którym będzie wspólnie zainstalowana.


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie 98: 
Pytanie dotyczy części nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową  
(materace pasywne i aktywne). Warunki serwisu.

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu (uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy)?
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z parametru zdalnej diagnostyki.
Pytanie 99:

Pytanie dotyczy części nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową  
(materace pasywne i aktywne). Warunki serwisu.

Czy Zamawiający dopuści czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” do 72 [godz.]?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 100:

Pytanie dotyczy części nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową  
(materace pasywne i aktywne). Warunki serwisu.

Czy Zamawiający dopuści wymiane każdego podzespołu na nowy po drugiej  nieskutecznej próbie jego naprawy?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 101:

Pytanie dotyczy części nr 5 – łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową  
(materace pasywne i aktywne). Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia (zapisy SIWZ).

Czy Zamawiający uwzględni jako spełnienie warunków udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca 
w okresie ostatnich 3 latach wykonał na rzecz podmiotów leczniczych i nieleczniczych 
(np. dystrybutorów) m. in. poniższych dostaw:
1. 4 x Łóżko OIOM z materacem aktywnym zintegrowanym, 5 x Łóżko elektryczne ogólne z materacem piankowym, wieszak kroplówki, ok 263 tys zł br dla podmiotu leczniczego 

2. 2 x Łóżko do intensywnego nadzoru z materacem aktywnym OIOM, 43 x Łóżko elektryczne ogólne, 2 x Łóżko OIOM z materacam aktywnym zintegrowanym, 353 tys zł br, dla podmiotu nieleczniczego 
(firma budowlana)

3. 2 x Łóżko do intensywnego nadzoru z materacem aktywnym OIOM, 43 x Łóżko elektryczne ogólne, 2 x Łóżko OIOM z materacam aktywnym zintegrowanym, 9 x materac aktywny, 380 tys zł br, dla podmiotu nieleczniczego (firma budowlana)

4. 14 x Łóżko elektryczne ogólne, materac piankowy, wieszak kroplówki, ok 91 tys zł (dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor)

5. 4 x Łóżko elektryczne ogólne, materac piankowy, ok 26,5 tys zł br dla podmiotu leczniczego

6. 6 x Łóżko elektryczne ogólne, wieszak kroplówki, 37,8 tys zł dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor)

7. 20 x Łóżko elektryczne ogólne, wieszak kroplówki, 2 x materac aktywny, 137 tys zł br dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor)

8. 4 x Łóżko elektryczne ogólne, materac piankowy, wieszak kroplówki, 27,8 tys zł dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor)

9. 4 x Łóżko elektryczne ogólne, materac piankowy, wieszak kroplówki, 36 tys zł dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor)

10. 21 x Łóżko elektryczne ogólne, materac piankowy, wieszak kroplówki, 165 tys zł dla podmiotu leczniczego

11. 33 x Łóżko elektryczne ogólne, 33 x materac piankowy, na min. 100 tys. zł. (dokładna cena stanowi tajemnicę handlową przedsiębiorstwa) dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor Południowa Afryka)

12. 156 x Łóżko elektryczne ogólne, wieszak kroplówki, uchwyt pacjenta, na min. 100 tys. zł. (dokładna cena stanowi tajemnicę handlową przedsiębiorstwa) dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor Australia)

13. 27 x  Łóżko elektryczne ogólne, materac piankowy, wieszak kroplówki, na min. 100 tys. zł. (dokładna cena stanowi tajemnicę handlową przedsiębiorstwa) dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor Kolumbia)
Choć dostawy świadczone są dla dystrybutorów/firm budowlanych to zrealizowane są  bezpośrednio do podmiotów leczniczych (dostawa, instalacja, uruchomienie, realizacja serwisu itp.) Tym samym potwierdzamy doświadczenie gwarantujące prawidłową realizacje zadania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją (z uwzględnieniem modyfikacji z dnia 22.06.2018 r.).
Pytanie 102:

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści 10 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia jeżeli chodzi o 50% realizacji i 15 tygodni jeżeli chodzi o drugie 50% ?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w ww. zakresie bez zmian.
Pytanie 103:

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżka (208 szt.) z barierkami bocznymi zabezpieczającymi na min. ¾ długości leża?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w pkt 7.
Pytanie 104: 

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżka (208 szt.) z metalowymi, stałymi klamrami obejmującymi materac?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 105:

Część nr 3

Prosimy o odstąpienie punktowania parametru „panele z wytłoczoną informacją kierunku montażu”, który to parametr nie podnosi w żaden sposób funkcjonalności łózka.
Odpowiedź: Zamawiający punktuje: Panele z wytłoczoną informacją kierunku montażu lub panele leża są tak wyprofilowane oraz ich konstrukcja uniemożliwia pomyłkę przy montażu.
Pytanie 106:

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżka (208 szt.) o długości zewnętrznej łóżka w pozycji standardowej 219 cm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 107:

Część nr 3
Czy Zamawiający dopuści łóżka (208 szt.) z regulacją segmentu uda w zakresie 0-40°, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 108:

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżka (208 szt.) tylko z autoregresją oparcia pleców 10 cm? Funkcja autoregresji nie ma żadnego wpływu na profilaktykę przeciwodleżynową, za która odpowiadają specjalistyczne materace o charakterystyce przeciwodleżynowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 109:

Część nr 3
Czy Zamawiający dopuści łóżka (208 szt.) bez „zaawansowanej” autoregresji, która spełnia tożsama funkcję co autoregresja?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
Pytanie 110:

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżka (208 szt.) bez podświetlenia nocnego?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 111:

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżka (208 szt.) z szafką przyłóżkową o szerokości 510 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 112:

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżka (208 szt.) z kołami 150 mm, z prześwitem pod leżem 17 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 113:

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżka (208 szt.) z kołami w tworzywowej obudowie?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 114:

Część nr 3

Czy Zamawiający odstąpi od zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów oraz monitorowania systemu?
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z parametru zdalnej diagnostyki.
Pytanie 115:

Część nr 3

Prosimy o wskazanie co Zmawiający rozumie przez zapis „wszystko od jednego wykonawcy”? Jak należy interpretować słowo – wykonawca? Jeżeli pod tym pojęciem Zamawiający rozumie producenta to zapisy pkt. 2 tabeli z parametrami technicznymi są ewidentnym naruszeniem zasady zachowania uczciwej konkurencji.
Odpowiedź: Pod tym pojęciem Zamawiający nie definiuje producenta, tylko wykonawcę.
Pytanie 116: 

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści 10 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia jeżeli chodzi o 50% realizacji i 15 tygodni jeżeli chodzi o drugie 50%?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w ww. zakresie bez zmian.
Pytanie 117:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżka (492 i 198 szt.) o długości całkowitej 215 cm z możliwością przedłużenia leża o 28 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 118:
Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżka (492 i 198 szt.) o długości całkowitej 219 cm z możliwością przedłużenia leża o 28 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 119:

Część nr 4
Czy Zamawiający dopuści łóżka (492 i 198 szt.)  z leżem o długości 200 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 120:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżka (492 i 198 szt.) z pilotem przewodowym do sterowania podstawowymi funkcjami w tym funkcji krzesła kardiologicznego realizowanego za pośrednictwem dwóch przycisków?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 121:

Część nr 4

Prosimy o wyjaśnienie różnicy między systemem ramion wznoszących, a systemem pantografowym oraz dlaczego system pantografowy oceniany jest na 0 pkt. , a system ramion wznoszących na 5 pkt.?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w pkt 13.
Pytanie 122:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżka (492 i 198 szt.) z regulacja wysokości leża w zakresie 350-910 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 123:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżka (492 i 198 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 124:

Część nr 4

Czy w kontekście pkt. 28 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżka (492 i 198 szt.) 
z pokrętłami na panelu centralnym do blokowania poszczególnych funkcji łózka na panelu centralnym 
i pilocie przewodowym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 125:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżka (492 i 198 szt.) z realizacją funkcji krzesła na pilocie przewodowym za pośrednictwem dwóch przycisków?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 126:

Część nr 4

Czy Zamawiający w przypadku łóżek (492 i 198 szt.) zrezygnuje z zapisów dotyczących nanotechnologii srebra, która to technologia krytykowana jest przez wiele osób i może mieć bardzo negatywne skutki dla zdrowia pacjenta ( http://www.uwm.edu.pl/egazeta/nanoczasteczki-toksykolodzy-bija-na-alarm )?
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z pkt. 33 oraz 39.
Pytanie 127:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżka (492 i 198 szt.) z barierkami bocznymi jednoczęściowymi, metalowymi, składanymi wzdłuż ramy leża, o długości ¾ długości leża, nie poruszającymi się wraz z segmentami leża?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga: Poręcze boczne tworzywowe, podwójne z wbudowanym sterowaniem po obu stronach barierek od strony głowy pacjenta, wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra Lub Barierki boczne tworzywowe dzielone (zgodne z normą 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem.
Pytanie 128:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżka (492 i 198 szt.) z barierkami bocznymi dzielonymi, aluminiowymi, opuszczanymi obok leża, chroniącymi pacjenta na całej długości leża , nie poruszającymi się wraz z segmentami leża?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 129:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżka (492 i 198 szt.) ze zwolnieniem i opuszczeniem każdej barierki bocznej przy pomocy dwóch rąk?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 130:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżka (492 i 198 szt.) z prześwitem pod podwoziem między kołami o długości 136 cm, co zapewnia swobodny najazd podnośnika chorego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 131:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżka (198 szt.) wyposażone w materac piankowy podkładowy o grubości 6 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 132:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżka (198 szt.) wyposażone w materac piankowy podkładowy o grubości 4 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie 133:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżka (492 szt.) wyposażone w materac piankowy bez właściwości antyalergicznych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 134:
Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżka (492 szt.) wyposażone w materac piankowy bez właściwości antybakteryjnych?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 135:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżka (492 szt.) wyposażone w materac piankowy bez właściwości przeciwgrzybicznych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 136:
Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżka (492 i 198 szt.) wyposażone w szafkę przyłóżkową z bokami szafki wykonanymi z blachy ocynkowanej lakierowanej proszkowo o gr. 1 mm?    
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie 137: 

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżka (492 i 198 szt.) wyposażone w szafkę przyłóżkową o szerokości 510 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 138:

Część nr 4

Czy Zamawiający odstąpi od zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów oraz monitorowania systemu?
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z parametru zdalnej diagnostyki.
Pytanie 139:

Część nr 4

Prosimy o wskazanie co Zmawiający rozumie przez zapis „wszystko od jednego wykonawcy”? Jak należy interpretować słowo – wykonawca? Jeżeli pod tym pojęciem Zamawiający rozumie producenta to zapisy pkt. 2 tabeli z parametrami technicznymi są ewidentnym naruszeniem zasady zachowania uczciwej konkurencji.
Odpowiedź: Pod tym pojęciem Zamawiający nie definiuje producenta, tylko wykonawcę.
Pytanie 140:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści 10 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia jeżeli chodzi o 50% realizacji i 15 tygodni jeżeli chodzi o drugie 50%?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w ww. zakresie bez zmian.
Pytanie 141:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżka (25 i 15 szt.) o klasie ochrony przed porażeniem elektrycznym: I?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 142:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżka (25 i 15 szt.) o szerokości całkowitej 997 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 143: 

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżka (25 i 15 szt.) o szerokości całkowitej 990 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 144:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżka (25 i 15 szt.) o długości całkowitej 215 cm z możliwością przedłużenia leża o 28 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 145:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżka (25 i 15 szt.) o długości całkowitej 219 cm z możliwością przedłużenia leża o 28 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie 146: 

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżka (25 i 15 szt.) z leżem o długości 200 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 147:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżka (25 i 15 szt.) z leżem o szerokości 870 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 148: 

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżka (25 i 15 szt.) bez świetlnego wskaźnika na pilocie przewodowym informującym o uruchomieniu danej funkcji?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 149: 

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżka (25 i 15 szt.) z regulacja wysokości leża w zakresie 350-910 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie 150: 

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżka (25 i 15 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 151: 

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżka (25 i 15 szt.) z Trendelenburgiem regulowanym tylko z panelu centralnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 152: 

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżka (25 i 15 szt.) z anty-Trendelenburgiem realizowanym z panelu centralnego i pilota przewodowego (brak sterowań w barierkach bocznych)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 153:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżka (25 i 15 szt.) zrezygnuje z zapisów dotyczących nanotechnologii srebra, która to technologia krytykowana jest przez wiele osób i może mieć bardzo negatywne skutki dla zdrowia pacjenta ( http://www.uwm.edu.pl/egazeta/nanoczasteczki-toksykolodzy-bija-na-alarm )?
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z pkt. 33, 34, i 39.
Pytanie 154:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżka (25 i 15 szt.) z autoregresją oparcia pleców wynoszącą min. 9 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 155:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżka (25 i 15 szt.) z autoregresją oparcia pleców wynoszącą 10 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 156:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżka (25 i 15 szt.) tylko z autoregresją oparcia pleców wynoszącą min. 9 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 157: 

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżka (25 i 15 szt.) ze sterowaniem funkcjami elektrycznymi łózka za pośrednictwem pilota przewodowego oraz panelu centralnego, bez sterowań w barierkach bocznych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 158: 

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżka (25 i 15 szt.) z panelami sterującymi w barierkach bocznych bez przycisku uruchamiającego dostępność funkcji?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie 159:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżka (25 i 15 szt.) bez przycisku podświetlania podwozia w panelach sterujących?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 160: 

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżka (25 i 15 szt.) bez przycisku alarmu akustycznego w panelach sterujących?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 161:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżka (25 i 15 szt.) z barierkami bocznymi jednoczęściowymi, metalowymi, składanymi wzdłuż ramy leża, o długości ¾ długości leża, nie poruszającymi się wraz z segmentami leża?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 162: 

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżka (25 i 15 szt.) z barierkami bocznymi dzielonymi, aluminiowymi, opuszczanymi obok leża, chroniącymi pacjenta na całej długości leża , nie poruszającymi się wraz 
z segmentami leża?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 163:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżka (25 i 15 szt.) ze zwolnieniem i opuszczeniem każdej barierki bocznej przy pomocy dwóch rąk?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 164: 

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżka (25 i 15 szt.) z poręczami bocznymi o wysokości 41 cm ponad leże?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 165:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżka (25 i 15 szt.) z poręczami bocznymi o wysokości 41,5 cm ponad leże?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 166:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżka (25 i 15 szt.) z poręczami bocznymi o wysokości 39 cm ponad leże?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 167:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżka (25 i 15 szt.) z segmentami leża wypełnionymi płytami tworzywowymi 
z polipropylenu? Leże nie przezierne dla promieni RTG.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga: segmenty leża wypełnione odejmowanymi płytami,  przeziernymi dla promieniowania RTG.
Pytanie 168:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżka (25 i 15 szt.) tylko z oparciem pleców wykonanym z płyty laminatowej, przeziernym dla promieni RTG oraz pozostałymi wykonanymi z płyty tworzywowej z polipropylenu?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga: segmenty leża wypełnione odejmowanymi płytami,  przeziernymi dla promieniowania RTG.
Pytanie 169:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżka (25 i 15 szt.) z prześwitem pod podwoziem między kołami o długości 136 cm, co zapewnia swobodny najazd podnośnika chorego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 170: 

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżka (15 szt.) wyposażone w materac piankowy podkładowy o grubości 6 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 171: 

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżka (15 szt.) wyposażone w materac piankowy podkładowy o grubości 4 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 172:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżka (25 szt.) wyposażone w materac piankowy bez właściwości antyalergicznych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 173: 

Część nr 5
Czy Zamawiający dopuści łóżka (25 szt.) wyposażone w materac piankowy bez właściwości antybakteryjnych?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 174:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe do łóżek (25 i 15 szt.) wykonanych bez nanotechnologii srebra, która to technologia krytykowana jest przez wiele osób i może mieć bardzo negatywne skutki dla zdrowia pacjenta ( http://www.uwm.edu.pl/egazeta/nanoczasteczki-toksykolodzy-bija-na-alarm )?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 175:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe do łóżek (25 i 15 szt.) z blatami wykonanymi z płyty tworzywowej typu hpl?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie 176:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe do łóżek (25 i 15 szt.) z blatami prostymi bez wpukleń?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 177:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe do łóżek (25 i 15 szt.) z blatami bez wpukleń, ale z listwami aluminiowymi w kształcie litery C lub tworzywowymi rantami, które zapobiegają zsuwaniu się przedmiotów z blatu (2 listwy lub 2 ranty na jeden blat)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 178: 

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe do łóżek (25 i 15 szt.) wyposażone w szufladę bez ogranicznika wysuwu w stronę ściany?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 179:

Część nr 5

Czy Zamawiający odstąpi od zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów oraz monitorowania systemu?
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z parametru zdalnej diagnostyki.
Pytanie 180:

Część nr 5

Prosimy o wskazanie co Zmawiający rozumie przez zapis „wszystko od jednego wykonawcy”? Jak należy interpretować słowo – wykonawca? Jeżeli pod tym pojęciem Zamawiający rozumie producenta to zapisy pkt. 2 tabeli z parametrami technicznymi są ewidentnym naruszeniem zasady zachowania uczciwej konkurencji.
Odpowiedź: Pod tym pojęciem Zamawiający nie definiuje producenta, tylko wykonawcę.
Pytanie 181:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę 

prawa handlowego?
Odpowiedź: Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja oraz Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.
Pytanie 182:

Ad. CZĘŚCI I

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie osobnej oferty na materace przeciwodleżynowe w opisanym zakresie? Materac przeciwodleżynowy jest wyposażeniem łóżka medycznego, produkowanym najczęściej przez innych Wytwórców. Wyrażenie przez Zamawiającego zgodny na wyodrębnienie takiej oferty jako osobnego pakietu zwiększy ilość Oferentów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie osobnej oferty na materace przeciwodleżynowe – dotyczy części 1.
Pytanie 183:

Ad. CZĘŚCI I

Do leczenia jakiego stopnia odleżyn mają być przeznaczone przedmiotowe materace?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 184:

Ad. CZĘŚCI I

Czy komory materaca mają być wykonane z PCV?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 185: 

Ad. CZĘŚCI I

Czy komory materaca mają być wykonane z PU?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 186: 

Ad. CZĘŚCI I

Czy komory materaca mają być wykonane z materiału PUN?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 187: 

Ad. CZĘŚCI I

Czy pokrowiec materaca ma być oporny na temperaturę gotowania tj. 105 st. C?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 188: 

Ad. CZĘŚCI I

Czy pokrowiec materaca ma być ogniooporny, co powinno być potwierdzone badaniami Niezależnego Certyfikowanego Laboratorium Badawczego wg. normy PN-EN- ISO 12952-1: 2011, ŹRÓDŁO TLĄCY SIĘ PAPIEROS, CZY PN-EN- ISO 12952-1: 2011, ŹRÓDŁO RÓWNOWAŻNIK PŁOMIENIA ZAPAŁKI?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 189:

Ad. CZĘŚCI I

Jaki ma być wymiar materaca pneumatycznego, zmiennociśnieniowego (długość x szerokość x wysokość)?
Odpowiedź: Rozmiar materaca musi być dostosowany do wymiarów leża.
Pytanie 190: 

Ad. CZĘŚCI I

Czy materac pneumatyczny, zmiennociśnieniowy ma być układany na spodnim materacu gąbkowym ?

Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 191:

Ad. CZĘŚCI I

Czy materac pneumatyczny, zmiennociśnieniowy ma być tzw. materacem samonośnym przeznaczonym do bezpiecznego układania na ramie łóżka?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 192:

Ad. CZĘŚCI I

Jaka ma być wysokość napompowanych komór?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 193: 

Ad. CZĘŚCI I

Jaka ma być ilość pneumatycznych komór?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww
Pytanie 194:

Ad. CZĘŚCI I

Czy komory materaca mają postać tzw. zabezpieczenie przeciwrotacyjne?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 195:

Ad. CZĘŚCI I

Czy komory materaca mają posiadać tzw. automatyczne szybkozłączki umożliwiające niezależne wypinanie każdej komory materaca dla realizacji terapii bezdotykowej odleżyn?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 196: 

Ad. CZĘŚCI I

Czy materac ma posiadać tzw. AIR system; system wentylowania ciała pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 197: 

Ad. CZĘŚCI I

Czy pompa zasilająca materac ma być pompą wysokociśnieniowa (zakres ok.50 – 100 mmHg)?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 198:

Ad. CZĘŚCI I

Czy pompa zasilająca materac ma być pompą niskociśnieniową (zakres ok. 20 -50 mmHg)?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 199:

Ad. CZĘŚCI I

Czy pompa zasilająca materac ma być pompą ultra- niskociśnieniową (zakres ok. 10 -30 mmHg)

„parametr wymagany w realizacji terapii najbardziej zaawansowanych odleżyn 

tj. 4 stopnia w skali 4 stopniowej”?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 200: 

Ad. CZĘŚCI I

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać alarm przeglądu technicznego z licznikiem czasu pracy?

Jest to zabezpieczenie informujące o konieczności wykonania czynności serwisowych, pompa 

zlicza godziny swojej pracy i informuje o konieczności wykonania jej przeglądu

technicznego- serwisu?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 201:

Ad. CZĘŚCI I

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać ustawienia zmiany czasu trwania cyklu zmiennociśnieniowego w pompie od 5 minut do 25 minut ze zmianami nastawy co 5 minut?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 202:

Ad. CZĘŚCI I

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tzw. blokadę panelu sterowania, która umożliwia 

Dokonanie przypadkowej zamiany we wprowadzonych przez personel ustawieniach?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 203:

Ad. CZĘŚCI I

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb siedzeniowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 204:

Ad. CZĘŚCI I

Czy pompa zasilająca materac górny, zmiennociśnieniowy, ma posiadać tryb kardiologiczny?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 205:

Ad. CZĘŚCI I

Czy pompa zasilająca materac górny, zmiennociśnieniowy ma posiadać tryb pielęgnacyjny 

(na tzw. czas bezpieczny +/- 25 min. z automatyką powrotu do poprzednich ustawień)?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 206:

Ad. CZĘŚCI I

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb symulacyjny?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 207:

Ad. CZĘŚCI I

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać automatyczny dobór wartości ciśnienia z możliwością 

ręcznej korekty poprzez wskaźnik według stopnia odleżyny pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 208:

Ad. CZĘŚCI I

Czy pompa zasilająca materac ma zasilać dwie sekcje materaca?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 209:

Ad. CZĘŚCI I

Czy pompa zasilająca ma zasilać trzy sekcje materaca?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 210:

Ad. CZĘŚCI I

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr antybakteryjny zasysanego powietrza?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 211:

Ad. CZĘŚCI I

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr przeciw tłuszczowy zasysanego powietrza?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 212: 

Ad. CZĘŚCI I

Czy pompa ma posiadać możliwość dokonywania rotacji niezależnie dla każdej strony? Tzn.:

a) osobne, niezależne ustawianie kąta rotacji bocznej oraz czasu jej trwania dla strony lewej? 

b) osobne, niezależne ustawianie kąta rotacji bocznej oraz czasu jej trwania dla strony prawej?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 213:

Ad. CZĘŚCI I

Czy zmiany kąta rotacji bocznej oraz czasu jej trwania mają być wykonywane samodzielnie przez pompę zasilającą?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 214:

Ad. CZĘŚCI I

Czy zmiany kąta rotacji bocznej oraz czasu jej trwania mają być wykonywane przez personel medyczny - manualnie?

Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 215:

Ad. CZĘŚCI I

Czy pompa ma posiadać wyświetlacz informujący dokonanym wyborze rotacji niezależnie dla każdej strony tzn. kąta rotacji bocznej oraz czasu jej trwania dla każdej strony?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 216:
Ad. CZĘŚCI I

Jaka ma być długość przewodu energetycznego 230V zasilającego pompę?
Odpowiedź:  Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 217:

Ad. CZĘŚCI II

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie osobnej oferty na materace przeciwodleżynowe w opisanym zakresie? Materac przeciwodleżynowy jest wyposażeniem łóżka medycznego, produkowanym najczęściej przez innych Wytwórców. Wyrażenie przez Zamawiającego zgodny na wyodrębnienie takiej oferty jako osobnego pakietu zwiększy ilość Oferentów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie osobnej oferty na materace przeciwodleżynowe – dotyczy części 2.
Pytanie 218:

Ad. CZĘŚCI II

Do leczenia jakiego stopnia odleżyn mają być przeznaczone przedmiotowe materace?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 219:

Ad. CZĘŚCI II

Czy komory materaca mają być wykonane z PCV?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 220:

Ad. CZĘŚCI II

Czy komory materaca mają być wykonane z PU?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 221:

Ad. CZĘŚCI II

Czy komory materaca mają być wykonane z materiału PUN?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 222:
Ad. CZĘŚCI II

Czy pokrowiec materaca ma być oporny na temperaturę gotowania tj. 105 st. C?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 223:

Ad. CZĘŚCI II

Czy pokrowiec materaca ma być ogniooporny, co powinno być potwierdzone badaniami Niezależnego Certyfikowanego Laboratorium Badawczego wg. normy PN-EN- ISO 12952-1: 2011, ŹRÓDŁO TLĄCY SIĘ PAPIEROS, CZY PN-EN- ISO 12952-1: 2011, ŹRÓDŁO RÓWNOWAŻNIK PŁOMIENIA ZAPAŁKI?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 224:

Ad. CZĘŚCI II

Jaki ma być wymiar materaca pneumatycznego, zmiennociśnieniowego (długość x szerokość x wysokość)?
Odpowiedź: Rozmiar materaca musi być dostosowany do wymiarów leża.
Pytanie 225:

Ad. CZĘŚCI II

Czy materac ma być układany na spodnim materacu gąbkowym?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 226:

Ad. CZĘŚCI II

Czy materac ma być tzw. materacem samonośnym przeznaczonym do bezpiecznego układania 

na ramie łóżka?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 227: 

Ad. CZĘŚCI II

Jaka ma być wysokość napompowanych komór?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 228:

Ad. CZĘŚCI II

Jaka ma być ilość pneumatycznych komór?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 229:

Ad. CZĘŚCI II

Czy komory materaca mają postać tzw. zabezpieczenie przeciw rotacyjne?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 230:

Ad. CZĘŚCI II

Czy komory materaca mają posiadać tzw. automatyczne szybkozłączki umożliwiające niezależne 

wypinanie każdej komory materaca dla realizacji terapii bezdotykowej odleżyn?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 231:

Ad. CZĘŚCI II

Czy materac ma posiadać tzw. AIR system; system wentylowania ciała pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 232: 

Ad. CZĘŚCI II

Czy pompa zasilająca materac ma być pompą wysokociśnieniowa (zakres ok.50 – 100 mmHg)?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 233:

Ad. CZĘŚCI II

Czy pompa zasilająca materac ma być pompą niskociśnieniową (zakres ok. 20 -50 mmHg)?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 234:

Ad. CZĘŚCI II

Czy pompa zasilająca materac ma być pompą ultra- niskociśnieniową (zakres ok. 10 -30 mmHg)

„parametr wymagany w realizacji terapii najbardziej zaawansowanych odleżyn 

tj. 4 stopnia w skali 4 stopniowej”?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 235:

Ad. CZĘŚCI II

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać alarm przeglądu technicznego z licznikiem czasu pracy?

Jest to zabezpieczenie informujące o konieczności wykonania czynności serwisowych, pompa zlicza godziny swojej pracy i informuje o konieczności wykonania jej przeglądu technicznego- serwisu?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww
Pytanie 236:

Ad. CZĘŚCI II

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać ustawienia czasu cyklu w pompie od 5 minut do 25 minut ze zmianami nastawy co 5 minut?
Odpowiedź:  Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 237:
Ad. CZĘŚCI II

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tzw. blokadę panelu sterowania, która umożliwia dokonanie przypadkowej zamiany we wprowadzonych przez personel ustawieniach?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 238:

Ad. CZĘŚCI II

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb siedzeniowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 239:

Ad. CZĘŚCI II

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb kardiologiczny?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 240:

Ad. CZĘŚCI II

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb pielęgnacyjny (na tzw. czas bezpieczny +/- 25 min. 
z automatyką powrotu do poprzednich ustawień)?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 241:

Ad. CZĘŚCI II

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb symulacyjny?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 242:

Ad. CZĘŚCI II

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać automatyczny dobór wartości ciśnienia z możliwością ręcznej korekty poprzez wskaźnik według stopnia odleżyny pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 243:

Ad. CZĘŚCI II

Czy pompa zasilająca materac ma zasilać dwie sekcje materaca?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 244:

Ad. CZĘŚCI II

Czy pompa zasilająca ma zasilać trzy sekcje materaca?
Odpowiedź:  Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 245:

Ad. CZĘŚCI II

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr antybakteryjny zasysanego powietrza?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 246:

Ad. CZĘŚCI II

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr przeciw tłuszczowy 

zasysanego powietrza ?

Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 247:

Ad. CZĘŚCI II

Jaka ma być długość przewodu energetycznego 230V zasilającego pompę?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 248:

Ad. CZĘŚCI II

ad. Pkt. 57. SIWZ tabela– opis przedmiotu zamówienia. Prosimy o prawidłowe określenie w zakresie maksymalnej wagi pacjenta: maksymalna waga pacjenta to:

a) minimum ≥ 420 kg

b) maximum ≤ 420 kg

Odpowiedź: Maksymalna waga pacjenta to: minimum ≥ 420 kg. 

Pytanie 249:

Ad. CZĘŚCI II

ad. Pkt. 60 i 61. SIWZ tabela– opis przedmiotu zamówienia; prosimy o jednoznaczne i dokładne jak ma być realizowana funkcja poszerzania oraz wydłużania materaca? Czy Zamawiający wymaga zmiany poprzez dokonywanie dodatkowych połączeń elementów materaca zmieniających jego wymiar za pomocą dodatkowych elementów:

a) pneumatycznych,

b) pianki PU (jeżeli tak – prosimy o podanie jej parametrów technicznych: 

jaką ma mieć:

•
gęstość(kg/m3),

•
sztywność (kPa),

•
odkształcenie trwałe, (nie więcej niż ….%)

•
odbojność, (nie mniej niż ….%)
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 250: 

Ad. CZĘŚCI III

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie osobnej oferty na materace przeciwodleżynowe w opisanym zakresie? Materac przeciwodleżynowy jest wyposażeniem łóżka medycznego, produkowanym najczęściej przez innych Wytwórców. Wyrażenie przez Zamawiającego zgodny na wyodrębnienie takiej oferty jako osobnego pakietu zwiększy ilość Oferentów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie osobnej oferty na materace przeciwodleżynowe – dotyczy części 3.
Pytanie 251: 

Ad. CZĘŚCI III

Czy komory materaca mają być wykonane z PCV?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w pkt. 49.
Pytanie 252:
Ad. CZĘŚCI III

Czy komory materaca mają być wykonane z PU?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w pkt. 49.
Pytanie 253:

Ad. CZĘŚCI III

Czy komory materaca mają być wykonane z materiału PUN?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w pkt. 49.
Pytanie 254:

Ad. CZĘŚCI III

Czy pokrowiec materaca ma być oporny na temperaturę gotowania tj. 105 st. C?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w pkt. 75.
Pytanie 255:

Ad. CZĘŚCI III

Czy komory materaca mają postać tzw. zabezpieczenie przeciw rotacyjne?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 256:

Ad. CZĘŚCI III

Czy komory materaca mają posiadać tzw. automatyczne szybkozłączki umożliwiające niezależne wypinanie każdej komory materaca dla realizacji terapii bezdotykowej odleżyn?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 257:

Ad. CZĘŚCI III

Czy materac ma posiadać tzw. AIR system; system wentylowania ciała pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 258:

Ad. CZĘŚCI III

Czy Zamawiający dopuści pompę odporną na zalania na poziomie IP21?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 259: 

Ad. CZĘŚCI III

Czy Zamawiający dopuści pompą z wagą do 4kg?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 260:

Ad. CZĘŚCI III

Czy pompa zasilająca materac ma być pompą wysokociśnieniowa (zakres ok.50 – 100 mmHg)?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 261:

Ad. CZĘŚCI III

Czy pompa zasilająca materac ma być pompą niskociśnieniową (zakres ok. 20 -50 mmHg)?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 262:
Ad. CZĘŚCI III

Czy pompa zasilająca materac ma być pompą ultra- niskociśnieniową (zakres ok. 10 -30 mmHg)„parametr wymagany w realizacji terapii najbardziej zaawansowanych odleżyn tj. 4 stopnia w skali 4 stopniowej”?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 263:

Ad. CZĘŚCI III

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać alarm przeglądu technicznego z licznikiem czasu pracy?

Jest to zabezpieczenie informujące o konieczności wykonania czynności serwisowych, pompa zlicza godziny swojej pracy i informuje o konieczności wykonania jej przeglądu technicznego serwisu?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 264:

Ad. CZĘŚCI III

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać ustawienia czasu cyklu w pompie od 5 minut do 25 minut ze zmianami nastawu co 5 minut?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w pkt. 65.
Pytanie 265:

Ad. CZĘŚCI III

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tzw. blokadę panelu sterowania, która umożliwia dokonanie przypadkowej zamiany we wprowadzonych przez personel ustawieniach?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 266:

Ad. CZĘŚCI III

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb siedzeniowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 267:

Ad. CZĘŚCI III

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb kardiologiczny?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 268:

Ad. CZĘŚCI III

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb pielęgnacyjny (na tzw. czas bezpieczny +/- 25 min. 
z automatyką powrotu do poprzednich ustawień)?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w pkt. 63.
Pytanie 269:

Ad. CZĘŚCI III

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb symulacyjny?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 270:

Ad. CZĘŚCI III

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać automatyczny dobór wartości ciśnienia z możliwością ręcznej korekty poprzez wskaźnik według stopnia odleżyny pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww. 
Pytanie 271:

Ad. CZĘŚCI III

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr antybakteryjny zasysanego powietrza?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 272:

Ad. CZĘŚCI III

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr przeciw tłuszczowy zasysanego powietrza?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 273:
Ad. CZĘŚCI III

Jaka ma być długość przewodu energetycznego 230V zasilającego pompę?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 274:

Ad. CZĘŚCI III

Czy Zamawiający określając wysokość 13 cm odnosi się do wysokości komór materaca wierzchniego, pneumatycznego, zmiennociśnieniowego?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w pkt. 49 

Pytanie 275:

Ad. CZĘŚCI III

Czy Zamawiający określi podstawowe parametry piankowego materaca spodniego: 

•
jaką ma mieć gęstość(kg/m3),

•
sztywność (kPa),

•
odkształcenie trwałe, (nie więcej niż ….%)

•
odbojność, (nie mniej niż ….%)

•
czy pianka ma być ognioodporna?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.

Pytanie 276:

Ad. CZĘŚCI IV

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie osobnej oferty na materace przeciwodleżynowe w opisanym zakresie? Materac przeciwodleżynowy jest wyposażeniem łóżka medycznego, produkowanym najczęściej przez innych Wytwórców. Wyrażenie przez Zamawiającego zgodny na wyodrębnienie takiej oferty, jako osobnego pakietu zwiększy ilość Oferentów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie osobnej oferty na materace przeciwodleżynowe – dotyczy części 4.

Pytanie 277:

Ad. CZĘŚCI IV

Czy komory materaca mają być wykonane z PCV?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w pkt. 52

Pytanie 278:

Ad. CZĘŚCI IV

Czy komory materaca mają być wykonane z PU?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w pkt. 52

Pytanie 279:

Ad. CZĘŚCI IV

Czy komory materaca mają być wykonane z materiału PUN?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w pkt. 52

Pytanie 280:

Ad. CZĘŚCI IV

Czy pokrowiec materaca ma być oporny na temperaturę gotowania tj. 105 st. C?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w pkt. 78

Pytanie 281:

Ad. CZĘŚCI IV

Czy pokrowiec materaca ma być ogniooporny, co powinno być potwierdzone badaniami Niezależnego Certyfikowanego Laboratorium Badawczego wg. normy PN-EN- ISO 12952-1: 2011, ŹRÓDŁO TLĄCY SIĘ PAPIEROS, CZY PN-EN- ISO 12952-1: 2011, ŹRÓDŁO RÓWNOWAŻNIK PŁOMIENIA ZAPAŁKI?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w pkt. 78 
Pytanie 282:

Ad. CZĘŚCI IV

Czy komory materaca mają postać tzw. zabezpieczenie przeciw rotacyjne?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.

Pytanie 283:

Ad. CZĘŚCI IV

Czy komory materaca mają posiadać tzw. automatyczne szybkozłączki umożliwiające niezależne wypinanie każdej komory materaca dla realizacji terapii bezdotykowej odleżyn?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.

Pytanie 284:

Ad. CZĘŚCI IV

Czy materac ma posiadać tzw. AIR system; system wentylowania ciała pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.

Pytanie 285:

Ad. CZĘŚCI IV

Czy Zamawiający dopuści pompę odporną na zalania na poziomie IP21?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 286:

Ad. CZĘŚCI IV

Czy Zamawiający dopuści pompą z wagą do 4kg?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 287:

Ad. CZĘŚCI IV

Czy pompa zasilająca materac ma być pompą wysokociśnieniowa (zakres ok.50 – 100 mmHg)?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.

Pytanie 288:

Ad. CZĘŚCI IV

Czy pompa zasilająca materac ma być pompą niskociśnieniową (zakres ok. 20 -50 mmHg)?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww. 
Pytanie 289:

Ad. CZĘŚCI IV

Czy pompa zasilająca materac ma być pompą ultra- niskociśnieniową (zakres ok. 10 -30 mmHg) „parametr wymagany w realizacji terapii najbardziej zaawansowanych odleżyn  tj. 4 stopnia w skali 4 stopniowej”?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.

Pytanie 290:

Ad. CZĘŚCI IV

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać alarm przeglądu technicznego z licznikiem czasu pracy?

Jest to zabezpieczenie informujące o konieczności wykonania czynności serwisowych, pompa zlicza godziny swojej pracy i informuje o konieczności wykonania jej przeglądu technicznego- serwisu?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.

Pytanie 291:

Ad. CZĘŚCI IV

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać ustawienia czasu cyklu w pompie od 5 minut do 25 minut ze zmianami nastawy co 5 minut?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w pkt. 68 
Pytanie 292:

Ad. CZĘŚCI IV

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb siedzeniowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.

Pytanie 293:

Ad. CZĘŚCI IV

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb kardiologiczny?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.

Pytanie 294:

Ad. CZĘŚCI IV

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb pielęgnacyjny (na tzw. czas bezpieczny +/- 25 min. 
z automatyką powrotu do poprzednich ustawień)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie 295:

Ad. CZĘŚCI IV

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb symulacyjny?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 296:
Ad. CZĘŚCI IV

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać automatyczny dobór wartości ciśnienia z możliwością ręcznej korekty poprzez wskaźnik według stopnia odleżyny pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.

Pytanie 297:

Ad. CZĘŚCI IV

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr antybakteryjny zasysanego powietrza?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.

Pytanie 298:

Ad. CZĘŚCI IV

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr przeciw tłuszczowy zasysanego powietrza?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.

Pytanie 299:

Ad. CZĘŚCI IV

Proszę Zamawiającego o podanie parametrów technicznych jakie ma posiadać materac (piankowy), tzn: 

•
jaką ma mieć gęstość(kg/m3),

•
sztywność (kPa),

•
odkształcenie trwałe, (nie więcej niż ….%)

•
odbojność, (nie mniej niż ….%)

•
czy pianka ma być ognioodporna?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.

Pytanie 300: 

Ad. CZĘŚCI V

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie osobnej oferty na materace przeciwodleżynowe w opisanym zakresie? Materac przeciwodleżynowy jest wyposażeniem łóżka medycznego, produkowanym najczęściej przez innych Wytwórców. Wyrażenie przez Zamawiającego zgodny na wyodrębnienie takiej oferty jako osobnego pakietu zwiększy ilość Oferentów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie osobnej oferty na materace przeciwodleżynowe – dotyczy części 5.
Pytanie 301: 

Ad. CZĘŚCI V

Do leczenia jakiego stopnia odleżyn mają być przeznaczone przedmiotowe materace?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w pkt. 54.

Pytanie 302:

Ad. CZĘŚCI V

Czy komory materaca mają być wykonane z PCV?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w pkt. 53.

Pytanie 303:

Ad. CZĘŚCI V

Czy komory materaca mają być wykonane z PU?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w pkt. 53.

Pytanie 304:

Ad. CZĘŚCI V

Czy komory materaca mają być wykonane z materiału PUN?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w pkt. 53.
Pytanie 305: 

Ad. CZĘŚCI V

Czy pokrowiec materaca ma być oporny na temperaturę gotowania tj. 105 st. C?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w pkt. 79.

Pytanie 306:

Ad. CZĘŚCI V

Czy pokrowiec materaca ma być ogniooporny, co powinno być potwierdzone badaniami Niezależnego Certyfikowanego Laboratorium Badawczego wg. normy PN-EN- ISO 12952-1: 2011, ŹRÓDŁO TLĄCY SIĘ PAPIEROS, CZY PN-EN- ISO 12952-1: 2011, ŹRÓDŁO RÓWNOWAŻNIK PŁOMIENIA ZAPAŁKI?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w pkt. 79.

Pytanie 307:

Ad. CZĘŚCI V

Czy komory materaca mają postać tzw. zabezpieczenie przeciw rotacyjne?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.

Pytanie 308:

Ad. CZĘŚCI V

Czy komory materaca mają posiadać tzw. automatyczne szybkozłączki umożliwiające niezależne wypinanie każdej komory materaca dla realizacji terapii bezdotykowej odleżyn?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.

Pytanie 309:

Ad. CZĘŚCI V

Czy materac ma posiadać tzw. AIR system; system wentylowania ciała pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.

Pytanie 310:

Ad. CZĘŚCI V

Czy Zamawiający dopuści pompę odporną na zalania na poziomie IP21?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 311:

Ad. CZĘŚCI V

Czy Zamawiający dopuści pompą z wagą do 4kg?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 312:

Ad. CZĘŚCI V

Czy pompa zasilająca materac ma być pompą wysokociśnieniowa (zakres ok.50 – 100 mmHg)?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.

Pytanie 313:

Ad. CZĘŚCI V

Czy pompa zasilająca materac ma być pompą niskociśnieniową (zakres ok. 20 -50 mmHg) ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.

Pytanie 314:

Ad. CZĘŚCI V

Czy pompa zasilająca materac ma być pompą ultra- niskociśnieniową (zakres ok. 10 -30 mmHg)„parametr wymagany w realizacji terapii najbardziej zaawansowanych odleżyn tj. 4 stopnia w skali 4 stopniowej”?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.

Pytanie 315:

Ad. CZĘŚCI V

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać alarm przeglądu technicznego z licznikiem czasu pracy?

Jest to zabezpieczenie informujące o konieczności wykonania czynności serwisowych, pompa zlicza godziny swojej pracy i informuje o konieczności wykonania jej przeglądu technicznego- serwisu?

Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.

Pytanie 316:

Ad. CZĘŚCI V

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać ustawienia czasu cyklu w pompie od 5 minut do 25 minut ze zmianami nastawy co 5 minut?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w pkt. 69.
Pytanie 317:

Ad. CZĘŚCI V

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb siedzeniowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.

Pytanie 318:

Ad. CZĘŚCI V

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb kardiologiczny?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 319:
Ad. CZĘŚCI V

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb pielęgnacyjny (na tzw. czas bezpieczny +/- 25 min. 
z automatyką powrotu do poprzednich ustawień)?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w pkt. 67.

Pytanie 320:

Ad. CZĘŚCI V

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb symulacyjny?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.
Pytanie 321:

Ad. CZĘŚCI V

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać automatyczny dobór wartości ciśnienia z możliwością ręcznej korekty poprzez wskaźnik według stopnia odleżyny pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.

Pytanie 322:

Ad. CZĘŚCI V

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr antybakteryjny zasysanego powietrza?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.

Pytanie 323:

Ad. CZĘŚCI V

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr przeciwtłuszczowy zasysanego powietrza?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.

Pytanie 324:

Ad. CZĘŚCI V

Proszę Zamawiającego o podanie parametrów technicznych jakie ma posiadać materac (piankowy), tzn: 

•
jaką ma mieć gęstość(kg/m3),

•
sztywność (kPa),

•
odkształcenie trwałe, (nie więcej niż ….%)

•
odbojność, (nie mniej niż ….%)

•
czy pianka ma być ognioodporna?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje ww.

Pytanie 325:

Dotyczy: część nr 1 – Łóżko typu OIOM i OIOM wraz z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową 
i zintegrowanym materacem aktywnym.
Czy w odniesieniu do zapisów SIWZ w pkt. 5.2.3.1 a) Zamawiający wyrazi zgodę na spełnienie warunku, jeśli wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał na rzecz podmiotów leczniczych co najmniej 5 zadań polegających na dostawie łóżek, gdzie każde zadanie opiewało na wartość co najmniej 100 000,00 zł brutto? Prosimy o nie narzucanie ilości łóżek, typu i modelu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją (z uwzględnieniem modyfikacji z dnia 22.06.2018 r.).
Pytanie 326:

Dotyczy: część nr 1 – Łóżko typu OIOM i OIOM wraz z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową 
i zintegrowanym materacem aktywnym.

Czy w odniesieniu do zapisów w pkt. 2 Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie tylko łóżka i  materaca od jednego producenta?
Odpowiedź: Pod pojęciem w pkt. 2 Zamawiający nie definiuje producenta, tylko wykonawcę.
Pytanie 327:
Dotyczy: część nr 1 – Łóżko typu OIOM i OIOM wraz z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową i zintegrowanym materacem aktywnym.

Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści barierki boczne poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 328:
Dotyczy: część nr 1 – Łóżko typu OIOM i OIOM wraz z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową 
i zintegrowanym materacem aktywnym.

Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści łóżko posiadające od strony zewnętrznej zlokalizowane 
w barierkach bocznych panel do sterowania funkcjami wagi (po obu stronach łóżka) oraz panel centralny zawieszany na szczycie łóżka od strony nóg do sterowania funkcjami elektrycznymi łóżka wraz z selektywną blokadą funkcji (przewód panelu długi, spiralny, pozwalający na swobodne przemieszczanie się i pracę przy pacjencie w obrębie całego łóżka)?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 329:

Dotyczy: część nr 1 – Łóżko typu OIOM i OIOM wraz z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową 
i zintegrowanym materacem aktywnym.

Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w rozwiązanie uzupełniające leże po jego wydłużeniu tj. zastosowanie materaca wypełniającego leże po jego wydłużeniu (wymiar materaca dostosowany do wymiarów leża po wydłużeniu)?   
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 330:

Dotyczy: część nr 1 – Łóżko typu OIOM i OIOM wraz z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową 
i zintegrowanym materacem aktywnym.

Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyt od strony głowy zintegrowany z leżem (chroniący pacjenta w każdej pozycji, także podczas wykonywania pozycji Trendelenburga)? Proponowane rozwiązanie wynika z faktu, iż Zamawiający jako wyposażenie dla 5 szt. łóżek wymaga zaoferowania ram ortopedycznych. Nieruchomy szczyt od strony głowy wyklucza możliwość zastosowania ramy wyciągowej, ponieważ podczas regulacji wysokości lub przechyłów wzdłużnych rama od strony głowy nie będzie podążała za leżem łóżka, co może prowadzić do pęknięcia ramy wyciągowej i narażenia pacjenta 
i personelu na niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała. Łóżka wyposażone w ramę wyciągową powinny mieć szczyty zintegrowane z ramą leża. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zastosowanie ww. rozwiązania dla wszystkich łóżek (60 szt. i 5 szt.) prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie ww. rozwiązania tylko dla 5 szt. łóżek, które mają być wyposażone w ramę ortopedyczną.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 331:

Dotyczy: część nr 1 – Łóżko typu OIOM i OIOM wraz z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową 
i zintegrowanym materacem aktywnym.

Czy (w pkt. 18) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w jeden wysokiej jakości i wydajności wbudowany akumulator pozwalający na wszystkie regulacje podczas transportu pacjenta oraz w przypadku zaniku zasilania?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 332:

Dotyczy: część nr 1 – Łóżko typu OIOM i OIOM wraz z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową 
i zintegrowanym materacem aktywnym.

Czy (w pkt. 21) Zamawiający dopuści łóżko o szerokości zewnętrznej 97 cm? Oferowana szerokość pozwoli na swobodne przemieszczanie łóżka (np. przez drzwi o szerokości 1 metra).
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 333: 

Dotyczy: część nr 1 – Łóżko typu OIOM i OIOM wraz z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową 
i zintegrowanym materacem aktywnym.

Czy (w pkt. 23) jako rozwiązanie równoważne Zamawiający dopuści łóżko posiadające wbudowane trwale w konstrukcję barierek bocznych wskaźniki kąta nachylenia segmentu pleców z wyraźnie zaznaczoną pozycją 30°? Jednocześnie prosimy o przyznanie 3 pkt. za ww. rozwiązanie.
Odpowiedź: Zamawiający przyzna punkty za: Łóżko wyposażone w system elektronicznej wizualnej kontroli kąta nachylenia oparcia pleców 30° widoczny na panelu sterowania od strony wewnętrznej lub zewnętrznej.
Pytanie 334:

Dotyczy: część nr 1 – Łóżko typu OIOM i OIOM wraz z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową 
i zintegrowanym materacem aktywnym.

Czy (w pkt. 31) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację manualną (za pomocą sprężyny gazowej) segmentu podudzia w zakresie min. 0-14o?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 335:

Dotyczy: część nr 1 – Łóżko typu OIOM i OIOM wraz z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową 
i zintegrowanym materacem aktywnym.

Czy (w pkt. 40) jako rozwiązanie równoważne Zamawiający dopuści łóżko posiadające segment oparcia pleców wyposażony w mechanizm (sprzęgło przy siłowniku elektrycznym), który po uruchomieniu CPR dźwignią ręczną będzie stabilizować ruch oparcia w dół, tak by nie doszło do gwałtowanego uderzenia segmentu o ramę leża, co wpływa na bezpieczeństwo pacjenta? Jednocześnie prosimy o przyznanie 2 pkt. za ww. rozwiązanie.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednocześnie informując, iż rezygnuje z punktacji na rzecz obowiązku spełnienia wymogu określonego w pkt. 40.
Pytanie 336:

Dotyczy: część nr 1 – Łóżko typu OIOM i OIOM wraz z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową 
i zintegrowanym materacem aktywnym.

Czy (w pkt. 52) Zamawiający dopuści łóżko posiadające bezpieczne obciążenie robocze dla wszystkich segmentów leża 250 kg pozwalające na wszystkie możliwe regulacje? Jednocześnie prosimy o zmianę punktacji dla ww. parametru, ze względu na to, że Zamawiający w aktualnej wersji nie uwzględnił punktacji w przypadku zaoferowania łóżka posiadającego bezpieczne obciążenie robocze w przedziale 241 – 259 kg.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga: bezpieczne obciążenie robocze dla wszystkich segmentów leża min. 240 kg, pozwalające na wszystkie możliwe regulacje.

Zamawiający informuje również, iż zmienił zapisy dotyczące sposobu punktacji.

Pytanie 337:

Dotyczy: część nr 1 – Łóżko typu OIOM i OIOM wraz z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową 
i zintegrowanym materacem aktywnym.

Czy (w pkt. 61) Zamawiający dopuści poziom głośności pompy materaca do 40 dB?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 338:

Dotyczy: część nr 1 – Łóżko typu OIOM i OIOM wraz z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową 
i zintegrowanym materacem aktywnym.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach: wysokość 84 cm, szerokość 51 cm, głębokość 40 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 339:

Dotyczy: część nr 1 – Łóżko typu OIOM i OIOM wraz z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową 
i zintegrowanym materacem aktywnym.

Czy (w pkt. 76-77) Zamawiający dopuści szafkę wykonaną z wytrzymałych materiałów tj.  konstrukcja szafki wykonana z kształtowników stalowych oraz blachy ocynkowanej, elementy konstrukcyjne szafki wykończone farbą epoksydową, pozostałe komponenty chromowane, blaty, front szuflady oraz drzwi wykonane z płyt HPL – odpornych na wysoką temperaturę, środki dezynfekcyjne oraz wilgoć?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 340:

Dotyczy: część nr 1 – Łóżko typu OIOM i OIOM wraz z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową 
i zintegrowanym materacem aktywnym.

Czy (w pkt. 84) Zamawiający dopuści szafkę posiadającą wysokość (do blatu głównego) 74 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 341:

Dotyczy: część nr 3 – Łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym.

Czy w odniesieniu do zapisów SIWZ w pkt. 5.2.3.1 a) Zamawiający wyrazi zgodę na spełnienie warunku, jeśli wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał na rzecz podmiotów leczniczych co najmniej 5 zadań polegających na dostawie łóżek, gdzie każde zadanie opiewało na wartość co najmniej 100 000,00 zł brutto? Prosimy o nie narzucanie ilości łóżek, typu i modelu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją (z uwzględnieniem modyfikacji z dnia 22.06.2018 r.).
Pytanie 342:

Dotyczy: część nr 3 – Łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym.

Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści barierki zabezpieczające pacjenta na całej długości leża (pozostałe parametry opisane w pkt. 7 zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego)? Oferowane rozwiązanie jest lepsze, niż wskazane przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga: Barierki boczne dzielone spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52. Barierki zabezpieczające na długości 3/4 leża. Barierka zabezpieczająca segment pleców poruszająca się wraz z segmentem podczas regulacji. Konstrukcja barierek bocznych z jednostopniowym mechanizmem opuszczania, umożliwiająca ich złożenie przy użyciu jednej ręki.
Pytanie 343:

Dotyczy: część nr 3 – Łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym.

Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści łóżko posiadające  leże 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome, leże wypełnienie panelami tworzywowymi z płyty HPL, panele łatwo demontowalne, lekkie, nadające się do dezynfekcji, panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga: leże łóżka  4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Panele, łatwo demontowane, lekkie nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem. Klamry obejmujące materac, min. 2 szt. po każdej ze stron, umożliwiające dostosowanie leża do różnych szerokości materaca. Klamry zapobiegają przesuwaniu się materaca po płycie leża i ograniczają ryzyko zakleszczenia się pacjenta między materacem, a barierkami bocznymi lub/bądź segmenty leża osadzone na dwóch wzdłużnych profilach stalowych, lakierowanych proszkowo, brak zewnętrznej ramy przy segmentach leża. Leże łóżka  4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Panele, łatwo demontowalne, lekkie nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem.
Pytanie 344:

Dotyczy: część nr 3 – Łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym.

Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści łóżko posiadające sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy:

•
Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu, sterowanie  regulacji wysokości leża, kąta nachylenia segmentu pleców oraz uda 

•
Przewodowego panelu sterowania dla personelu: regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, funkcji przechyłów wzdłużnych, autokontur, pozycja antyszokowa, pozycja krzesła kardiologicznego, pozycja egzaminacyjna i pozycja CPR. Panel z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg oraz podwieszenia pod półką na pościel?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga: Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy:

•
Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu, sterowanie  regulacji wysokości leża, kąta nachylenia segmentu pleców oraz uda,  a także funkcji Autokontur. 

•
Przewodowego panelu sterowania dla personelu: min. regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, funkcji przechyłów wzdłużnych, autokontur, pozycja antyszokowa, pozycja krzesła kardiologicznego i pozycja CPR. Panel z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg oraz schowania w półce na pościel. 

Lub

Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy:

Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych od strony zewnętrznej panel dla personelu m. in.  wskaźnik informujący o podłączeniu łóżka do sieci, wskaźnik baterii, regulacja wysokości platformy leża, regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcja krzesła, przechyły Trendelenburga/ anty-Trendelenburga, przycisk CPR, przycisk blokowania funkcji oraz od strony wewnętrznej panel dla pacjenta m. in. sterowanie podstawowymi funkcjami łóżka  

Lub 

sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy zintegrowanych w barierkach bocznych od strony zewnętrznej dla personelu: regulacja wysokości, regulacja sekcji oparcia i ud, funkcja krzesła, poziomowanie leża, pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga, przycisk do selektywnej blokady funkcji oraz od strony wewnętrznej panel dla pacjenta min. sterowanie podstawowymi funkcjami łóżka.

Pytanie 345: 

Dotyczy: część nr 3 – Łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym.

Czy (w pkt. 22) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 415 mm do 818 mm gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/? Oferowany zakres różni się nieznacznie od wskazanego przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi zapisami specyfikacji.
Pytanie 346:

Dotyczy: część nr 3 – Łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym.

Czy (w pkt. 25) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną części nożnej w zakresie do 45o? Oferowany zakres jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 347:

Dotyczy: część nr 3 – Łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym.

Czy (w pkt. 29) jako rozwiązanie równoważne Zamawiający dopuści łóżko posiadające segment oparcia pleców wyposażony w mechanizm (sprzęgło przy siłowniku elektrycznym), który po uruchomieniu CPR dźwignią ręczną będzie stabilizować ruch oparcia w dół, tak by nie doszło do gwałtowanego uderzenia segmentu o ramę leża, co wpływa na bezpieczeństwo pacjenta? Jednocześnie prosimy o przyznanie 5 pkt. za ww. rozwiązanie.
Odpowiedź: Zamawiający przyzna punkty za: Segment pleców wyposażony w sprężynę gazową zapobiegającą zbyt gwałtownemu opuszczeniu segmentu pleców na ramę łóżka przy użyciu mechanicznej funkcji CPR lub łóżko z mechaniczną funkcją CPR za pomocą dźwigni ręcznej, wyposażony w system zabezpieczający segment pleców przed gwałtownym uderzeniem o ramę leża.
Pytanie 348:

Dotyczy: część nr 3 – Łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym.

Czy (w pkt. 32) Zamawiający dopuści łóżko posiadające funkcję podwójnej, zaawansowanej autoregresji, system jednoczesnego, teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda do tyłu podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga: Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4 lub łózko wzmożonego nadzoru z autoregresją wyłącznie segmentu pleców w zakresie 0-120 mm realizowanego poprzez teleskopowe odsuwanie się segmentu pleców do tyłu lub funkcja autoregresji polegającej na odsuwaniu się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4.

Pytanie 349:

Dotyczy: część nr 3 – Łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym.

Czy (w pkt. 37) Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczną pozycję Trendelenburga sterowaną za pomocą panelu centralnego oraz osobny, oznaczony czytelnym piktogramem przycisk z zaprogramowaną pozycją antyszokową (rozumianą jako jednoczesne wypoziomowanie segmentów leża oraz wykonanie przechyłu Trendelenburga)? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga: Elektryczna pozycja Trendelenburga sterowana m.in. za pomocą panelu centralnego oraz osobny, oznaczony kolorem czerwonym/żółtym przycisk z zaprogramowaną pozycją antyszokową (rozumianą jako jednoczesne wypoziomowanie segmentów leża oraz wykonanie przechyłu Trendelenburga) lub Elektryczna pozycja Trendelenburga funkcja dostępna po naciśnięciu jednego przycisku zlokalizowanego w barierkach bocznych od strony zewnętrznej.

Pytanie 350:

Dotyczy: część nr 3 – Łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym.

Czy (w pkt. 40) Zamawiający dopuści łóżko posiadające wszystkie funkcje sterowane elektrycznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki możliwości selektywnej blokady funkcji elektrycznych łóżka (z wyjątkiem funkcji ratujących życie CPR, kardiologiczna, antyszokowa, egzaminacyjna)? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego. Jednocześnie prosimy o przyznanie 2 pkt. z ww. rozwiązanie.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pkt 40 jest nieobligatoryjnym.
Pytanie 351:

Dotyczy: część nr 3 – Łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym.

Czy (w pkt. 41) Zamawiający przyzna 5 pkt. za łóżko posiadające mechaniczną funkcje CPR segmentu oparcia pleców oraz elektryczną funkcję CPR wszystkich segmentów leża (dostępną na panelu centralnym za pomocą jednego przycisku)?
Odpowiedź: Zamawiający przyzna punkty za: Elektryczna i/lub mechaniczna funkcja CPR.
Pytanie 352: 

Dotyczy: część nr 3 – Łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym.

Czy (w pkt. 43) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w wysuwaną spod szczytu od strony nóg półkę na pościel, bez konieczności jej rozkładania?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 353: 

Dotyczy: część nr 3 – Łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym.

Czy (w pkt. 47) Zamawiający dopuści łóżko bez konieczności stosowania złącza wyrównania potencjału?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 354:

Dotyczy: część nr 3 – Łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym.

Czy (w pkt. 49 - 75) Zamawiający dopuści materac o poniższych parametrach?

•
Specjalistyczny system przeciwodleżynowy przeznaczony do stosowania jako środek 
w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie (według EPUAP) u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka (ryzyko I stopnia wg. skali Nortona)

•
System wyposażony w zewnętrzną pompę posiadającą możliwość zawieszenia na łóżku pacjenta

•
Materac wyposażony w miękki, wysoce elastyczny, rozciągający się 4 kierunkach higieniczny pokrowiec. Pokrowiec materaca o obniżonym współczynniku tarcia, wodoodporny, oddychający, antyalergiczny, ognioodporny i nie zawierający lateksu

•
Pokrowiec wyposażony w kryty zamek błyskawiczny, w celu nieprzedostawania się cieczy, umieszczony z dala od krawędzi materaca, w celu zapobiegania urazom pacjenta. Pokrowiec łatwy do czyszczenia, przystosowany do dezynfekcji standardowymi środkami stosowanymi w jednostkach służby zdrowia i przystosowany do prania w pralce

•
Pompa materaca posiadająca co najmniej trzy tryby pracy: zmiennociśnieniowy, pulsacyjny 
i statyczny

•
System wyposażony w 20 niezależnych - wymiennych komór, ułożonych poprzecznie. Komory 
o wysokiej elastyczności i wytrzymałości: nylonowo – poliuretanowe, zamknięte hermetycznie

•
Komory umieszczone w dodatkowym,  osobnym pokrowcu wewnętrznym –niezależnym od pokrowca zewnętrznego

•
Komory w części głowy pacjenta ułożone naprzemiennie zmniejszające ucisk i polepszające ukrwienie, w celu zapewnienia komfortu pacjenta

•
Komory umieszczone na powietrznej macie o grubości min. 5 cm, w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu pacjenta z łóżkiem

•
Czas napełniania materaca do maksymalnego poziomu ciśnienia: do 30 minut

•
System wyposażony w zawór CPR - szybkie opróżnianie – zawór CPR w górnej części materaca umożliwiający opróżnienie w ciągu max: 10 sekund

•
Materac posiadający min. 10 poziomów twardości, wyposażony w system czujników pozwalających na automatyczne, optymalne rozprowadzenie ciśnienia wewnątrz materaca,  zapewniając tym samym stały poziom komfortu pacjenta niezależnie od pozycji ułożenia i kształtu ciała

•
Wizualny i akustyczny alarm niskiego ciśnienia oraz alarm awarii zasilania

•
Intuicyjny panel dotykowy, przyjazny w obsłudze. Możliwość blokady funkcji, w celu uniknięcia przypadkowego uruchomienia, lub zmiany wybranych parametrów przez personel medyczny

•
W przypadku braku zasilania system utrzymuje maksymalne napełnienie przez min. 15 minut, 
w zależności od wagi pacjenta i stosowanej terapii

•
TRYB ZMIENNOCIŚNIENIOWY – w tym trybie komory są napełniane naprzemiennie 
w parach. Terapia trwa w cyklach czasowych 3-20 minut

•
TRYB STATYCZNY - tryb zapewnia stały poziom ciśnienia we wszystkich komorach. Funkcja ustawiana przez personel, w zależności od potrzeb indywidualnych pacjenta

•
TRYB PULSACYJNY – tryb napełnia i opróżnia komory gwarantując pulsowanie, a tym samym zapobiega problemom związanym z oddychaniem. Terapia trwa w cyklach czasowych 3-20 minut

•
MAKSYMALNA TWARDOŚĆ - tryb napełniania materaca równomiernie do poziomu 80 mmHg, maksymalnie przez 10 minut, a następnie przywracanie automatycznie ustawień pierwotnych

•
POZYCJA FOWLERA - możliwość wyboru trybu podczas unoszenia segmentu oparcia pleców łóżka. Tryb odpowiednio obniża lub podwyższa ciśnienie w odpowiednich obszarach materaca 
w zależności od kąta uniesienia segmentu oparcia pleców, w celu wyeliminowania ryzyka nadmiernego ucisku na tkanki przy pozycji Fowlera, kardiologicznej oraz siedzącej

•
Materac wyposażony w mikrootwory redukujące nadmiar powietrza, podczas wtłaczania nowego z zachowaniem funkcji utrzymywania wymaganego ciśnienia. Funkcja ma gwarantować utrzymanie świeżości powietrza wewnątrz komór materaca i wspomagać zapobieganie powstawania odleżyn

•
Wymiary materaca: długość i szerokość dopasowane do wymiarów leża, wysokość 20 cm

•
Waga materaca max. 13 kg 

•
Zakres poziomu ciśnienia: 20-80 mmHg

•
Dopuszczalne maksymalne obciążenie  materaca – przy zachowaniu pełnej skuteczności: 270 kg

•
Wymiary pompy zasilającej z panelem sterowania: 40 x 25 x 15 cm (+/- 1 cm)

•
Waga pompy zasilającej z panelem sterowania: max: 8,5 kg

•
Poziom hałasu pompy zasilającej:  23-40 dB

•
Stopień i typ ochrony: Typ B/ IP21
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi zapisami w pkt 49-75.

Pytanie 355: 

Dotyczy: część nr 3 – Łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym.

Czy w odniesieniu do zapisów w pkt. 76 Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w komplecie zapasowego higienicznego pokrowca dostosowanego do zaoferowanego materaca zmiennociśnieniowego?
Odpowiedź: Zamawiający w ramach pkt 76 opisu przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania zapasowego pokrowca oraz 2 szt. klinów do pozycjonowania i zmiany pozycji pacjenta do każdego łóżka.
Pytanie 356: 

Dotyczy: część nr 3 – Łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach: wysokość 84 cm, szerokość 51 cm, głębokość 40 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 357:

Dotyczy: część nr 3 – Łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym.

Czy (w pkt. 79) Zamawiający dopuści szafkę wykonaną z wytrzymałych materiałów tj.  konstrukcja szafki wykonana z kształtowników stalowych oraz blachy ocynkowanej, elementy konstrukcyjne szafki wykończone farbą epoksydową, pozostałe komponenty chromowane, blaty, front szuflady oraz drzwi wykonane z płyt HPL – odpornych na wysoką temperaturę, środki dezynfekcyjne oraz wilgoć?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 358:
Dotyczy: część nr 3 – Łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym.

Czy (w pkt. 86) Zamawiający dopuści szafkę posiadającą wysokość (do blatu głównego) 74 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 359:

Dotyczy: część nr 4 – Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Czy w odniesieniu do zapisów SIWZ w pkt. 5.2.3.1 a) Zamawiający wyrazi zgodę na spełnienie warunku, jeśli wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał na rzecz podmiotów leczniczych co najmniej 5 zadań polegających na dostawie łóżek, gdzie każde zadanie opiewało na wartość co najmniej 100 000,00 zł brutto? Prosimy o nie narzucanie ilości łóżek, typu i modelu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją (z uwzględnieniem modyfikacji z dnia 22.06.2018 r.).
Pytanie 360:

Dotyczy: część nr 4 – Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Czy w odniesieniu do zapisów w pkt. 2 Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie tylko łóżka i  materaca od jednego producenta?
Odpowiedź: Pod pojęciem w pkt. 2 Zamawiający nie definiuje producenta, tylko wykonawcę.

Pytanie 361:

Dotyczy: część nr 4 – Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Czy w odniesieniu do zapisów w pkt. 3 Zamawiający dopuści łóżko posiadające stopień ochrony przed wpływem środowiska IP-X6?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 362:

Dotyczy: część nr 4 – Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści łóżko posiadające całkowitą długość 2200 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 363:

Dotyczy: część nr 4 – Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści łóżko posiadające wewnętrzną długość leża (pomiędzy szczytami) 1980 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 364:

Dotyczy: część nr 4 – Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści łóżko posiadające wewnętrzną szerokość leża (pomiędzy poręczami) 860 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 365:

Dotyczy: część nr 4 – Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w pilota pacjenta do sterowania  podstawowymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, przechyły wzdłużne?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga: Pilot ze świetlnym wskaźnikiem sygnalizującym uruchomienie danej funkcji lub Pilot pacjenta do sterowania podstawowymi funkcjami łóżka min. regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcja krzesła lub pilot pacjenta do sterowania podstawowymi funkcjami łóżka min. regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcja biocountor (niepełne krzesło).

Pytanie 366:

Dotyczy: część nr 4 – Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Czy (w pkt. 18) Zamawiający dopuści łóżko posiadające maksymalną wysokość leża od podłogi 815 mm (wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 367:

Dotyczy: część nr 4 – Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Czy (w pkt. 18) Zamawiający dopuści łóżko posiadające maksymalną wysokość leża od podłogi 800 mm (wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 368:

Dotyczy: część nr 4 – Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Czy (w pkt. 27) Zamawiający dopuści łóżko posiadające następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na głównym panelu dla opiekuna:

- pozycja krzesła kardiologicznego (automatyczne krzesło)

- pozycja Trendelenburga i Anty-Trendelenburga

- pozycja ratunkowa (elektryczny CPR)

- pozycja antyszokowa

- pozycja egzaminacyjna

Dodatkowe przyciski na głównym panelu dla opiekuna: zmiana wysokości leża, pochylenie segmentu plecowego, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, przechyły wzdłużne?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga: następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym:

- pozycja krzesła kardiologicznego

- pozycja antyszokowa

- pozycja do badań

- pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się lub obniżenia wysokości leża do minimalnej oraz następnie poprzez uruchomienie funkcji autokontur)

- pozycja zerowa (elektryczny CPR)

Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, przechyły wzdłużne leża 

Lub

Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na głównym panelu dla opiekuna:

- pozycja krzesła kardiologicznego 

  (automatyczne krzesło) (realizacja możliwa za pośrednictwem jednego lub dwóch przycisków)

- pozycja Trendelenburga i Anty-Trendelenburga

- pozycja ratunkowa (elektryczny CPR)

Dodatkowe przyciski na głównym panelu dla opiekuna: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, przycisk blokowania funkcji.

Pytanie 369:

Dotyczy: część nr 4 – Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Czy (w pkt. 28) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka od strony personelu medycznego i pacjenta regulowane ze sterowania w barierkach bocznych oparcia pleców - tworzywowych:

- regulacja wysokości leża

- regulacja kąta nachylenia segmentu pleców

- regulacja kąta nachylenia segmentu ud

Panele sterujące od strony pacjenta i personelu z przyciskami uruchamiającymi dostępność funkcji?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga: Regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka od strony personelu medycznego i pacjenta regulowane ze sterowania w barierkach bocznych oparcia pleców - tworzywowych:

- regulacja wysokości leża

- regulacja kąta nachylenia segmentu pleców

- regulacja kąta nachylenia segmentu ud

- autokontur,

 oraz tylko od strony personelu:

- przechyłów wzdłużnych leża

Panele sterujące od strony pacjenta i personelu z przyciskami uruchamiającymi dostępność funkcji

Lub

Regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka za pomocą głównego panelu kontrolnego pielęgniarki, na przewodzie (z możliwością blokady funkcji) znajdującego się przy nogach łóżka  - wskaźnik informujący o podłączeniu łóżka do sieci, wskaźnik baterii, regulacja wysokości platformy leża, regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcja krzesła, przechyły Trendelenburga/ anty-Trendelenburga, przycisk CPR, przycisk blokowania funkcji oraz pilota pacjenta do sterowania podstawowymi funkcjami łóżka min. regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcja krzesła lub funkcja biocountor (niepełne krzesło).
Pytanie 370:

Dotyczy: część nr 4 – Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Czy (w pkt. 28) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka za pomocą głównego panelu kontrolnego pielęgniarki, na przewodzie (z możliwością blokady funkcji) znajdującego się przy nogach łóżka - wskaźnik informujący o podłączeniu łóżka do sieci, regulacja wysokości platformy leża, regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, przechyły Trendelenburga/ anty-Trendelenburga, funkcja autokontur, funkcja krzesła, przycisk CPR, pozycja antyszokowa, pozycja egzaminacyjna oraz pilota pacjenta do sterowania podstawowymi funkcjami łóżka: regulacja wysokości leża, regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcja autokontur, przechyły wzdłużne?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga: Regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka od strony personelu medycznego i pacjenta regulowane ze sterowania w barierkach bocznych oparcia pleców - tworzywowych:

- regulacja wysokości leża

- regulacja kąta nachylenia segmentu pleców

- regulacja kąta nachylenia segmentu ud

- autokontur,

 oraz tylko od strony personelu:

- przechyłów wzdłużnych leża

Panele sterujące od strony pacjenta i personelu z przyciskami uruchamiającymi dostępność funkcji

Lub

Regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka za pomocą głównego panelu kontrolnego pielęgniarki, na przewodzie (z możliwością blokady funkcji) znajdującego się przy nogach łóżka  - wskaźnik informujący o podłączeniu łóżka do sieci, wskaźnik baterii, regulacja wysokości platformy leża, regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcja krzesła, przechyły Trendelenburga/ anty-Trendelenburga, przycisk CPR, przycisk blokowania funkcji oraz pilota pacjenta do sterowania podstawowymi funkcjami łóżka min. regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcja krzesła lub funkcja biocountor (niepełne krzesło).
Pytanie 371: 

Dotyczy: część nr 4 – Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Czy (w pkt. 29) Zamawiający dopuści łóżko posiadające panele sterujące od strony pacjenta z przyciskami podświetlenia podwozia, bez alarmu akustycznego? Jednocześnie prosimy o przyznanie 1 pkt. za ww. parametr.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pkt. 29 jest nieobligatoryjny.

Pytanie 372:

Dotyczy: część nr 4 – Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Czy (w pkt. 31) Zamawiający dopuści łóżko posiadające blokowanie na panelu centralnym wszystkich funkcji elektrycznych (oprócz funkcji ratujących życie CPR, kardiologiczna, antyszokowa, egzaminacyjna) przy pomocy odpowiednich przycisków; panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu danej funkcji? Jednocześnie prosimy o przyznanie 1 pkt. za ww. rozwiązanie.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pkt. 31 jest nieobligatoryjny.

Pytanie 373: 

Dotyczy: część nr 4 – Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez konieczności stosowania sworznia wyrównania potencjału?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 374:

Dotyczy: część nr 4 – Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Czy (w pkt. 52 - 78) Zamawiający dopuści materac o poniższych parametrach?

•
Specjalistyczny system przeciwodleżynowy przeznaczony do stosowania jako środek 
w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie (według EPUAP) u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka (ryzyko I stopnia wg. skali Nortona)

•
System wyposażony w zewnętrzną pompę posiadającą możliwość zawieszenia na łóżku pacjenta

•
Materac wyposażony w miękki, wysoce elastyczny, rozciągający się 4 kierunkach higieniczny pokrowiec. Pokrowiec materaca o obniżonym współczynniku tarcia, wodoodporny, oddychający, antyalergiczny, ognioodporny i nie zawierający lateksu

•
Pokrowiec wyposażony w kryty zamek błyskawiczny, w celu nieprzedostawania się cieczy, umieszczony z dala od krawędzi materaca, w celu zapobiegania urazom pacjenta. Pokrowiec łatwy do czyszczenia, przystosowany do dezynfekcji standardowymi środkami stosowanymi w jednostkach służby zdrowia i przystosowany do prania w pralce

•
Pompa materaca posiadająca co najmniej trzy tryby pracy: zmiennociśnieniowy, pulsacyjny 
i statyczny

•
System wyposażony w 20 niezależnych - wymiennych komór, ułożonych poprzecznie. Komory 
o wysokiej elastyczności i wytrzymałości: nylonowo – poliuretanowe, zamknięte hermetycznie

•
Komory umieszczone w dodatkowym,  osobnym pokrowcu wewnętrznym –niezależnym od pokrowca zewnętrznego

•
Komory w części głowy pacjenta ułożone naprzemiennie zmniejszające ucisk i polepszające ukrwienie, w celu zapewnienia komfortu pacjenta

•
Komory umieszczone na powietrznej macie o grubości min. 5 cm, w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu pacjenta z łóżkiem

•
Czas napełniania materaca do maksymalnego poziomu ciśnienia: do 30 minut

•
System wyposażony w zawór CPR - szybkie opróżnianie – zawór CPR w górnej części materaca umożliwiający opróżnienie w ciągu max: 10 sekund

•
Materac posiadający min. 10 poziomów twardości, wyposażony w system czujników pozwalających na automatyczne, optymalne rozprowadzenie ciśnienia wewnątrz materaca,  zapewniając tym samym stały poziom komfortu pacjenta niezależnie od pozycji ułożenia i kształtu ciała

•
Wizualny i akustyczny alarm niskiego ciśnienia oraz alarm awarii zasilania

•
Intuicyjny panel dotykowy, przyjazny w obsłudze. Możliwość blokady funkcji, w celu uniknięcia przypadkowego uruchomienia, lub zmiany wybranych parametrów przez personel medyczny

•
W przypadku braku zasilania system utrzymuje maksymalne napełnienie przez min. 15 minut, 
w zależności od wagi pacjenta i stosowanej terapii

•
TRYB ZMIENNOCIŚNIENIOWY – w tym trybie komory są napełniane naprzemiennie 
w parach. Terapia trwa w cyklach czasowych 3-20 minut

•
TRYB STATYCZNY - tryb zapewnia stały poziom ciśnienia we wszystkich komorach. Funkcja ustawiana przez personel, w zależności od potrzeb indywidualnych pacjenta

•
TRYB PULSACYJNY – tryb napełnia i opróżnia komory gwarantując pulsowanie, a tym samym zapobiega problemom związanym z oddychaniem. Terapia trwa w cyklach czasowych 3-20 minut

•
MAKSYMALNA TWARDOŚĆ - tryb napełniania materaca równomiernie do poziomu 80 mmHg, maksymalnie przez 10 minut, a następnie przywracanie automatycznie ustawień pierwotnych

•
POZYCJA FOWLERA - możliwość wyboru trybu podczas unoszenia segmentu oparcia pleców łóżka. Tryb odpowiednio obniża lub podwyższa ciśnienie w odpowiednich obszarach materaca 
w zależności od kąta uniesienia segmentu oparcia pleców, w celu wyeliminowania ryzyka nadmiernego ucisku na tkanki przy pozycji Fowlera, kardiologicznej oraz siedzącej

•
Materac wyposażony w mikrootwory redukujące nadmiar powietrza, podczas wtłaczania nowego z zachowaniem funkcji utrzymywania wymaganego ciśnienia. Funkcja ma gwarantować utrzymanie świeżości powietrza wewnątrz komór materaca i wspomagać zapobieganie powstawania odleżyn

•
Wymiary materaca: długość i szerokość dopasowane do wymiarów leża, wysokość 20 cm

•
Waga materaca max. 13 kg

•
Zakres poziomu ciśnienia: 20-80 mmHg

•
Dopuszczalne maksymalne obciążenie  materaca – przy zachowaniu pełnej skuteczności: 270 kg

•
Wymiary pompy zasilającej z panelem sterowania: 40 x 25 x 15 cm (+/- 1 cm)

•
Waga pompy zasilającej z panelem sterowania: max: 8,5 kg

•
Poziom hałasu pompy zasilającej:  23-40 dB

•
Stopień i typ ochrony: Typ B/ IP21
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi zapisami w pkt. 52-78.

Pytanie 375:

Dotyczy: część nr 4 – Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Czy w odniesieniu do zapisów w pkt. 79 Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w komplecie zapasowego higienicznego pokrowca dostosowanego do zaoferowanego materaca zmiennociśnieniowego?
Odpowiedź: Zamawiający w ramach pkt 79 opisu przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania zapasowego pokrowca oraz klinów - ilość sztuk to 30% ilości wszystkich łóżek.
Pytanie 376:

Dotyczy: część nr 4 – Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach: wysokość 84 cm, szerokość 51 cm, głębokość 40 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 377:

Dotyczy: część nr 4 – Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Czy (w pkt. 84-85) Zamawiający dopuści szafkę wykonaną z wytrzymałych materiałów tj.  konstrukcja szafki wykonana z kształtowników stalowych oraz blachy ocynkowanej, elementy konstrukcyjne szafki wykończone farbą epoksydową, pozostałe komponenty chromowane, blaty, front szuflady oraz drzwi wykonane z płyt HPL – odpornych na wysoką temperaturę, środki dezynfekcyjne oraz wilgoć?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 378:

Dotyczy: część nr 4 – Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Czy (w pkt. 92) Zamawiający dopuści szafkę posiadającą wysokość (do blatu głównego) 74 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 379:

Dotyczy: zapisów SIWZ.

Czy z uwagi na fakt, że materiały informacyjne, oryginalne foldery  pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych  danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego  - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora oraz oświadczenia dystrybutora, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego?  Materiały  informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i trudno oczekiwać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora oraz oświadczenia dystrybutora, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego.
Pytanie 380:

Dotyczy: zapisów SIWZ.

Czy Zamawiający w odniesieniu do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej,  dopuści w zakresie części 1 przedłożenie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw łóżek odpowiadających typem (tj. łóżko typu OIOM) lecz innym modelem, w ilości oraz wartości wymaganej przez Zamawiającego bądź przewyższającej je?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z specyfikacją (z uwzględnieniem modyfikacji z dnia 22.06.2018 r.).

Pytanie 381:

Część nr 1

Czy Zamawiający przyzna dodatkową punktację za zaoferowanie łóżka z funkcją przechyłów bocznych powyżej 20° w obu kierunkach? Rozwiązanie znacząco wpływa na redukcję wysiłku personelu medycznego w trakcie codziennej pielęgnacji, zmiany pościeli, bielizny pacjenta.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza następującą punktację: Z łóżka 5 pkt., Z materaca – 0 pkt.
Pytanie 382: 

Część nr 1

Zwracamy się z prośbą o przyznanie (pkt 7) większej ilości punktów za zaoferowanie łóżka z przechyłami bocznymi wykonywanymi całym łóżkiem/leżem z uwagi na fakt, iż jest to rozwiązanie bardziej zaawansowane, łóżka tego typu mają większe obciążenie robocze, są bezpieczniejsze dla pacjenta, który 
w trakcie wykonywania przechyłów bocznych jest lepiej stabilizowany, łóżka tego typu gwarantują możliwość wykorzystania przechyłów bocznych do celów klinicznych (ułatwienie wydalania wydzieliny 
z płuc, terapia przeciwodleżynowa), pozycjonowanie pacjenta jest łatwiejsze i bezwysiłkowe dla personelu co za tym idzie eliminowane jest ryzyko wystąpienia urazów personelu?
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza następującą punktację: Przechyły łóżkiem w pełnym zakresie niezależnie od wysokości łóżka – 5 pkt., Materacem – 0 pkt.
Pytanie 383: 

Część nr 1

Zwracamy uwagę, iż Zamawiający w pkt 5 punktuje łóżko w pełni zgodne z normą IEC 60601-2-52 
i jednocześnie dopuszcza możliwość zaoferowania łózka z materacem z funkcją przechyłów bocznych. Podczas regulacji przechyłów bocznych krawędź materaca po stronie unoszonej będzie znajdowała się 
w odległości mniejszej niż 22cm. Według w/w normy minimalna odległość pomiędzy górną krawędzią barierki bocznej a powierzchnią materaca wynosi 22cm.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 384:

Część nr 1

Czy Zamawiający, kierując się kluczem tworzenia specyfikacji przyzna punktację w postaci 10 punktów, za zaoferowanie łóżka z elektrycznym przedłużeniem leża zamiast najdłuższego zakresu? Zamawiający w pkt 13 punktuje elektryczne poszerzenie leża. Funkcja elektrycznego przedłużenia leża jest częściej używana aniżeli poszerzenie, dodatkowo ma kluczowe znaczenie w trakcie przechodzenia do pozycji krzesła kardiologicznego. Podczas regulacji tej funkcji szczyt od strony nóg służy jako podnóżek pod stopy pacjenta, dzięki czemu uruchamiane są dodatkowe mięśnie pacjenta, ułatwiające oddychanie.
Odpowiedź: Zamawiający przyzna punktację w postaci 10 punktów, za zaoferowanie łóżka z elektrycznym poszerzeniem lub przedłużeniem leża łóżka.
Pytanie 385:

Część nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie łóżka wyposażonego w szczyt od strony głowy poruszający się wraz z leżem przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga oraz podczas wykonywania przechyłów bocznych. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka z funkcją przechyłów bocznych. W takim przypadku podczas wykonywania przechyłów bocznych i funkcji stałego szczytu zmienią się odległości pomiędzy szczytem a barierką, które nie będą zgodne z normą bezpieczeństwa, a co za tym idzie będą stanowiły zagrożenie dla pacjenta. Pomiędzy szczytem głowy a barierkami przy wykonaniu przechyłu w jednym kierunku stworzy się przestrzeń umożliwiająca włożenie kończyny pacjenta a w trakcie zmiany przechyłu w drugim kierunku nastąpi zmiażdżenie tejże kończyny. W związku z powyższym w przypadku zaoferowania łózka z przechyłami bocznymi wykonywanymi z leża, wykonawcy muszą mieć możliwość zaoferowania łóżka ze szczytem poruszającym się wraz z leżem.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 386:

Część nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z dwoma separowanymi, wydajnymi akumulatorami, podtrzymującymi działanie wszystkich funkcji łóżka podczas transportu lub awarii zasilania sieciowego z funkcją zachowania 10% zapasu energii (w przypadku rozładowania akumulatorów) tylko dla funkcji CPR, dzięki czemu nawet w przypadku braku energii w akumulatorach dla pozostałych funkcji, funkcja CPR będzie dostępna zawsze i tym samym czy Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów z uwagi na spełnienie wymaganej przez Zamawiającego funkcjonalności (pkt 19)? Zwracamy uwagę, że nieużywany akumulator (tak jak w przypadku akumulatora zasilającego tylko funkcję CPR – funkcja CPR podczas jazdy jest używana sporadycznie) traci swoje właściwości o wiele szybciej niż akumulator w ciągłej eksploatacji. Rozwiązanie, za które Zamawiający przyzna punkty stwarza również ryzyko braku możliwości użycia funkcji CPR podczas pracy na akumulatorze, z uwagi na brak  codziennej kontroli stanu i możliwości pracy akumulatora przeznaczonego tylko do pozycji CPR. Funkcja CPR podczas transportu używana jest sporadycznie, z uwagi na fakt, iż następuje tylko w przypadku zagrożenia życia pacjenta i konieczności podjęcia RKO. Może się zdarzyć, że nieużywany akumulator straci swoje właściwości i w czasie gdy będzie potrzebne zasilanie funkcji CPR podczas transportu, dedykowany akumulator nie zadziała (czego personel nie jest w stanie sprawdzić przy codziennej pracy). Akumulatory zasilające wszystkie funkcje z funkcją zachowania energii dla CPR pozwalają na codzienną kontrolę ich stanu. Nie ma tu mowy jedynie o stanie ich naładowania ale o ich poprawnym działaniu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (pkt 19).
Pytanie 387:

Część nr 1

Czy Zamawiający przyzna dodatkową punktację za zaoferowanie łóżka, współpracującego 
z przyłóżkowym aparatem RTG, typu Ramię C, dzięki czemu możliwe jest wykonanie zdjęcia pacjenta bez jakiejkolwiek zmiany jego pozycji lub wsuwania kasety pod ciało pacjenta? Zwracamy uwagę, iż Zamawiający wymaga zaoferowania łóżek przeznaczonych na OIOM, gdzie często trafiają pacjenci urazowi, posiadający znaczne obrażenia wewnętrzne, połamane kończyny itp. Zmiana pozycji pacjenta 
w celu wykonania zdjęcia może skutkować pogłębieniem urazów i pogorszyć stan pacjenta. Wykonywanie zdjęć ramieniem C jest standardem na OIOM i łóżka tego typu powinny umożliwiać współpracę z tego typu urządzeniami.
Odpowiedź: Zamawiający nie przyzna dodatkowej punktacji.

Pytanie 388:

Część nr 1

Czy Zamawiający przyzna także punkt (pkt 23) za zaoferowanie łóżka za system kontroli kąta nachylenia oparcia pleców 30° widocznym po stronie zewnętrznej w tym samym miejscu, w którym wyświetlane są również inne parametry tj. kąt nachylenia segmentu oparcia pleców, nachylenia ramy, przechyły boczne, waga pacjenta. Rozwiązanie ułatwia personelowi kontrolę pozycji pacjenta, gdyż wszystkie niezbędne informacje o ułożeniu pacjenta oraz jego wadze znajdują się w sąsiedztwie.
Odpowiedź: Zamawiający nie przyzna dodatkowej punktacji. 
Pytanie 389:

Część nr 1

Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punktację w postaci 10 pkt za zaoferowanie łóżka z funkcją 5ego koła, dodatkowo chowanego elektrycznie po ustawieniu na stanowisku, co nie koliduje z podjazdem aparatem RTG przyłóżkowym oraz podnośnikiem pacjenta? Zamawiający punktuje 5te koło lub inne równoważne rozwiązanie. Inne rozwiązanie może być jako koło kierunkowe, które nie jest tożsame z 5tym kołem, gdyż koło kierunkowe ułatwia jedynie jazdę łóżkiem na wprost po korytarzu, nie ułatwia manewrowania łóżkiem.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza następującą punktację: Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt.
Pytanie 390:

Część nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o punktowanie wyłącznie funkcji 5ego koła, jako rozwiązania ułatwiającego manewrowanie łóżkiem?
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza następującą punktację: Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt.
Pytanie 391:

Część nr 1

Czy Zamawiający w ramach pkt 29 przyzna maksymalną ilość punktów w przypadku zaoferowania łóżka 
z wysokością minimalną na poziomie 440mm z możliwością opuszczenia krawędzi leża do wysokości około 40cm, dzięki funkcji przechyłów bocznych i wykorzystanie łóżka jako podnośnik siedzącego pacjenta w trakcie jego mobilizacji? W celu mobilizacji niskiego pacjenta należy posadzić go na krawędzi leża, wykonać przechył boczny, tak aby stopy pacjenta oparły się stabilnie na podłodze, następnie należy przytrzymując pacjenta podnosić leża do góry lub wykonać przechył w drugą stronę. Zwracamy uwagę, iż Zamawiający przyznaje aż 10pkt za zaoferowanie łóżka z wysokością minimalną na poziomie 32cm (+/-2cm), która to wysokość jest nie praktyczna na OIOM-ie, z uwagi na zbyt niski poziom leża. Pacjenci standardowo leżą na wyższym poziomie, tak aby personel mógł wygodnie wykonywać swoje czynności bez ciągłego i długiego regulowania wysokością leża. Tak niska wysokość leża nie będzie wykorzystywana nawet w przypadku niskich pacjentów, gdyż nogi pacjenta będą zbyt mocno ugięte w stawie kolanowym 
i konieczne będzie podniesienie leża. Przy mobilizacji pacjenta istotne jest aby jego stopy znajdowały się stabilnie na podłodze w pozycji wyjściowej. Proponowane przez nas rozwiązanie zapewnia taką funkcjonalność, prosimy zatem o przyznanie 10 pkt.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy sposobu oceny bez zmian.
Pytanie 392:

Część nr 1

Zwracamy się z prośbą o przyznanie maksymalnej punktacji za elektryczną funkcje CPR, która wykonuje sekwencję ruchów zgodnie z oczekiwaniem Zamawiającego oraz dodatkowo opróżnia materac w jednym czasie, w pierwszej kolejności w segmencie plecowym. Utwardzenie komór materaca przy funkcji CPR nie stanowi pewnego, stabilnego podłoża dla ciała pacjenta, gdyż materace przeważnie wykonane są 
z elastycznych materiałów, które bez względu na ciśnienie wtłaczanego powietrza zachowują swoją elastyczność i będą absorbowały siły podczas RKO, co pogorsza jej skuteczność.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż rezygnuje z punktacji w pkt. 38 na rzecz obowiązku spełnienia wymogu określonego w pkt. 38.
Pytanie 393:

Część nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko (pkt40) z mechaniczną funkcją CPR za pomocą dźwigni ręcznej, wyposażony w system zabezpieczający segment pleców przed gwałtownym uderzeniem o ramę leża poprzez zwolnienie blokady mechanicznego opuszczenia i chowanie sworznia w siłowniku ruchem obrotowym i przyzna tym samym maksymalną ilość punktów z uwagi na spełnienie wymaganej przez Zamawiającego funkcjonalności? Segment pleców podczas manualnej funkcji CPR nigdy nie opadnie gwałtownie/bezwładnie na leże, zatem rozwiązanie spełni funkcjonalność.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednocześnie informując, iż rezygnuje z punktacji na rzecz obowiązku spełnienia wymogu określonego w pkt. 40.
Pytanie 394:

Część nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o niepunktowanie łóżka wyposażonego w przechyły boczne 
z możliwością umieszczenia wieszaka kroplówki i wysięgnika ręki pomiędzy materacem a szczytem głowy, gdyż rozwiązanie to może stanowić zagrożenie dla pacjenta. Nadmieniamy, iż lokalizacja uchwytów 
w wewnętrznej przestrzeni leża wiąże się z koniecznością unoszenia materaca i instalacją akcesoriów. 
W związku z czym zwracamy się z prośbą o wprowadzenie punktacji za uchwyty znajdujące się na zewnętrz.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy sposobu oceny bez zmian.
Pytanie 395:

Część nr 1

Czy Zamawiający dopuści łózko o konstrukcji bezpiecznej dla pacjenta oraz personelu, w którym przestrzeń pomiędzy podwoziem a dolną stroną leża nie stanowi zagrożenia uszkodzenia łóżka wskutek pozostawienia przedmiotów i przyzna tym samym 6 punktów? Zwracamy uwagę, iż Zamawiający przyznaje większą ilość pkt za zaoferowanie łóżka z systemem zabezpieczającym przez ryzykiem uszkodzenia np. kaczki znajdującej się pod leżem (Zamawiający przyznaje 6pkt) a w pkt 67 Zamawiający przyznaje tylko 4 pkt za funkcję zabezpieczającą pacjenta przed wypadnięciem przy opuszczonej barierce.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza następującą punktację do pkt. 48: Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt. i do pkt. 67: Tak – 8 pkt, Nie – 0 pkt.
Pytanie 396:

Część nr 1

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w postaci obciążenia roboczego łózka oraz materaca na poziomie 250kg oraz obciążeniem łóżka w pozycji horyzontalnej 400kg i przyzna tym samym 10 punktów w ramach opisu pkt 52? Rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego, gdyż zarówno łóżko jak i materac gwarantują możliwość położenia pacjenta o wadze, nawet 250kg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w postaci obciążenia roboczego łóżka oraz materaca na poziomie 250kg oraz obciążeniem łóżka w pozycji horyzontalnej 400kg i przyzna tym samym 10 punktów w ramach opisu pkt 52.  
Pytanie 397:

Część nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza pompę materaca wieszaną na szczycie łóżka lub na barierkach bocznych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 398:

Część nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby pompa zasilająca materac nie była doczepiana do konstrukcji zewnętrznej łóżka, barierek bocznych lub szczytu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 399:

Część nr 1

Czy Zamawiający (pkt56) przyzna dodatkową punktację za zaoferowanie łóżka, które zapewnia możliwość położenia standardowego materaca przeciwodleżynowego w zastępstwie i ciągle korzystanie z funkcji przechyłów bocznych (nawet z materacem piankowym, pasywnym)? W przypadku uszkodzenia podstawowego materaca dostarczonego z łóżkiem ważne jest aby do czasu przyjazdu serwisu personel medyczny nadal mógł korzystać z funkcji przechyłów bocznych. Jest to rozwiązanie bezpieczne dla personelu oraz pacjenta.
Odpowiedź: Zamawiający nie przyzna dodatkowej punktacji.

Pytanie 400:

Część nr 1

Czy Zamawiający dopuści materac pracujący w trybach: niskociśnieniowym, statycznym (pielęgnacyjnym) oraz nocnym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie 401:

Część nr 1

Czy Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (pkt65) za zaoferowanie łóżka z przechyłami bocznymi wykonanymi z leża?

Odpowiedź: Zamawiający przyzna punkty za: Materac zintegrowany z leżem, umożliwiający wykonanie przechyłów bocznych na każdej wysokości leża min. 20°.

Pytanie 402:

Część nr 1

Czy Zamawiający przyzna (pkt68) dodatkowe punkty za zaoferowanie łóżka z funkcją wspomagania obrotu pacjenta jako rozwiązanie tożsame z wymaganym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający przyzna (pkt. 68) punkty za zaoferowanie łóżka z funkcją wspomagania obrotu pacjenta jako rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Pytanie 403:

Część nr 1

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której boki wykonane są z litych paneli wykonanych 

z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej proszkowo, które są montowane w stalowym, lakierowanym szkielecie szafki?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 404:

Część nr 1

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem wyposażonym w tworzywowe listwy na krawędziach, które to rozwiązanie jest tożsame z wymaganym (pkt 79) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 405:

Część nr 1

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami o średnicy 75mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 406:

Część nr 1

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach: szerokość 51cm oraz głębokość 48,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 407:

Część nr 1

Czy Zamawiający przyzna dodatkową punktację za blokadę kół w postaci hamulca centralnego umieszczonego w konstrukcji szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta?

Odpowiedź:  Zamawiający nie przyzna dodatkowej punktacji.
Pytanie 408:

Część nr 1

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów w pkt 94 opisu przedmiotu zamówienia i dopuści łózko 

z możliwością rejestracji i odczytu rejestrów błędów oraz monitorowaniem systemu poprzez serwis?

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnuje z zapisów w pkt 94.

Pytanie 409:

Część nr 3

Czy Zamawiający w ramach pkt 6 opisu przedmiotu zamówienia ma na myśli szczyt od strony głowy nieruchomy względem leża przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli: Szczyt łóżka od strony głowy nieruchomy względem podłoża przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga.
Pytanie 410:

Część nr 3

Zamawiający dopuści łóżko z leżem wyposażonym w nieruchome klamry obejmujące materac, zapewniające precyzyjne i stabilne trzymanie materaca na leżu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 411:

Część nr 3

Prosimy Zamawiającego (dot pkt 10) o przyznanie dodatkowych punktów za zaoferowanie łózka 

z ramionami wznoszącymi podpierającymi leże w minimum 8 punktach.

Odpowiedź: Zamawiający nie przyzna dodatkowej punktacji.
Pytanie 412:

Część nr 3

Zwracamy się z prośbą o zmianę priorytetów punktacji za funkcję przedłużenia leża o minimum 20cm na korzyść szerokości leża minimum 900mm. Zamawiający przyznaje aż 10pkt za funkcję przedłużenia leża 

o 20cm, a tylko 3 pkt za leże o szerokości minimalnej 900mm. Statystycznie częściej potrzebne będzie szersze leże, aniżeli możliwość jego przedłużenia. W ostatnich latach następuje zjawisko zwiększonej otyłości. Leże o szerokości minimum 900mm jest standardem dla pacjentów średniego wzrostu o wadze już od 90-100kg. Dodatkowo nadmieniamy, że większość producentów stosuje przedłużenie leża o 15-20cm. Przedłużenie leża już od 15cm zapewnia pełny komfort pobytu pacjentom o wzroście nawet powyżej 200cm.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy sposobu oceny bez zmian.

Pytanie 413:

Część nr 3

W związku z powyższym, czy Zamawiający przyzna 10 pkt za zaoferowanie łózka z leżem o szerokości 900mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 414:

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2180mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 415:

Część nr 3

Czy Zamawiający (dot. Pkt 22) przyzna maksymalną ilość pkt za zaoferowanie łóżka z leżem o wysokości minimalnej na poziomie 370mm? Proponowana wysokość zapewnia stabilne podparcie stóp pacjenta podczas jego mobilizacji, eliminuje ryzyko upadku pacjenta podczas wstawania z łóżka oraz jest bezpieczną wysokością do spania. Proponowane rozwiązanie jest tożsame, gdyż zapewnia taką samą funkcjonalność co parametr punktowany.

Odpowiedź: Zamawiający (pkt. 22) przyzna maksymalną ilość pkt za zaoferowanie łóżka z leżem o wysokości minimalnej na poziomie 370mm.
Pytanie 416:

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko z dwoma separowanymi, wydajnymi akumulatorami, podtrzymującymi działanie wszystkich funkcji łóżka podczas transportu lub awarii zasilania sieciowego z funkcją zachowania 10% zapasu energii (w przypadku rozładowania akumulatorów) tylko dla funkcji CPR, dzięki czemu nawet w przypadku braku energii w akumulatorach dla pozostałych funkcji, funkcja CPR będzie dostępna zawsze i tym samym czy Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów z uwagi na spełnienie wymaganej przez Zamawiającego funkcjonalności (pkt 28)? Zwracamy uwagę, że nieużywany akumulator (tak jak w przypadku akumulatora zasilającego tylko funkcję CPR – funkcja CPR podczas jazdy jest używana sporadycznie) traci swoje właściwości o wiele szybciej niż akumulator w ciągłej eksploatacji. Rozwiązanie, za które Zamawiający przyzna punkty stwarza również ryzyko braku możliwości użycia funkcji CPR podczas pracy na akumulatorze, z uwagi na brak  codziennej kontroli stanu i możliwości pracy akumulatora przeznaczonego tylko do pozycji CPR. Funkcja CPR podczas transportu używana jest sporadycznie, z uwagi na fakt, iż następuje tylko w przypadku zagrożenia życia pacjenta i konieczności podjęcia RKO. Może się zdarzyć, że nieużywany akumulator straci swoje właściwości i w czasie gdy będzie potrzebne zasilanie funkcji CPR podczas transportu, dedykowany akumulator nie zadziała (czego personel nie jest w stanie sprawdzić przy codziennej pracy). Akumulatory zasilające wszystkie funkcje z funkcją zachowania energii dla CPR pozwalają na codzienną kontrolę ich stanu. Nie ma tu mowy jedynie o stanie ich naładowania ale o ich poprawnym działaniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko z dwoma separowanymi, wydajnymi akumulatorami, pod-trzymującymi działanie wszystkich funkcji łóżka podczas transportu lub awarii zasilania sieciowego z funkcją zachowania 10% zapasu energii (w przypadku rozładowania akumulatorów) tylko dla funkcji CPR, dzięki czemu nawet w przypadku braku energii w akumulatorach dla pozostałych funkcji, funkcja CPR będzie dostępna zawsze i tym samym czy Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów z uwagi na spełnienie wymaganej przez Zamawiającego funkcjonalności (pkt 28).
Pytanie 417:

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko (pkt29) z mechaniczną funkcją CPR za pomocą dźwigni ręcznej, wyposażony w system zabezpieczający segment pleców przed gwałtownym uderzeniem o ramę leża poprzez zwolnienie blokady mechanicznego opuszczenia i chowanie sworznia w siłowniku ruchem obrotowym i przyzna tym samym maksymalną ilość punktów z uwagi na spełnienie wymaganej przez Zamawiającego funkcjonalności? Segment pleców podczas manualnej funkcji CPR nigdy nie opadnie gwałtownie/bezwładnie na leże, zatem rozwiązanie spełni funkcjonalność.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko z mechaniczną funkcją CPR za pomocą dźwigni ręcznej, wyposażony w system zabezpieczający segment pleców przed gwałtownym uderzeniem o ramę leża poprzez zwolnienie blokady mechanicznego opuszczenia i chowanie sworznia w siłowniku ruchem obrotowym i przyzna tym samym maksymalną ilość punktów z uwagi na spełnienie wymaganej przez Zamawiającego funkcjonalności.
Pytanie 418:

Część nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę priorytetów punktacji i przyznanie 10pkt za zaoferowanie łóżka z systemem elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łózka opisanym w pkt 46. Zamawiający za w/w system ochrony łóżka przed uszkodzeniem przyznaje zaledwie 3 pkt, podczas gdy ten system wpływa na znacząca redukcję kosztów związanych z naprawą uszkodzeń wynikających 

z nieprawidłowego obciążenia łóżka. Natomiast Zamawiający przyznaje aż 10 pkt za rozwiązania o wiele mniejszym znaczeniu i wykorzystaniu w praktyce, np. pkt 45, gdzie Zamawiający faworyzuje rozwiązanie polegające na zaoferowaniu łóżka z czterema gniazdami na akcesoria w narożnikach od strony głowy. Nadmieniamy, iż w części 4 Zamawiający przyznaje 10 pkt za rozwiązanie blokujące sterowanie 

w przypadku przeciążenia.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy sposobu oceny bez zmian.
Pytanie 419:

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy, w którym komory napełniają się na przemian co trzecia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie 420:

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z komorami o wysokości 12,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie 421:

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy o wymiarach 86cm x 200cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem, że rozmiar materaca musi być dostosowany do wymiarów leża.
Pytanie 422:

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy o wymiarach 90cm x 200cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem, że rozmiar materaca musi być dostosowany do wymiarów leża.
Pytanie 423:

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy o wysokości 17cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 424:

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy o wysokości 18,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 425:

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy, w którym wszystkie komory pracują w trybie zmiennociśnieniowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 426:

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z sekcją pięt o tej samej wysokości co pozostałe komory, jednakże pracujących w trybie zmiennociśnieniowym, dzięki czemu strefa pięt jest lepiej zabezpieczona przed odleżynami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 427:

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z regulacją ciśnienia w zakresie 11,7-38,2 mmHG w trybie statycznym oraz zmiennym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 428:

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z manualną regulacją ciśnienia z uwzględnieniem przez personel wagi pacjenta, stanu jego zdrowia, kondycji skóry oraz leczonej choroby?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 429:

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy, w którym powrót do trybu terapeutycznego następuje po 20 minutach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 430:

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy, w którym powrót do trybu terapeutycznego następuje po 30 minutach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 431:

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy, w którym zakończenie trybu pielęgnacyjnego statycznego dokonywane jest przez personel?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 432:

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy, który dzięki swojej konstrukcji oraz trybach pracy i regulacji nie wymaga zastosowania funkcji dodatkowego wypełnienia siedziska z uwagi na brak ryzyka zapadania się pacjenta w tymże obszarze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 433:

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy, w którym czas trwania cyklu w trybie dynamicznym wynosi 7,5 minuty?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 434:

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z pompą charakteryzującą się bardzo cichą pracą 26dbA?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 435:

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy bez alarmu braku zasilania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 436:

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na pokrowcu, zawierającej informacje na temat materaca: model materaca, producent?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 437:

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z pokrowcem przeznaczonym do prania 

w temperaturze 71°C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 438:

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z pokrowcem przeznaczonym do prania 

w temperaturze 60°C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 439:

Część nr 3

Czy Zamawiający w ramach pkt 79 opisu przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania zapasowego pokrowca oraz 2szt klinów do pozycjonowania i zmiany pozycji pacjenta do każdego łózka?  

Odpowiedź: Zamawiający w ramach pkt 76 opisu przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania zapasowego pokrowca oraz 2 szt. klinów do pozycjonowania i zmiany pozycji pacjenta do każdego łózka.
Pytanie 440:

Część nr 3

Czy w pkt 76 nie zaistniała omyłka pisarska i czy zapasowy pokrowiec ma być zgodny z opisem w pkt 75?

Odpowiedź: Tak, zapasowy pokrowiec ma być zgodny z opisem w pkt 75.

Pytanie 441:

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami o średnicy 75mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 442:

Część nr 3

Czy Zamawiający przyzna dodatkową punktację za blokadę kół w postaci hamulca centralnego umieszczonego w konstrukcji szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie przyzna dodatkowej punktacji.

Pytanie 443:

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach: szerokość 51cm oraz głębokość 48,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 444:

Część nr 3

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów w pkt 95 opisu przedmiotu zamówienia i dopuści łózko 

z możliwością rejestracji i odczytu rejestrów błędów oraz monitorowaniem systemu poprzez serwis?

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z zapisów w pkt 95.

Pytanie 445:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2180mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 446:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o długości 2000mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 447:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko z wewnętrzną szerokością leża (pomiędzy poręczami) 940mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 448:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 370mm – 735m, która jest korzystniejsza od wartości wymaganej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 449:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie do 35°, również w przypadku funkcji autokontur?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 450:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji Fowlera za pomocą obniżenia wysokości leża do minimalnej oraz następnie poprzez uruchomienie funkcji autokontur?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 451:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji do badań za pomocą podniesienia leża do maksymalnej wysokości oraz następnie poprzez uruchomienie funkcji autokontrur, poziomującej leże?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 452:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem centralnym bez automatycznej pauzy przy 30° pochylenia segmentu pleców?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 453:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją blokowania wszystkich funkcji elektrycznych oprócz CPR na panelu centralnego sterowania przy pomocy odpowiednich przycisków bez diodowej sygnalizacji zablokowania wszystkich funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 454:

Część nr 4

Czy Zamawiający (dotyczy pkt 39) dopuści jako rozwiązanie równoważne dopuści powłokę antybakteryjną w postaci zarówno elementów metalowych, lakierowanych jak i tworzywowych o gładkiej powierzchni, łatwej do dezynfekcji i czyszczenia, które same w sobie, dzięki zastosowanej technologii produkcji stanowią skuteczne zabezpieczenie przed rozwojem bakterii oraz gwarantują pewną i szybką dezynfekcję, dzięki wyeliminowaniu miejsc trudnodostępnych i przyzna tym samym 3 pkt w ramach zapisu w pkt 39? Powłoka antybakteryjna charakteryzuje się koniecznością stosowania specjalnych środków do dezynfekcji, które jej nie uszkadzają. W praktyce dezynfekcja odbywa się standardowymi środkami, które niszczą powłokę antybakteryjną wykorzystującą jony srebra, aktywny tytan itp. Specyfika oddziałów szpitalnych, intensywnej terapii wymaga, aby łóżko było dezynfekowane przed położeniem nowego pacjenta. Walka  

z zakażeniami wewnątrz szpitalnymi nie może polegać jedynie na technologii antybakteryjnej w postaci powłoki, której w gruncie rzeczy nie widać i nikt nie jest w stanie weryfikować jej skuteczność w czasie. Zwracamy uwagę na ryzyko jakim jest uszkodzenie powłoki antybakteryjnej przez dezynfekcję, która zdecydowanie nastąpi. W takim przypadku Zamawiający wymagając łóżka opartego na pantografie, będzie posiadał łóżko z wieloma, utrudniającymi dezynfekcję zakamarkami, miejscami łączenia, skręcania elementów pantografu, które w praktyce są trudne do dezynfekcji. Proponowane przez nas rozwiązanie 

w porównaniu z opisaną powłoką, nie utlenia się, nie odkłada się w nerkach, wątrobie, nie przyczynia się do chorób nowotworowych oraz nie zanieczyszcza środowiska naturalnego. Zatem zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie proponowanego rozwiązania równoważnego oraz rezygnację z opisanego certyfikatu, gdyż na przestrzeni czasu powłoka i tak utraci swoje właściwości antybakteryjne.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z punktu 39.
Pytanie 455:

Część nr 4

Czy Zamawiający w ramach opisu przedmiotu zamówienia, kierując się kluczem konsekwentnego przyznawania punktacji za rozwiązania techniczne przyzna dodatkową punktację za zaoferowanie mechanicznej funkcji CPR segmentu pleców wraz z systemem spowalniającym opadanie tego segmentu poprzez chowanie sworznia w siłowniku ruchem obrotowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie przyzna dodatkowej punktacji.

Pytanie 456:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w koła o średnicy 125mm, gwarantujące jednakową zwrotność i wygodę jazdy łóżkiem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 457:

Część nr 4

Czy Zamawiający w ramach opisu przedmiotu zamówienia przyzna dodatkową punktację w przypadku zaoferowania łózka posiadającego blokadę szczytów, zabezpieczającą szczyty od strony nóg i głowy przed przypadkowym wypadnięciem w trakcie transportu?

Odpowiedź: Zamawiający nie przyzna dodatkowej punktacji.

Pytanie 458:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy przystosowany do pracy z obciążeniem 160kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 459:

Część nr 4

Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty w przypadku zaoferowania materaca przystosowanego do obciążenia na poziomie minimum 210kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie przyzna dodatkowej punktacji.

Pytanie 460:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy, w którym komory napełniają się na przemian co trzecia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 461:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z komorami o wysokości 12,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 462:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy o wymiarach 86cm x 200cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem, że rozmiar materaca musi być dostosowany do wymiarów leża.

Pytanie 463:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy o wymiarach 90cm x 200cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem, że rozmiar materaca musi być dostosowany do wymiarów leża.

Pytanie 464:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy o wysokości 17cm z wbudowanym piankowym materacem podkładowym o grubości 4cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 465:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy o wysokości 18,5cm z wbudowanym piankowym materacem podkładowym o grubości 6cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 466:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy, w którym wszystkie komory pracują w trybie zmiennociśnieniowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie 467:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z sekcją pięt o tej samej wysokości co pozostałe komory, jednakże pracujących w trybie zmiennociśnieniowym, dzięki czemu strefa pięt jest lepiej zabezpieczona przed odleżynami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 468:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z regulacją ciśnienia w zakresie 11,7-38,2 mmHG w trybie statycznym oraz zmiennym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 469:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z manualną regulacją ciśnienia z uwzględnieniem przez personel wagi pacjenta, stanu jego zdrowia, kondycji skóry oraz leczonej choroby?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 470:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy, w którym powrót do trybu terapeutycznego następuje po 20 minutach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 471:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy, w którym powrót do trybu terapeutycznego następuje po 30 minutach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 472:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy, w którym zakończenie trybu pielęgnacyjnego statycznego dokonywane jest przez personel?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 473:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy, który dzięki swojej konstrukcji oraz trybach pracy i regulacji nie wymaga zastosowania funkcji dodatkowego wypełnienia siedziska z uwagi na brak ryzyka zapadania się pacjenta w tymże obszarze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 474:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy, w którym czas trwania cyklu w trybie dynamicznym wynosi 7,5 minuty?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 475:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z pompą charakteryzującą się bardzo cichą pracą 26dbA?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 476:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy bez alarmu braku zasilania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 477:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na pokrowcu, zawierającej informacje na temat materaca: model materaca, producent?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 478:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z pokrowcem przeznaczonym do prania 

w temperaturze 71°C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 479:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z pokrowcem przeznaczonym do prania 

w temperaturze 60°C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 480:

Część nr 4

Czy Zamawiający w ramach pkt 79 opisu przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania zapasowego pokrowca oraz 2szt klinów do pozycjonowania i zmiany pozycji pacjenta do każdego łózka?  

Odpowiedź: Zamawiający w ramach pkt 79 opisu przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania zapasowego pokrowca oraz klinów - ilość sztuk to 30% ilości wszystkich łóżek.
Pytanie 481:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której boki wykonane są z litych paneli wykonanych 

z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej proszkowo, które są montowane w stalowym, lakierowanym szkielecie szafki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 482:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami o średnicy 75mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 483:

Część nr 4

Czy Zamawiający przyzna dodatkową punktację za blokadę kół w postaci hamulca centralnego umieszczonego w konstrukcji szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie przyzna dodatkowej punktacji.
Pytanie 484:

Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach: szerokość 51cm oraz głębokość 48,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 485:

Część nr 4

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów w pkt 121 opisu przedmiotu zamówienia i dopuści łózko 

z możliwością rejestracji i odczytu rejestrów błędów oraz monitorowaniem systemu poprzez serwis?

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z zapisów w pkt 121.
Pytanie 486:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2180mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 487:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o długości 2000mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 488:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko z wewnętrzną szerokością leża (pomiędzy poręczami) 940mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 489:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego leże oparte jest na ramionach wznoszących podpierających leże w 8 pkt i przyzna tym samym 5pkt w ramach opisu w pkt 13?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści łóżko, którego leże oparte jest na ramionach wznoszących podpierających leże w 8 pkt i przyzna tym samym 5pkt w ramach opisu w pkt 13.
Pytanie 490:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 370mm – 735m, która jest korzystniejsza od wartości wymaganej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 491:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji Trendelenburga oraz antyTrendelenburga w zakresie odpowiadającym wymaganemu zakresowi, regulowanym za pomocą panelu centralnego, do którego dostęp ma jedynie personel? Funkcja przechyłów wzdłużnych w znaczący sposób zmienia ułożenie pacjenta i jej przypadkowe uruchomienie może zagrażać życiu pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 492:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie do 35°, również w przypadku funkcji autokontur?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 493:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem nie wyposażonym w świetlny wskaźnik sygnalizujący uruchomienie danej funkcji? Jest to rozwiązanie całkowicie zbędne, personel sterujący funkcjami łóżka kontroluje włączoną funkcję, nie ma potrzeby dodatkowego sygnalizowania takiej czynności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 494:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją autoregresji oparcia pleców 100mm oraz segmentu uda 60mm, który gwarantuje zmniejszenie ryzyka uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 495:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji Fowlera za pomocą obniżenia wysokości leża do minimalnej oraz następnie poprzez uruchomienie funkcji autokontur?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 496:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji do badań za pomocą podniesienia leża do maksymalnej wysokości oraz następnie poprzez uruchomienie funkcji autokontrur, poziomującej leże?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 497: 
Część nr 5

Czy Zamawiający w związku z wyposażeniem łóżka w nocne podświetlenie uruchamiane automatycznie oraz z standardowym wyposażeniem stanowiska łóżkowego w system przyzywowy, zrezygnuje z zapisu 

w pkt 29 i dopuści łóżko bez funkcji podświetlenia podwozia i alarmu akustycznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 498:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją blokowania wszystkich funkcji elektrycznych oprócz CPR na panelu centralnego sterowania przy pomocy odpowiednich przycisków bez diodowej sygnalizacji zablokowania wszystkich funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 499:

Część nr 5

Czy Zamawiający (dotyczy pkt 33 i 34 i 39) dopuści jako rozwiązanie równoważne dopuści powłokę antybakteryjną w postaci zarówno elementów metalowych, lakierowanych jak i tworzywowych o gładkiej powierzchni, łatwej do dezynfekcji i czyszczenia, które same w sobie, dzięki zastosowanej technologii produkcji stanowią skuteczne zabezpieczenie przed rozwojem bakterii oraz gwarantują pewną i szybką dezynfekcję, dzięki wyeliminowaniu miejsc trudnodostępnych i przyzna tym samym 10 pkt w ramach zapisu w pkt 33 oraz 8pkt w ramach zapisu w pkt 34 a także 8pkt w ramach zapisu w pkt 39? Powłoka antybakteryjna charakteryzuje się koniecznością stosowania specjalnych środków do dezynfekcji, które jej nie uszkadzają. W praktyce dezynfekcja odbywa się standardowymi środkami, które niszczą powłokę antybakteryjną wykorzystującą jony srebra, aktywny tytan itp. Specyfika oddziałów szpitalnych, intensywnej terapii wymaga, aby łóżko było dezynfekowane przed położeniem nowego pacjenta. Walka  

z zakażeniami wewnątrz szpitalnymi nie może polegać jedynie na technologii antybakteryjnej w postaci powłoki, której w gruncie rzeczy nie widać i nikt nie jest w stanie weryfikować jej skuteczność w czasie. Zwracamy uwagę na ryzyko jakim jest uszkodzenie powłoki antybakteryjnej przez dezynfekcję, która zdecydowanie nastąpi. W takim przypadku Zamawiający wymagając łóżka opartego na pantografie, będzie posiadał łóżko z wieloma, utrudniającymi dezynfekcję zakamarkami, miejscami łączenia, skręcania elementów pantografu, które w praktyce są trudne do dezynfekcji. Proponowane przez nas rozwiązanie 

w porównaniu z opisaną powłoką, nie utlenia się, nie odkłada się w nerkach, wątrobie, nie przyczynia się do chorób nowotworowych oraz nie zanieczyszcza środowiska naturalnego. Zatem zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie proponowanego rozwiązania równoważnego oraz rezygnację z opisanego certyfikatu, gdyż na przestrzeni czasu powłoka i tak utraci swoje właściwości antybakteryjne.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnował z pkt 33, 34 i 39.
Pytanie 500:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko z poręczami oparcia pleców o wysokości 400mm nad najwyższym punktem leża?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 501:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentami leża wypełnionymi odejmowanymi płytami tworzywowymi, przeziernymi dla promieniowania RTG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 502: 

Część nr 5

Czy Zamawiający w ramach opisu przedmiotu zamówienia, kierując się kluczem konsekwentnego przyznawania punktacji za rozwiązania techniczne przyzna dodatkową punktację za zaoferowanie mechanicznej funkcji CPR segmentu pleców wraz z systemem spowalniającym opadanie tego segmentu poprzez chowanie sworznia w siłowniku ruchem obrotowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie przyzna dodatkowej punktacji.
Pytanie 503:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w koła o średnicy 125mm, gwarantujące jednakową zwrotność i wygodę jazdy łóżkiem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 504:

Część nr 5

Czy Zamawiający w ramach opisu przedmiotu zamówienia przyzna dodatkową punktację w przypadku zaoferowania łózka posiadającego blokadę szczytów, zabezpieczającą szczyty od strony nóg i głowy przed przypadkowym wypadnięciem w trakcie transportu?

Odpowiedź: Zamawiający nie przyzna dodatkowej punktacji.

Pytanie 505:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy przystosowany do pracy z obciążeniem 160kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 506:

Część nr 5

Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty w przypadku zaoferowania materaca przystosowanego do obciążenia na poziomie minimum 210kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie przyzna dodatkowej punktacji.

Pytanie 507:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy, w którym komory napełniają się na przemian co trzecia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 508:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z komorami o wysokości 12,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 509:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy o wymiarach 86cm x 200cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem, że rozmiar materaca musi być dostosowany do wymiarów leża. 
Pytanie 510:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy o wymiarach 90cm x 200cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem, że rozmiar materaca musi być dostosowany do wymiarów leża.
Pytanie 511:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy o wysokości 17cm z wbudowanym piankowym materacem podkładowym o grubości 4cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 512:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy o wysokości 18,5cm z wbudowanym piankowym materacem podkładowym o grubości 6cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 513:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy, w którym wszystkie komory pracują w trybie zmiennociśnieniowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 514:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z sekcją pięt o tej samej wysokości co pozostałe komory, jednakże pracujących w trybie zmiennociśnieniowym, dzięki czemu strefa pięt jest lepiej zabezpieczona przed odleżynami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 515:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z regulacją ciśnienia w zakresie 11,7-38,2 mmHG w trybie statycznym oraz zmiennym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 516:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z manualną regulacją ciśnienia z uwzględnieniem przez personel wagi pacjenta, stanu jego zdrowia, kondycji skóry oraz leczonej choroby?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 517:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy, w którym powrót do trybu terapeutycznego następuje po 20 minutach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 518:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy, w którym powrót do trybu terapeutycznego następuje po 30 minutach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 519:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy, w którym zakończenie trybu pielęgnacyjnego statycznego dokonywane jest przez personel?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 520:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy, który dzięki swojej konstrukcji oraz trybach pracy i regulacji nie wymaga zastosowania funkcji dodatkowego wypełnienia siedziska z uwagi na brak ryzyka zapadania się pacjenta w tymże obszarze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 521:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy, w którym czas trwania cyklu w trybie dynamicznym wynosi 7,5 minuty?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 522:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z pompą charakteryzującą się bardzo cichą pracą 26dbA?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 523:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy bez alarmu braku zasilania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 524:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na pokrowcu, zawierającej informacje na temat materaca: model materaca, producent?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 525:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z pokrowcem przeznaczonym do prania 

w temperaturze 71°C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 526:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z pokrowcem przeznaczonym do prania 

w temperaturze 60°C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 527:

Część nr 5

Czy Zamawiający w ramach pkt 80 opisu przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania zapasowego pokrowca oraz 2szt klinów do pozycjonowania i zmiany pozycji pacjenta do każdego łózka?  

Odpowiedź: Zamawiający w ramach pkt 80 opisu przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania zapasowego pokrowca oraz klinów - ilość sztuk to 50% ilości wszystkich łóżek.
Pytanie 528:

Część nr 5

Czy w pkt 80 nie zaistniała omyłka pisarska i czy zapasowy pokrowiec ma być zgodny z opisem w pkt 79?

Odpowiedź: Tak, zapasowy pokrowiec ma być zgodny z opisem w pkt 79.
Pytanie 529:

Część nr 5

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach: głębokość  48,5cm oraz wysokość 93cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 530:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, w której konstrukcja zespołu zmiany wysokości blatu bocznego wykonana jest ze stali lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 531:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną w technologii antybakteryjnej w postaci gładkich powierzchni, łatwych do dezynfekcji bez zastosowania anty bakteryjnej nanotechnologii srebra?

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z pkt. 93.
Pytanie 532:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatami z wypukłymi krawędziami w postaci tworzywowych listew?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 533:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści szafkę z dwoma szufladami (dolną i górną), których fronty wykonane są 

w kolorze białym z tworzywowego odlewu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem, iż kolor należy ustalić z Zamawiającym przed dostawą (min. 5 kolorów do wyboru).
Pytanie 534:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści szafkę, której szuflady wykonane są ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze szarym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 535:

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści szafkę z szufladami posiadającymi funkcję wyraźnego oporu w pozycji centralnej/zamkniętej z możliwością wysuwu w obu kierunkach, dzięki czemu pacjent może obsługiwać szafkę (wyjmować i odkładać rzeczy osobiste) z obu stron?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 536: 

Część nr 5
Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów w pkt 108 opisu przedmiotu zamówienia i dopuści łózko 
z możliwością rejestracji i odczytu rejestrów błędów oraz monitorowaniem systemu poprzez serwis?
Odpowiedź: Zamawiający zrezygnuje z zapisów w pkt 108.
Pytanie 537:

Część nr 1 – łóżko typu OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową i zintegrowanym materacem aktywnym. Punkt 7.

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis i przyzna punkty za przechyły materacem w pełnym zakresie niezależnie od wysokości łóżka? Przechyły z perspektywy leża uniemożliwiają pozostanie łóżka 
w najniższej pozycji, gdyż część leża musi się unieść aby możliwe było dokonanie obrotu pacjenta.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza następującą punktację: Przechyły łóżkiem w pełnym zakresie niezależnie od wysokości łóżka – 5  pkt., Materacem – 0 pkt.
Pytanie 538:

Część nr 1 – łóżko typu OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową i zintegrowanym materacem aktywnym. Punkt 11.

Czy zamawiający uzna zapis za spełniony i przyzna punkty w przypadku, gdy łóżko wyposażone jest 
w dodatkowy panel zlokalizowany w barierce przemieszczającej się wraz z segmentem oparcia pleców obsługujący następujące funkcje: regulacja wysokości, regulacja segmentu oparcia, regulacja segmentu nożnego, maksymalne napompowanie materaca, deflacja materaca w sekcji lędźwiowej w celu ułatwienia wyjścia pacjenta z łóżka?
Odpowiedź: Zamawiający przyzna punkty za:  Dodatkowy panel zlokalizowany w barierce przemieszczającej się wraz z segmentem oparcia pleców obsługujący podstawowe funkcje elektryczne łóżka, po obu stronach, min.: regulacja wysokości.
Pytanie 539:

Część nr 1 – łóżko typu OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową i zintegrowanym materacem aktywnym. Punkt 13.

Czy Zamawiający miał na myśli elektryczne przedłużenie łóżka? Poszerzanie łóżka jest funkcją spotykaną w łóżkach bariatrycznych o specjalnej konstrukcji.
Odpowiedź: Zamawiający przyzna punktację w postaci 10 punktów, za zaoferowanie łóżka z elektrycznym poszerzeniem lub przedłużeniem leża łóżka.
Pytanie 540:

Część nr 1 – łóżko typu OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową i zintegrowanym materacem aktywnym. Punkt 18.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w jeden akumulator umożliwiający operacje funkcjami elektrycznymi łóżka w przypadku zaniku zasilania bądź w trakcie transportu? Łóżko wyposażone jest 
w 5te koło sterujące, uchwyty do prowadzenia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 541:

Część nr 1 – łóżko typu OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową i zintegrowanym materacem aktywnym. Punkt 23.

Czy Zamawiający uzna parametr za spełniony w przypadku gdy łóżko wyświetla informację o bieżącym kącie nachylenia segmentu oparcia, w tym 30 stopni, na obustronnych kolorowych, dotykowych panelach LCD zlokalizowanych po zewnętrznej stronie dolnych barierek?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna parametr za spełniony.

Pytanie 542:

Część nr 1 – łóżko typu OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową i zintegrowanym materacem aktywnym. Punkt 28.

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii z regulacją elektryczną wysokości leża w zakresie 41,9 cm – 90,6 cm? Oferowany zakres mieści się w dolnej granicy natomiast przewyższa górny zakres wysokości łóżka stanowiąc lepszy parametr niż wymagany.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 543:

Część nr 1 – łóżko typu OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową i zintegrowanym materacem aktywnym. Punkt 37.

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii wyposażone w funkcję CPR uruchamianą 
z obustronnej dźwigni nożnej (bez konieczności użycia rąk) polegającą na wypoziomowaniu leża? Dźwignia jest łatwo dostępna, także po opuszczonych barierkach.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 544:

Część nr 1 – łóżko typu OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową i zintegrowanym materacem aktywnym. Punkt 41.

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii wyposażone w funkcję CPR – łóżko wykonuje sekwencję ruchów polegających na wypoziomowaniu leża z każdej pozycji oraz natychmiastowym utwardzeniu komór materaca? Funkcja działa niezależnie od wszelkich blokad indywidualnych 
i uruchamiana jest dźwignią nożną dostępną z obu stron łóżka.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 545:

Część nr 1 – łóżko typu OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową i zintegrowanym materacem aktywnym. Punkt 42.

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony i przyzna punkty w przypadku gdy łóżko wyposażone jest 
w 1 gniazdo na statyw infuzyjny w każdym narożniku, dodatkowo w szczycie górnym znajdują się dwa zintegrowane z ramą łóżka gniazda na butle tlenowe. Ponadto, łóżko wyposażone jest w dodatkowe gniazda dedykowane dla ramy ortopedycznej.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza następującą punktację: Zamawiający uzna warunek za spełniony i przyzna 5 punktów w przypadku gdy łóżko wyposażone jest w 1 gniazdo na statyw infuzyjny w każdym narożniku, dodatkowo w szczycie górnym znajdują się dwa zintegrowane z ramą łóżka gniazda na butle tlenowe. 

Pytanie 546:

Część nr 1 – łóżko typu OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową i zintegrowanym materacem aktywnym. Punkt 43.

Czy Zamawiający dopuści wieszak kroplówki prosty, dwuczęściowy, teleskopowy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 547:

Część nr 1 – łóżko typu OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową i zintegrowanym materacem aktywnym. Punkt 51.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralnym hamulcem dostępnym z od strony szczytu dolnego, a także po lewej stronie szczytu górnego? 

Rozwiązanie takie połączone jest z systemem sterowania łóżkiem, dodatkowe pedały do uruchomienia funkcji transportowej łóżka znajdują się po obu stronach łóżka oraz po prawej stronie szczytu górnego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 548:

Część nr 1 – łóżko typu OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową i zintegrowanym materacem aktywnym. Punkt 61.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w zintegrowaną pompę materaca o głośności 44 dB? Zaoferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanego produktu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 549:

Część nr 1 – łóżko typu OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową i zintegrowanym materacem aktywnym. Punkt 66.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w system wspomagania obrotu pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zrezygnowano z wymogu w pkt. 66.
Pytanie 550: 

Część nr 1 – łóżko typu OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową i zintegrowanym materacem aktywnym. Punkt 67.

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku gdy łóżko wyposażone we wspomaganie obrotu pacjenta wyposażone jest w system bezpieczeństwa uniemożliwiający wykonanie obrotu pacjenta 
w przypadku, gdy barierka w kierunku której pacjent się obraca jest opuszczona? Po uruchomieniu funkcji wspomagania obrotu można opuścić barierkę, od której pacjent się odchyla w celu łatwiejszego dostępu – łóżko poinformuje o opuszczeniu barierki sygnałami dźwiękowymi i informacją na wyświetlaczu.
Odpowiedź: Zamawiający przyzna punkty za: Łóżko posiadające system bezpieczeństwa uniemożliwiający wykonanie przechyłów bocznych  np. gdy barierki są opuszczone lub  gdy kąt podparcia pleców jest zbyt duży.
Pytanie 551:

Część nr 1 – łóżko typu OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową i zintegrowanym materacem aktywnym. Punkt 84.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 96,3 cm? Niewielka różnica nie ma znaczenia klinicznego, a wynika z dopasowania do oferowanego łóżka.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 552:

Część nr 1 – łóżko typu OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową i zintegrowanym materacem aktywnym. Punkt 85.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 55,9 cm? Niewielka różnica nie ma znaczenia klinicznego, a wynika z dopasowania do oferowanego łóżka.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 553:

Część nr 1 – łóżko typu OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową i zintegrowanym materacem aktywnym. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z szufladą górną wysuwaną na prowadnicach ślizgowych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 554:

Część nr 1 – łóżko typu OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową i zintegrowanym materacem aktywnym. Punkt 76, 77.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową której korpus (wraz z bokami) oraz fronty szuflady i drzwiczek wykonane są z wytrzymałych materiałów tj. z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym, a blaty wykonane z płyty HPL obustronnie laminowanej, materiałów odpornych na wilgoć, temperaturę oraz zarysowania?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 555:

Część nr 1 – łóżko typu OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową i zintegrowanym materacem aktywnym. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z drzwiami wyposażonymi w wysokiej jakości zawiasy samozamykające, otwierające się do 100 stopni?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 556:

Część nr 1 – łóżko typu OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową i zintegrowanym materacem aktywnym. Punkt 84.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą wysokość 84 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 557:

Część nr 1 – łóżko typu OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową i zintegrowanym materacem aktywnym. Punkt 75.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową dwustronną posiadającą szufladę górną 
i szufladę dolną wysuwaną obustronnie z wewnątrz umieszczonymi kuwetami z przegrodami, zamiast drzwi dolnych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 558:

Część nr 1 – łóżko typu OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową i zintegrowanym materacem aktywnym.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową dwustronną posiadającą szufladę górną 
i szufladę dolną wysuwaną obustronnie na prowadnicach ślizgowych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 559:

Część nr 1 – łóżko typu OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową i zintegrowanym materacem aktywnym. Punkt 76.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wykonaną z wytrzymałych materiałów takich jak elementy z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo na bokach, korpusu szafki wykonanego z profili aluminiowych, oraz tworzywa wielowarstwowego HPL obustronnie laminowanego w blatach oraz frontach szuflad?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 560:

Część nr 1 – łóżko typu OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową i zintegrowanym materacem aktywnym. Punkt 77.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z bokami wykonany z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo, które są montowane pomiędzy 4 profilami narożnymi 
z aluminium?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 561:
Część nr 1 – łóżko typu OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową i zintegrowanym materacem aktywnym. Punkt 75, 76.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą szufladę dolną wysuwaną obustronnie z frontami wykonanymi z płyty HPL, zamiast drzwi?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 562:

Część nr 2 – łóżko bariatryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 12.
Czy Zamawiający dopuści łóżko bariatryczne bez funkcji autokontur, gdzie zabezpieczeniem przed siłami trącymi i zsuwaniem się pacjenta z łóżka jest autoregresja segmentu oparcia?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 563:

Część nr 2 – łóżko bariatryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 14.

Czy Zamawiający dopuści łóżko bariatryczne posiadające dwustopniową regulację szerokości leża, zarówno elektryczną jak i manualną?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 564:

Część nr 2 – łóżko bariatryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 16.

Czy Zamawiający uzna parametr za spełniony i przyzna punkty za funkcję bezstopniowej regulacji elektrycznej długości łóżka? Oferowane rozwiązanie pozwala na dowolną regulację długości łóżka 
w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający uzna parametr za spełniony i przyzna punkty za funkcję bezstopniowej regulacji elektrycznej długości łóżka.
Pytanie 565:

Część nr 2 – łóżko bariatryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 19.

Czy Zamawiający dopuści łózko bariatryczne z regulacją elektryczną wyłącznie segmentu udowego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 566:

Część nr 2 – łóżko bariatryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 20.

Czy Zamawiający dopuści łózko bariatryczne z funkcją autoregresji segmentu oparcia?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 567:

Część nr 2 – łóżko bariatryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 51.
Czy Zamawiający uzna parametr za spełniony i przyzna punkty za napęd wspomagający jazdę na wprost 
i w tył z automatyczną regulacją prędkości jazdy na wprost, tj. automatycznie dostosowujące prędkość 
w przypadku jazdy pod górę, w dół lub po płaskiej powierzchni?
Odpowiedź: Zamawiający uzna parametr za spełniony, jednocześnie informując, iż rezygnuje z punktacji na rzecz obowiązku spełnienia wymogu określonego w pkt. 51.
Pytanie 568:

Część nr 2 – łóżko bariatryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 52.

Czy Zamawiający dopuści łóżko bariatryczne z funkcją regulacji wysokości obsługiwaną za pomocą paneli sterowania zlokalizowanych zarówno w górnych jak i dolnych barierkach od strony zewnętrznej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 569:

Część nr 2 – łóżko bariatryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 55.

Czy Zamawiający dopuści łóżko bariatryczne wyposażone w materac z pompą gdzie na podstawie wprowadzonego wzrostu i wagi pacjenta łóżko automatycznie reguluje ciśnienie w poszczególnych sekcjach materaca?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 570:

Część nr 2 – łóżko bariatryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 55.

Czy Zamawiający uzna parametr za spełniony i przyzna punkty za: materac z pompą gdzie na podstawie wprowadzonego wzrostu i wagi pacjenta łóżko automatycznie reguluje ciśnienie w poszczególnych sekcjach materaca?
Odpowiedź: Zamawiający przyzna punkty za: materac bez pompy.
Pytanie 571:

Część nr 2 – łóżko bariatryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 70.

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w dolną szufladę dwustronną na prowadnicach rolkowych umożliwiającą nieograniczony dostęp do wnętrza pacjentowi?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 572:

Część nr 2 – łóżko bariatryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 71.

Czy Zamawiający uzna parametr za spełniony i przyzna punkty za rozwiązanie gdzie uchwyt zastąpiono wyprofilowanym czterostronnie blatem górnym umożliwiającym wygodne chwycenie w celu przestawienia? Dodatkowo, sekcja ze składanym blatem wyposażona jest w górny uchwyt umożliwiający przestawienie szafki.
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z punktacji w pkt. 71. Zamawiający uzna parametr za spełniony za rozwiązanie gdzie uchwyt zastąpiono wyprofilowanym czterostronnie blatem górnym.
Pytanie 573:

Część nr 2 – łóżko bariatryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 67.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z szufladą górną wysuwaną na prowadnicach ślizgowych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 574:

Część nr 2 – łóżko bariatryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 68, 69.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową której korpus (wraz z bokami) oraz fronty szuflady i drzwiczek wykonane są z wytrzymałych materiałów tj. z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym, a blaty wykonane z płyty HPL obustronnie laminowanej, materiałów odpornych na wilgoć, temperaturę oraz zarysowania?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 575:

Część nr 2 – łóżko bariatryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 70.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z drzwiami wyposażonymi w wysokiej jakości zawiasy samozamykające, otwierające się do 100 stopni?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 576:

Część nr 2 – łóżko bariatryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 76.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą wysokość 84 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 577:

Część nr 2 – łóżko bariatryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 67.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową dwustronną posiadającą szufladę górną 
i szufladę dolną wysuwaną obustronnie z wewnątrz umieszczonymi kuwetami z przegrodami, zamiast drzwi dolnych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 578:

Część nr 2 – łóżko bariatryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 67.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową dwustronną posiadającą szufladę górną 
i szufladę dolną wysuwaną obustronnie na prowadnicach ślizgowych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 579:

Część nr 2 – łóżko bariatryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 68.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wykonaną z wytrzymałych materiałów takich jak elementy z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo na bokach, korpusu szafki wykonanego z profili aluminiowych, oraz tworzywa wielowarstwowego HPL obustronnie laminowanego w blatach oraz frontach szuflad?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 580:

Część nr 2 – łóżko bariatryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 69.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z bokami wykonany z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo, które są montowane pomiędzy 4 profilami narożnymi 
z aluminium?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 581:

Część nr 2 – łóżko bariatryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 67, 70.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą szufladę dolną wysuwaną obustronnie z frontami wykonanymi z płyty HPL, zamiast drzwi?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 582:

Część nr 3 – łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 9.

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony i przyzna punkty w sytuacji, gdy panele leża są tak wyprofilowane oraz ich konstrukcja uniemożliwia pomyłkę przy montażu, tj. każdy z paneli jest innej długości i posiada mocowania w innych miejscach?

Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek za spełniony i przyzna punkty w sytuacji, gdy panele leża są tak wyprofilowane oraz ich konstrukcja uniemożliwia pomyłkę przy montażu. 

Pytanie 583:

Część nr 3 – łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 16.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wzmożonego nadzoru ze sterowaniem elektrycznym łóżka przy pomocy zintegrowanych w barierkach bocznych od strony zewnętrznej dla personelu: regulacja wysokości, regulacja sekcji oparcia i ud, funkcja krzesła, poziomowanie leża, pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga, przycisk do selektywnej blokady funkcji oraz od strony wewnętrznej panel dla pacjenta min. sterowanie podstawowymi funkcjami łóżka?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 584:

Część nr 3 – łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 18.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wzmożonego nadzoru o długości zewnętrznej w pozycji standardowej 2180 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 585:

Część nr 3 – łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 19.

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony i przyzna punkty za funkcję przedłużenia leża równą 20 cm?
Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek za spełniony i przyzna punkty za funkcję przedłużenia leża równą 20 cm.
Pytanie 586:

Część nr 3 – łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 23.

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony i przyzna punkty za rozwiązanie, w którym po przedłużeniu leża – jego uzupełnienie realizowane jest przez półkę na pościel składającą się z czterech prętów będących elementem konstrukcyjnym łóżka?
Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek za spełniony i przyzna punkty za rozwiązanie, w którym po przedłużeniu leża – jego uzupełnienie realizowane jest przez półkę na pościel składającą się z czterech prętów będących elementem konstrukcyjnym łóżka.
Pytanie 587:

Część nr 3 – łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 27.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wzmożonego nadzoru z wbudowanym akumulatorem do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu bez wskaźnika stanu naładowania na panelu sterowania dla personelu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 588:

Część nr 3 – łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 30.

Czy Zamawiający wprowadzi punktację za zaoferowanie bardziej zaawansowanego rozwiązania autokontur - podnoszenie (lub opuszczanie) segmentu oparcia powoduje uniesienie (lub opuszczenie) sekcji kolan, z kilkusekundowym opóźnieniem, w celu regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia 
w stosunku do segmentu ud, zapewniając pacjentowi optymalne ułożenie i zapobiegając zsuwaniu się pacjenta w dół łóżka. Proponujemy: Zaawansowany autokontur - podnoszenie (lub opuszczanie) segmentu oparcia powoduje uniesienie (lub opuszczenie) sekcji kolan, z kilkusekundowym opóźnieniem, w celu regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia w stosunku do segmentu ud, zapewniając pacjentowi optymalne ułożenie i zapobiegając zsuwaniu się pacjenta w dół łóżka – 15 pkt., inne rozwiązania  - 0 pkt.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy sposobu oceny bez zmian.

Pytanie 589:

Część nr 3 – łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 31, 32.

Czy Zamawiający dopuści łózko wzmożonego nadzoru z autoregresją wyłącznie segmentu pleców 
w zakresie 0-120 mm realizowanego poprzez teleskopowe odsuwanie się segmentu pleców do tyłu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 590:

Część nr 3 – łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 39.

Czy Zamawiający wprowadzi dodatkową punktację za zaawansowane rozwiązanie podświetlenia nocnego dwukolorowego, gdzie kolor zielony oznacza najniższe bezpieczne położenie łóżka, natomiast pozycje pośrednie oznaczone są kolorem pomarańczowym? Rozwiązanie to zwiększa bezpieczeństwo pacjenta informując nawet ze znacznej odległości personel medyczny o położeniu łóżka. Proponujemy: Tak – 10 pkt., Nie – 0 pkt.
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadzi dodatkowej punktacji.

Pytanie 591:

Część nr 3 – łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 86.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 96,3 cm? Niewielka różnica nie ma znaczenia klinicznego a wynika z dopasowania do oferowanego łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 592:

Część nr 3 – łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 87.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 55,9 cm? Niewielka różnica nie ma znaczenia klinicznego a wynika z dopasowania do oferowanego łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 593:

Część nr 3 – łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z szufladą górną wysuwaną na prowadnicach ślizgowych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 594:

Część nr 3 – łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 79.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową której korpus (wraz z bokami) oraz fronty szuflady i drzwiczek wykonane są z wytrzymałych materiałów tj. z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym, a blaty wykonane z płyty HPL obustronnie laminowanej, materiałów odpornych na wilgoć, temperaturę oraz zarysowania?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 595:

Część nr 3 – łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z drzwiami wyposażonymi w wysokiej jakości zawiasy samozamykające, otwierające się do 100 stopni?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 596:

Część nr 3 – łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 86.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą wysokość 84 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 597:

Część nr 3 – łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 78.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową dwustronną posiadającą szufladę górną 
i szufladę dolną wysuwaną obustronnie z wewnątrz umieszczonymi kuwetami z przegrodami, zamiast drzwi dolnych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 598:

Część nr 3 – łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową dwustronną posiadającą szufladę górną 
i szufladę dolną wysuwaną obustronnie na prowadnicach ślizgowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 599:

Część nr 3 – łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 79.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wykonaną z wytrzymałych materiałów takich jak elementy z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo na bokach, korpusu szafki wykonanego z profili aluminiowych, oraz tworzywa wielowarstwowego HPL obustronnie laminowanego w blatach oraz frontach szuflad
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 600:

Część nr 3 – łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 79.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z bokami wykonany z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo, które są montowane pomiędzy 4 profilami narożnymi 
z aluminium?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 601:

Część nr 3 – łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Punkt 78,79.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą szufladę dolną wysuwaną obustronnie z frontami wykonanymi z płyty HPL, zamiast drzwi?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 602:

Pytanie dotyczące pkt. 5.2.3.1 a) SIWZ
Czy Zamawiający uzna warunek zdolności technicznej i zawodowej w przypadku, gdy Wykonawca wykaże min. 1 dostawę min. 10 łóżek odpowiadających typowi łóżek zaoferowanym Zamawiającemu w części 1, gdzie każde zadanie opiewało na wartość co najmniej 500 000,00 zł brutto?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją (z uwzględnieniem modyfikacji z dnia 22.06.2018 r.).
Pytanie 603:

Pytanie dotyczące pkt. 5.2.3.1 b) SIWZ

Czy Zamawiający uzna warunek zdolności technicznej i zawodowej w przypadku, gdy Wykonawca wykaże min. 1 dostawę min. 1 łóżka odpowiadającemu typowi łóżek zaoferowanym Zamawiającemu w części 2, gdzie każde zadanie opiewało na wartość co najmniej 100 000,00 zł brutto?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją (z uwzględnieniem modyfikacji z dnia 22.06.2018 r.).
Pytanie 604:

Pytanie dotyczące pkt. 5.2.3.1 c) SIWZ
Czy Zamawiający uzna warunek zdolności technicznej i zawodowej w przypadku, gdy Wykonawca wykaże min. 2 dostawy min. 10 łóżek wzmożonego nadzoru/do intensywnej terapii, gdzie każde zadanie opiewało na wartość co najmniej 100 000,00 zł brutto?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją (z uwzględnieniem modyfikacji z dnia 22.06.2018 r.).
Pytanie 605:

Pytanie dotyczące pkt. 6.5.1.2 SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę szafek nie będących wyrobem medycznym w myśl ustawy 
o wyrobach medycznych? Szafki przyłóżkowe są traktowane jako meble i jako takie nie mają obowiązku posiadania certyfikatu/deklaracji zgodności CE.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 606:

Pytanie dotyczące pkt. 3.3, 6.5.1.2 SIWZ
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe nie będące wyrobem medycznym 
w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych? Szafki przyłóżkowe powinny być traktowane jako meble.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 607:

Pytanie dotyczące gwarancji. Dotyczy pkt. 94 Części nr 1, pkt. 84 Części 2, pkt. 95 Części 3.

Prosimy o rezygnację z punktu dotyczącego zdalnej diagnostyki. Oferowane rozwiązania nie mają możliwości łączenia się w sieć, są niezależnymi urządzeniami wymagającymi obecności przedstawiciela serwisu w przypadku awarii, błędu itp.
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z pkt. 94 Części nr 1, pkt. 84 Części 2, pkt. 95 Części 3.
Pytanie 608:
Część nr 1
Czy Zamawiający będzie wymagał aby łóżko z wagą było wyposażone w tę wagę, wbudowaną w konstrukcję łóżka przez producenta na etapie produkcji finalnego wyrobu medycznego jakim jest łóżko 
z wagą - rozwiązanie poparte stosownym certyfikatem?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby Łóżko było wyposażone w precyzyjny system ważenia pacjenta min. III klasy certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną.
Pytanie 609:

Część nr 3

Łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym – 208 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne dzielone, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60-601-2-52, które zabezpieczają pacjenta na całej długości? Jest to bezpieczniejsze rozwiązanie. Pozostałe parametry barierki zgodne z opisem Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga: Barierki boczne dzielone spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52. Barierki zabezpieczające na długości 3/4 leża. Barierka zabezpieczająca segment pleców poruszająca się wraz z segmentem podczas regulacji. Konstrukcja barierek bocznych z jednostopniowym mechanizmem opuszczania, umożliwiająca ich złożenie przy użyciu jednej ręki.  

Pytanie 610:

Część nr 3

Łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym – 208 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w tworzywowe, elastyczne uchwyty/klamry materaca, min. 2 szt. po każdej ze stron?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 611:

Część nr 3

Łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym – 208 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2180 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 612:

Część nr 3

Łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym – 208 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w funkcję zaawansowanej autoregresji?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 613:

Część nr 4

Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową i materacem pasywnym – 492 szt.

Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym –  198 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2180 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 614:

Część nr 4

Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową i materacem pasywnym – 492 szt.

Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym –  198 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości leża pomiędzy szczytami 2040 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 615:

Część nr 4

Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową i materacem pasywnym – 492 szt.

Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym –  198 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 850 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 616:

Część nr 4

Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową i materacem pasywnym – 492 szt.

Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym –  198 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia uda w zakresie 0-35°?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 617:

Część nr 4

Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową i materacem pasywnym – 492 szt.

Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym –  198 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panele sterujące w barierkach bocznych od strony pacjenta z przyciskami podświetlenia podwozia, bez przycisku alarmu akustycznego? Przyciski alarmu akustycznego znajdują się zazwyczaj w panelu nadłóżkowym, umieszczenie ich w sterownikach łóżka wymaga kompatybilności z systemem stosowanym w szpitalu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 618:

Część nr 4

Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową i materacem pasywnym – 492 szt.

Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym –  198 szt.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu stosowania nanotechnologii srebra z uwagi na jej udowodnioną szkodliwość dla zdrowia i jednocześnie nie będzie premiował tego rozwiązania dodatkowymi punktami?:
Zastosowanie nanocząstek srebra gwałtownie rośnie: przemysł spożywczy, budownictwo, medycyna, przedmioty osobiste, pralki, kosmetyki, farby ścienne, preparaty dezynfekujące do wody, odświeżacze powietrza, przewodniki, 
lustra, fotografika. Srebrne nanocząstki kumulują się w nerkach, wątrobie, jelitach, języku i mózgu. Prowadzą do śmierci komórek. Uszkadzają DNA. Przenikają i uszkadzają barierę krew – mózg. Uszkadzają komórki nerwowe, produkują wolne rodniki, wywołują stany zapalne.

Źródło: http://www.uwm.edu.pl/egazeta/nanoczasteczki-toksykolodzy-bija-na-alarm
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z pkt 33 i 39.
Pytanie 619:

Część nr 4

Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową i materacem pasywnym – 492 szt.

Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym –  198 szt.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac przeciwodleżynowy o wysokości komór 13 cm 
i piankowego podkładu 6 cm, jak opisany przez Zamawiającego w Części nr 3?
Odpowiedź: Piankowy materac podkładowy wraz z mocowaniem wys. 10 cm, Zgodnie z normą EN 60601-1-52 odległość od górnej krawędzi materaca do górnej krawędzi barierki powinna wynosić min 22 cm. (obu materacy) lub materac przeciwodleżynowy o wysokości 17cm (+/- 2 cm)  z wbudowanym piankowym materacem podkładowym o grubości 4cm (+ 2 cm), odległość od górnej krawędzi materaca do górnej krawędzi barierki powinna wynosić min. 22 cm.
Pytanie 620:

Część nr 5

Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną, z szafką przyłóżkową i materacem pasywnym – 25 szt.

Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną, z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym –  15 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej z zamontowanymi barierkami 1030 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 621:

Część nr 5

Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną, z szafką przyłóżkową i materacem pasywnym – 25 szt.

Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną, z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym –  15 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2180 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 622:

Część nr 5

Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną, z szafką przyłóżkową i materacem pasywnym – 25 szt.

Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną, z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym –  15 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości leża pomiędzy szczytami 2040 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 623:

Część nr 5

Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną, z szafką przyłóżkową i materacem pasywnym – 25 szt.

Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną, z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym –  15 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 850 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 624:

Część nr 5

Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną, z szafką przyłóżkową i materacem pasywnym – 25 szt.

Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną, z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym –  15 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w pilot bez podświetlenia sygnalizującego uruchomienie danej funkcji, ale informującego za pomocą diody LED o pracy pilota?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 625:

Część nr 5

Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną, z szafką przyłóżkową i materacem pasywnym – 25 szt.

Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną, z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym –  15 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko z maksymalną wysokością leża od podłogi 770 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 626:

Część nr 5

Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną, z szafką przyłóżkową i materacem pasywnym – 25 szt.

Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną, z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym –  15 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia uda w zakresie 0-35°?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 627:

Część nr 5

Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną, z szafką przyłóżkową i materacem pasywnym – 25 szt.

Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną, z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym –  15 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panele sterujące w barierkach bocznych od strony pacjenta z przyciskami podświetlenia podwozia, bez przycisku alarmu akustycznego? Przyciski alarmu akustycznego znajdują się zazwyczaj w panelu nadłóżkowym, umieszczenie ich w sterownikach łóżka wymaga kompatybilności z systemem stosowanym w szpitalu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 628:

Część nr 5

Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną, z szafką przyłóżkową i materacem pasywnym – 25 szt.

Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną, z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym –  15 szt.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu stosowania nanotechnologii srebra z uwagi na jej udowodnioną szkodliwość dla zdrowia i jednocześnie nie będzie premiował tego rozwiązania dodatkowymi punktami?:

Zastosowanie nanocząstek srebra gwałtownie rośnie: przemysł spożywczy, budownictwo, medycyna, przedmioty osobiste, pralki, kosmetyki, farby ścienne, preparaty dezynfekujące do wody, odświeżacze powietrza, przewodniki, 
lustra, fotografika. Srebrne nanocząstki kumulują się w nerkach, wątrobie, jelitach, języku i mózgu. Prowadzą do śmierci komórek. Uszkadzają DNA. Przenikają i uszkadzają barierę krew – mózg. Uszkadzają komórki nerwowe, produkują wolne rodniki, wywołują stany zapalne.

Źródło: http://www.uwm.edu.pl/egazeta/nanoczasteczki-toksykolodzy-bija-na-alarm
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z pkt 33, 34 i 39.
Pytanie 629:

Część nr 5

Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną, z szafką przyłóżkową i materacem pasywnym – 25 szt.

Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną, z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym –  15 szt.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac przeciwodleżynowy o wysokości komór 13 cm 
i piankowego podkładu 6 cm, jak opisany przez Zamawiającego w Części nr 3?
Odpowiedź: Piankowy materac podkładowy wraz z mocowaniem wys. 10 cm, Zgodnie z normą EN 60601-1-52 odległość od górnej krawędzi materaca do górnej krawędzi barierki powinna wynosić min 22 cm. (obu materacy) lub materac przeciwodleżynowy o wysokości 17cm (+/- 2 cm)  z wbudowanym piankowym materacem podkładowym o grubości 4cm (+ 2 cm), odległość od górnej krawędzi materaca do górnej krawędzi barierki powinna wynosić min. 22 cm.
Pytanie 630:

Część nr 5

Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną, z szafką przyłóżkową i materacem pasywnym – 25 szt.

Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną, z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym –  15 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w poziomice dla kata nachylenia segmentu pleców umieszczone w górnych barierkach bocznych, a poziomice dla kata nachylenia ramy umieszczone w dolnych barierkach bocznych, dobrze widoczne, zamiast na ramie?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 631:

Część nr 5

Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną, z szafką przyłóżkową i materacem pasywnym – 25 szt.

Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną, z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym –  15 szt.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 550 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 632:

Część nr 5

Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną, z szafką przyłóżkową i materacem pasywnym – 25 szt.

Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną, z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym –  15 szt.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości 450 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 633:

Część nr 5

Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną, z szafką przyłóżkową i materacem pasywnym – 25 szt.

Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną, z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym –  15 szt.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z konstrukcją zespołu zmiany wysokości blatu bocznego aluminiowej, poruszającej się w aluminiowych prowadnicach?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 634:

Część nr 5

Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną, z szafką przyłóżkową i materacem pasywnym – 25 szt.

Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną, z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym –  15 szt.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 800-1100 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 635:

Część nr 5

Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną, z szafką przyłóżkową i materacem pasywnym – 25 szt.

Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną, z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym –  15 szt.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu stosowania nanotechnologii srebra dla szafki z uwagi na jej udowodnioną szkodliwość dla zdrowia i jednocześnie nie będzie premiował tego rozwiązania dodatkowymi punktami?:

Zastosowanie nanocząstek srebra gwałtownie rośnie: przemysł spożywczy, budownictwo, medycyna, przedmioty osobiste, pralki, kosmetyki, farby ścienne, preparaty dezynfekujące do wody, odświeżacze powietrza, przewodniki, 
lustra, fotografika. Srebrne nanocząstki kumulują się w nerkach, wątrobie, jelitach, języku i mózgu. Prowadzą do śmierci komórek. Uszkadzają DNA. Przenikają i uszkadzają barierę krew – mózg. Uszkadzają komórki nerwowe, produkują wolne rodniki, wywołują stany zapalne.

Źródło: http://www.uwm.edu.pl/egazeta/nanoczasteczki-toksykolodzy-bija-na-alarm
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z pkt 93 oraz części zapisów pkt. 95 i 98.
Pytanie 636:

Część nr 5

Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną, z szafką przyłóżkową i materacem pasywnym – 25 szt.

Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną, z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym –  15 szt.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową składającą się z dwóch szuflad (zamiast szuflady i półki zamykanej drzwiczkami), zapewniających pacjentowi łatwy, nieograniczony dostęp do wnętrza oraz łatwość czyszczenia i dezynfekcji dzięki wyjmowanym tworzywowym wkładom w szufladach?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 637:

Część nr 1 – łóżko typu OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową i zintegrowanym materacem aktywnym. Punkt 63.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją transportową, która pozwala na utrzymanie ciśnienia w komorach materaca w czasie gdy łóżko zostaje odłączone od zasilania w czasie 3 godzin? Oferowana funkcja jest wystarczająca biorąc pod uwagę specyfikę OIOM, a przede wszystkim Pacjentów, którzy nie powinni przebywać w rejonach szpitala pozbawionych dostępu do źródła zasilania na tak długi czas. Ponadto, nawet w przypadku zaniku zasilania szpitale wyposażone są w zasilanie awaryjne które ma zapewnić niezbędną ilość energii chociażby ze względu na konieczność stałego monitorowania, wentylowania itp.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 638:

Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Dot.pkt. 2 Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżko, szafkę i materac piankowy od jednego producenta a materac przeciwodleżynowy od innego producenta o ile będzie kompatybilny z oferowanym łóżkiem?
Odpowiedź: Pod pojęciem w pkt. 2 Zamawiający nie definiuje producenta, tylko wykonawcę.

Pytanie 639:

Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Dot.pkt. 4 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka wyposażonego w przewód zasilający nie skręcany co jest rozwiązaniem lepszym niż wymagane – skręcany przewód zasilający z biegiem czasu wydłuża się i już nie wraca co swojego pierwotnego wymiaru co zagraża jego wkręceniu się w części ruchome łózka lub w koła a tym samym stanowi zagrożenie dla personelu i pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pkt 4 jest nieobligatoryjny.
Pytanie 640:

Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Dot. pkt. 6. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżko o długości całkowitej 2199 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 641:
Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Dot. pkt. 6. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o długości 2399 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 642:

Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Dot. pkt. 7. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z wewnętrzną długością leża 1950 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 643:

Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Dot. pkt. 7.  Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z wewnętrzną długością leża 2150 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 644:

Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Dot. pkt. 8. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z leżem pacjenta o szerokości 860 mm co różni się tylko o 10mm od minimalnego wymiaru wymaganego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 645:
Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Dot. pkt.10. Czy Zamawiający dopuszcza łóżko, w którym ręczny pilot przewodowy stanowi główny panel centralny z możliwością regulacji i blokady funkcji: wysokości leża, CPR, krzesła kardiologicznego, pozycji antyszokowej, dodatkowo łóżko posiada wbudowane w barierki boczne sterowanie od strony wewnętrznej dla pacjenta z możliwością sterowania wysokością leża, oparciem pleców i segmentem uda oraz od strony zewnętrznej dla personelu z możliwością sterowania wysokością leża, oparciem pleców 
i segmentem uda, funkcją Trendelenburga i antyTrendelenburga oraz funkcję autokontur.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga: Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur

Lub

Główny panel kontrolny pielęgniarki na przewodzie (z możliwością blokady funkcji) znajdujący się przy nogach łóżka  - wskaźnik informujący o podłączeniu łóżka do sieci, wskaźnik baterii, regulacja wysokości platformy leża, regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcja krzesła, przechyły Trendelenburga/ anty-Trendelenburga, przycisk CPR, przycisk blokowania funkcji.

Pytanie 646:

Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Dot. pkt. 11 Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżko ze sterowaniem dla pacjenta wbudowanym w barierki boczne od strony wewnętrznej z możliwością sterowania sekcją uda, oparciem pleców i wysokością?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga: Pilot ze świetlnym wskaźnikiem sygnalizującym uruchomienie danej funkcji

lub

Pilot pacjenta do sterowania podstawowymi funkcjami łóżka min. regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcja krzesła 

Lub

pilot pacjenta do sterowania podstawowymi funkcjami łóżka min. regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcja biocountor (niepełne krzesło).

Pytanie 647:

Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Dot. pkt. 20 i 21. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowanie łóżka z regulacją funkcji Trendelenburga 
i antyTrendelenburga w zakresie 17 st. ze sterowania wbuowanego w barierki boczne po stronie zewnętrznej (dla personelu)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 648:

Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Dot. pkt. 22. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżka z elektryczną regulacją funkcji autokontur za pomocą dwóch przycisków co pozwala na precyzyjne ustawienie wymaganego kąta danego segmentu – proponowane łóżko posiada wskaźnik kątowy w budowany w barierki co pozwala na precyzyjne ustawienia kąta segmentu?
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi zapisami.
Pytanie 649:

Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Dot. pkt. 22. Czy Zamawiający dopuszcza łóżko z możliwością elektrycznego ustawienia funkcji autokontr segmentu uda do 30 st. część plecowa do 70 st. ?
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi zapisami.
Pytanie 650:

Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Dot. pkt. 23. Czy zamawiający dopuści  łóżko z elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0° do 30° ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 651:

Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Dot.pkt. 27 Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżko z elektrycznym sterowaniem po naciśnięciu jednego przycisku: 

- krzesło kardiologiczne 

- pozycja antyszokowa

- pozycja do badań  

- CPR 

- regulacja wysokości 

- funkcją autokonuru 

- przechyłów wzdłużnych 

Oraz z wbudowanym w barierkę po stronie zewnętrznej dla personelu sterowaniem z możliwością ustawienie pozycji:

- przechyłów wzdłużnych (T i aT)  

- oparcia pleców 

- segmentu uda 

- pozycji Fowlera za pomocą kombinacji przycisków
Odpowiedź: Zamawiający wymaga: Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym:

- pozycja krzesła kardiologicznego

- pozycja antyszokowa

- pozycja do badań

- pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się lub obniżenia wysokości leża do minimalnej oraz następnie poprzez uruchomienie funkcji autokontur )

- pozycja zerowa (elektryczny CPR)

Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, przechyły wzdłużne leża 

Lub

Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na głównym panelu dla opiekuna:

- pozycja krzesła kardiologicznego 

  (automatyczne krzesło) (realizacja możliwa za pośrednictwem jednego lub dwóch przycisków)

- pozycja Trendelenburga i Anty-Trendelenburga

- pozycja ratunkowa (elektryczny CPR)

Dodatkowe przyciski na głównym panelu dla opiekuna: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, przycisk blokowania funkcji.

Pytanie 652:

Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Dot. pkt. 28 Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżko z regulacją poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka od strony personelu i pacjenta – sterowanie wbudowane w barierki boczne tworzywowe: 

- regulacja wysokości 

- segmentu pleców 

- segmentu uda 

- autokontur 

Oraz tylko od strony personelu:

- przechyłów wzdłużnych leża z możliwością zablokowania sterowania elektrycznego z panelu centralnego?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga: Regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka od strony personelu medycznego i pacjenta regulowane ze sterowania w barierkach bocznych oparcia pleców - tworzywowych:

- regulacja wysokości leża

- regulacja kąta nachylenia segmentu pleców

- regulacja kąta nachylenia segmentu ud

- autokontur,

 oraz tylko od strony personelu:

- przechyłów wzdłużnych leża

Panele sterujące od strony pacjenta i personelu z przyciskami uruchamiającymi dostępność funkcji

Lub

Regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka za pomocą głównego panelu kontrolnego pielęgniarki, na przewodzie (z możliwością blokady funkcji) znajdującego się przy nogach łóżka  - wskaźnik informujący o podłączeniu łóżka do sieci, wskaźnik baterii, regulacja wysokości platformy leża, regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcja krzesła, przechyły Trendelenburga/ anty-Trendelenburga, przycisk CPR, przycisk blokowania funkcji oraz pilota pacjenta do sterowania podstawowymi funkcjami łóżka min. regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcja krzesła lub funkcja biocountor (niepełne krzesło).

Pytanie 653:

Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Dot. pkt. 33 Czy Zamawiający uzna za tożsame z nanotechnologią srebra i tym samym przyzna 8 pkt, zaoferowanie łóżka wytworzonego w nowoczesnej technologii antybakteryjnej zawartej w elementach tworzywowych hamującej namnażanie się bakterii takich jak m.in. Staphylococcus aureus ATCC 6538, Escherichia coli NCTC 8196, Legionella pneumophila NCTC 11192, Methicillin resistant Staphylococcus aureus ATCC, proponowane rozwiązanie jest lepsze niż wymagane - ochrona jonami srebra zawartymi 
w lakierze traci swoją skuteczność ponieważ każda powłoka lakiernicza powinna zostać utwardzona co już powoduje utratę właściwości jonowych a z kolei samo pomalowanie proszkowe lakierem z jonami srebra nie zapewnia długotrwałości powłoki – badania dowodzą, że srebro jonowe Ag+  pod wpływem światła, temperatury oraz związków organicznych i nieorganicznych, przechodzi do formy stałej metalicznej Ag0 tracąc tym samym swoje właściwości przeciwdrobnoustrojowe a tym samym nie zapewnia żadnej antybakteryjnej ochrony; dodatkowym ryzykiem jest długie wystawienie pacjenta na działanie srebra Ag0 , które może być kumulowane w tkance i powodować uszkodzenia skóry, a w ekstremalnych sytuacjach powodujące niebezpieczeństwo wystąpienia między innymi arygii, chorób nerek, wątroby, stwardnienia tętnic i zaburzenia wzroku.?  
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z pkt 33.
Pytanie 654:

Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Dot.pkt. 34 Czy zamawiający  uzna za tożsame z nanotechnologią srebra i tym samym przyzna 8 pkt, zaoferowanie poręczy bocznych tworzywowych -podwójne z wbudowanym sterowaniem po obu stronach barierek od strony głowy pacjenta, wytworzone z tworzywa  w nowoczesnej technologii antybakteryjnej zawartej w elementach tworzywowych hamującej namnażanie się bakterii takich jak m.in. Staphylococcus aureus ATCC 6538, Escherichia coli NCTC 8196, Legionella pneumophila NCTC 11192, Methicillin resistant Staphylococcus aureus ATCC, proponowane rozwiązanie jest lepsze niż wymagane - ochrona jonami srebra zawartymi w lakierze traci swoją skuteczność ponieważ każda powłoka lakiernicza powinna zostać utwardzona co już powoduje utratę właściwości jonowych a z kolei samo pomalowanie proszkowe lakierem z jonami srebra nie zapewnia długotrwałości powłoki – badania dowodzą, że srebro jonowe Ag+  pod wpływem światła, temperatury oraz związków organicznych i nieorganicznych, przechodzi do formy stałej metalicznej Ag0 tracąc tym samym swoje właściwości przeciwdrobnoustrojowe a tym samym nie zapewnia żadnej antybakteryjnej ochrony; dodatkowym ryzykiem jest długie wystawienie pacjenta na działanie srebra Ag0 , które może być kumulowane w tkance i powodować uszkodzenia skóry, 
a w ekstremalnych sytuacjach powodujące niebezpieczeństwo wystąpienia między innymi arygii, chorób nerek, wątroby, stwardnienia tętnic i zaburzenia wzroku.?  
Odpowiedź: Zamawiający przyzna punktację za: Poręcze boczne tworzywowe, podwójne z wbudowanym sterowaniem po obu stronach barierek od strony głowy pacjenta, wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra.

Lub

Barierki boczne tworzywowe dzielone (zgodne z normą 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem.

Pytanie 655:

Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Dot. pkt. 39 Czy Zamawiający uzna za tożsame z nanotechnologią srebra i tym samym przyzna 8 pkt, zaoferowanie łóżka wytworzonego w nowoczesnej technologii antybakteryjnej zawartej w elementach tworzywowych hamującej namnażanie się bakterii takich jak m.in. Staphylococcus aureus ATCC 6538, Escherichia coli NCTC 8196, Legionella pneumophila NCTC 11192, Methicillin resistant Staphylococcus aureus ATCC, proponowane rozwiązanie jest lepsze niż wymagane - ochrona jonami srebra zawartymi 
w lakierze traci swoją skuteczność ponieważ każda powłoka lakiernicza powinna zostać utwardzona co już powoduje utratę właściwości jonowych a z kolei samo pomalowanie proszkowe lakierem z jonami srebra nie zapewnia długotrwałości powłoki – badania dowodzą, że srebro jonowe Ag+  pod wpływem światła, temperatury oraz związków organicznych i nieorganicznych, przechodzi do formy stałej metalicznej Ag0 tracąc tym samym swoje właściwości przeciwdrobnoustrojowe a tym samym nie zapewnia żadnej antybakteryjnej ochrony; dodatkowym ryzykiem jest długie wystawienie pacjenta na działanie srebra Ag0 , które może być kumulowane w tkance i powodować uszkodzenia skóry, a w ekstremalnych sytuacjach powodujące niebezpieczeństwo wystąpienia między innymi arygii, chorób nerek, wątroby, stwardnienia tętnic i zaburzenia wzroku.?  
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z pkt 39.
Pytanie 656:

Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Dot. pkt. 46 Czy Zamawiający dopuszcza łóżko bez sworznia wyrównania potencjału, w proponowanym łóżku za odprowadzenie ładunków odpowiadają koła i nie ma potrzeby stosowania dodatkowego sworznia?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 657:

Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Czy Zamawiający wymaga aby dla bezpieczeństwa pacjenta łóżko posiadało poręcze boczne tworzywowe, dzielone zabezpieczające pacjenta na całej długości leża od szczytu do szczytu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 658:

Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Czy Zamawiający wymaga aby łóżko wyposażone było w tworzywowe ograniczniki materaca montowane do leża co zabezpiecza materac przed przesuwaniem?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 659:

Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Czy Zamawiający wymaga aby konstrukcja łóżka i barierek bocznych wspomagała mobilizację 
i samodzielność  pacjenta co znacznie skraca czas jego hospitalizacji i stanowi duże ułatwienie dla personelu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 660:

Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Dot. pkt. 52 Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu Materac zmiennociśnieniowy prosto-komorowy składający się z 16 komór poprzecznych wykonanych z PU, komory napełniają się na przemian co druga, materac w formie nakładki na szpitalny materac piankowy posiadający pasy do mocowania na materacu piankowym?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 661:

Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Dot.pkt. 60. Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac bez obniżonej sekcji pięt oraz  funkcji dodatkowego wypełnienia siedziska?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 662:
Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Dot.pkt. 66.  Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac, w którym w trybie maksymalnego wypełnienia (statyczny pielęgnacyjny) pompa po 20 minutach automatycznie powróci  do poprzednio wybranego trybu pracy?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza: tryb statyczny pielęgnacyjny – pełne wypełnienia z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 24 min. lub zakończenie trybu pielęgnacyjnego statycznego dokonywane jest przez personel.
Pytanie 663:

Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Dot.pkt. 69.  Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac, w którym tryb transportowy realizowany jest w trybie maksymalnego wypełnienia poprzez odłączenie przewodów powietrznych materaca od pompy i zamknięcie przewodu za pomocą przymocowanych do przewodu zatyczek?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 664:

Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Dot. pkt. 70,71,72,73.  Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac z cyfrową pompą 
z technologią autoregulacji, wolną od wibracji, charakteryzująca się bardzo cichą pracą, bez określonej głośności, waga pompy 3,5kg, pompa odporna na zalanie na poziomie IP21?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga: Cyfrowa pompa z technologią autoregulacji. Pompa wolna od wibracji, charakteryzująca się bardzo cichą pracą max. 26 dbA. Waga pompy – max. 4 kg. Pompa odporna na zalanie na poziomie minimum IP21.
Pytanie 665:

Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Dot. pkt.77.   Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac posiadający trwałe oznaczenie 
w postaci etykiet umieszczonych na wyrobie zawierających  informacje wymagane dla wyrobów medycznych zgodnie z obowiązującym prawem?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga: Materac posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na pokrowcu, zawierającej informację na temat materaca, co najmniej: model materaca.

Pytanie 666:

Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Dot. pkt. 78.  Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac wyposażony w pokrowiec zewnętrzny, zamykany na suwak, bez okapnika?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 667:

Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Dot. pkt. 79.  Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu kliny do pozycjonowania i zmiany pozycji pacjenta  o wymiarach 48x30x12cm z wypełnieniem z mikrofibry w paroprzepuszczalnym pokrowcu zewnętrznym, higienicznym, zmywalnym, odpornym na uszkodzenia, zabezpieczającym przed dostaniem się płynów i zanieczyszczeń do wewnątrz, zdejmowanym, zapinanym na suwak, przeznaczonym do prania w temp. 95OC, oraz do dezynfekcji powierzchniowej, środkami na bazie alkoholu z lub bez środków powierzchniowo czynnych, izopropanolem 25-50%, posiadający czytelne i trwałe oznaczenie warunków prania i czyszczenia ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga: kliny do pozycjonowania i zmiany pozycji pacjenta z materacem o wymiarach 70x26x15/5 cm wykonane z pianki HR w paroprzepuszczalnym pokrowcu zewnętrznym wykonanym jak w pkt. 78 – ilość sztuk to 30% ilości wszystkich łóżek.
Pytanie 668:

Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Dot. pkt. 79.  Czy Zamawiający oczekuje,  że każdy materac będzie wyposażony w dwa kliny do pozycjonowania pacjenta czyli łącznie 396szt, czy też oferta ma zawierać tylko dwa kliny?
Odpowiedź: Zamawiający w ramach pkt 79 opisu przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania zapasowego pokrowca oraz klinów - ilość sztuk to 30% ilości wszystkich łóżek.
Pytanie 669:

Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Czy zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac przeciwodleżynowy przeznaczony do  wszystkich stopni odleżyn z wyłącznie z manualnym systemem regulacji ciśnienia, z zakresem regulacji 25 – 60 mmHg  +/-5 mmHg, terapeutycznymi  trybami pracy: zmiennociśnieniowym,  statycznym i trybem pielęgnacyjnym realizowanym przez jeden przycisk i pokrętło regulacji ciśnienia, bez automatycznego powrotu do trybu pielęgnacyjnego?
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi zapisami.
Pytanie 670:

Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Dot. pkt. 92 Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę o wysokości 62 cm z możliwością regulacji blatu bocznego aż do 106 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 671:

Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Dot. pkt. 93. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę o szerokości 51 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 672:

Część nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne).

Dot. pkt. 121 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zawartego w pkt. 121 (warunki serwisu) – zdalna diagnostyka jest niespotykana w zakresie łóżek szpitalnych?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu zawartego w pkt. 121.
Pytanie 673:

Część 4
Czy w przypadku składania oferty przez dystrybutora łóżka mogą być zmagazynowane na magazynie producenta?
Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza uwag do ww. (z uwzglednieniem postanowień wzoru umowy).
Pytanie 674:

Część 4
Co Zamawiający ma na myśli pisząc o dostawie opcjonalnej? Czy dostawy opcjonalne odnoszą sie do zakupu 690 sztuk łóżek, czy to dodatkowy zakup łóżek poza zamówienie główne. Czy Zamawiający daje sobie możliwość  zakupu 1380 łóżek. Czy dostawy opcjonalne odnoszą się do zakupu 690 sztuk? Zapis jest nie do końca zrozumiały I  producent nie ma pewności jaką ilość łóżek zaoferować?
Odpowiedź: Zamówienie opcjonalne (w zakresie każdej części zamówienia) obejmuje dostawę sprzętu do magazynu Wykonawcy oraz przechowywanie sprzętu w magazynie Wykonawcy. Postanowienia dotyczące zamówienia opcjonalnego zostały zawarte w specyfikacji wraz z załącznikami.
Pytanie 675:
Część nr 3 – łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym. Dotyczy pkt. 49-76.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy materac zmiennociśnieniowy aktywny 
o poniższych parametrach technicznych tj.:

Materac powietrzny przeciwodleżynowy 

Długość materaca nadmuchanego: 200cm

Szerokość materaca nadmuchanego: 90cm

Grubość materaca nadmuchanego: 17cm

Waga materaca: 14 kg

Wymiary pompy: 29,1x20x11,7cm

Waga pompy: 2,2 kg

Materac trzystrefowy wyposażony 24 komory powietrzne

Materac w pokrowcu wodoszczelnym ze zgrzewanymi krawędziami, niealergizujący, bakteriostatyczny, grzybostatyczny.

Tryb transportowy 10 godzin

Materac pracujący w trybach ciągłego niskiego ciśnienia oraz zmiennego ciśnienia.

Materac z możliwością natychmiastowego utwardzenia powierzchni w celu ułatwienia procedur pielęgnacyjnych

Regulowany zakres ustawienia komfortu pacjenta pozwalający na dostosowanie materaca do indywidualnych potrzeb pacjenta. W zakresie w skali od 1 do 10

Automatyczna blokada funkcji materaca aktywująca się po 5 min. nieużywania.

Obciążenia robocze: 250kg

Manualny i łatwy w obsłudze zawór CPR w sekcji stóp

Maksymalny poziom hałasu: 45 dBA

Przezierność dla promieni RTG

Alarmy bezpieczeństwa: alarm braku zasilania sieciowego, alarm zbyt niskiego ciśnienia, awaria-serwis

Pompa materaca wyposażona w przyciski:                                             
cykle zmiennociśnieniowe (co 5 minut),                                                      
ustawienia komfortowe - redukcja ciśnienia,                                          
ustawienia komfortowe - wzrost ciśnienia,                                                                   
wybór trybu operacyjnego,                                                                                                
 blokada bezpieczeństwa,                                                                                                            
włącz / wyłącz,                                                                                                                  
 wyciszenie alarmu

Pompa materaca wyposażona w kontrolki sygnalizacyjne: 
maksymalny stopień napełnienia powietrzem P-max, tryb zmiennego niskiego ciśnienia, tryb ciągły niskiego ciśnienia, nadmierne napełnienie powietrzem, awaria zasilania sieciowego, wskaźniki niskiego ciśnienia,  serwis 

Materac wyposażony w funkcję dodatkowego napompowania w obrębie segmentu strefy krzyżowej w celu ułatwienia wyjścia pacjenta z łóżka.

Materac trzystrefowy: statyczna strefa głowy, strefa krzyżowa z trybami naprzemiennie zmiennego 
i ciągłego niskiego ciśnienia, strefa pięt pochylona pod kątem 5 stopni

Możliwość wyboru długości cyklu pracy zmiennego niskiego ciśnienia w zakresie od 10 do 25 min. 
z interwałem 5minutowym

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Równocześnie Zamawiający informuje o zmianach w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji) w części nr 1 - łóżko typu OIOM i OIOM z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową i zintegrowanym materacem aktywnym:

- w pkt. 6 wprowadzono punktację: Z łóżka 5 pkt. Z materaca – 0 pkt.;

- w pkt. 7 zwiększono punktację: Przechyły łóżkiem w pełnym zakresie niezależnie od wysokości łóżka –  5 pkt.;

- w pkt. 12 dodano punktację: Elektryczne 5 pkt., Mechaniczne – 0 pkt.;

- w pkt. 27 zwiększono punktację: Tak – 10 pkt.

- pkt. 38 połączono z pkt. 39 traktując parametr jako wymóg:

	38.
	Spuszczenie powietrza z materaca jednym ruchem za pomocą manualnej/nożnej dźwigni CPR lub CPR poprzez natychmiastowe utwardzenie komór materaca
	Tak,Podać
	
	Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt

	39.
	CPR poprzez natychmiastowe utwardzenie komór materaca
	Podać
	
	Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt


- w pkt. 40 wprowadzono zmianę i traktuje się ten parametr jako wymóg: 

	40.
	Segment pleców wyposażony w sprężynę gazową lub inny mechanizm spowalniający  zapobiegającą zbyt gwałtownemu opuszczeniu segmentu pleców na ramę łóżka przy użyciu mechanicznej funkcji CPR.
	Tak, Podać
	
	Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt


- w pkt. 41 zrezygnowano z punktacji: Spuszczenie powietrza z materaca przy użyciu elektrycznej funkcji CPR  - 3 pkt, Nie – 0 pkt. Natychmiastowe utwardzeniu komór materaca.

- w pkt. 48 obniżono punktację: Tak – 2 pkt.;

- w pkt. 54 wykreślono: przepuszczający wilgoć;
- w pkt. 55 zwiększono punktację: Tak – 10 pkt.;

- w pkt. 56 zwiększono punktację: Tak – 10 pkt.;

- w pkt. 62 wykreślono: przepuszczający wilgoć i wprowadzono: paroprzepuszczalny;

- zrezygnowano w wymogu w pkt. 66;

- w pkt. 67 zwiększono punktację: Tak – 8 pkt.;

Równocześnie Zamawiający informuje o zmianach w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji) w części nr 2 - łóżko bariatryczne z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym:

- w pkt. 38 obniżono punktację: Tak – 4 pkt.;

- w pkt. 48 obniżono punktację: Tak – 2 pkt.;

- w pkt. 51 wprowadzono zmianę i traktuje się ten parametr jako wymóg: 

	51.
	Napęd wspomagający jazdę na wprost i w tył z możliwością regulacji prędkości jazdy na wprost w dwóch stopniach. Prędkość jazdy n wprost po pochyleniach wolna, bez możliwości regulacji

Lub 

napęd wspomagający jazdę na wprost i w tył z automatyczną regulacją prędkości jazdy na wprost, tj. automatycznie dostosowujące prędkość w przypadku jazdy pod górę, w dół lub po płaskiej powierzchni
	Tak, podać
	
	Tak – 10 pkt

Nie –  0 pkt


- w pkt. 56 wykreślono: i ich leczenia;

- w pkt. 65 wykreślono: przepuszczający wilgoć, ze zgrzewanymi krawędziami i wprowadzono: Wykonany z tkaniny poliestrowej zamykany na suwak z okapnikiem,  zmywalny paroprzepuszczalny , przeznaczony do prania w temp. 95°C lub 60°C lub 71°C i suszenia w suszarce oraz do mycia i dezynfekcji powierzchniowej,  w sytuacjach wymagających dekontaminacji po  zanieczyszczeniu krwią, wydalinami, wydzielinami, posiadający czytelne i trwałe oznaczenie warunków prania i czyszczenia.

	65.
	Pokrowiec materaca wodoodporny, przepuszczający wilgoć, ze zgrzewanymi krawędziami. Wykonany z tkaniny poliestrowej zamykany na suwak z okapnikiem,  zmywalny paroprzepuszczalny , przeznaczony do prania w temp. 95C lub 60°C lub 71°C i suszenia w suszarce oraz do mycia i dezynfekcji powierzchniowej,  w sytuacjach wymagających dekontaminacji po  zanieczyszczeniu krwią, wydalinami, wydzielinami, posiadający czytelne i trwałe oznaczenie warunków prania i czyszczenia. 
	Tak
	
	----


Równocześnie Zamawiający informuje o zmianach w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji) w części nr 3 - łóżko wzmożonego nadzoru z szafką przyłóżkową i materacem aktywnym:

- w pkt. 44 określono wymóg: min. 2 szt. do każdego łóżka;

- w pkt. 50 określono wymóg min. 180 kg:

	50.
	Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do min. 180 kg
	Tak
	
	---


- w pkt. 52 wprowadzono zapis: Budowa materaca umożliwiająca jego przedłużenie np. po wydłużeniu leża.

- w pkt. 59 wprowadzono punktację: Automatycznie – 10 pkt.; Manualnie – 0 pkt.;

- w pkt. 75 wykreślono: dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu minimum 1%, neutralizację oraz przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie; wprowadzono: /przenikanie przez krew i płyny ustrojowe, oraz mycia i dezynfekcji oraz zmywalny:

	75.
	Miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, wodoszczelny, składający się z górnej warstwy o gramaturze min. 170 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m²/24H oraz spodniej warstwy o gramaturze min. 210 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min.  600 gr/m²/24H, zamykany na suwak z okapnikiem, zmywalny,  przeznaczony do prania w temp. 95OC lub 60°C lub 71°C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu minimum 1% w sytuacjach wymagających neutralizację zanieczyszczeniami z krwi,  o wysokim standardzie higieny - odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację/przenikanie przez krew i płyny ustrojowe przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie
	Tak, podać (Załączyć instrukcję

Prania oraz mycia i dezynfekcji i czyszczenia w ramach materiałów firmowych)
	
	---


- w pkt. 76 wprowadzono następujące:

	76.
	W komplecie 

- zapasowy pokrowiec higieniczny, część górna, zgodny z parametrami opisanymi w pkt. 75 26 – 1 szt.

- kliny do pozycjonowania i zmiany pozycji pacjenta z materacem o wymiarach 70x26x15/5 cm wykonane z pianki HR w paroprzepuszczalnym pokrowcu zewnętrznym wykonanym jak w pkt. 75, higienicznym, zmywalnym, odpornym na uszkodzenia, zabezpieczającym przed dostaniem się płynów i zanieczyszczeń do wewnątrz, zdejmowanym, zapinanym na suwak, przeznaczonym do prania w temp. 95 st C, oraz do dezynfekcji powierzchniowej, środkami na bazie alkoholu z lub bez środków powierzchniowo czynnych, izopropanolem 70%, roztworami utleniającymi lub max 1% roztworem chloru, posiadający czytelne i trwałe oznaczenie warunków prania i czyszczenia  - 2szt.
	Tak
	
	---


- w pkt. 83 wprowadzono zapis: ogólnodostępnymi środkami do dezynfekcji.

Równocześnie Zamawiający informuje o zmianach w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji) w części nr 4 –  łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową (materace pasywne i aktywne):

- w pkt. 3 wprowadzono wymóg: Przewód zasilający o długości dostosowanej do podłączenia do zasilania, bądź dostarczenie przedłużaczy;

- w pkt. 40 wprowadzono zapis: przezierne dla promieniowania RTG;

- w pkt. 55 wprowadzono zapis: Budowa materaca umożliwiająca jego przedłużenie np. po wydłużeniu leża;

- w pkt. 62 wprowadzono punktację: Automatycznie – 10 pkt.; Manualnie – 0 pkt.;

- w pkt. 78 wykreślono: dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu minimum 1%, neutralizację oraz przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie; wprowadzono: /przenikanie przez krew i płyny ustrojowe, oraz mycia i dezynfekcji oraz zmywalny:

	78.
	Miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, wodoszczelny, o gramaturze min. 170 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m²/24H, zamykany na suwak z okapnikiem, zmywalny,  przeznaczony do prania w temp. 95OC lub 60°C lub 71°C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu minimum 1% w sytuacjach wymagających neutralizację zanieczyszczeniami z krwi,  o wysokim standardzie higieny - odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację/przenikanie przez krew i płyny ustrojowe przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie
	Tak, podać (Załączyć instrukcję

Prania oraz mycia i dezynfekcji i czyszczenia w ramach materiałów firmowych)
	
	---


- w pkt. 79 wprowadzono następujące:

	79.
	W komplecie 

- zapasowy pokrowiec higieniczny, zgodny z parametrami opisanymi w pkt. 78 – 1 szt.

- kliny do pozycjonowania i zmiany pozycji pacjenta z materacem o wymiarach 70x26x15/5 cm wykonane z pianki HR w paroprzepuszczalnym pokrowcu zewnętrznym wykonanym jak w pkt. 78, higienicznym, zmywalnym, odpornym na uszkodzenia, zabezpieczającym przed dostaniem się płynów i zanieczyszczeń do wewnątrz, zdejmowanym, zapinanym na suwak, przeznaczonym do prania w temp. 95 st C, oraz do dezynfekcji powierzchniowej, środkami na bazie alkoholu z lub bez środków powierzchniowo czynnych, izopropanolem 70%, roztworami utleniającymi lub max 1% roztworem chloru, posiadający czytelne i trwałe oznaczenie warunków prania i czyszczenia  - 2szt. – ilość sztuk to 30% ilości wszystkich łóżek
	Tak
	
	---


- w pkt. 81 wprowadzono: zmywalnej/zmywalnym, odporny na działanie ogólnodostępnych środków do dezynfekcji;

- w pkt. 89 wprowadzono zapis: ogólnodostępnymi środkami do dezynfekcji.

Równocześnie Zamawiający informuje o zmianach w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji) w części nr 5 –  łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną z szafką przyłóżkową  (materace pasywne i aktywne):

- zrezygnowano z wymogu w pkt. 47;

- w pkt. 49  wprowadzono zapis: minimum oraz montowany do ramy;

- w pkt. 56 wprowadzono zapis: Budowa materaca umożliwiająca jego przedłużenie np. po wydłużeniu leża;

- w pkt. 63 wprowadzono punktację: Automatycznie – 10 pkt.; Manualnie – 0 pkt.;

- w pkt. 79 wykreślono: dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu minimum 1%, neutralizację oraz przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie; wprowadzono: /przenikanie przez krew i płyny ustrojowe, oraz mycia i dezynfekcji oraz zmywalny:

	79.
	Miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, wodoszczelny, o gramaturze min. 170 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m²/24H, zamykany na suwak z okapnikiem, zmywalny,  przeznaczony do prania w temp. 95OC lub 60°C lub 71°C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu minimum 1% w sytuacjach wymagających neutralizację zanieczyszczeniami z krwi,  o wysokim standardzie higieny - odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację/przenikanie przez krew i płyny ustrojowe przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie
	Tak, podać (Załączyć instrukcję

Prania oraz mycia i dezynfekcji i czyszczenia w ramach materiałów firmowych)
	
	---


- w pkt. 80 wprowadzono następujące:

	80.
	W komplecie 

- zapasowy pokrowiec higieniczny, zgodny z parametrami opisanymi w pkt. 79 78 – 1 szt.

- kliny do pozycjonowania i zmiany pozycji pacjenta z materacem o wymiarach 70x26x15/5 cm wykonane z pianki HR w paroprzepuszczalnym pokrowcu zewnętrznym wykonanym jak w pkt. 79, higienicznym, zmywalnym, odpornym na uszkodzenia, zabezpieczającym przed dostaniem się płynów i zanieczyszczeń do wewnątrz, zdejmowanym, zapinanym na suwak, przeznaczonym do prania w temp. 95 st C, oraz do dezynfekcji powierzchniowej, środkami na bazie alkoholu z lub bez środków powierzchniowo czynnych, izopropanolem 70%, roztworami utleniającymi lub max 1% roztworem chloru, posiadający czytelne i trwałe oznaczenie warunków prania i czyszczenia  - 2szt. – ilość sztuk to 50% ilości wszystkich łóżek
	Tak
	
	---


- w pkt. 82 wprowadzono zapis: dwa wieszaki na kroplówki (jeden po każdej stronie łóżka)

W związku z powyższymi odpowiedziami Zmianie ulegają następujące postanowienia:
- punkt 3.3 specyfikacji otrzymuje brzmienie:

„3.3. Oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania 
na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 r. roku o wyrobach medycznych (z wyłączeniem szafek przyłóżkowych).”

- punkt 6.5.1.1 specyfikacji otrzymuje brzmienie:

„6.5.1.1. Materiały firmowe – np. oryginalne foldery producenta lub autoryzowanego dystrybutora, katalogi, karty charakterystyki, instrukcja lub wyciąg z instrukcji, dokumentacja techniczna, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora – potwierdzające, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzające wszystkie oferowane parametry.

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem punktu z załącznika nr 1a do specyfikacji, w którym został opisany potwierdzony parametr.”

- punkt 6.5.1.2 specyfikacji otrzymuje brzmienie:

„6.5.1.2. Certyfikaty lub deklaracje zgodności CE dla oferowanego sprzętu (z wyłączeniem szafek przyłóżkowych).”

- punkt 6.5.1.3 specyfikacji został wykreślony.
- punkt 4 formularza oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji) otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: …………………….

………………………………………………………………………………………………………

*Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.”
- punkt 5 formularza oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji) otrzymuje brzmienie:

„5. Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt jest wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 r. roku o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski (z wyłączeniem szafek przyłóżkowych).”
- § 1 ust. 7 wzoru umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji) otrzymuje następujące brzmienie:  

„§ 1 ust. 7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy sprzętu dopuszczonego do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych – nie dotyczy szafek przyłóżkowych.
- § 7 ust. 5 wzoru umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji), otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 7 ust. 5. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy sprzętu do … (maksymalnie 48 godziny) godzin od momentu wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. Jako „podjęta naprawa” liczy się obecność uprawnionego pracownika Wykonawcy przy uszkodzonym sprzęcie. Czas zakończenia naprawy będzie wynosił do 5 dni roboczych, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do 10 dni roboczych od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.”
W załączeniu przekazuję formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji), opis przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji) w zakresie części 1-5, uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.
Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 17.07.2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2018 r. o godz. 12:35. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
[image: image1]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
/ KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
[image: image4.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image5.jpg]ISOCERT



               [image: image6.jpg]ISOCERT



              [image: image7.png]ISOCERT



 [image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]




[image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.jpg][image: image7.png][image: image8.jpg][image: image9.jpg][image: image10.png]


