[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 16.07.2018 r.
Nr sprawy: DFP.271.74.2018.ADB 





Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów okulistycznych.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuści w części nr 8 poz 2 błękit trypanu o stężeniu 0.05% w fiolce 1.5 ml, w opakowaniu 6 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 2 

Czy Zamawiajacy dopuści w części nr 39 pierścień rozszerzający źrenicę typu Malyugin ring o wielkości 6,25 mm 

- niezbędny do zabiegów zaćmy

- materiał: polipropylen

- kształt – kwadrat z pętlami w kątach do założenia na tęczówkę w komplecie injektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego

- produkt sterylny

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 3 

Część nr 6 pozycja 1 podpunkt 20:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawa irygacyjnego poza zestawem akcesoriów zużywalnych jako osobną pozycję ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękaw irygacyjny jako osobną pozycję poza zestawem akcesoriów zużywalnych.
Pytanie 4

Część nr 20 pozycja 2:

Czy zamawiający dopuści również nóż o kalibracji w zakresie 1,6mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 5

Część nr 20 pozycja 2:

Czy zamawiający dopuści również nóż o kalibracji w zakresie 2,2mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nóż o kalibracji 2,2 mm.
Pytanie 6 

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 4 materiał wiskoelastyczny z hialuronianem sodu, uzyskany metodą biofermentacji bakteryjnej, kohezyjny:

- stężenie: 14mg/ml (1,4%) hialuronianu sodu;

- objętość ampułkostrzykawki 1,0 ml; 

- masa cząsteczkowa: 3,2-3,5 mln Da;

- lepkość: 120 000 mPa.s (0,1 s-1);

- osmolarność: 280-330 mOsmol/kg;

- pH: 6,8-7,6;

co umożliwi Wykonawcy realizację zamówienia wg uaktualnionej oferty produktowej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w zakresie pkt 6.5.1.2, w ten sposób, że w zakresie części 4 poz. 1 określa liczbę próbek w ilości 2 szt. oraz wykreśla próbki oferowanych wyrobów w zakresie części 13 poz. 10 i 12.
Zgodnie z dokonaną modyfikacją:

1) pkt 6.5.1.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

6.5.1.2. Próbki oferowanych wyrobów w następujących częściach i ilościach:

	Część
	pozycja
	Liczba próbek

	część 1
	poz. 1
	2 szt.

	część 1
	poz. 2
	2 szt.

	część 1
	poz. 3
	2 szt.

	część 2
	poz. 1
	2 szt.

	część 2
	poz. 2
	2 szt.

	część 2
	poz. 3
	2 szt.

	część 2
	poz. 4
	2 szt.

	część 3
	poz. 1
	2 szt.

	część 4
	poz. 1
	2 szt.

	część 5
	 poz. 1 
	1 szt.

	część 6
	poz. 2
	1 szt.

	część 6
	poz. 6
	1 szt.

	część 7
	 poz. 2 
	1 szt.

	część 8
	poz. 1
	1 op. = 5 szt.

	część 8
	poz. 2
	1 szt.

	część 9
	poz. 1
	1 szt.

	część 13
	 poz. 10
	1 szt.

	część 13
	 poz. 12
	1 szt.

	część 13
	 poz. 16
	1 szt.

	część 14
	poz. 2
	1 szt.

	część 14
	poz. 3
	1 szt.

	część 14
	poz. 4
	1 szt.

	część 16
	 poz. 1 
	1 szt.

	część 16
	poz. 2
	1 szt.

	część 19
	poz. 1
	1 szt. (o kalibracji 2,2 lub 2,4mm)

	część 19
	poz. 2
	1 szt.

	część 19
	poz. 3
	1 szt.

	część 19
	poz. 4
	1 szt.

	część 20
	poz. 1
	1 szt.

	część 20
	poz. 2
	1 szt.

	część 33
	poz. 1
	1 szt.

	część 34
	poz. 1
	1 szt.

	część 34
	poz. 2
	1 szt.

	część 35
	poz. 1
	1 szt.

	część 36
	poz. 1
	1 saszetka

	część 37
	poz. 1
	1 saszetka

	część 37
	poz. 2
	1 saszetka

	część 37
	poz. 3
	1 saszetka

	część 37
	poz. 4
	1 saszetka

	część 38
	poz. 1
	1 saszetka

	część 39
	poz. 1
	1 szt.


Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odpowiedź: W związku powyższym zapytaniem Wykonawcy dotyczącym  wyrażenia zgody przez SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie na cesję praw i obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy na osobę trzecią – bank kredytujący grupę kapitałową- informujemy, że:

1. Wykonawca musi wystąpić do podmiotu tworzącego – CMUJ o wyrażenie zgody na zmianę wierzyciela na bank kredytujący.

2. Podmiot tworzący – CMUJ zwróci się do Dyrektora SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie o opinię.

3. Podmiot tworzący – CMUJ podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą przeniesienia wierzytelności Wykonawcy wynikających z umowy na osobę trzecią – bank.
Pytanie 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu ważności towaru do 12 miesięcy od dnia dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu ważności towaru do 12 miesięcy od dnia dostawy. 
Zamawiający informuję, że modyfikuje treść specyfikacji w zakresie pkt 3.5.
Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt 3.5. otrzymuje następujące brzmienie: Termin ważności zaoferowanego asortymentu: co najmniej 12 miesięcy od dnia dostawy.

W związku z  powyższym Zamawiający informuje o zmianie ( 3 ust. 1, Umowy, który przyjmuje następujące brzmienie:
„( 3 ust. 1
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru wolnego od wad fizycznych i prawnych, nowego, nieużywanego, z minimalnym terminem ważności 12 miesięcy od dnia dostawy danej partii towaru” 
Pytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 7 ust. 2 wzoru umowy do 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 7 ust. 3 wzoru umowy do 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 7 ust. 4 wzoru umowy do 0,1% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostawie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu zapłaty naliczonej noty księgowej do 30 dni?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 15

Część nr 2, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę insulinową z igłą wtopioną w rozmiarze 0,33x12,7 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 16
Część nr 2, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,3x12 mm, zamiast 0,3x13 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 17
Część nr 2, poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,4x16 mm, zamiast 0,4x19 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 18
Część nr 3, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści igłę z filtrem do pobierania leków w rozmiarze 1,2x 40 mm, zamiast 1,1x25 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza; pozostałe parametry bez zmian.
Pytanie 19
Część nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę insulinową w komplecie z niezintegrowaną igłą (0,4x13mm)?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 20
Część nr 2, pozycja 2-4

Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł do iniekcji w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę igieł do iniekcji w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.
Pytanie 21

Część nr 2, pozycja 3

Czy Zamawiający w miejsce igły iniekcyjnej 0,4x19 mm, dopuści igłę iniekcyjną 0,45x22 mm (26G)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 22

Część nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę z filtrem 5um, o rozmiarze 1,2x25 mm ( 18G) w opakowaniu a’100 sztuk z przeliczeniem do 5 pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza; pozostałe parametry bez zmian.
Pytanie 23

Część nr 33, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk, suchą posiadające miękkie i delikatne włosie wykonane z medycznego polietylenu nie powodujące podrażnień skóry,  do każdej szczoteczki dołączony czyścik do paznokci wykonany z polipropylenu, miękka gąbka poliuretanowa zapewniająca delikatne czyszczenie skóry?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 24

Część nr 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta okulistyczna wzmocniona  o wymiarach 120 cm x 170 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną (poliuretanową o grubości 0,03mm, paro przepuszczalności 600g/m2/24h) zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów 20x25cm, wyposażona w 1 sztywnik o wymiarach 4cm x 50cm. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, o nieprzemakalności 110cm H2O w strefie krytycznej, wytrzymałości na rozerwanie min. 40Kpa

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 25

Część nr 24, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw dwóch osłon na podłokietnik o wymiarach 35cm x 75cm wykonanych z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56 g/m2, wyposażony w taśmy samoprzylepne?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 26

Część 32

Czy Zamawiający dopuści trójkątna strzałki do osuszania z wkładem chłonnym z PVA, o długości całkowitej około 6,7cm, oraz długości części chłonnej 1,5cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 27
Część nr 20, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie nożyków typu Crescent o poprzecznej kalibracji 2,2 – pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pozytywne odpowiedzi na nasze pytania pozwolą na przystąpienie do przetargu większej grupie oferentów, co w konsekwencji wpłynie korzystnie na sytuację finansową Szpitala.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza; pozostałe parametry bez zmian.
Pytanie 28
Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Pakietu nr 19 poz. 4 do odrębnego zadania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 29
Czy w Części nr 20 poz. 2 Zamawiający dopuści nóż o kalibracji tylko 2,0mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nóż o kalibracji 2,0mm ale nie ogranicza się tylko do jednego wymiaru.
Pytanie 30 
Czy w Części nr 21 poz. 2 Zamawiający dopuści gąbkę półokrągłą o dł. 80mm i szer. 5x3.33mm, pozostałe bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza; pozostałe parametry bez zmian.
Pytanie 31
Czy w Części nr 23 Zamawiający dopuści implant oczodołowy z porowatego polietylenu wysokiej gęstości?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 32
Czy Zamawiający  dopuści w  4 materiał wiskoelastyczny z hialuronianem sodu o stężeniu 1,4% o masie cząsteczkowej 1,1-2,6 MDa,  lepkości 40-70 mPas i osmolarności 270-400 mOsm/kg; pozostałe wymagania bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 33
Czy Zamawiający dopuści w części 32 gąbki – strzałki do osuszania pola operacyjnego wykonane z PVA; pozostałe wymagania bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 34
(część nr 1, poz. 1)
Czy Zamawiający dopuści kaniulę do hydrodysekcji, zgiętą- odległość od miejsca zagięcia 8-10mm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza; pozostałe parametry bez zmian.
Pytanie 35
(część nr 1, poz. 3)
Czy Zamawiający dopuści kaniulę 21G 08x22m, zagięta 4,0mm od końca, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 36
(część nr 4, poz. 1)
Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,4%  pojemności ampułkostrzykawki 1ml, uzyskany metodą biofermentacji bakteryjnej, kohezyjny o masie cząsteczkowej 1,1-2,0ml D, lepkości ok. 30 000mPas, osmolarności 270-400 mOsm/kg, pH: 6,8-7,4?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 37
(część nr 9)
Czy Zamawiający dopuści pierścień dotorebkowy z injectorem jedrorazowego użytku?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 38
(część nr 10, poz. 2) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenia pozycji 2 do odrębnego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 39
(część nr 14, poz. 3)
Czy Zamawiający dopuści błękit trypanu 0,15% dedykowany do operacji okulistycznych, podczas zabiegów witrektomijnych poprzez barwienie błon siatkówkowych ułatwia usunięcie tkanek. Właściwości:  1.5 mg/ml błekit trypanu

1.9 mg/ml (Na HPO .2H O)

0.3 mg/ml (NaH PO .2H O)


8.2 mg/ml (NaCl); i woda dla iniekcji

pH: 7.3-7.6

Osmolarnosc: 257-314 mOsm/kg
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 40
(część nr 20, poz. 2)
Czy Zamawiający dopuści nóż Crescent 2,25mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 41
(część nr 24, poz. 2)
Czy Zamawiający dopuści osłony na podłokietniki wykonane z materiału SMS o gramaturze 50 g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 42
(część nr 24) 
Ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji pierwszej dostawy do 4 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmianie uległ ( 3 ust. 6 Umowy w ten sposób, iż przyjmuje on następujące brzmienie:
„( 3 ust. 6 Umowy

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną, przy czym termin realizacja pierwszej dostawy (zamówienia) w ramach części 24 wynosi do 4 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy2. Fax i adres email zostanie ustalony z Kierownikiem Sekcji Zaopatrzenia.
2 Dotyczy wyłącznie części 24.’
Zamawiający informuję, że modyfikuje treść specyfikacji w zakresie pkt 4.2.
Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt 4.2. otrzymuje następujące brzmienie: W częściach, w których Zamawiający nie przewiduje utworzenia magazynu depozytowego dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień w terminie do 5 dni roboczych, przy czym termin realizacji pierwszej dostawy (zamówienia) w ramach części 24 wynosi do 4 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy* a dostawy pilne w terminie do 2 dni roboczych, stosownym transportem i na koszt Wykonawcy.
* Dotyczy wyłącznie części 24
Pytanie 43
Część nr 36

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą odwrotnie tnącą 13 mm 3/8 koła, pakowany po 1 x 45 cm w kolorze czarnym, grubość 4/0 USP? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 44
Część nr 37, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o długości 8 mm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 45
Część nr 37, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści szew niewchłanialny poliestrowy, pleciony, powlekany w całości silikonem, grubość 5/0 USP, nitka 45 cm w kolorze białym, 2 igły o długości 8 mm, przekrój szpatułkowaty o krzywiźnie ¼ koła, przekrój igły: 340 µm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 46
Część nr 24 poz. 1 – . Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu okulistycznego,  w którym serweta okulistyczna ma rozmiar  150 x 150 cm, nie posiada  łaty chłonnej ale wykonana jest z wysokochłonnej  włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2, z otworem o rozmiarze 7 x 10cm wypełnionym folią ( grubości  0,09 mm, paroprzpuszczalnośc MVTR >270 g/m2/24h). Serweta posiada zintegrowaną kieszeń o rozmiarze 19x30cm.

Pozostałe parametry zgodnie z siwz.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 47
Część nr 24 poz. 2 – Czy można zaoferować sterylną osłonę na podłokietniki krzesła operatora wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa)?  Gramatura laminatu 57,5 g/m2. Osłona zakończona paskiem lepnym umożliwiającym dokładne dopasowanie  jej do wielkości podłokietnika. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795.  Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 48
Część nr 28 – Czy można zaoferować opatrunek w rozmiarach 55mm x 75mm?
Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 49
Dotyczy § 3 pkt. 1 wzoru umowy. Czy  dla części nr: 5, 18, 22, Zamawiający zgodzi się na skrócenie minimalnego wymaganego terminu ważności z 24 miesięcy na 12 miesięcy od dnia dostawy ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie minimalnego wymaganego terminu ważności z 24 miesięcy na 12 miesięcy od dnia dostawy
W wyniku odpowiedzi działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuję, że modyfikuje treść specyfikacji w zakresie pkt 3.5.
Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt 3.5. otrzymuje następujące brzmienie: Termin ważności zaoferowanego asortymentu: co najmniej 12 miesięcy od dnia dostawy.
W związku z  powyższym Zamawiający informuje o zmianie ( 3 ust. 1. Umowy, który przyjmuje następujące brzmienie:

„( 3 ust. 1
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru wolnego od wad fizycznych i prawnych, nowego, nieużywanego, z minimalnym terminem ważności 12 miesięcy od dnia dostawy danej partii towaru” 
Pytanie 50
Czy  Zamawiający  dla części nr. 18 zgodzi się wydłużyć wymagany w  pkt 4.3. SIWZ, termin uzupełnienia stanów magazynowych depozytu z 2 do 3 dni roboczych ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
W wyniku odpowiedzi działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuję, że modyfikuje treść specyfikacji w zakresie pkt 4.3.
Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt 4.3. otrzymuje następujące brzmienie: W częściach, w których Zamawiający przewiduje utworzenie magazynu depozytowego (zgodnie z pkt. 3.7 specyfikacji) dostawy odbywać się będą na podstawie zamówień do magazynu depozytowego, w terminie 2 dni roboczych, a dla części 18 w terminie 3 dni roboczych, stosownym transportem i na koszt Wykonawcy.
W związku z  powyższym Zamawiający informuje, iż zmianie ulega wzór umowy w zakresie ( 3 ust. 12 Umowy, w ten sposób, iż przyjmuje on następujące brzmienie:
„( 3 ust. 12 

Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do uzupełniania stanów magazynowych towaru stosownym transportem wraz z wyładunkiem w Magazynie, w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia 4 / 3  dni roboczych od dnia złożenia 5 zamówienia oraz otrzymania protokołu zużycia ze Szpitala Uniwersyteckiego. W przypadku złożenia zamówienia w dzień wolny od pracy termin dostawy może przesunąć się do 1 dnia roboczego liczonego od pierwszego dnia roboczego następującego bezpośrednio po dniu wolnym. Protokół wysyłany będzie faksem na następujący numer Wykonawcy: […] lub (wedle wyboru Szpitala Uniwersyteckiego) na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail: […].

4( Dotyczy części 4 (poz. 1), 9 (poz. 1), 10 (poz. 1, 2), 11 (poz. 1), 17 (poz. 1), 23 (poz. 1):

5 Dotyczy części 18 (poz. 1).”
Pytanie 51
Czy w części nr 5 Zamawiający dopuści jako równoważny Materiał wiskoelastyczny zawierający mieszaninę hialuronianu sodu i siarczanu chondroityny, sterylny, o właściwościach dyspresyjnych:

- stężenie hialuronianu sodu 2%, stężenie siarczanu chondroityny 2%,

- objętość ampułkostrzykawki 1,0 ml,

- masa cząsteczkowa hialuronianu sodu ≥ 2800000 daltonów,

-  masa cząsteczkowa siarczanu chondroityny ≥ 50000 daltonów,

- lepkość 40 000 ± 15 000 mPas,

- osmolarność 370 ± 30 mosml/kg,

- pH 7,4 ± 0,2

- przechowywanie od +2 do +25 st. C

- plastikowa żółta nakładka na kołnierzu strzykawki ułatwiająca identyfikację wiskoelastyku ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 52
Czy w części nr 20 Lp.2 zamawiający dopuści jako równoważny Nóż zakrzywiony typu Crescent sterylny o poprzecznej kalibracji 2,2 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza; pozostałe parametry bez zmian.
Pytanie 53
Pytanie, dot. opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 9, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści: Pierścień dotorebkowy napinający wykonany z PMMA. Materiał wszczepiany w przypadku podwichniętej zmętniałej soczewki umożliwiający wszczepianie soczewki sztucznej. Średnica pierścienia rozprężonego 13mm, sprężonego 11mm. Długość gałki ocznej 24-28 mm. Pierścień nie jest załadowany fabrycznie w injektor jednorazowego użytku.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 54
Pytanie, dot. opisu przedmiotu zamówienia w Części 13 poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opakowanie handlowe zawierające 12 sztuk trokarów?

Najmniejsze dostępne opakowanie handlowe zawiera 12 sztuk.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie po 12 sztuk, przy czym nie zmienia zamawianej ilości w specyfikacji. Zamawiający będzie wymagał realizacji zamówienia do pełnych opakowań, nie przekraczającej ilości 30 sztuk. Każdy trokar musi być zapakowany w opakowanie jednostkowe.
Pytanie 55
Pytanie, dot. opisu przedmiotu zamówienia w Części 13 poz. 16

Proszę o informację, czy w związku z powyższym pytaniem, Zamawiający zwiększy ilość akcesoriów do 36 sztuk, czy też Wykonawca powinien wycenić wymagane 30 opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wycenienia 30 sztuk.
Pytanie 56 
Pytanie, dot. opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 13 poz. 17
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opakowanie handlowe zawierające 12 sztuk trokarów?

Najmniejsze dostępne opakowanie handlowe zawiera 12 sztuk.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie po 12 sztuk, przy czym nie zmienia zamawianej ilości w specyfikacji. Zamawiający będzie wymagał realizacji zamówienia do pełnych opakowań, nie przekraczającej ilości 18 sztuk. Każdy trokar musi być zapakowany w opakowanie jednostkowe.
Pytanie 57
Pytanie, dot. opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 13 poz. 17

Proszę o informację, czy w związku z powyższym pytaniem, Zamawiający zwiększy ilość akcesoriów do 24 sztuk, czy też Wykonawca powinien wycenić wymagane 18 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wycenienia 18 sztuk.
Pytanie 58
Pytanie , dot. opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 13 poz. 17

Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na trokary pakowane po 1 sztuce lub alternatywnie po 3 sztuki do wyboru przez Zamawiającego? To znaczy, że Wykonawca w swojej ofercie zaoferuje jeden wybrany przez siebie rodzaj opakowania? Uprzejmie proszę o potwierdzenie.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty na trokary pakowane po 1 sztuce.
Pytanie 59
Pytanie, dot. opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 13 poz. 17

Czy Zamawiający wymaga trokarów pakowanych zarówno po 3 jak i po 1 sztuce w opakowaniu?

Jeżeli Zamawiający wymaga trokary zarówno w opakowaniu po 1 sztuce jak i w opakowaniu po 3 szt., bardzo proszę o utworzenie dwóch pozycji asortymentowych ze względu na to, że trokary różnią się ceną a Wykonawca nie może zaoferować dwóch różnych cen w jednej pozycji asortymentowej.

Odpowiedź: Zamawiający chce zakupić 18 sztuk trokarów. Dopuszcza różny sposób pakowania zbiorczego materiałów, przy czym wymaga aby każdy trokar był pakowany pojedynczo w opakowaniu jednostkowym.
Pytanie 60
Pytanie, dot. opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 13 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty tylko na nożyczki pionowe 23 G (bez nożyczek 25 G)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 61
Pytanie, dot. opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 19, poz. 1:

Czy Zamawiający może jednoznacznie potwierdzić, że wymaga noża typu „SLIT”?

W opisie pojawiają się określenia zarówno grotowy jak i slit, co sprawia, że opis wymagania Zamawiającego nie jest dla Wykonawcy zrozumiały, dlatego bardzo proszę jak we wstępie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga noża typu „SLIT”.
Pytanie 62
Pytanie, dot. opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 19, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści nóż o kalibracji 1.0 mm zamiast noża o kalibracji 1.1 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 63 
Pytanie, dot. opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 20, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 nóż typu Crescent o kalibracji 2,3 mm (zamiast 2,0 mm; 2,05 mm)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 64
Pytanie , dot. opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 39, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści retraktory tęczówkowe z pierścieniem trzymającym, wykonane z poliamidu, z silikonowymi przesuwanymi zatyczkami, jednorazowego użytku, umożliwiające uzyskanie większego otworu źrenicznego, w opakowaniu 5 retraktorów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 65
Pytanie, dot. zapisów zawartych w SIWZ pkt. 3, ust. 3.4 oraz w Formularzu Oferty pkt. 2 a także zapisów § 4 ust. 4 wzoru Umowy:

Zwracam się z prośbą o skrócenie minimalnego, wymaganego terminu płatności do 45 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 66 
Pytanie, dot. zapisów zawartych w SIWZ pkt. 3, ust. 3.5 oraz w § 3 ust. 1 wzoru Umowy
w zakresie Częściach nr 5, 7 oraz 13 (w szczególności zestawy do operacji okulistycznych):

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia oferty oraz dostawy wyrobów medycznych (w tym zestawów operacyjnych) z terminem ważności „co najmniej 12 miesięcy od dnia dostawy lub z terminem ważności nie krótszym niż 3/4 nominalnego okresu ważności dla tych wyrobów, które posiadają termin ważności 12 miesięcy lub krótszy”.

Dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu umowy z terminem ważności nie krótszym niż 24 miesiące w przypadku wyrobów medycznych (w szczególności zestawów), dla których nominalny termin ważności (od momentu zakończenia sterylizacji do końca okresu ważności zestawu) wynosi 24, 18 lub 12 miesięcy (w zależności od rodzaju zestawu) nie jest możliwe do realizacji. Wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia produkowane są poza granicami kraju i z uwagi na transport oraz inne względy logistyczne spełnienie powyższego wymogu nie możliwe. Dlatego, bardzo proszę jak we wstępie.

Odpowiedź: W wyniku odpowiedzi działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuję, że modyfikuje treść specyfikacji w zakresie pkt 3.5.
Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt 3.5. otrzymuje następujące brzmienie: Termin ważności zaoferowanego asortymentu: co najmniej 12 miesięcy od dnia dostawy.
W związku z  powyższym Zamawiający informuje o zmianie ( 3 ust. 1. Umowy, który przyjmuje następujące brzmienie:

„( 3 ust. 1
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru wolnego od wad fizycznych i prawnych, nowego, nieużywanego, z minimalnym terminem ważności 12 miesięcy od dnia dostawy danej partii towaru”.
Pytanie 67
Pytanie, dot. zapisów zawartych w SIWZ pkt. 3, ust. 3.7 oraz w § 4 ust. 9 wzoru Umowy:

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od konieczności utworzenia Magazynu (depozytu) dla Części nr 9 – pierścienie dotorebkowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 68
Pytanie, dot. zapisów zawartych w SIWZ pkt. 10, ust. 10.4.8:

Zwracam się o wyjaśnienie sytuacji, kiedy pracownik Zamawiającego z jakiegokolwiek powodu nie odeśle wiadomości zwrotnej potwierdzającej otrzymanie dokumentu JEDZ?

Proszę o wprowadzenie opcji niezależnej od czynnika ludzkiego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.
Pytanie 69
Pytanie, dot. zapisów zawartych w Formularzu oferty:

Zwracam się o potwierdzenie, że po pkt. 10, następuje kolejny pkt. 11 (obecnie w SIWZ jest to nr 9) i następnie zgodnie z treścią SIWZ pkt. 12 – hasło dostępu do pliku JEDZ.
Odpowiedź: Tak, nastąpiła pomyłka w numeracji.
Pytanie 70
Pytanie, dot. zapisów zawartych w § 3 ust. 3 wzoru Umowy:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie odniesienia do dwóch różnych postępowań.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że  § 3 ust. 3 został zmodyfikowany w ten sposób, iż przyjmuje następujące brzmienie:
„§ 3 ust. 3
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia określonymi w Specyfikacji oraz postanowieniami oferty złożonej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego DFP.271.74.2018.ADB”.
Pytanie 71
Pytanie, dot. zapisów wzoru Umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §2 ust. ust. 2 zdanie pierwsze projektu umowy w następującym brzmieniu: 

„W przypadku braku zapotrzebowania Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo niezamówienia części towaru, jednakże zmniejszenie to nie może przekroczyć 20% wartości umowy netto. 
Uzasadnienie: Zamawiający powinien wskazać pewien minimalny poziom zamówień, który zrealizuje bez względu na okoliczności, w przeciwnym wypadku opłacalność całego przedsięwzięcia dla Wykonawcy stoi pod znakiem zapytania. Poziom 80% wartości umowy umożliwia rzetelną ocenę ryzyka i skalkulowanie oferty korzystnej dla obu stron. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 72
Pytanie, dot. zapisów wzoru Umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §3 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu: 

„Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru wolnego od wad fizycznych i prawnych, nowego, nieużywanego, z minimalnym terminem ważności 12 miesięcy od dnia dostawy danej partii towaru.”
Uzasadnienie: Wykonawca może zagwarantować dostawę wyrobów o przydatności wynoszącej 12 miesięcy licząc od dnia dostawy.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmianie uległ ( 3 ust. 1. Umowy, który przyjmuje następujące brzmienie:
„( 3 ust. 1
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru wolnego od wad fizycznych i prawnych, nowego, nieużywanego, z minimalnym terminem ważności 12 miesięcy od dnia dostawy danej partii towaru” 
Zamawiający informuję, że modyfikuje treść specyfikacji w zakresie pkt 3.5.
Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt 3.5. otrzymuje następujące brzmienie: Termin ważności zaoferowanego asortymentu: co najmniej 12 miesięcy od dnia dostawy.
Pytanie 73
Pytanie, dot. zapisów wzoru Umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §3 ust. 11 projektu umowy w następującym brzmieniu: 

„Wykonawca jest właścicielem towaru znajdującego się w Magazynie do momentu jego pobrania przez Szpital Uniwersytecki i zobowiązuje się do jego ubezpieczenia.”
Uzasadnienie: Własność towaru powinna przechodzić na Zamawiającego z momentem jego pobrania z Magazynu, Wykonawca nie ma wpływu na to, w jakich warunkach towar będzie przechowywany pomiędzy pobraniem a użyciem i czy warunki te nie wpłyną negatywnie na jego właściwości oraz nie ma wpływu na to, w jakim okresie po pobraniu materiał zostanie zużyty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 74
Pytanie, dot. zapisów wzoru Umowy:

Zwracam się z prośbą o dodanie w §3 projektu umowy kolejnych ustępów w następującym brzmieniu:

 „16. W trosce o gospodarkę materiałową, Szpital Uniwersytecki będzie zużywał wyroby począwszy od tego o najkrótszej dacie przydatności. 

17. Wykonawcy przysługuje prawo kontroli warunków, w jakich przechowywane są towary, a jeśli okaże się, że warunki te są niewystarczające dla zachowania ich jakości, będzie mógł odebrać je w trybie natychmiastowym. 

18. Po zakończeniu obowiązywania niniejszej umowy Szpital Uniwersytecki zwróci Wykonawcy wszystkie niewykorzystane towary. Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę za towary zagubione, uszkodzone oraz takie, których termin przydatności będzie krótszy niż 6 miesięcy.”

Uzasadnienie: - Zamawiający powinien zużywać wyroby począwszy od tego o najkrótszej dacie ważności, dzięki temu ryzyko przeterminowania wyrobów (które pozostają własnością Wykonawcy) zostanie zminimalizowane;

- Wykonawca powinien mieć prawo kontrolować warunki, w jakich przechowywane są towary w celu upewnienia się, że zachowywane są ich właściwości. Rozwiązanie takie jest ważne dla Wykonawcy, gdyż pozostaje on właścicielem powierzonego asortymentu i powinien mieć pewność, że pozostanie on pełnowartościowy aż do momentu przeniesienia jego własności na Zamawiającego;

- Zamawiający powinien odpowiadać za wyroby zagubione i uszkodzone, gdyż to w jego posiadaniu będą się one znajdowały. Wykonawca powinien mieć również prawo wystawić fakturę za wyroby, których termin ważności będzie krótszy niż 6 miesięcy – towary takie są praktycznie bezwartościowe, gdyż nie można ich już sprzedać. Jeśli jednak Zamawiający będzie je zużywał począwszy od tego o najkrótszej dacie ważności, ryzyko wystąpienia takiej sytuacji zostanie znacząco zminimalizowane;
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 75
Pytanie, dot. zapisów wzoru Umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §4 ust. 5 projektu umowy w następującym brzmieniu: 

„Kwota wynagrodzenia umownego nie może ulec zmianie na niekorzyść Szpitala Uniwersyteckiego. Powyższe nie dotyczy zmiany stawki podatku od towarów i usług, która wchodzi w życie automatycznie z dniem wejścia stosownych przepisów powszechnie obowiązujących bez konieczności zawierania aneksu do umowy.”
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 32 ustawy PZP, to wartość netto określa wysokość zobowiązania, podatek od towarów i usług składający się na cenę brutto jest daniną publiczną, której Wykonawca jest jedynie płatnikiem. Strony nie mają żadnego wpływu na wysokość stawki VAT, zasadnym jest więc, aby była ona stosowana automatycznie od dnia wejścia w życie stosownych przepisów. Proszę też mieć na względzie, że Wykonawca nie może wystawić faktury z nieobowiązującą stawką.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 76
Pytanie, dot. zapisów wzoru Umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §6 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu: 

„W przypadku stwierdzenia przez Szpital Uniwersytecki rozbieżności lub innych wad towaru, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia lub wymiany towaru na nowy, zgodny z zamówieniem i umową, w ciągu:

a) 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia – w przypadku reklamacji ilościowej,

b) 3 dni roboczych od dostarczenia reklamowanych wyrobów – w przypadku reklamacji jakościowej.”
Uzasadnienie: Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanych wyrobów, zasadnym jest więc, aby termin na jej rozpatrzenie był liczony od dnia doręczenia mu tego asortymentu. Ponadto Wykonawca uważa, że doręczenie mu reklamowanych wyrobów powinno być obowiązkiem Zamawiającego
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 77
Pytanie , dot. zapisów wzoru Umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §7 ust. 2, 3 i 4 projektu umowy w następującym brzmieniu: 

„2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 10% kwoty netto niezrealizowanej części umowy w razie niewykonania umowy skutkującego jej rozwiązaniem na podstawie i w trybie wskazanych w §9. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości do 10% kwoty netto niezrealizowanej części umowy w razie nienależytego wykonania umowy skutkującego jej rozwiązaniem na podstawie i w trybie wskazanych w §9, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku zwłoki w realizacji dostawy towaru w terminach, o których mowa w umowie Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 0,2% wartości netto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie. Kara umowna nie może przekraczać 10% wartości netto tej dostawy. W przypadku gdy suma wszystkich kar umownych osiągnie wartość 10% wartości netto umowy Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.” 

Uzasadnienie: - Kara umowna powinna być określona w oparciu o wartość netto towaru dostarczonego nie zwłoką, dzięki temu zawsze będzie proporcjonalna. Podstawą jej obliczenia powinna być wartość netto towarów, gdyż to ona wpływa na wysokość zobowiązania (art. 32 ustawy PZP) i ma znaczenie ekonomiczne dla Wykonawcy;

- Zdaniem Wykonawcy, kara umowna zastrzeżona na wypadek niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania powinna być naliczana tylko wówczas, gdy okoliczność ta będzie skutkować rozwiązaniem umowy, a jej wysokość powinna być naliczana od wartości jeszcze niezamówionego asortymentu. W przeciwnym wypadku Zamawiający mógłby nałożyć taką karę w przypadku naruszenia nawet mniej istotnego obowiązku Wykonawcy i uznać, że nie doszło tym samym do wykonania umowy lub że została wykonana nienależycie;

- Pod pojęciem „opóźnienia” rozumie się każde nieterminowe zrealizowanie obowiązku, nawet jeśli wynika z działania siły wyższej lub podmiotu trzeciego. Mianem „zwłoki” z kolei określa się takie nieterminowe realizowanie świadczenia, za które odpowiada wyłącznie dana strona stosunku zobowiązaniowego. Zasadnym jest więc, aby kara umowna była naliczana tylko w przypadku zwłoki, tj. opóźnienia powstałego z winy Wykonawcy;

- Górny próg naliczania kary umownej za zwłokę powinien być określony w oparciu o wartość tej konkretnej dostawy, a nie całej umowy, uchybienie będzie bowiem dotyczyło konkretnego zamówienia, a nie całej umowy. W przeciwnym wypadku kary umowne mogłyby urosnąć do rozmiarów znacznie przewyższającej wartość poniesionej szkody, co prowadziłoby do wzbogacenia się Zamawiającego kosztem Wykonawcy. W razie uzasadnionej potrzeby, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych;

- Wykonawca prosi o sprecyzowanie, że rozwiązanie umowy może być dopuszczalne tylko wówczas, gdy całkowita suma kar umownych przekroczy wartość 10% umowy;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 78
Pytanie, dot. zapisów wzoru Umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §9 ust. 1 zdanie pierwsze projektu umowy w następującym brzmieniu: 

„Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku trzykrotnego bezskutecznego upływu terminu określonego w §6 ust. 2.”

Uzasadnienie: Rozwiązanie umowy powinno być dopuszczalne dopiero w ostateczności, w przypadku powtarzających się uchybień po stronie Wykonawcy, zasadnym jest więc przyjęcie, że dopiero trzecie niedochowanie terminu dostawy wyrobów wolnych od wad może skutkować rozwiązaniem umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 79
Pytanie, dot. zapisów wzoru Umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §9 ust. 2 zdanie pierwsze projektu umowy w następującym brzmieniu: 

„Trzykrotne uzasadnione pisemne stwierdzenie przez Szpital Uniwersytecki naruszeń przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy uprawnia Szpital Uniwersytecki do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.”
Uzasadnienie: Jak już wyżej wskazano, rozwiązanie umowy powinno być ostatecznością dopuszczalną w przypadku powtarzających się uchybień. Wykonawca proponuje, aby było to trzykrotne i uzasadnione naruszenie istotnych postanowień umowy. W przeciwnym wypadku Zamawiający mógłby rozwiązać umowę już w przypadku drugiego naruszenia mało istotnego obowiązku umownego, niewpływającego na ogólną jakość jej wykonania, co jest uprawnieniem zbyt daleko idącym.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 80
Część 28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kompres oczny wykonany z gazy 17-nitkowej w rozmiarze 50x60 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 81
Część 30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kompres z waty celulozowej o chłonności ≥10g/g w rolce 2xa500 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 82
Część 30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kompres z waty celulozowej kompatybilny z podajnikiem w wymiarach: szerokość 125mm x głębokość 185mm x wysokość 145mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 83
Część 25 poz.1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw okulistyczny wypełniony folią chirurgiczną o grubości 30µm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 84
Część 25 poz.2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw okulistyczny wypełniony folią chirurgiczną o grubości 30µm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 85
Jakie konkretnie niewykonanie umowy (o jaki zakres niewykonania umowy chodzi) będzie uważane za uprawniające Zamawiającego do żądania kary umownej na podstawie § 7 ust. 2 umowy? Czy chodzi o zupełny brak choćby częściowej realizacji umowy? 
Aktualna treść § 7 ust. 2 wzoru umowy nie precyzuje niewykonania umowy uprawniającego Zamawiającego do żądania kary umownej. Prawdopodobieństwo obciążenia wykonawcy tak wysoką karą (10% wartości umowy!) powinno być brane pod uwagę w kalkulacji ceny oferowanej w przetargu, dlatego do należytego skalkulowania ceny konieczne jest sprecyzowanie przesłanek obciążenia wykonawcy ww. karą.
Odpowiedź: Pod pojęciem ,,niewykonanie umowy” Zamawiający rozumie nieprzystąpienie Wykonawcy do jej realizacji.
Pytanie 86
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1”  zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niewykonanej części umowy”?
Uzasadnione jest aby kara umowna za niewykonanie umowy była naliczana od wartości niewykonanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna byłaby  niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niewykonanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać tę wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 87
Jakie konkretnie nienależyte wykonanie umowy będzie uważane za uprawniające Zamawiającego do żądania kary umownej na podstawie § 7 ust. 3 umowy? 
Odpowiedź: Pod pojęciem ,,nienależyte wykonanie umowy” Zamawiający rozumie nienależyte wykonanie zobowiązań Wykonawcy wynikających z podpisanej z Zamawiającym umowy.
Pytanie 88
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto części umowy wykonanej nienależycie”?
Uzasadnione jest aby kara umowna za nienależyte wykonanie umowy była naliczana od wartości części umowy wykonanej nienależycie, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości części umowy wykonanej nienależycie, a nawet mogłaby przewyższać tę wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 89
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 4 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 90
Pakiet 2 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek insulinowych pakowanych po 100 szt. (10 worków po 10 szt.),  każda pojedyncza strzykawka jest sterylna do momentu otwarcia i wkłucia, w rozmiarze 0,33x12,7mm (29G)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 91
Pakiet 24 Poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety do zabiegów  okulistycznych 122x157 cm z otworem 8x11,5 całkowicie wypełnionym folią operacyjną, ze zintegrowanymi z serwetą kieszeniami  48cm x 28cm +/- 2 cm 360˚,     ze sztywnikami 20 cm +/- 1cm w obu kieszeniach  . Serweta wykonana z repelentnej, lekkiej , paroprzepuszczalnej  włókniny polipropylenowej  SMMMS o gramtaurze 43g/m² dobrze układającej się na pacjencie.  Serweta wyposażona w dodatkowy   plastyczny pasek  o długości 40 cm do formowania serwety na pacjencie oraz w jeden podwójny uchwyt na przewody. Serweta   zgodna z normą  EN 13795, pakowana podwójnie - we włókninę i sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Serweta  pakowana zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.Serweta   zgodna z normą  EN 13795, pakowana podwójnie - we włókninę i sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Serweta  pakowana zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 92
Pakiet 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły  z filtrem 5 µm o rozmiarze 18G x1 ½ ( 40 mm) do pobierania leków, kompatybilną ze strzykawkami luer, sterylną, jednorazowego użytku.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 93
Pakiet 3
Prosimy o sprecyzowanie czy igły mają cechować się długością nasadki igły min. 23mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igłę o długości nasadki igły min. 23mm.
Pytanie 94
Pakiet 3
Prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie  czy igła tępa do pobierania leków, tak jak obecnie stosowane, ma posiadać unikalne ścięcie po kątem 45° co pozwala uniknąć ubytku materiału i  zapobiegać zakłuciu igłą?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igłę tępą do pobierania leków posiadającą ścięcie pod kątem 45° co pozwala uniknąć ubytku materiału i  zapobiegać zakłuciu igłą.
Pytanie 95
Pakiet 3
Czy ma posiadać czerwoną nasadkę i osłonę w kolorze purpurowym/fioletowym dla łatwej identyfikacji igły do pobrań leków?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igłę posiadającą czerwoną nasadkę i osłonę w kolorze purpurowym/fioletowym.
Pytanie 96
Pakiet nr 33 poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk zaopatrzonej w polietylenową szczotkę, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza; pozostałe parametry bez zmian.
Pytanie 97
Pakiet 33 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1,5 m z 1L workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu  170 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe, z dodatkowym workiem 0,5L.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 98
Pakiet 33 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego, karbowanego, do aparatu do znieczulania, pediatryczny, o średnicy 15mm, rury dł. 1,8 m, wykonane z polietylenu, kolanko z portem kapno, rura worka o długości 1m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 1L, rura z workiem połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 99
Pakiet 33 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby układ oddechowy mógł być stosowany do 7 dni, potwierdzone w instrukcji użycia produktu?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 100

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 24, pozycja 1, punkt 1 serwet wykonanych z chłonnego nieprzemakalnego laminatu typu SMS o gramaturze min. 43g/m2 , wytrzymałośc na przenikanie min. 50 cmH2O

Pozostałe parametry zgodne z opisem

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 101

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 24, pozycja nr 1, punkt 2- 2 kieszenie zintegrowane z serwetą o wymiarach min. 25cm x 26 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 102

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 25, pozycja nr 1,2; punkt 1 Serweta okulistyczna wykonana z min. dwuwarstwowego chłonnego nieprzemakalnego laminatu, o gramaturze min. 54g/m2, nieprzemakalności min. 160cm H2O oraz wytrzymałością na rozerwanie min. 90 kPa, w rozmiarze 120-150cm (+/- 2cm) x 140-160cm (+/- 2cm), posiadająca otwór o wymiarach 8-10cm (+/- 1cm) x 10-13cm (+/- 1cm)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 103

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 25, pozycja nr 1,2 ;punkt 1 serwetę okulistyczna wykonana z  chłonnego  laminatu typu SMS o gramaturze min. 51g/m2, nieprzemakalności min. 50cm H2O oraz wytrzymałością na rozerwanie min. 140 kPa, w rozmiarze 120-150cm (+/- 2cm) x 140-160cm (+/- 2cm), posiadająca otwór o wymiarach 8-10cm (+/- 1cm) x 10-13cm (+/- 1cm)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 104

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 25, pozycja 1,2; punkt 2 kieszeń jednokomorowa samoprzylepna o wymiarze min. 25cm x 26cm wyposażona w sztywnik do modelowania brzegu, wykonana z przezroczystej foli PE

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 105
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie ilości  w pakiecie nr 25, pozycja 1  , punkt 3 Kompresy gazowe min.17-sto nitkowe, 16-sto warstwowe o wymiarze 4,5-5,5cm x 4,5-5,5cm

Odpowiedź: W pakiecie nr 25, poz.1 pkt 3 podana jest ilość.
Pytanie 106

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 25, pozycja 1,2; punkt 4 kompresy gazowe min.17-sto nitkowe, 12-sto warstwowe o wymiarze 7-8cm x 7-8cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 107

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 25, pozycja 1, punkt 10 serweta do owinięcia o wymiarze 145-155cm (+/- 2cm) x 185-200cm (+/- 2cm), która posłuży jako pokrycie stołu instrumentalnego

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Ponadto Zamawiający informuje, że modyfikuje również treść formularza ofertowego (załącznik nr 1 do specyfikacji) w zakresie pkt 3, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: …………………….

………………………………………………………………………………………………………

*Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług”.
W załączeniu przekazuję zmodyfikowany formularz oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji) oraz opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do Specyfikacji.

[image: image1.png]
21
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]