[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia. 30.08.2018  r.

Nr sprawy: DFP.271.151.2018.AM.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę podstawowych materiałów medycznych
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację.
Pytanie 1:

Części nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z 3 paskami widocznymi w promieniach RTG? Pozostałe Parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 2:

Części nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z PTFE? Pozostałe Parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 3:

Części nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z nazwą producenta i nazwą własną umieszczoną bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 4:

Części nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z logo producenta umieszczoną bezpośrednio na kaniuli? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 5:

Części nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 18G tylko w jednym rozmiarze, tj. długość 45 mm, czyli dłuższą, bez krótszej? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 6:

Części nr 1, poz. 1

Czy Zmawiający dopuści kaniulę 18G dłuższą o przepływie min. 85 ml/min?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
Pytanie 7:

Części nr 1, poz. 1

Czy Zmawiający dopuści kaniulę 20G o przepływie min. 55 ml/min? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 8:

Części nr 1, poz. 1

Czy Zmawiający dopuści kaniulę 22G o przepływie min. 33 ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 9:

Części nr 1, poz. 2
Czy Zamawiający pisząc „długość kaniul przynajmniej w dwóch rozmiarach”, ma na myśli rozmiar 18G? Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli długość. Ponadto, Zamawiający dopuszcza aby dwie długości kaniul występowały tylko w rozmiarze 18G, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25.
Pytanie 10:

Części nr 1, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z PTFE? Pozostałe Parametry zgodne z SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 11:

Części nr 1, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści kaniulę 16G z przepływem 180 ml/min? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 12:

Części nr 1, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści kaniulę 18G dłuższa z przepływem 90 ml/min? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 13:

Części nr 1, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści kaniulę z nazwą producenta i nazwą własną umieszczoną bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 14:

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku braku zapotrzebowania Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo 
nie zamówienia całości sprzętu określonego w załączniku nr 1, z zastrzeżeniem, że odstępstwo nie będzie większe niż 20% wartości brutto umowy.”
Odpowiedź: Z uwagi na rodzaj prowadzonej przez Zamawiającego działalności, jaką jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 15:

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 5a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„stawki podatku od towarów i usług, wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto,”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 16:

Dotyczy zapisów umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego 
na fakturze.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 17:

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub innych wad towaru, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia lub wymiany towaru na nowy, zgodny z zamówieniem i umową, w ciągu 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 18:

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2 i 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5%,
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 19:

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku opóźnienia w realizacji dostawy towaru w terminach, o których mowa w umowie  Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej 
w wysokości 0,1 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy towaru za każdy dzień opóźnienia
 w dostawie.  Kara umowna nie może przekraczać 5% kwoty brutto, o której mowa w ( 4 ust. 1. W przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 5% kwoty brutto, o której mowa w ( 4 ust. 1 Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 20:

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 21:

Część nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony w rozmiarze 13x240cm, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 22:

Część nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony w rozmiarze 15x240cm, składanej pierścieniowo, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 23:

Pakiet 1

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści: Kaniule dożylną typu bezpiecznego z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, z portem bocznym działającym  w bezpiecznym systemie zatrzaskowym typu "klick", umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi, wykonana z poliuretanu, z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, nazwa i logo producenta na opakowaniu jednostkowym kaniuli (wyrób medyczny i elementy od niego odłączane muszą być identyfikowane kodem lub numerem partii lub serii, tak więc nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli  nie ma realnego  zastosowania), jedynie w rozmiarze 20G przepływ wynosi  59ml/min zamiast 60 ml/min, co stanowi nieznaczną różnicę, pozostałe rozmiary zgodnie z wymaganiami SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 24:

Pakiet 1

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści: Kaniule dożylną z portem bocznym działającym  w bezpiecznym systemie zatrzaskowym typu "klick", umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi, wykonana z poliuretanu, z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, nazwa i logo producenta na opakowaniu jednostkowym kaniuli (wyrób medyczny i elementy od niego odłączane muszą być identyfikowane kodem lub numerem partii lub serii, tak więc nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli  nie ma realnego  zastosowania), jedynie w rozmiarze 20G przepływ wynosi  59ml/min zamiast 60 ml/min, co stanowi nieznaczną różnicę, pozostałe rozmiary zgodnie z wymaganiami SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 25:

Części nr 1, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aby dwie długości kaniul występowały tylko w rozmiarze 18G, tak jak u większości producentów kaniul na rynku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
W załączeniu przekazuję arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1 i 1a do specyfikacji) uwzględniające powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.

[image: image1.png]
5
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]