[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok






Kraków, dnia 9.07.2018 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.13.2018.BZ
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę stołów operacyjnych i zabiegowych przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu. 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Pytanie 1

Dotyczy zadania nr 2 – stoły zabiegowe – RTG (6 sztuk), pkt. 15-17 (opis parametrów)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w blat jednosegmentowy, wykonany z włókien węglowych, przenikalny dla promieni RTG z możliwością monitorowania ramieniem C całej długości pacjenta, bez otworu na twarz pacjenta (przy ułożeniu pacjenta na brzuchu)? W zamian Wykonawca proponuje dostarczenie ze stołem pozycjonera żelowego polecanego do pozycji brzusznej. W przypadku ułożenia pacjenta w pozycji brzusznej bezpośrednio na blacie wykonanym z włókna węglowego i tak należy zastosować dodatkowe odłożenie pozwalające na lepszy komfort pacjenta (ucisk na twarz). Zastosowanie wysokiej jakości pozycjonera żelowego pozwoli Zamawiającemu na spełnienie dwóch powyższych funkcji.

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza stół z otworem na twarz pacjenta lub z pozycjonerem żelowym do pozycji brzusznej.

Pytanie 2

Dotyczy zadania nr 2 – stoły zabiegowe – RTG (6 sztuk), pkt. 15-17 (opis parametrów)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o udźwigu 180kg?

Odpowiedź: 

Tak, ale Zamawiający podtrzymuje punktację promującą wyższe udźwigi.

Pytanie 3
Dotyczy zadania nr 2 – stoły zabiegowe – RTG (6 sztuk), pkt. 15-17 (opis parametrów)

Prosimy o informacje czy Zamawiający wymaga stołu wyposażonego w przesuw wzdłużny blatu? Jeżeli tak, to prosimy o dopuszczenie przesuwu o wartości 400mm. Pragniemy podkreślić, że konstrukcja oferowanego stołu daje możliwość obrazowania pacjenta na długości aż 1700mm. Funkcja realizowana elektromechanicznie za pomocą joysticka umieszczonego w ergonomicznym miejscu. Takie rozwiązanie umożliwia płynną zmianę prędkości i kierunków w zależności od wychylenia joysticka, co wpływa na bardzo dużą precyzję w pozycjonowaniu.  Prosimy o dopuszczenie powyższego rozwiązania.  

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga w/w rozwiązania.
Pytanie 4
Dotyczy zadania nr 2 – stoły zabiegowe – RTG (6 sztuk), pkt. 15-17 (opis parametrów)
Prosimy o informacje czy Zamawiający wymaga stołu wyposażonego w przesuw boczny blatu? Jeżeli tak, to prosimy o dopuszczenie przesuwu o wartości 240mm. Funkcja realizowana elektromechanicznie za pomocą joysticka umieszczonego w ergonomicznym miejscu. Takie rozwiązanie umożliwia płynną zmianę prędkości (bezstopniowa regulacja) i kierunków w zależności od wychylenia joysticka, co wpływa na bardzo dużą precyzję w pozycjonowaniu.  Prosimy o dopuszczenie powyższego rozwiązania.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga w/w rozwiązania.
Pytanie 5
Dotyczy zadania nr 2 – stoły zabiegowe – RTG (6 sztuk), pkt. 15-17 (opis parametrów)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z przesuwem bocznym i wzdłużnym (jeśli wymagane) o regulacji wysokości 785-1235 mm. Oferowany parametr w dolnej granicy minimalnie różni się od wymaganego, co nie ma wpływu na walory kliniczne stoły, natomiast w górnej znacznie przewyższa wymóg Zamawiającego, co jest rozwiązaniem korzystnym dla Zamawiającego.

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga w/w rozwiązania. W przypadku regulacji wysokości Zamawiający zmodyfikuje dolną granicę w sposób pozwalający na zaoferowanie opisanego w pytaniu rozwiązania.
Pytanie 6
Dotyczy zadania nr 2 – stoły zabiegowe – RTG (6 sztuk), pkt. 15-17 (opis parametrów)

Czy Zamawiający dopuści regulację pozycji: wysokość blatu, przechyły wzdłużne i boczne blatu, poziomowanie blatu poprzez wysokiej jakości pilot przewodowy wyposażony w czytelne dla użytkownika piktogramy przedstawiające poszczególne funkcje stołu. Po włączeniu pilota – diody sygnalizują stan naładowania baterii. 

Odpowiedź:
Tak, opisane rozwiązanie spełnia wymogi opisu. 
Pytanie 7
Dotyczy zadania nr 2 – stoły zabiegowe – RTG (6 sztuk), pkt. 15-17 (opis parametrów)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o długości 2350mm i szerokości blatu 560 mm, co ze względów klinicznych stanowi korzystne parametry dla Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Tak, opisane rozwiązanie spełnia wymogi opisu.
Pytanie 8

Załącznik nr 1a do specyfikacji, część 2 postępowania – stół zabiegowy – standardowy (przezierny dla RTG – 6 szt.)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy przezierny dla RTG o udźwigu, rozumianym jako dopuszczalne obciążenie robocze w każdej pozycji stołu na poziomie 180 kg? 

Odpowiedź:

Tak, ale Zamawiający podtrzyma punktację promującą wyższe udźwigi.

Pytanie 9
Załącznik nr 1a do specyfikacji, część 2 postępowania – stół zabiegowy – standardowy (przezierny dla RTG – 6 szt.)
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy przezierny dla RTG z regulacją pilotem przewodowym wysokości blatu w zakresie 80-120 cm, liczonym od podłogi do górnej krawędzi materaca? 

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

W załączeniu przekazuję załącznik nr 1a dla części 2 uwzględniający wprowadzone modyfikacje. 
Zamawiający informuję, że termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 20.07.2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2018 r. o godz. 13:40. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
[image: image1.jpg]
3
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
/ KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
[image: image2.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image3.jpg]ISOCERT



               [image: image4.jpg]ISOCERT



              [image: image5.png]ISOCERT



 [image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]




[image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.png][image: image6.jpg][image: image7.jpg]