[image: image15.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok






Kraków, dnia 06.07.2018 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.18.2018.BZ
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: Dostawa wózków transportowych i foteli do dializ przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację. 
Pytanie 1

Zadanie 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do dializ, w których regulacja wysokości siedziska jest w zakresie od 530 do 970 mm?

Parametr ten bardzo nieznacznie odbiega od wymaganego przez Zamawiającego i nie wpłynie na komfort pacjentów, ponieważ 30 mm różnicy wysokości siedziska nie będzie przeszkodą do swobodnego wchodzenia i schodzenia z fotela nawet dla pacjentów niskiego wzrostu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2

Zadanie 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do dializ, w których regulacja segmentu nożnego/podudzia ma zakres od -18° do 35°?

Konstrukcja fotela uniemożliwia zwiększenie zakresu regulacji segmentu nożnego do 50°, ponieważ podnóżek uderzyłby  w podłogę ze względu na długość fotela.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 3
Zadanie 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do dializ, w których pozycja antyszokowa uzyskiwana jest za pomocą jednego przycisku na pilocie, rozumiana jako ustawianie fotela do żądanej pozycji poszczególnych segmentów po kolei, a nie jednocześnie?

Proponowane rozwiązanie w żaden sposób nie wpłynie na bezpieczeństwo pacjentów ponieważ w pierwszej kolejności ustawia się segment oparcia pleców, więc pacjent szybko osiąga żądaną pozycję

Odpowiedź: Zamawiający wymaga: Pozycja antyszokowa rozumiana jako jednoczesne poziomowanie segmentów oraz wykonanie przechyłu Trendelenburga.
Pytanie 4
Zadanie 4

Czy Zamawiający odstąpi od zaoferowania w pakiecie szafki przyłóżkowej z blatem bocznym, jeśli fotel do dializ wyposażony jest w blat boczny do odłożenia podręcznych rzeczy pacjenta oraz w kosz również na rzeczy pacjenta, który jest standardowym wyposażeniem każdego naszego fotela?

Takie rozwiązanie znacznie ograniczyłoby koszt zestawu, ale również pacjent będzie miał komfort i możliwość położenia swoich rzeczy. Ponadto ograniczy to miejsce na Sali między fotelami i ułatwi dostęp do pacjentów dla personelu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi.
Pytanie 5
Zadanie 4

Czy Zamawiający może podzielić pakiet nr 4 na 2 osobne pakiety, w który odpowiednio znajdą się osobno fotele do dializ, a osobno szafki przyłóżkowe z blatem bocznym?

Taki podział pakietu nr 4 na 2 osobne pakiety niezależne od siebie spowoduje większą konkurencyjność cen i możliwość lepszego wykorzystania środków na to przeznaczonych. Nie rozdzielenie tego pakietu ogranicza możliwość udziału w przetargu firmom handlowym, dystrybutorom oraz producentom.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 6
Dotyczy: część 3 – Wózki do transportu chorych zaawansowane – 7 sztuk
Czy w odniesieniu do zapisów SIWZ w pkt. 5.2.3.1 Zamawiający wyrazi zgodę na spełnienie warunku, jeśli wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał na rzecz podmiotów leczniczych co najmniej 3 zadania polegające na dostawie wózków do transportu chorych, gdzie każde zadanie opiewało na wartość co najmniej 20 000,00 zł brutto? Prosimy o nie narzucanie ilości wózków, typu i modelu ze względu na to, że producenci modyfikują produkty i modele wózków, ponadto w przypadku wózków zaawansowanych koszt jednego wózka to kwota ok. 20 000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził modyfikację dnia 27.06.2018 r. w której pkt 5.2.3 (zdolność techniczna lub zawodowa) Specyfikacji otrzymał nowe brzmienie: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Pytanie 7
Dotyczy: część 3 – Wózki do transportu chorych zaawansowane – 7 sztuk
Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści wózek posiadający rozstaw pomiędzy kolumnami 115 cm? Oferowany parametr różni się tylko o 5 cm od zakresu tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 8
Dotyczy: część 3 – Wózki do transportu chorych zaawansowane – 7 sztuk
Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści wózek posiadający dopuszczalne obciążenie 315 kg w celu transportu pacjentów bariatrycznych? Oferowany parametr różni się jedynie o 1 kg od wskazanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 9
Dotyczy: część 3 – Wózki do transportu chorych zaawansowane – 7 sztuk
Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści wózek posiadający szerokość całkowitą wraz z podniesionymi barierkami 810 mm? Oferowana długość pozwoli na swobodne przemieszczanie wózka, ponadto oferowana szerokość wózka jest szerokością całkowitą, bez względu na to, czy barierki są opuszczone, czy podniesione.   

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 10
Dotyczy: część 3 – Wózki do transportu chorych zaawansowane – 7 sztuk
Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści wózek posiadający leże (przestrzeń dla pacjenta) o wymiarach: długości 199 cm i szerokości 69 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 11
Dotyczy: część 3 – Wózki do transportu chorych zaawansowane – 7 sztuk
Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści wózek nie posiadający podziałki w poprzek i wzdłuż leża, ale posiadający wyprofilowaną ramę ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 12
Dotyczy: część 3 – Wózki do transportu chorych zaawansowane – 7 sztuk
Czy Zamawiający wymaga, aby leże posiadało prowadnicę wraz z tacą na kasetę RTG (z pozycjonerem do kaset różnej wielkości) oraz możliwość wykonywania zdjęć RTG w pozycji siedzącej (bez konieczności podkładania kasety pod pacjenta)? Takie rozwiązanie będzie funkcjonalne podczas korzystania z wózka i pozwoli na wykonywanie zdjęć RTG we wszystkich pozycjach.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza ww.
Pytanie 13
Dotyczy: część 3 – Wózki do transportu chorych zaawansowane – 7 sztuk
Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w piąte koło ułatwiające manewrowanie, sterowanie wózkiem i precyzyjną jazdę, wyposażone w sprężynę (amortyzator) dociskającą koło do podłoża? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 14
Dotyczy: część 3 – Wózki do transportu chorych zaawansowane – 7 sztuk
Czy (w pkt. 22) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne chromowane, składane, o wysokości 31,5 cm i długości 121 cm z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową w kolorze szarym, ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian; barierki boczne składane poniżej poziomu materaca w celu zminimalizowania przerwy transferowej; wózek wyposażony uchwyt w kształcie pałąka do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 15
Dotyczy: część 3 – Wózki do transportu chorych zaawansowane – 7 sztuk
Czy (w pkt. 23) Zamawiający dopuści wózek posiadający regulację segmentu pleców manualną ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie od 0o do 83,5o?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 16
Dotyczy: część 3 – Wózki do transportu chorych zaawansowane – 7 sztuk
Czy (w pkt. 24) Zamawiający dopuści wózek bez możliwości uniesienia całego segmentu nóg w celu łatwego czyszczenia i dezynfekcji? Oferowany wózek posiada leże wykonane w formie jednolitego odlewu, zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i rogów, łatwe do dezynfekcji i utrzymania w czystości i nie ma konieczności unoszenia całego segmentu nóg w celu jego czyszczenia i dezynfekcji.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 17
Dotyczy: część 3 – Wózki do transportu chorych zaawansowane – 7 sztuk
Czy (w pkt. 30) Zamawiający dopuści wózek posiadający listwy odbojowe na barierkach bocznych oraz krążki odbojowe zabezpieczające wszystkie naroża? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 18
Dotyczy: część 3 – Wózki do transportu chorych zaawansowane – 7 sztuk
Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym materac jest mocowany do leża za pomocą specjalnych pasków uniemożliwiających samoczynne przesuwanie? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 19
Dotyczy: część 3 – Wózki do transportu chorych zaawansowane – 7 sztuk
Czy (w pkt. 33) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w teleskopowy (z regulacją wysokości) wieszak infuzyjny wykonany ze stali nierdzewnej, z 2 hakami, 2 częściowy, wyjmowany (z możliwością zamocowania w czterech narożnikach wózka), z dopuszczalnym obciążeniem 10 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 20
Dotyczy: część 3 – Wózki do transportu chorych zaawansowane – 7 sztuk
Czy (w pkt. 34) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w półkę na dodatkowy sprzęt (np. pompę) montowaną od strony nóg pacjenta? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne, jak wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 21
Dotyczy: część 4 – Fotele do dializ – 92 sztuki
Czy w odniesieniu do zapisów SIWZ w pkt. 5.2.3.1 Zamawiający wyrazi zgodę na spełnienie warunku, jeśli wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał na rzecz podmiotów leczniczych co najmniej 3 zadania polegające na dostawie foteli do dializ, gdzie każde zadanie opiewało na wartość co najmniej 20 000,00 zł brutto? Prosimy o nie narzucanie ilości foteli, typu i modelu ze względu na to, że producenci modyfikują produkty i modele foteli, ponadto w przypadku tego rodzaju produktów koszt jednego fotela to kwota ok. 20 000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził modyfikację dnia 27.06.2018 r. w której pkt 5.2.3 (zdolność techniczna lub zawodowa) Specyfikacji otrzymał nowe brzmienie: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Pytanie 22
Dotyczy: część 4 – Fotele do dializ – 92 sztuki
Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści fotel posiadający regulację wysokości siedziska w zakresie od 535 mm do 855 mm uzyskiwaną za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym? Oferowany dolny zakres (535 mm) różni się jedynie o 35 mm od parametru wskazanego przez Zamawiającego, natomiast górny zakres (855 mm) jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 23
Dotyczy: część 4 – Fotele do dializ – 92 sztuki
Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści fotel posiadający regulację nachylenia oparcia pleców w zakresie od -15o do 80o uzyskiwaną za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym? Oferowany zakres jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 24
Dotyczy: część 4 – Fotele do dializ – 92 sztuki
Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści fotel posiadający regulację przechyłu Trendelenburga dokonywaną jednym wyraźnie oznakowanym przyciskiem (przycisk oznaczony czytelnym piktogramem) 15o uzyskiwaną za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 25
Dotyczy: część 4 – Fotele do dializ – 92 sztuki
Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści fotel przejezdny wyposażony w koła z systemem hamowania, podwójne koła tworzywowe o średnicy 125 mm?  Oferowany parametr nie wpływa negatywnie na walory funkcjonalno – użytkowe fotela.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 26
Dotyczy: część 4 – Fotele do dializ – 92 sztuki
Czy (w odniesieniu do zapisów w pkt. 12) Zamawiający dopuści fotel posiadający tapicerkę wykonana ze skaju o posiadającą ergonomiczną tapicerkę z przeszyciami zlokalizowanymi jedynie w miejscach koniecznych, w celu zagwarantowania najwyższej wytrzymałości materiału i zapewnienia komfortu pacjenta? Ze względów technologicznych przeszycia wzmacniające tapicerkę są niezbędne, proponowane rozwiązanie ma na celu wydłużenie „żywotności” produktu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 27
Dotyczy: część 4 – Fotele do dializ – 92 sztuki
Czy (w odniesieniu do zapisów w pkt. 12) Zamawiający dopuści fotel posiadający możliwość wyboru koloru tapicerki, dwa kolory do wyboru: pomarańczowy i niebieski?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 28
Dotyczy: część 4 – Fotele do dializ – 92 sztuki
Czy (w odniesieniu do zapisów w pkt. 12) Zamawiający dopuści fotel, w którym segment siedziska i segment nożny są niezależne, tapicerowane każdy oddzielnie (przerwa pomiędzy segmentem siedziska, a segmentem nożnym wypełniona materiałem zabezpieczającym przed przypadkowym zakleszczeniem ręki i spadaniem drobnych przedmiotów)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 29
Dotyczy: część 4 – Fotele do dializ – 92 sztuki
Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści fotel wyposażony w dwa podrączki / podłokietniki, nie zdejmowane, z regulacją kąta nachylenia (góra – dół) za pomocą łatwo dostępnej dźwigni umiejscowionej w przedniej części podłokietnika oraz kąta odchylenia w stosunku do fotela? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne, jak wskazane przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 30
Dotyczy: część 4 – Fotele do dializ – 92 sztuki
Czy (w pkt. 26) Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 84 cm? Oferowana wysokość różni się jedynie o 1 cm od zakresu tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 31
Dotyczy: część 4 – Fotele do dializ – 92 sztuki
Czy (w pkt. 27) Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 51 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 32
Dotyczy: pytania do części 3 -  wózki do transportu chorych – zaawansowane
Czy Zamawiający dopuści wózek (chociaż 2 szt), zgodne z poniższą specyfikacją (w tabelce poniżej),  który nie wymaga żadnego wysiłku fizycznego w pchaniu wózka, co ogranicza do minimum urazowość personelu med., znacznie poprawia i przyspiesza transport pacjenta w szpitalu przy długich dystansach,  odciąża personel szczególnie podczas braków kadrowych, gdyż może być prowadzony  przez 1 osobę?

	Lp.
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia


	Parametr

	1. 
	Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji)
	TAK

	2. 
	Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach cylindrycznych z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Platforma leża podzielona na 2 segmenty wypełnione płytami z tworzywa sztucznego ABS przeziernymi dla promieni RTG.
	TAK

	3. 
	Platforma leża 2 segmentowa wykonana w formie jednolitego odlewu, zaokrąglona (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwa do dezynfekcji, wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń.
	TAK

	4. 
	Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego  z  miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu
	TAK

	5. 
	Zintegrowany uchwyt na butlę z tlenem montowany bezpośrednio pod leżem w celu łatwego podłączenia do pacjenta
	TAK

	6. 
	Rozstaw pomiędzy kolumnami min. 130 cm 
	TAK

	7. 
	Dopuszczalne obciążenie min. 316 kg z uwagi na możliwość transportu pacjentów bariatrycznych.
	TAK

	8. 
	Długość całkowita wózka max. 2160 mm
	TAK

	9. 
	Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami max. 760 mm (±15 mm)
	TAK

	10. 
	Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami max. 950 mm (±15 mm)
	TAK

	11. 
	Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 1910 mm, szerokość min. 760 mm
	TAK

	12. 
	2 segmentowe leże całkowicie przezierne dla promieni  RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości leża (od głowy do stóp),  o strukturze kompozytu gwarantującej zwiększoną przezierność w stosunku do płyt HPL, w celu uzyskania zdjęć wysokiej jakości (bez artefaktów)
	TAK

	13. 
	Min. 5 cm prześwit między platformą leża,  a ramą wózka wyprofilowaną, w celu łatwego i bezpiecznego wprowadzania kasety RTG z każdej strony wózka (bez ograniczeń).
	TAK

	14. 
	Wózek wyposażony w podziałkę w poprzek i wzdłuż leża oraz wyprofilowaną ramę ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG.
	TAK

	15. 
	Składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej).  Rączki składane poniżej poziomu materaca.
	TAK

	16. 
	Wózek wyposażony w system napędowy z funkcją jazdy kierunkowej. System napędowy wyposażony w 2 akumulatory umożliwiające transport wózka z pacjentem przy pomocy 1 osoby bez jakiegokolwiek wysiłku fizycznego. Uruchamiany za pomocą przycisków aktywujących w uchwytach do prowadzenia wózka. Czas działania systemu napędowego to dwie do trzech 8 godzinnych zmian personelu med. bez potrzeby doładowywania akumulatorów. System napędowy wyposażony w automatyczną funkcję „czuwania” aktywowaną po 20 sek.
	TAK

	17. 
	Wózek wyposażony w funkcje dużego koła o średnicy min. 30 cm. Koła pełne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie kół do podłoża. Duże koła zwiększają manewrowość wózka o 50% oraz ułatwiają pchanie wózka o 60%.
	TAK

	18. 
	Pojedyncze koła o średnicy co najmniej 20 cm, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem
	TAK

	19. 
	System napędowy wyposażony w wyświetlacz wskazujący poziom naładowania akumulatora.
	TAK

	20. 
	Możliwość odłączenia systemu napędowego pokrętłem znajdującym się w pokrywie podwozia (co przedłuży żywotność akumulatorów)
	TAK

	21. 
	Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 61 – 94.6 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca)
	TAK

	22. 
	Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców i funkcji jazdy kierunkowej.
	TAK

	23. 
	Centralny system blokowania kół  obsługiwany z obu stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec.
	TAK

	24. 
	Barierki boczne chromowane, składane o wysokości min. 36 cm i długości min. 147 cm z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową w kolorze czerwonym ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. Barierki boczne chowane pod leże gwarantujące brak przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg.
	TAK

	25. 
	Zwalnianie barierek bocznych z obu końców leża
	TAK

	26. 
	Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie od 0(-90(.
	TAK

	27. 
	Możliwość uniesienia segmentu nóg w celu łatwiejszego czyszczenia i dezynfekcji. 
	TAK

	28. 
	Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie  (17( przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka
	TAK

	29. 
	Minimalny prześwit od podłogi min. 14.5 mm w celu zapewnienia podjazdu mobilnego RTG
	TAK

	30. 
	Tuleje na wieszaki infuzyjne  lub  na inne akcesoria każdym narożu wózka  
	TAK

	31. 
	Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża
	TAK

	32. 
	Listwy odbojowe w czerwonym kolorze zabezpieczające wszystkie naroża wózka
	TAK

	33. 
	Możliwość mycia ciśnieniowego wózka
	TAK

	34. 
	Odbojniki nad kołami, uchwyty do prowadzenia wózka, listwy tworzywowe barierek oraz listwy odbojowe w kolorze czerwonym w celu łatwej identyfikacji wózka.
	TAK

	35. 
	Materac piankowy, przeciwodleżynowy (od 1 do 4 st. odleżyn),  w pokrowcu poliuretan/poliwęglan zwiększający wytrzymałość na środki chemiczne,  nieprzemakalnym, paro przepuszczalny , o zgrzewanych krawędziach ( nie zszywanych) zapobiegających przedostaniu się płynów do wnętrza materaca, odpinanym na zamek błyskawiczny z okapnikiem, o grubości ok.8- 10 cm, niepalny (zgodnie z norma EN 597-1 i EN 597-2), o udźwigu min. 317 kg,  przezierny dla promieni RTG. Materac mocowany na rzepy,  w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie
	TAK

	
	Wyposażenie dodatkowe 
	

	36. 
	Teleskopowy chromowany składany wieszak infuzyjny 2 lub 3 częściowy z regulacja wysokości (montaż stały) min. 2 haki. Łatwość użycia jedną ręką. Max. obciążenie do 18 kg.
	TAK

	37. 
	Uchwyt na pompę montowany od strony nóg pacjenta
	TAK


Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi zapisami SIWZ.
Pytanie 33
Załącznik nr 1a do specyfikacji, część 1 postępowania
Punkt 28 – zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie go. Przedmiotem dostawy w części 1 postępowania są mechaniczne wózki do przewożenia chorych, wobec czego wymóg zdalnej diagnostyki ich nie dotyczy.
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z zapisu w pkt. 28.
Zmianie ulega § 7 ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie: 

Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy sprzętu do … (maksymalnie 48 godziny) godzin od momentu wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. Jako „podjęta naprawa” liczy się obecność uprawnionego pracownika Wykonawcy przy uszkodzonym sprzęcie, z zastrzeżeniem, iż Strony dopuszczają, a Wykonawca zobowiązuje się zapewnić możliwość zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu – nie dotyczy części 1,3,4. Czas zakończenia naprawy będzie wynosił do 5 dni roboczych, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do 10 dni roboczych od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
Pytanie 34
Załącznik nr 1a do specyfikacji, część 1 postępowania
Punkt 31 - czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmieni zapis z tego punktu na: Czas reakcji (jeżeli dotyczy – także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa”=<48 [godz.] w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 35
Załącznik nr 1a do specyfikacji, część 1 postępowania
Punkt 33 – czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wymiana każdego podzespołu na nowy odbywała się po drugiej nieskutecznej próbie jego naprawy?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 36
Załącznik nr 1a do specyfikacji, część 1 postępowania
Punkt 42 – czy ze względu na dużą ilość wózków (107 sztuk) objętych zamówieniem, Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia drukowanej instrukcji obsługi dla każdego egzemplarza? Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na dostarczenie np. 1 sztuki drukowanej instrukcji obsługi na 5 wózków?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 37
Wzór umowy
§ 1 ust. 1 punkt 2 – Zamówienie opcjonalne – Ponieważ Wykonawca ma zobowiązać się, że do dnia 30 września 2018 roku zrealizuje dostawę sprzętu, o wartości nie mniejszej niż 50% łącznej ceny brutto sprzętu, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisów umowy, tak aby w celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekazał Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej, nie później niż na 14 dni przed terminem 30 września 2018 roku.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 38
Wzór umowy
§ 2 ust. 2 – Ze względu na dużą złożoność zamówienia, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę brzmienia tego punktu na: Strony uzgodnią szczegółowy Harmonogram dostaw w formie pisemnej w terminie 28 dni od dnia podpisania Umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu
Pytanie 39
Wzór umowy
§ 2 ust. 4 – Czy Zamawiający przychyli się do prośby i uzna podpisany obustronnie protokół odbioru dostawy również za potwierdzenie prawidłowego funkcjonowania dostarczonego sprzętu? Jeżeli nie, to na jakim etapie realizacji dostawy Zamawiający przewiduje potwierdzenie prawidłowego funkcjonowania dostarczonego sprzętu?
Odpowiedź: Zamawiający  informuje, że strony umowy po wykonaniu całości zobowiązania, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) lit. b Umowy (instalacji/montażu i uruchomienie sprzętu, w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w miejscu i w terminie wskazanym przez Szpital Uniwersytecki, wraz ze szkoleniem personelu Szpitala Uniwersyteckiego) zobowiązują się do sporządzenia protokołu odbioru instalacji i montażu, w którym w szczególności uwzględniony zostanie stan odbieranego sprzętu oraz data i godzina odbioru sprzętu od Wykonawcy.
Pytanie 40
Wzór umowy
§ 2 ust. 9 punkt c – Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wprowadzi zmiany w brzmieniu tego punktu, tak aby to Zamawiający sporządził plan najkrótszej drogi transportu na terenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego uwzględniający m.in.: miejsce rozładunku, rozkład wind w obiekcie, brak konfliktów w drogach transportowych i przekazał ten plan Wykonawcy? W naszej opinii to Zamawiający ma wiedzę i wszystkie narzędzia aby wytyczyć taką drogę.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 41
Wzór umowy
§ 3 ust. 2 – Czy Zamawiający przychyli się do prośby i uzna podpisany obustronnie protokół odbioru dostawy również za potwierdzenie prawidłowego funkcjonowania dostarczonego sprzętu? Jeżeli nie, to na jakim etapie realizacji dostawy Zamawiający przewiduje potwierdzenie prawidłowego funkcjonowania dostarczonego sprzętu?
Odpowiedź: Zamawiający  informuje, że strony umowy po wykonaniu całości zobowiązania, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) lit. b Umowy (instalacji/montażu i uruchomienie sprzętu, w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w miejscu i w terminie wskazanym przez Szpital Uniwersytecki, wraz ze szkoleniem personelu Szpitala Uniwersyteckiego) zobowiązują się do sporządzenia protokołu odbioru instalacji i montażu, w którym w szczególności uwzględniony zostanie stan odbieranego sprzętu oraz data i godzina odbioru sprzętu od Wykonawcy.
Pytanie 42
Pakiet nr 1 – Wózki do transportu chorych – 107 szt.      
Czy Zamawiający dopuści do zaaferowania wózek do przewożenia chorych o szerokości z poręczami 

bocznymi oraz bez poręczy wynoszącej 790 mm? W oferowanym wózku poręcze boczne nie wystają 

poza obrys wózka stanowiony przez krążki odbojowe. Dotyczy punktu 3 i 4 tabeli technicznej.   
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 43
Pakiet nr 1 – Wózki do transportu chorych – 107 szt.      
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy o całkowitej długości wózka 2090 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 44
Pakiet nr 1 – Wózki do transportu chorych – 107 szt.      
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy z regulacją wysokości leża za pomocą 

nożnej pompy hydraulicznej w zakresie 570‐910 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 45
Pakiet nr 1 – Wózki do transportu chorych – 107 szt.      
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy z regulacją oparcia pleców sprężynami  gazowymi w zakresie od 0° do 65°?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 46
Pakiet nr 1 – Wózki do transportu chorych – 107 szt.      
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy z regulacją przechyłu Trendelenburga 

w zakresie do 20°?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 47
Pakiet nr 1 – Wózki do transportu chorych – 107 szt.      
Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  wózek  transportowy  z  regulacją  przechyłu  anty‐ Trendelenburga w zakresie do 12°?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 48
Pakiet nr 1 – Wózki do transportu chorych – 107 szt.      

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy z podstawą obudowaną wypraskami z 

tworzywa gładkiego ułatwiającego dezynfekcję, bez zastosowania nanotechnologii srebra hamującej 

namnażanie  bakterii  i  wirusów,  tym  samym  bez  certyfikatu  potwierdzającego  antybakteryjność 

tworzywa? Dotyczy punktu 12, 21 oraz punktu 6.5.1.3 SIWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 49
Pakiet nr 1 – Wózki do transportu chorych – 107 szt.      
Czy Zamawiający dopuści do zaaferowania wózek do przewożenia chorych z leżem umożliwiającym 

wykonywanie zdjęć RTG na całej jego długości, jednak bez możliwości monitorowania klatki piersiowej 

pacjenta aparatem RTG z ramieniem C?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 50
Pakiet nr 1 – Wózki do transportu chorych – 107 szt.      
Czy Zamawiający dopuści do zaaferowania wózek do przewożenia chorych posiadającym leże z dwoma 

tunelami na kasetę RTG – jeden w oparciu pleców, drugi w segmencie siedziska i nożnym?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pkt 14 jest nieobligatoryjny.
Pytanie 51
Pakiet nr 1 – Wózki do transportu chorych – 107 szt.      

Czy Zamawiający dopuści do zaaferowania wózek do przewożenia chorych z materacem z obszyciem z 

materiału  nieprzemakalnego  bez  dodatków  bakterio  i  grzybobójczych  ograniczających rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli, tym samym bez certyfikatów w tym zakresie? 

Dotyczy punktu 16 tabeli technicznej oraz punktu 6.5.1.4 SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 52
Pakiet nr 1 – Wózki do transportu chorych – 107 szt.      

Czy Zamawiający dopuści do zaaferowania wózek do przewożenia chorych z materacem bez właściwości 

niepalnych zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5, tym samym bez certyfikatów w tym zakresie? 

Dotyczy punktu 16 tabeli technicznej oraz punktu 6.5.1.4 SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuści do zaaferowania wózek do przewożenia chorych z materacem bez właściwości niepalnych zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5, tym samym bez certyfikatów w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zaoferowany materac musi posiadać właściwości niepalne. 
Pytanie 53
Pakiet nr 1 – Wózki do transportu chorych – 107 szt.      
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy wyposażony w poręcze boczne ze stali 

nierdzewnej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 54
Pakiet nr 1 – Wózki do transportu chorych – 107 szt.      
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy wyposażony w wieszak kroplówki 

wykonany ze stali nierdzewnej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 55
Pakiet nr 1 – Wózki do transportu chorych – 107 szt.      
Prosimy o odstąpienie od wymogu zawartego w punkcie 28, w którym mowa o zdalnej diagnostyce 

przeprowadzanej przez chronione łącze online. Wózki do przewożenia chorych nie są urządzeniami 

elektronicznymi i nie posiadają takiej możliwości ich diagnostyki.
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje.
Zmianie ulega § 7 ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie: 

Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy sprzętu do … (maksymalnie 48 godziny) godzin od momentu wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. Jako „podjęta naprawa” liczy się obecność uprawnionego pracownika Wykonawcy przy uszkodzonym sprzęcie, z zastrzeżeniem, iż Strony dopuszczają, a Wykonawca zobowiązuje się zapewnić możliwość zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu – nie dotyczy części 1,3,4. Czas zakończenia naprawy będzie wynosił do 5 dni roboczych, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do 10 dni roboczych od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
Pytanie 56
Pakiet nr 1 – Wózki do transportu chorych – 107 szt.      
Czy Zamawiający wymaga aby wózek posiadał ramę leża z krążkami 

odbojowymi zamocowanymi do niej, nie poruszającymi się wraz z segmentem oparcia pleców, co chroni wózek i ściany przed otarciami także przy uniesionym segmencie oparcia pleców?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza ww.
Pytanie 57
Pakiet nr 1 – Wózki do transportu chorych – 107 szt.      
Czy w celu uzyskania wysokiej obciążalności oraz stabilności wózka, Zamawiający wymaga aby rama 

wózka była wykonana z prostokątnych profili o przekroju min. 5 x 3 cm?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza ww.
Pytanie 58
Pytania do wymogów SIWZ      

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dostawa odbyła się jednorazowo w całości w terminie do 30.11.2018 r.    
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 59
Pytania dotyczą części nr 2 – wózki do transportu chorych – przezierne – 24szt.
pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści wagę wózka 127 kg?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 60
Pytania dotyczą części nr 2 – wózki do transportu chorych – przezierne – 24szt.
pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści zintegrowany składany statyw do kroplówki (górny szczyt leża), z regulacją wysokości. Udźwig stojaka 5 kg.  Chowany stojak do kroplówki (przechowywany w rurce pod platformą leża) z możliwością montowania we wszystkich czterech narożnikach łóżka, z regulacją wysokości w zakresie min. 60 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 61
Pytania dotyczą części nr 2 – wózki do transportu chorych – przezierne – 24szt.
warunki serwisu

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu (uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy)?
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje.
Zmianie ulega § 7 ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie: 

Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy sprzętu do … (maksymalnie 48 godziny) godzin od momentu wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. Jako „podjęta naprawa” liczy się obecność uprawnionego pracownika Wykonawcy przy uszkodzonym sprzęcie, z zastrzeżeniem, iż Strony dopuszczają, a Wykonawca zobowiązuje się zapewnić możliwość zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu – nie dotyczy części 1,3,4. Czas zakończenia naprawy będzie wynosił do 5 dni roboczych, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do 10 dni roboczych od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
Pytanie 62
Pytania dotyczą części nr 2 – wózki do transportu chorych – przezierne – 24szt.
warunki serwisu

Czy Zamawiający dopuści czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” do 72 [godz.]?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 63
Pytania dotyczą części nr 2 – wózki do transportu chorych – przezierne – 24szt.
warunki serwisu

Czy Zamawiający dopuści wymiane każdego podzespołu na nowy po drugiej  nieskutecznej próbie jego naprawy?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 64
Pytania dotyczą części nr 2 – wózki do transportu chorych – przezierne – 24szt.
warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia (zapisy SIWZ)

Czy Zamawiający uwzględni jako spełnienie warunków udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 latach wykonał na rzecz podmiotów leczniczych i nieleczniczych (np. dystrybutorów) m. in. poniższych dostaw:
1. 5 x wózek transportowy przezierny, ok 66 tys zł br dla podmiotu leczniczego

2. 5 x wózek transportowy przezierny, 33,5 tys zł br dla podmiotu leczniczego

3. 2 x wózek transportowy przezierny, ok 16,6 tys zł br dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor)

4. 2 x wózek transportowy przezierny, ok 14 tys zł br dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor)

5. 2 x wózek transportowy przezierny, 22,5 tys zł dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor)

6. 7 x wózek transportowy przezierny, 83 tys zł dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor)

7. 4 x wózek transportowy przezierny, 29,8 tys zł dla podmiotu nieleczniczego (dystrybutor)
Odpowiedź: Zamawiający wprowadził modyfikację dnia 27.06.2018 r. w której pkt 5.2.3 (zdolność techniczna lub zawodowa) Specyfikacji otrzymał nowe brzmienie: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Pytanie 65
Bardzo proszę o podanie ostatecznego terminu składania pytań w ww. postępowaniu.
Odpowiedź:  Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pytanie 66
Część 2  – wózki do transportu chorych – przezierne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych o wymiarach zewnętrznych (długość x szerokość) 2200x840mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 67
Część 2  – wózki do transportu chorych – przezierne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych o szerokości leża 620mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 68
Część 2  – wózki do transportu chorych – przezierne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych z hydrauliczną regulacją wysokości 600-900mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 69
Część 2  – wózki do transportu chorych – przezierne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych z regulacją kąta segmentu oparcia pleców w zakresie 0-700?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 70
Część 2  – wózki do transportu chorych – przezierne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych wyposażony od strony głowy w dwa uchwyty do manewrowania wózka składane na ramę leża?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż parametr nr 15 jest nieobligatoryjny.
Pytanie 71
Część 2  – wózki do transportu chorych – przezierne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych wyposażony w barierki boczne opuszczane do poziomu leża wózka, wykonane  ze stopu aluminium?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 72
Część 2  – wózki do transportu chorych – przezierne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych z materacem dopasowanym do wymiarów leża, przeziernym dla promieni RTG, odpornym na mycie i dezynfekcję, zabezpieczonym przed przemieszczaniem się poprzez zastosowanie zintegrowanych ograniczników w leżu wózka?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem grubości materaca min. 6,5 cm..
Pytanie 73
Część 2  – wózki do transportu chorych – przezierne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych wyposażony w tunel na kasetę RTG na całej długości leża?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 74
Część 2  – wózki do transportu chorych – przezierne
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wózka do transportu chorych z funkcjami Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowanymi sterownikami nożnymi w podstawie wózka?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza ww.
Pytanie 75
Część 1 : wózki do transportu chorych – podstawowe                                                                                        
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek o szerokości całkowitej bez i z poręczami 830 mm (poręcze boczne nie  zwiększają szerokości wózka)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 76

Część 1 : wózki do transportu chorych – podstawowe                                                                                        
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek o długości 2130 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 77

Część 1 : wózki do transportu chorych – podstawowe                                                                                        
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z przechyłami Trendelenburga 0-12 stopni?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 78

Część 1 : wózki do transportu chorych – podstawowe                                                                                        
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z elementami stalowymi pokrytymi  lakierem epoksydowym z dodatkiem substancji antybakteryjnej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 79

Część 1 : wózki do transportu chorych – podstawowe                                                                                        
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek bez nanotechnologii?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 80

Część 1 : wózki do transportu chorych – podstawowe                                                                                        
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z materacem bez dodatków antybakteryjnych i grzybobójczych, w kolorze grafitowym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do postępowania wózek z materacem bez dodatków antybakteryjnych i grzybobójczych, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym przed dostawą.
Pytanie 81

Część 1 : wózki do transportu chorych – podstawowe                                                                                        
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z poręczami stalowymi pokrytymi warstwą lakieru epoksydowego ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 82

Część 1 : wózki do transportu chorych – podstawowe                                                                                        
Czy certyfikat potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa może być dostarczony na etapie dostawy?
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z certyfikatów.
Pytanie 83

Część 2 : wózki do transportu chorych – przezierne                                                                                        
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek o szerokości 830 mm, długości leża 191 cm, szerokości leża 650 mm oraz wadze wózka 123 kg?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 84

Część 2 : wózki do transportu chorych – przezierne                                                                                        
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek o regulacji wysokości leża 560 –880 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 85

Część 2 : wózki do transportu chorych – przezierne                                                                                        
Czy Zamawiający dopuści do postępowania statyw z udźwigiem 2kg?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 86

Część 2 : wózki do transportu chorych – przezierne                                                                                        
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z barierkami bocznymi wykonanymi ze stali pokrytej lakierem epoksydowym?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 87

Część 2 : wózki do transportu chorych – przezierne                                                                                        
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z  leżem bez rzepów, a  z chromowanymi relingimi w narożnikach leża od strony nóg, utrzymujące materac?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 88

Część 2 : wózki do transportu chorych – przezierne                                                                                        
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z uchwytami do  manewrowania  bez regulowanej wysokości?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż parametr nr 15 jest nieobligatoryjny.
Pytanie 89
Część 4: fotele do dializ
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu szafki przyłóżkowe z blatem bocznym do osobnego pakietu?                                                                           
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.
Pytanie 90

Część 4: fotele do dializ
Czy przedmiotem zamówienie jest również łóżko (poz. 29 opisu technicznego)?                                                                                   
Odpowiedź: Omyłka pisarska. Zmieniono na fotel.
Pytanie 91
Część 4: fotele do dializ
Czy Zamawiający dopuści do przetargu poniżej opisany fotel do dializ:

	
	Parametr wymagany 


	TAK
	Potwierdzenie 

parametrów

	1
	Wysokiej jakości 

fotel przeznaczony do pobierania krwi, 

dializ i przeprowadzania terapii płyno-zastępczej w szpitalach, 

centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, ambulatoriach, 

przychodniach i innych jednostkach 

opieki zdrowotnej.
	TAK
	

	2
	Leże fotela opiera się na nowoczesnej, kolumnie wykonanej 

ze stali pokrytej warstwą lakierów 

epoksydowych.
	TAK
	

	3
	Kolumna fotela umieszczona na 

mobilnej podstawie wykonanej z 

termoformowanego tworzywa ABS, która chroni przed kurzem i zanieczyszczeniami, oraz ułatwia mycie i dezynfekcję.
	TAK
	

	4
	Mobilna podstawa wyposażona 

jest w hamulec centralny 

blokujący koła znajdujące się w podstawie.

Podstawa fotela wyposażona w 

nóżki do wypoziomowania.
	TAK
	

	5
	Konstrukcja fotela wykonana ze 

stali lakierowanej proszkowo

lakierami epoksydowymi.
	TAK
	

	6
	Fotel trzysekcyjny. Wszystkie 

sekcje fotela regulowane pilotem z 

podświetlanymi przyciskami.
	TAK
	

	7
	Pilot z możliwością zawieszenia na 

uchwycie znajdującym się w sekcji 

oparcia pleców.
	TAK
	

	8
	Pilot z sygnalizacją włączenia do 

sieci elektrycznej.
	TAK
	

	9
	Sekcja oparcia pleców fotela 

wyposażona w łatwo odejmowany, 

wyprofilowany zagłówek.
	TAK
	

	10
	Sekcje fotela tapicerowane, wypełnione pianką poliuretanową, 

pokryte tapicerką zmywalną, 

ognioodporną, odporną na 

działanie środków czyszczących i 

dezynfekcyjnych.
	TAK
	

	11
	Tapicerka PCV bezftalanowa.
	TAK
	

	13
	Profil części lędźwiowej sekcji 

oparcia pleców regulowany jest za 

pomocą pokrętła celem 

zwiększenia komfortu pacjenta.
	TAK
	

	14
	Funkcje fotela uzyskiwane pilotem 

na kablu: 

a) Regulacja wysokości: 

570 mm – 860 mm (+/-10 mm)

b) Regulacja 

sekcji oparcia pleców: 

94° - 175° (+/-5°)
c)

Regulacja 

sekcji oparcia nóg: 180° -270° (+/-5°)

d) Regulacja przechyłu Trendelenburga

i anty-Trendelenburga  : 0 -12° (+/-2°)

e) możliwość zapamiętania 3 pozycji 

fotela do badań i zabiegów, 

dowolna możliwość 

przeprogramowywania.
	TAK
	

	15
	Istnieje możliwość ustawienia 

fotela w pozycji maksymalnie 

wychylonej ku przodowi (sekcja 

oparcia pleców i siedzisko 

pochylone, sekcja oparcia nóg 

opuszczona) , w celu umożliwienia 

pacjentowi łatwiejsze zejście z 

fotela.
	
	

	16
	Pedał do regulacji wysokości fotela 

umieszczony w podstawie fotela.
	TAK
	

	17
	Wymiar zewnętrzny fotela

rozłożonego: długość x szerokość : min. 1850 mm x 830 mm +/- 10 

mm.
	TAK
	

	18
	Wymiar zewnętrzny fotela 

złożonego: długość x szerokość : 

min. 1100 mm x 830 mm +/-10 mm.
	TAK
	

	19
	Wymiar oparcia pleców: min. 530 mm x 850mm +/- 10 mm.
	TAK
	

	20
	Wymiar siedziska: min. 520 mm x  530

mm +/- 10 mm.
	TAK
	

	21
	Wymiar sekcji oparcia nóg: min. 

500 mm x 410 mm +/-10 mm
	TAK
	

	22
	Udźwig: min. 180 kg
	TAK
	

	23
	Zasilanie 230 VAC oraz z 

akumulatora.
	TAK
	

	24
	Stopień ochrony na zamoczenie: 

min. IPX6.
	TAK
	

	
	WYPOSAŻENIE
	TAK
	

	25
	Podłokietniki z regulacją 

wysokości, kąta nachylenia, obrotu, 

przesuwu ( długości).
	TAK
	

	26
	Regulacja wysokości podłokietnika 

dokonywana jest za pomocą przycisku oznaczonego kolorem, 

pozostałe regulacje dokonywane są 

za pomocą pokrętła.
	TAK
	

	27
	Uchwyt na rolkę ręcznika 

jednorazowego użytku 

umieszczony z tyłu fotela 

wyposażony w haczyki na worek 

urologiczny.
	TAK
	

	
	Sekcja oparcia nóg wyposażona w przeźroczysty pokrowiec ochronny 

z PCV.
	
	

	28
	Dźwignia CPR oznaczona kolorem 

czerwonym, umieszczona z dwóch 

stron fotela celem łatwego dostępu.
	TAK
	

	29
	Fotel wyposażony w gniazdo 

wyrównania potencjału 

umieszczony w podstawie fotela.
	TAK
	

	30
	Fotel wyposażony w stojak na 

kroplówki z regulacją wysokości 

wraz z miską ze stali nierdzewnej.
	TAK
	


Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi zapisami SIWZ.
Pytanie 92

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 1 Długość leża: 2050 m, szerokość leża 550 mm,
Odpowiedź: Zgodnie zapisami ww. wartości mieszczą się w zakresach Zamawiającego.
Pytanie 93

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 4 Pilot bez zabezpieczeń przed uruchomieniem. W przypadku zagubienia klucza zabezpieczającego brak możliwości użycia pilota. Pozostałe zapisy bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 94
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 6 Regulacja wysokości siedziska w zakresie: min. 550 mm  do 750 mm, uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 95
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 7 Regulacja nachylenia oparcia pleców w zakresie: – 15° do + 80°, uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 96
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 8 Regulacja segmentu siedziska w zakresie: od 0° do + 15°, uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 97
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 9 Regulacja segmentu nożnego w zakresie: – 30°  do 0 °, uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 98
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 11 Fotel przejezdny, koła z systemem hamowania. Podwójne koła tworzywowe o średnicy 75mm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 99
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 12 Bezszwowa tapicerka nowej generacji wykonana ze skaju, z jednoczęściowego poszycia oraz ze szwami wyłącznie na krawędziach fotela. Wybór spośród 30 kolorów.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 100
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Segment nożny i siedziska tapicerowany jednoczęściowym pokryciem.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 101
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 13 Fotel wyposażony w dwa podrączki/podłokietniki zdejmowane z regulacją kąta nachylenia za pomocą sprężyn gazowych oraz kąta odchylenia w stosunku do fotela , całkowicie odchylane do wysokości oparcia pleców dla łatwego zajęcia miejsca przez pacjenta.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podłokietniki całkowicie odchylane do wysokości oparcia pleców.
Pytanie 102
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 14 Konstrukcja fotela kolumnowa umożliwiająca skuteczną dezynfekcję i zapobieganie zakażeniom szpitalnym, Leże oparte na pojedynczej, prostopadłościennej kolumnie. Tylna część segmentu fotela bez tworzywowej pokrywy, którą utrudnia czyszczenie i dezynfekcje wszystkich elementów fotela,
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 103
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 16 Segment nóg wyposażony w podnóżek z regulacją jego położenia w zależności od wzrostu pacjenta – blokada podnóżka zwalniana dźwignią przy segmencie oparcia nóg przez pacjenta i personel. Pozostałe zapisy bez zmian.

[image: image1.png]



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 104
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 4 Pilot bez zabezpieczeń przed uruchomieniem. W przypadku zagubienia klucza zabezpieczającego brak możliwości użycia pilota. Pozostałe zapisy bez zmian
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 105
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 6 Regulacja wysokości siedziska w zakresie: min. 540 mm  do 760 mm, uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 106
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 7 Regulacja nachylenia oparcia pleców w zakresie: – 13° do + 80°, uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 107
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 8 Regulacja segmentu siedziska w zakresie: od 0° do + 20°, uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 108
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 9 Regulacja segmentu nożnego w zakresie: – 30°  do 0 °, uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 109
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 12 Tapicerka szwowa, wykonana ze skaju. Wybór spośród 30 kolorów. Segment nożny tapicerowany jednoczęściowym pokryciem.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
Pytanie 110
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 13 Fotel wyposażony w dwa podrączki/podłokietniki zdejmowane z regulacją kąta nachylenia za pomocą sprężyn gazowych oraz kąta odchylenia w stosunku do fotela , całkowicie odchylane do wysokości oparcia pleców dla łatwego zajęcia miejsca przez pacjenta.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podłokietniki całkowicie odchylane do wysokości oparcia pleców.
Pytanie 111
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 14  Konstrukcja fotela oparta na siłownikach umożliwiająca skuteczną dezynfekcję i zapobieganie zakażeniom szpitalnym. Leże oparte na 4 siłownikach. Tylna część segmentu fotela bez tworzywowej pokrywy, którą utrudnia czyszczenie i dezynfekcje wszystkich elementów fotela.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 112
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 16 Segment nóg wyposażony w podnóżek z regulacją jego położenia w zależności od wzrostu pacjenta – blokada podnóżka zwalniana dźwignią przy segmencie oparcia nóg przez pacjenta i personel. Pozostałe zapisy bez zmian.
[image: image2.png]



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 113
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 1 Długość leża: 2100 m, szerokość leża 535 mm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość leża: 2100 mm, szerokość leża 535 mm.

Pytanie 114
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 6 Regulacja wysokości siedziska w zakresie: min. 565 mm  do 680 mm, uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 115
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 7 Regulacja nachylenia oparcia pleców w zakresie: – 14° do + 86°, uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 116

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 8 Regulacja segmentu siedziska w zakresie: od 0° do + 17°, uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 117

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 9 Regulacja segmentu nożnego w zakresie: – 30°  do 0 °, uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 118

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 11 Fotel przejezdny, koła z systemem hamowania. Podwójne koła tworzywowe o średnicy 75mm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 119

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 12 Bezszwowa tapicerka wykonana ze skaju. Szwy wyłącznie na bokach materaca Możliwość wyboru koloru tapicerki z 7 kolorów
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 120

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Segment nożny i siedziska tapicerowany jednoczęściowym pokryciem.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 121

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 13 Fotel wyposażony w dwa podrączki/podłokietniki zdejmowane z regulacją kąta nachylenia oraz kąta odchylenia w stosunku do fotela.
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi zapisami SIWZ.
Pytanie 122

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 14 Konstrukcja fotela oparta na siłownikach umożliwiająca skuteczną dezynfekcję i zapobieganie zakażeniom szpitalnym. Leże oparte na 4 siłownikach. Tylna część segmentu fotela bez tworzywowej pokrywy, którą utrudnia czyszczenie i dezynfekcje wszystkich elementów fotela.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 123

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 15 Możliwość ułożenia pacjenta w pozycji horyzontalnej z lekko uniesioną głowa max 10° – wykorzystanie fotela jako łóżko do krótkiego pobytu
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 124

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 16 Segment nóg wyposażony w podnóżek z regulacją jego położenia w zależności od wzrostu pacjenta – blokada podnóżka zwalniana dźwignią przy segmencie oparcia nóg przez pacjenta i personel. Podłokietniki posiadające opaski dla umiejscowienia pilota przewodowego. Pozostałe zapisy bez zmian.
[image: image3.emf][image: image4.png]



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 125

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 1 Długość leża: 2190 m, szerokość leża 600 mm,
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 126

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 6 Regulacja wysokości siedziska w zakresie: min. 530 mm  do 750 mm, uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 127

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 9 Regulacja segmentu nożnego w zakresie: – 25°  do 27 °, uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującym opisem przedmiotu zamówienia pkt. 9
Pytanie 128

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 11 Fotel przejezdny, koła z systemem hamowania. Podwójne koła tworzywowe o średnicy 75mm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 129

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 12 Bezszwowa tapicerka wykonana ze skaju. Szwy wyłącznie na bokach materaca Możliwość wyboru koloru tapicerki z 14 kolorów.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 130

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Segment nożny  tapicerowany jednoczęściowym pokryciem.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 131

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 13 Fotel wyposażony w dwa podrączki/podłokietniki zdejmowane z regulacją kąta nachylenia oraz kąta odchylenia w stosunku do fotela
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi zapisami SIWZ.

Pytanie 132

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 15 Możliwość ułożenia pacjenta w pozycji horyzontalnej z lekko uniesioną głowa max 10° – wykorzystanie fotela jako łóżko do krótkiego pobytu
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 133

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 16 Segment nóg wyposażony w podnóżek z regulacją jego położenia w zależności od wzrostu pacjenta – blokada podnóżka zwalniana dźwignią przy segmencie oparcia nóg przez pacjenta i personel. Podłokietniki posiadające opaski dla umiejscowienia pilota przewodowego. Pozostałe zapisy bez zmian
[image: image5.emf][image: image6.png]



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 134

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 13 Prosimy o dopuszczenie podłokietników niewyposażonych w sprężyny gazowe.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 135

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 22 Prosimy o dopuszczenie szafek wyposażonych w blat boczny łatwy do nachylenia w obu kierunkach z regulacją wysokości bez sprężyny gazowej.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 136

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 27 Prosimy o dopuszczenie szafki o szerokości 51 cm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 137

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 11 Prosimy o dopuszczenie foteli przejezdnych z kołami z centralnym systemem hamowania umiejscowionych z przodu fotela (na ramie lub przy przednich kołach) po obu stronach. Koła o średnicy 100mm.
[image: image7.png]


[image: image8.jpg]



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 138

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga prezentacji fotela demonstracyjnego po otwarciu ofert. Prezentacja wymagana dla Wykonawcy, którego oferta przedstawia się najkorzystniej na potwierdzenie zaoferowanych parametrów?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 139

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. postępowania foteli o parametrach jak niżej:
Ad. 16 Prosimy o dopuszczeni foteli wyposażonych w segment nóg posiadający podnóżek z regulacją jego położenia w zależności od wzrostu pacjenta za pomocą pilota.
[image: image9.png]



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 140
Część nr 1
Czy Zamawiający dopuści 10 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia jeżeli chodzi o 50% realizacji i 15 tygodni jeżeli chodzi o drugie 50%?
Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 141

Część nr 1
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych o długości 205 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 142

Część nr 1
Czy w kontekście pkt. 3 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych o szerokości całkowitej 73 cm (barierki boczne montowane na stałe)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 143

Część nr 1
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-65°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 144

Część nr 1
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z przechyłem Trendelenburga 20°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 145

Część nr 1
Czy Zamawiający w przypadku wózka do transportu chorych zrezygnuje z zapisów dotyczących nanotechnologii srebra, która to technologia krytykowana jest przez wiele osób i może mieć bardzo negatywne skutki dla zdrowia pacjenta ( http://www.uwm.edu.pl/egazeta/nanoczasteczki-toksykolodzy-bija-na-alarm )?
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje.
Pytanie 146

Część nr 1
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych, który w podstawie zamiast tworzywowych wyprasek posiada metalowy kosz na podręczne rzeczy pacjenta lub sprzęt medyczny?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 147

Część nr 1
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych bez możliwości współpracy z ramieniem C, z leżem wypełnionym płytą laminatową umożliwiającą wykonywanie zdjęć RTG oraz przeprowadzanie reanimacji?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 148

Część nr 1
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z jednym tunelem na kasetę RTG dzielonym na dwie części?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pkt 14 jest nieobligatoryjny.
Pytanie 149

Część nr 1
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych wyposażony w jeden materac obejmujący całe leże wózka?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 150

Część nr 1
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z materacem o gr. 4 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 151

Część nr 1
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z materacem bez właściwości bakterio i grzybobójczych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 152

Część nr 1
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych wyposażony w materac bez właściwości „niepalnych” (każdy materiał w odpowiedniej temperaturze ulega spaleniu)?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 153

Część nr 1
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z kołami o średnicy 150 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 154

Część nr 1
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z regulacją wysokości w zakresie 650-950 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 155

Część nr 1
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z wieszakiem kroplówki z dwoma haczykami?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 156
Część nr 1
Czy Zamawiający odstąpi od zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów oraz monitorowania systemu?
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje.
Zmianie ulega § 7 ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie: 

Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy sprzętu do … (maksymalnie 48 godziny) godzin od momentu wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. Jako „podjęta naprawa” liczy się obecność uprawnionego pracownika Wykonawcy przy uszkodzonym sprzęcie, z zastrzeżeniem, iż Strony dopuszczają, a Wykonawca zobowiązuje się zapewnić możliwość zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu – nie dotyczy części 1,3,4. Czas zakończenia naprawy będzie wynosił do 5 dni roboczych, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do 10 dni roboczych od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
Pytanie 157

Część nr 4
Czy Zamawiający dopuści 10 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia jeżeli chodzi o 50% realizacji i 15 tygodni jeżeli chodzi o drugie 50%?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 158

Część nr 4
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 510 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 159

Część nr 4
Czy Zamawiający odstąpi od zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów oraz monitorowania systemu?
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje.
Zmianie ulega § 7 ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie: 

Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy sprzętu do … (maksymalnie 48 godziny) godzin od momentu wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. Jako „podjęta naprawa” liczy się obecność uprawnionego pracownika Wykonawcy przy uszkodzonym sprzęcie, z zastrzeżeniem, iż Strony dopuszczają, a Wykonawca zobowiązuje się zapewnić możliwość zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu – nie dotyczy części 1,3,4. Czas zakończenia naprawy będzie wynosił do 5 dni roboczych, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do 10 dni roboczych od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu
Pytanie 160
Dotyczy SIWZ:
Czy   z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (katalogi, prospekty, ulotki) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych  danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego  - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu  materiałów firmowych dystrybutora?  Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu  materiałów firmowych dystrybutora.
Pytanie 161
Dotyczy Część 4: fotele do dializ
Czy Zamawiający dopuści fotel do dializ z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 515mm – 765mm? Proponowany parametr różni się nieznacznie od wartości wymaganej.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 162

Dotyczy Część 4: fotele do dializ
Czy Zamawiający dopuści fotel do dializ z elektryczną regulacją segmentu nożnego w zakresie -30o do 0o? Proponowany parametr jest lepszy od wymaganego z uwagi na lepiej rozłożony ciężar ciała pacjenta na poszczególne części jego ciała.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 163
Dotyczy Część 4: fotele do dializ
Czy Zamawiający w ramach opisu przedmiotu zamówienia (pkt 4) wymaga aby wszystkie wymienione funkcje były realizowane za pomocą jednego przewodowego pilota?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza ww.
Pytanie 164
Dotyczy Część 4: fotele do dializ
Czy Zamawiający będzie wymagał fotela dializacyjnego z podstawą wykonaną ze stali lakierowanej proszkowo z centralną blokadą kół uruchamianą dźwigniami nożnymi zlokalizowanymi w tylnej części fotela? Rozwiązanie to wyklucza możliwość przypadkowego odblokowania hamulca przez pacjenta siedzącego na fotelu lub podczas opuszczania fotela.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza ww.
Pytanie 165
Dotyczy Część 4: fotele do dializ
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach: szerokość 51cm oraz głębokość 48,5cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 166
Dotyczy Część 4: fotele do dializ
Czy Zamawiający przyzna dodatkową punktację za blokadę kół w postaci hamulca centralnego umieszczonego w konstrukcji szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta, ?
Odpowiedź: Zamawiający nie przyzna dodatkowej punktacji.
Pytanie 167
Dotyczy Część 4: fotele do dializ
Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów w pkt 35 opisu przedmiotu zamówienia i dopuści fotel do dializ z możliwością rejestracji i odczytu rejestrów błędów oraz monitorowaniem systemu poprzez serwis?
Odpowiedź: Zamawiający zrezygnuje z zapisów w pkt. 35.
Zmianie ulega § 7 ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie: 

Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy sprzętu do … (maksymalnie 48 godziny) godzin od momentu wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. Jako „podjęta naprawa” liczy się obecność uprawnionego pracownika Wykonawcy przy uszkodzonym sprzęcie, z zastrzeżeniem, iż Strony dopuszczają, a Wykonawca zobowiązuje się zapewnić możliwość zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu – nie dotyczy części 1,3,4. Czas zakończenia naprawy będzie wynosił do 5 dni roboczych, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do 10 dni roboczych od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
Pytanie 168
dot. p. 5. SIWZ Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia
5.2.3.zdolność techniczna lub zawodowa:

Zamawiający wymaga aby wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał na rzecz podmiotów leczniczych  co najmniej 3 zadania polegające na dostawie co najmniej 5 szt. identycznych wózków (odpowiadających typem i modelem wózkom zaoferowanym zamawiającemu), gdzie każde zadanie opiewało na wartość co najmniej 20.000 zł brutto. Spełnienie warunku należy wykazać dla każdej części, na którą Wykonawca złoży ofertę.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie potwierdzenia należytego wykonania umowy na dostawę aparatury i sprzętu medycznego. 

Podyktowane jest to faktem, iż opisany przez Zamawiającego asortyment jest sprzętem wysokospecjalistycznym, a zakup tego typu urządzeń dokonywany jest sporadycznie i to jedynie przez jednostki kliniczne, co za tym idzie wymóg stawiany przez Zamawiającego znacznie ogranicza konkurencyjność i możliwość złożenia ważnej oferty.   
Odpowiedź: Zamawiający wprowadził modyfikację dnia 27.06.2018 r. w której pkt 5.2.3 (zdolność techniczna lub zawodowa) Specyfikacji otrzymał nowe brzmienie: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Pytanie 169

dot. Części 4: fotele do dializ
Dot. p. 6

Czy Zamawiający dopuści fotel, renomowanego europejskiego producenta specjalizującego się w 

produkcji rozwiązań dla stacji dializ i chemioterapii, wyposażony w elektryczny system regulacji

wysokości w zakresie 560 - 780 mm? Podany zakres jedynie nieznacznie odbiega od wymaganego i nie 

wpływa na zmniejszenie funkcjonalności fotela.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 170
dot. Części 4: fotele do dializ
Dot. p. 7

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania fotela z większym zakresem regulacji nachylenia 

oparcia  pleców od 0 do 72 stopni. Oferowana wartość zawiera zakres wymagany przez  Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 171
dot. Części 4: fotele do dializ
Dot. p. 9

Czy Zamawiający dopuści fotel wyposażony w elektryczny system regulacji segmentu nożnego w 

zakresie -25 do 2 stopni? Podana wartość wynika z rozwiązań konstrukcyjnych oferowanego fotela i 

jest sprawdzoną oraz optymalną dla przeprowadzania tego typu procedur medycznych.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 172
dot. Części 4: fotele do dializ
Dot. p. 10

Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją przechyłu Trendelenburga w zakresie 27 stopni? Podana 

wartość zawiera zakres oczekiwany przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 173
dot. Części 4: fotele do dializ
Dot. p. 11

Czy Zamawiający oczekuje systemu centralnej blokady kół, co znacznie podnosi funkcjonalność  fotela? Takie rozwiązanie stosują wszyscy renomowani producenci i w żaden sposób nie ogranicza to konkurencji, a jedynie podnosi wartości użytkowe urządzenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje.
Pytanie 174
dot. Części 4: fotele do dializ
Dot. p. 12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie segmentu nożnego i segmentu siedziska osobno tapicerowanego co eliminuje ryzyko powstania naprężeń i szybszego zużywania się, a w konsekwencji możliwości uszkodzenia tapicerki. Przedstawione rozwiązanie jest bardziej funkcjonalne, bo w przypadku konieczności wymiany tapicerki na jednym elemencie generuje niższe koszty eksploatacji i 

zakupu elementów zużywalnych przez Zamawiającego.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 175
dot. Części 4: fotele do dializ
Dot. p. 13

Czy Zamawiający dopuści fotel z niezdejmowalnymi podłokietnikami (w którym regulacja kąta 

nachylenia nie odbywa się przy pomocy sprężyn gazowych) umożliwiającymi ich złożenie do góry 

(przy wchodzeniu czy opuszczaniu fotela), obracanie oraz ich przechylanie, co zapewnia pełen komfort pacjenta? 

Pragniemy nadmienić, iż możliwość zdejmowania podłokietników często wiąże się z zastosowaniem 

odpowiedniego, certyfikowanego systemu szynowego. Jeżeli producent lub jego poddostawca nie posiada właściwego certyfikatu bezpieczeństwa dla tego systemu może on stanowić poważne zagrożenie dla pacjenta.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 176
dot. Części 4: fotele do dializ
Dot. p. 14

Prosimy o dopuszczenie fotela o konstrukcji leża opartej na pojedynczej kolumnie w całości, a nie 

jedynie na fragmencie, osłoniętej tworzywową obudową zapewniającą wysoki poziom higieny i 

ułatwiającymi mycie oraz dezynfekcję.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 177
dot. Części 4: fotele do dializ
Dot. p.16

Prosimy o dopuszczenie fotela, gdzie segment nożny wyposażony jest w elektrycznie regulowany 

(przy użyciu pilota) podnóżek w zależności od wzrostu pacjenta. Oferowane rozwiązanie jest wygodniejsze w użyciu niż opisane przez Zamawiającego i można je traktować, co najmniej jako równoważne a nawet lepsze.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 178
dot. Części 4: fotele do dializ
Dot. p.16
Prosimy o dopuszczenie podłokietników wyposażonych w dedykowany uchwyt na pilota w pełni 

zabezpieczającego go przed ryzykiem upadku oraz uszkodzenia i jednocześnie umożliwiającego jego 

swobodne użycie przez pacjenta podczas zabiegu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 179
dot. Części 4: fotele do dializ
Dot. p.16
Czy Zamawiający oczekuje aby fotel posiadał minimalny udźwig min. 200 kg, co zapewni bezpieczną 

pracę fotela nawet w przypadku bariatrycznych pacjentów?
Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje.
Pytanie 180
Część 4

poz 6
Czy zamawiający dopuszcza regulację wysokości siedziska  w zakresie 550 mm do 700 mm uzyskiwaną za pomocą siłownika elektrycznego, sterowanego pilotem ręcznym, z racji niedużych rozbieżności co do wymiarów regulacji, który może być uznany za równoważny?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 181

Część 4

poz 7
Czy zamawiający dopuszcza nachylenie oparcia pleców w zakresie -15* do 80*, jest to parametr, który różni się od wymaganych, ale jednocześnie posiada większy kąt nachylenia, co zdecydowanie ułatwi pracę personelowi jak i w razie potrzeby pozwala na wygodne ułożenie pacjenta.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 182

Część 4

poz 8

Czy zamawiający dopuszcza regulację  segmentu siedziska w zakresie od 0* do 15* sterowanego pilotem ręcznym? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i pozwoli na równie skuteczną i wygodną regulację siedziska. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 183

Część 4

poz 9

Czy zamawiający dopuści regulację segmentu nożnego w zakresie: – 30 0  do 0 0  uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 184

Część 4

poz 13

Czy Zamawiający odstąpi od regulacji kąta odchylenia podłokietników w stosunku do fotela?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 185

Część 4

poz 14 

Czy zamawiający dopuszcza tylną część segmentu, która jest nieosłonięta tworzywową pokrywą, co nie wpływa na jakość ani na wygodę przy codziennym użytkowaniu łóżka?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 186

Część 4

poz 16

Czy Zamawiający dopuści uchwyt ‘na rzep’ wykonany z tworzywa sztucznego zamiast metalowego uchwytu co ułatwiłoby dezynfekcję?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 187

Część 4

poz 22

Czy zamawiający dopuszcza blat boczny bez możliwości nachylenia w obu kierunkach, co pozwoli na zaproponowanie szafki o niskiej cenie, oraz zwiększy konkurencyjność ofert?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 188

Część 4

poz 26

Czy zamawiający dopuszcza wysokość szafki o wymiarach 74 cm? Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego, który może być uznany za równoważny.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 189

Część 4

Pyt. 10 poz 24

Czy Zamawiający dopuści koła o średnicy 7,5 cm, jest to parametr korzystniejszy niż wymagany.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 190
Dotyczy pakietu. 1. Wózki do transportu chorych – podstawowe – 107 szt. Pkt. 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych o szerokości całkowitej bez poręczy bocznych wynoszącej  640mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 191
Dotyczy pakietu. 1. Wózki do transportu chorych – podstawowe – 107szt. Pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych o szerokości całkowitej z poręczami bocznymi wynoszącej 690mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 192
Dotyczy pakietu. 1. Wózki do transportu chorych – podstawowe – 107szt. Pkt. 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych

o długości całkowitej wynoszącej 2100mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 193
Dotyczy pakietu. 1. Wózki do transportu chorych – podstawowe – 107szt. Pkt. 6.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych z hydrauliczną regulacją wysokości, realizowaną za pomocą pedałów nożnych w zakresie 460-850mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 194
Dotyczy pakietu. 1. Wózki do transportu chorych – podstawowe – 107szt. Pkt. 7.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych

z regulacją oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0-45O?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 195
Dotyczy pakietu. 1. Wózki do transportu chorych – podstawowe – 107szt. Pkt. 8.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych 

bez przechyłu Trendelenburga? Pozwoli to znacznie obniżyć cenę zakupu.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 196
Dotyczy pakietu. 1. Wózki do transportu chorych – podstawowe – 107szt. Pkt. 9.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych 

bez przechyłu anty-Trendelenburga? Pozwoli to znacznie obniżyć cenę zakupu
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 197
Dotyczy pakietu. 1. Wózki do transportu chorych – podstawowe – 107szt. Pkt. 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, który z 

uwagi na brak przechyłu TB i anty-TB nie posiada wspomagania sprężynami gazowymi tych funkcji?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 198
Dotyczy pakietu. 1. Wózki do transportu chorych – podstawowe – 107szt. Pkt. 11.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych wykonany z profili stalowych, lakierowanych proszkowo bez użycia lakieru z nanotechnologią srebra powodującą 

hamowanie namnażania bakterii i wirusów?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 199
Dotyczy pakietu. 1. Wózki do transportu chorych – podstawowe – 107szt. Pkt. 12.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do prze

wożenia chorych, którego podstawa obudowana jest wypraskami z tworzywa bez nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania bakterii i wirusów, z miejscem w wyprasce na podręczne rzeczy pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 200
Dotyczy pakietu. 1. Wózki do transportu chorych – podstawowe – 107szt. Pkt. 13.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, posiadający 

2-segmentowe leże wypełnione solidną stalową siatką, nieprzezierną dla promieni RTG, umożliwiające 

przeprowadzenie reanimacji?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga: Dwusegmentowe leże wypełnione płytą laminatową umożliwiającą  wykonanie zdjęć RTG oraz przeprowadzanie reanimacji.
Pytanie 201
Dotyczy pakietu. 1. W ózki do transportu chorych – podstawowe – 107szt. Pkt. 14.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, który 

z uwagi na brak przezierności leża dla promieni RTG nie posiada tuneli na kasety RTG pod leżem?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pkt. 14 jest nieobligatoryjny.
Pytanie 202
Dotyczy pakietu. 1. Wózki do transportu chorych – podstawowe – 107szt. Pkt. 16.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych,

zaopatrzony w materac szpitalny o grubości 60mm, w pokrowcu nieprzemakalnym, paro przepuszczalnym, niepalnym, łatwo zmywalnym?
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi zapisami SIWZ.
Pytanie 203
Dotyczy pakietu. 1. Wózki do transportu chorych – podstawowe – 107szt. Pkt. 17.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, 

posiadający koła o średnicy 125mm, blokowane dźwignią nożną zlokalizowaną w każdym 

narożniku? Koła blokowane są centralnie po 2szt.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 204
Dotyczy pakietu. 1. Wózki do transportu chorych – podstawowe – 107szt. Pkt. 18.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, 

o dopuszczalnym obciążeniu wynoszącym do 170kg?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 205
Dotyczy pakietu. 1. Wózki do transportu chorych – podstawowe – 107szt. Pkt. 19.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, 

wyposażony w:

-solidne, estetyczne barierki wykonane ze stali i aluminium,

-wieszak kroplówki montowany w dowolnym narożniku (4 haczyki),

-uchwyt na butlę z tlenem,

-uchwyty do prowadzenia od strony nóg i głowy pacjenta,

?

Poniżej znajduje się zdjęcie poglądowe wózka, których chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu

(materac na zdjęciu ma charakter wyłącznie poglądowy):
[image: image10.jpg]



Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi zapisami SIWZ.
Pytanie 206
Dotyczy pakietu. 1. Wózki do transportu chorych – podstawowe – 107szt. Pkt. 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, którego 

szerokość całkowita bez poręczy bocznych wynosi 610mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 207
Dotyczy pakietu. 1. Wózki do transportu chorych – podstawowe – 107szt. Pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, którego 

szerokość całkowita z poręczami bocznymi wynosi 650mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 208
Dotyczy pakietu. 1. Wózki do transportu chorych – podstawowe – 107szt. Pkt. 8.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, którego 

przechyl Trendelenburga regulowany jest w zakresie 0 – 12O?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 209
Dotyczy pakietu. 1. Wózki do transportu chorych – podstawowe– 107szt. Pkt. 9.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, którego 

przechył anty-Trendelenburga regulowany jest w zakresie 0-12O?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 210
Dotyczy pakietu. 1. Wózki do transportu chorych – podstawowe – 107szt. Pkt. 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, którego 

przechył Trendelenburga i anty-Trendelenburga uzyskiwane są za pomocą kolumn hydraulicznych?

Jest to rozwiązanie lepsze i korzystniejsze od wymaganego przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 211
Dotyczy pakietu. 1. Wózki do transportu chorych – podstawowe – 107szt. Pkt. 11.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych wykonany 

z profili stalowych, lakierowanych proszkowo bez użycia lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 212
Dotyczy pakietu. 1. Wózki do transportu chorych – podstawowe – 107szt. Pkt. 12.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych,

którego podstawa obudowana jest wypraskami z tworzywa bez nanotechnologii srebra powodującej 

hamowanie namnażania bakterii i wirusów, z miejscem w wyprasce na podręczne rzeczy pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 213
Dotyczy pakietu. 1. Wózki do transportu chorych – podstawowe – 107szt. Pkt. 13.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, którego 

leże wykonane jest z łatwego w dezynfekcji tworzywa ABS, nieprzezierne dla promieni RTG, 

umożliwiające przeprowadzenie reanimacji?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 214
Dotyczy pakietu. 1. Wózki do transportu chorych – podstawowe – 107szt. Pkt. 14.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, który 

z uwagi na brak przezierności leża dla promieni RTG nie posiada tuneli na kasety RTG pod leżem?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pkt. 14 jest nieobligatoryjny.
Pytanie 215
Dotyczy pakietu. 1. Wózki do transportu chorych – podstawowe – 107szt. Pkt. 16.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych,

zaopatrzony w materac szpitalny o grubości 60mm, w pokrowcu nieprzemakalnym, paro 

przepuszczalnym, niepalnym, łatwo zmywalnym?
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi zapisami SIWZ.
Pytanie 216
Dotyczy pakietu. 1. Wózki do transportu chorych – podstawowe – 107szt. Pkt. 17.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, wyposażony w koła o średnicy 150mm, z centralną blokadą kół, oraz 5-tym kołem do jazdy kierunkowej?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 217
Dotyczy pakietu. 1. Wózki do transportu chorych  – podstawowe – 107szt. Pkt. 19.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, wyposażony w:

- solidne, opuszczane pod leże, niepowodujące przerwy transferowej barierki boczne z tworzywa, 

których opadanie amortyzują sprężyny gazowe,

- wieszak kroplówki z 4 haczykami,

- uchwyt na butlę z tlenem,

?

Poniżej zdjęcie poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:
[image: image11.jpg]



Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi zapisami SIWZ.
Pytanie 218
Dotyczy pakietu. 2. Wózki do transportu chorych – przezierne – 24szt. Pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, o wymiarach 

leża pacjenta:

- długość: 
1910 mm,

- szerokość: 
640 mm,

?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 219
Dotyczy pakietu. 2. Wózki do transportu chorych – przezierne – 24szt. Pkt. 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, o masie własnej mniejszej lub równej 110kg?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 220
Dotyczy pakietu. 2. Wózki do transportu chorych – przezierne – 24szt. Pkt. 7.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych,

którego leża posiada 4 segmenty, co jest rozwiązanie korzystniejszym od wymaganego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 221
Dotyczy pakietu. 2. Wózki do transportu chorych – przezierne – 24szt. Pkt. 11.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych,

którego oparcie pleców regulowane jest za pomocą sprężyn gazowych w zakresie: 0-70O?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 222
Dotyczy pakietu. 2. Wózki do transportu chorych – przezierne – 24szt. Pkt. 15.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych,

zaopatrzony w uchwyty do prowadzenia i manewrowania usytuowane od strony głowy i nóg pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pkt. 15 jest nieobligatoryjny.
Pytanie 223
Dotyczy pakietu. 2. Wózki do transportu chorych – przezierne – 24szt. Pkt. 16.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych,

wyposażony w wieszak kroplówki z regulowaną wysokością, 4 chromowanymi haczykami, montowany 

w dowolnym narożniku wózka?
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi zapisami SIWZ.
Pytanie 224
Dotyczy pakietu. 2. Wózki do transportu chorych – przezierne – 24szt. Pkt. 19.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych,

posiadający solidne barierki boczne wykonane ze stali i aluminium, opuszczane do poziomu leża?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza: Zintegrowane barierki boczne opuszczane do poziomu leża wózka, ze stali nierdzewnej i aluminium
Pytanie 225
Dotyczy pakietu. 2. Wózki do transportu chorych – przezierne – 24szt. Pkt. 22.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych,

wyposażony w koła o średnicy 150mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 226
Dotyczy pakietu. 2. Wózki do transportu chorych –przezierne – 24szt. Pkt. 24.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, którego leże nie posiada rzepów na materac, posiada natomiast specjalne uchwyty stabilizujące pozycję materaca 

na leżu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 227
Dotyczy pakietu. 2. Wózki do transportu chorych – przezierne – 24szt. Pkt. 25.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych,

wyposażony w dopasowany materac o grubości 60mm, w pokrowcu zmywalnym, nieprzemakalnym, 

paro-przepuszczalnym?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 228
Dotyczy pakietu. 2. Wózki do transportu chorych – przezierne – 24szt. Pkt. 27.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych,

który posiada prowadnicę na kasetę RTG tylko w oparciu pleców? 
Poniżej zdjęcie poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:
[image: image12.jpg]



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 229
Dotyczy pakietu. 3. Wózki do transportu chorych – zaawansowane – 7szt. Pkt. 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, którego konstrukcja wykonana jest ze stali lakierowanej proszkowo, oparta na 2 kolumnach cylindrycznych z osłoną o gładkiej powierzchni, łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę)? Platforma leża podzielona na 2 segmenty wypełnione płytami z tworzywa HPL przeziernymi dla promieni RTG?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 230
Dotyczy pakietu. 3. Wózki do transportu chorych – zaawansowane – 7szt. Pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, którego platforma leża jest 2 segmentowa, wykonana w formie jednolitego odlewu, zaokrąglona (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwa do dezynfekcji, wykonana z wysokiej jakości tworzywa HPL odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 231
Dotyczy pakietu. 3. Wózki do transportu chorych – zaawansowane – 7szt. Pkt. 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, którego zintegrowany uchwyt na butlę z tlenem znajduje się w obudowanie podstawy, a nie bezpośrednio pod leżem, co utrudniałoby monitorowanie pacjenta np. ramieniem C?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pkt. 6 jest nieobligatoryjny.
Pytanie 232
Dotyczy pakietu. 3. Wózki do transportu chorych – zaawansowane – 7szt. Pkt. 7.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, którego 

rozstaw pomiędzy kolumnami wynosi: 1325mm?
Odpowiedź: Tak, zgodnie z zapisami 130 cm (+/-10cm).
Pytanie 233
Dotyczy pakietu. 3. Wózki do transportu chorych – zaawansowane – 7szt. Pkt. 8.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, którego 

dopuszczalne obciążenie wynosi 300kg? Taki udźwig z powodzeniem pozwoli na transport pacjentów  bariatrycznych.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 234
Dotyczy pakietu. 3. Wózki do transportu chorych – zaawansowane – 7szt. Pkt. 10. i 11.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, którego 

barierki nie zwiększają szerokości całkowitej wózka w zależności od swojej pozycji, i wynosi ona zawsze 840mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 235
Dotyczy pakietu. 3. Wózki do transportu chorych – zaawansowane – 7szt. Pkt. 12.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, którego wymiary leża (powierzchnia materaca dla pacjenta) wynosi: długość: 1990mm, szerokość: 595mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 236
Dotyczy pakietu. 3. Wózki do transportu chorych – zaawansowane – 7szt. Pkt. 13.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, którego 2-segmentowe leże jest na całej długości przezierne dla promieni RTG, wykonane z płyty HPL, zaopatrzone w slot na kasetę RTG?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 237
Dotyczy pakietu. 3. Wózki do transportu chorych – zaawansowane – 7szt. Pkt. 14.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, którego 

leże nie posiada 5cm prześwitu między ramą, z uwagi na usytuowanie prowadnicy pod oparciem pleców skąd dostęp jest łatwy i wygodny?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 238
Dotyczy pakietu. 3. Wózki do transportu chorych – zaawansowane – 7szt. Pkt. 15.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, wyposażony w podziałkę wzdłuż leża ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 239
Dotyczy pakietu. 3. Wózki do transportu chorych – zaawansowane – 7szt. Pkt. 19.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, którego  wysokość regulowana jest hydraulicznie za pomocą dostępnych z obu stron wózka dźwigni nożnych

w zakresie: 560-870mm??
Odpowiedź: Tak, zgodnie z zapisami co najmniej: 61 – 94.6 cm (+/- 10 cm)
Pytanie 240
Dotyczy pakietu. 3. Wózki do transportu chorych – zaawansowane – 7szt. Pkt. 22.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, którego 

barierki boczne wykonane są ze stali chromowanej i aluminium, bardzo solidne, zabezpieczające pacjenta 

co najmniej na ¾ długości leża, z systemem zapobiegającym zakleszczeniu dłoni/palców przy składaniu?

Pod barierkami usytuowana jest listwa z miarką do pozycjonowania kasety RTG, będąca jednocześnie 

listwą odbojową zabezpieczającą barierki przed obiciami. Barierki składane do poziomu leża.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 241
Dotyczy pakietu. 3. Wózki do transportu chorych – zaawansowane – 7szt. Pkt. 23.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, którego 

oparcie pleców regulowane jest sprężynami gazowymi w zakresie 0-62O?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 242
Dotyczy pakietu. 3. Wózki do transportu chorych – zaawansowane – 7szt. Pkt. 24.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, którego  segment nóg nie jest unoszony w celu ułatwienia dezynfekcji?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 243
Dotyczy pakietu. 3. Wózki do transportu chorych – zaawansowane – 7szt. Pkt. 26.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, z prześwitem od podłogi wynoszącym: 65mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 244
Dotyczy pakietu. 3. Wózki do transportu chorych – zaawansowane – 7szt. Pkt. 31.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, wyposażony w piankowy materac przeciwodleżynowy typu „gofr”, w pokrowcu zmywalnym, nieprzemakalnym, paro przepuszczalnym, przeziernym dla RTG, o grubości 80mm?

Materac pozycjonowany stabilnie na leżu za pomocą dedykowanych uchwytów – rzepy nie są wymagane.

Poniżej zdjęcia poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:
[image: image13.jpg]



Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi zapisami SIWZ.
Pytanie 245
Dotyczy pakietu. 4. Fotele do dializ – 92szt. Pkt. 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do dializ, którego wysokość regulowana jest elektrycznie za pomocą pilota ręcznego w zakresie od 550 do 750mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 246
Dotyczy pakietu. 4. Fotele do dializ – 92szt. Pkt. 8.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do dializ, którego siedzisko pochylane jest elektrycznie za pomocą pilota ręcznego w zakresie od 0 do 13O?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 247
Dotyczy pakietu. 4. Fotele do dializ –92szt. Pkt. 9.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do dializ, którego segment nóg regulowany jest elektrycznie za pomocą pilota ręcznego w zakresie od -35 do 0O?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 248
Dotyczy pakietu. 4. Fotele do dializ – 92szt. Pkt. 12.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do dializ, którego tapicerka jest bezszwowa, wykonana z wysokiej jakości skaju odpornego na częste dezynfekcje, dostępna w 12 kolorach? Każdy segment tapicerowany jest z osobna, co ułatwia utrzymania fotela w czystości
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 249
Dotyczy pakietu. 4. Fotele do dializ – 92szt. Pkt. 13.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do dializ wyposażony w 2 duże, wygodne, tapicerowane podłokietniki, demontowane bez użycia narzędzi, stale utrzymujące poziom 

względem posadzki, niezależni od ruchu oparcia pleców?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 250

Dotyczy pakietu. 4. Fotele do dializ – 92szt. Pkt. 16.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do dializ wyposażony w:

• Podgłówek z regulacją wysokości i położenia na fotelu,

• Segment nóg wyposażony w tapicerowany, wygodny podnóżek z regulacją jego położenia w zależności od wzrostu pacjenta –blokada podnóżka zwalniana dźwignią przy segmencie nógprzez pacjenta i personel,

• Podłokietniki posiadające metalowe uchwyty na pilot przewodowy,

• Zintegrowany z fotelem wieszak kroplówki, z regulacja wysokości i 2 hakami,

• Uchwyt na rolkę papieru podkładowego za oparciem pleców,

?
Poniżej znajdą Państwo zdjęcia poglądowe fotela, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu;
[image: image14.jpg]



Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza - dotyczy dwóch ostatnich pozycji (tj. Zintegrowany z fotelem wieszak kroplówki, z regulacja wysokości i 2 hakami, Uchwyt na rolkę papieru podkładowego za oparciem pleców).

Pytanie 251
Część 4 
Fotele do dializ
Czy Zamawiający w pkt4. dopuści fotel do dializy wyposażony w 

Przewodowy pilot służący do regulacji:

Wysokości,

Kąt nachylenia segmentu pleców,

Kąt nachylenia siedziska,

Kąt nachylenia segmentu nóg,

Funkcja antyszokowa/Trendelenburga uzyskiwana za pomocą jednego przycisku,

Pozycja fotelowa

Pilot bez zabezpieczenia przed   przypadkowym uruchomieniem ?

Parametr ten nie wpływa na wartość użytkową sprzętu. ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 252

Część 4 
Fotele do dializ
Czy Zamawiający w pkt 6. dopuści fotel gdzie regulacja wysokości siedziska odbywa się w zakresie: min 560 mm do 760 mm uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym? Ofertowany zakres różni się nieznacznie od wymaganego i nie ma znaczącego wpływu na jakość i komfort pracy na fotelu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 253

Część 4 
Fotele do dializ
Czy Zamawiający w pkt 8. dopuści fotel gdzie regulacja segmentu siedziska odbywa się w zakresie: 0d  0 0 do + 20 0  uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym? Ofertowany zakres różni się nieznacznie od wymaganego i nie ma znaczącego wpływu na jakość i komfort pracy na fotelu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 254

Część 4 
Fotele do dializ
Czy Zamawiający w pkt 9. dopuści fotel gdzie regulacja segmentu nożnego odbywa się w zakresie: -40 0do 0 0 uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym? Ofertowany zakres różni się nieznacznie od wymaganego i nie ma znaczącego wpływu na jakość i komfort pracy na fotelu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 255

Część 4 
Fotele do dializ
Czy Zamawiający w pkt 11. dopuści fotel przejezdny o podwójnych kołach o średnicy 75mm wyposażonych indywidualną blokadę  hamulcami? Ofertowany zakres różni się nieznacznie od wymaganego i nie ma znaczącego wpływu na jakość i komfort pracy na fotelu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 256

Część 4 
Fotele do dializ
Czy Zamawiający w pkt 12. dopuści fotel wykonany z wysokiej jakości skaju medycznego dostępny w palecie 20 kolorów z elementami szwowymi ? 

Wykonania oraz użyte materiały gwarantują solidność i jakość produktu.
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi zapisami SIWZ.
Pytanie 257

Część 4 
Fotele do dializ
Czy Zamawiający w pkt 13. dopuści fotel wyposażony w dwa podrączki/podłokietniki zdejmowane z regulacją  która odbywa się  ( synchronicznie )  przy rozkładaniu oparcia od pozycji fotelowej do pozycji leża ręka zawsze jest w pozycji horyzontalnej przy czym możliwe  jest odchylenia pod rączka od fotela ?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 258

Część 4 
Fotele do dializ
Czy Zamawiający w pkt 14. dopuści fotel gdzie tylna część segmentów osłonięta jest metalową pokrywą o gładkich powierzchniach malowaną proszkowo?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 259

Część 4 
Fotele do dializ
Czy Zamawiający w pkt 16. dopuści fotel gdzie segment nożny wyposażony jest w podnóżek z regulacją jego położenia w zależności od wzrostu pacjenta -blokada podnóżka zwalniana elementami ( pokrętłami  ) dociskowymi  w części nożnej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 260

Część 4 
Fotele do dializ
Czy Zamawiający pisząc w pkt 17. SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Z BL. BOCZNYM i w kolejnych punktach opisując jej parametry, wymaga w części 4 zestawu składającego się z fotela do dializ i szafki przyłóżkowej?
Odpowiedź: Tak.
Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadził poniższe modyfikacje do treści specyfikacji: 
1. Treść załącznika nr 1 do specyfikacji w zakresie pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: …………………….

………………………………………………………………………………………………………

*Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług”.”
2. Zapis w punkcie 3.2 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:

3.2.  
Zamówienie zostało podzielone na 4 części. 


część 1-4 - CPV: 33192120-9

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

3. Punkt „6.5.1.3 Dotyczy części 1: Certyfikat potwierdzający antybakteryjność lakieru i tworzywa - jony srebra, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a do specyfikacji” zostaje wykreślony.

4. Punkt „6.5.1.4 Dotyczy części 1: Certyfikaty dla obszyć, wydane przez niezależne uprawnione do tego podmioty, potwierdzające właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalność, zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a do specyfikacji”  zostaje wykreślony.

W załączeniu przekazuję załączniki nr 1 i 2 do pytań oraz zmodyfikowany formularz oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji), opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a – dot. części 1, 2, 3, 4) oraz wzór umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji).
[image: image15.jpg]
27
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
/ KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
[image: image16.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image17.jpg]ISOCERT



               [image: image18.jpg]ISOCERT



              [image: image19.png]ISOCERT



 [image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]




[image: image16.jpg][image: image17.jpg][image: image18.jpg][image: image19.png][image: image20.jpg][image: image21.jpg]