[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





    Kraków, dnia 10.10.2018 r.

Nr sprawy: DFP.271.179.2018.LS
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie aparatów laboratoryjnych wraz ze szkoleniem personelu.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację. 
Pytanie 1
Do części 4 i 5
Czy Zamawiający dopuszcza zmiane w zapisie dotyczącym gwarancji produkcji części zamiennych min. 10 lat, jako że standardowy czas wynosi 5 lat od momentu zakończenia produkcji urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w części 4 i 5 na „… dostępności części zamiennych przez okres minimum 5 lat”. Równocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia w zakresie części 4 i 5 sposób oceny niniejszego parametru na dodatkowo punktowany (zgodnie z sposobem wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia).
Pytanie 2
Do części 4 i 5
Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie zapisu: "  Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) " jako że taka dokumentacja stanowi tajemnicę firmy i nie jest udostępniania podmiotom zewnętrzym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla w opisie przedmiotu zamówienia w części 4 punkt 46 oraz w części 5 punkt 73. Zamianie ulega treść wzoru umowy. 
Pytanie 3

Do części 4
Czy Zamawiający dopuszcza pominięcie wyposażenia urządzenia  w płytkę konwertora światła UV umożliwiającą pracę z podświetlaniem światłem białym w transmisji ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla w opisie przedmiotu zamówienia w części 4 punkt 13.
Pytanie 4

Część nr 3 i nr 10.

     Obiektyw o dużych odległościach roboczych:

     - plan apo 60x/NA1.40, odległość robocza powyżej 12mm 

     - plan apo 100x/NA1.40, odległość robocza powyżej 12mm
Część nr 11.

     Obiektyw o dużych odległościach roboczych:

      - plan achromat 40x/NA0.65, odległość robocza powyżej 55mm
Obiektywy do wymaganych mikroskopów biologicznych nie mają tak dużych odległości roboczych.
Czy podany parametr odległości roboczej dla w/w obiektywów nie zawiera pomyłki pisarskiej, i nie powinno być:
Opis odległości roboczych obiektywów:

     - plan apo 60x/NA1.40, odległość robocza powyżej 1,2mm 

     - plan apo 100x/NA1.40, odległość robocza powyżej 1,2mm
     - plan achromat 40x/NA0.65, odległość robocza powyżej 0,55mm
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w części 3 (p. 8), w części 10 (p. 8), w części 11 (p. 8) zmienił odległości robocze niektórych obiektywów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 5 

Dotyczy: Pakietu nr 14
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu w Opisie przedmiotu zamówienia, zał. Nr 1a do SIWZ, część 14, pkt. 30  „przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii do 3 dni)” 

Na

Odbiór uszkodzonego sprzętu do 3 dni na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Co  byłoby zgodne z zapisem w wzorze Umowy par. 5 pkt. 4., który stanowi załącznik do SIWZ.
Uzasadnienie:

dokładna diagnostyka uszkodzonego sprzętu wymaga specjalistycznego sprzętu, dużych rozmiarów, dlatego preferowane są naprawy w serwisie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w części 14 na odbiór uszkodzonego sprzętu do 3 dni na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wzór umowy pozostaje bez zmian. 
Pytanie 6

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu w Opisie przedmiotu zamówienia, zał. Nr 1a do SIWZ, część 14, pkt. 31  „czas naprawy usterki do 7 dni” 

Na „czas naprawy usterki do 14 dni” 
Uzasadnienie:

Serwis techniczny mieści się na terenie Niemiec, czas przesyłki do oraz z Niemiec trwa ok 6 dni.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w zakresie części 14 na czas naprawy usterki „do 14 dni (dotyczy dni roboczych)”. Równocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia w części 14 sposób oceny niniejszego parametru na dodatkowo punktowany (zgodnie z sposobem wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia). Zmianie ulega treść wzoru umowy.
Pytanie 7

Dotyczy pkt. 6.5.1.2 SIWZ oraz par. 2 ust. 4 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby tylko te produkty spełniały wymagania ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych, które muszą podlegać ww. ustawie ze względu na swoją klasyfikację? 

Uzasadnienie: Nie wszystkie oferowane wyroby są wyrobami medycznym. Klasyfikacji wyrobów/odczynników wg Dyrektywy nr 98/79/EU lub 93/42/EU decyduje wytwórca danego wyrobu, a wyroby niesklasyfikowane jako wyroby medyczne nie podlegają Ustawie o Wyrobach Medycznych (nie są objęte obowiązkiem posiadania deklaracji zgodności CE), nie podlegają rejestracji i polskie prawo nie narzuca obowiązku posiadania specjalnych dopuszczeń dla takich wyrobów. 
W związku z powyższym prosimy o dodanie do pkt. 6.5.1.2 SIWZ oraz par. 2 ust. 4 wzoru umowy zastrzeżenia: „o ile dotyczy”
Odpowiedź: Zgodnie z punktem 6.5.1.2. specyfikacji Zamawiający wymaga: „Certyfikat lub Deklaracja zgodności CE dla oferowanego sprzętu”. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść wzoru umowy.
Pytanie 8 

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość potwierdzenia parametrów granicznych, wyspecjalizowanymi oryginalnymi ulotkami w jęz. angielskim. 

Oryginalna ulotka zawiera szeroki i wyczerpujący opis możliwych konfiguracji systemów (bardzo dużą liczbę schematów rozbudowy, elementów, które w sposób dosłowny nie są tłumaczone na język polski) w zależności od potrzeb użytkownika. 
Dopuszczenie materiałów w jęz. angielskim pozwoli na szczegółowe potwierdzenie wszystkich wymaganych parametrów.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w części 1, 2 i 7. Zamawiający dopuszcza również w zakresie części 1, 2 i 7 dostarczenie instrukcji obsługi (o której mowa w części 1 p. 39, w części 2 p. 21, w części 7 p. 30) w języku „polskim lub angielskim”.
Pytanie 9

Dotyczy części nr 1 – załącznik nr 1a poz. 36 oraz par. 4 ust. 3 wzoru umowy
Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia wraz z analizatorem dokument serwisowej w języku polskim. 

Dokumentem przeznaczonym dla użytkownika jest instrukcja obsługi dostarczana standardowo wraz z analizatorem. Instrukcja obsługi zawiera wszelkie dane przeznaczone dla użytkownika, dotyczące funkcjonowania i eksploatacji sprzętu jak również wytyczne dot. postępowania w sytuacji awarii sprzętu.

Jedynym upoważnionym podmiotem mogącym wykonywać czynności serwisowe jest autoryzowany serwis, ingerencja innych podmiotów wiąże się z utratą gwarancji na dostarczony sprzęt.

W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od konieczności dostarczenia dokumentacji  serwisowej.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla w opisie przedmiotu zamówienia w części 1 punkt 36. Zmianie ulega wzór umowy.
Pytanie 10 

Dotyczy części nr 1 – załącznik nr 1a poz. 32

Dotyczy części nr 2 – załącznik nr 1a poz. 13

Dotyczy części nr 7 – załącznik nr 1a poz. 23

Dotyczy wzoru umowy par. 5 ust 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego? 

Obowiązek taki ciążący na Wykonawcy powoduje, iż jest on zobligowany do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli Wykonawcy przedstawić ofertę korzystniejszą pod względem finansowym.
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego w zakresie części 1 (punkt 32), części 2 (punkt 14) i części 7 (punkt 23). W związku z tym wykreśla w opisie przedmiotu zamówienia wskazane punkty (części 1 p. 32, części 2 p. 14, części 7 p. 23). Zmianie ulega wzór umowy.
Pytanie 11

Dotyczy części nr 2 – załącznik nr 1a poz. 18 oraz par. 4 ust. 3 wzoru umowy

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia wraz z analizatorem dokument serwisowej w języku polskim. 

Dokumentem przeznaczonym dla użytkownika jest instrukcja obsługi dostarczana standardowo wraz z analizatorem. Instrukcja obsługi zawiera wszelkie dane przeznaczone dla użytkownika, dotyczące funkcjonowania i eksploatacji sprzętu jak również wytyczne dot. postępowania w sytuacji awarii sprzętu.

Jedynym upoważnionym podmiotem mogącym wykonywać czynności serwisowe jest autoryzowany serwis, ingerencja innych podmiotów wiąże się z utratą gwarancji na dostarczony sprzęt.

W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od konieczności dostarczenia dokumentacji  serwisowej.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla w opisie przedmiotu zamówienia w części 2 punkt 18. Zmianie ulega wzór umowy.
Pytanie 12

Dotyczy części nr 7 – załącznik nr 1a poz. 27 oraz par. 4 ust. 3 wzoru umowy

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia wraz z analizatorem dokument serwisowej w języku polskim. 

Dokumentem przeznaczonym dla użytkownika jest instrukcja obsługi dostarczana standardowo wraz z analizatorem. Instrukcja obsługi zawiera wszelkie dane przeznaczone dla użytkownika, dotyczące funkcjonowania i eksploatacji sprzętu jak również wytyczne dot. postępowania w sytuacji awarii sprzętu.

Jedynym upoważnionym podmiotem mogącym wykonywać czynności serwisowe jest autoryzowany serwis, ingerencja innych podmiotów wiąże się z utratą gwarancji na dostarczony sprzęt.

W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od konieczności dostarczenia dokumentacji  serwisowej.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla w opisie przedmiotu zamówienia w części 7 punkt 27. Zmianie ulega wzór umowy. 
Pytanie 13 

Dotyczy wzoru umowy par. 11

Prosimy o doprecyzowanie, że w przypadku wyboru ofert w kilku częściach złożonych przez jednego Wykonawcę kary umowne będą naliczane od wartości części, której opóźnienie/nienależyte wykonanie umowy dotyczy, nie zaś od wartości wszystkich wybranych części.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż naliczanie kar umownych będzie rozpatrywane indywidualnie mając każdorazowo na uwadze zaistniały, konkretny stan faktyczny. Ze względu na mnogość możliwych naruszeń i ich niejednolity charakter Zamawiający wyjaśnia, że zastosowanie mogą znaleźć ust. 1-4 paragrafu 11 wzoru umowy. Przed naliczeniem kary umownej zastosowanie znajdzie ust. 7 paragrafu 11 wzoru umowy. Niezależnie od powyższego zasadnym pozostaje przyjęcie, iż ze względu na odrębny charakter części zamówienia kary umowne winny być naliczane odpowiednio w stosunku do ceny jaką Wykonawca zaoferował w ramach realizacji danej części przedmiotu zamówienia. 
Pytanie 14

Dotyczy część 3 – mikroskop diagnostyczny Ad. Punkt 4.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie układu oświetlenia LED w tylnej części statywu, czasem pracy powyżej 50 000 h zapewniającego 100% równo oświetlonego pola widzenia i niewymagającego stosowania dodatkowych soczewek wieloogniskujących? Dodatkowe elementy optyczne w drodze optycznej (soczewki, mikrosoczewki) powodują zmniejszenie intensywności oświetlenia preparatu i wymagają stosowania zwiększonej mocy źródła światła, co przekłada się na jego stabilność i żywotność.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.
Pytanie 15 

Dotyczy część 3 – mikroskop diagnostyczny Ad. Punkt 8.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy opisując parametry obiektyw, Zamawiający nie popełnił błędu przy specyfikowaniu odległości roboczych dla obiektywów plan apo 60x i plan apo 100x? Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu obiektywów spełniających poniższe parametry:

- plan fluoryt 20x/NA0.55, odległość robocza 1,2mm

- plan apo 63x/NA1.40, odległość robocza 0,14mm, obiektyw olejowy

- plan apo 100x/NA1.40, odległość robocza 0,13mm, obiektyw olejowy
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza obiektywu plan fluoryt 20x/NA0.55, odległość robocza 1,2mm. Zamawiający dopuszcza natomiast obiektywy: plan apo 63x/NA1.40, odległość robocza 0,14mm, obiektyw olejowy oraz plan apo 100x/NA1.40, odległość robocza 0,13mm, obiektyw olejowy.
Pytanie 16

Dotyczy część 3 – mikroskop diagnostyczny Ad. Punkt. 9.

Czy Zamawiający dopuści filtr zielony o średnicy 32mm pasujący konstrukcyjnie do oferowanego mikroskopu?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 17

Dotyczy część 10 – mikroskop diagnostyczny Ad. Punkt 4.
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie układu oświetlenia LED w tylnej części statywu, czasem pracy powyżej 50 000 h zapewniającego 100% równo oświetlonego pola widzenia i niewymagającego stosowania dodatkowych soczewek wieloogniskujących? Dodatkowe elementy optyczne w drodze optycznej (soczewki, mikrosoczewki) powodują zmniejszenie intensywności oświetlenia preparatu i wymagają stosowania zwiększonej mocy źródła światła, co przekłada się na jego stabilność i żywotność.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 18

Dotyczy część 10 – mikroskop diagnostyczny Ad. Punkt 8

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy opisując parametry obiektyw, Zamawiający nie popełnił błędu przy specyfikowaniu odległości roboczych dla obiektywów plan apo 60x i plan apo 100x? Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu obiektywów spełniających poniższe parametry:

- plan fluoryt 20x/NA0.55, odległość robocza 1,2mm

- plan apo 63x/NA1.40, odległość robocza 0,14mm, obiektyw olejowy

- plan apo 100x/NA1.40, odległość robocza 0,13mm, obiektyw olejowy
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza obiektywu plan fluoryt 20x/NA0.55, odległość robocza 1,2mm. Zamawiający dopuszcza natomiast obiektywy: plan apo 63x/NA1.40, odległość robocza 0,14mm, obiektyw olejowy oraz plan apo 100x/NA1.40, odległość robocza 0,13mm, obiektyw olejowy.
Pytanie 19

Dotyczy część 10 – mikroskop diagnostyczny Ad. Punkt 9

Czy Zamawiający dopuści filtr zielony o średnicy 32mm pasujący konstrukcyjnie do oferowanego mikroskopu?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 20

Dotyczy część 10 – mikroskop diagnostyczny Ad. Punkt 10

Czy z uwagi na wysoką cytotoksyczność i silne wypalanie preparatów poprzez oświetlenie epifluorescencyjne o mocy 200W, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oświetlenia o mocy 120W spełniającego wszystkie wymagane parametry.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 21

Dotyczy część 11 – mikroskop diagnostyczny Ad. Punkt 4

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie układu oświetlenia LED w tylnej części statywu, czasem pracy powyżej 50 000 h zapewniającego 100% równo oświetlonego pola widzenia i niewymagającego stosowania dodatkowych soczewek wieloogniskujących? Dodatkowe elementy optyczne w drodze optycznej (soczewki, mikrosoczewki) powodują zmniejszenie intensywności oświetlenia preparatu i wymagają stosowania zwiększonej mocy źródła światła, co przekłada się na jego stabilność i żywotność.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 22

Dotyczy część 11 – mikroskop diagnostyczny Ad. Punkt 8

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy opisując parametry obiektyw, Zamawiający nie popełnił błędu przy specyfikowaniu odległości roboczych dla obiektywów plan achromat 40x oraz 100x? Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu obiektywów spełniających poniższe parametry:

- plan achromat 20x/NA0.40, odległość robocza 0,92mm

- plan achromat 40x/NA0.65, odległość robocza 0,36mm 

- plan achromat 100x/NA1.25, odległość robocza 0,12mm, obiektyw olejowy
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

Równocześnie Zamawiający informuje, iż zmienił parametr dotyczący odległości roboczej w obiektywie plan achromat 40x/NA0.65 na następujący: „powyżej 0,55mm”.
Pytanie 23

Dotyczy część 11 – mikroskop diagnostyczny Ad. Punkt 10

Czy Zamawiający dopuści kamerę o parametrach przewyższających wymagane, które są podane poniżej:

- rozdzielczość  10mln pikseli

- przesyłanie obrazu przez port USB 2,0

- przetwornik typu CMOS, 1/ 2/3"

- częstotliwość wyświetlania klatek: 30 przy rozdzielczości: 1920x1080 (FullHD) 

- rozmiar piksela: 2,35x2,35 mikrona

- balans bieli: ręczny i automatyczny
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z wyłączeniem przesyłania obrazu przez port USB 2,0 czego Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 24

Część nr 14
Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie systemu, w którym zachodzi transport cieczy w obrębie kartridża? Zastosowana technologia zapewnia otrzymanie bardzo dobrych jakościowo izolatów. W przypadku izolacji DNA z 200 µl krwi pełnej średnia ilość uzyskanego DNA wynosi 6µg.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie 25

Część nr 14
Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie instrumentu, w którym w jednym cyklu izolacji jest możliwość wyboru jednej objętości elucji? Oferowany system  ma możliwość elucji w 30 µl (zestaw do analiz kryminalistycznych), 60 µl, 100 µl, 150 µl i 200 µl.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie 26

Część nr 14
Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie instrumentu z wbudowanym 7-calowym, kolorowym ekranem dotykowym? Oferowany instrument jest obsługiwany przy użyciu ekranu dotykowego  i nie wymaga instalacji tabletu PC, dlatego też nie posiada uchwytu na tablet.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie 27

Część nr 14
Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie instrumentu  o wadze 78 kg? Większa waga instrumentu jest związana z wbudowaną drukarką, wbudowanym spektrofotometrem, zastosowaniem holderów na próbki (możliwość izolacji z 200, 400 lub 1200 µl) oraz możliwością wykonania pełnego procesu deparafinizacji wewnątrz instrumentu (wbudowany blok grzewczy).
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie 28

Część nr 14
Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie systemu z czytnikiem barcodów, z możliwością podłączenia do LIMS? Wbudowane oprogramowanie umożliwiające skanowanie barcodów i zapisywanie zeskanowanych kodów.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie 29

Część nr 14
Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie instrumentu z wbudowaną drukarką termiczną? Instrument posiada już wbudowaną drukarkę i nie ma możliwości podłączenia jej poprzez port USB.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie 30

Część nr 12
Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o szerokości zewnętrznej 1305 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 31

Część nr 12
Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie komory, w której na wyświetlaczu nie ma informacji dotyczącej stopnia zużycia filtrów? Czas pracy filtrów w tej komorze można określić na podstawie czasu pracy wentylatorów.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.
Pytanie 32

Część nr 12
Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie komory laminarnej, która jest obsługiwana tylko z poziomu wyświetlacza znajdującego się na zewnątrz komory  i nie posiada pilota oraz funkcji opóźnionego startu? W związku z tym, że wyświetlacz znajduje się na zewnątrz komory nie istnieje ryzyko przenoszenia ewentualnych skażeń z  i do komory, tak jak w przypadku panelów sterowania umieszczonych wewnątrz komory. Dlatego też nie jest potrzebny pilot do sterowania urządzeniem.  Komora posiada moduł ekonomiczny, który umożliwia utrzymanie  komory laminarnej w ciągłej gotowości do pracy przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii do maksymalnej wartości 37 VA i redukcji głośności do poziomu 37 dBa (sterowany z poziomu wyświetlacz).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.
Pytanie 33

Część nr 12
Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie komory laminarnej wyposażonej w jedną lampę UV? Oferowana lampa UV jest zainstalowana na magnesie co umożliwia jej dowolne umieszczenie wewnątrz komory i zapewnia dokładną sterylizację całego blatu roboczego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.
Pytanie 34

Dotyczy pakietu nr 8
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę podłączenia kamery z Gigabit Ethernet na podłączenie USB 3.0?

Uzasadnienie

Oferent zaoferuje kamerę o lepszych parametrach. Kamera opisana w specyfikacji nie jest już dostępna w ofercie producenta.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmodyfikował w zakresie części 13 brzmienie parametrów wskazanych w punktach  8 i 11 zgodnie z zmianami przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji – część 13). Zamawiający wykreślił również w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a specyfikacji) w zakresie części 16 punkt 38.
W załączeniu przekazuję opis przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji) w zakresie części: 1-5, 7-8, 10-14, oraz wzór umowy (stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji) uwzględniające powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.
Informuję, że, termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 17.10.2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2018 r. o godz. 12:35. Pozostałe informacje dotyczące składania 
i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
[image: image1.png]
8
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]