DFP.271.105.2019.ADB

Załącznik nr 1a do specyfikacji

Załącznik nr …… do umowy

Część 1

	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa aparatu USG (1 szt.) na OK Ginekologii i Perinatologii wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu




Uwagi i objaśnienia:

-
Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

-
Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

-
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

-
Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2019), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

-
W przypadku punktacji proporcjonalnej ocena jest przeprowadzana w sposób następujący: oferta zawierająca najkorzystniejszą wartość otrzymuje maksymalną liczę punktów, wszystkie pozostałe proporcjonalnie mniej w stosunku do najkorzystniejszej wartości.

-          Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent / kraj produkcji: .....................................
Rok produkcji (min. 2019): …..............................
Klasa wyrobu medycznego: ....................................
	Lp. 
	Przedmiot zamówienia 
	Liczba sztuk
	Cena jednostkowa brutto sprzętu (w zł)
	A: Cena brutto sprzętu (w zł)

	1.
	Aparat USG na OK Ginekologii i Perinatologii
	1
	
	

	
	
	
	

	
	B: Cena brutto dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia (w zł):
	


	A+ B: Cena brutto oferty (w zł)
	


PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

	LP
	PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY
	SPOSÓB OCENY

	1. 
	Cyfrowy aparat ultrasonograficzny, klasy PREMIUM, dedykowany do badań ginekologiczno-położniczych z obrazowaniem 3/4D z głowic wolumetrycznych
	TAK, podać
	
	----

	2. 
	Liczba cyfrowych kanałów przetwarzania min. 8 000 000 
	TAK, podać
	
	----

	3. 
	Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 1÷18 MHz
	TAK, podać
	
	----

	4. 
	Dynamika systemu min. 270 dB
	TAK, podać
	
	270-350 dB – 0 punktów

Powyżej 350 dB – 5 punktów



	5. 
	Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame Rate) w trybie B-mode min. 2 700 obrazów/s. 
	TAK, podać
	
	----

	6. 
	Liczba niezależnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych elektronicznych min. 4 
	TAK, podać
	
	----

	7. 
	Podświetlenie gniazd głowic ultradźwiękowych
	TAK/NIE, podać
	
	Tak – 5 pkt

Nie – 0 pkt

	8. 
	Elektryczna regulacja wysokości konsoli góra/dół
	TAK, podać
	
	----

	9. 
	Regulacja położenia konsoli z elektromechaniczną blokadą w płaszczyźnie poziomej tak zwany pływający pulpit
	TAK/NIE, podać
	
	Tak – 5 pkt

Nie – 0 pkt

	10. 
	Monitor OLED/LCD LED, minimum 21", zamocowany do aparatu przy pomocy przegubowego ramienia, rozdzielczość min. 1920 x 1080; niezależna regulacja położenia względem pulpitu. 
	TAK, podać
	
	Poniżej 22 cale – 0 punktów

22 cale i więcej – 5 punktów

	11. 
	Wbudowany w aparat panel z ekranem dotykowym min. 12”, wykonanym w technologii MultiTouch, do sterowania funkcjami aparatu. 
	TAK, podać
	
	≤  12-13 – 1 pkt

> 13 – 5 pkt

	12. 
	Klawiatura alfanumeryczna zintegrowana z pulpitem lub wysuwana spod pulpitu
	TAK/NIE, podać
	
	Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

	13. 
	Wbudowany w aparat printer czarno-biały.
	TAK, podać
	
	----

	14. 
	Wbudowany w aparat dysk twardy o pojemności min. 500 GB. 
	TAK, podać
	
	----

	15. 
	Pamięć CINE 
	TAK, podać
	
	----

	16. 
	Archiwizacja sekwencji z pamięci CINE  na dysku twardym oraz na płytach DVD i CD/RW.
	TAK, podać
	
	----

	17. 
	Wbudowana w aparat baza danych pacjentów
	TAK, podać
	
	----

	18. 
	Eksport obrazów i ruchomych pętli obrazowych na płyty CD / DVD oraz nośniki USB w powszechnie stosowanych formatach:  AVI, JPEG,BMP, TIFF, DICOM oraz w formatach drukarek 3D
	TAK, podać
	
	----

	19. 
	Generowanie raportów z możliwością wydruku na drukarkach zewnętrznych.
	TAK, podać
	
	----

	20. 
	Dostępne aplikacje :

- badania ginekologiczne

- badania jamy brzusznej

- badania kardiologiczne: echo płodu

- badania małych i powierzchniowych narządów

- badania naczyniowe: tętnice i żyły  

- badania transkranialne 

- badania pediatryczne i badania  neonatologiczne 

- badania położnicze

- badania tarczycy, sutków i jąder.

- badania urologiczne
	TAK, podać
	
	----

	21. 
	Zoom dla obrazów „na żywo”: minimum 20x. 
	TAK, podać
	
	----

	22. 
	Zoom dla zatrzymanych obrazów i pętli obrazowych min. 20x. 
	TAK, podać
	
	----

	23. 
	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym ze zwiększeniem rozdzielczości liniowej i czasowej obrazu poprzez ograniczenie pola skanowania do powiększonego wycinka 
	TAK, podać
	
	----

	24. 
	Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym.
	TAK/NIE, podać
	
	Tak – 2 pkt

Nie – 0 pkt

	25. 
	Oprogramowanie służące do poprawy wizualizacji struktur wewnątrzczaszkowych płodu w 3 trymestrze, likwidujące szumy i cienie akustyczne powstałe na skutek przejścia wiązki ultradźwiękowej przez czaszkę płodu. Oprogramowanie wykorzystujące 2 naprzemiennie nadawane i odbierane częstotliwości z dolnego oraz górnego pasma pracy głowicy.
	TAK/NIE, podać
	
	Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

	26. 
	Tryby obrazowania:

- B-mode 

- M-mode

- M-mode Kolorowy 

- Doppler Kolorowy (CD)

- Power Doppler (PD) o podwyższonej czułości, ze znakowaniem kierunku przepływu

- Doppler Kolorowy Tkankowy

- Doppler Pulsacyjny (PWD)

- Doppler Fali Ciągłej realizowany na minimum jednej głowicy dostarczonej z aparatemwraz z pomiarami kardiologicznymi
	TAK/NIE, podać
	
	Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

	27. 
	Obrazowanie przepływów w trybie B-mode metodą niedopplerowską
	TAK
	
	----

	28. 
	Głębokość penetracji w obrazowaniu 2D min. 40 cm. 
	TAK, podać
	
	----

	29. 
	Liczba regulowanych ognisk obrazowania min. 4
	TAK, podać
	
	----

	30. 
	Uchylność bramki dopplerowskiej w trybie CD min. ±20º
	TAK, podać
	
	----

	31. 
	Zakres regulacji bramki dopplerowskiej w trybie Doppler Pulsacyjny min. 0,7÷15 mm. 
	TAK, podać
	
	Do 15 mm – 0 punktów

Powyżej 15 mm – 5 punktów ----

	32. 
	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D (skala szarości, TGC) przy pomocy jednego przycisku.
	TAK, podać
	
	----

	33. 
	Automatyczna optymalizacja spektrum Dopplera Pulsacyjnego (linia bazowa, skala prędkości) przy pomocy jednego przycisku. 
	TAK, podać
	
	----

	34. 
	Obrazowanie krzyżowe typu Compound: wysyłanie ultradźwięków pod różnymi kątami z regulacją parametrów min. 9 kątów
	TAK, podać
	
	----

	35. 
	Funkcja redukcji szumów ultradźwiękowych z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek; z regulacją stopnia działania.
	TAK, podać
	
	----

	36. 
	Pełne oprogramowanie pomiarowe położniczo-ginekologiczne. 
	TAK, podać
	
	----

	37. 
	Obrazowanie 3D/4D, dostępne dla głowic wolumetrycznych konweksowych, i endowaginalnych, w czasie rzeczywistym z możliwością  obrazowania tzw. tomograficznego (TUI) oraz algorytmem renderingu 3D/4D, umożliwiającym otrzymanie obrazu o regulowanym wirtualnym kierunku oświetlenia dla realistycznej projekcji 3D 
	TAK, podać
	
	----

	38. 
	Automatyczna optymalizacja płaszczyzny rekonstrukcji 3D, umożliwiająca dopasowanie do anatomii badanych struktur w czasie rzeczywistym.
	TAK, podać
	
	----

	39. 
	Półautomatyczny pomiar IT oraz przezierności NT Oprogramowanie w sposób automatyczny znajduje granice fałdu we wskazanym przez użytkownika obszarze a następnie wyświetla maksymalną wartość NT oraz IT
	TAK, podać
	
	----

	40. 
	Funkcja wizualizacji płaszczyzny prostopadłej do zaznaczonej dowolnej krzywej na obrazie, wizualizacja struktur zagiętych np. kręgosłup płodu, endometrium na całej długości wraz z regulacją grubości warstwy.
	TAK, podać
	
	----

	41. 
	Funkcja czasowo-przestrzennej korelacji obrazu trójwymiarowego w trybie B-mode i skojarzeniu z Dopplerem Kolorowym, dwukierunkowym Power Dopplerem do oceny serca płodu.

	TAK, podać
	
	----

	42. 
	Rendering przestrzenny w Dopplerze kolorowym do wizualizacji rzeczywistego układu badanych struktur naczyniowych lub funkcja trójwymiarowej wizualizacji przepływu, która pomaga intuicyjnie zrozumieć strukturę przepływu krwi i małych naczyń krwionośnych w obrazowaniu 2D
	TAK, podać
	
	----

	43. 
	Tryb regulowanej przezierności struktur anatomicznych w renderingu 3D/4D do wizualizacji struktur wewnętrznych płodu
	TAK, podać
	
	----

	44. 
	Zaawansowana redukcja szumów i artefaktów podczas obrazowania wolumetrycznego
	TAK, podać
	
	----

	45. 
	Obrazowanie w rozszerzonym trybie Power Doppler z bardzo wysoką czułością i rozdzielczością, z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów.
	TAK, podać
	
	----

	46. 
	Funkcja automatyzacji podstawowych pomiarów biometrycznych na obrazie 2D, w tym: BPD, AC, HC, FL, HL
	TAK, podać
	
	----

	47. 
	Zaawansowane obrazowanie 4D umożliwiające zrobienie bardzo realistycznych projekcji płodu, co pozwala na dokładniejszą i szybszą diagnostykę wad u płodu. Oprogramowanie wyposażone w funkcje przezierności tkanki (z możliwością zmiany natężenia transparencji/przezierności) oraz wirtualnego oświetlania struktury z dowolnego kąta wraz z efektem rentgena (dla uwidocznienia struktur anatomicznych wewnątrz płodu) oraz funkcję trójwymiarowej wizualizacji przepływów w Dopplerze Kolorowym z efektem świetlnych refleksów odbijających się od powierzchni Dopplera Kolorowego w zależności od kąta padania wirtualnego światła.
	TAK, podać
	
	----

	48. 
	Gotowość do transmisji danych obrazowych w standardzie DICOM 3.0. oraz Dicom Q/R
	TAK/NIE, podać
	
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt

	49. 
	Funkcja rejestracji całego badania na dyskach USB lub płytach DVD
	TAK, podać
	
	----

	50. 
	Głowice ultradźwiękowe
	
	
	----

	51. 
	Głowica endokawitarna wolumetryczna 3/4D 
	TAK, podać
	
	----

	52. 
	Pasmo przenoszenia  min. 5÷ 10 MHz 
	TAK, podać
	
	5÷ 10 MHz – 0 pkt.

Największy zakres – 5 pkt. 

Pozostałe proporcjonalnie do największego

	53. 
	Ilość kryształów piezoelektrycznych min. 192
	TAK, podać
	
	192 – 0 pkt

Największa – 5 pkt.

Pozostałe proporcjonalnie do największej

	54. 
	Kąt obrazowania min. 180º x 120º
	TAK, podać
	
	

	55. 
	Głowica wolumetryczna wykonana w 3/4D typu convex
	TAK, podać
	
	----

	56. 
	Pasmo przenoszenia min. 2÷8 MHz 
	TAK, podać
	
	----

	57. 
	Ilość kryształów piezoelektrycznych: minimum 192. 
	TAK, podać
	
	192 – 0 pkt

Największa – 5 pkt.

Pozostałe proporcjonalnie do największej ----

	58. 
	Kąt obrazowania min. 90º  x 80º
	TAK, podać
	
	

	59. 
	Głowica konweksowa 2D wykonana w technologii monokryształu lub matrycowej
	TAK, podać
	
	----

	60. 
	Pasmo przenoszenia min. 3÷12 MHz 
	TAK, podać
	
	----

	61. 
	Ilość kryształów piezoelektrycznych min. 192
	TAK, podać
	
	----

	62. 
	Kąt skanowania min. 90º
	TAK, podać
	
	----

	63. 
	Głowica wykonana w technologii matrycowej lub monokryształu typu convex
	TAK, podać
	
	----

	64. 
	Pasmo przenoszenia min. 2÷5 MHz 
	TAK, podać
	
	----

	65. 
	Ilość kryształów piezoelektrycznych: minimum 192. 
	TAK, podać
	
	192 – 0 pkt

Największa – 5 pkt.

Pozostałe proporcjonalnie do największej ----

	66. 
	Kąt obrazowania min. 100º  
	TAK, podać
	
	

	67. 
	Możliwość rozbudowy
	
	
	----

	68. 
	Możliwość rozbudowy o aplikację służącą do automatycznej detekcji i obrysu granic pęcherzyków graffa w jajniku z uzyskanych danych 3D,  wraz z podaniem wymiarów każdego z nich
	TAK, podać


	
	----

	69. 
	Zasilanie aparatu z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz.
	TAK, podać
	
	----

	70. 
	Masa aparatu max.150 kg. 
	TAK, podać
	
	----

	71. 
	Aparat z możliwością wpięcia do sieci PACS/RIS/HIS posiadanej przez Zamawiającego (w zakresie obowiązków dostawcy aparatu – jest konfiguracja aparatu zgodna z wytycznymi administratora sieci PACS/RIS/HIS)
	tak
	
	----


WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
	LP
	PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY
	SPOSÓB OCENY

	
	Okres gwarancji [miesiące]
	>= 12
	
	najdłuższy okres – 10 pkt,

wymagane – 0 pkt,

inne proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu

	· 
	Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat
	tak
	
	---

	· 
	Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 3 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00 )
	<=3 dni
	
	3 dni – 0 pkt;

1 dzień – 5 pkt, 2 dni – 3 pkt

	· 
	Czas na naprawę usterki – do 7 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 14 dni

(dotyczy dni roboczych)
	tak
	
	---

	· 
	Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania

naprawy w ciągu 14 dni od zgłoszenia awarii
	tak
	
	---

	· 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny 
	tak
	
	---

	· 
	W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) 
	tak, podać ilość
	
	---

	· 
	Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku)
	podać
	
	jeden – 5 pkt, więcej – 0 pkt

	· 
	Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.)
	tak
	
	---

	· 
	Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi
	tak
	
	---

	· 
	Aparat jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy
	Tak/nie, podać
	
	Tak – 5 pkt

Nie – 0 pkt.


POZOSTAŁE WYMAGANIA

	LP
	PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY
	SPOSÓB OCENY

	· 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej                          i elektronicznej (pendrive lub płyta CD)
	tak
	
	---

	· 
	Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy
	tak
	
	---

	· 
	Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny (liczba osób do ustalenia; min. 5)
	tak
	
	---

	· 
	Aparat posiada  możliwość pełnej współpracy i integracji ze szpitalnymi sieciami informatycznymi
	tak
	
	---


                                                                                                                                                                                                                                              11

