[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 27.12.2018 r.
Numer sprawy: DFP. 271.228.2018.SP


DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i uruchomienie defibrylatorów 4 sztuki (DFP.271.228.2018.SP).
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje odpowiedzi na pytanie wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania od 1 do 4 dotyczą opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a do specyfikacji.
Pytanie nr 1

Dotyczy: Zakres energii defibrylacji 

Czy Zamawiający dopuści zakres energii defibrylacji w trybie ręcznym [J] w zakresie 5 - 360?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmian w Specyfikacji.
Zamawiający wymaga „Zakres energii defibrylacji w trybie ręcznym [J] w zakresie 
(5-200)”. Zaproponowany przez Wykonawcę zakres jest wyższy niż wymagany.
Pytanie nr 2

Dotyczy: Izolowane wzmacniacze EKG

Czy Zamawiający zrezygnuje z punktu 14?

Uzasadnienie: Wzmocnienie zapisu EKG nie ma potrzeby izolacji. Wzmacniacz działa tylko na czułość zapisu i nie posiada osobnego źródła zasilania z sieci elektrycznej. Jednocześnie defibrylator jest zgodny z normą IEC60601-1:1988+A1:1991+A2:1995 (Electrical Safety of Med. Electrical Devices). 

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmian, podtrzymuje dotychczasowy zapis specyfikacji.
Pytanie nr 3

Dotyczy: Wzmocnienie EKG

Czy Zamawiający dopuści wzmocnienie EKG [mm/mV] na czterech poziomach (5, 10, optimum, 15)?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmian, podtrzymuje dotychczasowy zapis specyfikacji.
Pytanie nr 4
Dotyczy: Kolorowy ekran

Czy Zamawiający dopuści wysoko-kontrastowy niebieski wyświetlacz TFT umożliwiający łatwy 
i wyjątkowo czytelny odczyt w najtrudniejszych warunkach.

Parametry ekranu:

- model TFT, LCD-Blue-Mode

- wymiary: 115x86mm (5.7")

- rozdzielczość: 320x240 pikseli

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmian, podtrzymuje dotychczasowy zapis specyfikacji.
[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]