[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok




     

Kraków, dnia 12.11.2019 r.
Nr sprawy: NSSU.DFP.271.86.2019.AJ
DO   WSZYSTKICH   WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację, uruchomienie chromatografu cieczowego HPLC i szkolenie personelu.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji:
Pytanie nr 1 

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy poczwórnej z manualnym zaworem upustowym oraz szybkoproporcjonującym zaworem mieszającym ? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga pompy z wbudowanym zaworem do autopłukania.
Pytanie nr 2 
Czy zamawiający dopuszcza precyzję nastrzyku na poziomie ≤0,25 % RSD dla 100 µl ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3
Czy zamawiający dopuszcza technikę „sample in the loop” polegającej na zastosowaniu igły oraz głowicy dozującej z zakresem nastrzyku od 0,1 do 500 µl? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 4
Czy zamawiający dopuszcza zakres ustawienia temperatury termostatu kolumn od 10 °C do 85 °C ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 5
Czy zamawiający dopuszcza dryf ≤0,9x10¯³ AU/h ? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6
Czy zamawiający dopuszcza celkę kontrolowaną temperaturowo ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 7
Czy zamawiający dopuszcza stałą szerokość pasma 20 nm ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 8
Czy zamawiający wymaga aby detektor fluorescencyjny posiadał zakres wzbudzania oraz emisji na poziomie 200-1200 nm ? Oraz posiadał możliwość analizy spektralnej danych jak w detektorze DAD ? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.
Pytanie nr 9
Czy zamawiający zrezygnuje z przyznawanych dodatkowych punktów w odniesieniu do lampy rtęciowej zarówno w detektorze diodowym DAD oraz fluorescencyjny ? Większość producentów aparatury nie stosuje takiej lampy, ze względu na brak takiej potrzeby.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zrezygnuje z punktacji. Dotyczy p.26 oraz p.31.

Pytanie nr 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora fluorescencyjnego o znacznie lepszych parametrach niż wymagane (w tym zbieranie widm 3D), cechującego się bardzo wysoką czułością, ale oferującego stałą szerokość wiązek wzbudzenia i emisji równą 20 nm – rozwiązanie technologiczne producenta? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, 
że Zamawiający zmienił treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia dodając p.17 do „Warunków Gwarancji i Serwisu”.
W załączeniu przekazuję załącznik nr 1a do specyfikacji uwzględniający modyfikacje wprowadzone przez Zamawiającego oraz modyfikuje wprowadzone udzielonymi powyżej odpowiedziami.

[image: image1.jpg]
2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image2.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image3.jpg]ISOCERT



               [image: image4.jpg]ISOCERT



              [image: image5.png]ISOCERT



             [image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


          

[image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.png][image: image6.jpg][image: image7.jpg]