[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 20.12.2018 r.
Nr sprawy: DFP.271.200.2018.KK 





Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników, materiałów zużywalnych oraz dzierżawę aparatów dla Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1
Część 1: Czy zamawiający dopuszcza zestaw do izolacji zwalidowany jedynie na materiały: krew obwodową, surowicę oraz osocze?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 2 
Część 2: Czy zamawiający dopuszcza zestaw do izolacji zwalidowany na materiały: krew obwodowa, hodowle komórkowe, zatopione w parafinie skrawki tkanki?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 3 
Cześć 2: Czy zamawiający dopuszcza zestaw niezawierający w składzie Carrier RNA (nośnikowego RNA), lecz dostarczony oddzielnie?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw niezawierający w składzie Carrier RNA (nośnikowego RNA), lecz dostarczony oddzielnie. 
Pytanie 4

Par.1 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”? 

Odpowiedź: Z uwagi na rodzaj prowadzonej przez Zamawiającego działalności, jakim jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 5

Par. 1 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 6 

Par. 3 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu "W razie nieuznania reklamacji przez Wykonawcę Szpital Uniwersytecki uprawniony będzie do rowiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym. Ten sam skutek prawny (prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym) co w zdaniu poprzednim odnosi nieudzielenie przez Wykonawcę odpowiedzi na reklamację, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu."? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację.  

Pytanie 7

Par. 3 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu: "w terminie 7 dni roboczych, którego bieg rozpoczyna się począwszy od 14 dnia roboczego od daty zgłoszenia reklamacji, a kończy z upływem 21 dnia roboczego liczonego od dnia zgłoszenia reklamacji. Nieskorzystanie z powyższego uprawnienia w oznaczonym terminie powoduje jego wygaśnięcie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za nieodebrany nadliczbowy towar lub roszczenie oparte na innej podstawie prawnej, na co Wykonawca wyraża zgodę." 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację.  

Pytanie 8

Par. 4 ust. 2 lit. c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu: "pod rygorem kary umownej określonej w § 8 ust. 3 niniejszej umowy"? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację.  

Pytanie 9

Par. 4 ust. 4, ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? - zapisy dotyczą dzierżawy aparatu. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów. 

Paragraf 4 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

4. Należność za realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 lit. B umowy zostanie uiszczona przez Szpital Uniwersytecki w 36 miesięcznych częściach, każda w wysokości ……. zł brutto.6
6 Dotyczy części 3 i 5 

Paragraf 4 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

5. Wykonawca dostarczy do Szpitala Uniwersyteckiego w ciągu 3 dni roboczych liczonych od daty upływu miesięcznego okresu uprawniającego do naliczenia części czynszu fakturę opiewającą na kwotę odpowiadającą miesięcznej części, o której mowa w ust. 4 w dwóch egzemplarzach zawierającą: nazwę płatnika, nazwę odbiorcy, numer ośrodka kosztów, nr faktury, NIP dzierżawcy, nazwę przedmiotu dzierżawy, czynsz dzierżawny netto, %VAT, numer umowy na podstawie której następuje realizacja dzierżawy, numer postępowania przetargowego oraz osoby odpowiedzialne za akceptację faktur – Kierownik Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego, Kierownik Działu Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być umieszczone przez Wykonawcę  w dokumencie dołączonym do faktury. Faktura za ostatni miesiąc obowiązywania umowy zostanie dostarczona przez Wykonawcę nie wcześniej niż ostatniego dnia obowiązywania umowy i nie później niż 3 dnia następnego miesiąca.7
7 Dotyczy części 3 i 5 

Pytanie 10

Par. 4 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację.  

Pytanie 11

Par. 4 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia umowy tak, aby obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczył sytuacji, gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację.  

Pytanie 12

Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację.  

Pytanie 13

Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych? 

Uzasadnienie: 

Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację.  

Pytanie 14

Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’ 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację.  

Pytanie 15

Par. 8 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację.  

Pytanie 16

Par. 8 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację.  

Pytanie 17

Par. 8 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisów: "W przypadku naruszenia terminów, o których mowa w § 3 ust. 5, 8, 9, 10. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Szpitalowi Uniwersyteckiemu kary umownej w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1 lit. a) umowy za każdy dzień opóźnienia, zaś w przypadku naruszenia terminów, o których mowa w § 3a ust. 1, 3, 6, 8, 9, 10a i c lub 13 umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Szpitalowi Uniwersyteckiemu kary umownej w wysokości 1 % kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1 lit.b) umowy za każdy dzień opóźnienia." oraz "Trzeci przypadek naruszenia w każdym z 12 – miesięcznych okresów obowiązywania umowy terminów, o których mowa w § 4 ust. 2 lit. a) lub b) skutkować będzie naliczeniem przez Szpital Uniwersytecki kary umownej w wysokości 1% wartości brutto opóźnionej faktury za każdy dzień opóźnienia, jednak nie mniejszej niż 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100). Każde kolejne naruszenie ww. terminów w danym 12 – miesięcznym okresie obowiązywania umowy skutkuje nabyciem uprawnienia przez Szpital Uniwersytecki do naliczenia kary umownej w wysokości 1% wartości brutto opóźnionej faktury za każdy dzień opóźnienia, jednak nie mniejszej niż 100,00 zł. (słownie złotych: sto 00/100) za każdy dzień opóźnienia. Kara umowna nie może przekraczać 5 % kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy (w zakresie części której dotyczy naruszenie)"? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację.  

Pytanie 18
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 04.01.2019r.

Odpowiedź: Termin składania ofert został przesunięty na dzień 7.01.2019r.
Pytanie 19

Dotyczy części numer 2 

Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę zestawu posiadającego walidację producenta na ekstrakcję DNA z następujących materiałów: krew pełna, osocze, płyn mózgowo-rdzeniowy, mocz, wymazy, plwocina, BAL, aspirat, sperma, ślina? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
Pytanie 20
Dotyczy części numer 2 

Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę zestawu do izolacji DNA, który nie zawiera Carrier RNA? Carrier RNA ma wpływ wyłącznie na poprawę efektywności izolacji RNA a nie DNA. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 21
Dotyczy części numer 3 

Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę dwóch osobnych zestawów do identyfikacji: 

- zestaw 1 - Enterovirus; wirus Epstein-Barr (EBV); Herpes Simplex typu 1 oraz typu 2; ludzki Adenowirus; ludzki Cytomegalovirus (CMV); ludzki Herpesvirus 6 (HHV6) oraz HHV 7; Parechovirus; Parvovirus B19; Varicella zoster virus (VZV); 

- zestaw 2 - Haemophilus influenzae; Neisseria meningitidis; Streptococcus pneumoniae? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 22
Dotyczy części numer 5 

Czy Zamawiający dopuszcza w pkt. 1 zaproponowanie przez Wykonawcę zestawu do jakościowej analizy Legionella spp.? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis podany w pkt. 1 do cz. 5 załącznika 1b do specyfikacji i wymaga wykrycia DNA Legionella penumophila oraz jednoczasowo innych gatunków bakterii z rodzaju Legionella (Legionella spp.)
Pytanie 23
Dotyczy części numer 5 

Czy Zamawiający dopuszcza w pkt. 4 zaproponowanie zestawu CE IVD do jednoczasowego wykrywania DNA/RNA: Adenovirus/Rotavirus/Astrovirus/Norovirus GI i GII/Sapovirus? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis podany w pkt. 4 do cz. 5 załącznika 1b do Specyfikacji oraz jednocześnie dopuszcza zestaw do wykrywania DNA/RNA: Adenovirus/Rotavirus/Astrovirus/Norovirus GI i GII/Sapovirus   
Pytanie 24
Dotyczy części numer 5 

Czy Zamawiający dopuszcza w pkt. 5 zaproponowanie przez Wykonawcę zestawu CE IVD do wykrywania i różnicowania DNA Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealiticum/parvum, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae i Trichomonas vaginalis? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 25
Dotyczy części numer 5 

Czy Zamawiającemu w punkcie 8.1 załącznika nr 1b do specyfikacji chodzi o automatyczny analizator o zakresie oznaczeń odpowiadającym wykazowi badań określonemu w specyfikacji przetargowej dla części numer 4 czy numer 5?
Odpowiedź: Automatyczny analizator odpowiadający zakresowi badań określonemu w specyfikacji przetargowej dla części 5. Dokonano korekty w pkt. 8.1 załącznika 1b do specyfikacji błędnie podanej uprzednio części 4. 
Pytanie 26
Dotyczy części numer 2 

Czy Zamawiający wymaga zestawów ze znakiem CE IVD? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestawy nie posiadające znaku CE IVD. 
Pytanie 27
Dotyczy części numer 5 

Czy Zamawiający pisząc dla punktów 4 i 5 pakietu numer 5, że „Zestaw zawiera odczynniki niezbędne do przeprowadzenia nie więcej niż 90-100 reakcji” ma na myśli, że zestawy nie mogą zawierać więcej niż 90 czy więcej niż 100 reakcji? 

Odpowiedź: Oferowane zestawy winny zawierać odczynniki, które umożliwią przeprowadzenie od 90 do 100 reakcji. 
Pytanie 28
Dotyczy części numer 5 

Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie bądź wydzielenie z pakietu pozycji numer 8 - „Aparat do amplifikacji/detekcji w technologii Real time PCR” i zgodzi się na zaproponowanie odczynników, które będę zwalidowane z używanym przez Zamawiającego sprzętem (wymienionym w części 4 punkcie 1 pozycja numer 3 tj. LightCycler 2.0 (Roche), croBEE real time PCR System lub Rotor Gene Q)? Pozwoli to na przedstawienie oferty tańszej o koszty dzierżawy sprzętu. Deklarowana przez Zamawiającego ilość oznaczeń dla pakietu numer 5 zdaniem Wykonawcy nie wymaga osobnego aparatu real-time PCR dedykowanego tylko tym oznaczeniom. Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie oszczędzi zarówno pieniądze Zamawiającego, jak i nie będzie pociągało za sobą konieczności wydzielenia nowej przestrzeni w laboratorium pod kolejny aparat real-time PCR.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuję, że modyfikuje treść specyfikacji w zakresie pkt 6.5.1.2.

Zgodnie z dokonaną modyfikacją:

pkt 6.5.1.2 otrzymuje następujące brzmienie:
Certyfikat dla aparatów do diagnostyki medycznej in vitro (dotyczy cz. 3 i 5) oraz Certyfikat zgodności (Deklaracja zgodności) dla oferowanych produktów do diagnostyki medycznej in vitro (dotyczy cz. 3, 4 i 5). 
W załączeniu przekazuję zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia i parametrów granicznych stanowiący załącznik nr 1b do specyfikacji oraz załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór umowy).
Informuję, że w związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytania termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 7.01.2019 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.01.2019 r. o godz.12:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

[image: image1.png]
6
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]