[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok






Kraków, dnia 19.11.2019 r.

 Nr sprawy: NSSU.DFP.271.89.2019.AM
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń do obrazowania w stomatologii wraz z wyposażeniem dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) a także z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję Specyfikację.
Pytanie 1
Ad 7. Czy zamawiający dopuści aparat którego generator pracuje z częstotliwością z zakresu 80-160kHz. Wartość ta nie ma jakiegokolwiek znaczenia ani dla trwałości ani dla funkcjonalności urządzenia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.
Pytanie 2
Ad 11. Czy zamawiający dopuści dostarczone fabrycznie dedykowane krzesełko stomatologiczne, przeznaczone do wykonywania badań na siedząco?
Odpowiedź: Pkt 11 Opisu przedmiotu zamówienia nie dotyczy krzesła. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.
Pytanie 3
Ad. 21 Czy zamawiający dopuści aparat z minimalną objętością fi34x42mm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.
Pytanie 4
Ad. 22 Czy zamawiający dopuści aparat z maksymalną objętością fi200x100mm ( w opcji łączonych skanów fi200x170mm)
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.
Pytanie 5
Ad. 24 Czy zamawiający dopuści aparat wykonujący badania w objętości fi100x100mm z wokselem 150um?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.
Pytanie 6
Ad. 25 Czy zamawiający dopuści aparat wykonujacy badania w objętości fi200x100mm z wokselem 200um?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.
Pytanie 7
Ad. 37 Czy zamawiający dopuści aparat którego generator pracuje z częstotliwością z zakresu 66kHz. Wartość ta nie ma jakiegokolwiek znaczenia ani dla trwałości ani dla funkcjonalności urządzenia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.
Pytanie 8
Ad. 40 Czy zamawiający dopuści aparat z maksymalnym prądem anodowym 8mA?
Odpowiedź:  Zamawiając dopuszcza.
Pytanie 9
Ad. 48 i 49. Czy zamawiający dopuści czujnik o wielkości 39x25mm i wielkości pola obrazowania 30,6x20,7mm (633mm2)?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.
Pytanie 10
Ad. 54. Czy zamawiający zmieni zapis punktu 54 specyfikacji? Standard USB przewiduje maksymalną długość przewodu pasywnego 5m.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.
Pytanie 11
Ad. 69. Czy zamawiający dopuści skaner z dwoma rozmiarami końcówki skanującej?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.
W załączeniu przekazuję Opis przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 1a do Specyfikacji) uwzględniający wprowadzone zmiany.
[image: image1.jpg]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


          

[image: image2.jpg][image: image3.jpg]