[image: image3.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok




       

Kraków, dnia 03.09.2019 r.
NSSU.DFP.271.57.2019.EP
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia Rehabilitacji, przeznaczonej dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.

Czy Zamawiający wydzieli urządzenia z części pierwszej do odrębnych pakietów? Pozwoli to na zwiększenie liczby oferentów i uzyskanie korzystniejszej ceny.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.
Czy Zamawiający wyłączy z pakietu pierwszego aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej z fotelem 3 teslowym? Zwiększy to konkurencyjność i podniesie atrakcyjność ofert. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.

2a Czy Zamawiający dopuszcza kolorowy ekran dotykowy o rozmiarze 5.5 cala bez przycisku centralnego?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
2b Czy Zamawiający dopuszcza dwa aplikatory, jeden wbudowany w fotel i drugi do opracowania obszaru zabiegowego?

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający wyłączy z pakietu pierwszego aparat do masażu uciskowego? Zwiększy to konkurencyjność i podniesie atrakcyjność ofert. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.

3a Czy Zamawiający dopuszcza przycisk bezpieczeństwa, przerywający pracę urządzenia oraz pracę kompresora sprężarki w aparacie do masażu limfatycznego, zamiast awaryjnego odsysania komór?

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.
Część nr 12 - Podnośnik pacjenta – 1 szt. (Rehabilitacja) 

pkt. 6 

Czy Zamawiający dopuści regulacje podstawy – elektryczna min. szerokość zewnętrzna podstawy 755 mm, max. szerokość zewnętrzna podstawy 1371 mm
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.
Część nr 12 - Podnośnik pacjenta – 1 szt. (Rehabilitacja) 

pkt. 7 

Czy Zamawiający będzie wymagał (punktował) rozwiązanie gdzie podnośnik wyposażony jest w dwa pojemne akumulatory z zewnętrzną, przenośną ładowarką, możliwia to ciagłą pracę podnośnika przez 24 godz/dobę? 

Uzasadnienie: Dwa akumulatory pozwalają na stałą pracę podnośnika (jeden akumulator pracuje w urządzeniu, drugi naładowany w ładowarce gotowy do ewentualnej wymiany). Powyższe rozwiązanie jest zdecydowanie bardziej funkcjonalne od wymaganego (jeden akumulator), pozwala uniknąć sytuacji gdy nagle podczas korzystania z podnośnika akumulator się rozładuje i trzeba wtedy całym podnośnikiem podjechać do gniazdka, podpiąć kabel zasilający i czekać aż wbudowany w urządzenie akumulator znowu się naładuje.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga i nie punktuje.
Dotyczy części 6, Lp. 5 

Czy Zamawiający dopuszcza aparat wysokiej jakości system do rehabilitacji kardiologicznej z możliwością sterowania oraz transmisji danych pomiędzy ergometrem, bieżnią, a jednostką sterującą przy pomocy okablowania i złącza RS-232 i/lub USB?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy części 6, Lp. 40 

Czy Zamawiający dopuszcza aparat wysokiej jakości system do rehabilitacji kardiologicznej bez dźwiękowej sygnalizacji wciśnięcia wyłącznika bezpieczeństwa?
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pkt 40 części 6 jest nieobligatoryjny.
Dotyczy części 11 – szyna do kkd – szt. 1  Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 A do SIWZ 

Uprzejmie prosimy o przeanalizowanie naszych pytań, które mają na celu wyjaśnienie wszystkich wątpliwości i zaoferowanie jak najbardziej dopasowanego do Państwa potrzeb, zaawansowanego i klinicznie skutecznego sprzętu jakim są szyny (…)*. 

ad. l.p. 5 

Czy Zamawiający dopuści szynę do kkd umożliwiającą dodatkowo mobilizację stawu skokowego ruchem aktywnym począwszy od dowolnie wybranej pozycji zgięcia grzbietowo podeszwowego w pełnym, nieograniczonym zakresie kątowym z jednoczesną regulacją pozycji inwersji i ewersji stawu skokowego leczonego pacjenta oraz pełną regulacją wysokości oparć kończyny i układem kinematycznym gwarantującym fizjologiczny przebieg ruchu?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy części 11 – szyna do kkd – szt. 1  Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 A do SIWZ 

ad. l.p. 4 

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy pod pojęciem „regulacja ustawień w czasie rzeczywistym” Zamawiający ma na myśli możliwość zmiany parametrów w trakcie ćwiczeń bez potrzeby czekania na koniec zaprogramowanego czasu ćwiczenia? Każda inna interpretacja tego wymagania prowadzi do niebezpiecznej dla pacjenta sytuacji mogącej doprowadzić w skrajnych przypadkach do uszkodzeń stawów.
Odpowiedź: 
Zamawiający pod pojęciem „regulacja ustawień w czasie rzeczywistym” ma na myśli możliwość zmiany parametrów w trakcie ćwiczeń bez potrzeby czekania na koniec zaprogramowanego czasu ćwiczenia.
Dotyczy części 11 – szyna do kkd – szt. 1  Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 A do SIWZ 

Czy ze względu na fakt, iż wymagana szyna do kkd jest urządzeniem elektrycznym mającym bezpośredni kontakt z kończyną pacjenta, ma posiadać klasę ochronności II – zabezpieczającą przed porażeniem elektrycznym bezpośrednim i pośrednim?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ww.
Załącznik nr 1a do specyfikacji System do rehabilitacji kardiologicznej – 1 szt 

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 

Opis parametru 

Pkt. 5 System bezprzewodowego sterowania oraz transmisji danych. 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system z możliwością bezprzewodowego sterowania ergometrami, z bezprzewodowymi modułami pacjenta do transmisji danych, z przewodowym sterowaniem bieżniami? W przypadku sterowania bieżni, sterowanie przewodowe jest optymalnym rozwiązaniem. Standardowa bieżnia jest zasilana napięciem 230V, więc musi wystąpić przewód zasilający. Dodatkowy przewód sterujący nie wpływa negatywnie na funkcjonowanie systemu. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12:

Załącznik nr 1a do specyfikacji System do rehabilitacji kardiologicznej – 1 szt 

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 

Opis parametru
Pkt. 8 System umożliwiający zdalne sterowanie wieloma ergometrami i bieżniami z jednego stanowiska sterującego. 

Proszę o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający miał na myśli system umożliwiający zdalne, bezprzewodowe sterowanie wieloma ergometrami i bieżniami z jednego stanowiska sterującego? Czy też istnieje możliwość zdalnego, przewodowego sterowania wieloma ergometrami i bieżniami z jednego stanowiska sterującego? 

W przypadku sterowania bieżni, sterowanie przewodowe jest optymalnym rozwiązaniem. 

Standardowa bieżnia jest zasilana napięciem 230V, więc musi wystąpić przewód zasilający. 

Dodatkowy przewód sterujący nie wpływa negatywnie na funkcjonowanie systemu. 

Odpowiedź:
Zamawiający miał na myśli system umożliwiający zdalne (przewodowe lub bezprzewodowe) sterowanie wieloma ergometrami i bieżniami z jednego stanowiska sterującego.
Pytanie 13:

Załącznik nr 1a do specyfikacji System do rehabilitacji kardiologicznej – 1 szt 

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 

Pkt. 14 Akwizycja sygnału EKG przy użyciu pasków piersiowych oraz kabli EKG (na wyposażeniu odpowiednie akcesoria dla wszystkich stanowisk). 

Czy Zamawiający dopuści system z bardziej nowoczesnym modułem EKG? 

W oferowanym zestawie proponujemy bezprzewodowe nadajniki EKG mocowane na pasie piersiowym. W oferowanym systemie nie występują kable EKG. 

Zapewnia to analizę niezbędnych parametrów EKG, jednocześnie obsługa pacjenta jest błyskawiczna, a koszty badania są minimalne. Do celów rehabilitacji kardiologicznej takie rozwiązanie jest optymalne. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14:

Załącznik nr 1a do specyfikacji System do rehabilitacji kardiologicznej – 1 szt 

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 

Pkt. 18 Przeglądanie dotychczas zarejestrowanego EKG dla każdego trenującego pacjenta w dowolnym momencie treningu. 

Proszę o wyjaśnienie. Czy Zamawiający ma na myśli możliwości podglądu wcześniejszych treningów wykonanych przez pacjenta z poziomu aplikacji treningowej, lecz po zakończeniu treningu? 

W oferowanym systemie możliwy jest podgląd wcześniejszych treningów, oraz porównanie dwóch różnych treningów pacjenta. 

Odpowiedź: 
Zamawiający ma na myśli możliwość przeglądania dotychczas zarejestrowanego EKG w trakcie treningu.
Pytanie 15:

Załącznik nr 1a do specyfikacji System do rehabilitacji kardiologicznej – 1 szt 

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 

Pkt. 23 Wbudowany w system moduł umożliwiający wykonanie testu wysiłkowego służącego do określania bieżącego poziomu wydajności pracy pacjenta z automatycznym tworzeniem treningów na podstawie wykonanego testu wysiłkowego (dane przenoszone automatycznie wewnątrz systemu). 

Proszę o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający miał na myśli możliwość rozbudowy o bezprzewodowy moduł pacjenta do wykonania spoczynkowego komputerowego EKG 

i próby wysiłkowej wykorzystując aplikację do rehabilitacji kardiologicznej? 

Czy Zamawiający zgodzi się na możliwość rozbudowy o bezprzewodowy moduł pacjenta do wykonania spoczynkowego komputerowego EKG i próby wysiłkowej dołączając do systemu dedykowaną aplikację do analizy komputerowego EKG i próby wysiłkowej? 

Jedynie jedna z firm, oferując aplikację uniwersalną, umożliwiającą przeprowadzenie próby wysiłkowej i rehabilitację kardiologiczną, proponuje podobne rozwiązanie
Odpowiedź: 
Zamawiający ma na myśli „Wbudowany w system moduł umożliwiający wykonanie testu wysiłkowego służącego do określania bieżącego poziomu wydajności pracy pacjenta z automatycznym tworzeniem treningów na podstawie wykonanego testu wysiłkowego (dane przenoszone automatycznie wewnątrz systemu)”. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pkt 23 części 6. jest nieobligatoryjny.

ERGOMETR ROWEROWY – 3 SZT. 

Pkt. 26 Maksymalna waga pacjenta min. 180 kg. 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu cykloergometr z maksymalną wagą pacjenta 160 kg? 

Oferowany przez nas, najnowszej technologii ergometr rowerowy, umożliwia badanie pacjentów o wadze do 160 kg. W praktyce jest to parametr wystarczający. Wysoka jakość produktu, niemieckiego producenta Ergosana, zapewnia trwałość urządzenia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza.

ERGOMETR ROWEROWY – 3 SZT. 

Pkt. 28 Zakres prędkości obrotowej min.: 25-110 rpm. 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ergometr z zakresem obrotów w zakresie 30 – 130 obr./min? 

Oferowany zakres prędkości obrotowej ergometru jest większy od wartości wymaganej.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.
BIEŻNIA – 2 SZT. 

Pkt. 40 Dźwiękowa sygnalizacja wciśnięcia wyłącznika bezpieczeństwa. 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości bieżnię bez funkcji dźwiękowej sygnalizacji wciśnięcia wyłącznika bezpieczeństwa? 

Opcja sygnalizacji dźwiękowej wciśnięcia wyłącznika bezpieczeństwa nie wpływa na komfort, czy bezpieczeństwo badania. 

Zważywszy na powyższe prosimy o dopuszczenie innych systemów, co w żaden sposób nie zaniży jakości zamawianego systemu, a może jedynie przyczynić się do wybrania zestawu o bardziej przydatnych nowoczesnych możliwościach analizy.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pkt 40 części 6. jest nieobligatoryjny.
Część 12 Podnośnik pacjenta 

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 

Pkt. 5 

Prosimy o dopuszczenie nosidła transportowego z podparciem głowy (które nie jest widoczne na zdjęciu) 

i zaczepami do przewożenia pacjenta w pozycji siedzącej, jak na rysunku poniżej: 

  [image: image1.emf][image: image2.emf]
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 20:

Część 12 Podnośnik pacjenta 

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 

Pkt. 6 

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z regulacją podstawy w zakresie 650-1070 mm 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza

Pytanie 21:

Część 12 Podnośnik pacjenta 

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 

Pkt. 10 

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z zakresem podnoszenia od 620 mm do 1800 mm
Odpowiedź: 
Zamawiający, informuje, że podany zakres spełnia wymagania Zamawiającego określony w pkt. 10.
Pakiet 12 Podnośnik pacjenta 

Czy Zamawiający w rozumieniu punktu 5 opisu przedmiotu zamówienia dopuści podnośnik pacjenta wyposażony w uniwersalne nosidło transportowe z zagłówkiem wykonane z szybkoschnącego materiału przepuszczającego wodę bez sztywnej ramy?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza.
Pakiet 12 Podnośnik pacjenta 

Czy Zamawiający dopuści podnośnik o zakresie podnoszenie: 100 - 200 cm ?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza.
Pakiet 12 Podnośnik pacjenta 

Czy Zamawiający dopuści podnośnik o regulowanej podstawie w zakresie 63 - 112,5 cm ?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.
Część 12 – Podnośnik pacjenta 

(dot. Lp. 2) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik pacjenta z mechaniczną regulacją rozstawu nóg podstawy?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza.
Część 12 – Podnośnik pacjenta 

(dot. Lp. 6) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik pacjenta z mechaniczną regulacją podstawy w zakresie od 680 mm do 1080 mm?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy SIWZ: 

Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (katalogi, prospekty, ulotki) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu materiałów firmowych dystrybutora ? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w zakresie pkt 6.5.1.1. 

Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt 6.5.1.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

 (…) ,,6.5.1.1. 
Materiały firmowe – np. foldery, katalogi, karty charakterystyki, instrukcja lub wyciąg z instrukcji, dokumentacja techniczna, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta – potwierdzające, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzające wszystkie oferowane parametry.
Zamawiający dopuszcza złożenie materiałów firmowych dystrybutora

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem punktu z załącznika nr 1a do specyfikacji, w którym został opisany potwierdzony parametr. 

(…)”
Dotyczy: Część 1: Pozycja 1: Parametr 1: 

Działając zgodnie z art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 Ustawy Pzp. i mając na uwadze fakt, że Państwo dopuszczają złożenie oferty na urządzenia równoważne prosimy o dopuszczenie dwóch osobnych urządzeń: fali uderzeniowej oraz lasera wysokoenergetycznego. Rozwiązanie takie uniezależni oba zabiegi – będzie można wykonywać je jednocześnie
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy: Część 1: Pozycja 1: Parametr 6: 

Czy Zamawiający wymaga urządzenia z możliwością zapisu minimum 150 własnych procedur?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga.
Dotyczy: Część 1: Pozycja 1: Parametr 11: 

Czy Zamawiający wymaga urządzenia posiadającego obrotowy ekran dotykowy w zakresie 360 stopni? Rozwiązanie takie pozwala na dostęp do panelu sterowania z każdej pozycji bez konieczności zmiany położenia aparatu, co z kolei wpływa pozytywnie na jego funkcjonalność oraz ułatwia pracę osobie wykonującej zabieg.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga.
Dotyczy: Część 1: Pozycja 1: Parametr 15: 

Prosimy o określenie średnicy aplikatorów. Czy Zamawiający wymaga aplikatorów o średnicy: 

-aplikator standardowy – 15 mm 

-aplikator do głębokiej penetracji – 15 mm 

-aplikator wibracyjny – 20 mm?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga. Zamawiający nie określa średnicy aplikatorów.
Dotyczy: Część 1: Pozycja 1: 

Czy Zamawiający wymaga urządzenia posiadającego maksymalną gęstość energii nie mniejszą niż 0,63 mJ/mm2?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga.
Dotyczy: Część 1: Pozycja 1: Parametr 19: 

Czy Zamawiający wymaga urządzenia posiadającego tryby pracy: ciągły, pulsacyjny, pojedynczy impuls, burst oraz stochastyczny?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga.
Dotyczy: Część 1: Pozycja 1: Parametr 25: 

Czy Zamawiający wymaga urządzenia posiadającego minimum dwie nakładki dystansowe na aplikator mocowane magnetycznie z czujnikiem braku obecności: wielkość 26 mm, 38 mm?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga.
Dotyczy: Część 1: Pozycja 2: Parametr 6: 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające: kształty zmian pola magnetycznego: sinusoida, prostokąt, trójkąt (unipolarne i bipolarne), MX1-zmiana kształtów przy stałej częstotliwości lub MX2-z jednoczesną zmianą częstotliwości?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy: Część 1: Pozycja 2: Parametr 7: 

Według naszej wiedzy w przypadku modułu do magnetoterapii moc sterownika do zasilania aplikatora o średnicy 70 cm (+/- 20%) nie jest wystarczająca do skutecznego prowadzenia terapii. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez stołu z wbudowanym systemem przesuwnym i cewką 70 cm (+/- 20%) w zamian za moduł z aplikatorem o średnicy 20 cm i stołem do fizykoterapii?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy: Część 1: Pozycja 2: Parametr 8: 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające: 

prądy interferencyjne: statyczne (klasyczne), dynamiczne, izoplanarne, wektorowe dipolowe, 2-przewodowe (premodulowane) oraz przerywane 

prądy diadynamiczne wg Bernarda typu DF, MF, RS, MM, CP, LP, CPiso, LPiso (z ustawianiem sekwencji) 

stymulacja porażeń (prądy średniej częstotliwości, modulowane w kształcie trójkąta, prostokąta, trapezu i sinusoidy – każdy unipolarny i bipolarny) 

stymulacja porażeń spastycznych w systemie dwukanałowym (tonoliza) 

stymulacja TENS, również tzw. modulacja drażniąca 

stymulacja TENS BURST (wybuchowy) 

stymulacja HV (wysokonapięciowa) 

stymulacja wg Kotz’a (rosyjska stymulacja) 

prąd Träberta (UR) (2-5) 

mikroprądy 

tryb CC lub CV 

prądy faradyczne i neofaradyczne 

elektrogimnastyka z szeroką regulacją 

jonoforeza 

galwanizacja?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy: Część 1: Pozycja 2: Parametr 10: 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 117 programów do elektroterapii, 156 programów do laseroterapii, 34 programy do magnetoterapii oraz 98 programów do ultradźwięków?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.
Część 1: Pozycja 2: Parametr 11: 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające możliwość zapisu danej sekwencji programowej pod nazwą pacjenta bez encyklopedii terapeutycznej?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy: Część 1: Pozycja 2: Parametr 1: 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie proponujące dwa osobne urządzenia: aparat do elektroterapii, ultradźwięków oraz laseroterapii i osobno aparat do magnetoterapii? Rozwiązanie takie uniezależni zabiegi – będzie je można wykonywać równocześnie. Według naszej wiedzy w przypadku modułu do magnetoterapii moc sterownika do zasilania aplikatora o średnicy 70 cm (+/- 20%) nie jest wystarczająca do skutecznego prowadzenia terapii. Dopuszczenie osobnego urządzenia do magnetoterapii pozwoli na funkcjonalne i merytorycznie uzasadnione spełnienie Parametru 7 opisanego urządzenia.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy: Część 1: Pozycja 3: 

Czy Zamawiający wymaga urządzenia posiadającego ekranowaną metalową obudowę? Urządzenie wyposażone w ekranowaną metalową obudowę znacznie lepiej izoluje przenikanie się fal, wpływa korzystnie na trwałość aparatu, podnosi wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne oraz poprawia estetykę wykonania.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga.  
Dotyczy: Część 1: Pozycja 4: Parametr 2: 

Prosimy o doprecyzowanie parametru. Czy Zamawiającemu w danym punkcie chodziło o urządzenie posiadające czujnik temperatury (ciała pacjenta) oraz wskaźnik pola zabiegu?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż rezygnuje z wymogu opisanego w pkt. 2 w pozycji 4., części 1.
Dotyczy: Część 1: Pozycja 6: 

Czy Zamawiający wymaga urządzenia posiadającego możliwość automatycznej i cyklicznej zmiany częstotliwości w zakresie: 300kHz - 500kHz? Rozwiązanie to wpływa w sposób pozytywny na funkcjonalność zabiegu oraz przyspiesza jego wykonywanie.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga.  
Dotyczy: Część 3: Parametr 2: 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie w postaci systemu wyposażonego w dwa sensory mocowane na dłoniach pacjenta do prowadzenia treningu manualnego z wykorzystaniem biofeedbacku oraz systemu wyposażonego w kamerę typu Fish-Eye do rejestracji ruchu kończyny górnej w przestrzeni 3D?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy: Część 3: Parametr 5: 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 8 zestawów ćwiczeń w formie gier w różnych konfiguracjach i o różnych poziomach trudności?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy: Część 3: Parametr 8: 

Czy Zamawiający wymaga urządzenia posiadające możliwość rejestracji ruchów tj. pronacja/supinacja, zgięcie/wyprost nadgarstka, chwyt?
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami specyfikacji.
Dotyczy: Część 4: 

Do uruchomienia oraz prawidłowego funkcjonowania kriosauny niezbędne jest medium w postaci ciekłego azotu. W opisie przedmiotu zamówienia nie ma informacji dotyczącej ewentualnego zbiornika na azot. Czy Zamawiający we własnym zakresie organizuje zbiornik, czy też oferent ma wkalkulować go w cenę zestawu? Jeżeli oferowana kriosauna ma posiadać zbiornik – prosimy o określenie jego minimalnej pojemności
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma dostarczyć zbiornik o pojemności zabezpieczającej prawidłową pracę urządzenia.
Dotyczy: Część 4: 

Czy Zamawiający zobowiązuje się do napełnienia zbiornika na potrzeby szkolenia i rozruchu kriosauny we własnym zakresie?
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż napełnienie zbiornika na potrzeby szkolenia i rozruchu kriosauny należy po stronie Wykonawcy (Zamawiający dodaje pkt. 11 w tym zakresie do załącznika nr 1a). 
Dotyczy: Część 4: 

Czy Zamawiający zobowiązuje się do zagwarantowania stosownych warunków wentylacyjnych pomieszczenia oraz drogi transportowej do pomieszczenia, w którym zlokalizowana będzie kriosauna?
Odpowiedź: 
Tak.
Dotyczy: Część 4: Parametr 2: 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające możliwość regulacji temperatury w zakresie -110 - -190 stopni Celsjusza?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, jednocześnie wskazując, iż dopuszczenie będzie punktowane – 0 pkt.
Część 5: Pozycja 2: Parametr 6: 

Czy Zamawiający dopuści stół o szerokości 64 cm?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy: Część 5: Pozycja 2: 

Czy Zamawiający wymaga stołu o obciążeniu maksymalnym minimum 200 kg?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga.  
Dotyczy: Część 8 Parametr 1 - 10: 

Prosimy o doprecyzowanie. Czy Zamawiający wymaga zestawu urządzeń siłowych posiadających regulowany opór hydrauliczny? System hydrauliczny praktycznie wyklucza ryzyko przeciążenia i kontuzji podczas treningu. Urządzenia symulują zachowanie oporu, który występuje w wodzie. Stosowany opór przeciwstawia się i zwiększa wraz ze wzrostem użytej siły lub zwiększonej prędkości i na odwrót, a przy zwiększającym się zmęczeniu, zmniejsza się dostosowując do wydajności użytkownika. Oznacza to, że pacjenci zawsze będą trenować z idealnym obciążeniem, niewłaściwe obciążenie jest praktycznie wykluczone.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.
Dotyczy: Część 8: Parametr 1 - 10: 

Prosimy o doprecyzowanie. Czy Zamawiający wymaga zestawu posiadającego komputer z ekranem dotykowym wraz z oprogramowaniem? Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu możemy określić maksymalny i średni wysiłek oraz zużycie kalorii podczas treningu, ocenić cały przebieg ćwiczeń i określić dalszy plan treningu. Po odczytaniu karty chipowej na terminalu zostaną graficznie zapisane dane treningowe w formie wykresu.
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zestawu posiadającego komputer z ekranem wraz z oprogramowaniem, zgodnie ze zmodyfikowanym pkt 1.
Dotyczy: Część 8: Parametr 1 -10: 

Prosimy o doprecyzowanie. Czy Zamawiający wymaga zestawu nie wymagającego budowy specjalnej platformy (brak okablowania)?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga.
Dotyczy: Część 8: Parametr 6: 

Prosimy o doprecyzowanie. Czy Zamawiający wymaga urządzenia pozwalającego na ruch zgięcia i wyprostu kończyn dolnych z pozycji siedzącej w zamkniętym łańcuchu kinematycznym?
Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Dotyczy: Część 8: Parametr 7: 

Prosimy o doprecyzowanie. Czy Zamawiający wymaga urządzenia pozwalającego na ruch zgięcia i wyprostu kończyn dolnych posiadającego podwójny koncentryczny bodziec treningowy?
Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Dotyczy: Część 8: Parametr 8: 

Prosimy o doprecyzowanie. Czy Zamawiający wymaga urządzenia pozwalającego na ruch wyciskania i przyciągania górnej części ciała w płaszczyźnie strzałowej posiadającego podwójny bodziec koncentryczny?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Dotyczy: Część 8: Parametr 9: 

Prosimy o doprecyzowanie. Czy Zamawiający wymaga urządzenia pozwalającego na ruch zginania i prostowania tułowia w płaszczyźnie poprzecznej posiadającego podwójny bodziec koncentryczny?
Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Dotyczy: Część 8: Parametr 10: 

Prosimy o doprecyzowanie. Czy Zamawiający wymaga urządzenia pozwalającego na ruch wyciskania i przyciągania górnej części ciała w płaszczyźnie czołowej posiadającego podwójny bodziec koncentryczny?
Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Dotyczy: Część 8: Parametr 11: 

Prosimy o doprecyzowanie. Czy Zamawiający wymaga cykloergometru treningowego z certyfikatem medycznym posiadającego minimum:

-wyświetlacz LCD z wizualizacją wykresów (czas, odległość, prędkość, obciążenie, HR, kalorie, komunikaty) 

-regulację oporu w zakresie 0-600/0-999 Watt 

-max. prędkość 130 obr./min 

-regulowaną wysokość siedziska 

-treningi MANUAL, CARDIO, FAT BURNING, CZAS, DYSTANS, KALORIE, testy (VO2Max, CWL) 

-możliwość wprowadzania danych użytkownika (płeć, wiek, waga, HR)?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga.
Dotyczy: Część 8: Parametr 12: 

Prosimy o doprecyzowanie. Czy Zamawiający wymaga orbitreka typu ARM JOGGING z certyfikatem medycznym posiadającego minimum: 

-wyświetlacz LCD z wizualizacją wykresów (czas, odległość, prędkość, obciążenie, HR, kalorie, komunikaty) 

-regulację oporu w zakresie 0-600/0-999 Watt 

-treningi MANUAL, CARDIO, FAT BURNING, CZAS, DYSTANS, KALORIE, testy (VO2Max, CWL) 

-możliwość wprowadzania danych użytkownika (płeć, wiek, waga, HR)
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga.
Dotyczy: Część 10: Pozycja 1: 

Czy Zamawiający wymaga wanny wykonanej z akrylu wzmacnianego matami z włókna szklanego? Materiał, z którego wykonana jest wanna wpływa korzystnie na jej trwałość.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga.
Dotyczy: Część 10: Pozycja 1: 

Czy Zamawiający wymaga wanny o zużyciu wody podczas zabiegu w zakresie - min.160l, max. 280 l?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga.
Dotyczy: Część 10: Pozycja 2: Parametr 11: 

Czy Zamawiający wymaga urządzenia posiadającego krzesło regulowane z oparciem? Posiadamy rozwiązanie umożliwiające pacjentowi na siedzenie na konstrukcji wirówki podczas zabiegu. Krzesło w tym wypadku jest zbędne.
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami specyfikacji.
Dotyczy: Część 10: Pozycja 2: 

Czy Zamawiający wymaga urządzenia posiadającego nieckę wzmacnianą matami z włókna szklanego? Materiał, z którego wykonana jest wanna wpływa korzystnie na jej trwałość.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga.
Dotyczy: Część 10: Pozycja 3: 

Czy Zamawiający wymaga urządzenia posiadającego akrylową nieckę wzmacnianą matami z włókna szklanego? Materiał, z którego wykonana jest wanna wpływa korzystnie na jej trwałość.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga.
Dotyczy: Część 10: 

Czy Zamawiający jest świadomy, że umożliwienie instalacji poprzez przygotowanie pomieszczeń i przyłączy zgodnych z DTR dotyczących poszczególnych urządzeń leży po stronie Zamawiającego?
Odpowiedź: 
Zamawiający jest świadomy.
Dotyczy: Część 11: Parametr 5: 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające możliwość zgięcia podeszwowego stawu skokowego 40°, zgięcia grzbietowego stawu skokowego 30°, inwersji/ewersji stawu skokowego 30°, bez osobnego modułu do stawu skokowego?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy: Część 11: Parametr 7: 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością zgięcia/wyprostu w stawie kolanowym w zakresie 120°/-10°?
Odpowiedź: 
Zamawiający, informuje, że podany zakres spełnia wymagania Zamawiającego określony w pkt. 7, części 11.
Dotyczy: Część 9: 

Czy mając na uwadze dokładność pomiarów medycznych uzyskiwanych 16 elektrodami, Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia posiadał taką funkcjonalność?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga.
Dotyczy: Część 9: 

Urządzenie z 19 częstotliwości pomiarowych w przedziale od 1 do 1000 kHz, daje wyniki stawiane urządzeniom medycznym a nie fitnessowym. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga urządzenia wykorzystującego 19 częstotliwości pomiarowych w przedziale 1-1000kHz?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga.
Dotyczy: Część 9: 

Ważne by elektrody ze stali nierdzewnej miały funkcję autotestu bezpieczeństwa użytkowania. Dzięki temu, w przypadku uszkodzenia urządzenia, pacjent jest bezpieczny a urządzenie automatycznie nie wykona badania. Czy Zamawiający wymaga innowacyjnych elektrod ręcznych, które sprawdzą połączenie przed każdym pomiarem?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga.
Dotyczy: Część 9: 

Medyczne analizatory masy składu ciała z dopuszczeniem do obrotu w dziedzinie dokonują pomiaru w 7 segmentów: korpus/prawa ręka/lewa ręka/prawa noga/lewa noga/prawa strona/lewa strona. Jest to precyzyjniejszy pomiaru a w szczególności segmentalnego pomiaru masy mięśni szkieletowych np. ubytki masy mięśni szkieletowych w trakcie długotrwałej hospitalizacji. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga pomiaru odbywającego się 7-segmentowo?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga.
Dotyczy: Część 9: 

Ponieważ błąd odczytu wagi pacjenta o 1kg powoduje błąd odczytu Całkowitej Wody w organizmie o około 0.2 litra, waga pacjenta musi być zmierzona z dokładnością do 100g. Czy w związku z tym zamawiający wymaga aby Analizator posiadał legalizowaną wagę medyczną z dokładnością odczytu 50 g < 150 kg > 100 g?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga.
Dotyczy: Część 9: 

Dane empiryczne określane przed rozpoczęciem badania są niezbędne do dokładnej analizy. Innymi słowy im więcej ich uzupełnimy na początku tym lepsze otrzymamy rezultaty analizy. Czy w związku z tym zamawiając wymaga aby urządzenie posiadało parametr wieku, płci, grupy etnicznej, poziomu aktywności życiowej?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga.
Dotyczy: Część 6: Parametr 4: 

Czy Zamawiający wymaga, żeby w oferowanym systemie były 2 ergometry z automatycznym pomiarem ciśnienia?
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami specyfikacji.
Dotyczy: Część 6: Parametr 5: 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy system do rehabilitacji kardiologicznej z bezprzewodową transmisją ekg i przewodowym połączeniem urządzeń treningowych do systemu?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy: Część 6: Parametr 7: 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy system do rehabilitacji kardiologicznej z alarmami wizualnymi i dźwiękowymi dla każdego mierzonego parametru i informacją o połączeniu czujnika ekg z systmem?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.
Część 6, Pkt 31 

Czy Zamawiający wymaga, żeby w ergometrze była elektryczna regulacja wysokości siodełka?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga.
Czy Zamawiający w części 1 pozycji 1. dopuści niezależne aparaty: Laser Wysokoenergetyczny oraz Fala Uderzeniowa, które umożliwiają niezależne prowadzenie terapii dla dwóch pacjentów jednocześnie, posiadają specjalistyczny stolik z systemem jezdnym, umożliwiający pracę mobilną na terenie danego Oddziału/ów Szpitalnego/ych, o parametrach technicznych: 

Urządzenie do laseroterapii: 

- długość fali 1064 nm, która wg. najnowszych badań, wnika najgłębiej w tkankę ludzką, spośród dostępnych długości fali światła laserowego, 

- wyższej mocy 8 Watt, co umożliwia głębsze działanie i lepszy efekt terapeutyczny, w jednostkach chorobowych, które wymagają głębokiego oddziaływania leczniczego, 

- wyższą dostępną częstotliwość impulsu światła laserowego do 10 000 Hz, co umożliwia bardziej efektywną pracę ciągłą wiązki laserowej, 

- Laser terapeutyczny wysokoenergetyczny, 

- Wielkość wiązki 1,70cm2 (odstęp 1 cm), 30cm2 (aplikator stożkowy) 

- Źródło wiązki: dioda laserowa GaAIAs 

- Praca w trybie ciągłym i impulsowym (do 10 000 Hz) 

- Ciekłokrystaliczny ekran dotykowy o przekątnej 5,9” 

- Wbudowane programy terapeutyczne wg. jednostek chorobowych, protokoły anatomiczne 

- Możliwość tworzenia własnych programów terapeutycznych 

- Możliwość pełnej modyfikacji parametrów zabiegu 

- Regulacja częstotliwości przemiatania i cyklu pracy 

- Elektroniczny timer zabiegowy 

- Wyłącznik bezpieczeństwa 

- Pilot nożny aktywujący wiązkę lasera 

- Możliwość łączenia metod pracy punktowej i skanującej w jednej terapii 

- Specjalne programy terapeutyczne łączące metodę punktową ze skanerem automatycznym 

- Wymiary długość: 440mm, szerokość: 270mm, wysokość: 230mm 

- Standardowe wyposażenie: jednostka sterująca, aplikator, okulary ochronne – 2 pary, pilot nożny, komplet przewodów, 

- Stolik z systemem jezdnym 

- Waga 4,7 kg.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, jednocześnie informując, iż należy dostarczyć: Okulary ochronne 5 szt.
Czy Zamawiającym dopuści aparat w części 1 pozycji 4. aparat bez czujnika w dyszy pomiaru temperatury skóry pacjenta ?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, jednocześnie informując, o wprowadzeniu punktacji w sposobie oceny. Zamawiający jednocześnie informuje o rezygnacji z wymogów określonych w pkt. 2 i 3.
Czy Zamawiającym wymaga, aby aparat w części 1 pozycji 5. posiadał bez zamkowe mankiety, które w znaczny sposób ułatwiają aplikację mankietu na pacjencie ?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga.
Czy Zamawiającym wymaga aby aparat w części 1 pozycji 6 posiadał możliwość pracy automatycznej bez udziału fizjoterapeuty ?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga.
Czy Zamawiający w części 3 dopuści urządzenie oparte na trzech czujnikach inercyjnych obejmujących swoim działaniem kończynę górną w zdecydowanie większym zakresie (stawu barowego, łokciowego, nadgarstka) z pomiarem siły mięśniowej w obrębie ręki i palców oraz pomiaru chodu o następujących parametrach : 

Pomiar 5 rodzajów chwytów ręki w skali 1-1000N (chwyt cylindryczny – pomiar min. Do 1000N/100kg, chwyty szczypcowe – pomiar min. Do 200N/20 kg) 

Pomiar zakresów ruchu w stawie ramiennym, łokciowym i nadgarstkowym: 

Minimalne zakresy ruchu: 

-staw ramienny: 

zgięcie - wyprost 190° - 0° - 40°, 

odwodzenie - przywodzenie 180° - 0° -40°, 

-staw łokciowy: 

zgięcie - wyprost 170°-0° -10°, 

pronacja - supinacja -120° - 0 - 120°, 

-nadgarstek: 

zgięcie - wyprost -90° - 0 - 90° 

odwiedzenie dopromieniowe – dołokciowe - 40° - 0 - 90° 

Program analizy chodu: pomiar parametrów chodu m.in. prędkość chodu, kadencja, długość cyklu chodu, 

Oprogramowanie (ćwiczenia wykorzystujące koncepcję Biofeedbacku), 

Minimum 10 ćwiczeń (gier jedno i dwuwymiarowych), 

Możliwość porównania kończyny prawej i lewej, 

Możliwość archiwizacji testów, porównania testów, 

Możliwość tworzenia i zapisywania sekwencji różnych ćwiczeń w czasie jednej terapii 

Rozszerzone oprogramowanie do oceny i terapii, 

Wyposażenie: przystawka do trójpłaszczyznowego ruchu w nadgarstku, przystawka do łączonej terapii wszystkich części kończyny górnej, pasy, nakładki, zintegrowany czujnik siły i ruchu, 2 czujniki ruchu
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiającym dopuści stół do masażu w części 5 pozycji 1. SIWZ o wymiarach 1900x660 mm, regulowany zagłówek w zakresie -85/+35 stopni, kątem nachylenia podnóżka w zakresie +70stopni oraz obciążeniu 150 kg ? Są to jedynie parametry techniczne, które nie wpływają na jakość i skuteczność zabiegu więc kozetka ta ma to samo przeznaczenie.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie systemu rehabilitacji kardiologicznej w części 6 bez możliwości monitorowania sygnału EKG pacjenta podczas ćwiczeń na dowolnym przyrządzie treningowym z jednoczesną, bezprzewodową transmisją sygnału EKG pacjenta do centrali sterującej (telemetria - min. 3 sztuki)? W oferowanym systemie istnieje możliwość monitorowania i kontrolowania ćwiczeń pacjentów wyłącznie na cykloergometrach i bieżniach, które współpracują z systemem.
Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 88:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie systemu rehabilitacji kardiologicznej bez akwizycji sygnału EKG przy użyciu pasków piersiowych oraz kabli EKG. W oferowanym systemie monitorowanie sygnału EKG odbywa się za pomocą bezprzewodowych modułów EKG, pacjenci są podłączeni przy pomocy 5 szt. standardowych jednorazowych elektrod EKG.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę dot. cz. 5 poz. 14.
Pytanie 89:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie cykloergometrów z dopuszczalną wagą pacjenta do 150 kg?

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 90:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie cykloergometrów z zakresem prędkości obrotowej wynoszącym 30-160 obr./min.?

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie cykloergometrów z zakresem prędkości obrotowej wynoszącym 30-160 obr./min dot.cz. 6 poz. 28.
Pytanie 91:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie bieżni z szerokością użytkową taśmy wynoszącą 490 mm?

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie bieżni z szerokością użytkową taśmy wynoszącą 490 mm dot. cz. 6 poz. 35.
Czy Zamawiający wymaga w części 8 aby urządzenia siłowe posiadały możliwość wykonania testu siły izometrycznej oraz posiadały możliwość regulacji obciążenia co 1 kg, co zdecydowanie zwiększy ilość pacjentów która będzie mogła korzystać z rehabilitacji na tych sprzętach oraz zobiektywizuje postępy rehabilitacji w zakresie siły mięśniowej i zakresów kątowych.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga.
Czy Zamawiający wymaga aby wanna w części 10 pozycji 1 SIWZ posiadała automatyczny elektroniczny spust wody ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 94:

Czy Zamawiający przez sterowany elektronicznie system odkamieniania w wannie w części 10 pozycji 2 rozumie całkowicie niezależny system ze zbiorniczkiem na płyn okamieniający czy Zamawiający ma na myśli jedynie system powiadamiania o konieczności odkamieniania tak jak w kolejnej pozycji części 10 – wirówka do kończyn górnych 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 95:

Czy Zamawiający wymaga aby dysze posiadały regulację kierunku wypływu strumienia wody co zdecydowanie podnosi jakość i skuteczność wykonywanego zabiegu.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 96:
Czy Zamawiającym dopuści szynę w pozycji 11 posiadającą ruch w stawie kolanowym w zakresie 0-110 stopni ?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza szynę w części 11 w poz. 7 posiadającą ruch w stawie kolanowym w zakresie 0-110.
Ponadto Zamawiający informuje, iż wprowadził modyfikację treści specyfikacji w zakresie terminu wykonania zamówienia. Zamawiający wprowadza następujące zmiany:
· Punkt 4 specyfikacji uzyskuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Termin wykonania zamówienia: 

4.1. Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu oraz szkolenie personelu w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego:
· do 2 miesięcy od daty podpisania umowy - dotyczy części 1, 3 – 12; 

· do 3 miesięcy od daty podpisania umowy - dotyczy części 2.”
· Punkt 3 formularza oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy: 
· do  2 miesięcy od daty podpisania umowy - dotyczy części 1, 3 – 12; 

· do 3 miesięcy od daty podpisania umowy - dotyczy części 2.”

· § 6 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„ 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w terminie do:

- 2 miesięcy od daty podpisania Umowy4,

- 3 miesięcy od daty podpisania Umowy5,

przez co rozumie się w szczególności dostarczenie Sprzętu, jego instalację i uruchomienie na warunkach wskazanych w Umowie, przeprowadzenie Szkolenia podstawowego personelu Szpitala Uniwersyteckiego oraz doręczenie Szpitalowi Uniwersyteckiemu prawidłowo wystawionych faktur w tym terminie.

(4) Dotyczy części: 1, 3 – 12.
(5) Dotyczy części: 2.”
* źródło zapytania zostało usunięte zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 19.09.2019 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2019 r. o godz. 12:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający przekazuje w załączeniu załącznik nr 1, załączniki nr 1a do specyfikacji po modyfikacji (dot. cz. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12) oraz załącznik nr 3 do specyfikacji

[image: image3.jpg]