[image: image4.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok




       

Kraków, dnia 04.09.2019 r.
Nr sprawy: NSSU.DFP.271.52.2019.ADB
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Stacji Dializ, przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.

 Dotyczy rzutnika optotypów – część 2, poz. 1 i 4.: 

Czy Zamawiający ma na myśli w tych pozycjach wyświetlacz optotypów? Świadczy o tym parametr „przekątna min. 22” . Wyświetlacz nie posiada możliwości ”regulacji odległości” który jest wymagany. 

Jeżeli Zamawiający wymaga rzutnika optotypów, prosimy o interpretację parametru „przekątnej min. 22”.
Odpowiedź:  Zamawiający ma na myśli wyświetlacz optotypów. Jednocześnie Zamawiający informuje      o rezygnacji z pkt. 4 w pozycjach 1. i 4., części 2 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Dotyczy oftalmoskopu: 

Czy Zamawiający dopuści system eliminacji odblasków zapobiegający powstawaniu odbić światła utrudniających badanie?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza w pkt. 2 w pozycji 3., części 2 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Dotyczy : Część 7 – Diatermia/system do elektrochirurgii – 1 szt. (Szpitalny Oddział Ratunkowy) Pytanie do część 7 – parametry techniczne i eksploatacyjne punkt 16 

Wykonawca prosi Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania diatermii, w której możliwość regulacji czasu opóźnienia automatycznego startu w zakresie min. 0.05-2.5 sek. Jednocześnie prosi o utrzymanie punktacji także dla tego zakresu
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza i utrzymuje punktację także dla tego zakresu.
Pytanie do część 7 – parametry techniczne i eksploatacyjne punkt 17. 

Wykonawca prosi Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania diatermii, w której o zakończeniu procedury koagulacji decyduje operator, natomiast diatermia wyposażona jest w system zabezpieczenia generatora prze przeciążeniem lub niekontrolowaną aktywacją, który automatycznie wyłącza procedurę koagulacji w sytuacji gdy wzrasta temperatura generatora lub czas aktywacji jest nieoczekiwanie długi ( na przykład przekracza 4min).
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie do część 7 – parametry techniczne i eksploatacyjne punkt 21. 

Wykonawca prosi Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania diatermii wyposażonej w jedno gniazdo do podłączenia uniwersalnego wyłącznika nożnego obsługującego zarówno tryb monopolarny jak i bipolarny, wyposażonego w dodatkowy przycisk zmieniający funkcję wyłącznika nożnego tak jak to Zamawiający opisał w punkcie 22, diatermia umożliwia taką zmianę także z poziomu panelu głównego
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie do część 7 – parametry techniczne i eksploatacyjne punkt 24. 

Wykonawca prosi Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania diatermii , w której koagulacja monopolarna może pracować między innymi w trybie koagulacji miękkiej, koagulacji forsownej oraz o mocy min. 120W
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy: część nr 4 – Wózek reanimacyjny – 7 szt. 

Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści wózek posiadający korpus szufladowy wykonany w technologii jednowarstwowej, ze stali lakierowanej proszkowo, o sztywnej, zamkniętej konstrukcji, bez konieczności stosowania wewnętrznych elementów wygłuszających; z elementami usztywniającymi dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i dezynfekcji; bez zamontowanej uszczelki szufladowej, która utrudniałaby dezynfekcję; szuflady wyposażony w zamek patentowy centralnie blokujący otwieranie szuflad?
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy: część nr 4

Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści wózek, którego konstrukcja nie wymaga stosowania „wkładów szuflad”, ze względu na to, że w oferowanym wózku szuflady wykonane z blachy stalowej, gięte w całości w celu uzyskania gładkiej powierzchni (nie spawane) w celu łatwego czyszczenia, dezynfekcji, gwarantujące łatwość utrzymania niezbędnego standardu higienicznego dla przechowywanych materiałów?
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy pakietu. 4. Wózek reanimacyjny – 7szt. Pkt. 2. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego solidne, podwójne, niebrudzące posadzki koła mają średnice 100mm? W tym 2 z hamulcem, a 1 z funkcją jazdy kierunkowej.
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy pakietu. 4. Wózek reanimacyjny – 7szt. Pkt. 5. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego konstrukcja opiera się na 4 solidnych, aluminiowych kolumnach, gwarantujących stabilność wózka, ściany boczne i tylnia wykonane są z nierdzewnego, odpornego na dezynfekcje kompozytu aluminium, natomiast fronty szuflad są stalowe – lakierowane proszkowo? Szuflady bez uszczelek, zamykane centralnym zamkiem.
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy pakietu. 4. Wózek reanimacyjny – 7szt. Pkt. 7. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego szuflady nie posiadają dodatkowych wkładów – wyposażamy je natomiast w konfigurowalne podziałki z plexi, ułatwiające organizację przestrzeni, z możliwością całkowitego wyjęcia?
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy pakietu. 4. Wózek reanimacyjny – 7szt. Pkt. 9. 

Czy Zamawiający przyzna 5pkt wykonawcy, które zaoferuje wózek reanimacyjny, którego podstawa posiada wyprofilowane w każdym narożniku odboje z ABS zabezpieczające wózek i ściany przed obiciami?
Odpowiedź:  Tak.
Czy Zamawiający w części 7, pkt. 6 dopuści ekran dotykowy do wyświetlania, wybierania, i regulacji wszystkich funkcji urządzenia?
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający w części 7, pkt. 9 dopuści włącznik ON/OFF, urządzenie bez dodatkowego przycisku „czuwania”? (urządzenie uruchamia się szybko, przycisk ON/OFF nie odcina całkowicie zasilania).
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający w części 7, pkt. 27 dopuści elektrodę nożową długości 20 mm z kolorową izolacją z tworzywa sztucznego, wielorazową,lub długości 28 mm ze stali nierdzewnej wielorazową 10 sztuk?
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.
Część 4 Wózek reanimacyjny – 7 szt (Szpitalny Oddział Ratunkowy - 6 szt., Stacja dializ – 1 szt.) 

Czy Zamawiający dopuści wózek, który poza opisanymi parametrami dodatkowo posiada zintegrowany schowek, uchwyt na butlę z tlenem, uchwyty cewnika, koła antystatyczne o większej średnicy 150 mm, oraz wyjmowane szuflady do czyszczenia?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza w pkt. 10, części 4., załącznika nr 1a do specyfikacji.
Część nr 1: Fotel laryngologiczny do badań – 1 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny wyposażony w tapicerowane, odejmowane podłokietniki?
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zaoferowania podłokietników odchylanych, jednocześnie rezygnując z regulacji wysokości.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny wyposażony w podłokietniki bez regulacji wysokości?
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.
Część nr 1: Fotel urologiczny do badań – 2 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel urologiczny z pozycją anty-Trendelenburga 5 stopni?
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że pkt. 7, części 1. załącznika nr 1a jest nieobligatoryjny.
Część nr 8: Waga łóżkowa – 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wagę łóżkową wyposażoną w 4 czujniki tensometryczne z możliwością ustawienia w dowolnej odległości od siebie o konstrukcji zapewniającej łatwe najechanie kołami łóżka lub wózka oraz pełną stabilizację w trakcie pomiaru bez konieczności blokowania kół?
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.
Część nr 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wagę łóżkową wyposażoną wyświetlacz cyfrowy połączony bezprzewodowo z czujnikami wagi?
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.
Część nr 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wagę łóżkową wyposażoną w akumulator z możliwością pracy ciągłej do 12h oraz baterie słoneczne zapewniające pełną autonomię systemu?
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.
Pozycja 1. Fotel laryngologiczny do badań – 1 szt 

Pozycja 10 „Podłokietniki odchylane z regulacją wysokości” 

Czy Zamawiający dopuści fotel bez podłokietnika z regulacją wysokości? 

Rozwiązanie to nie jest praktykowane w fotelach laryngologicznych, a w przypadku zastosowania na SOR może tylko wydłużyć procedury konsultacyjno-zabiegowe. Prosimy o uwzględnienie naszej prośby o dopuszczenie tylko odchylanych podłokietników.
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zaoferowania podłokietników odchylanych, jednocześnie rezygnując z regulacji wysokości.
Pozycja 1. Fotel laryngologiczny do badań – 1 szt

Pozycja 11 „Wyposażenie fotela: 

- system ssący o wysokiej wydajności min. 80 kPa, przepływ min. 40 l/min.; 

- lampa czołowa nagłowna LED wraz z akumulatorem (min. 50 000 lux) oraz uchwytem i stojakiem na lampę czołową; 

- system endoskopowy z wbudowaną kamerą i videostroboskopem wraz z optykami sztywnymi i giętkimi (w tym nasopharyngoskopem dziecięcym) wraz z kuwetami do dezynfekcji endoskopów giętkich; 

- system do podgrzewania optyk i lusterek laryngologicznych; 

- mikroskop diagnostyczny; 

- videootoskop; 

- rynomanometr; 

- taboret lekarza;” 

2a videootoskop 

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany videootoskop był wyposażony w 10000 wymiennych wzierników, oraz był zgodny z posiadaną przez Zamawiającego bazą danych łączącą się z dostępem do wyników min. z Audiometrem i VNG?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga.
Pozycja 1. Fotel laryngologiczny do badań – 1 szt

Pozycja 11 „Wyposażenie fotela:

2b rynomanometr 

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany rynomanometr był wyposażony w co najmniej trzy zintegrowane moduły jednej obudowie: min. moduł do rynomanometrii klasycznej i moduł rynometrii akustycznej i zapewniał możliwość mobilnej, nawet 24 godzinnej analizy przepływu powietrza przez nos (rhinofowmetria) każdej strony nosa z jednoczesnym pomiarem bicia serca min. 2 wyprowadzeniowym?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga.
Pozycja 1. Fotel laryngologiczny do badań – 1 szt

Pozycja 11 „Wyposażenie fotela:
2c …kuwety do dezynfekcji endoskopów 

Czy Zamawiający wymaga aby kuwety były wyposażone w pływaki zanurzeniowe do kuwet zapobiegające kontaktowi wyciąganych endoskopów i nasfaryngoskopu z krawędzią kuwety, zaoferowany system/rozwiązanie tego samego producenta co system ssący i lampa czołowa, taboret lekarza i fotel laryngologiczny ?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga.
Pozycja 1. Fotel laryngologiczny do badań – 1 szt

Pozycja 11 „Wyposażenie fotela:
2d mikroskop diagnostyczny 

Czy Zamawiający wymaga aby mikroskop diagnostyczny był wyposażony w kamerę HD i monitor na którym wyświetlany będzie obraz z mikroskopu, oraz mikroskop ma znajdować się na podstawie jezdnej.
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga, aby mikroskop diagnostyczny znajdował się na podstawie jezdnej. Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania jako wyposażenie fotela 3 szt. dwukierunkowego dopplera naczyniowego z sondą, wyświetlaczem (wyświetla w czasie rzeczywistym fale przepływu) i możliwością odsłuchu sygnału z głośnika lub przez słuchawki.
Pozycja 1. Fotel laryngologiczny do badań – 1 szt

2e dotyczy pozycji 11 

Czy Zamawiający wymaga aby wyposażenie fotela było uzupełnione o urządzenie do tympanometrii szerokopasmowej w zakresie min. 226-8000 Hz i otoemisji DPOAE z wyrównywaniem ciśnienia w zakresie od 0.5 do 10 kHz (dla monitorowania np. ototoksyczności, nagłych głuchot jedno i obu stronnych)?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pozycja 1. Fotel laryngologiczny do badań – 1 szt

2f dotyczy pozycji 11 

Czy Zamawiający wymaga aby fotel posiadał mechanicznie opuszczane koło opuszczane z przycisku umieszczonego na kolumnie, umożliwiające swobodny transport fotela na ternie obiektu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pozycja 1. Fotel laryngologiczny do badań – 1 szt

2g dotyczy pozycji 11 

Czy Zamawiający wymaga aby podnoszenie fotela odbywało się za pomocą sterowania nożnego zintegrowanego w podstawie i dostępnego z po obu jej stronach ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Część 3 

Czy Zamawiający dopuści stół z elektryczną regulacją wysokości, dzięki czemu obsługa stołu będzie bezwysiłkowa?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.
Część 3

Czy Zamawiający dopuści stół z blatem 2 segmentowym, który jest w pełni wystarczający do gipsowania?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.
Część 3

Czy Zamawiający dopuści bez miski ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.
Część 3

Czy Zamawiający dopuści stół z podpórką ręki umożliwiającej zmianę pozycji podpórki względem blatu w pozycji poziomej?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy SIWZ 

1. Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (katalogi, prospekty, ulotki) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu materiałów firmowych dystrybutora ? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza złożenie dla spełnienia wymogu materiałów firmowych dystrybutora.
Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w zakresie pkt 6.5.1. Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt 6.5.1 otrzymuje następujące brzmienie: 

6.5.1. 
Dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego:

6.5.1.1. Materiały firmowe – np. foldery, katalogi, karty charakterystyki, instrukcja lub wyciąg z instrukcji, dokumentacja techniczna, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta – potwierdzające, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzające wszystkie oferowane parametry.
Zamawiający dopuszcza złożenie materiałów firmowych dystrybutora.

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem punktu z załącznika nr 1a do specyfikacji, w którym został opisany potwierdzony parametr.

(…)
Dotyczy Część 1 Pozycja 1. Lp. 11 Fotel laryngologiczny do badań – 1 szt, 

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie Fotela Laryngologicznego do badań jak opisany w SIWZ ( lp. 1 – 10 ) , który zamiast opisanego wyposażenia fotela w LP.11 , będzie dostarczony razem z jedno-modułowym unitem laryngologicznym , który będzie zawierał składowe jak w lp.11 : 

- Moduł podstawowy-funkcyjny z wbudowanym wyświetlaczem typu LED sygnalizującym błędy pracy systemem kodów cyfrowych informujących o awarii modułu na wyświetlaczu z systemem sprawdzającym poprawność działania podłączeń unitu przy każdym uruchomieniu, z wbudowanym szybkim podgrzewaczem do lusterek z funkcją automatycznego wyłączania 

-System ssania o wydajności min 40l/min z podciśnieniem min – 0,91kPa uruchamiany automatycznie po podjęciu drenu ssaka z funkcją automatycznego opróżnianie słoja do kanalizacji po odłożeniu drenu na swoje miejsce po każdym użyciu oraz w trakcie użycia po przekroczeniu limitu wypełnienia słoja ze słojem zbiorczym na nieczystości nietłukącym o pojemności min 1,25l. System wyposażony w minimum trzy zabezpieczenia anty przelewowe w tym elektroniczny czujnik fotokomórkowy 

- System przepłukiwania i dezynfekcji drenu ssaka – uruchomienie automatyczne poprzez przyłożenie drenu ssaka z bezpośrednim odpływem do słoja z nieczystościami 

- Światłowód o podwyższonym współczynniku przenoszeniu światła Ø3,5mm, dł. 1.8m 

-Cyfrowa kamera medyczna z funkcją stroboskopii w minimalnym zakresie od 80 Hz do 1000Hz z możliwością rozbudowy o głowicę kamery wyposażoną w przetwornik 1/3” CCD lub 1/3”CMOS 

- Efekt stroboskopowy uzyskiwany w technologii migawkowej – brak błysku światła, efekt światła ciągłego z przejściem z trybu endoskopii do stroboskopii realizowanym poprzez włącznik z poziomu panelu urządzenia, bez konieczności przełączania światłowodów i głowicy kamery z wyświetlaniem w czasie rzeczywistym na ekranie monitora częstotliwości i poziomu natężenia głosu pacjenta. Możliwość rozbudowy o bezbateryjny, bezprzewodowy włącznik nożny służący do obsługi funkcji stroboskopii 

- Sterownik kamery posiadający gniazdo i funkcję do automatycznej kontroli światła w źródle światła podczas stroboskopii 

- Sterownik kamery wyposażony w wyjścia sygnału video min.: S-Video, FBAS, DVI-D, SDI 

- Sterownik kamery , który ma możliwość podłączenia videonasopharyngoskopu, videolaryngoskopu oraz klasyczną kamerę endoskopową/stroboskopową 

- Urządzenie dające możliwość podłączenia mikrofonu do procesora kamery i nagrywania dźwięku podczas badania (np. komentarz podczas badania) 

- Medyczne źródło światła typu LED wbudowane w sterownik kamery; o żywotności min 30000 godzin, temperaturą 6500K (zbliżoną do światła ksenonowego) z bezstopniową regulacją światła w pełnym zakresie z funkcją pamięci ostatnich ustawień. 

- Moduł posiadający 3 kuwety metalowe do przechowywania endoskopów sztywnych , posiadające teflonowe nakładki do przetrzymywania optyk o średnicy do 4 mm h, trzy kuwety do dezynfekcji endoskopów posiadające teflonowe adaptery do dezynfekcji optyk o średnicy do 4 mm. Dodatkowo uchwyt na 2 kuwety do przechowywania endoskopów giętkich ( 2 metalowe z osłonami teflonowymi 

- Endoskop: Ø 4,0 mm, dł. robocza 50mm, kąt widzenia 0º autoklawowany- 1 szt. 

- Optyka giętka – nasopharyngoskop, dł.robocza 320 mm, średnica 3,4mm, kąt zagięcia końcówki roboczej 130˚ , Promień zgięcia 8mm, głębokość pola widzenia 1:50 mm 

- Nasopharyngoskop Dziecięcy, długość robocza 320mm, średnica 2,8mm 

- Optyka endoskopowa, kąt patrzenia 45°, szerokokątna, średnica 4mm, długość 17,5 cm. 

- Optyka krtaniowa średnica max. 10 mm, kąt widzenia 90º, długość robocza min. 190 mm, do sterylizacji w autoklawie temp. 134 st.C 

- Endoskopy te mogą być sterylizowane metodą termiczną (para nasycona w zakresie temperatur 121st. C, 134st. C) 

- krzesło lekarza 

- videootoskop 

- mikroskop diagnostyczny: tubus uchylny 45 stopni, opcjonalnie 180 stopni, oświetlenie halogenowe, statyw jezdny, manualna zmiana powiększenia 

- Monitor LCD i przekątnej minimum 21” z wejściem cyfrowym DVI i analogowym s-video 

- Komputer kompatybilny z Monitorem i Oprogramowaniem 

- Zestaw Oprogramowania : 

komputerowy program do tworzenia bazy danych pacjentów z wyszukiwarką pacjentów, zapis pojedynczych video-klatek-zdjęć, zapis sekwencji video, drukowanie raportu wraz z video-klatkami oraz dowolnych stop-klatek z sekwencji video wraz z logo i adresem placówki, w której zostało wykonane badanie
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania jako wyposażenie fotela 3 szt. dwukierunkowego dopplera naczyniowego z sondą, wyświetlaczem (wyświetla w czasie rzeczywistym fale przepływu) i możliwością odsłuchu sygnału z głośnika lub przez słuchawki.
Dotyczy Części 1, Pozycja 1 , Warunki Serwisu LP.14 

Czy Zamawiający w Części 1, Pozycja 1, dopuści urządzenie, które nie jest zablokowane kodami serwisowymi, ale w celu wykonania czynności serwisowych i/lub kalibracji wymagane jest zewnętrzne (poza urządzeniem) oprogramowanie zabezpieczone kodem producenta, których przekazanie (oprogramowanie i hasło) nie jest możliwe innym podmiotom, a dostęp do nich posiadają jedynie producent oraz autoryzowane przez producenta punkty serwisowe wyposażone w wymagane urządzenia specjalistyczne służące naprawom i kalibracji, a także posiadające przeszkolony przez producenta personel? 

Uzasadnienie: W celu zagwarantowania bezpieczeństwa pacjenta producent reguluje dostęp do oprogramowania poprzez nadawanie kodów tylko autoryzowanym punktom serwisowym.
Odpowiedź:  Zgodnie z zapisami specyfikacji.
Dotyczy Części 1, LP.1 , Pozycja 1, Warunki Serwisu LP.12 

Czy Zamawiający się zgodzi się na zmianę zapisu z : 

Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. 

Na Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii?
Odpowiedź:  Zgodnie z zapisami SIWZ.
Dotyczy Części nr 8 

Szkolenie, instalacja i montaż wykonany przez osoby do tego przeszkoloną przez producenta daje 100% pewności, że sprzęt spełnia wszystkie parametry jakościowe i gwarancyjne. Personel wie jak obsługiwać i dbać o przedmiot zamówienia. Takie rozwiązanie nie wpływa na wycenę produktu jak często sugeruje polski dystrybutor Chińskich wag medycznych w zadawanych przez siebie pytaniach do postępowań przetargowych. Czy w związku z powyższym, zamawiający wymaga takiego szkolenia, instalacji?
Odpowiedź:  Zgodnie z zapisami specyfikacji, Zamawiający wymaga szkolenia, instalacji.
Dotyczy Części nr 8

Czy zamawiajacy dopuści wagę przystosowaną do dużych wózków inwalidzkich oraz łóżek transportowych o rozstawie kółek 140 cm?
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy Części nr 8

Proponowana waga jest szeroka i skonstruowana w taki sposób aby łóżko lub wózek nie zjeżdżały po wprowadzeniu pacjenta. Dodatkowo łóżka szpitalne oraz wózki inwalidzkie posiadają własne hamulce. Czy w związku z tym zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wagi bez automatycznej blokady?
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie wagi bez automatycznej blokady.
Dotyczy Części nr 8

Czy zamawiający dopuści wyświetlacz połączony z wagą platformową z pomocą przewodu?
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy Części nr 8

Proponowana waga platformowa - 1 szynowa jest stalowa i lakierowana proszkowo w taki sposób aby nie dopuścić do pojawienia się rdzy. Czy w związku z tym zamawiający dopuści takie rozwiązanie?
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że pkt. 5 jest nieobligatoryjny.
Dotyczy Części nr 8

Czy mając na uwadze przypadkowa uszkodzenia wyświetlacza zamawiający wymaga by posiadał on funkcję montowania na ścianie lub/i na stojaku?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga.
Dotyczy Części nr 8

Proponowana waga posiada funkcję przesyłania wyników ważenia pacjenta do Szpitalnego Systemu Informatyczne tzw. HIS po uprzedniej integracji protokołem HL7. Czy mając na uwadze wymagania elektronicznego dokumentowania danych pacjenta w czasie hospitalizacji zamawiający wymaga aby waga posiadała taką funkcję?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga.
Dotyczy Części nr 8

Waga platformowa jest ciężka i trudno jest ją przenosić ręcznie. Biorąc powyższe pod uwagę czy zamawiający wymaga aby waga posiadała wbudowane podgumowane kółka transportowe do łatwego przesuwania wagi na oddziale?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga.
Dotyczy Części nr 8

Waga z bocznymi ogranicznikami zabezpieczającymi zapewnia że łóżko, wózek inwalidzki nie zjadą przypadkowo z wagi. Czy zamawiający wymaga takiego rozwiązania ?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga.
Dotyczy Części nr 8

Medyczne wagi lekarskie nie posiadając funkcji zdalnej diagnostyki przez chronione łącznie z możliwością odczytu online rejestrów oraz monitorowania systemu (z wyjątkiem wag zintegrowanych protokołem HL7 z serwerem szpitalnym na którym zainstalowany seca Szpitalny System Informatyczny "HIS". Czy mając powyższe na uwadze zamawiający dopuszcza rozwiązanie wagi bez pierwotnego wymogu lub czy podtrzymuje wymóg pierwotny pod warunkiem wcześniejszej integracji HL7?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga.
Czy zamawiający dopuszcza spełnienie powyższego wymogu dla wszystkich opisanych czynności z wyjątkiem operacji IT związanych z ingerencją w Szpitalny System Informatyczny "HIS" ?
Odpowiedź:  Zgodnie z zapisami specyfikacji.
Medyczne wagi lekarskie nie posiadając funkcji zdalnej diagnostyki z wyjątkiem przeprowadzonej wcześniej integracji wag protokołem HL7 z Szpitalnym Systemem Informatycznym HIS zainstalowanym na serwerze szpitalnym. Czy w związku z tym zamawiający dopuści możliwość przeprowadzenia wymaganego szkolenie po wcześniej wykonanej integracji?
Odpowiedź:  Zgodnie z zapisami specyfikacji.
Czy Zamawiający wymaga, aby wyposażenie fotela laryngologicznego stanowił aparat do pomiaru ABR z bodźcem CE Chirp i modułem badawczym zgodnie z podsiadaną przez Zamawiającego baza danych audiologicznych?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga.
Dotyczy Części nr 8

Dot. „W ARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA

Szkolenie, instalacja i montaż wykonany przez osoby do tego przeszkoloną przez producenta daje 100% pewności, że sprzęt spełnia wszystkie parametry jakościowe i gwarancyjne. Personel wie jak obsługiwać i dbać o przedmiot zamówienia. Takie rozwiązanie nie wpływa na wycenę produktu jak często sugeruje polski dystrybutor Chińskich wag medycznych w zadawanych przez siebie pytaniach do postępowań przetargowych. Czy w związku z powyższym, zamawiający wymaga takiego szkolenia, instalacji?
Odpowiedź:  Zgodnie z zapisami specyfikacji Zamawiający wymaga szkolenia, instalacji.
Dotyczy Części nr 8

dot. L.P 1 „PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

Czy zamawiający dopuści wagę przystosowaną do dużych wózków inwalidzkich oraz łóżek transportowych o rozstawie kółek do 140 cm?
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy Części nr 8

dot. L.P 2 „PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

Waga platformowa jest szeroka i skonstruowana w taki sposób, aby łóżko lub wózek nie zjeżdżały po wprowadzeniu pacjenta. Dodatkowo łóżka szpitalne i wózki inwalidzkie/transportowe posiadają własne hamulce. Czy w związku z tym zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wagi bez automatycznej blokady, ale za balustradami bocznymi, aby łóżko nie zsuwało się z wagi?
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie wagi bez automatycznej blokady.
Dotyczy Części nr 8

Dot. L.P 4 „PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

Czy zamawiający dopuści wyświetlacz połączony z wagą platformową z pomocą przewodu?
[image: image1.emf]
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy Części nr 8

Dot. L.P 5 „PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE”

Proponowana waga platformowa - 1 szynowa jest stalowa i lakierowana proszkowo w taki

sposób, aby nie dopuścić do pojawienia się rdzy. Czy w związku z tym zamawiający dopuści

takie rozwiązanie?
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że pkt. 5 jest nieobligatoryjny.
Dotyczy Części nr 8

dot. L.P 4 „PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE”

Czy mając na uwadze przypadkowa uszkodzenia wyświetlacza zamawiający wymaga by

posiadał on funkcję montowania na ścianie lub/i na stojaku?
[image: image2.emf]
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Dotyczy Części nr 8

Dot.. „PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE”

Proponowana waga posiada funkcję przesyłania wyników ważenia pacjenta do Szpitalnego

Systemu Informatyczne tzw. HIS po uprzedniej integracji protokołem HL7. Czy mając na

uwadze wymagania elektronicznego dokumentowania danych pacjenta w czasie hospitalizacji

zamawiający wymaga, aby waga posiadała taką funkcję?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga.
Dotyczy Części nr 8

Dot.. „PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE”

Waga platformowa jest ciężka i trudno jest ją przenosić ręcznie. Biorąc powyższe pod uwagę

czy zamawiający wymaga, aby waga posiadała wbudowane podgumowane kółka transportowe

do łatwego przesuwania wagi na oddziale?
[image: image3.emf]
Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga.
Dotyczy Części nr 8

Dot. L.P 6 „WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA”

Medyczne wagi lekarskie nie posiadają funkcji zdalnej diagnostyki przez chronione łącznie z

możliwością odczytu online rejestrów oraz monitorowania systemu (z wyjątkiem wag

zintegrowanych protokołem HL7 z serwerem szpitalnym na którym zainstalowany seca

Szpitalny System Informatyczny "HIS". Czy mając powyższe na uwadze zamawiający

dopuszcza rozwiązanie wagi bez pierwotnego wymogu lub czy podtrzymuje wymóg pierwotny

pod warunkiem wcześniejszej integracji HL7?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga.
Dot. L.P 8 „WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA”

Czy zamawiający dopuszcza spełnienie powyższego wymogu dla wszystkich opisanych

czynności z wyjątkiem operacji IT związanych z ingerencją w Szpitalny System Informatyczny

"HIS"?
Odpowiedź:  Zgodnie z zapisami specyfikacji.
dot. L.P „WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA”

Medyczne wagi lekarskie nie posiadając funkcji zdalnej diagnostyki z wyjątkiem

przeprowadzonej wcześniej integracji wag protokołem HL7 z Szpitalnym Systemem

Informatycznym HIS zainstalowanym na serwerze szpitalnym. Czy w związku z tym

zamawiający dopuści możliwość przeprowadzenia wymaganego szkolenie po wcześniej

wykonanej integracji?
Odpowiedź:  Zgodnie z zapisami specyfikacji.
Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w zakresie pkt 4. 

Punkt 4. otrzymuje następujące brzmienie:
4. Termin wykonania zamówienia: do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 6 ust. 1 wzoru umowy, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy, przez co rozumie się w szczególności dostarczenie Sprzętu, jego instalację i uruchomienie na warunkach wskazanych w Umowie, przeprowadzenie Szkolenia podstawowego personelu Szpitala Uniwersyteckiego oraz doręczenie Szpitalowi Uniwersyteckiemu prawidłowo wystawionych faktur w tym terminie.
W załączeniu przekazuję zmodyfikowany formularz oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji) oraz opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a – część 1, 2, 3, 4, 7, 8 do Specyfikacji. 

W związku z wprowadzoną modyfikacją, termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 20.09.2019 r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2019 r. o godz. 11:30. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
[image: image4.jpg]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image5.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image6.jpg]ISOCERT



               [image: image7.jpg]ISOCERT



              [image: image8.png]ISOCERT



             [image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


          

[image: image5.jpg][image: image6.jpg][image: image7.jpg][image: image8.png][image: image9.jpg][image: image10.jpg]