[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 23.07.2019 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.33.2019.EP

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy postępowania: dostawa zestawów odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych (cz. 1 – 3), wraz z dzierżawą analizatorów podłączanych do sieci informatycznej (cz. 1 i cz. 2) i różnego rodzaju urządzeń (cz. 1 i cz. 3) dla Zakładu Mikrobiologii w dwóch lokalizacjach (cz. 1 Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego)
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.

Pytanie 1:

Część nr 2 

Punkt 13 Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert pkt. 13.2 Czy pod pojęciem konsoli Zamawiający rozumie oferowany w części 2 analizator automatyczny? 

Odpowiedź:  

Zmianie ulega treść punktu 13.2. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nadając mu następujące brzmienie:

13.2. ,,(…)

Koszt zużycia energii zostanie obliczony zgodnie z poniższym wzorem:

K = (M * T * S)/1000

gdzie:

M - moc oferowanego aparatu w watach [W]

T - założony czas pracy aparatu [h]

S - przyjęty koszt 1 kWh [zł]

W załączniku nr 1a do specyfikacji wykonawca zobowiązany jest podać moc oferowanego aparatu w watach [W]. Brak tej informacji spowoduje odrzucenie oferty.”

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie definicji Towaru w zakresie zakresu dostawy w części 2 o dodatkowe materiały kontrolne i materiały zużywalne, które prócz kompletnych zestawów odczynnikowych są wymagane i konieczne do prawidłowej pracy zaoferowanego analizatora? 

Uzasadnienie : Zamawiający dopuszcza w części 1 dostawy odczynników , kalibratorów , materiałów kontrolnych jak i materiałów zużywalnych . Traktowanie Wykonawco w powinno być równe . 

Odpowiedź:  
Zaopatrzenie w dodatkowe materiały potrzebne do obsługi konserwacyjnej analizatora – jeżeli jest potrzebne – powinno zostać zapewnione w ramach obsługi serwisowej Wykonawcy od którego analizator jest dzierżawiony.

Pytanie 3:

Dotyczy części 2 Czy Zamawiający mógłby podać do jakiej sieci informatycznej ma być podłączony analizator w siedzibie ul Kopernika, Kraków ? 

Odpowiedź:  
Do sieci IP/Ethernet. Adresacja IP oraz szczegółowe dane konfiguracji zostanie dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego po przedstawieniu zapotrzebowania na etapie wdrożenia.

Pytanie 4:

Czy zmiana siedziby na ul Jakubowskiego, Kraków spowoduje zmianę sieci informatycznej i czy Zamawiający oczekuje poniesienia przez Wykonawcę dodatkowych kosztów w zakresie konfiguracji nowego podłączenia? Jeśli tak to prosimy o podanie nazwy dostawcy 

Odpowiedź: 

Zamawiający dysponuje bezpośrednim połączeniem między siedzibami na Kopernika oraz Jakubowskiego. Przyjmuje się, że adresacja aparatu/ów po przeniesieniu zostanie utrzymana i łączność z pozostałymi elementami infrastruktury informatycznej np. systemem LIS pozostanie bez zmian z perspektywy dostarczanych systemów. W przypadku zaistnienia czynników, których obecnie nie da się ustalić może zaistnieć konieczność rekonfiguracji systemu, np. zmiana adresacji IP. Na pewno stacje robocze użytkowników na Jakubowskiego będą mieć inne adresy IP niż te obecnie używane na Kopernika.
Pytanie 5:

W związku z wymogiem warunków granicznych część 2 punkt 19 „ Podłączenie analizatora do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego Zamawiającego (jako warunek minimum wymagana jest funkcja wysyłania wyników oznaczeń do systemu informatycznego)”, który jest spełniony poprzez jednostronną komunikację analizatora z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym ( LIS ) czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wzoru umowy dla części 2 §3a i dopuści jednostronną komunikację analizatora z LIS? 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy dla części 2 §3a i nie dopuści jednostronnej komunikacji analizatora z LIS.
Pytanie 6:

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować zapisy wzoru umowy w zakresie §3b Wykonawca jest odpowiedzialny za usuwanie błędów w zakresie przedmiotu zamówienia dotyczących towaru i sprzętu? 

Uzasadnienie: Błędy krytyczne , pilne i zwykłe mogą być spowodowane nieprawidłowym działaniem ze strony Zamawiającego , obowiązek usunięcia takiego błędu i proces naprawczy leży po jego stronie . Wykonawca nie może być obciążony karą za brak usunięcia takiego błędu. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy w tym zakresie. Z uwagi na charakter prowadzonej przez Zamawiającego działalności, jaką jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, w ramach realizacji umowy wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi asysty technicznej obejmującej integrację pomiędzy analizatorami a LSI w każdym przypadku wystąpienia błędu. Zamawiający wyjaśnia ponadto, że zgodnie z § 3a ust. 6 wzoru umowy Zamawiający zobowiązuje się do używania Sprzętu w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu zgodnie z zasadami prawidłowej obsługi.
Pytanie 7:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania wraz z pierwszą dostawą oświadczenia, które oferowane odczynniki zawierają w swoim składzie substancje niebezpieczne, w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; jeśli Wykonawca powyższą informację zawrze w ofercie i jednocześnie udostępni stronę internetową, na której wymagana informacja będzie dostępna – dotyczy rozdziału 3 Opis przedmiotu zamówienia punkt 3.6 oraz odpowiednio zmodyfikuje zapisy projektu umowy §3 ust. 5a i 5b? 

Odpowiedź:  

Zamawiający odstapi od wymogu dostarczania wraz z pierwszą dostawą oświadczenia, które oferowane odczynniki zawierają w swoim składzie substancje niebezpieczne, w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach pod warunkiem, że Wykonawca przedmiotową informację zamieści na stronie internetowej udostępnionej Zamawiającemu.

Zmianie ulega treść punktu 3.6. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nadając mu następujące brzmienie:

,,3.6. 
Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą towaru (cz. 1- 3)
         (…)

          - Wykonawca udostępni stronę internetową na której będzie certyfikat CE IVD oferowanych odczynników, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych, kalibratorów, i sprzętu, dotyczy części 1 - 2.
- Wykonawca udostępni stronę internetową na której będzie oświadczenie, które oferowane odczynniki zawierają w swoim składzie substancje niebezpieczne, w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach”

Ponadto Zamawiający dodaje punkt 6.5.1.5. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nadając mu następujące brzmienie:
,,(…) 6.5.1.5. Oświadczenia, że oferowane odczynniki nie zawierają lub zawierają w swoim składzie substancje niebezpieczne, w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.”
oraz Zamawiający modyfikuje § 3 ust. 5 wzoru umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
5.
Wykonawca zobowiązuje się wraz z pierwszą dostawą Towaru:

a)
do dostarczenia aktualnych (w rozumieniu punktu 3.6 SIWZ) kart charakterystyki substancji (MSDS) w języku polskim lub zapewnienia Szpitalowi Uniwersyteckiemu dostępu do kart charakterystyki w języku polskim na stronie internetowej 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę. Udostępnienie kart na stronie internetowej Wykonawcy musi rozpocząć się z chwilą wysłania Towaru do Szpitala Uniwersyteckiego. W przypadku aktualizacji kart Wykonawca dostarczy zaktualizowane karty w terminie 14 dni od daty ich aktualizacji bezpośrednio do Szpitala Uniwersyteckiego w wersji papierowej lub też powiadomi Szpital Uniwersytecki poprzez wysłanie wiadomości e-mail o nowej wersji karty zamieszczonej na stronie wykonawcy w terminie 14 dni od daty ich aktualizacji. Wykonawca zapewni Szpitalowi Uniwersyteckiemu możliwość pobrania kart ze strony internetowej w postaci pliku PDF,

b)
do udostępnienia strony internetowej, na której będzie oświadczenie, które oferowane odczynniki zawierają w swoim składzie substancje niebezpieczne, w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,

c)
 do udostępnienia strony internetowej, na której będzie certyfikat CE IVD oferowanych odczynników, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych, kalibratorów, i sprzętu.13.  

13 Dotyczy części 1 - 2
Pytanie 8:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania wraz z pierwszą dostawą certyfikatu CE IVD oferowanego przedmiotu zamówienia; jeśli ten przedmiot będzie oznakowany znakiem CE a Wykonawca powyższą informację zawrze w ofercie i jednocześnie udostępni stronę internetową, na której wymagana informacja będzie dostępna – dotyczy rozdziału 3 Opis przedmiotu zamówienia punkt 3.6 oraz odpowiednio zmodyfikuje zapisy projektu umowy §3 ust. 5c? 

Odpowiedź:  

Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania wraz z pierwszą dostawą certyfikatu CE IVD oferowanego przedmiotu zamówienia.
Zmianie ulega treść punktu 3.6. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nadając mu następujące brzmienie:

3.6. ,, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą towaru (cz. 1- 3)

(…)

- Wykonawca udostępni stronę internetową na której będzie dostępny certyfikat CE IVD oferowanych odczynników, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych, kalibratorów, i sprzętu, dotyczy części 1 - 2.

- Wykonawca udostępni stronę internetową na której będzie oświadczenie, które oferowane odczynniki zawierają w swoim składzie substancje niebezpieczne, w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach”

oraz Zamawiający modyfikuje § 3 ust. 5 wzoru umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
5. Wykonawca zobowiązuje się wraz z pierwszą dostawą Towaru:

a)
do dostarczenia aktualnych (w rozumieniu punktu 3.6 SIWZ) kart charakterystyki substancji (MSDS) w języku polskim lub zapewnienia Szpitalowi Uniwersyteckiemu dostępu do kart charakterystyki w języku polskim na stronie internetowej 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę. Udostępnienie kart na stronie internetowej Wykonawcy musi rozpocząć się z chwilą wysłania Towaru do Szpitala Uniwersyteckiego. W przypadku aktualizacji kart Wykonawca dostarczy zaktualizowane karty w terminie 14 dni od daty ich aktualizacji bezpośrednio do Szpitala Uniwersyteckiego w wersji papierowej lub też powiadomi Szpital Uniwersytecki poprzez wysłanie wiadomości e-mail o nowej wersji karty zamieszczonej na stronie wykonawcy w terminie 14 dni od daty ich aktualizacji. Wykonawca zapewni Szpitalowi Uniwersyteckiemu możliwość pobrania kart ze strony internetowej w postaci pliku PDF,

b)
do udostępnienia strony internetowej, na której będzie oświadczenie, które oferowane odczynniki zawierają w swoim składzie substancje niebezpieczne, w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,

c)
 do udostępnienia strony internetowej, na której będzie certyfikat CE IVD oferowanych odczynników, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych, kalibratorów, i sprzętu.13.  

13 Dotyczy części 1 - 2
Pytanie 9:

Dotyczy § 3a punkt 12.b wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostępność serwisu w godz. od 08;00 do 20:00 / siedem dni w tygodniu przynajmniej w zakresie konsultacji telefonicznej ? 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 10:

Pytania do Umowy (zał. nr 3): 

§3 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Towaru wraz z wyładunkiem w ilościach określanych każdorazowo w zamówieniach realizowanych w terminie do 7 dni roboczych liczonych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ……………………”? 

Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawienie i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku wyboru oferty wykonawcy, który nie będzie miał możliwości odbioru faxu, albo będzie preferował składanie zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej, Zamawiający będzie składał zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Pytanie 11:

§3 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia umownego w zakresie formy komunikacji pomiędzy Stronami wyłącznie na formę elektroniczną – email? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku wyboru oferty wykonawcy, który nie będzie miał możliwości odbioru faxu, albo będzie preferował komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej, Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Pytanie 12:

§3a ust. 10 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,W przypadku wystąpienia awarii Sprzętu, którego naprawa zajmie więcej niż 2 dni robocze Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni roboczych wymienić na czas naprawy wadliwy Sprzęt na wolny od wad. Wszelkie koszty w powyższym zakresie obciążają Wykonawcę.”? 

Odpowiedź:  
Zamawiający modyfikuje § 3a ust. 10 wzoru umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
10.
W przypadku wystąpienia awarii Sprzętu, którego naprawa zajmie więcej niż 2 dni robocze Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni roboczych wymienić na czas naprawy wadliwy Sprzęt na wolny od wad. Wszelkie koszty w powyższym zakresie obciążają Wykonawcę.

Pytanie 13:

§3a ust. 12 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 48 godzin w dni robocze? 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 14:

§4 ust. 2 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu każdorazowego dostarczania faktur w wersji papierowej w odniesieniu do Wykonawców, którzy dostarczyli faktury w wersji elektronicznej zgodnie z §4 ust. 2 lit. a poprzez wykreślenie przedmiotowego postanowienia? 

Uzasadnienie: Wykonawca jako podmiot będący globalną korporacją nie ma możliwości dostarczania faktur zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej jak tego wymaga Zamawiający. Ze względu na ograniczenia rozwiązań systemowo-informatycznych oraz zcentralizowany system rozliczeń faktury mogą być każdorazowo wystawiane i doręczane Zamawiającemu wyłącznie w wersji papierowej lub wyłącznie w wersji elektronicznej. Mając powyższe na uwadze Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią wzoru umowy § 4 ust. 2 lit. a) w pierwotnym brzmieniu (oraz odpowiednio § 4 ust. 2 lit. b) po zmianie), tj. obowiązek dostarczenia obrazu faktury w wersji elektronicznej, nie będzie dotyczył Wykonawcy, który nie będzie miał takiej możliwości. Ponadto Zamawiający informuje, że w zależności od woli wykonawcy odpowiednie zastosowanie może znaleźć ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Jednocześnie zmianie ulega § 4 ust. 2 i 6 wzoru umowy, które otrzymują nowe następujące brzmienie:

2. Zapłata za dostarczony Towar następować będzie na podstawie faktur, zaopatrzonych akceptacją Kierownika Zakładu Diagnostyki lub osoby przez niego upoważnionej, w których określona będzie ilość Towaru, a także zawierających dane określone w ustępie 3 niniejszego paragrafu. Ustala się następujące zasady dostarczania faktur do Szpitala Uniwersyteckiego (przy czym postanowienia ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym znajdują odpowiednie zastosowanie):

a) Wykonawca ma prawo wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym; W przypadku niekorzystania przez Wykonawcę ze sposobu przesyłania faktur, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zastosowanie znajdzie lit b) i c) poniżej.

b) Wykonawca wyposażony w system generujący faktury w wersji elektronicznej zobowiązuje się dostarczyć Szpitalowi Uniwersyteckiemu w terminie 3 dni roboczych od dnia dostawy obraz faktury w wersji elektronicznej w formacie pdf na adres e-mail: efaktury@su.krakow.pl 29,

c) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć jeden egzemplarz faktury w formie papierowej w terminie do 3 dni roboczych, przy czym pierwszy dzień rozpoczynający bieg terminu to dzień dostawy Towaru, 

W odniesieniu do Towaru wysyłanego ostatniego dnia miesiąca Wykonawca dodatkowo ma obowiązek dostarczyć na adres e-mailowy: efaktury@su.krakow.pl skan przedmiotowej faktury,
d) Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia odrębnej faktury do każdego zamówienia pod rygorem kary umownej określonej w § 8 ust. 2 lit. g Umowy.

6. Zapłata za realizację przedmiotu Umowy będzie dokonywana w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 60 dni liczonych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Szpitala Uniwersyteckiego. W przypadku, gdy Szpital Uniwersytecki oraz Wykonawcę łączy więcej niż jedna umowa. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur dla Towaru każdorazowo odrębnie dla każdej z umów. 

29 Pkt b) nie dotyczy Wykonawcy, który nie posiada możliwości dostarczenia faktury w wersji elektronicznej
Pytanie 15:

§4 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w treści faktury za dostawę towaru lub w dokumencie dołączonym do faktury następujących danych: nazwę płatnika, nazwę odbiorcy, nr faktury, NIP dostawcy, nazwę towaru, ilość dostarczoną, cenę netto, %VAT, serię, datę ważności,”? 

Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o modyfikację postanowienia umownego w zakresie wymaganych do zamieszczania na fakturach danych ze względu na fakt, iż Wykonawca jako podmiot korporacyjny nie ma możliwości uwzględnienia na dokumentach księgowych części informacji w tym w szczególności numeru postępowania przetargowego oraz osoby odpowiedzialnej za akceptację faktur tj. Kierownik Zakładu Diagnostyki. 

Odpowiedź:  
Zamawiający modyfikuje § 4 ust. 3 wzoru umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

3.
Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w treści faktury za dostawę towaru lub w dokumencie dołączonym do faktury następujących danych: nazwę płatnika, nazwę odbiorcy, nr faktury, NIP dostawcy, nazwę towaru, ilość dostarczoną, cenę netto, %VAT, serię, datę ważności.
Pytanie 16:

§4 ust. 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Wykonawca dostarczy do Szpitala Uniwersyteckiego w ciągu 3 dni roboczych liczonych od daty upływu miesięcznego okresu uprawniającego do naliczenia części czynszu fakturę opiewającą na kwotę odpowiadającą miesięcznej części, o której mowa w ust. 4, zawierającą: nazwę płatnika, nazwę odbiorcy, numer ośrodka kosztów, nr faktury, NIP Wykonawcy, czynsz dzierżawny netto, %VAT. Faktura za ostatni miesiąc obowiązywania Umowy zostanie dostarczona przez Wykonawcę nie wcześniej niż ostatniego dnia obowiązywania Umowy i nie później niż 5 dnia następnego miesiąca. 

Odpowiedź:  
Zamawiający modyfikuje § 4 ust. 5 wzoru umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

5.
Wykonawca dostarczy do Szpitala Uniwersyteckiego w ciągu 3 dni roboczych liczonych od daty upływu miesięcznego okresu uprawniającego do naliczenia części czynszu fakturę opiewającą na kwotę odpowiadającą miesięcznej części, o której mowa w ust. 4, zawierającą: nazwę płatnika, nazwę odbiorcy, numer ośrodka kosztów, nr faktury, NIP Wykonawcy, czynsz dzierżawny netto, %VAT. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być umieszczone przez Wykonawcę w dokumencie dołączonym do faktury. Faktura za ostatni miesiąc obowiązywania Umowy zostanie dostarczona przez Wykonawcę nie wcześniej niż ostatniego dnia obowiązywania Umowy i nie później niż 5 dnia następnego miesiąca.
Pytanie 17:

§8 ust. 2 lit. b - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5%?

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 18:

§8 ust. 2 lit. c - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,za nieterminowe wykonanie obowiązków Wykonawcy określonych w § 3a ust. 1 Umowy – w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,”?

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 19:

§8 ust. 2 lit. e - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,za nieterminową naprawę lub wymianę Sprzętu – w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,”? 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 20:

§8 ust. 2 lit. f - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,w razie awarii - w przypadku niestawienia się/nieudzielenia instrukcji telefonicznej w terminach wynikających z Umowy – w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,”? 

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 21:

§8 ust. 2 lit. f – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia? 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 22:

§8 ust. 2 lit. g - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 50 zł? 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 23:

§8 ust. 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,W przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca Szpital Uniwersytecki ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części kwoty brutto o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy.”? 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 24:

Dotyczy Części nr 1.Wymagania graniczne dla analizatorów Lp.8a 

Prosimy o wyjaśnienie, czy możliwość przechowywania zestawów odczynnikowych w analizatorze przez minimum 12 tygodni dotyczy ANALIZATORA PODSTAWOWEGO? 

Jeżeli tak, czy Zamawiający przyzna 15 % w ocenie w przypadku gdy jeden oferowany odczynnik (anty-HCV) zachowuje swoją stabilność na pokładzie przez 31 dni? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie do 31 dni okresu przechowywania odczynników na pokładzie analizatora bez zmiany punktacji w ocenie dla zestawów odczynnikowych: anty-HCV, anty-HIV/p24, HBs-Ag, anty-HBs, anty-HBc total, ze względu na wysokie prawdopodobieństwo zużywania wspomnianych odczynników w krótszym czasie.

Zmianie ulega treść punktu 13.1. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nadając mu następujące brzmienie:

13.1. ,,(…)

Kryterium jakościowe oceny dla analizatorów

	Lp.
	Opis parametru
	Wartość w ocenie

	1a*
	Dwa automatyczne fabrycznie nowe (rok produkcji 2018 lub 2019) analizatory immunochemiczne, których zakres oznaczeń, odpowiada wykazowi badań określonemu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ANALIZATOR PODSTAWOWY: wysokowydajny aparat przeznaczony do codziennej pracy przy większościowym obciążeniu badaniami (przewidywany udział w ogólnej liczbie badań: 85%)

ANALIZATOR DODATKOWY: z przeznaczeniem jako aparat dodatkowy, wykonujący oznaczenia powtórne i rzadko zlecane oraz mogący czasowo zastąpić jednostkę główną w przypadku jej awarii (przewidywany udział w ogólnej liczbie badań: 15%)
	10%

	1b*
	Dwa automatyczne fabrycznie nowe (rok produkcji 2018 lub 2019) analizatory immunochemiczne, których zakres oznaczeń, odpowiada wykazowi badań określonemu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ANALIZATOR PODSTAWOWY: wysokowydajny aparat przeznaczony do codziennej pracy przy większościowym obciążeniu badaniami (przewidywany udział w ogólnej liczbie badań: 85%)

ANALIZATOR DODATKOWY: z przeznaczeniem jako aparat dodatkowy, wykonujący oznaczenia powtórne i rzadko zlecane oraz mogący czasowo zastąpić jednostkę główną w przypadku jej awarii (przewidywany udział w ogólnej liczbie badań: 15%), z dopuszczeniem zaoferowania zestawów odczynnikowych do wykonywania oznaczeń HIVp24Ag, anty-HSV-1 IgG i anty-HSV-2 IgG na innym analizatorze (np. inną metodą analityczną).
	0%

	8a*
	Możliwość ciągłego przechowywania zestawów odczynnikowych w analizatorze minimum przez 12 tygodni (bez konieczności przenoszenia ich w tym czasie do lodówki). 

Zamwiajacy dopuszcza możliwość ciągłego przechowywania zestawów odczynnikowych w analizatorze minimum przez 31 dni dla zestawów odczynnikowych: anty-HCV, anty-HIV/p24, HBs-Ag, anty-HBs, anty-HBc total.
	15%

	8b*
	Możliwość ciągłego przechowywania zestawów odczynnikowych w analizatorze minimum przez 5 dni roboczych (bez konieczności przenoszenia ich w tym czasie do lodówki)
	0%


(…)”

Zmianie ulega także załącznik nr 1b do specyfikacji dla cz. 1.

Pytanie 25:

Dotyczy Części nr 1.Wymagania graniczne dla zestawów odczynnikowych (...) Lp.2a 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przyzna 15% w ocenie w przypadku kiedy 1 parametr (anty-HAV total na analizatorze PODSTAWOWYM) posiada atestację na wykonywanie badań jedynie w surowicy pobrananej przy użyciu standardowych probówek lub probówek zawierających żel separujący? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26:

Dotyczy Części nr 1.Wymagania graniczne dla zestawów odczynnikowych (...) Lp.3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację opisu i nadanie mu brzmienia: Minimalna wielkość indywidualnego zestawu odczynnikowego dla testów (...) do ANALIZATORA DODATKOWEGO wynosząca 100 oznaczeń/zestaw"? 

Odpowiedź: 
Zapis „Minimalna wielkość indywidualnego zestawu odczynnikowego dla testów: anty-HCV, HBs Ag, anty-HIV/p24 Ag wynosząca 100 oznaczeń/zestaw” oznacza, że dla wybranych testów wielkość zestawu nie powinna być mniejsza niż 100 oznaczeń. Zapis ten dopuszcza więc również opakowania większe niż 100 dla tych testów.

Opis pozostaje bez zmian.

Pytanie 27:

Dotyczy Części nr 1.Wymagania graniczne dla zestawów odczynnikowych (...) Lp.4 

Prosimy o wyrażenie zgody na: 

- aby test HIV p24 Ag dostępny był jedynie na analizator dodatkowy i w zestawie o wielkości 100 testów 

- aby testy anty-HSV-1 IgG i anty-HSV-2 IgG konfekcjonowane były wyłącznie w zestawy o wielkości 100 testów (zarówno analizator podstawowy jak i dodatkowy) 

- aby test anty-HCV (który można przechowywać na pokładzie obu analizatorów przez 31 dni) dostępny był w zestawach 100 lub 200 testów na analizator dodatkowy i 300 testów na analizator podstawowy 

Odpowiedź:  

Test HIV p24 Ag powinien być dostępny na obydwu analizatorach w celu utrzymania możliwości wzajemnego zastępowania. 

Wielkości zestawów odczynnikowych opisanych w zapytaniu Wykonawcy mieszczą się w granicach warunków określonych przez zamawiającego o ile spełnione będą warunki dotyczące czasu przechowywania zestawów na pokładzie analizatora.

Opis pozostaje bez zmian.
Pytanie 28:

Dotyczy Części nr 1.Wymagania graniczne dla zestawów odczynnikowych (...) Lp.9 

Prosimy o wyrażenie zgody by okres trwałości dla uzyskanego po rekonstytucji roztworu roboczego wynosił: 

- dla testu HIV combi PT 7 dni 

- dla HSV 1 IgG i dla HSV 2 IgG 14 dni 

Odpowiedź: 
Wspomniane rozwiązanie jest dopuszczalne w odniesieniu do roztworów roboczych kalibratorów, dla których okres używania po rekonstytucji nie został w warunkach granicznych określony. Sposób użycia kalibratora w celu uzyskania optymalnego przygotowania zestawu do oznaczeń Zamawiający pozostawia Wykonawcy, wymagane jest jedynie zapewnienie dostępności kalibracji w okresie przydatności do użycia zestawu odczynnikowego.

Opis pozostaje bez zmian.

Pytanie 29:

Dotyczy Część 1. Wymagania wspólne dla obu analizatorów Lp.15 

Prosimy o wyrażenie zgody by maksymalna objętość materiału do wykonania testu HIV na analizatorze podstawowym wynosiła 60 ul.(30 ul w module wykrywającym antygen+ 30 ul w module wykrywającym przeciwciała) 

Odpowiedź:  

Zapis w zakresie objętości aspirowanego materiału pozostaje bez zmian.

Pytanie 30:

Dotyczy Część 1. Wymagania dla analizatora dodatkowego Lp.10 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora, który stosuje następujące rodzaje probówek: 5 do 10 ml, wymiary: 16 x 100, 16 x 75, 13 x 100, 13 x 75 mm oraz sample Hitachi cup o poj. 2,5 ml. Można stosować sample Hitachi cup nałożone na probówki o wymiarach 16 x 100 i 16 x 75 mm. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zawęża możliwości składania oferty, zapis dotychczasowy uważa za wystarczający.
Pytanie 31:

Prosimy o wyrażenie zgody na wykonywanie testów: anty-HAV oraz Antygen HIVp24 wyłącznie na analizatorze dodatkowym. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

Pytanie 32:

Dot. Załącznik nr 3 - Wzór umowy 

Par. 1 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”? 

Odpowiedź:  
Z uwagi na rodzaj prowadzonej przez Zamawiającego działalności, jaką jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
Pytanie 33:

Dot. Załącznik nr 3 - Wzór umowy 

Par. 3 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu "W razie nieuznania reklamacji przez Wykonawcę" na " W razie nieuzasadnionego nieuznania reklamacji przez Wykonawcę"? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy. Zamawiający wyjaśnia, że § 3 ust. 8 wzoru umowy dotyczy sytuacji, kiedy stwierdzone zostaną wady dostarczonego towaru.

Pytanie 34:

Dot. Załącznik nr 3 - Wzór umowy 

Par. 3a ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia? 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje § 3a ust. 1 wzoru umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 3a
1. Wykonawca wydzierżawia Szpitalowi Uniwersyteckiemu Sprzęt określony w załączniku nr 1 i 2 do Umowy oraz w tym celu zobowiązuje się w terminie 21 dni od zawiadomienia przez Szpital Uniwersytecki15/14 dni od daty zawarcia Umowy16:
a) dostarczyć Sprzęt na własny koszt i ryzyko wraz z wyładunkiem w miejscu wskazanym przez Szpital Uniwersytecki (Zakład Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Jakubowskiego17/Zakład Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Kopernika18). Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca użytkowania,

b) uruchomić Sprzęt na warunkach określonych w załączniku nr 2, w tym zapewnić na własny koszt, zawarty w kwocie wskazanej w § 4 ust. 1b Umowy, dwustronną komunikację analizatorów z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LSI)19 /uruchomić Sprzęt na warunkach określonych w załączniku nr 220,
Wszystkie czynności powinien wykonywać wyłącznie autoryzowany przedstawiciel Wykonawcy – na własny koszt, zawarty w cenie umowy. Prawidłowość wykonanych czynności wymienionych w literach a)-b) potwierdzać będzie protokół odbioru podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz przez przedstawiciela Działu Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego.
15 Dotyczy części 1
16 Dotyczy części 2 i 3

17 Dotyczy części 1

18 Dotyczy części 2 i 3
19 Dotyczy części 1
20 Dotyczy części 2 i 3
Pytanie 35:

Dot. Załącznik nr 3 - Wzór umowy 

Par. 3a ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 36:

Dot. Załącznik nr 3 - Wzór umowy 

Par. 3a ust. 9 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy? 

Uzasadnienie: 

Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii. 

Odpowiedź:  

Zamawiający modyfikuje § 3a ust. 9 wzoru umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
9.
Wykonawca zobowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z posiadaniem Sprzętu.

Pytanie 37:

Dot. Załącznik nr 3 - Wzór umowy 

Par. 3a ust. 12 lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy? 

Odpowiedź:  

Zamawiający modyfikuje § 3a ust. 12 lit. a wzoru umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

a)
przeprowadzenia szkolenia (7-1024 /2025  osób) w terminie uzgodnionym ze Szpitalem Uniwersyteckim użytkowników w kierunku obsługi Sprzętu i metodyki testu, wykonywania oznaczeń, a także konserwacji bieżącej oraz okresowej i kalibracji Sprzętu (za wyjątkiem sytuacji, w której kalibrację Sprzętu winien wykonywać upoważniony, autoryzowany przedstawiciel obsługi serwisowej jednorazowo lub okresowo),

24 Dotyczy części 1 i 3

25 Dotyczy części 2
Pytanie 38:

Dot. Załącznik nr 3 - Wzór umowy 

Par. 4 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 39:

Dot. Załącznik nr 3 - Wzór umowy 

Par. 4 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”? 

Odpowiedź:  

Z uwagi na rodzaj prowadzonej przez Zamawiającego działalności, jaką jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
Pytanie 40: 

Dot. Załącznik nr 3 - Wzór umowy 

Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 41:

Dot. Załącznik nr 3 - Wzór umowy 

Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych? 

Uzasadnienie: 

Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 42:

Dot. Załącznik nr 3 - Wzór umowy 

Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’ 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 43:

Dot. Załącznik nr 3 - Wzór umowy 

Par. 8 ust. 2 lit. c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 200 zł? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 44:

Dot. Załącznik nr 3 - Wzór umowy 

Par. 8 ust. 2 lit. e Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 100 zł? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 45:

Dot. Załącznik nr 3 - Wzór umowy 

Par. 8 ust. 2 lit. f Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 46:

Dot. Załącznik nr 3 - Wzór umowy 

Par. 8 ust. 2 lit. g Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 47:

Dot. Załącznik nr 3 - Wzór umowy 

Par. 8 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy? 

Uzasadnienie: 

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 48:

Dot. Załącznik do umowy - Podstawowe zasady obowiązujące Wykonawców na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie 

Pkt III.4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego zapisu? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 49:

Dotyczy części nr 1 

Dotyczy Załącznika nr 1b do SIWZ Tabela Wymagania graniczne dla zestawów odczynnikowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych punkt 5 

Czy Zamawiający zaakceptuje przy zestawach kontrolnych ujemną (negatywną lub niereaktywną) próbkę jako próbkę zapewaniającą poziom pierwszy kontroli? 

Odpowiedź:  
Tak. Zwyczajowo kontrola ujemna traktowana jest jako jeden z poziomów kontroli jakości.

Pytanie 50:

Dotyczy części nr 1 

Dotyczy Załącznika nr 1b do SIWZ Tabela Wymagania graniczne dla zestawów odczynnikowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych punkt 10 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu z całkowitym czasem wykonania badań przekraczajacym 30 minut dla anty-HCV – do 46 minut, anty-HIV/p24Ag – do 55 minut, HbsAg do 66 minut, anty-HBs – do 50 minut, anty-HBc – do 34 minut? 

Odpowiedź:  

Ze względu na konieczność wykonywania wspomnianych badań jako pilne, między innymi dla potrzeb dializ, przeszczepów oraz ekspozycji zawodowej pracowników i kontrahentów zewnętrznych zapisy wymagań w tym zakresie pozostają podtrzymane. Wydłużanie czasu trwania podstawowych analiz ograniczy możliwość wykonywania badań pod koniec dnia roboczego.

Pytanie 51:

Dotyczy części nr 1 

Dotyczy Załącznika nr 1b do SIWZ Tabela Wymagania graniczne dla analizatorów punkt 1b 

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie z zaoferowaniem w miejsce testu anty-HSV 1- IgG testu wykrywającego przeciwciała IgG anty-HSV typ 1 i 2? 

Odpowiedź:  

Zamawiajacy nie wyraża zgody. Różnicowanie przebytego zakażenia HSV-1/HSV-2 jest parametrem wymaganym.
Pytanie 52:

Dotyczy części nr 1 

Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ Tabela Wymagania graniczne dla zestawów odczynnikowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych punkt 2a i 2b. 

W związku z możliwością zaoferowania testu anty-HSV -1 IgG, anty-HSV-2 IgG na innym analizatorze (np. inną metodą analityczną) prosimy o wyłączenie tego parametru z warunku ocenianego – wszystkie oferowane zestawy odczynnikowe posiadają atestację pod względem możliwości wykonania badań w surowicy krwi oraz osoczu krwi pobranej na antykoagulant? 

Odpowiedź:  
Zapisy wymagań pozostają niezmienione. Ujednolicenie materiału badanego ma za zadanie ograniczać ilość materiału pobieranego od pacjentów, więc zastosowanie innych metod diagnostycznych do wybranych oznaczeń nie powinno wpływać na sposób zabezpieczania materiału do tych badań.

Pytanie 53:

Dotyczy części nr 1 

Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ Tabela Wymagania graniczne dla analizatorów punkt 1a i 1b. 

W związku z możliwością zaoferowania testu anty-HSV -1 IgG, anty-HSV-2 IgG na innym analizatorze, czy Zamawiający wymaga, aby wykonawca zapewnił w swojej ofercie dodatkową dzierżawę innego w pełni automatycznego systemu (od pobrania próbki z probówek pierwotnych do wydania wyniku) i zmodyfikował formualrz cenowy o tę pozycję? 

Odpowiedź:  

W przypadku konieczności posłużenia się inną metodą (spełniany warunek 1b) Zamawiający musi w ramach oferty otrzymać możliwość wykonania badań tą metodą. Wymagane jest wówczas dostarczenie narzędzi potrzebnych do uzyskania wyniku (np. analizator, czytnik, itp.). Drobny sprzęt jak pipety, końcówki do pipet nie jest wymagany (zarówno w przypadku 1a i 1b).

Pytanie 54:

Dotyczy części nr 1 

Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ Tabela Wymagania graniczne dla analizatorów punkt 1a i 1b. 

Czy Zamawiający wymaga, aby analizatory posiadały polskojęzyczne oprogramowanie? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 55:

Dotyczy części nr 1 

Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ Tabela Wymagania graniczne dla analizatorów punkt 15. 

Czy Zamawiający dopuści system, w którym minimalna objętość materaiłu badanego przekracza wymaganą minimalną objętość materiału aspirowanego – dotyczy parametrów: 

anty-HIV/p24 Ag – 100 ul, HbsAg – 150 ul, anty-HBs – 150 ul, HbeAg – 90 ul, anty-Hbe – 90 ul, anty-HBc – 100 ul, anty-HAV – 90 ul, anty-HTLV IgG – 100 ul? 

Odpowiedź:  

Zapis w zakresie objętości aspirowanego materiału pozostaje bez zmian. Dopuszczanie zwiększonej ilości materiału aspirowanego do badań stałoby w sprzeczności z wieloletnią praktyką Zakładu prowadzącą do ograniczania ilości pobieranego od pacjentów materiału do badań. Otrzymywane dziś próbki materiału byłyby w proponowanej sytuacji często niewystarczające do wykonania oznaczeń.

Pytanie 56:

Dotyczy części nr 1 

Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ Tabela Wymagania graniczne dla analizatorów punkt 19. 

Prosimy o podanie nazwy systemu LIS Zamawiającego oraz osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie podłączenia analizatorów do LIS. 

Odpowiedź:  

LSI Centrum Marcel. Zamawiający wyjaśnia, że osobami odpowiedzialnymi za kontakt w sprawie podłączenia analizatorów do LIS będą osoby odpowiedzialne za realizację umowy po stronie Zamawiającego, wskazane w § 5 lit. b wzoru umowy.
Pytanie 57:

Dotyczy części nr 1 

Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ Tabela Wymagania graniczne dla zestawów odczynnikowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych punkt 1. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje test wykrywający całkowite przeciwciała anty-HTLV dla typu I i II? 

Odpowiedź:  

Tak.
Pytanie 58:

Dotyczy części nr 2 

Dotyczy Załącznika nr 1b do SIWZ Tabela Wymagania graniczne dla analizatora, zestawów odczynnikowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i do wykonywania oznaczeń serologicznych markerów zakażeń EBV, VZV i HIV metodą zautomatyzowaną punkt 7 

Czy Zamawiający zaakceptuje zestawy zawierające po 100 testów? 

Odpowiedź: 
Ze względu na aktualną częstotliwość wykonywania niektórych oznaczeń (np. anty-VZV i anty-HIV/p24 w trybie CITO) oraz konieczność zachowania odczynników w stanie przydatności do użycia zapisy zostają podtrzymane.

Pytanie 59:

Dotyczy części nr 2 

Dotyczy Załącznika nr 1b do SIWZ Tabela Wymagania graniczne dla analizatora, zestawów odczynnikowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i do wykonywania oznaczeń serologicznych markerów zakażeń EBV, VZV i HIV metodą zautomatyzowaną punkt 13 

Czy Zamawiający wymaga analizatora fabrycznie nowego z rokiem produkcji 2019? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 60:

Dotyczy części nr 2 

Dotyczy Załącznika nr 1b do SIWZ Tabela Wymagania graniczne dla analizatora, zestawów odczynnikowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i do wykonywania oznaczeń serologicznych markerów zakażeń EBV, VZV i HIV metodą zautomatyzowaną punkt 13 

Czy Zamawiający dopuści analizator wolnostojący o wymiarach nie większych niż szerokość 150 cm x głębokość 90 cm x wysokość 150 cm? 

Odpowiedź:  

Ze względu na planowaną lokalizację w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego preferowany jest analizator typu nablatowego z wykorzystaniem jego podstawy jako przestrzeni magazynowej dla elementów wyposażenia pracowni. Z uwagi na znaczne przekroczenie planowanych 100x80 cm zajmowanej powierzchni proponowane rozwiązanie nie może być zaakceptowane.

Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 31.07.2019 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2019 r. o godz. 11:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W załączeniu przekazuje zmodyfikowany załącznik nr 1b (wymagania graniczne) - część 1, wzór umowy załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
[image: image1.png]
8
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]