[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia  12.07.2019 r.
Numer sprawy: NSSU.DFP.271.38.2019.SP

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
Dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawa wraz z montażem lodówek i chłodziarko – zamrażarek do celów laboratoryjnych przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) (NSSU.DFP.271.38.2019.SP).
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu systemu automatycznego zamykania drzwi dla chłodziarko-zamrażarki? 
Chłodziarko - zamrażarka jaką chcemy zaproponować, wyposażona jest w alarm otwartych drzwi, z możliwością ustawienia regulacji czasu załączania się alarmu. Pozwoli to na natychmiastowa reakcję personelu w przypadku otwartych drzwi.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zamrażarkę bez automatycznego zamykania drzwi, ale z alarmem otwartych drzwi.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zakres temperatury chłodziarka: minimalny zakres od +2 do +8 (°C), zamrażarka minimalny zakres od -20 do -40(°C)
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację.
Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę o wymiarach zewnętrznych (S*G*W) 737x780x1860mm?
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację.
Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę o wymiarach wewnętrznych - chłodziarka (S*G*W) 588×552×630 - zamrażarka (S*G*W) 511×491×415

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na chłodziarko - zamrażarkę o pojemności użytkowej - chłodziarka 182L, zamrażarka 97L ?

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza chłodziarko - zamrażarkę o pojemności użytkowej - chłodziarka 182L, zamrażarka 97L.

Pytanie nr 6

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie chłodziarki z funkcją No Frost i zamrażarki 
z odmrażaniem manualnym?

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie chłodziarki z funkcją No Frost 
i zamrażarki z odmrażaniem manualnym.
Pytanie nr 7

Prosimy o odstąpienie od wymogu podawania klasy energetycznej „nie gorsza niż A+” .

W zamrażarkach do profesjonalnego użycia klasa energetyczna nie jest określana.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację.

Pytanie nr 8

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie chłodziarko –zamrażarki z zużyciem energii 4,8 KWh/ 24h?

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodę na zaproponowaną modyfikację.
W załączeniu przekazuję zmodyfikowany, obowiązujący załącznik nr 1a część nr 2 do specyfikacji. 
[image: image1.png]
2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]