[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok






Kraków, dnia 17.06.2019 r.

 Nr sprawy: NSSU.DFP.271.23.2019.AM
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia medyczno-laboratoryjnego strefy gorącej i zimnej pracowni PET oraz doposażenia - medycyna nuklearna, przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz 
z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1

Dotyczy załącznika nr 1a 

Część 1 pozycja 2 

Lp nr 43: "Możliwość kalibracji dozymetru przez użytkownika/akredytowane laboratorium" 

Czy zamawiający zaakceptuje możliwość kalibracji u producenta, a wzorcowanie w akredytowanym laboratorium? 

Czy zamawiający rozumie termin "kalibracja" jako możliwość samodzielnej manipulacji funkcjami dozymetru poprzez dedykowane oprogramowanie?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający zaakceptuje możliwość kalibracji u producenta, a wzorcowanie w akredytowanym laboratorium. Zamawiający dopuszcza rozumienie terminu "kalibracja" jako możliwość samodzielnej manipulacji funkcjami dozymetru poprzez dedykowane oprogramowanie.
Pytanie 2

Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Część 1, pozycja 2, l.p.4 
W Tabeli „Parametry techniczne i eksploatacyjne” l.p.4 Zamawiający cyt. „Z zestawem dostarczone następujące wyposażenie niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia min.: komputer sterujący, drukarka, oprogramowanie, analizator widma, sonda, mobilny statyw z kolimatorem”. 
a) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w ramach dostawy wchodzą również: 
- fantom szyi ? 
- dedykowane źródła kalibracyjne niezbędne do prawidłowego uruchomienia aparatu oraz testów kontroli jakości: Cs-137 oraz Eu-152 ? 
Odpowiedź: Tak, w ramach dostawy wchodzą również: fantom szyi, dedykowane źródła kalibracyjne niezbędne do prawidłowego uruchomienia aparatu oraz testów kontroli jakości. 
Pytanie 3

Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Część 1, pozycja 2, l.p.4 
W Tabeli „Parametry techniczne i eksploatacyjne” l.p.4 Zamawiający cyt. „Z zestawem dostarczone następujące wyposażenie niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia min.: komputer sterujący, drukarka, oprogramowanie, analizator widma, sonda, mobilny statyw z kolimatorem”. 
b) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dostawy instrukcji obsługi do w/w urządzenia tylko w języku angielskim. 
Ustawa o wyrobach medycznych ( Dz. U. 2010 Nr 107 poz. 679) dopuszcza w art. 14 punkt 2 dopuszcza 
„…aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane świadczeniodawcom, za ich pisemną zgodą, miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim…” 
Dodatkowo całe oprogramowanie jest w języku angielskim i wytwórca urządzenia nie przewiduje tłumaczenia oprogramowania na język polski. W razie konieczności dostawy instrukcji w języku polskim będzie konieczne pracochłonne tłumaczenie które zostanie dodane do ogólnej ceny urządzenia. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
W związku z powyższym zmianie ulega § 10 ust. 2 wzoru umowy, który przyjmuje brzmienie zgodnie z poniższym: 

„2. Wraz z podpisaniem Protokołu Uruchomienia Sprzętu, Wykonawca dostarczy Szpitalowi Uniwersyteckiemu, następujące elementy Dokumentacji Wykonawcy: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim(7) w formie elektronicznej i drukowanej oraz dokumentację serwisową lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Szpitala Uniwersyteckiego, które zapewnią co najmniej pełną diagnostykę Sprzętu, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji etc.(8)

(7) Szpital Uniwersytecki dopuszcza dostawę instrukcji obsługi tylko w języku angielskim dla urządzeń wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy, w części ,1 poz. 2, pkt. 4 („Zestaw do pomiaru wychwytu izotopu przez tarczycę z wyposażeniem”).

(8) Paragraf 10 ust. 2 nie dotyczy  innych akcesoriów wskazanych w załączniki nr 1 do Umowy, w części ,1 poz. 2, pkt. od 47 do 72 („Inne akcesoria”).”
Pytanie 4

Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Część 1, pozycja 2, l.p.4 
W Tabeli „Parametry techniczne i eksploatacyjne” l.p.4 Zamawiający cyt. „Z zestawem dostarczone następujące wyposażenie niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia min.: komputer sterujący, drukarka, oprogramowanie, analizator widma, sonda, mobilny statyw z kolimatorem”. 
c) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w urządzenia bez Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi. Zestaw do jodochwytności jest urządzeniem medycznym klasy Im niesterylnym. Nie ma konieczności sterylizacji i dezynfekcji urządzenia ponieważ aparat nie ma bezpośredniego kontaktu z ciałem pacjenta. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że e § 5 ust. 2 lit c) wzoru umowy przyjmuje brzmienie zgodnie z poniższym: 

„2. Wykonawca, podczas dostawy Sprzętu do Pomieszczenia/Pomieszczeń, zobowiązuje się ponadto: 

c) dostarczyć Szpitalowi Uniwersyteckiemu instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy) (4) -  Wykonawca gwarantuje, że wykonanie czynności konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji zgodnie z przekazaną przez Wykonawcę instrukcją nie spowodują utraty gwarancji.

(4) Szpital Uniwersytecki dopuszcza dostawę urządzeń wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy, w części ,1 poz. 2, pkt. 4 („Zestaw do pomiaru wychwytu izotopu przez tarczycę z wyposażeniem”) bez instrukcji konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji.”

Pytanie 5

Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Część 1, pozycja 2, l.p.5 
W Tabeli „Parametry techniczne i eksploatacyjne” l.p.5 Zamawiający cyt. „Oprogramowania służące do min.: oceny wychwytu tarczycy (jodochwytności), oznaczeń biologicznych, pomiaru skażeń powierzchniowych (tzw. wipe tests), zautomatyzowanych testów związanych z zapewnieniem jakości, testów laboratoryjnych” 
a) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w ramach dostawy wchodzi również: 
- sonda studzienkowa do wykonywania tzw. wipe tests ? 
Samo oprogramowanie bez wyposażenia w sondę studzienkową nie zrealizuje pomiaru skażeń powierzchniowych. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, w ramach dostawy wchodzi również sonda studzienkowa do wykonywania tzw. wipe tests z odpowiednią osłoną Pb.
Pytanie 6

Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Część 1, pozycja 2, l.p.15 
W Tabeli „Parametry techniczne i eksploatacyjne” l.p.15 Zamawiający określa cyt. „Stanowisko z detektorem gamma, miejsca o spodziewanej podwyższonej radiacji…” a jednocześnie określa zakres pomiarowy od 150 nSv/h dp 10 mSv/h, identyczny jak w l.p. 14 dla detektora o niskiej radiacji. 
Prosimy Zamawiającego o sprawdzenie i potwierdzenie górnego zakresu pomiarowego. Czy zamiast wartości 10 mSv powinna się być wartość wyższa np. 10 Sv/h (a nie mSv/h)? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza górny zakres min. 10 mSv/h.
Pytanie 7

Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Część 1, pozycja 2, l.p.19 
W Tabeli „Parametry techniczne i eksploatacyjne” l.p.19 nie zdefiniowano żadnych parametrów jakie ma spełniać taki miernik. 
Ponieważ zdolność poprawnej identyfikacji radionuklidów w laboratoriach medycyny nuklearnej (gdzie zwykle spotykamy jednocześnie kilka radionuklidów) zależy w największym stopniu od rozdzielczości energetycznej detektora, pragniemy zadać pytania: 
a) Jaką zdolność rozdzielczą powinien posiadać wyspecyfikowany przez Państwa przyrząd: 
< 0.2 % (osiągane z detektorem HPGe, wymaga chłodzenia)? 
2-2.5 % (osiągane z detektorem CZT, nie wymaga chłodzenia)? 
Odpowiedź: 2-2.5 % (osiągane z detektorem CZT, nie wymaga chłodzenia).
Pytanie 8

Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Część 1, pozycja 2, l.p.19 
W Tabeli „Parametry techniczne i eksploatacyjne” l.p.19 nie zdefiniowano żadnych parametrów jakie ma spełniać taki miernik. 
Ponieważ zdolność poprawnej identyfikacji radionuklidów w laboratoriach medycyny nuklearnej (gdzie zwykle spotykamy jednocześnie kilka radionuklidów) zależy w największym stopniu od rozdzielczości energetycznej detektora, pragniemy zadać pytania: 
b) Czy miernik powinien posiadać jakieś dodatkowe funkcje/możliwości, np. aparat cyfrowy umożliwiający wykonanie pomiaru (moc równoważnika dawki, widmo spektrometryczne) i udokumentowanie pomiaru zdjęciem mierzonego obiektu ? 
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 9

Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Część 1, pozycja 2, l.p.19 
W Tabeli „Parametry techniczne i eksploatacyjne” l.p.19 nie zdefiniowano żadnych parametrów jakie ma spełniać taki miernik. 
Ponieważ zdolność poprawnej identyfikacji radionuklidów w laboratoriach medycyny nuklearnej (gdzie zwykle spotykamy jednocześnie kilka radionuklidów) zależy w największym stopniu od rozdzielczości energetycznej detektora, pragniemy zadać pytania: 
c) Czy miernik powinien posiadać lokalizator GPS identyfikujący pozycję i automatycznie dodający współrzędne do dokumentacji - wyniku pomiaru? 
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 10

Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Część 1, pozycja 2, l.p.19 
W Tabeli „Parametry techniczne i eksploatacyjne” l.p.19 nie zdefiniowano żadnych parametrów jakie ma spełniać taki miernik. 
Ponieważ zdolność poprawnej identyfikacji radionuklidów w laboratoriach medycyny nuklearnej (gdzie zwykle spotykamy jednocześnie kilka radionuklidów) zależy w największym stopniu od rozdzielczości energetycznej detektora, pragniemy zadać pytania: 
d) Czy Zamawiający stawia jakieś wymagania dotyczące minimalnego czasu pracy miernika po naładowaniu akumulatorów ? 
Odpowiedź: Tak, czas pracy miernika po naładowaniu akumulatorów min. 8 h.
Pytanie 11

Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Część 1, pozycja 2, l.p.40 
2. W Tabeli „Parametry techniczne i eksploatacyjne” l.p.40 Zamawiający określa cyt.” Miernik wyposażony w pamięć z możliwością transmisji danych do komputera klasy PC z systemem operacyjnym…” 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że transmisja danych do komputera klasy PC odbywa się przez dedykowany czytnik współpracujący z profesjonalnym oprogramowaniem, opisany szczegółowo w dalszej części tabeli w l.p.46? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza transmisję danych do komputera klasy PC odbywającą się przez dedykowany czytnik współpracujący z profesjonalnym oprogramowaniem, opisanym szczegółowo w dalszej części tabeli w l.p.46.
Pytanie 12

Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Część 1, pozycja 2, l.p.42 Zamawiający cyt. „Klasa wodoodporności min. IP65 lub równoważne…” 
a) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dozymetru posiadającego klasę wodoodporności IP67 (dla dozymetru) zaś dla modułu rejestracji dawki BETA (H 0,07) klasę IP50. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dozymetr posiadający klasę wodoodporności IP67 (dla dozymetru) zaś dla modułu rejestracji dawki BETA (H 0,07) klasę IP50. Ponadto Zamawiający wprowadza modyfikację w kolumnie „OCENA PKT” poprzez dodanie zapisu (punktacja dotyczy dozymetru, a nie dotyczy modułu rejestracji dawki BETA).
Pytanie 13

Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Część 1, pozycja 2, l.p.42 Zamawiający cyt. „Klasa wodoodporności min. IP65 lub równoważne…” . 
b) Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie wymaganej dokładności dozymetru dla pomiaru HP(10) (podawana zwykle dla Cs-137). Czy dokładność <= +/- 5% jest wystarczająca? 
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 14
Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w Tabeli: „Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia dotyczy pozycji 1, 2,” l.p.6 
a) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wszystkich urządzeń bez zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu. Żadne z urządzeń będących przedmiotem postępowania nie jest wyposażone w takie narzędzia. 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 6 Tabeli „Warunki serwisu”
Zamawiający informuje, że § 11 ust. 6 wzoru umowy przyjmuje brzmienie zgodnie z poniższym: 

„6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy Sprzętu do 48 godzin od momentu wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7, z zastrzeżeniem ust. 5. Jako „podjęta naprawa” liczy się obecność uprawnionego pracownika Wykonawcy przy uszkodzonym Sprzęcie, z zastrzeżeniem, iż Szpital Uniwersytecki dopuszcza, a Wykonawca zobowiązuje się zapewnić możliwość zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu(10). Czas zakończenia naprawy będzie wynosił do 5 dni roboczych, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do 10 dni roboczych liczonych od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7, z zastrzeżeniem ust. 5.”

(10) Możliwość zapewnienia zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu nie dotyczy urządzeń wskazanych w części 1  załącznika nr 1 do umowy.
Pytanie 15
Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w Tabeli: „Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia dotyczy pozycji 1, 2,” l.p.7 
a) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wszystkich urządzeń bez wykonywania przeglądów okresowych (konserwacyjnych), w tym obowiązkowego bezpłatnego przeglądu z końcem biegu gwarancji. Producent urządzeń będących przedmiotem postępowania nie przewiduje przeglądów okresowych (konserwacyjnych). 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przypadku oświadczenia dostawcy, że producent nie przewiduje przeglądów okresowych (konserwacyjnych).
Zamawiający informuje, że § 5 ust. 2 lit a), §  11 ust. 8 oraz § 12 ust. 2 wzoru umowy przyjmują brzmienie zgodnie z poniższym: 

„§ 5 ust. 2. Wykonawca, podczas dostawy Sprzętu do Pomieszczenia/Pomieszczeń, zobowiązuje się ponadto: 

a) dostarczyć Szpitalowi Uniwersyteckiemu dokumentację (lub tzw. listę kontrolną zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim, zapewniającą co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta (jeżeli dotyczy)(3),
(3)Paragraf 5 ust. 2 lit. a) nie dotyczy  innych akcesoriów wskazanych w załączniki nr 1 do Umowy, w części ,1 poz. 2, pkt. od 47 do 72 („Inne akcesoria”).”
„§ 11 ust. 8 W ramach kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 12 ust. 1 Umowy, Wykonawca wykona w okresie trwania gwarancji przeglądy okresowe w liczbie i zakresie wymaganych przez producenta oraz wykona czynności serwisowe, w tym przeglądy konserwacyjne (jeżeli dotyczy). Przeglądy, o których mowa w zdaniu poprzednim, dokonywane będą po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą wskazaną w Umowie jako osoba odpowiedzialna za realizację Umowy po stronie Szpitala Uniwersyteckiego. Termin uzgodniony zostanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxem.”

„§ 12 ust. 2 Wynagrodzenie obejmuje w szczególności: cenę Sprzętu wraz z dostawą kompletu akcesoriów, okablowania i innego asortymentu niezbędnego do uruchomienia 
i funkcjonowania Sprzętu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji, koszt załadunku, dostawy, transportu, wyładunku (wraz z kompletem akcesoriów, okablowania i innego asortymentu niezbędnego do instalacji, uruchomienia i funkcjonowania Sprzętu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji), instalacji i uruchomienia Sprzętu w Obiekcie, koszt rozpakowania, wywozu i utylizacji opakowań oraz wszelkich innych materiałów po dostarczonych urządzeniach stanowiących przedmiot umowy, koszty uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń itp., koszty nieograniczonej w czasie i miejscu licencji na korzystanie z oprogramowania służącego do obsługi Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, koszty ewentualnej Dokumentacji Wykonawcy, koszt ubezpieczenia, koszty naprawy i wymiany części Sprzętu (podzespoły) w tym koszt tych części, koszty Szkolenia, przeglądów okresowych w okresie gwarancji (jeżeli dotyczy) oraz opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie.”

Pytanie 16
Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w Tabeli: „Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia dotyczy pozycji 1, 2,” l.p. 21. (dotyczy Inne akcesoria opisane od l.p. 47 do l.p. 63 włącznie). 
Wyposażenie opisane w wymienionych wyżej punktach jest tak proste że wytwórcy nie przewidują żadnych instrukcji obsługi. Dlatego prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyposażenia które nie posiada instrukcji obsługi i serwisowej do wyżej wymienionych punktów. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyposażenie, które nie posiada instrukcji obsługi i serwisowej od pkt. 47 do pkt. 72 poz. 2 część 1. załącznika nr 1a. 
Zamawiający informuje, że § 10 ust. 2 wzoru umowy przyjmuje brzmienie zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 3 niniejszego dokumentu
Zamawiający dopuszcza wyposażenie, które nie posiada instrukcji obsługi i serwisowej od pkt. 47 do pkt. 72 poz. 2 część 1. załącznika nr 1a. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany wpisać w w/w punktach: „Nie dotyczy. Producent nie przewiduje instrukcji obsługi” (zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16)

Zamawiający informuje, że § 10 ust. 2 wzoru umowy przyjmuje brzmienie zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 3 niniejszego dokumentu
Pytanie 17
Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w Tabeli: „Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia dotyczy pozycji 1, 2,” l.p.23 
a) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wszystkich urządzeń bez dokumentacji (lub tzw. listy kontrolnej zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim. Producent urządzeń będących przedmiotem postępowania nie przewiduje wykonywania przeglądów technicznych w/w urządzeń. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Zamawiający informuje, że § 5 ust. 2 lit a) wzoru umowy przyjmuje brzmienie zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15 niniejszego dokumentu. 
Pytanie 18
Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w Tabeli: „Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia dotyczy pozycji 1, 2,” l.p.25 oraz l.p.26 
d) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wszystkich urządzeń (za wyjątkiem STANOWISKA DO INIEKCJI) bez Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi. Urządzenia będące przedmiotem postępowania są wyposażeniem laboratoryjnym (niemedycznym) i niesterylnym. Nie ma konieczności sterylizacji i dezynfekcji w/w urządzeń ponieważ nie ma bezpośredniego kontaktu z ciałem pacjenta (np. osłonki na strzykawki lub nie ma żadnego kontaktu z pacjentem. 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje przedstawienia Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi.
Pytanie 19
Dot. SIWZ, pkt 6.5.1.1: „Materiały firmowe – np. foldery, katalogi, karty charakterystyki, instrukcja lub wyciąg z instrukcji, dokumentacja techniczna, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta – potwierdzające, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzające wszystkie oferowane parametry (…)” 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przecinki oznaczają słowo „lub”. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 20
Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1, poz. 1, pkt 3: „Kółka obrotowe z możliwością blokady” 
Prosimy Zamawiającego o usunięcie niniejszego punktu. Ze względu na swój ciężar (do 250 kg ), opisana osłona nie jest niestabilna, ani nie ulegnie przypadkowemu przemieszczeniu. W związku z tym, nie wymaga blokady kół. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 21
Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1, poz. 2, pkt 5: „Oprogramowania służące do min.: oceny wychwytu tarczycy (jodochwytności), oznaczeń biologicznych, pomiaru skażeń powierzchniowych (tzw. wipe tests), zautomatyzowanych testów związanych z zapewnieniem jakości, testów laboratoryjnych” 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację tego punktu poprzez wykreślenie słów: „testów laboratoryjnych”. Jest to zbyt szerokie pojęcie, nieadekwatne do prowadzonych badań z użyciem zestawu do pomiaru wychwytu izotopu przez tarczycę, który nie jest sprzętem laboratoryjnym. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 22
Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1, poz. 2, pkt 4 „Z zestawem dostarczone następujące wyposażenie niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia min.: komputer sterujący, drukarka, oprogramowanie, analizator widma, sonda, mobilny statyw z kolimatorem”: Czy Zamawiający wymaga dostarczenia źródła do kalibracji zestawu? 
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 23
Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1, poz. 2, pkt 8: „Komora pomiarowa o pojemności min. 150 l” 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację niniejszego punktu i nadanie mu brzmienia: „Komora pomiarowa o pojemności min. 150 ± 5 l” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na pojemność 150l (+/-5l).
Pytanie 24 
Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1, poz. 2, pkt 9: „Min. 6 wielkopowierzchniowych detektorów mierzących promieniowanie beta i gamma” 
Ze względu na konstrukcję mobilnego systemu do kontroli pojemników zawierających odpady promieniotwórcze, możliwe jest zastosowanie detektorów gamma albo beta. W związku z tym, prosimy Zamawiającego o modyfikację niniejszego punktu i nadanie mu brzmienia: „Min. 6 wielkopowierzchniowych detektorów mierzących promieniowanie gamma”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 25
Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1, poz. 2, pkt 12: „System generujący raporty z pomiarów” 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia drukarki do wydruku protokołów.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 26 
Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1, poz. 2, pkt 14: „Stanowisko z detektorem gamma, miejsca o niskiej radiacji (duża czułość) – 4 szt. o następujących parametrach: detektor umieszczony na ścianie, zakres pomiarowy min.: 150 nSv/h – 20 mSv/h, zakres energetyczny min.: 40 keV – 1.2 MeV, moduł wyświetlacza z alarmem, kolumna świetlna (min. 3 kolory/progi – zielony, żółty, czerwony), interfejs do transmisji wyników do komputera” 
Czy Zamawiający przyjmie sondę o zakresie pomiarowym 150 nSv/h – 200 µSv/h?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 27
Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1, poz. 2, pkt 15: „Stanowisko z detektorem gamma, miejsca o spodziewanej podwyższonej radiacji – 2 szt. o następujących parametrach: detektor umieszczony na ścianie, zakres pomiarowy min.: 150 nSv/h – 10 mSv/h, zakres energetyczny min.: 40 keV – 1.5 MeV, moduł wyświetlacza z interfejsem i złączem do bezpośredniego podłączenia sondy, kolumna świetlna (min. 3 kolory/progi – zielony, żółty, czerwony), interfejs do transmisji wyników do komputera” 
Czy Zamawiający przyjmie sondę o zakresie pomiarowym 150 nSv/h – 200 µSv/h i zakresie energetycznym 40keV – 1,3MeV?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 28 
Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1, poz. 2, pkt 16: „Oprogramowanie do monitoringu radiologicznego, min. 24 kanały wizualizacji wskazań detektorów, archiwizacji wskazań i alarmów” 
Zamawiający w punkcie 13 podał, iż w skład stacjonarnego systemu dozymetrii środowiskowej ma wchodzić 6 sond. W związku z tym, prosimy o zmianę ilości kanałów wizualizacji wskazań detektorów na 6. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zmianę ilości kanałów na min. 6.
Pytanie 29 
Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1, poz. 2, pkt 18: „Miernik mocy dawki i skażeń (dla alfa, beta, gamma) z opcją ułatwiającą pomiar na podłodze na wyposażeniu z dodatkową sonda” 
Czy Zamawiający przyjmie miernik mocy dawki i skażeń z wbudowaną sondą?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 30
Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1, poz. 2, pkt 29 i 30: „Na wyposażeniu stanowisk do iniekcji taca do podawania izotopu na wózku - 2 szt. dla wszystkich stanowisk. Wózek medyczny, trzypółkowy z 2 szufladami, boczne uchwyty do prowadzenia wózka, wózek wykonany z aluminium pokrytego warstwą ochronną Szczypce/hemostat dedykowane do unieruchamiania igieł iniekcyjnych wykorzystywanych podczas procesu znakowania (4 szt.).” 
„Na wyposażeniu stanowisk do iniekcji szczypce/hemostat dedykowane do unieruchamiania igieł iniekcyjnych wykorzystywanych podczas procesu znakowania (4 szt. dla wszystkich stanowisk).” 
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia 4 szt. szczypiec dedykowanych do unieruchamiania igieł, czy 2 x 4 szt., czyli łącznie 8 szt. szczypiec? Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie ilości szczypiec wymaganych do dostarczenia.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łącznie 4 szt. szczypiec.
Pytanie 31
Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1, poz. 2, pkt 31: „Na wyposażeniu stanowisk do iniekcji dedykowane szczypce do przenoszenia fiolek z radiofarmaceutykiem (3 szt. dla wszystkich stanowisk). Długość min. 25 cm.” 
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia 3 szt. szczypiec do przenoszenia fiolek, czy 3 x 4 szt., czyli łącznie 12 szt. szczypiec do przenoszenia fiolek? Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie ilości szczypiec wymaganych do dostarczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia łącznie 6 szt. szczypiec do przenoszenia fiolek.
Pytanie 32 
Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1, poz. 2, pkt 49: „Pojemniki na odpady promieniotwórcze na ostre odpady medyczne (2 szt.) - SPECT min. osłonność ekw. Pb 3 mm (wymiary wewnętrzne średnica min. 19 cm; wysokość min. 20 cm)” 
Czy Zamawiający przyjmie pojemnik o wymiarach wewnętrznych 15,2 x 17,8 cm (śr. x wys.)? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 33
Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1, poz. 2, pkt 49: „Pojemniki na odpady promieniotwórcze na ostre odpady medyczne (2 szt.) - SPECT min. osłonność ekw. Pb 3 mm (wymiary wewnętrzne średnica min. 19 cm; wysokość min. 20 cm)” 
Prosimy Zamawiającego o podanie wymiarów standardowego jednorazowego pojemnika używanego do gromadzenia ostrych odpadów medycznych w celu należytego dobrania odpowiedniego pojemnika na odpady promieniotwórcze. 
Odpowiedź: Zamawiający aktualnie używa pojemników na odpady medyczne 2 [l].
Pytanie 34
Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1, poz. 2, pkt 59: „Kosz na odpady medyczne promieniotwórcze min. objętość 20 l (2 szt.). Osłonność min. 25 mm ekw. Pb. Łatwo zdejmowalna pokrywa.” 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację niniejszego punktu i nadanie mu brzmienia: „Kosz na odpady medyczne promieniotwórcze min. objętość 20 l (2 szt.). Osłonność min. 25 ± 5 mm ekw. Pb. Łatwo zdejmowalna pokrywa”. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Specyfikacji.
Pytanie 35
Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1, poz. 2 Dozymetr elektroniczny: Prosimy Zamawiającego o wyodrębnienie punktu Dozymetr elektroniczny (10 szt.) i zamieszczenie go w przetargu jako odrębnego zadania (części). Opisany przez Zamawiającego dozymetr składa się z 10 urządzeń podstawowych – dozymetrów, czytnika dozymetrów, komputera oraz odpowiedniego oprogramowania. Umieszczenie tak rozbudowanego punktu w jednym zadaniu z innymi produktami spowoduje naruszenie zasady uczciwej konkurencji i nie pozwoli na składanie korzystnych cenowo ofert. Wpłynie to rażąco na podwyższenie ceny oferowanego urządzenia, co oczywiście będzie na niekorzyść Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Specyfikacji.
Pytanie 36
Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1, poz. 2 Stacjonarny system dozymetrii środowiskowej: Prosimy Zamawiającego o wyodrębnienie punktu Stacjonarny system dozymetrii środowiskowej i zamieszczenie go w przetargu jako odrębnego zadania (części). W punkcie tym Zamawiający wymaga dostarczenia 6 detektorów, modułu wyświetlacza z alarmem, kolumny świetlnej, komputera nadzorującego system wraz z UPS oraz specjalistycznego oprogramowania. Umieszczenie tak rozbudowanego punktu w jednym zadaniu z innymi produktami spowoduje naruszenie zasady uczciwej konkurencji i nie pozwoli na składanie korzystnych cenowo ofert. Wpłynie to rażąco na podwyższenie ceny oferowanego urządzenia, co oczywiście będzie na niekorzyść Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Specyfikacji.
Pytanie 37
Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1, poz. 2 Skaner TLC ze spektrometrem (MCA): Prosimy Zamawiającego o wyodrębnienie punktu Skaner TLC ze spektrometrem (MCA) i zamieszczenie go w przetargu jako odrębnego zadania (części). W punkcie tym Zamawiający wymaga dostarczenia Skanera TLC ze spektrometrem, 3 sond, komputer sterujący, drukarkę, specjalistyczne oprogramowanie do analizy. Umieszczenie tak rozbudowanego punktu w jednym zadaniu z innymi produktami spowoduje naruszenie zasady uczciwej konkurencji i nie pozwoli na składanie korzystnych cenowo ofert. Wpłynie to rażąco na podwyższenie ceny oferowanego urządzenia, co oczywiście będzie na niekorzyść Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Specyfikacji.
Pytanie 38
Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1, poz. 2 Dozymetr elektroniczny, Stacjonarny system dozymetrii środowiskowej, Skaner TLC ze spektrometrem (MCA): Prosimy Zamawiającego o wyodrębnienie następujących punktów: Dozymetr elektroniczny, Stacjonarny system dozymetrii środowiskowej, Skaner TLC ze spektrometrem (MCA) i zamieszczenie ich w przetargu jako odrębnego zadania (część 3). Pozwoli to na uniknięcie naruszenia zasad uczciwej konkurencji i pozwoli na złożenie korzystnie cenowo ofert, dzięki przystąpieniu do postępowania przetargowego większej ilości oferentów. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Specyfikacji.
Pytanie 39 
Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1, poz. 2 Mobilny system do kontroli pojemników (worków) zawierających niskoaktywne odpady promieniotwórcze, ust. 8: „Komora pomiarowa o pojemności min. 150 l” Prosimy Zamawiającego o modyfikację niniejszego punktu i nadanie mu brzmienia: „Komora pomiarowa o pojemności min. 150 ± 5l”. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komorę o pojemności 150l (+/-5l).
Pytanie 40
Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1, poz. 2 Mobilny system do kontroli pojemników (worków) zawierających niskoaktywne odpady promieniotwórcze, ust. 9: „Min. 6 wielkopowierzchniowych detektorów mierzących promieniowanie beta i gamma” Odpady radioaktywne zazwyczaj gromadzi się w plastikowych workach lub plastikowych pojemnikach, które powodują przesłanianie promieniowania beta i mogą powodować otrzymanie fałszywie zaniżonych wyników względem promieniowania beta. Dodatkowo, obecność w odpadach np. papierowych ręczników może również fałszywie zaniżać odczyt skażenia beta. Pomiar skażenia beta tak opakowanych odpadów jest bezcelowy i nie daje poprawnych wyników pomiaru. W związku z powyższym, prosimy Zamawiającego o modyfikację niniejszego punktu na: „Min. 6 wielkopowierzchniowych detektorów mierzących promieniowanie gamma”. Jednocześnie prosimy Zamawiającego o usunięcie z ust. 10 emitera promieniowania beta Sr-90/Y-90. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 41
Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1, poz. 2 Mobilny system do kontroli pojemników (worków) zawierających niskoaktywne odpady promieniotwórcze, ust. 11: „System mierzący min. stężenia, powierzchniowe skażenie opakowania odpadów” Opisywany w niniejszej pozycji system służy do pomiaru stężenia skażenia odpadów. Powierzchniowe skażenie opakowania zawierające odpady można wykonać za pomocą testu wymazu. W związku z powyższym, prosimy Zamawiającego o modyfikację niniejszego punktu na: „System mierzący stężenie skażenia odpadów”. 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść pkt. 11 na: „System mierzący min. stężenie skażenia odpadów i wagę odpadu”.
Pytanie 42
Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1, poz. 2 Stacjonarny system dozymetrii środowiskowej, ust. 13: „Stacjonarny system pomiaru mocy dawki. Detektory i sygnalizacja umieszczone w strefie kontrolowanej (3 szt.), rejestracja (1 szt.), korytarz przy wyjściu ze strefy nadzorowanej/kontrolowanej teren (2 szt.)” Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ile sztuk kolumn świetlnych wymaga? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga 4 szt. kolumn świetlnych.
Pytanie 43
Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1, poz. 2 Stacjonarny system dozymetrii środowiskowej, ust. 13: „Stacjonarny system pomiaru mocy dawki. Detektory i sygnalizacja umieszczone w strefie kontrolowanej (3 szt.), rejestracja (1 szt.), korytarz przy wyjściu ze strefy nadzorowanej/kontrolowanej teren (2 szt.)” Prosimy Zamawiającego o oszacowanie odległości między detektorami a miejscem usytuowania komputera nadzorującego system. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jest to odległość ok. 100 m.
Pytanie 44
Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1, poz. 2 Stacjonarny system dozymetrii środowiskowej, ust. 14: „Stanowisko z detektorem gamma, miejsca o niskiej radiacji (duża czułość) – 4 szt. o następujących parametrach: detektor umieszczony na ścianie, zakres pomiarowy min.: 150 nSv/h – 20 mSv/h, zakres energetyczny min.: 40 keV – 1.2 MeV” Czy Zamawiający przyjmie sondy o zakresie pomiarowym: 1µSv/h-100mSv/h i zakresie energetycznym 45 keV i 1.3 MeV? W pomieszczeniach, w których są obecni pacjenci z zaaplikowaną dawką radiofarmaceutyku, bądź na co dzień pracuje się z izotopami, poziom promieniowania nie schodzi poniżej progu 1µSv/h, więc stosowanie sond o progu minimalnym 150 nSv/h nie ma podstaw do praktycznego zastosowania.
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 45
Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1, poz. 2 Stacjonarny system dozymetrii środowiskowej, ust. 15: „Stanowisko z detektorem gamma, miejsca o spodziewanej podwyższonej radiacji – 2 szt. o następujących parametrach: detektor umieszczony na ścianie, zakres pomiarowy min.: 150 nSv/h – 10 mSv/h, zakres energetyczny min.: 40 keV – 1.5 MeV” Czy Zamawiający przyjmie sondy o zakresie pomiarowym: 1µSv/h-100mSv/h i zakresie energetycznym 45 keV i 1.3 MeV? W pomieszczeniach, w których są obecni pacjenci z zaaplikowaną dawką radiofarmaceutyku, bądź na co dzień pracuje się z izotopami, poziom promieniowania nie schodzi poniżej progu 1µSv/h, więc stosowanie sond o progu minimalnym 150 nSv/h nie ma podstaw do praktycznego zastosowania. 
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 46
Dot. SIWZ, punkt 6.5.1.2: „Certyfikat lub Deklaracja zgodności CE dla oferowanych urządzeń/wyrobów” 
Prosimy Zamawiającego o dodanie do niniejszego punktu „lub karty technicznej informującej o rodzaju materiału z którego dany wyrób jest wykonany”. Związane jest to z tym, iż w przypadku produktów wykonywanych na specjalne zamówienie nie będących w regularnej ofercie producenta nie będą one posiadać certyfikatu CE. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega punkt 6.5.1.2 Specyfikacji, który otrzymuje następujące brzmienie:

6.5.1.2. Certyfikat lub Deklaracja zgodności CE dla oferowanych urządzeń/wyrobów lub karta techniczna informująca o rodzaju materiału z którego dany wyrób jest wykonany.

Pytanie 47
Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1 poz. 2 
Prosimy o wykreślenie konieczności podania: 
„Nazwa i typ: ............................................................. 

Producent / kraj produkcji: ........................................................” 

gdyż opisany przez Zamawiającego komplet składa się z wielu produktów od wielu producentów. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż możliwe jest wpisanie w powyższych miejscach formuły: „jak niżej”.
Pytanie 48
Dot. Zał. nr 3 do SIWZ Wzór Umowy, § 5 ust 2 lit. a): 
„2. Wykonawca, podczas dostawy Sprzętu do Pomieszczenia/Pomieszczeń, zobowiązuje się ponadto: 
a) dostarczyć Szpitalowi Uniwersyteckiemu dokumentację (lub tzw. listę kontrolną zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim, zapewniającą co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta, (…)” 
Ze względu na to, iż w części pierwszej znajdują się przede wszystkim drobne akcesoria, takie jak: osłony na strzykawki, pojemniki transportowe, pojemniki na odpady promieniotwórcze, kosze na odpady, gogle ochronne, w sumie 17 pozycji asortymentowych, co do których nie istnieje możliwość regulacji, kalibracji, czy pełnej diagnostyki urządzenia ze względu na ich prostą budowę, prosimy o modyfikację niniejszego punktu i dodanie do treści wskazanego punktu słów: „(jeżeli dotyczy)”. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż § 5 ust. 2 lit. a, zał. nr 3 do SIWZ Wzór Umowy nie dotyczy innych akcesoriów (od pkt. 47 do pkt. 72 zał. 1a część 1, poz. 2).
Zamawiający informuje, że § 5 ust. 2 lit a) wzoru umowy przyjmuje brzmienie zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 15 niniejszego dokumentu. 
Pytanie 49
Dot. Zał. nr 3 do SIWZ Wzór Umowy, § 7 ust 2: 
„2. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Sprzętu podczas realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko doprowadzić Sprzęt do 8 stanu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, a jeżeli nie jest to możliwe dostarczyć na własny koszt Szpitalowi Uniwersyteckiemu nowy, wolny od wad i uszkodzeń Sprzęt, spełniający co najmniej wszystkie wymagane niniejszą Umową parametry, w terminie 14 Dni roboczych od dnia stwierdzenia przez Szpital Uniwersytecki utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Sprzętu.” 
Ze względów logistycznych, organizacyjnych, jak również z uwagi na stopień złożoności przedmiotu zamówienia należy się spodziewać, że dostawa przedmiotu umowy może następować w częściach, w innym terminie niż uruchomienie i instalacja. W związku z powyższym, w oparciu o brzmienie § 7 ust. 1, prosimy o potwierdzenie, że każdorazowa dostawa częściowa przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzona protokołem dostawy częściowej, stwierdzającym brak widocznych zewnętrznych uszkodzeń dostarczonego sprzętu. Dostarczony sprzęt, odpowiednio zabezpieczony przed zewnętrznymi uszkodzeniami, będzie przechowywany w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego do dnia uruchomienia/instalacji. Od dnia dostawy, odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie, zniszczenie dostarczonego sprzętu ponosi Zamawiający chyba, że wykaże, że wynikały z działania siły wyższej. 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że mając na uwadze przedmiot postępowania oraz charakter prowadzonej przez Zmawiającego działalności -  Zmawiający oczekuje, że instalacja, uruchomienie oraz szkolenie nastąpią niezwłocznie po dostawie. Zatem Wykonawca powinien tak dostosować termin dostawy, aby bez nieuzasadnionej zwłoki wykonać wszystkie w/w czynności. Z tego też względu Zmawiający nie przewiduje odrębnego protokołu dostawy. Niemniej w przypadku zaistnienia wyjątkowej i umotywowanej okolicznościami sytuacji realizacji instalacji, uruchomienia i szkoleń w innym czasie, niż dostawa Zmawiający dopuszcza możliwość podpisania stosownego protokołu dokumentującego dostawę Sprzętu do Zamawiającego.
Pytanie 50
Dot. Zał. nr 3 do SIWZ Wzór Umowy, § 8 ust 3 lit. c): 
„3. Wykonawca przeprowadzi szkolenia podstawowe z zakresu obsługi Sprzętu w Obiekcie oraz w razie potrzeby zapewni możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy Sprzętu (do 6 miesięcy od oddania Pracowni do eksploatacji) (…) 
c) personelu informatycznego - min. 2 osoby z zakresu zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji Szpitala, diagnostyki i konfiguracji urządzenia.” 
Ze względu na to, iż w części pierwszej znajdują się przede wszystkim drobne akcesoria, takie jak osłony na strzykawki, pojemniki transportowe, pojemniki na odpady promieniotwórcze, kosze na odpady, gogle ochronne, w sumie 17 pozycji asortymentowych, co do których nie istnieje możliwość zdalnej diagnostyki urządzenia ze względu na ich prostą budowę, prosimy o modyfikację niniejszego punktu i dodanie do treści wskazanego postanowienia słów: „(jeżeli dotyczy)”. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż § 8 ust. 3 lit. c, zał. nr 3 do SIWZ Wzór Umowy nie dotyczy innych akcesoriów (od pkt. 47 do pkt. 72 zał. 1a część 1, poz. 2).

Zamawiający informuje, że § 8 ust. 3 lit c) przyjmuje brzmienie zgodnie z poniższym: 

„3. Wykonawca przeprowadzi szkolenia podstawowe z zakresu obsługi Sprzętu 
w Obiekcie oraz w razie potrzeby zapewni możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy Sprzętu (do 6 miesięcy od oddania Pracowni do eksploatacji):

c) personelu informatycznego - min. 2 osoby z zakresu zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji Szpitala, diagnostyki i konfiguracji urządzenia.(5)
(5) Paragraf 8 ust. 3 lit. c) nie dotyczy  innych akcesoriów wskazanych w załączniki nr 1 do Umowy, w części ,1 poz. 2, pkt. od 47 do 72 („Inne akcesoria”). ”
Pytanie 51
Dot. Zał. nr 3 do SIWZ Wzór Umowy, § 10 ust 2: 
„2. Wraz z podpisaniem Protokołu Uruchomienia Sprzętu, Wykonawca dostarczy Szpitalowi Uniwersyteckiemu, następujące elementy Dokumentacji Wykonawcy: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej oraz dokumentację serwisową lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Szpitala Uniwersyteckiego, które zapewnią co najmniej pełną diagnostykę Sprzętu, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji etc.” 
Ze względu na to, iż w części pierwszej znajdują się przede wszystkim drobne akcesoria, takie jak osłony na strzykawki, pojemniki transportowe, pojemniki na odpady promieniotwórcze, kosze na odpady, gogle ochronne, w sumie 17 pozycji asortymentowych, co do których nie istnieje możliwość regulacji, czy kalibracji ze względu na ich prostą budowę, prosimy o modyfikację niniejszego punktu i dodanie do treści wskazanego postanowienia słów: „(jeżeli dotyczy)”. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż § 10 ust. 2, zał. nr 3 do SIWZ Wzór Umowy nie dotyczy innych akcesoriów (od pkt. 47 do pkt. 72 zał. 1a część 1, poz. 2).
Zamawiający informuje, że § 10 ust. 2 wzoru umowy przyjmuje brzmienie zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 3 niniejszego dokumentu.
Pytanie 52
Dot. Zał. nr 3 do SIWZ Wzór Umowy, § 10 ust 3: 
„3. Wykonawca oświadcza, iż Sprzęt jest lub zostanie przez Wykonawcę pozbawiony wszelkich zabezpieczeń, w tym w szczególności haseł, kodów serwisowych, blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Szpitalowi Uniwersyteckiemu dostęp m.in. do opcji serwisowych lub napraw Sprzętu przez inny niż Wykonawca podmiot.” 
Ze względu na to, iż w części pierwszej znajdują się przede wszystkim drobne akcesoria, takie jak osłony na strzykawki, pojemniki transportowe, pojemniki na odpady promieniotwórcze, kosze na odpady, gogle ochronne, w sumie 17 pozycji asortymentowych, co do których nie istnieje możliwość założenia zabezpieczeń, haseł, kodów serwisowych, blokad serwisowych ze względu na ich prostą budowę, prosimy o modyfikację niniejszego punktu i dodanie do treści wskazanego postanowienia słów: „(jeżeli dotyczy)”. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż § 10 ust. 3, zał. nr 3 do SIWZ Wzór Umowy nie dotyczy innych akcesoriów (od pkt. 47 do pkt. 72 zał. 1a część 1, poz. 2).
Zamawiający informuje, że § 10 ust. 3 wzoru umowy przyjmuje brzmienie zgodnie poniższym: 

„3. Wykonawca oświadcza, iż Sprzęt jest lub zostanie przez Wykonawcę pozbawiony wszelkich zabezpieczeń, w tym w szczególności haseł, kodów serwisowych, blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Szpitalowi Uniwersyteckiemu dostęp m.in. do opcji serwisowych lub napraw Sprzętu przez inny niż Wykonawca podmiot.(9)
(9) Paragraf 10 ust. 3 nie dotyczy  innych akcesoriów wskazanych w załączniki nr 1 do Umowy, w części ,1 poz. 2, pkt. od 47 do 72 („Inne akcesoria”).”
Pytanie 53
Dot. Zał. nr 3 do SIWZ Wzór Umowy, § 11 ust 6: 
„6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy Sprzętu do 48 godzin od momentu wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7, z zastrzeżeniem ust. 5. Jako „podjęta naprawa” liczy się obecność uprawnionego pracownika Wykonawcy przy uszkodzonym Sprzęcie, z zastrzeżeniem, iż Szpital Uniwersytecki dopuszcza, a Wykonawca zobowiązuje się zapewnić możliwość zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu. Czas zakończenia naprawy będzie wynosił do 5 dni roboczych, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do 10 dni roboczych liczonych od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7, z zastrzeżeniem ust. 5.” 
Ze względu na to, iż w części pierwszej znajdują się przede wszystkim drobne akcesoria, takie jak osłony na strzykawki, pojemniki transportowe, pojemniki na odpady promieniotwórcze, kosze na odpady, gogle ochronne, w sumie 17 pozycji asortymentowych, co do których nie istnieje możliwość zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestru błędów oraz monitorowania systemu, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż dopuści rozwiązanie polegające na przesłaniu uszkodzonego sprzętu do siedziby Wykonawcy na jego koszt po obopólnym uzgodnieniu. Zastosowanie jako jedynego rozwiązania „obecności uprawnionego pracownika Wykonawcy przy uszkodzonym sprzęcie” w znaczący sposób wpłynie na podwyższenie ceny oferty, co będzie z niekorzyścią dla Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Specyfikacji. Zmawiający nie dopuszcza rozwiązania polegającego na przesłaniu uszkodzonego sprzętu do siedziby Wykonawcy. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że § 11 ust. 6 przyjmuje brzmienie zgodnie z treścią odpowiedzi na pytania nr 14 niniejszego dokumentu. 
Pytanie 54
Dot. Zał. nr 3 do SIWZ Wzór Umowy, § 14 ust 1 lit. b): 
„1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Szpitalowi Uniwersyteckiemu następujące kary umowne: (…) 
b) za nieterminowe wykonanie dostawy Sprzętu do Obiektu w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, (…)” 
Zastosowana przez Zamawiającego kara jest niewspółmiernie wysoka do kwoty zamówienia. W związku z tym, prosimy Zamawiającego o zmianę wysokości kary na 0,1% wartości brutto za każdy dzień zwłoki za nieterminowe wykonanie dostawy, co jest standardowo stosowaną karą w innych publicznych jednostkach ochrony zdrowia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę, wzór umowy pozostaje bez zmian
Pytanie 55
Dot. Zał. nr 3 do SIWZ Wzór Umowy, § 14 ust 1 lit. c): 
„1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Szpitalowi Uniwersyteckiemu następujące kary umowne: (…) 
c) za nieterminowe uruchomienie Sprzętu – w wysokości 5.000 zł słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, (…)” 
Zastosowana przez Zamawiającego kara jest niewspółmiernie wysoka do kwoty zamówienia. W związku z tym, prosimy Zamawiającego o zmianę wysokości kary na 0,5% wartości brutto za każdy dzień zwłoki za nieterminowe uruchomienie sprzętu, co jest standardowo stosowaną karą w innych publicznych jednostkach ochrony zdrowia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę, wzór umowy pozostaje bez zmian.  
Pytanie 56
Dot. Zał. nr 3 do SIWZ Wzór Umowy, § 14 ust 1 lit. d): 
„1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Szpitalowi Uniwersyteckiemu następujące kary umowne: (…) 
d) za nieterminową naprawę Sprzętu, wymianę Sprzętu, naprawę lub wymianę części Sprzętu - w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, (…)” 
Zastosowana przez Zamawiającego kara jest niewspółmiernie wysoka do kwoty zamówienia. W związku z tym, prosimy Zamawiającego o zmianę wysokości kary na 0,2% wartości brutto za każdy dzień zwłoki za nieterminowe uruchomienie sprzętu, co jest standardowo stosowaną karą w innych publicznych jednostkach ochrony zdrowia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę, wzór umowy pozostaje bez zmian.   
Pytanie 57
Dot. Zał. nr 3 do SIWZ Wzór Umowy, § 14 ust 1 lit. e): 
„1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Szpitalowi Uniwersyteckiemu następujące kary umowne: (…) 
e) w przypadku nie stawienia się na miejsce awarii, usterki lub uszkodzenia w terminach wynikających z Umowy - w wysokości 100 złotych, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, (…)” 
Zastosowana przez Zamawiającego kara jest niewspółmiernie wysoka do kwoty zamówienia. W związku z tym, prosimy Zamawiającego o zmianę wysokości kary na 100 zł za każdy dzień zwłoki w przypadku nie stawienia się na miejsce awarii, usterki lub uszkodzenia, co jest standardowo stosowaną karą w innych publicznych jednostkach ochrony zdrowia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę, wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 58
Dot. Zał. nr 3 do SIWZ Wzór Umowy, § 14 ust 1 lit. f): 
„1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Szpitalowi Uniwersyteckiemu następujące kary umowne: (…) 
f) w przypadku nie przeprowadzenia Szkolenia – w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy typ szkolenia, (…)” 
Zastosowana przez Zamawiającego kara jest niewspółmiernie wysoka do kwoty zamówienia. W związku z tym, prosimy Zamawiającego o zmianę wysokości kary na 1000 zł za każdy typ szkolenia, w przypadku nie przeprowadzenia szkolenia, co jest standardowo stosowaną karą w innych publicznych jednostkach ochrony zdrowia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę, wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 59
Dot. Zał. nr 3 do SIWZ Wzór Umowy, § 14 ust 1 lit. h): 
„1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Szpitalowi Uniwersyteckiemu następujące kary umowne: (…) 
h) w przypadku zwłoki w realizacji zobowiązań w terminach określonych w Umowie (innych niż określone w pkt. b - e), w wysokości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki.” 
Prosimy o usunięcie niniejszego punktu. Zastosowana przez Zamawiającego kara jest niewspółmiernie wysoka do kwoty zamówienia. Dodatkowo, otwiera drogę Zamawiającemu do nakładania zarówno nieobiektywnych jak i niekontrolowanych kar finansowych. Zamawiający, stosując ten zapis, stara się stać podmiotem, który mógłby czerpać niekontrolowane korzyści finansowe kosztem Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę, wzór umowy pozostaje bez zmian.
Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje Specyfikację poprzez wprowadzenie nowych parametrów w punktach 
64 - 72 w zakresie części 1 poz. 2 załącznika nr 1a do Specyfikacji zgodnie z brzmieniem przedstawionym w załączeniu.
Zamawiający informuje ponadto, że modyfikuje treść przypisu nr 1 do § 4 ust. 1 wzoru umowy oraz treść § 4 ust. 3 lit f) wzoru umowy, które przyjmują brzmienie zgodnie z poniższym: 

„§ 4 ust. 1. Przedmiotem Umowy jest dostawa Sprzętu dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego, wraz z instalacją, uruchomieniem Sprzętu, oraz przeprowadzeniem Szkoleń (tj. części nr ….(1) o której mowa w załączniku nr 1 do Umowy oznaczonym jako załącznik nr 1a do Specyfikacji). Zakres Umowy został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do Umowy.

(1) Z uwagi na możliwość o której mowa w pkt. 3.2 i 3.6 Specyfikacji, jeżeli po przeprowadzonym postępowaniu do różnych części zostaną wyłonieni różni Wykonawcy § 1 ust. 1 oraz inne postanowienia umowy zostaną doprecyzowane w odniesieniu do konkretnych części.”

„§ 4 ust. 3. Wykonawca wykona wszelkie czynności niezbędne dla prawidłowej i zgodnej z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami producenta Sprzętu realizacji Umowy, a w szczególności zobowiązuje się do:

f) udzielenia lub pozyskania dla Szpitala Uniwersyteckiego nieograniczonej w czasie i miejscu licencji na korzystanie z oprogramowania służącego do korzystania ze Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem,”

W załączeniu przekazuję: Opis przedmiotu zamówienia – część 1 (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji), Wzór umowy (stanowiący załącznik 3 do specyfikacji) uwzględniające wprowadzone zmiany.

Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 3.07.2019 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.07.2019 r. o godz. 11:00. Pozostałe informacje dotyczące składania 
i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

[image: image1.jpg]
17
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


          

[image: image2.jpg][image: image3.jpg]