[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok






Kraków, dnia 27.06.2019 r.

 Nr sprawy: NSSU.DFP.271.23.2019.AM
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia medyczno-laboratoryjnego strefy gorącej i zimnej pracowni PET oraz doposażenia - medycyna nuklearna, przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz 
z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1

Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1, poz. 2, pkt 29: „Na wyposażeniu stanowisk do iniekcji taca do podawania izotopu na wózku - 2 szt. dla wszystkich stanowisk. Wózek medyczny, trzypółkowy z 2 szufladami, boczne uchwyty do prowadzenia wózka, wózek wykonany z aluminium pokrytego warstwą ochronną” Z wszechstronnej znajomości rynku oraz wieloletniego doświadczenia Wykonawcy wynika, że na rynku polskim nie ma wózka opisanego przez Zamawiającego w tym punkcie. Zatem Prosimy Zamawiającego o wskazanie jakiego modelu (model, typ, producent) wózka Zamawiający oczekuje. Jednoznaczna odpowiedź Zamawiającego w tym zakresie pozwoli zaoferować produkt w pełni odpowiadający potrzebom Zamawiającego oraz będzie służyć zapewnieniu uczciwej konkurencji.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że istnieje wózek opisany w pkt. 29, jednocześnie dopuszcza rozwiązania równoważne.
Pytanie 2

 Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1, poz. 2, pkt 29: „Na wyposażeniu stanowisk do iniekcji taca do podawania izotopu na wózku - 2 szt. dla wszystkich stanowisk. Wózek medyczny, trzypółkowy z 2 szufladami, boczne uchwyty do prowadzenia wózka, wózek wykonany z aluminium pokrytego warstwą ochronną” Czy Zamawiający przyjmie wózek o następujących parametrach: Stolik oddziałowy z 1 szufladą, trzypółkowy, wygodny uchwyt do prowadzenia, WYKONANIE: - stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na biało, możliwa dowolna regulacja wysokości półek, blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Pytanie 3

 Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1, poz. 2, pkt 29: „Na wyposażeniu stanowisk do iniekcji taca do podawania izotopu na wózku - 2 szt. dla wszystkich stanowisk. Wózek medyczny, trzypółkowy z 2 szufladami, boczne uchwyty do prowadzenia wózka, wózek wykonany z aluminium pokrytego warstwą ochronną” Czy Zamawiający przyjmie wózek o następujących parametrach: Wózek wykonany z wytrzymałego tworzywa PP na aluminiowej ramie posiada: wygodny blat roboczy, uchwyty oraz dwie ogólnodostępne półki. Pod blatem znajdują się dwie podręczne szuflady. Dwa z czterech kół przeciwpyłowych zaopatrzone są w blokady.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Pytanie 4

Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1, poz. 2, pkt 70: „Beczka na odpady wysokoenergetyczne (4 szt.). Objętość min. 90 l. Osłonność min. 1,5 cm.” Prosimy Zamawiającego o modyfikację niniejszego punktu i nadanie mu brzmienia: „(…) Osłonność min. 1,5 ± 0,3 cm”.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Pytanie 5

Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1, poz. 2, pkt 69: „Sejf do przechowywania izotopów (drzwiczki - zamykane na klucz), osłona: min. 25 mm ekw. Pb; Wymiary wew.: 30 x 40 x 40 cm (+/-20%); demontowalna półka. Sejf zamontowany na szafie (wysokość z zakresu 40-100 cm) z półką i drzwiczkami zamykanymi na klucz (1 szt.)”. Opisany sejf ma przybliżoną wagę ok. 360 kg. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie szafy, na której sejf ma być zamontowany, ze względu na jego ciężar.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu przystosowanego do udźwigu wysokich obciążeń.
Pytanie 6

 Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1, poz. 2, pkt 69: „Sejf do przechowywania izotopów (drzwiczki - zamykane na klucz), osłona: min. 25 mm ekw. Pb; Wymiary wew.: 30 x 40 x 40 cm (+/-20%); demontowalna półka. Sejf zamontowany na szafie (wysokość z zakresu 40-100 cm) z półką i drzwiczkami zamykanymi na klucz (1 szt.)”. Opisany sejf ma przybliżoną wagę ok. 360 kg. Ze względu na ciężar czy Zamawiający zamiast szafy przyjmie stół przystosowany do udźwigu tak wysokich obciążeń?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu przystosowanego do udźwigu wysokich obciążeń.
Pytanie 7

Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1, poz. 2: „Mobilny system do kontroli pojemników (worków) zawierających niskoaktywne odpady promieniotwórcze – 1 szt.” oraz DOKUMENTACJA pkt 21: 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dostarczenia instrukcji obsługi mobilnego systemu do kontroli pojemników (worków) zawierających niskoaktywne odpady promieniotwórcze w języku angielskim.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść § 10 ust. 2 wzoru umowy (zmiana treści przypisu nr 7 do tego ustępu), który przyjmuje brzmienie, zgodnie z poniższym: 

„2. Wraz z podpisaniem Protokołu Uruchomienia Sprzętu, Wykonawca dostarczy Szpitalowi Uniwersyteckiemu, następujące elementy Dokumentacji Wykonawcy: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim7 w formie elektronicznej i drukowanej oraz dokumentację serwisową lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Szpitala Uniwersyteckiego, które zapewnią co najmniej pełną diagnostykę Sprzętu, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji etc.8
(7) Szpital Uniwersytecki dopuszcza:

- dostawę instrukcji obsługi tylko w języku angielskim dla urządzeń wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy, w części ,1 poz. 2, pkt. 4 („Zestaw do pomiaru wychwytu izotopu przez tarczycę z wyposażeniem),

 - dostawę instrukcji obsługi w języku polskim lub języku angielskim dla urządzeń wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy, w części ,1 poz. 2 („Mobilny system do kontroli pojemników [worków] zawierających niskoaktywne odpady promieniotwórcze”).
(8) Paragraf 10 ust. 2 nie dotyczy  innych akcesoriów wskazanych w załączniki nr 1 do Umowy, w części ,1 poz. 2, pkt. od 47 do 72 („Inne akcesoria”).”
Pytanie 8

Dot. Zał. 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, część 1, poz. 2, pkt 72: „Szafy chłodnicze minimalna całkowita suma pojemności min. 1400 l na odpady z oddziału izotopowego, konstrukcja osłony Pb dla min. 3mm Pb (ilość sztuk zależna od spełnienia warunku całkowitej pojemności)”: Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie grubości osłony ołowianej do min. 1 mm Pb. Szafy chłodnicze o większych pojemnościach niż 400l posiadają wysokość ok. 190cm lub więcej. Konstrukcja osłony ołowianej dla grubości 3mm Pb na drzwi będzie ważyć ok. 150kg. Otwieranie i zamykanie tak ciężkich drzwi może sprawić Zamawiającemu dużą trudność i stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.
Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację w zakresie punktu 7.4, który otrzymuje następujące brzmienie

7.4. Oferta musi być złożona w sposób określony w pkt. 10.4 Specyfikacji. Nie dopuszcza się składania ofert w formie pisemnej oraz przekazania na nośniku danych (np. płycie CD, pendrivie). Ofertę należy złożyć w oryginale.

W załączeniu przekazuję: Opis przedmiotu zamówienia – część 1 (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji) uwzględniający wprowadzone zmiany.

Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 9.07.2019 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.07.2019 r. o godz. 10:00. Pozostałe informacje dotyczące składania 
i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

[image: image1.jpg]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


          

[image: image2.jpg][image: image3.jpg]