[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Kraków, dnia 21.06.2019 r.
Nr sprawy: NSSU.DFP.271.27.2019.ADB 





Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawę zintegrowanych systemów analitycznych wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu i wymianę danych z systemem LSI dla Zakładu Diagnostyki SU (cz. 1), a także dostawę odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawę modułu biochemicznego i immunochemicznego wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu oraz wymianę danych z systemem dla Zakładu Diagnostyki SU w jednej lokalizacji (cz. 2 i 3).
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.
Pytanie 1 
Dotyczy: Komora laminarna typ 1 – 2 szt. 
(Laboratorium Hematologiczne/Genetyczne)

Czy Zamawiający dopuszcza komorę o wymiarach zewnętrznych 1380x840 mm (szer x gł) i wysokości mieszczącej się w wymagany zakresie ? Jeżeli nie proszę o argumentację.

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 2
Dotyczy: Komora laminarna typ 1 – 2 szt. 
(Laboratorium Hematologiczne/Genetyczne)

Czy Zamawiający dopuszcza komorę o głębokości wewnętrzej 600 mm czyli jedynie 2 cm węższą ? Jeżeli nie proszę o argumentację.
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 3

Dotyczy: Komora laminarna typ 1 – 2 szt. 
(Laboratorium Hematologiczne/Genetyczne)

Czy Zamawiający zgodzi się na komorę z blatem dzielonym na 3 segmenty co jest wygodniejsze w użytkowaniu gdyż wystepuje mniej łaczeń pomiędzy blatami ?
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 4

Dotyczy: Komora laminarna typ 1 – 2 szt. 
(Laboratorium Hematologiczne/Genetyczne)

Czy Zamawiający zgodzi się na komorę z szybą frontową o nachyleniu ok 4 stopni od pionu co pozwala na wygodną pracę w pozycji siedzącej i gwarantuje bezpieczniejsze warunki pracy (zachowanie bariery) niż w przypadku komór o większym nachyleniu szyby?
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 5

Dotyczy: Komora laminarna typ 1 – 2 szt. 
(Laboratorium Hematologiczne/Genetyczne)

Czy Zamawiający zgodzi się na komorę z dwoma zaworami umieszczonymi w standardzie na tylnej ścianie po prawej stronie, zamiast przepustów do późniejszej instalacji w ścianach bocznych ? Jest to rozwiązanie korzystniejsze gdyż nie wymaga późniejszych nakładów finansowych oraz bezpieczniejsze gdyż nie ma ryzyka uszkodzenia szyby podczas montażu i użytkowania zaworów.
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 6

Dotyczy: Komora laminarna typ 1 – 2 szt. 
(Laboratorium Hematologiczne/Genetyczne)

Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie komory z panelem sterowania LCD z przyciskami membranowymi co gwarantuje odporność na zalania oraz daje wyższy komfort pracy w rękawiczkach
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 7

Dotyczy: Komora laminarna typ 1 – 2 szt. 
(Laboratorium Hematologiczne/Genetyczne)

Czy Zamawiający uzna za równoważny panel sterowania umieszczony na płycie czołowej po prawej stronie? Jeżeli nie proszę o argumentację.
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 8

Dotyczy: Komora laminarna typ 1 – 2 szt. 
(Laboratorium Hematologiczne/Genetyczne)

Czy Zamawiający poprzez funkcję opóźnionego startu ma na myśli lampę UV ? Jeżeli nie proszę o doprecyzowanie jakich funkcji ma on dotyczyć.
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 9

Dotyczy: Komora laminarna typ 1 – 2 szt. 
(Laboratorium Hematologiczne/Genetyczne)

Czy Zamawiający uzna za równoważną komorę z 3 trybami pracy : tzn: 
- Safe – praca bezpieczna z zachowaniem barier
- Stand By – do prac konserwacyjnych 
- serwisowy 
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 10

Dotyczy: Komora laminarna typ 1 – 2 szt. 
(Laboratorium Hematologiczne/Genetyczne)

Czy Zamawiający wymagając certyfikatu niezależnej jednostki wymaga by była ona notyfikowana ?
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 11

Dotyczy: Komora laminarna typ 1 – 2 szt. 
(Laboratorium Hematologiczne/Genetyczne)

Czy Zamawiający wymaga by komora posiadała szczelność aerozolową po zamknięciu szyby przedniej? 

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 12

Dotyczy: Komora laminarna typ 1 – 2 szt. 
(Laboratorium Hematologiczne/Genetyczne)

Czy Zamawiający dopuszcza komory z szybą frontową posiadającą obramowanie boczne co zwiększa bezpieczeństwo pracy oraz zapobiega jej uszkodzeniu podczas czyszczenia ?
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 13

Komora laminarna klasy II bezpieczeństwa – 2 szt.

(Laboratorium mikrobiologiczne) 

Czy Zamawiający dopuszcza komorę o wymiarach zewnętrznych 1380x840 mm (szer x gł) i wysokości mieszczącej się w wymagany zakresie ? Jeżeli nie proszę o argumentację.

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 14

Komora laminarna klasy II bezpieczeństwa – 2 szt.

(Laboratorium mikrobiologiczne) 

Czy Zamawiający dopuszcza komorę o głębokości wewnętrzej 600 mm czyli jedynie 2 cm węższą ? Jeżeli nie proszę o argumentację
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 15

Komora laminarna klasy II bezpieczeństwa – 2 szt.

(Laboratorium mikrobiologiczne) 

Czy Zamawiający zgodzi się na komorę z blatem dzielonym na 3 segmenty co jest wygodniejsze w użytkowaniu gdyż wystepuje mniej łaczeń pomiędzy blatami ?
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 16

Komora laminarna klasy II bezpieczeństwa – 2 szt.

(Laboratorium mikrobiologiczne) 

Czy Zamawiający zgodzi się na komorę z szybą frontową o nachyleniu ok 4 stopni od pionu co pozwala na wygodną pracę w pozycji siedzącej i gwarantuje bezpieczniejsze warunki pracy (zachowanie bariery) niż w przypadku komór o większym nachyleniu szyby?
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 17

Komora laminarna klasy II bezpieczeństwa – 2 szt.

(Laboratorium mikrobiologiczne) 

Czy Zamawiający zgodzi się na komorę z dwoma zaworami umieszczonymi w standardzie na tylnej ścianie po prawej stronie, zamiast przepustów do późniejszej instalacji w ścianach bocznych ? Jest to rozwiązanie korzystniejsze gdyż nie wymaga późniejszych nakładów finansowych oraz bezpieczniejsze gdyż nie ma ryzyka uszkodzenia szyby podczas montażu i użytkowania zaworów.
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 18

Komora laminarna klasy II bezpieczeństwa – 2 szt.

(Laboratorium mikrobiologiczne) 

Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie komory z panelem sterowania LCD z przyciskami membranowymi co gwarantuje odporność na zalania oraz daje wyższy komfort pracy w rękawiczkach
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 19

Komora laminarna klasy II bezpieczeństwa – 2 szt.

(Laboratorium mikrobiologiczne) 

Czy Zamawiający uzna za równoważny panel sterowania umieszczony na płycie czołowej po prawej stronie? Jeżeli nie proszę o argumentację
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 20

Komora laminarna klasy II bezpieczeństwa – 2 szt.

(Laboratorium mikrobiologiczne) 

Czy Zamawiający poprzez funkcję opóźnionego startu ma na myśli lampę UV ? Jeżeli nie proszę o doprecyzowanie jakich funkcji ma on dotyczyć.
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 21

Komora laminarna klasy II bezpieczeństwa – 2 szt.

(Laboratorium mikrobiologiczne) 

Czy Zamawiający uzna za równoważną komorę z 3 trybami pracy : tzn: 
- Safe – praca bezpieczna z zachowaniem barier 
- Stand By – do prac konserwacyjnych
- serwisowy
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 22
Komora laminarna klasy II bezpieczeństwa – 2 szt.

(Laboratorium mikrobiologiczne) 

Czy Zamawiający wymagając certyfikatu niezależnej jednostki wymaga by była ona notyfikowana ?
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 23

Komora laminarna klasy II bezpieczeństwa – 2 szt.

(Laboratorium mikrobiologiczne) 

Czy Zamawiający wymaga by komora posiadała szczelność aerozolową po zamknięciu szyby przedniej?
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 24

Komora laminarna klasy II bezpieczeństwa – 2 szt.

(Laboratorium mikrobiologiczne) 

Czy Zamawiający dopuszcza komory z szybą frontową posiadającą obramowanie boczne co zwiększa bezpieczeństwo pracy oraz zapobiega jej uszkodzeniu podczas czyszczenia ?
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 25

Komora laminarna jednostanowiskowa – 2 szt. 
(Laboratorium mikrobiologiczne - Pomieszczenie badań środowiskowych/Pracownia diagnostyki molekularnej) 
Czy Zamawiający dopuszcza komorę o wymiarach zewnętrznych 1380x840 mm (szer x gł) i wysokości mieszczącej się w wymagany zakresie ? Jeżeli nie proszę o argumentację.
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 26

Komora laminarna jednostanowiskowa – 2 szt. 
(Laboratorium mikrobiologiczne - Pomieszczenie badań środowiskowych/Pracownia diagnostyki molekularnej) 

Czy Zamawiający dopuszcza komorę o głębokości wewnętrzej 600 mm czyli jedynie 2 cm węższą ? Jeżeli nie proszę o argumentację
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 27

Komora laminarna jednostanowiskowa – 2 szt. 
(Laboratorium mikrobiologiczne - Pomieszczenie badań środowiskowych/Pracownia diagnostyki molekularnej) 

Czy Zamawiający zgodzi się na komorę z blatem dzielonym na 3 segmenty co jest wygodniejsze w użytkowaniu gdyż wystepuje mniej łaczeń pomiędzy blatami ?
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 28

Komora laminarna jednostanowiskowa – 2 szt. 
(Laboratorium mikrobiologiczne - Pomieszczenie badań środowiskowych/Pracownia diagnostyki molekularnej) 

Czy Zamawiający zgodzi się na komorę z szybą frontową o nachyleniu ok 4 stopni od pionu co pozwala na wygodną pracę w pozycji siedzącej i gwarantuje bezpieczniejsze warunki pracy (zachowanie bariery) niż w przypadku komór o większym nachyleniu szyby?
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 29

Komora laminarna jednostanowiskowa – 2 szt. 
(Laboratorium mikrobiologiczne - Pomieszczenie badań środowiskowych/Pracownia diagnostyki molekularnej) 

Czy Zamawiający zgodzi się na komorę z dwoma zaworami umieszczonymi w standardzie na tylnej ścianie po prawej stronie, zamiast przepustów do późniejszej instalacji w ścianach bocznych ? Jest to rozwiązanie korzystniejsze gdyż nie wymaga późniejszych nakładów finansowych oraz bezpieczniejsze gdyż nie ma ryzyka uszkodzenia szyby podczas montażu i użytkowania zaworów.
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 30

Komora laminarna jednostanowiskowa – 2 szt. 
(Laboratorium mikrobiologiczne - Pomieszczenie badań środowiskowych/Pracownia diagnostyki molekularnej) 

Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie komory z panelem sterowania LCD z przyciskami membranowymi co gwarantuje odporność na zalania oraz daje wyższy komfort pracy w rękawiczkach.
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 31

Komora laminarna jednostanowiskowa – 2 szt. 
(Laboratorium mikrobiologiczne - Pomieszczenie badań środowiskowych/Pracownia diagnostyki molekularnej) 

Czy Zamawiający uzna za równoważny panel sterowania umieszczony na płycie czołowej po prawej stronie? Jeżeli nie proszę o argumentację.
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 32

Komora laminarna jednostanowiskowa – 2 szt. 
(Laboratorium mikrobiologiczne - Pomieszczenie badań środowiskowych/Pracownia diagnostyki molekularnej) 

Czy Zamawiający poprzez funkcję opóźnionego startu ma na myśli lampę UV ? Jeżeli nie proszę o doprecyzowanie jakich funkcji ma on dotyczyć.
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 33

Komora laminarna jednostanowiskowa – 2 szt. 
(Laboratorium mikrobiologiczne - Pomieszczenie badań środowiskowych/Pracownia diagnostyki molekularnej) 

Czy Zamawiający uzna za równoważną komorę z 3 trybami pracy : tzn:
- Safe – praca bezpieczna z zachowaniem barier
- Stand By – do prac konserwacyjnych
- serwisowy
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 34

Komora laminarna jednostanowiskowa – 2 szt. 
(Laboratorium mikrobiologiczne - Pomieszczenie badań środowiskowych/Pracownia diagnostyki molekularnej) 

Czy Zamawiający wymagając certyfikatu niezależnej jednostki wymaga by była ona notyfikowana ? 

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 35

Komora laminarna jednostanowiskowa – 2 szt. 
(Laboratorium mikrobiologiczne - Pomieszczenie badań środowiskowych/Pracownia diagnostyki molekularnej) 

Czy Zamawiający wymaga by komora posiadała szczelność aerozolową po zamknięciu szyby przedniej?
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 36

Komora laminarna jednostanowiskowa – 2 szt. 
(Laboratorium mikrobiologiczne - Pomieszczenie badań środowiskowych/Pracownia diagnostyki molekularnej) 

Czy Zamawiający dopuszcza komory z szybą frontową posiadającą obramowanie boczne co zwiększa bezpieczeństwo pracy oraz zapobiega jej uszkodzeniu podczas czyszczenia ?
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.
Pytanie 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej w Państwa siedzibie? Prosimy o wskazanie jak najszybszego terminu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraził zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej i zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej w dniu 24.05.2019 r. termin przeprowadzenia wizji lokalnej wyznaczony został na dzień 29.05.2019 r. godz. 9:00.
Pytanie 38

Pytanie dotyczy przedstawionych parametrów granicznych dla odczynników i materiału kontrolnego: "Oferowane kontrole niezależne powinny gwarantować pełną kompatybilność z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LSI) wskazanym przez Zamawiającego, tj. kompatybilne z aktualnym w ZD programem kontroli jakości, wyniki kontroli automatycznie przesyłane z LSI. Koszty podłączenia do LSI ponosi Wykonawca."
Zwracamy się z prośbą o wskazanie nazwy programów LIS oraz programu do obsługi kontroli jakości pracujących w Laboratorium Zamawiającego aby móc spełnić powyższe wymaganie.
Odpowiedź: W Zakładzie Diagnostyki SU program LIS (LSI) to Marcel, natomiast program do obsługi kontroli jakości to Unity Real Time Biorad.
Pytanie 39 (pytania 39-70 – dot. części 1)
Dotyczy Części nr 1

Wzór umowy

§1 pkt. 4

Zwracamy się z prośbą o następującą zmianę zapisu zawartego w ww. punkcie na następujący: 
Wykonawca odpowiada na zasadzie winy za uszkodzenie lub zniszczenie Obiektu - budynku szpitalnego, w tym pomieszczeń, powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy, za wyjątkiem przypadków, w których uszkodzenie lub zniszczenie Obiektu wynikałoby z winy Szpitala Uniwersyteckiego, działania siły wyższej lub winy osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 40
Dotyczy Części nr 1

Wzór umowy

§3 pkt. 10

Zwracamy się z prośbą o następującą zmianę zapisu zawartego w ww. punkcie na następujący: 
„ ……. W razie nieuznania zasadnej reklamacji przez Wykonawcę Szpital Uniwersytecki uprawniony będzie do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym. Ten sam skutek prawny (prawo Szpitala do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym) co w zdaniu poprzednim odnosi nieudzielnie przez Wykonawcę odpowiedzi na reklamację, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu." 
Pierwotne brzmienie konstytuuje automatyczne uznawanie wszelkich reklamacji i pozbawia wykonawcę prawa do oceny ich zasadności.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy. Zamawiający wyjaśnia, że § 3 ust. 10 wzoru umowy dotyczy sytuacji, kiedy stwierdzone zostaną wady dostarczonego towaru.
Pytanie 41

Dotyczy Części nr 1

Wzór umowy

§3 pkt. 6

Zwracamy się z prośbą o następujące uzupełnienie zapisu zawartego w ww. punkcie: 
„Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury, po otrzymaniu Raportu i jego weryfikacji przez Wykonawcę w terminie 5 dni od otrzymania, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Wykonawcy przysługuje prawo do wnoszenia uwag do Raportu w terminie 5 dni od jego otrzymania. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy. Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca będzie mógł wnieść uwagi do wygenerowanego Raportu.   
Pytanie 42

Dotyczy Części nr 1

Wzór umowy

§3a pkt. 1

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie wymaganych terminów zgodnie z poniższą propozycją: 

1. Wykonawca wydzierżawia Szpitalowi Uniwersyteckiemu Zintegrowane Systemy Analityczne określone w załączniku nr 1 i 2 do Umowy oraz w tym celu zobowiązuje się:
a) w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy dostarczyć sprzęt określony w załączniku nr 1 i 2 do Umowy (dalej: „Sprzęt”) na własny koszt i ryzyko wraz z wyładunkiem w miejscu wskazanym przez Kierownika Zakładu Diagnostyki (Laboratorium przy ul. Jakubowskiego 2/ul. Kopernika 15B w Krakowie) za wyjątkiem sortera wolnostojącego, który zostanie dostarczony w terminie 60 dni oraz linii, która zostanie dostarczona w terminie 4 m-cy, co nie wpłynie na wydłużenie terminów określonych w pkt. c).
b) w terminie do 40 dni od daty zawarcia Umowy uruchomić Sprzęt, za wyjątkiem sortera wolnostojącego dla którego termin wynosi 70 dni.
c) w terminie do 4 miesięcy od zawarcia Umowy spiąć wszystkie moduły w linię oraz w terminie do 6 miesięcy od zawarcia Umowy uruchomić w całości Zintegrowane Systemy Analityczne; 


Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji. Wzór umowy pozostaje w tym zakresie bez zmian.

Pytanie 43
Dotyczy Części nr 1
Wzór umowy

§3a pkt. 3 (dotyczy również pkt. 13 tabeli parametrów granicznych)

Ze względu na bardzo szeroki zakres oferowanego asortymentu i prac związanych z instalacją, co ma znaczący wpływ na kalkulację wartości i opłacalności oferty, prosimy o doprecyzowanie, jak często Szpital przewiduje zmianę miejsca użytkowania oferowanego sprzętu.
Odpowiedź: Szpital przewiduje dwukrotną instalację i deinstalację w lokalizacji Kopernika oraz jednokrotną instalację w lokalizacji Prokocim oferowanego sprzętu.
Pytanie 44

Dotyczy Części nr 1

Wzór umowy

§3a pkt. 9
Ze względu na złożoność wymaganego systemu zintegrowanego zwracamy się z prośbą o następującą zmianę zapisów zawartych w ww. punkcie na następujące:
W przypadku wystąpienia awarii Sprzętu, którego naprawa zajmie więcej niż 48 godzin Wykonawca zobowiązuje się wymienić na czas naprawy wadliwy Sprzęt na wolny od wad lub zobowiązuje się do wykonania badań w innej placówce, na czas naprawy co zapewni ciągłość pracy laboratorium. Wszelkie koszty w powyższym zakresie obciążają Wykonawcę. W przypadku naruszenia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Szpitalowi Uniwersyteckiemu kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. § 8 ust. 6-10 Umowy stosuje się odpowiednio.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 45

Dotyczy Części nr 1

Wzór umowy

§3a pkt. 10 
Zwracamy się z prośbą o następującą zmianę zapisu zawartego w ww. punkcie na następujący: 
„ …… W przypadku, co najmniej trzech powtarzających się awarii tego samego elementu, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego Sprzętu na Sprzęt nowy wolny od wad.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy. Zamawiający wyjaśnia, że § 3a ust. 10 dotyczy powtarzającej się awarii Sprzętu (tej samej usterki).
Pytanie 46

Dotyczy Części nr 1

Wzór umowy

§8 pkt. 6
Zwracamy się z prośbą o następujące uzupełnienie zapisu zawartego w ww. punkcie:
„W przypadku gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”
Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego).
Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 47
Załącznik nr 3 do Umowy Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
§6 pkt. 1-4
Zwracamy się z prośbą o zmianę i rozszerzenie zapisów ww. paragrafu w zakresie pkt. 1-4 na następujące: 
1. Podmiot przetwarzający może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.
2. Wykaz podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny pod adresem ……………………………..
Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecania czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.
3. Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.
4. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.
Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania
a. zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego;
lub 
b. podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które wyeliminują jego zastrzeżenia.
5. W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciążących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za wykonanie zobowiązań ciążących na podprzetwarzającym.
6. W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.
7. W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Administrator Danych niniejszym udziela Podmiotowi przetwarzającemu pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Administratora danych. Ponadto, Administrator danych udziela Podmiotowi przetwarzającemu wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych.
8. Podmiot Przetwarzający ponosi wobec Administratora Danych pełną odpowiedzialność w razie niewywiązywania się podwykonawcy ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych.
Odpowiedź: Brak zgody na zmianę.

Zważywszy, że Podmiot Przetwarzający będzie przetwarzał dane wrażliwe pacjentów, Administrator Danych nie wyraża ogólnej zgody na podpowierzenie przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający innym podmiotom, jak również na przekazywanie danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający do podprzetwarzających w państwach trzecich, przed zapoznaniem się z wykazem podprzetwarzających oraz uzyskaniem potwierdzenia, że podmioty te spełniają wymagania wynikające z RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów. 

Administrator Danych nie wyraża ogólnej zgody na udzielenie pełnomocnictwa do podpisywania przez Podmiot Przetwarzający standardowych klauzul umownych w imieniu Administratora w celu transferu danych do państw trzecich.
Pytanie 48
Załącznik 1b do specyfikacji
Warunki graniczne dla dwóch zintegrowanych systemów analitycznych

Pkt. 5 tabeli
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu, który posiada możliwość aktualizacji on-line bazy danych dotyczących kalibratorów biochemicznych oraz kontroli pozostałe aktualizacje są wprowadzane przez skanowanie kodu z ulotki za pomocą czytnika kodów lub podczas zdalnej aktualizacji oprogramowania i nie wymaga to od użytkownika żadnych innych czynności. 

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu, który posiada możliwość aktualizacji on-line bazy danych dotyczących kalibratorów biochemicznych i kontroli oraz aktualizacje wprowadzane przez skanowanie kodu z ulotki za pomocą czytnika kodów lub podczas zdalnej aktualizacji oprogramowania.
Pytanie 49

Załącznik 1b do specyfikacji
Warunki graniczne dla dwóch zintegrowanych systemów analitycznych 
Pkt. 8 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie UPS z czasem zasilania linii 20 minut?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 50

Załącznik 1b do specyfikacji
Warunki graniczne dla dwóch zintegrowanych systemów analitycznych 
Pkt. 11 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby maksymalny czas usunięcia usterki/awarii wynosił do 48 h w dni robocze od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego - dotyczy wszystkich elementów systemu zintegrowanego.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 51
Załącznik 1b do specyfikacji
Warunki graniczne dla dwóch zintegrowanych systemów analitycznych 
Pkt. 13 tabeli (dotyczy również §3a pkt. 3 wzoru umowy)

Prosimy Zamawiającego o informację dotyczącą ilości przewidywanych instalacji i deinstalacji w nowych lokalizacjach?
Odpowiedź: Dwukrotna instalacja i deinstalacja w lokalizacji Kopernika oraz jednokrotna instalacja w lokalizacji Prokocim.
Pytanie 52
Warunki graniczne dla modułu preanalitycznego

Pkt. 2 tabeli

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym to wykonawca zaproponuje w lokalizacji Prokocim jeden sorter wpięty w linię oraz jeden wolnostojący, natomiast w lokalizacji Kopernika jeden sorter wolnostojący. Zaproponowanie sorterów wolnostojących zabezpieczy klienta np. podczas awarii linii, przed pozostawieniem użytkownika z całością nieprzesortowanych probówek. Przy takim rozwiązaniu sortery wolnostojące będą beck-up’em dla sortera wpiętego w linię. Dopuszczenie tego rozwiązania pozwoli również na przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności ofert.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 53

Warunki graniczne dla sorterów
Pkt. 3 tabeli
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym dwa z oferowanych sorterów (wolnostojące) posiadają możliwość sortowania bezpośrednio do raków proponowanych w ofercie urządzeń, a jeden sorter (zintegrowany w linii) nie posiada tej możliwości? Ze względu na to, iż jest on wpięty bezpośrednio w linię i przekazuje próbki bezpośrednio na linię z pominięciem raków, funkcja ta nie jest mu potrzebna.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 54
Warunki graniczne dla sorterów
Pkt. 11 tabeli 

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym kompresor jest wbudowany w sorter? Dotyczy sorterów wolnostojących.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie dla sortera wolnostojącego, w którym kompresor wbudowany jest w sorter. Pozostałe wymagania dotyczące sorterów jak w specyfikacji.
Pytanie 55

Warunki graniczne dla sorterów
Pkt. 12 tabeli
Czy Zamawiający zaakceptuje dwa sortery (wolnostojące) o wydajności 800 próbek/h w przypadku nie tworzenia próbek wtórnych, a w przypadku tworzenia 10% wtórników (1:1) o wydajności 770 próbek/h (700 pierwotnych i 70 wtórników) oraz 1 sorter (zintegrowany) o wydajności 750 próbek/h?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 56

Warunki graniczne dla modułu biochemiczno- immunochemicznego

Pkt. 3 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podtrzymywania zasilania modułu za pomocą UPS przez 20 minut?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 57

Warunki graniczne dla modułu biochemiczno- immunochemicznego

Pkt. 9 tabeli
Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym identyfikacja odczynników odbywa się poprzez kody 2D lub kody paskowe? Proces przebiega w sposób automatyczny i nie wymaga działań ze strony Operatora.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 58

Warunki graniczne dla odczynników i materiału kontrolnego
Pkt. 4 tabeli
Prosimy o wyjaśnienie jaką jednostkę miary należy przyjąć przy obliczaniu wymaganych do zaoferowania 50% niezależnych materiałów kontrolnych? Czy dotyczy to objętości w ml, czy ilości opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby przy obliczaniu ilości materiałów kontrolnych przyjąć objętość materiału kontrolnego w mililitrach.
Pytanie 59

Warunki graniczne dla wirówek 
Pkt. 4 (wirówka wolnostojąca) 
Czy Zamawiający w związku z mniejszą ilością wykonywanych badań w lokalizacji Kopernika dopuści zaoferowanie dwóch wirówek spełniających wyspecyfikowane wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 60

Warunki graniczne dla wirówek 
Pkt. 12 (wirówka wolnostojąca)

W związku z tym, że w wirówkach z chłodzeniem ważne jest, aby chronić tzw. "próbki wrażliwe" na różnice temperatur, a automatyczne otwieranie pokrywy po zakończonym wirowaniu pozostaje bez kontroli Operatora co może wpływać na chłodzone, wirowane próby, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie wirówek bez funkcji automatycznego otwierania pokrywy wirówki po zakończonej pracy.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 61

Wymagania w zakresie zagadnień informatycznych

Pkt. 4 tabeli
Czy Zamawiający zgodzi się na instalację tylko 1 maszyny wirtualnej bez funkcji replikacji przy zapewnieniu wysokiej dostępności w środowisku wirtualnym Vmware?
Wymagania pojedynczej maszyny wirtualnej dla oferowanego rozwiązania są dość duże: 16 vCPU, 64GB RAM, 900 GB przestrzeni dyskowej. Producent systemu middlware zakłada wykorzystanie mechanizmów replikacji w przypadku korzystania z fizycznych serwerów, a nie w środowisku wirtualnym.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na instalację tylko 1 maszyny wirtualnej bez funkcji replikacji. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji w pkt 4 wymagań w zakresie zagadnień informatycznych w części 1 a także w części 2 i 3.
Pytanie 62

Załącznik 1c do specyfikacji
Parametry w kryterium oceny „Jakość”
Pkt. 2 tabeli

Czy Zamawiający po dopuszczeniu dwóch sorterów wolnostojących oraz jednego wpiętego w linię uzna ten parametr jako spełniony i przyzna punkty w zakresie tego parametru?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 63

Załącznik 1c do specyfikacji
Parametry w kryterium oceny „Jakość”
Pkt. 3 tabeli
Czy Zamawiający przyzna częściową punktację dla systemu, który posiada opracowane wartości referencyjne dla noworodków oraz dzieci w zakresie testów do oznaczania TSH, FT3 i FT4?
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że w dniu 24 maja br. dokonano modyfikacji i wykreślono pkt 3 tabeli: Parametry w kryterium oceny „Jakość” w zakresie części 1 (załącznik nr 1c do specyfikacji).
Pytanie 64

Załącznik 1c do specyfikacji
Parametry w kryterium oceny „Jakość”
Pkt. 4 tabeli
Czy Zamawiający zaakceptuje potwierdzenie spełnienia wymogu dotyczącego testu do oznaczania makroprolaktyny i przyzna punkty, jeśli potwierdzenie takie znajduje się w materiałach literaturowych?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 65
Załącznik 1c do specyfikacji
Parametry w kryterium oceny „Jakość”
Pkt. 8 tabeli
W związku z tym, że struktura bazy danych jest tajemnicą handlową i własnością intelektualną firmy Siemens, prosimy o usunięcie tego punktu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje punkt 8 tabeli Parametry w kryterium oceny „Jakość”. Wykonawca może odmówić/zabronić dostępu do danych zawartych w bazie danych, w takim przypadku w kryterium otrzyma 0 punktów.
Pytanie 66

Załącznik 1c do specyfikacji
Parametry w kryterium oceny „Jakość”
Pkt. 5 tabeli
Czy Zamawiający przyzna punkty, jeśli czas oznaczania PTH wynosi równe 10 minut?
Odpowiedź: Zamawiający przyzna punkty, jeśli czas oznaczania PTH wynosi nie więcej niż 10 min.
Pytanie 67
Załącznik 1a do specyfikacji
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje podania w tabeli „Dostawa produktów:” wykazu wszystkich uwzględnionych w cenie badania odczynników, materiałów kalibracyjnych i kontrolnych, odczynników dodatkowych oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje podania w tabeli „Dostawa produktów” wykazu wszystkich uwzględnionych w cenie badania odczynników, materiałów kalibracyjnych i kontrolnych, odczynników dodatkowych oraz materiałów zużywalnych. Zamawiający równocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w załączniku nr 1a do specyfikacji w zakresie cz. 1 a także cz. 2 i 3.
Pytanie 68

Załącznik 1a do specyfikacji
Zamawiający w zał. 1a do cz. 1 w tabeli podaje szacunkową ilość łącznie wykonywanych oznaczeń (kontroli, kalibracji i wyników), natomiast pod tabelą podaje informację, że cena badania ma uwzględniać oznaczenia przeznaczone na kalibracje, kontrole, powtórki (rozcieńczenia) na poziomie 25% w skali kontraktu".
Odpowiedź: W cenie za badania należy ująć wszystkie odczynniki do badań, odczynniki przeznaczone na kalibracje, kontrole, powtórki (rozcieńczenia) na poziomie dodatkowych 25% w skali umowy – zgodnie z pkt. 12.4 Specyfikacji. Zamawiający równocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w załączniku nr 1a do specyfikacji w zakresie cz. 1 oraz pkt 12.4 Specyfikacji, który otrzymuje brzmienie: 12.4. (…)W cenie za badania należy ująć wszystkie odczynniki do badań, odczynniki przeznaczone na kalibracje, kontrole, powtórki (rozcieńczenia) na poziomie dodatkowych 25% w skali umowy, materiały kontrolne, materiały kalibracje, materiały zużywalne.
Pytanie 69

Prosimy o wyjaśnienie, czy szacunkowa ilość łącznie wykonywanych oznaczeń zawiera już wszystkie przewidywane oznaczenia, łącznie z 25% przeznaczonymi na kalibracje, kontrole, powtórki (rozcieńczenia), czy też należy dodać do niej 25%?

Odpowiedź: W cenie za badania należy ująć wszystkie odczynniki do badań, odczynniki przeznaczone na kalibracje, kontrole, powtórki (rozcieńczenia) na poziomie dodatkowych 25% w skali umowy – zgodnie z pkt. 12.4 Specyfikacji. Zamawiający równocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w załączniku nr 1a do specyfikacji w zakresie cz. 1 oraz pkt 12.4 Specyfikacji, który otrzymuje brzmienie: 12.4. (…)W cenie za badania należy ująć wszystkie odczynniki do badań, odczynniki przeznaczone na kalibracje, kontrole, powtórki (rozcieńczenia) na poziomie dodatkowych 25% w skali umowy, materiały kontrolne, materiały kalibracje, materiały zużywalne.
Pytanie 70

Prosimy o wyjaśnienie, czy wyliczona cena brutto za wynik ma być:
a) ceną dla oznaczenia (które obejmują łącznie kontrole, kalibracje i wyniki, zgodnie z danymi w kolumnie poprzedzającej) 
b) czy ceną dla samych wyników dla pacjenta, a jeśli tak, to prosimy o podanie ilości wyników pacjenta dla każdego z testów.

Odpowiedź: Wyliczona cena brutto za wynik ma być ceną dla zwalidowanego oznaczenia (która obejmuje łącznie kontrole, kalibracje i wyniki).
Pytanie 71
Pyt. do Arkusza cenowego, cz. 1, p. 29:
Czy Zamawiający zaakceptuje test do oznaczania TIBC zamiast UIBC mając na uwadze fakt, iż analizator posiada możliwość wyliczenia UIBC z TIBC
Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje test do oznaczania TIBC zamiast UIBC mając na uwadze fakt, iż jest możliwość wyliczenia UIBC z TIBC.
Pytanie 72
Dotyczy części 1 i 3
Dotyczy pkt. 6.5.1.3 SIWZ
Czy Zamawiający odstąpi od żądania dostarczenia oświadczenia o posiadaniu CE dla materiałów zużywalnych nie sklasyfikowanych jako wyroby medyczne (np. akcesoria do aparatów nie posiadają znaku CE) 

Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi od żądania dostarczenia oświadczenia o posiadaniu CE dla materiałów zużywalnych nie sklasyfikowanych jako wyroby medyczne.
Pytanie 73
Dotyczy części 1 i 3
Dotyczy pkt. 6.5.1.4
Czy Zamawiający odstąpi od żądania składania oświadczenia, w którym wykonawca ma przedstawić wykaz odczynników które zawierają w swoim składzie substancje niebezpieczne.
Uzasadnienie: takie informacje zawierają karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, które będą dostarczone Zamawiającemu.

Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi od żądania składania oświadczenia, w którym wykonawca ma przedstawić wykaz odczynników które zawierają w swoim składzie substancje niebezpieczne.
Pytanie 74
Dotyczy części 1 i 3
Dotyczy pkt. 7 par. 1
Prosimy o podanie minimalnego progu wykonania umowy.

Odpowiedź: Z uwagi na rodzaj prowadzonej przez Zamawiającego działalności, jaką jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, Zamawiający nie jest w stanie określić minimalnego progu wykonania umowy.
Pytanie 75

Dotyczy części 1 i 3
Dotyczy pkt 3 par. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego punktu na:
W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminach określonych 
w niniejszej umowie Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w ilości i asortymencie nie zrealizowanej w terminie dostawy.
W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu.
W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną dostawy.
Kwota odpowiadająca wysokości różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego a ceną dostawy zostanie wypłacony Zamawiającemu przez Wykonawcę poprzez wystawienie pisemnego dokumentu obciążającego Wykonawcę zwanego „notą obciążeniową” ze wskazaniem tytułu obciążenia. Na pisemny wniosek Wykonawcy, zostaną mu udostępnione niezbędne dokumenty potwierdzające wysokość kwoty wskazanej w nocie obciążeniowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 7 ust. 3 wzoru umowy w częściach 1, 2 i 3, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy towaru do Magazynu w terminach określonych w Umowie i Szpital Uniwersytecki nie będzie mógł wykonać badania, Szpital Uniwersytecki ma prawo skorzystania z wykonania zastępczego umowy, informując o tym uprzednio Wykonawcę pocztą elektroniczną na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Wykonawcy. W ramach wykonania zastępczego Szpital Uniwersytecki zleci wykonanie badania podmiotowi trzeciemu, który zaoferuje wykonanie badania w najkrótszym czasie, po aktualnych cenach rynkowych, na co Wykonawca wyraża zgodę. Koszty wykonania zastępczego pokryje w całości Wykonawca w terminie 10 dni od dnia otrzymania przez niego faktury. Powyższe nie uchybia możliwości naliczenia przez Szpital Uniwersytecki kary umownej na warunkach określonych w § 8 Umowy. Skorzystanie z wykonania zastępczego powoduje odpowiednie zmniejszenie liczby badań do zrealizowania w ramach Umowy, określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. 

Pytanie 76

Dotyczy części 1
Dotyczy: akapit 1, pkt 2/ załącznika nr 1b do SIWZ (Opis Systemów Analitycznych)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie 3 modułów biochemicznych, spełniających wymaganą wydajność nie mniejszą niż (ogółem 3000 t/h) dla lokalizacji Prokocim?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 77

Dotyczy części 1
Dotyczy: pkt 1 części „Warunki graniczne dla dwóch zintegrowanych systemów analitycznych” tabeli stanowiącej załącznik nr 1b do SIWZ (Wymagania dla Systemów Analitycznych), lokalizacja Prokocim
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zintegrowanego systemu analitycznego składającego się z połączonych lub wolnostojących modułów – preanalitycznego, połączonego modułu biochemicznego, modułu immunochemicznego oraz modułu postanalitycznego, zapewniającego automatyczny przebieg procesu. 


Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 78

Dotyczy części 1
Dotyczy: pkt 2/ „Warunki graniczne dla dwóch zintegrowanych systemów analitycznych” tabeli stanowiącej załącznik nr 1b do SIWZ (Wymagania dla Systemów Analitycznych), lokalizacja Prokocim
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie zintegrowanego systemu analitycznego połączonego linią, w którym cześć przedanalityczna (sorter) będzie w formie wolnostojącej. Dalsze etapy procesów: wirownia, odkorkowywania, oznaczania w analizatorach, transport do modułu post analitycznego, zabezpieczenie próbek poprzez automatyczne zamknięcie probówek oraz możliwość ponownego automatycznego wykonania badań do zleconych w próbce już zarchiwizowanej będą realizowane automatycznie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 79

Dotyczy części 1
Dotyczy: pkt 3 tabeli stanowiącej załącznik nr 1b do SIWZ (Wymagań dla Systemów Analitycznych), lokalizacja Kopernika
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie zintegrowanego systemu analitycznego składającego się z modułu biochemicznego modułu immunochemicznego oraz modułu pre- analitycznego wolnostojącego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 80

Dotyczy części 1
Dotyczy: pkt 14 tabeli stanowiącej załącznik nr 1b do SIWZ (Wymagań dla Systemów Analitycznych), lokalizacja Kopernika i Prokocim
Czy Zamawiający wymaga, aby przedstawienie w formie prezentacji pdf zaproponowanych rozwiązań sprzętowych było zgodnie z przepisami prawa budowlanego, normami BHP, a także stanowiskami roboczymi w Zakładach Kopernika i Prokocimiu, ze wskazaniem powierzchni tych stanowisk, uwzględnieniem pracy personelu na poziomie składania ofert?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w dniu 24 maja dokonano modyfikacji i wykreślono pkt 14 Warunków granicznych dla dwóch zintegrowanych systemów analitycznych w załączniku nr 1b do specyfikacji w zakresie części 1.
Pytanie 81

Dotyczy części 1
Dotyczy: pkt 1 części „Warunki graniczne dla modułu preanalitycznego” tabeli stanowiącej załącznik nr 1b do SIWZ (Wymagania dla Modułu Preanalitycznego), lokalizacja Kopernika oraz Prokocim 
Czy Zamawiający dopuści, aby w przypadku lokalizacji Kopernika moduł preanalityczny był wolnostojący i zapewniał rejestrację próbek pierwotnych do systemu, sortowanie, selektywne odkorkowanie i możliwość przenoszenia próbek do modułu analitycznego?
Czy w przypadku lokalizacji Prokocim Zamawiający dopuści, aby moduł preanalityczny wolnostojący zapewniał rejestrację próbek pierwotnych do systemu, a dalsze elementy procesu: wirowanie próbek, sortowanie, selektywne odkorkowanie i transport próbek do modułu analitycznego odbywały się poprzez linie? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 82

Dotyczy części 1
Dotyczy: pkt 2 części „Warunki graniczne dla modułu preanalitycznego” tabeli stanowiącej załącznik nr 1b do SIWZ (Wymagania dla Modułu Preanalitycznego), lokalizacja Kopernika oraz Prokocim
Czy Zamawiający dopuści, aby moduł preanalityczny składał się z sorterów wolnostojących w ilości minimum dla każdej z wymienionych lokalizacji (Kopernika oraz Prokocim)?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 83

Dotyczy części 1
Dotyczy: pkt 2 części „Warunki graniczne dla sorterów” tabeli stanowiącej załącznik nr 1b do SIWZ (Wymagania dla Sorterów), lokalizacja Kopernika i Prokocim
Czy Zamawiający dopuści, aby każdy z sorterów miał możliwość zdefiniowania minimum 20 obszarów? Jest to podyktowane wcześniej przeprowadzoną analizą workflow na postawie, której wynika, że ilość typu probówek, pracowni na jakie będzie sortowany materiał jest wystarczający i liczba 20 obszarów roboczych będzie wystarczająca dla Zamawiającego ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 84

Dotyczy części 1
Dotyczy : pkt 3 części „Warunki graniczne dla sorterów” tabeli stanowiącej załącznik nr 1b do SIWZ (Wymagania dla Sorterów), lokalizacja Kopernika i Prokocim
Czy Zamawiający dopuści, aby min. 1 z zaproponowanych sorterów miał możliwość sortowania próbek bezpośrednio do statywów probówkowych obsługiwanych przez zaoferowane analizatory?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 85

Dotyczy części 1
Dotyczy: pkt 5 części „Warunki graniczne dla sorterów” tabeli stanowiącej załącznik nr 1b do SIWZ (Wymagania dla Sorterów), lokalizacja Kopernika i Prokocim
Czy Zamawiający dopuści czytnik kodów kreskowych wbudowanych w sorter lub możliwość rozpoznawania kodów kreskowych za pomocą wbudowanej kamery ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 86

Dotyczy części 1
Dotyczy: pkt 7 części „Warunki graniczne dla sorterów” tabeli stanowiącej załącznik nr 1b do SIWZ (Wymagania dla Sorterów), lokalizacja Kopernika i Prokocim
Czy Zamawiający dopuści, aby min. 1 z zaproponowanych sorterów miał możliwość sortowania próbek bezpośrednio do statywów obsługiwanych przez analizatory?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 87

Dotyczy części 1
Dotyczy: pkt 8 części „Warunki graniczne dla sorterów” tabeli stanowiącej załącznik nr 1b do SIWZ (Wymagania dla Sorterów), lokalizacja Prokocim
Czy zamawiający dopuści możliwość wejścia na linie probówek poprzez rack lub bulk z wykorzystaniem wolnostojącego sortera?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 88
Dotyczy części 1
Dotyczy: pkt 10 części „Warunki graniczne dla sorterów” tabeli stanowiącej załącznik nr 1b do SIWZ (Wymagania dla Sorterów), lokalizacja Kopernika
Czy Zamawiający dopuści tworzenie wtórnych kodów kreskówkowych na próbówkach metodą termiczną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tworzenie wtórnych kodów kreskowych na próbówkach metodą termiczną.
Pytanie 89
Dotyczy części 1
Dotyczy: pkt 11 części „Warunki graniczne dla sorterów” tabeli stanowiącej załącznik nr 1b do SIWZ (Wymagania dla Sorterów), lokalizacja Kopernika
Czy Zamawiający dopuści sorter, który nie będzie wymagał kompresora dla lokalizacji Kopernika ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sorter, który nie będzie wymagał kompresora dla lokalizacji Kopernika.
Pytanie 90

Dotyczy części 1
Dotyczy: pkt 12 części „Warunki graniczne dla sorterów” tabeli stanowiącej załącznik nr 1b do SIWZ (Wymagania dla Sorterów), lokalizacja Kopernika
Czy w przypadku lokalizacji Kopernika Zamawiający dopuści sorter o wydajności sortowania 500 próbek /h . Prośba jest podyktowania wcześniejszą analizą workflow przeprowadzoną na potrzeby dialogu technicznego w SU Kraków. Z analizy danych oraz informacji kierownictwa laboratorium wynika, że podział pracy w lokalizacji Kopernika będzie obsługiwał 20 % aktualnego pełnego obciążenia laboratorium. Analizując pełne obecne obciążenie laboratorium ilość próbek na h w maksymalnie obciążonym dniu wynosiła 987 próbek /h ( każdy typ materiału ). 20 % z pełnego obciążenia to 200 próbek na h . Dodając do tego zakładany wzrost na poziomie 10 % w sakli roku w ostatnim roku kontraktu na Kopernika maksymalne obciążenie godz. próbek może wynoście ok 290 próbek na godzinę.

Z punktu widzenia ekonomicznego nie jest wymagany tak duży sorter w lokalizacji Kopernika. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 91
Dotyczy części 1
Dotyczy: pkt 1 części „Warunki graniczne dla wirówek” tabeli stanowiącej załącznik nr 1b do SIWZ (Wymagania dla Wirówek), lokalizacja Prokocim 

Czy Zamawiający dopuści wirówki wpięte w linie, których wydajność wirowania będzie wynosiła min 295 probówek /h ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wirówki wpięte w linie, których wydajność wirowania będzie wynosiła min 295 probówek /h.
Pytanie 92

Dotyczy części 1
Dotyczy: pkt 9 części „Warunki graniczne dla modułu biochemiczno-immunochemicznego” tabeli stanowiącej załącznik nr 1b do SIWZ (Wymagania dla Modułu Biochemiczno-Immunochemicznego), lokalizacja Kopernika i Prokocim.
Czy Zamawiający dopuści identyfikacje odczynników za pomocą barkodów ID ( podczerwień) skanowanych lub poprzez RFID. Wymóg RFID skierowany jest tylko i wyłączenie pod jednego dostawcę firmę Roche Diagnostics Polska Sp.z o.o. Technologia barkodowej identyfikacji odczynników stosowana jest w 95 % aparatów na rynku diagnostycznym i jest technologią równoważną. Wymóg tylko i wyłącznie RFID pozbawiony jest sensu , gdyż w tym samym opisie SIWZ zamawiający wielokrotnie wspomina aby dane składowe/ urządzenie posiadało czytnik kodów kreskowych. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 93

Dotyczy części 1
Dotyczy :pkt 2 części „Warunki graniczne dla członu biochemicznego systemu zintegrowanego” tabeli stanowiącej załącznik nr 1b do SIWZ (Wymagania dla Części Biochemicznej), lokalizacja Prokocim
Czy Zamawiający dopuści dla lokalizacji Prokocim wydajność analizatora (ogółem) wydajność 2600 z ISE a nie mniej niż 1300 z ISE dla każdego modułu . Zapytanie o wydajność podyktowana jest przeprowadzoną analizą workflow na potrzeby dialogu technicznego w SU Kraków. Z analizy najbardziej obciążonego dnia oraz godziny wynika, że obecnie ( 100 % badań ) peak h testów biochemicznych wynosi 2023 oz /h. Przy założeniu podziału badań jaki został konsultowany z kierownictwem laboratorium w nowej lokalizacji Prokocim będzie to 80 %. Stanowi to 1615 badań biochemicznych /h. Zakładając coroczny wzrost 10 % badań w ostatnim roku kontraktu 2150 badań biochemicznych /h będzie maksymalnym obciążeniem.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 94

Dotyczy części 1
Dotyczy: pkt 2 części „Warunki graniczne dla członu immunochemicznego systemu zintegrowanego” tabeli stanowiącej załącznik nr 1b do SIWZ (Wymagania dla Części Immunochemicznej), lokalizacja Kopernika 
Czy Zamawiający dopuści, aby maksymalna wydajność modułu immunochemicznego wynosiła 200 t /h?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 95

Dotyczy części 1
Dotyczy: pkt 2 części „Warunki graniczne dla członu immunochemicznego systemu zintegrowanego” tabeli stanowiącej załącznik nr 1b do SIWZ (Wymagania dla Części Immunochemicznej), lokalizacja Prokocim 
Czy Zamawiający dopuści dla lokalizacji Prokocim wydajność analizatorów max. immunochemicznych (ogółem) 600 t/h a w przypadku pojedynczego modułu max. wydajność 200 testów /h. Zapytanie o wydajność podyktowana jest przeprowadzoną analizą workflow na potrzeby dialogu technicznego w SU Kraków. Z analizy najbardziej obciążonego dnia oraz godziny wynika, że obecnie (100 % badań) immunochemicznych peak h wynosi 280 t/h. Przy założeniu podziału badań jaki został konsultowany z kierownictwem laboratorium w nowej lokalizacji Prokocim będzie to 80 %. Stanowi to prognostycznie 225 badań immunochemicznych/h. Zakładając coroczny wzrost 10 % badań w ostatnim roku kontraktu w lokalizacji Prokocim będzie wykonywanych 299 badań immunochemicznych/h.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 96

Dotyczy części 1
Dotyczy: pkt 4 części „Warunki graniczne dla członu immunochemicznego systemu zintegrowanego” tabeli stanowiącej załącznik nr 1b do SIWZ (Wymagania dla Części Immunochemicznej),lokalizacja Kopernika i Prokocim
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny dla jednorazowych końcówek pobierających, system mycia sond, który posiada udowodniony naukowo próg przenoszenia na poziomie ≤ 0.1 ppm , poniżej istotności klinicznej. Aparaty wykorzystujące systemy mycia igieł Smartwash od lat pracują w wielu Szpitalach Klinicznych, Bankach Krwi oraz wysokospecjalistycznych laboratoriach. Nie ma podstaw ani zgłoszeń odnośnie efektu przenoszenia – kontaminacji. Dodatkowo system mycia igieł jest systemem wydajniejszym dla pracy laboratorium nie generując dodatkowych kosztów związanych z jednorazowymi końcówkami ale również nie ma potrzeby utylizacji potencjalnie zakaźnego materiału (śmieci medyczne).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 97

Dotyczy części 1
Dotyczy: pkt 2 części „Warunki graniczne dla modułu postanalitycznego” tabeli stanowiącej łącznik nr 1b do SIWZ (Wymagania dla Modułu Postanalitycznego), lokalizacja Prokocim
Czy Zamawiający dopuści wydajność modułu postanailtycznego nie mniejszą niż 750 t/h?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 98

Dotyczy części 1
Dotyczy : pkt 6 części „Wymagania w zakresie zagadnień informatycznych systemów analitycznych do zakładów diagnostyki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie” tabeli stanowiącej załącznik nr 1b do SIWZ (Wymagania Informatyczne),
Prosimy o doprecyzowanie liczby licencji do wdrożenia niezbędnych systemów analitycznych. Zapytanie podyktowane jest kosztem licencji oraz sposobem konstrukcji oferty. Brak podania ilości licencji powoduje możliwość złożenia niepełnowartościowej oferty.
Odpowiedź: Dostarczenie niezbędnych licencji koniecznych do pełnego wdrożenia Systemów analitycznych, w tym 21 licencji na stanowiska robocze w dwóch lokalizacjach (NSSU i SU) + 1 licencja na stanowisko techniczne dla Działu Informatyki.
Pytanie 99

Dotyczy części 1
Dotyczy: pkt 2 tabeli stanowiącej załącznik nr 1c do SIWZ (Parametrów Ocenianych),
Prosimy o równoważne ocenienie jakościowe i przyznanie takiej samej liczny punktów. dla sorterów zintegrowanych ale również wolnostojących. Każde z rozwiązań posiada (+/_). Podyktowane jest to faktem , że pełna integracja modułu preanalitycznego w momencie awarii spowalnia proces transportu na linie ( łącznik) jest też rozwiązaniem niemobilnym. W obecnej lokalizacji (wymiary lab Parkocim) również powinny uwzględnić mobilność rozwiązania. Dodatkowo konfiguracje pełnej integracji posiada tylko i wyłącznie jedna firma na rynku firma Roche Diagnostics Polska sp. z o.o 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 100

Dotyczy części 1
Dotyczy : pkt 3 tabeli stanowiącej załącznik nr 1c do SIWZ (Parametrów Ocenianych), 
Prosimy o równoważne ocenienie jakościowe i przyznanie takiej samej liczny ptk . dla testów: TSH, FT3, FT4, a-TG, A-TPO, dla których firma może dostarczyć normy z międzynarodowych baz danych oraz opracowań naukowych (niezależnych) dla wartości referencyjnych dla noworodków, dzieci oraz kobiet ciężarnych w poszczególnych trymestrach. Obecnie opisanie wymagania zapisu o opracowaniu przez producenta owych wartości jest opisane tylko pod jednego producenta Roche Diagnostics Polska sp. z o.o . Z punktu klinicznego niezależne normy opracowane na większym kohorcie populacji maja taką samą lub większą wartość kliniczną (dla w/w parametrów oznaczanych na danych aparatach). Dodatkowo w Dyrektywie o Wyrobach Medycznych do diagnozy in vitro w załączniku nr1 Zasadnicze wymogi sekcja B ptk.8.7 L opisane jest ze ulotka ma zawierać dane odnośnie populacji. Nie jest wymagane, aby ulotki dopuszczone na terenie EU musiały mieć dodatkowe podziały na subpopulacje.

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że w dniu 24 maja dokonano modyfikacji i wykreślono pkt 3 tabeli: Parametry w kryterium oceny „Jakość” w zakresie części 1 (załącznik nr 1c do specyfikacji).
Pytanie 101

Dotyczy części 1
Dotyczy: pkt 5 tabeli stanowiącej załącznik nr 1c dla SIWZ (Parametrów Ocenianych)
Prosimy o równoważne ocenienie jakościowe i przyznanie takiej samej liczny ptk dla wymagania czasu oznaczenia iPTH do 18 min. Czas oznaczania poniżej 10 min opisany jest tylko i wyłącznie pod jedną firmę Roche Diagnostcs Polska sp .z o.o. Jednoczenie rozumiejąc Zamawiającego jak potrzebne jest oznaczenie i otrzymanie szybko wyniku iPTH podczas operacji przytarczyc pragniemy poinformować ,że nawet według algorytmu Quick--IntraOperative Intact PTH (Nichlas Institute Diagnostics,San Juan Capistrano, Ca, Stany Zjednoczone) nie ma żadnych standardów co do czasu otrzymania wyniku , opisane jest tylko aby było to szybko. Analizując również różne metody operacji przytarczyc oraz czas ich trwania w zależności od metody wynosi on średnio w zależności od zawansowania operacji 110 – 160 min. Czas oznaczenia iPTH z wydaniem wyniku 18 min jest również szybki i stosowany przez wiele ośrodków w Polsce i Świecie. Dodatkowo pragniemy poinformować że czas oznaczenia jaki zamawiający określił na poniżej 10 min , nie określa wypełni wartościowego wyniku iPTH dla chirurga. Całość czasu powinna uwzględniać również transport próbki z sali operacyjnej, aspiracje przez aparat próbki w trybie cito, przygotowanie do oznaczenia w aparacie, oznaczenie, wydanie wyniku i odesłanie go na sale operacyjną.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 102

Dotyczy części 1
Dotyczy: § 3a ust. 1 wzoru umowy dotyczącej części nr 1 przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (Umowa),
Czy Zamawiający w § 3a ust. 1 c - wyrazi zgodę na wydłużenie do 6 miesięcy terminu dostawy oraz końcowego uruchomienia aparatury – zintegrowanego systemu analitycznego. Jest to podyktowane indywidualnym procesem produkcyjnym każdej linii pod klienta. W postepowaniu przetargowym żaden z wykonawców do momentu wyboru oferty nie może być pewny wygranej i złożyć zamówienia na dedykowane rozwiązanie wcześniej - są to rozwiązania produkowane pod każdego klienta indywidualnie. Prosimy o przychylenie do powyżej prośby.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 103

Dotyczy: Część 3
Dotyczy pkt 4 części „Warunki graniczne dla członu immunochemicznego modułu” tabeli stanowiącej załącznik nr 1b do SIWZ, lokalizacja Prokocim
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny dla jednorazowych końcówek pobierających, system mycia sond, który posiada udowodniony naukowo próg przenoszenia na poziomie ≤ 0.1 ppm , poniżej istotności klinicznej. Aparaty wykorzystujące systemy mycia igieł Smartwash od lat pracują w wielu Szpitalach Klinicznych, Bankach Krwi oraz wysokospecjalistycznych laboratoriach. Nie ma podstaw ani zgłoszeń odnośnie efektu przenoszenia – kontaminacji. Dodatkowo system mycia igieł jest systemem wydajniejszym dla pracy laboratorium nie generując dodatkowych kosztów związanych z jednorazowymi końcówkami ale również nie ma potrzeby utylizacji potencjalnie zakaźnego materiału ( śmieci medyczne).
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 104

Dotyczy: Część 3
Dotyczy: Formularz cenowy cześć 3 załącznika nr 1a do SIWZ
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich testów z załącznika nr 1a cześć 3 od jednego producenta standaryzacji badań?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia odczynników i innych materiałów umożliwiających wykonanie oznaczeń z załącznika 1a w zakresie części 3 zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 105

Dotyczy części 2 i części 3
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ANALITYCZNYCH 
a) Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu
a. Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h
Czy czas reakcji krytycznej dotyczy aplikacji od strony aplikacyjnej, gdyż ze względów na wirtualizację serwera nie jesteśmy wstanie wspierać awarii sprzętowej?
Odpowiedź: Tak, czas reakcji krytycznej dotyczy aplikacji od strony aplikacyjnej.
Pytanie 106

Dotyczy części 1 , części 2 i części 3
Czy zamawiający zgodzi się na zapis:
Maksymalny czas usunięcia usterki/ awarii 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego- dotyczy wszystkich elementów systemu zintegrowanego
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 107
Dotyczy Części 1, Załącznik nr 1 a do specyfikacji:
Prosimy o wyjaśnienie zapisu pod tabelką z oznaczeniami i doprecyzowanie czy w cenie za badanie należy doliczyć dodatkową ilość odczynników (25% w skali kontraktu), czy Zamawiający w łącznej ilości oznaczeń ujął już te 25%?
Odpowiedź: W cenie za badania należy ująć wszystkie odczynniki do badań, odczynniki przeznaczone na kalibracje, kontrole, powtórki (rozcieńczenia) na poziomie dodatkowych 25% w skali umowy – zgodnie z pkt. 12.4 Specyfikacji. Zamawiający równocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w załączniku nr 1a do specyfikacji w zakresie cz. 1 oraz pkt 12.4 Specyfikacji, który otrzymuje brzmienie: 12.4. (…)W cenie za badania należy ująć wszystkie odczynniki do badań, odczynniki przeznaczone na kalibracje, kontrole, powtórki (rozcieńczenia) na poziomie dodatkowych 25% w skali umowy, materiały kontrolne, materiały kalibracje, materiały zużywalne.
Pytanie 108

Dotyczy Części 1, poz. 4, 13, 23, 29 i 61 Załącznika nr 1a do specyfikacji oraz pkt. 6.5 SIWZ: 
W związku z wymogiem złożenia na żadanie Zamawiajacego (w terminie nie krótszym niż 10 dni), odpowiednich dokumentów potwierdzajacych, że oferowane dostawy spełniaja wymagania Zamawiającego, czy Zamawiający uzna za spełniony warunek brak posiadania tych dokumentów w momencie składania oferty dla 5 pozycji odczynnikowych? Wszystkie wymagane dokumenty dla tych pozycji będą dostępne na koniec czerwca czyli w momencie wprowadzania ich do obrotu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 109

Dotyczy Części 1, Załącznik nr 1 b do specyfikacji:
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dla lokalizacji Prokocim wymaga zaoferowania dwóch modułów biochemiczno-immunochemicznych stanowiących wraz z modułem preanalitycznym (sorter 2 szt., wirówki wolnostojące 3 szt, wirówka w lini 2 szt.) oraz modułem postanalitycznym, jeden system zintegrowany (w części immunochemicznej dopuszczone są 3 szt) oraz dla lokalizacji Kopernika jednego modułu biochemiczno-immunochemicznego który wraz z modułem preanalitycznym (sorter 1 szt., wirówki wolnostojące 3 szt.) będzie stanowił drugi zintegrowany system?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 110
Dotyczy Części 1, Załącznik nr 1 b do specyfikacji, poz. 7:
Prosimy o uściślenie czy pod tym określeniem należy rozumieć możliwość oceny próbki w zakresie HIL przed modułem biochemicznym?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga oceny próbki w zakresie HIL przed aspiracją odczynników do badań.
Pytanie 111
Dotyczy Części 2, Załącznik nr 1 a do specyfikacji:
Prosimy o wyjaśnienie zapisu pod tabelką z oznaczeniami i doprecyzowanie czy w cenie za badanie należy doliczyć dodatkową ilość odczynników (25% w skali kontraktu), czy Zamawiający w łącznej ilości oznaczeń ujął juz te 25%?

Odpowiedź: W cenie za badania należy ująć wszystkie odczynniki do badań, odczynniki przeznaczone na kalibracje, kontrole, powtórki (rozcieńczenia) na poziomie dodatkowych 25% w skali umowy – zgodnie z pkt. 12.4 Specyfikacji. Zamawiający równocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w załączniku nr 1a do specyfikacji w zakresie cz. 2 oraz pkt 12.4 Specyfikacji, który otrzymuje brzmienie: 12.4. (…)W cenie za badania należy ująć wszystkie odczynniki do badań, odczynniki przeznaczone na kalibracje, kontrole, powtórki (rozcieńczenia) na poziomie dodatkowych 25% w skali umowy, materiały kontrolne, materiały kalibracje, materiały zużywalne.
Pytanie 112
Dotyczy Części 2, Załącznik nr 1 b do specyfikacji: 
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w tej części wymaga zaoferowania połączonego modułu biochemiczno-immunochemicznego spełniającego wszystkie pozostałe warunki czy też osobnych, wolnostojących niepołączonych modułów biochemicznego i immunochemicznego?

Odpowiedź: Zamawiający w tej części wymaga zaoferowania połączonego modułu biochemiczno-immunochemicznego spełniającego wszystkie pozostałe warunki.
Pytanie 113

Dotyczy Części 2, pkt. 11 warunków granicznych dla modułu biochemiczno-immunochemicznego, Załącznik nr 1 b do specyfikacji:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie modułu biochemiczno-immunochemicznego z przyjaznym i intuicyjnym oprogramowaniem w języku angielskim, wraz ze szczegółową instrukcją obsługi w jezyku polskim ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie modułu biochemiczno-immunochemicznego z przyjaznym i intuicyjnym oprogramowaniem w języku angielskim, wraz ze szczegółową instrukcją obsługi w języku polskim. 
Pytanie 114
Dotyczy Części 2, pkt. 3 i 6 oraz 4 i 5 warunków granicznych dla członu biochemicznego modułu,
Załącznik nr 1 b do specyfikacji: 
Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaistniała omyłka gdyż warunki opisane w tych punktach sa zdublowane?
Odpowiedź: Warunki graniczne w poz. 3 i 6 oraz 4 i 5 dotyczące członu biochemicznego w zakresie części 2 zostały zdublowane. W związku z tym Zamawiający wykreśla poz. 5 i 6 wymagań granicznych dla członu biochemicznego modułu.
Pytanie 115
Dotyczy Części 3, Załącznik nr 1 a do specyfikacji:
Prosimy o wyjaśnienie zapisu pod tabelką z oznaczeniami i doprecyzowanie czy w cenie za badanie należy doliczyć dodatkową ilość odczynników (25% w skali kontraktu), czy Zamawiający w łącznej ilości oznaczeń ujął juz te 25%?
Odpowiedź: W cenie za badania należy ująć wszystkie odczynniki do badań, odczynniki przeznaczone na kalibracje, kontrole, powtórki (rozcieńczenia) na poziomie dodatkowych 25% w skali umowy – zgodnie z pkt. 12.4 Specyfikacji. Zamawiający równocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w załączniku nr 1a do specyfikacji w zakresie cz. 3 oraz pkt 12.4 Specyfikacji, który otrzymuje brzmienie: 12.4. (…)W cenie za badania należy ująć wszystkie odczynniki do badań, odczynniki przeznaczone na kalibracje, kontrole, powtórki (rozcieńczenia) na poziomie dodatkowych 25% w skali umowy, materiały kontrolne, materiały kalibracje, materiały zużywalne.
Pytanie 116
Dotyczy Części 3, Załącznik nr 1 b do specyfikacji:
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w tej części wymaga zaoferowania połączonego modułu biochemiczno-immunochemicznego spełniającego wszystkie pozostałe warunki czy też osobnych, wolnostających niepołączonych modułów biochemicznego i immunochemicznego?
Odpowiedź: Zamawiający w tej części wymaga zaoferowania połączonego modułu biochemiczno-immunochemicznego spełniającego wszystkie pozostałe warunki.
Pytanie 117

Dotyczy Części 3, pkt. 10 warunków granicznych dla modułu biochemiczno-immunochemicznego, Załącznik nr 1 b do specyfikacji:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie używanego systemu biochemiczno-immunochemicznego, nie starszy niż z 2014 roku, po pełnym przeglądzie technicznym i gwarancja na cały czas trwania umowy?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 118

Dotyczy Części 3, pkt. 11 warunków granicznych dla modułu biochemiczno-immunochemicznego,
Załącznik nr 1 b do specyfikacji:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania modułu biochemiczno-immunochemicznego z przyjaznym i intuicyjnym oprogramowaniem w języku angielskim, wraz ze szczegółową instrukcją obsługi w jezyku polskim?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania modułu biochemiczno-immunochemicznego z przyjaznym i intuicyjnym oprogramowaniem w języku angielskim, wraz ze szczegółową instrukcją obsługi w języku polskim.  
Pytanie 119

Dotyczy Części 3, pkt. 3 i 6 oraz 4 i 5 warunków granicznych dla członu biochemicznego modułu, Załącznik nr 1 b do specyfikacji:
Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaistniała omyłka gdyż warunki opisane w tych punktach są zdublowane? 


Odpowiedź: Warunki graniczne w poz. 3 i 6 oraz 4 i 5 dotyczące członu biochemicznego w zakresie części 3 zostały zdublowane. W związku z tym Zamawiający wykreśla poz. 5 i 6 wymagań granicznych dla członu biochemicznego modułu.
Pytanie 120
Dotyczy Arkusza cenowego do część 1,2,3, Załącznik nr 1 a:
Czy w związku z wymogiem podania „ceny brutto za 1 zwalidowany i wydany wynik” prosimy o potwierdzenie, czy nie zaistniała pomyłka w formularzu cenowym odnośnie kolumny: „Oferowana ilość na 36 miesięcy”?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w arkuszu cenowym w zakresie cz. 1, 2 i 3 kolumna: „Oferowana ilość na 36 miesięcy” zostaje wykreślona.
Pytanie 121

Dotyczy Części 1: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wirówek wolnostojących oraz chłodziarko-zamrażarki nie starszych niż 2015?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.
Pytanie 122
Dotyczy Arkusza cenowego do części 1, 2, 3, Załącznik nr 1 a:
Prosimy o doprecyzowanie co należy wpisać w tabeli: Dostawa produktów w kolumnie: Przedmiot Zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje podania w tabeli „Dostawa produktów” wykazu wszystkich uwzględnionych w cenie badania odczynników, materiałów kalibracyjnych i kontrolnych, odczynników dodatkowych oraz materiałów zużywalnych. Zamawiający równocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w załączniku nr 1a do specyfikacji w zakresie cz. 1, 2 i 3.
Pytanie 123

Dot. Wzór umowy - część 1
Par. 1 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”? 

Odpowiedź: Z uwagi na rodzaj prowadzonej przez Zamawiającego działalności, jaką jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 124

Dot. Wzór umowy - część 1
Par. 3 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu "W razie nieuznania reklamacji przez Wykonawcę" na " W razie nieuzasadnionego nieuznania reklamacji przez Wykonawcę"? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy. Zamawiający wyjaśnia, że § 3 ust. 10 wzoru umowy dotyczy sytuacji, kiedy stwierdzone zostaną wady dostarczonego towaru.
Pytanie 125

Dot. Wzór umowy - część 1
Par. 3 ust. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu: "Nieodebranie towaru w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym podlega karze umownej określonej w § 8 ust. 4 Umowy."? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 126

Dot. Wzór umowy - część 1
Par. 3a ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu: "lub naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto określonej w § 4 ust. 1 Umowy. § 8 ust. 6-10 Umowy stosuje się odpowiednio." Kara umowna z tego tytułu została sprecyzowana w Par. 8 ust. 5 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje w częściach 1, 2 i 3 § 3a ust. 4 wzoru umowy oraz § 8 ust.3 wzoru umowy, które otrzymują nowe następujące brzmienia:
§ 3a ust. 4

Ujawnienie w trakcie czynności odbioru wad Sprzętu skutkować będzie odmową podpisania protokołu odbioru. Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w terminie 5 dni roboczych dokonać wymiany wadliwego Sprzętu na wolny od wad lub ponownie, prawidłowo wykonać zobowiązania określone w ust. 1 lit. b-c). Prawidłowość wykonania czynności reklamacyjnej potwierdzać będzie protokół odbioru podpisany przez obie Strony. W przypadku bezskuteczności postępowania reklamacyjnego, tj. niedostarczenia przez Wykonawcę w terminie określonym w zdaniu poprzednim Sprzętu wolnego od wad lub w przypadku dostarczenia Sprzętu niezgodnego z wymaganiami granicznymi, Szpital Uniwersytecki może odstąpić od umowy w terminie 30 dni.
§ 8 ust.3

W przypadku nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Szpitalowi Uniwersyteckiemu kary umownej w wysokości do 5 % wartości brutto określonej w § 4 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Szpitalowi Uniwersyteckiemu kary umownej w wysokości w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 4 ust. 1 Umowy.
Pytanie 127

Dot. Wzór umowy - część 1
Par. 3a ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu: "Nieodebranie Sprzętu w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym podlega karze umownej określonej w § 8 ust. 5 Umowy."? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 128

Dot. Wzór umowy - część 1
Par. 3a ust. 8 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?
Uzasadnienie: 
Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje w części 1 § 3a ust. 8 wzoru umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Wykonawca obowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z posiadaniem Sprzętu.
Pytanie 129

Dot. Wzór umowy - część 1
Par. 3a ust. 9, ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 130

Dot. Wzór umowy - część 1
Par. 3a ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu "za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia" na "za każdy rozpoczęty dzień zwłoki"? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 131

Dot. Wzór umowy - część 1
Par. 3a ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy. Zamawiający wyjaśnia, że § 3a ust. 10 dotyczy co najmniej trzech powtarzających się awarii Sprzętu (tej samej usterki).

Pytanie 132

Dot. Wzór umowy - część 1
Par. 3a ust. 11 lit. a - b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 3a ust. 11 lit. a - b wzoru umowy w części 1, które otrzymują nowe następujące brzmienie:

a) przeprowadzenia szkolenia (20 osób) w terminie uzgodnionym ze Szpitalem Uniwersyteckim użytkowników w kierunku obsługi Zintegrowanych Systemów Analitycznych i metodyki testu, wykonywania oznaczeń, a także konserwacji bieżącej oraz okresowej i kalibracji Sprzętu (za wyjątkiem sytuacji, w której kalibrację Sprzętu winien wykonywać upoważniony, autoryzowany przedstawiciel obsługi serwisowej jednorazowo lub okresowo),

b) przeprowadzenia szkolenia (2 osoby) w terminie uzgodnionym ze Szpitalem Uniwersyteckim pracowników Działu Informatyki w zakresie utrzymania Zintegrowanych Systemów Analitycznych oraz komunikacji (wymiany danych) z LSI

Pytanie 133

Dot. Wzór umowy - część 1
Par. 3b ust. 4 lit. a - c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 134

Dot. Wzór umowy - część 1
Par. 4 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 135

Dot. Wzór umowy - część 1
Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 136

Dot. Wzór umowy - część 1
Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych? 
Uzasadnienie: 
Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 137

Dot. Wzór umowy - część 1
Par. 8 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 138

Dot. Wzór umowy - część 1
Par. 8 ust. 2 - 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 139

Dot. Wzór umowy - część 1
Par. 8 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie odniesień do Par. 3 ust. 8 oraz Par. 3 ust. 11?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 140
Dot. Wzór umowy - część 1
Par. 8 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 141

Dot. Wzór umowy - część 1
Par. 8 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie odniesień do Par. 3a ust. 7 oraz Par. 3 ust. 16? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 142

Dot. Wzór umowy - część 1
Par. 8 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 143

Dot. Wzór umowy - część 1
Par. 8 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 100zł?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 144

Dot. Wzór umowy - część 2 i 3
Par. 1 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”? 

Odpowiedź: Z uwagi na rodzaj prowadzonej przez Zamawiającego działalności, jaką jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 145

Dot. Wzór umowy - część 2 i 3
Par. 3 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu "W razie nieuznania reklamacji przez Wykonawcę" na " W razie nieuzasadnionego nieuznania reklamacji przez Wykonawcę"?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy. Zamawiający wyjaśnia, że § 3 ust. 10 wzoru umowy dotyczy sytuacji, kiedy stwierdzone zostaną wady dostarczonego towaru.
Pytanie 146

Dot. Wzór umowy - część 2 i 3
Par. 3 ust. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu: "Nieodebranie towaru w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym podlega karze umownej określonej w § 8 ust. 4 Umowy."?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 147

Dot. Wzór umowy - część 2 i 3
Par. 3a ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu: "lub naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto określonej w § 4 ust. 1 Umowy. § 8 ust. 6-10 Umowy stosuje się odpowiednio." Kara umowna z tego tytułu została sprecyzowana w Par. 8 ust. 5 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje w częściach 1, 2 i 3 § 3a ust. 4 wzoru umowy oraz § 8 ust.3 wzoru umowy, które otrzymują nowe następujące brzmienia:
§ 3a ust. 4

Ujawnienie w trakcie czynności odbioru wad Sprzętu skutkować będzie odmową podpisania protokołu odbioru. Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w terminie 5 dni roboczych dokonać wymiany wadliwego Sprzętu na wolny od wad lub ponownie, prawidłowo wykonać zobowiązania określone w ust. 1 lit. b-c). Prawidłowość wykonania czynności reklamacyjnej potwierdzać będzie protokół odbioru podpisany przez obie Strony. W przypadku bezskuteczności postępowania reklamacyjnego, tj. niedostarczenia przez Wykonawcę w terminie określonym w zdaniu poprzednim Sprzętu wolnego od wad lub w przypadku dostarczenia Sprzętu niezgodnego z wymaganiami granicznymi, Szpital Uniwersytecki może odstąpić od umowy w terminie 30 dni.
§ 8 ust.3

W przypadku nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Szpitalowi Uniwersyteckiemu kary umownej w wysokości do 5 % wartości brutto określonej w § 4 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Szpitalowi Uniwersyteckiemu kary umownej w wysokości w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 4 ust. 1 Umowy.
Pytanie 148

Dot. Wzór umowy - część 2 i 3
Par. 3a ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu: "Nieodebranie Sprzętu w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym podlega karze umownej określonej w § 8 ust. 5 Umowy."? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 149

Dot. Wzór umowy - część 2 i 3
Par. 3a ust. 8 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?
Uzasadnienie: 
Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje w częściach 2 i 3 § 3a ust. 8 wzoru umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Wykonawca obowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z posiadaniem Sprzętu.
Pytanie 150

Dot. Wzór umowy - część 2 i 3
Par. 3a ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 151

Dot. Wzór umowy - część 2 i 3
Par. 3a ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 100zł?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 152

Dot. Wzór umowy - część 2 i 3
Par. 3a ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 153

Dot. Wzór umowy - część 2 i 3
Par. 3a ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy. Zamawiający wyjaśnia, że § 3a ust. 10 dotyczy co najmniej trzech powtarzających się awarii Sprzętu (tej samej usterki).
Pytanie 154

Dot. Wzór umowy - część 2 i 3
Par. 3a ust. 11 lit. a - b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 3a ust. 11 lit. a - b wzoru umowy w części 2 i 3, które otrzymują nowe następujące brzmienie:

a) przeprowadzenia szkolenia (20 osób) w terminie uzgodnionym ze Szpitalem Uniwersyteckim użytkowników w kierunku obsługi Systemów Analitycznych i metodyki testu, wykonywania oznaczeń, a także konserwacji bieżącej oraz okresowej i kalibracji Sprzętu (za wyjątkiem sytuacji, w której kalibrację Sprzętu winien wykonywać upoważniony, autoryzowany przedstawiciel obsługi serwisowej jednorazowo lub okresowo),

b) przeprowadzenia szkolenia (2 osoby) w terminie uzgodnionym ze Szpitalem Uniwersyteckim pracowników Działu Informatyki w zakresie utrzymania Systemów Analitycznych oraz komunikacji (wymiany danych) z LSI

Pytanie 155

Dot. Wzór umowy - część 2 i 3
Par. 3b ust. 4 lit. a - c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 156

Dot. Wzór umowy - część 2 i 3
Par. 4 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 157

Dot. Wzór umowy - część 2 i 3
Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 158

Dot. Wzór umowy - część 2 i 3
Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?
Uzasadnienie: 
Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 159

Dot. Wzór umowy - część 2 i 3
Par. 8 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’ 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 160

Dot. Wzór umowy - część 2 i 3
Par. 8 ust. 2 - 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 161

Dot. Wzór umowy - część 2 i 3
Par. 8 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie odniesień do Par. 3 ust. 8 oraz Par. 3 ust. 11? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 162

Dot. Wzór umowy - część 2 i 3
Par. 8 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 163

Dot. Wzór umowy - część 2 i 3
Par. 8 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie odniesień do Par. 3a ust. 7 oraz Par. 3 ust. 16?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 164

Dot. Wzór umowy - część 2 i 3
Par. 8 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 165

Dot. Wzór umowy - część 2 i 3
Par. 8 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 100zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 166

Dot. Załącznik do umowy - Podstawowe zasady obowiązujące Wykonawców na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Pkt III.4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego zapisu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę załącznika.
Ponadto Zamawiający informuję, że modyfikuje treść arkusza cenowego (załącznik nr 1a do specyfikacji) w zakresie części 1 poprzez dodanie poz. 68 i poz. 69.
W załączeniu przekazuję zmodyfikowany arkusz cenowy w zakresie części 1, 2 i 3 (załącznik nr 1a do specyfikacji) oraz załącznik nr 1b w zakresie części 1, 2 i 3. 
[image: image1.png]
37
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]