[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 25.06.2019 r.
Nr sprawy: NSSU.DFP.271.27.2019.ADB 





Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawę zintegrowanych systemów analitycznych wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu i wymianę danych z systemem LSI dla Zakładu Diagnostyki SU (cz. 1), a także dostawę odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawę modułu biochemicznego i immunochemicznego wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu oraz wymianę danych z systemem dla Zakładu Diagnostyki SU w jednej lokalizacji (cz. 2 i 3).
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie 1
Dotyczy wizji lokalnej lokalizacji laboratorium centralnego Prokocim: Prosimy o odpowiedz czy w pomieszczeniu pracowni oraz w pomieszczeniu technicznym będzie dostępne zasilanie trójfazowe? Jeśli tak to ile gniazd, w którym miejscu i o jakiej obciążalności prądowej? 
Odpowiedź: W  pomieszczeniach pracowni  /  C.LD 2.47, C.LD 2.49 / oraz magazynu / C.LD2.50/ nie ma istniejącej instalacji zasilania trójfazowego.
Pytanie 2
Dotyczy wizji lokalnej lokalizacji laboratorium centralnego Prokocim: Prosimy o odpowiedz czy wszystkie urządzenia dodatkowe, tzn. kompresory/stacje wody/UPS powinny być/muszą być umieszczone w pomieszczeniu technicznym?
Odpowiedź: Kompresor, stacja uzdatniania wody powinny być umieszczone w pomieszczeniu technicznym. Zasilacz UPS może być instalowany w pomieszczeniu technicznym powyżej poziomu podłogi (zabezpieczenie przed zalaniem) lub w pracowni.     
Pytanie 3
Dotyczy wizji lokalnej lokalizacji laboratorium centralnego Prokocim: Prosimy o odpowiedz czy Zamawiający przygotuje przyłącza wody i kanalizacji potrzebne dla stacji wody w pomieszczeniu technicznym, obecnie są przygotowane w głównym pomieszczeniu pracowni biochemii?
Odpowiedź: Urządzenie należy podłączyć do istniejącego przyłącza wody i kanalizacji.
Pytanie 4
Dotyczy wizji lokalnej lokalizacji laboratorium centralnego Prokocim: Prosimy o odpowiedz czy laboratorium posiada instalację sprężonego powietrza, jeśli tak to o jakich parametrach? 
Odpowiedź: Laboratorium nie posiada przyłącza i instalacji sprężonego powietrza.   
Pytanie 5
Dotyczy wizji lokalnej lokalizacji laboratorium centralnego Prokocim: Prosimy o odpowiedz czy zakładając, że stacje wody/UPS-y/kompresor będą w pomieszczeniu technicznym, to w jaki sposób mają być poprowadzone instalacje z tego pomieszczenia do analizatorów w głównej pracowni? Czy po podłodze i przykryte progiem maskującym, czy np. w suficie podwieszanym?
Odpowiedź: Niezbędne instalacje do podłączenia analizatorów należy prowadzić w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.
Pytanie 6
Dotyczy wizji lokalnej lokalizacji laboratorium centralnego Prokocim: Prosimy o odpowiedz jaka jest wydajność zainstalowanych klimatyzatorów pomieszczeniach laboratorium?
Odpowiedź: Pom. 2.49  –  3  klimatyzatory o wydajności Qch = 3,6 kW  / jeden klimatyzator /

Pom. 2.47  -  2  klimatyzatory o wydajności Qch = 2,2 kW  / jeden klimatyzator /
Pytanie 7
Dotyczy wizji lokalnej lokalizacji laboratorium centralnego Prokocim: Prosimy o odpowiedz jaka jest obciążalność podłogi? Jeśli różna w różnych miejscach to prosimy o wyspecyfikowanie, gdzie jaka?
Odpowiedź: Obciążenia eksploatacyjne płyt stropowych: Laboratoria – 3,5 kN/m2,  pomieszczenia techniczne, magazyny – 5,0 kN/m2
Pytanie 8
Dotyczy wizji lokalnej lokalizacji laboratorium centralnego Prokocim: Prosimy o odpowiedz czy dopuszczacie Państwo przeniesienie drzwi w ściance działowej pomiędzy pomieszczeniami laboratorium) ewentualnie demontaż tej ścianki lub zrobienie w niej dodatkowego otworu potrzebnego do montażu zintegrowanej linii do automatyzacji badań?
Odpowiedź: W związku z brakiem możliwości zmiany aranżacji pomieszczeń zamawiający nie dopuszcza demontażu ścianki oraz przeniesienia drzwi. W załączniku zamawiający przekazuje aranżację pomieszczeń.
Pytanie 9
Dotyczy wizji lokalnej lokalizacji laboratorium centralnego Prokocim: Prosimy o odpowiedz czy Zamawiający wymaga aby zaproponowane rozwiązanie zintegrowanego systemu analitycznego było zainstalowane i aby pracowało zgodnie z przepisami prawa budowlanego, normami BHP, w/w lokalizacji przeznaczonej na laboratorium centralne?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby  zintegrowany system analityczny był zainstalowany i pracował zgodnie z przepisami prawa budowlanego, normami BHP, w/w lokalizacji przeznaczonej na laboratorium centralne.
Pytanie 10
Dotyczy wizji lokalnej lokalizacji laboratorium centralnego Prokocim: Prosimy o podanie jak duży procent powierzchni pomieszczeń przeznaczonych na laboratorium może zostać wykorzystane przez wykonawcę celem instalacji zintegrowanego systemu?
Odpowiedź: Instalacja zintegrowanego systemu w Pracowni Biochemicznej powinna zachować ciągi komunikacyjne oraz niezbędny obszar roboczy przy analizatorach związany ze specyfiką pracy danego urządzenia oraz pracy personelu obsługującego analizatory.
Pytanie 11
Dotyczy wizji lokalnej lokalizacji laboratorium centralnego Prokocim: Prosimy o wyspecyfikowanie, czy Zamawiający wymaga ciągów komunikacyjnych jedno czy dwukierunkowych w pomieszczeniach, w których zainstalowany zostanie system zintegrowany?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zachowanie jednokierunkowych ciągów komunikacyjnych.
Pytanie 12
Dotyczy wizji lokalnej lokalizacji laboratorium centralnego Prokocim: Prosimy o odpowiedz czy ścianka działowa pomiędzy pomieszczeniem technicznym a główną pracownią posiada izolację akustyczną?
Odpowiedź: Ścianka G-K z wypełnieniem wełną mineralna. Parametry akustyczne RA1 >53dB.
Pytanie 13
Po dokonanej wizji lokalnej w dniu 29.05.2019: Dotyczą Części nr 1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie niezbędnych prac dostosowujących pomieszczenia do instalacji urządzeń zgodnych z wymogami SIWZ zatwierdzonych przez głównego wykonawcę? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie czynności niezbędnych do podłączenia systemu w pomieszczeniu.
Pytanie 14
Po dokonanej wizji lokalnej w dniu 29.05.2019: Dotyczą Części nr 1. Czy pomieszczenie wskazane podczas wizji lokalnej (jako magazyn) będzie przeznaczone na instalację kompresora będzie również możliwe do wykorzystania do instalacji stacji uzdatniania wody oraz instalacji UPS? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na montaż kompresora oraz stacji uzdatniania wody i UPS w pomieszczeniu magazynu. Zasilacz UPS powinien być instalowany powyżej poziomu podłogi (zabezpieczenie przed zalaniem).
Pytanie 15
Po dokonanej wizji lokalnej w dniu 29.05.2019: Dotyczą Części nr 1. Prosimy Zamawiającego o podanie nośności stropów w pomieszczeniach gdzie planowana jest instalacji wszystkich urządzeń?
Odpowiedź: Obciążenia eksploatacyjne płyt stropowych: Laboratoria – 3,5 kN/m2,  pomieszczenia techniczne, magazyny – 5,0 kN/m2.
Pytanie 16
Po dokonanej wizji lokalnej w dniu 29.05.2019: Dotyczą Części nr 1 Prosimy Zamawiającego o podanie wydajności klimatyzacji oraz wentylacji w pomieszczeniach gdzie planowana jest instalacji wszystkich urządzeń?
Odpowiedź: Pom. 2.49 -  3 klimatyzatory Qch = 3,6 kW  / jeden klimatyzator /

Pom. 2.47  - 2 klimatyzatory Qch = 2,2 kW / jeden klimatyzator /

Pom. 2.50   -  klimakonwektor typ 42GW200C / jedna sztuka /

Pom. 2.50   - wywiew 190 m3 / h , nawiew 150 m3/ h

Pom. 2.49   -  wywiew 4 x 470 m3 /h , nawiew 4 x 470 m3 / h

Pom. 2.47   -  wywiew 2 x 495 m3 / h , nawiew 2 x 495 m 3 / h
W załączeniu przekazuję rysunek przedstawiający aranżację pomieszczeń zgodnie z odpowiedzią na pytanie 8.
[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]