[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok






Kraków, dnia 10.06.2019 r.

 Nr sprawy: NSSU.DFP.271.21.2019.BM
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.
	
Pytanie  1
Część nr 6

Pozycja 1 i 2
PKT. 2 - Czy z uwagi na przedmiot zamówienia - WIDEOLARYNGOSKOP - Zamawiający dopuści urządzenie bez dodatkowej funkcji tj. bez możliwości prowadzenia dodatkowej laryngoskopii bezpośredniej? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednocześnie informując o wprowadzeniu w tym zakresie punktacji w pkt. 2 części 6 (poz. 1 i 2) opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.
Pytanie  2
Część nr 6

Pozycja 1 i 2

PKT. 3 - Czy Zamawiający dopuści kolorowy ekran z wbudowanymi przyciskami funkcyjnymi na jego prawej stronie bez funkcji dotykowego ekranu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 3 części 6 (dot. poz. 1 i 2) opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie  3 
Część nr 6
Pozycja 1 i 2

PKT. 4 - Czy Zamawiający dopuści źródło światła o mocy 800 lux, co jest wartością wystarczającą zważywszy na tak małe pole "operacyjne"?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 4 części 6 (dot. poz. 1 i 2) opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.



	Pytanie 4
Część nr 17
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu dotyczącego „zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów oraz monitorowaniem prac …”? Pakiet nr 17 odnosi się do wózka czyli do wyrobu, którego nie dotyczy ten zapis. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykreśla pkt 6 określony w Warunkach gwarancji, serwisu i szkolenia załącznika nr 1a części 17. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje § 11 ust. 6 wzoru umowy.

Pytanie 5
Część nr 17
Prosimy o informację, czy Zamawiający oczekuje wózka z frontem malowanym proszkowo na wybrany przez Użytkownika kolor RAL (min. 10 kolorów) czy może wózek ma być cały niemalowany?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że precyzuje brzmienie pkt 2 załącznika nr 1a dla część nr 17 w następujący sposób: 

„Wykonany ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej lakierowanej proszkowo z frontem malowanym proszkowo na wybrany przez Zamawiającego kolor RAL (min. 5 kolorów) lub wykonany z anodowanego wytłaczanego aluminium oraz części bocznych i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego”.


	Pytanie 6

Część nr 5

Aparat do kompresji klatki piersiowej – 2 szt.

Czy zamawiający wymaga, aby urządzenie wykonywało uciski zgodnie z wytycznymi ERC (Europejska Rada Resuscytacji)- tzn. dzięki wykorzystaniu systemu tłoka ze ssawką oprócz utrzymywania właściwego, stałego tempa, oraz odpowiedniej głębokości ucisku, zapewnia dodatkowo czynne wspomaganie relaksacji klatki piersiowej (podciśnienie) gwarantujące jej pełne i szybkie rozprężenie (dekompresję) w cyklach 50% kompresja / 50 % dekompresja?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania. 

Pytanie 7

Część nr 5

Czy zamawiający wymaga by urządzenie do kompresji klatki piersiowej było przepuszczalne dla promieni RTG? Taka funkcjonalność jest wykorzystywana w pracowni kardiologii inwazyjnej i umożliwia wykonanie angiografii/angioplastyki w trakcie trwania RKO.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie 8

Część nr 5

Czy zamawiający wymaga możliwość bezprzewodowego transferu danych z zapisu RKO przez wbudowany moduł Bluetooth do komputera klasy PC?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania.

Pytanie 9

Część nr 5

Czy zamawiający zgodzi się zrezygnować z zapisów w punktach: 14-tym załącznika „Warunki serwisu” dotyczącego wymogu pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp. po okresie gwarancji, oraz 23-cim w części „Dokumentacja” dotyczące dostarczenia dokumentacji umożliwiającej dokonywanie przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta?
Ze względu na szczególny rodzaj sprzętu jakim jest sprzęt do kompresji klatki piersiowej jako ten ratujący życie, serwisowanie sprzętu w autoryzowanym serwisie w trakcie, jak i po okresie gwarancji daje pewność zamawiającemu, że serwis i przeglądy sprzętu będą zawsze wykonane zgodnie z zaleceniami, a także przez osoby przeszkolone przez producenta do tego rodzaju prac, oraz wraz z postępującymi zmianami technicznymi dokonywanymi przez producenta przez osoby systematycznie i często doszkalane. Serwisowanie w autoryzowanym serwisie daje również pewność ciągłego dostępu do oryginalnych części zamiennych, tym samym zamawiający ma realny wpływ na jakość pracy i długość czasu możliwej eksploatacji urządzenia.
Pragniemy zaznaczyć, iż producent oferowanego urządzenia nie dołącza wraz z dostarczanym sprzętem instrukcji serwisowych i technicznych.
Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.
  

	Pytanie 10

Część nr 16

Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści wózek posiadający wysokość całkowitą przy zastosowaniu standardowych kół jezdnych o średnicy 150 mm wynoszącą 1080 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 2 części nr 16 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie 11

Część nr 16

Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w blat górny / roboczy posiadający wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty zapewniające wygodne prowadzenie i manewrowanie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 4 części nr 16 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie 12

Część nr 16

Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści wózek posiadający szuflady wykonane z blachy stalowej, gięte w całości w celu uzyskania gładkiej powierzchni (nie spawane) w celu łatwego czyszczenia, dezynfekcji, gwarantujące łatwość utrzymania niezbędnego standardu higienicznego dla przechowywanych materiałów (bez konieczności stosowania wkładów szuflad)?
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów Specyfikacji w tym zakresie.
Pytanie 13

Część nr 17

Dotyczy: część nr 17 – Wózek zabiegowy do intensywnej terapii – 25 szt.
Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści wózek wykonany ze stali lakierowanej proszkowo?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 2 części nr 17 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie 14

Część nr 17

Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści wózek wyposażony pod blatem w dwie szuflady (dwa rzędy)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 4 części nr 17 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.
 
Pytanie 15

Część nr 17

Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści wózek posiadający szuflady z pełnym wysuwem, na prowadnicach, bez mechanizmu samodciągania?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i nie zmienia zapisów Specyfikacji w tym zakresie.


Pytanie 16

Część nr 17

Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w blat górny / roboczy posiadający wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty zapewniające wygodne prowadzenie i manewrowanie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 7 części nr 17 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.
Pytanie 17

Część nr 17

Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w blat posiadający wyprofilowane brzegi zabezpieczające przed ściekaniem rozlanych płynów oraz przed spadaniem drobnych przedmiotów?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 9 części nr 17 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.
Pytanie 18

Część nr 17

Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w blat o wymiarach 1040 x 545 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 11 części nr 17 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.
  

	Pytanie 19

Część nr 5
Aparat do kompresji klatki piersiowej – 2 szt.
Czy zamawiający dopuści urządzenie najwyższej jakości, nowe, niepowystawowe z datą produkcji w 2018 r?
Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.


	Pytanie  20

Część nr 6

Pozycja 1 i 2

Prosimy zamawiającego o udzielenie odpowiedzi dotyczących części nr: 6 „Poz. 1 Wideolaryngoskop typ 1 – 2 szt” oraz „Poz. 2 Wideolaryngoskop typ 2 – 1 szt.”
1.Czy zamawiający dopuści jako równoważny wideolaryngoskop o następujących parametrach: 
1 Video laryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 2,4 ‘’ 
2 Wyświetlacz LCD umieszczony w stałej pozycji
3 Adapter wideolaryngoskopu wyposażony żródło światła LED oraz kamerę CMOS o rozdzielczości 640x480 pikseli VGA. Na wyposażeniu dwa adaptery dla dorosłych oraz dla dzieci i niemowląt.
4 Wskaźnik stanu naładowania baterii.
5 Zasilany z akumulatora lub baterii zapewniającej 90 minut pracy urządzenia.
6 System zarządzania energią wyłączający urządzenie po 1 min. Wyposażony w wizualny wskaźnik stanu wyczerpania baterii.
7 Waga videolaryngoskopu z łyżką ok 220g ( w zależności od rozmiaru łyżki)
8 Dostępne na wyposażeniu łyżki mikrobiologicznie czyste jednorazowego użytku w rozmiarze: 1,2 oraz 3 pasujące do szerokiego grona pacjentów takich jak klasyczne łyżki w rozmiar 1,2,3,4. Łyżki w rozmiarze 2 i 3 występują w wersji bez kanału oraz z kanałem prowadzącym rurkę intubacyjną. Do wyboru przez zamawiającego. 
9 Wideolaryngoskop jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi na rynku rurkami intubacyjnymi co daje możliwość zakupu zamawiającemu w korzystnej cenie rurek intubacyjnych w zależności od preferencji. Na wyposażeniu wideolaryngoskopu nie występują rurki intubacyjne.
10 Instrukcja obsługi i menu w języku polskim
11 Posiadamy autoryzowany serwis gwarancyjny wraz rozlokowanymi po kraju punktami serwisowymi
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyświetlacz LCD o przekątnej 2,4‘’ i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 3 części nr 6 poz. 1 i 2 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie  21

Część nr 6

Pozycja 1 i 2

Czy zamawiający wymaga dodatkowych łyżek z kanałem umożliwiającym prowadzenie rurki intubacyjnej występujących w rozmiarze 2 oraz 3?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.


Pytanie  22
Część nr 6

Pozycja 1 i 2

Czy sprzedający wymaga 6 dodatkowych akumulatorów zastępczych na przyszłość w cenie oferty?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie  23
Część nr 16
Wózek reanimacyjny – 3 szt.
Prosimy o doprecyzowanie, Czy zamawiający oczekuje wózka wykonanego z blach ocynkowanych lakierowanych farbami o właściwościach antybakteryjnych, w systemie podwójnej ścianki z wygłuszeniem (korpus + fronty szuflad)?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania.

Pytanie  24
Część nr 16
Wózek reanimacyjny – 3 szt.
Czy Zamawiający dopuści do Zaoferowania wózek o całkowitej wysokości 950 mm oraz blatem na wysokości 900mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.


Pytanie  25
Część nr 16
Wózek reanimacyjny – 3 szt.
Czy z uwagi na przeznaczenie wózka, Zamawiający oczekuje by uszczelki szufladowe wykonane były z trwałego jasnego silikonu? Nadmieniamy, iż silikonowe uszczelki są znacznie trwalsze od gumowych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania.

Pytanie  26
Część nr 16
Wózek reanimacyjny – 3 szt.
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje aby uszczelki szufladowe zamocowane były na całym obwodzie frontów? Nadmieniamy, iż takie rozwiązanie jest zdecydowanie lepsze, uszczelki mocowane punktowo np. w narożach nie gwarantują szczelności pomiędzy panelami frontu (zewnętrzny/wewnętrzny) tworząc miejsca trudne do utrzymania w czystości.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania.

Pytanie  27
Część nr 16
Wózek reanimacyjny – 3 szt.
Prosimy o doprecyzowanie, Czy Zamawiający oczekuje aby wózek wyposażony był w wyjmowane wkłady z tworzywa ABS o wymiarach zewnętrznych 460x470 mm, na stalowej ramie? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania.

Pytanie  28
Część nr 16 

Wózek reanimacyjny – 3 szt.

Czy z uwagi na aspekt higieniczny, Zamawiający oczekuje aby prowadnice szuflad zabudowane były z co najmniej 3 stron? Takie rozwiązanie ułatwi utrzymanie wózków w czystości, zabezpieczy przed przypadkowym zabrudzeniem. Nadmieniamy, iż prowadnica do sprawnego działania jest naloliwiona, niezabudowana staje przyciąga brud, zalana staje się bardzo trudna do wyczyszczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania.

Pytanie  29
Część nr 16
Wózek reanimacyjny – 3 szt.
Czy Zamawiający oczekuje aby układ jezdny posiadał co najmniej dwa z kół były z blokadą?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga i informuje, iż modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 8 części nr 16 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.
Pytanie  30
Część nr 16
Wózek reanimacyjny – 3 szt.
Czy Zamawiający oczekuje wózków wyposażonych w szyny sprzętowe?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga wózków wyposażonych w szyny sprzętowe. Zamawiający wymaga zaoferowania wideolaryngoskopu. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż modyfikuje opis przedmiotu zamówienia i wprowadza dodatkową punktację w punkcie 10 części nr 16 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji, zgodnie z treścią poniżej:  

„Na wyposażeniu każdego zaoferowanego wózka:

1. Deska reanimacyjna - 1 szt.

2. Półka pod defibrylator - 1 szt.

3. Wideolaryngoskop z własnym polem obrazowania: wielorazowy (1 szt.) lub jednorazowy (min. 10 szt.)”

Punktacja:
„Wideolaryngoskop wielorazowy (1 szt.) - 0 pkt. ;

Wideolaryngoskop jednorazowy (10 szt.) - 15 pkt.”.

Pytanie  31
Część nr 16
Wózek reanimacyjny – 3 szt.
Prosimy o wyjaśnienie, wymogu serwisowego dot. wózków „Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu(uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy)”. Nadmieniamy, iż jest to parametr oceniany, pomimo że nie występuje w konfiguracji wózków żaden system diagnostyczny.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że  wykreśla pkt 6 określony w Warunkach gwarancji, serwisu i szkolenia załącznika nr 1a części 16. Ponadto Zamawiający modyfikuje § 11 ust. 6 wzoru umowy.
Pytanie  32
Część nr 16
Wózek reanimacyjny – 3 szt.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu cyt. „Szkolenia dla personelu informatycznego umożliwiania zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 2 osoby)” ? Nadmieniamy, że wózek nie posiada podzespołów umożliwiająca zdalną diagnostykę.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykreśla pkt 18 określony w Warunkach gwarancji, serwisu i szkolenia załącznika nr 1a części 16. Ponadto Zamawiający modyfikuje § 8 ust. 4 wzoru umowy.
 
Pytanie  33
Część nr 17
Wózek zabiegowy do intensywnej terapii – 25 szt.
Czy Zamawiający dopuści wózek wykonany z blach ocynkowanych lakierowanych proszkowo farbami antybakteryjnymi z blatem ze stali kwasoodpornej? Nadmieniamy, iż stal ocynkowana lakierowana proszkowo jest równie trwała jak stal kwasoodporna, z tym, że wózek lakierowany jest znacznie przyjemniejszy w odbiorze wizualnym, łatwiejszy w utrzymaniu w czystości.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 2 części nr 17 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.
Pytanie  34
Część nr 17
Wózek zabiegowy do intensywnej terapii – 25 szt.
Czy Zamawiający dopuści wózek z odpowiednio wyprofilowanym ułatwiającym prowadzenie wózka uchwytem, zamontowanym z boku wózka ? Nadmieniamy, iż jest to rozwiązanie lepsze od wymaganego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 7 części nr 17 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.
Pytanie  35
Część nr 17
Wózek zabiegowy do intensywnej terapii – 25 szt.
Czy z uwagi na przeznaczenie Zamawiający oczekuje wózka ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo farbami o właściwościach antybakteryjnych wykonanych w systemie podwójnej ścianki z wygłuszeniem tak jak w przypadku wózków reanimacyjnych, z grubością ścianek bocznych min. 28 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania.

Pytanie  36
Część nr 17
Wózek zabiegowy do intensywnej terapii – 25 szt.
Czy z uwagi na przeznaczenie, Zamawiający oczekuje wózków z frontami wykonanymi w systemie podwójnej ścianki z wygłuszeniem wyposażonymi w jednoczęściowe, szare silikonowe uszczelki? Nadmieniamy, iż uszczelki silikonowe są znacznie trwalsze od gumowych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania.

Pytanie  37
Część nr 17
Wózek zabiegowy do intensywnej terapii – 25 szt.
Czy z uwagi na aspekt higieniczny, Zamawiający oczekuje aby prowadnice szuflad zabudowane były z co najmniej 3 stron? Takie rozwiązanie ułatwi utrzymanie wózków w czystości, zabezpieczy przed przypadkowym zabrudzeniem. Nadmieniamy, iż prowadnica do sprawnego działania jest naloliwiona, niezabudowana staje przyciąga brud, zalana staje się bardzo trudna do wyczyszczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania.

 
Pytanie  38
Część nr 17
Wózek zabiegowy do intensywnej terapii – 25 szt.
Czy Zamawiający oczekuje wózków wyposażonych w szyny sprzętowe?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania.

Pytanie  39
Część nr 17

Wózek zabiegowy do intensywnej terapii – 25 szt.

Prosimy o wyjaśnienie, wymogu serwisowego dot. wózków „Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu(uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy)”. Nadmieniamy, iż jest to parametr oceniany, pomimo że nie występuje w konfiguracji wózków żaden system diagnostyczny.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że  wykreśla pkt 6 określony w Warunkach gwarancji, serwisu i szkolenia załącznika nr 1a części 17. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje § 11 ust. 6 wzoru umowy.
 
Pytanie  40
Część nr 17

Wózek zabiegowy do intensywnej terapii – 25 szt.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu cyt. „Szkolenia dla personelu informatycznego umożliwiania zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 2 osoby)” ? Nadmieniamy, że wózek nie posiada podzespołów umożliwiająca zdalną diagnostykę.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że  wykreśla pkt 18 określony w Warunkach gwarancji, serwisu i szkolenia załącznika nr 1a części 17. Ponadto Zamawiający modyfikuje § 8 ust. 4 wzoru umowy.
Pytanie  41
Część nr 12
Podgrzewacz płynów infuzyjnych – 87 szt.
Dot. pkt 5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które z uwagi na szybki proces nagrzania drenu grzejnego (zaraz po włączeniu zasilania), nie posiada konieczności wstępnego ogrzewania?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykreśla pkt 5 Parametry techniczne i eksploatacyjne załącznika nr 1a części 12.
Pytanie  42
Część nr 12

Dot. pkt 7. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które ze względu na swoją wydajność oraz prostotę obsługi, nie posiada regulacji temperatury? Po włączeniu urządzenia rurka grzejna nagrzewa się do stałej temperatury 39°C.
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów Specyfikacji w tym zakresie.

Pytanie  43
Dotyczy: Projektu umowy (załącznik nr 3) 
Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 11 ust.6: 
„Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy Sprzętu do 48 godzin od momentu 
wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7.(…)” 
zapisem: 
„Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy Sprzętu do 72 godzin od momentu 
wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7.(…)” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie  44
Dotyczy: Projektu umowy (załącznik nr 3) 
Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 14 ust.1: 
„b) za nieterminowe wykonanie dostawy Sprzętu do Obiektu i uruchomienia Sprzętu w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,” 
zapisem: 
„b) za nieterminowe wykonanie dostawy Sprzętu do Obiektu i uruchomienia Sprzętu w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych), za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki,” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie  45
Dotyczy: Projektu umowy (załącznik nr 3) 
Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 14 ust.1: 
„c) za nieterminowe uruchomienie Sprzętu – w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,” 
zapisem: 
„c) za nieterminowe uruchomienie Sprzętu – w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie  46
Dotyczy: Projektu umowy (załącznik nr 3) 
Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 14 ust.1: 
„d) za nieterminową naprawę Sprzętu, wymianę Sprzętu, naprawę lub wymianę części Sprzętu - w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki” 
zapisem: 
„d) za nieterminową naprawę Sprzętu, wymianę Sprzętu, naprawę lub wymianę części Sprzętu - w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie  47
Dotyczy: Projektu umowy (załącznik nr 3) 
Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 14 ust.1: 
„e) w przypadku nie stawienia się na miejsce awarii, usterki lub uszkodzenia w terminach wynikających z Umowy - w wysokości 100 złotych, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia” 
zapisem: 
„e) w przypadku nie stawienia się na miejsce awarii, usterki lub uszkodzenia w terminach wynikających z Umowy - w wysokości 10 złotych, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie  48
Dotyczy: Projektu umowy (załącznik nr 3) 
Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 14 ust.1: 
„h) w przypadku zwłoki w realizacji zobowiązań w terminach określonych w Umowie (innych niż określone w pkt. b - e), w wysokości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki” 
zapisem: 
„h) w przypadku zwłoki w realizacji zobowiązań w terminach określonych w Umowie (innych niż określone w pkt. b - e), w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie  49
Część nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora zewnętrznego bez pomiaru impulsu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 8 części nr 3 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie  50
Część nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora zewnętrznego o kształcie impulsu prostokątnym, ale bez kompensacji ładunku?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 13 części nr 3 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.
Pytanie  51
Część nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora zewnętrznego o następujących okresach refrakcji ?:
- 30-150 ppm: 225 ms,
- 151-200 ppm: 200 ms
- 201-250 ppm: 175 ms.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 14 części nr 3 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie  52
Część nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora zewnętrznego nie posiadającego w komplecie 4 szt. (na każde urządzenie) elektrod endokawitarnych do czasowej stymulacji serca?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie informuje, że będzie wyżej punktował rozwiązanie pierwotne. Zamawiający wprowadza ten parametr jako punktowany i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 20 części nr 3 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie  53
Część nr 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora zewnętrznego nie posiadającego w komplecie 4 szt.(na każde urządzenie) kaniul z igłą do wkłucia?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie informuje, że będzie wyżej punktował rozwiązanie pierwotne. Zamawiający wprowadza ten parametr jako punktowany i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 21 części nr 3 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.
Pytanie  54
Część nr 8 Dmuchawa do ogrzewania pacjenta
Pkt 6. 
Prosimy o odstąpienie od wymogu podstawy jezdnej w przypadku zaoferowania urządzenia przeznaczonego do zamontowania na stojaku do kroplówek za pomocą wbudowanej klamry
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania podstawy jezdnej.
Pytanie  55
Część nr 12 Podgrzewacz płynów infuzyjnych – 87 szt.
Pkt. 5
Czy Zamawiający ma na myśli zwiększenie wydajności poprzez wstępne ogrzanie płynu w innym urządzeniu? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykreśla pkt 5 Parametry techniczne i eksploatacyjne załącznika nr 1a części 12.
Pytanie  56
Część nr 12 Podgrzewacz płynów infuzyjnych – 87 szt.
Pkt. 10
Prosimy o dopuszczenie alarmu dźwiękowego i wizualnego wysokiej temperatury uruchamianego w przypadku przekroczenia temperatury zaprogramowanie o 3°C (w przypadku ustawienia temperatury 39°C alarm uruchomi się po przekroczeniu temp. 42°C)
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 10 części nr 12 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.
 
Pytanie  57
Część nr 13 Podgrzewacz płynów infuzyjnych/stacjonarny
Prosimy o dopuszczenie dwóch zakresów regulacji temperatury 28˚C - 41˚C co 1OC do płynów infuzyjnych oraz 42˚C - 70˚C co 1OC do bielizny szpitalnej - z możliwością wyboru na panelu sterowania. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 3 części nr 13 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie  58
Część nr 13 Podgrzewacz płynów infuzyjnych/stacjonarny
Prosimy o dopuszczenie podwójnego, elektronicznego zabezpieczenia przed przegrzaniem max. Temperatura 45ºc w przypadku wyboru trybu ogrzewania płynów infuzyjnych (zakres 28˚C - 41˚C co 1OC)
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 4 części nr 13 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.
 
Pytanie  59
Część nr 13 Podgrzewacz płynów infuzyjnych/stacjonarny
Prosimy o dopuszczenie obudowy z płyt z izolacją cieplną, pokrytych tworzywem sztucznym - powierzchnia urządzenia umożliwiająca prostą i bezproblemową dezynfekcję
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 9 części nr 13 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.
 
Pytanie  60
Część nr 14 Podnośnik pacjenta
Pkt 5
Prosimy o podanie ile szt. nosideł ma się znajdować na wyposażeniu podnośnika?
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 5 części nr 14 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji w następujący sposób: Różne rodzaje nosideł. Należy zaoferować następujące wyposażenie:

- nosidło transportowe (rozmiar XL – 1 szt.) z elektrycznie sterowaną sztywną ramą do zaczepienia nosideł z pacjentem w pozycji siedzącej – 1 kpl. dla każdego z zaoferowanych podnośników (łącznie 4 kpl. dla 4 szt. podnośników w części 14.);

- nosidło/nosze do podnoszenia pacjenta w pozycji leżącej (rozmiar XL- 1 szt.) i  nosze sztywne zabierakowe do podnoszenia pacjenta w pozycji leżącej (1 szt.) wraz ramą do podnoszenia pacjenta w pozycji leżącej do zaczepienia noszy miękkich i noszy sztywnych tzw. zabierakowych  – 1 kpl. dla dwóch z zaoferowanych podnośników (łącznie 2 kpl. dla 4 szt. podnośników w części 14.).

 
Pytanie  61
Część nr 14 Podnośnik pacjenta
Pkt 6
Czy Zamawiający będzie oczekiwał mechanicznej czy elektrycznej regulacji rozstawu podwozia? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że wymaga elektrycznej regulacji rozstawu podwozia. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 6 części nr 14 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie  62
Część nr 14 Podnośnik pacjenta
Pkt 10
Prosimy o dopuszczenie zakresu podnoszenia 58-159 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 10 części nr 14 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.
  

Pytanie  63
Część nr 14 Podnośnik pacjenta
Czy Zamawiający będzie wymagał (punktował) rozwiązanie gdzie podnośnik wyposażony jest w elektrycznie sterowaną funkcje zmiany pozycji pacjneta z leżącej na siedzącą. Funkcja dostępna na pilocie?
Uzasadnienie: podnoszenie i przemieszczanie pacjneta z łóżka na wózek, krzesło, fotel i odwrótnie wymaga zmiany pozycji pacjenta z siedzącej na leżącą. W prostych podnośnikach czynność ta jest wykonywana manualnie przez opiekuna/personel medyczny. W bardziej zaawansowanych rozwiązaniach nie jest konieczne użycie sił do zmiany pozycji tym samych powstaje mniejsze ryzyko urazów i nieobecności w pracy personelu.
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie, ale wyżej będzie punktował rozwiązanie, gdzie podnośnik wyposażony jest w elektrycznie sterowaną funkcje zmiany pozycji pacjenta z leżącej na siedzącą. 
Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 4 części nr 14 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.
Pytanie  64
Część nr 14 Podnośnik pacjenta
Czy Zamawiający będzie wymagał (punktował) rozwiązanie gdzie regulacja podstawy podnośnika wynosi min. 120 cm i pozwala na przetransportowanie pacjentów nawet z szerszych wózków, foteli, krzeseł, sprzętu rehabilitacyjnego?
Uzasadnienie: większy zakres regulacji nóżek podstawy (rozszerzenie nóżek), umożliwia współpracę z szerszymi sprzętami (np. optymalne ustawienie ramy podnośnika nad tułowiem pacjenta) 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie, ale wyżej będzie punktował rozwiązanie, gdzie regulacja podstawy podnośnika wynosi min. 120 cm. 
Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 6 części nr 14 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie  65
Część nr 14 Podnośnik pacjenta
Czy Zamawiający będzie wymagał (punktował) rozwiązanie gdzie podnośnik wyposażony jest w dwa pojemne akumulatory z zewnętrzną, przenośną ładowarką, możliwia to ciagłą pracę podnośnika przez 24 godz/dobę?
Uzasadnienie: Dwa akumulatory pozwalają na stałą pracę podnośnika (jeden akumulator pracuje w urządzeniu, drugi naładowany w ładowarce gotowy do ewentualnej wymiany). Powyższe rozwiązanie jest zdecydowanie bardziej funkcjonalne od wymaganego (jeden akumulator), pozwala uniknąć sytuacji gdy nagle podczas korzystania z podnośnika akumulator się rozładuje i trzeba wtedy całym podnośnikiem podjechać do gniazdka, podpiąć kabel zasilający i czekać aż wbudowany w urządzenie akumulator znowu się naładuje. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami Specyfikacji.

Pytanie  66
Część nr 14 Podnośnik pacjenta
Czy ze względu na to, że podnośniki dedykowane są na oddział AiIT, Zamawiający będzie wymagał choć jednego bardziej zaawansowanego podnośnika z ramą, noszami miękkimi i z noszami sztywnymi, umożliwiającymi podnoszenie pacjneta w pozycji leżącej?
Uzasadnienie: Ze względów klinicznych część pacjnetów wymaga podnoszenia tylko w pozycji leżącej (bez możliwości zgięcia w stawie biodrowym). Zastosowanie odpowiedniego podnośnika z rama i noszami do podnoszenia w pozycji leżącej umożliwia choćby czyszczenie, dezynfekcję łóżka bez konieczności przenoszenia pacjenta na inne łóżko.
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 5 części nr 14 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji w następujący sposób: 
Różne rodzaje nosideł. Należy zaoferować następujące wyposażenie:

- nosidło transportowe (rozmiar XL – 1 szt.) z elektrycznie sterowaną sztywną ramą do zaczepienia nosideł z pacjentem w pozycji siedzącej – 1 kpl. dla każdego z zaoferowanych podnośników (łącznie 4 kpl. dla 4 szt. podnośników w części 14.);

- nosidło/nosze do podnoszenia pacjenta w pozycji leżącej (rozmiar XL- 1 szt.) i  nosze sztywne zabierakowe do podnoszenia pacjenta w pozycji leżącej (1 szt.) wraz ramą do podnoszenia pacjenta w pozycji leżącej do zaczepienia noszy miękkich i noszy sztywnych tzw. zabierakowych  – 1 kpl. dla dwóch z zaoferowanych podnośników (łącznie 2 kpl. dla 4 szt. podnośników w części 14.).



Pytanie  67
Część nr 16 Wózek reanimacyjny – 3 szt.
Czy Zamawiający dopuści wysokość całkowitą wózka wraz z kołami o średnicy 150 mm, wynoszącą 105 cm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 2 części nr 16 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.
 
Pytanie  68
Część nr 16 Wózek reanimacyjny – 3 szt.
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne - uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 4 części nr 16 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.
Pytanie  69
Część nr 16 Wózek reanimacyjny – 3 szt.
Czy Zamawiający dopuści dół wózka zabezpieczony odbojem w całym obwodzie wykonanym z tworzywa ABS? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 9 części nr 16 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie  70
Część nr 17 Wózek zabiegowy do intensywnej terapii – 25 szt. 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia wyrobów medycznych, wykonany z anodowanego wytłaczanego aluminium oraz części bocznych i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 2 części nr 17 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie  71
Część nr 17 Wózek zabiegowy do intensywnej terapii – 25 szt. 
Czy Zamawiający dopuści wózek z ilością szuflad wynoszącą 4 sztuki, będące w 4 poziomych rzędach o wymiarach: 
3 szuflady o wysokości 160mm
1 szuflada o wysokości 240mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 3 części nr 17 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie  72
Część nr 17 Wózek zabiegowy do intensywnej terapii – 25 szt. 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne - uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 7 części nr 17 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.
 
Pytanie  73
Część nr 17 Wózek zabiegowy do intensywnej terapii – 25 szt. 
Czy Zamawiający dopuści wózek na kółkach o średnicy 150 mm (w tym dwa z blokadą)? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisami Specyfikacji.
Pytanie  74
Część nr 17 Wózek zabiegowy do intensywnej terapii – 25 szt. 
Czy Zamawiający dopuści wymiary blatu wynoszące 650x450 mm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganych, który można uznać za równoważne. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 11 części nr 17 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.
	Pytanie  75
Część nr 10 Monitor ICP – 5 szt.
Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie 5 modułów NPS2 podłączanych do monitora pacjenta w torze pomiaru IBP, spełniających opisane wymagania pomiarowe z wysoką dokładnością o cechach: 
- pomiar mikroczipowy, piezoodporny,
- zestaw przewodów o dł. min. 2.0m z każdym modułem NPS2,
 - moduł NPS2 kompatybilny z modelem monitora pacjenta posiadanego przez Zamawiającego, przy zmianie monitorów możliwość bezpłatnej wymiany modułów NPS2,
 - moduł NPS2 nie wymagający zasilania, bezobsługowy (jeden przycisk), z odłączanym przewodem przedłużającym w wersji z pomiarem ciśnienia ICP i w wersji z pomiarem ciśnienia i temperatury ICP- TEMP 
- 5-letnia gwarancja pracy modułu NPS2;
 - czujniki nie wymagające kalibracji, odporne na zagięcia, wyposażone w mikroprocesor krzemowy, dopuszczone do stosowania podczas badania rezonansu magnetycznego (nie wymagają eksplantacji) 
- niezałamujący płaszcz czujnika poliuretanowy (PUR),
 - średnica zewnętrzna czujnika (śródmiąższowego): 5F (1,65mm), długość 55 cm
- średnica zewnętrzna czujnika dokomorowego 9 F (2,97mm) długość 55 cm
 - zakres wartości ciśnienia roboczego od –40mmHg do +400mmHg.
 - czujnik dostarczany w zestawie z dedykowaną śrubą mocującą w kości czaszki (Bolt), wiertłem z regulacją głębokości lub dedykowaną igłą z osłonką do tunelowania
 - dryft czasowy czujnika: nie przekraczający 0,6 mmHg w czasie 120 godzin (5 dni pomiaru)
Wyjaśnienie; 
Takie rozwiązanie jest tańsze w zakupie i eksploatacji oraz uniwersalne w zastosowaniu w praktyce klinicznej, gdyż pozwala na podłączenie nowoczesnych czujników ICP bezpośrednio do posiadanego monitora pacjenta w dowolnym miejscu na terenie Szpitala.
Nie ma potrzeby zakupu dodatkowego monitora ICP.
Moduł NPS2 jako urządzenie pasywne nie wymaga okresowych płatnych przeglądów serwisowych, 
nie pobiera energii elektrycznej a zapis danych ICP jest dokonywany w monitorze pacjenta oraz systemie centralnego monitorowania anestezjologicznego Szpitala. 

	Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 1, 3, 8, 17, 18 i 19 części nr 10 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.



Pytanie  76
Część nr 2
Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do konkurencji w Części 2, w pozycji 1, w pkt 20 sterownik do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej spełniający wymagane warunki techniczno- użytkowe z wyposażeniem w żądane butle z helem oraz cewniki światłowodowe z oczekiwaną pojemnością i nieznacznie inną średnicą szaftu: 8F zamiast 7,5F dla obu pojemności?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 20 części nr 2 (poz.1) opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.
 
Pytanie  77
Część nr 2
Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do konkurencji w Części 2, w pozycji 2, w pkt 18 aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej spełniający wymagane warunki techniczno- użytkowe z wyposażeniem w żądane butle z helem oraz cewniki światłowodowe z oczekiwaną pojemnością i nieznacznie inną srednicą szaftu: 8F zamiast 7,5F dla obu pojemności?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 18 części nr 2 (poz. 2) opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.
Pytanie  78
Część nr 2
Poz. 1

Czy Zamawiający uzna w poz 1, pkt 18 za równoważne w punktacji jakościowej rozwiązanie oferujące akumulatory bezobsługowe?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 18 części nr 2 (poz. 1) opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.
 
Pytanie  79
Część nr 2
Czy Zamawiający w pozycjach: 1 i 2, każdorazowo w pkt 2 miał na myśli techniczną i praktyczną możliwość odczytu ciśnienia tętniczego przez pompę?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Specyfikacji.
	
Pytanie  80
Część nr 9 Monitor głębokości znieczulenia
(poz. 9.13) W opisie przedmiotowego parametru technicznego: „PPI - Pomiar współczynnika odczuwania bólu na podstawie automatycznej stymulacji elektrycznej (zakres min.15 – 580 ma) i odpowiedzi poprzez odruch źreniczny” pojawiła się omyłka pisarska dotycząca zakresu automatycznej stymulacji elektrycznej. W związku z tym prosimy Zamawiającego o skorygowanie omyłki pisarskiej i sformułowanie opisu parametru technicznego na następujący: „PPI - Pomiar współczynnika odczuwania bólu na podstawie automatycznej stymulacji elektrycznej (zakres min. 15 – 58 mA) i odpowiedzi poprzez odruch źreniczny.”?
Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 13 części nr 9 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.
Pytanie  81
Część nr 9 Monitor głębokości znieczulenia
(poz. 9.16) Czy Zamawiający uzna za równoważny z opisem przedmiotowego parametru technicznego pomiar odruchu źrenicznego na podstawie stymulacji światłem - typu „Flash”? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 16 części nr 9 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie  82
Część nr 12 Podgrzewacz płynów infuzyjnych
(poz. 12.9) Czy Zamawiający wskazując na parametr opisany w przedmiotowym parametrze technicznym ma na myśli „czas podgrzewania do temperatury 39 °C płynu przechowywanego w temperaturze pokojowej wynoszącej ok. 22 °C”? Jeśli tak to prosimy o wydłużenie czasu ogrzewania, ponieważ temperatura 36 °C przez dostępne na rynku podgrzewacze płynów infuzyjnych jest osiągana zdecydowanie szybciej niż temperatura 39 °C i zależy od temperatury początkowej płynu infuzyjnego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykreśla pkt 9 Parametry techniczne i eksploatacyjne załącznika nr 1a części 12 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.
 
Pytanie  83
Część nr 12 Podgrzewacz płynów infuzyjnych
(poz. 12.12) Czy Zamawiający, z uwagi na fakt możliwości zamontowania aparatu do statywu lub szyny przyłóżkowej / statywu (funkcjonalność opisana w poz. 3), dopuści urządzenie o masie 2,8 kg?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 12 części nr 12 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie  84
Część nr 12 Podgrzewacz płynów infuzyjnych
(poz. 12.13) Czy Zamawiający opisując funkcjonalność w tym punkcie, z ma na myśli średni maksymalny pobór mocy?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze chodzi o średni maksymalny pobór mocy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 13 części nr 12 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji oraz nie będzie punktował tego parametru.

Pytanie  85
Część nr 15 Wózek do zabezpieczenia trudnych dróg oddechowych
(poz. 15.11) Czy Zamawiający nie uważa za stosowne doposażenie wózka w dodatkowy sprzęt niezbędny do skutecznego zabezpieczenia trudnych dróg oddechowych tzn. w system wideomasek krtaniowych?
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 11 części nr 15 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji w następujący sposób:

„Na wyposażeniu każdego wózka zestaw do intubacji trudnych dróg oddechowych składający się z:

1. Rękojeść wideolaryngoskopu - 1 szt.

2. Rękojeść giętkiego endoskopu intubacyjny（max. 2,8 mm) - 1 szt.

3. Monitor min. 3.5''  dotykowy - 1 szt.

4. Łyżki wielorazowe (min. 4 rozmiary ) - 2 szt.

5. Kabel USB  - 1 szt.

6. Kabel HDMI - 1 szt.

7. Zasilacz sieciowy (ładowarka) - 1 szt.

8. Videomaska krtaniowa - do trudnej intubacji, składająca się z wielorazowej kamery ze zintegrowanym źródłem światła i monitorem do ciągłego podglądu wideo (monitor kolorowy, klasy min. TFT lub LCD, przekątna min. 2,5”) oraz jednorazowego użytku masek krtaniowych z uchwytem do intubacji, ekstubacji i wentylacji pacjenta – 3 kpl. (komplet składa się z 1 szt. monitora oraz min. 3 szt. masek krtaniowych jednorazowego użytku)”.

	


Pytanie  86
Część nr 18 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu do następującej treści: 
„Wszystkie czynności gwarancyjne, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego.”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację. 
Pytanie  87
Część nr 18 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu do następującej treści:
„Wymiana każdego podzespołu na nowy po dwóch nieskutecznych próbach naprawy w ramach gwarancji.”? 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje punkt 11 opisu przedmiotu zamówienia (Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia) stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji części nr 18. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje § 11 ust. 4 wzoru umowy.

Pytanie  88
Dotyczy: Projektu umowy (załącznik nr 3)
Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie zapisu: 
„Wraz z podpisaniem Protokołu Uruchomienia Zakładu, Wykonawca dostarczy Szpitalowi Uniwersyteckiemu, następujące elementy Dokumentacji Wykonawcy: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej i/lub dokumentację serwisową i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Szpitala Uniwersyteckiego, które zapewnią co najmniej diagnostykę Sprzętu, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji etc..”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację.

Pytanie  89
Część nr 18 oraz Projekt umowy (załącznik nr 3)

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie zapisu:
 „Dostęp serwisowy umożliwia nie tylko czynności diagnostyczne, ale również ma wpływ na szereg innych parametrów systemu, których przypadkowa zmiana może powodować nieprawidłową pracę urządzenia czy też wpływać na bezpieczeństwo badania i pacjenta. Zabezpieczenia generowane są dla autoryzowanych serwisów ( również innych niż wykonawca, które posiadają je w momencie uzyskania autoryzacji). Nie jest jednak ograniczony w jakikolwiek sposób dostęp do wykonywania podstawowych czynności przeglądowych, jak np. smarowanie elementów mechanicznych, wymiana podstawowych podzespołów, czyszczenie filtrów powietrza, instalacji peryferiów i inne, ujęte w podstawowej dokumentacji serwisowej, mogącej być dostarczoną wraz z urządzeniem.
Ponieważ utrzymanie pierwotnych wymagań może uniemożliwić złożenie ważnej oferty Wykonawcy, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie z zabezpieczeniami umożliwiającymi czynności diagnostyczne i serwisowe opisane w podstawowej dokumentacji serwisowej oraz proponujemy, że oferent aparatu zrealizuje szkolenie dla pracownika Zamawiającego w zakresie serwisowania dostarczonego wyrobu (specjalistyczne szkolenie zawierające przekazanie dokumentacji serwisowej i/lub oprogramowania serwisowego, zapewniające podstawową diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji).”?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza urządzenie z zabezpieczeniami umożliwiającymi czynności diagnostyczne i serwisowe opisane w podstawowej dokumentacji serwisowej oraz oferent aparatu zrealizuje szkolenie dla pracownika Zamawiającego w zakresie serwisowania dostarczonego wyrobu (specjalistyczne szkolenie zawierające przekazanie dokumentacji serwisowej lub oprogramowania serwisowego, zapewniające podstawową diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji). Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 14 części nr 18 opisu przedmiotu zamówienia (Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia) stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje § 10 ust. 3 wzoru umowy.
 
Pytanie  90
Część nr 18 oraz Projekt umowy (załącznik nr 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku konieczności importu części zamiennych, czas zakończenia naprawy mógł wynosić 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii?
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów Specyfikacji oraz nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie  91
Część nr 18, Projekt umowy (załącznik nr 3) oraz wymogi SIWZ
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie drobnego wyposażenia w poz. 1 (endoskan) oraz w poz. 2 (Szafę do przechowywania endoskopów), które to sprzęty nie są wyrobami medycznymi (stawka VAT 23%) – i tym samym wyrazi zgodę na zmianę brzmienia zapisu załącznika nr 3 w §3 ust. 4 oraz wymogów SIWZ pkt. 3.4, pkt. 6.5.1.2 na następujący: 
„Jeśli oferowany sprzęt jest wyrobem medycznym musi być dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych”?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy Specyfikacji oraz formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji oraz § 3 pkt 4) wzoru umowy Oświadczenia Wykonawcy.
Punkt 3.4. Specyfikacji otrzymuje brzmienie:

„3.4.   Oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (z wyjątkiem poz. 1 (endoskan)  i 2 (szafa do przechowywania endoskopów) części 18).
Punkt 5 w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji otrzymuje brzmienie: 

„5. Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt jest wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 r. roku o wyrobach medycznych  (z wyjątkiem poz. 1 (endoskan)  i 2 (szafa do przechowywania endoskopów).  Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski”.
Pytanie  92
Dotyczy: Projektu umowy (załącznik nr 3)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokość kary umownej do 1.000 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?
Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie ustalić której litery § 14 ust. 1 wzoru umowy dotyczy pytanie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy w tym zakresie.
 
Pytanie  93
Dotyczy: Projektu umowy (załącznik nr 3)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokość kary umownej do 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki/za każdy typ szkolenia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.
 
Pytanie  94
Dotyczy: Projektu umowy (załącznik nr 3)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokość kary umownej do 200 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?
Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie ustalić której litery § 14 ust. 1 wzoru umowy dotyczy pytanie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy w tym zakresie.
 
Pytanie  95
Część nr 17 

Czy Zamawiający dopuści wymiar blatu o głębokości 500 mm? Parametr ten tylko nieznacznie odbiega (40 mm) od dopuszczalnej granicy zawartej w parametrach technicznych przedmiotu zamówienia, a wspomniany wymiar jest równie wygodny i funkcjonalny co ten opisany w specyfikacji. Wszystkie pozostałe parametry wózka zgodne z wytycznymi. Prosimy zatem o dopuszczenie takiego rozwiązania.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 11 części nr 17 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.
Pytanie  96
Część nr 16 i część nr 17 

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu zawartego w warunkach serwisu dotyczącego Zdalnej diagnostyki sprzętu - pkt. 6 ? Wymóg ten nie ma pokrycia w przedmiocie zamówienia, ponieważ wózki te nie są aparaturą medyczną i nie posiadają oprogramowania dzięki , któremu można by zdiagnozować zdalnie usterkę. Prosimy zatem o odstąpienie od ww. zapisu.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykreśla pkt 6 określony w Warunkach gwarancji, serwisu i szkolenia załącznika nr 1a części 16 oraz części 17. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje § 11 ust. 6 wzoru umowy.
Pytanie  97
Część nr 16 i część nr 17  
Czy Zamawiający odstąpi od obowiązkowego przeglądu z wraz z upływem końca biegu gwarancji, jeżeli zgodnie z zaleceniami producenta wózki te nie wymagają takiego przeglądu technicznego?
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów Specyfikacji w tym zakresie.
 
Pytanie  98
Część nr 16 i część nr 17
Czy Zamawiający odstąpi od zapisu w pkt. 23 warunków gwarancji, serwisu i szkolenia dot. dokumentacji / tzw. Listy kontrolnej, jeżeli sam producent wózków nie wymaga w swoich wyrobach/produktach przeglądów technicznych. Całość czynności pielęgnacyjno – konserwacyjnych, których należy przestrzegać zapisana jest w dołączonej instrukcji obsługi.
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów Specyfikacji w tym zakresie.
Pytanie  99
Część nr 16
Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości (od podłoża do blatu) 1000 mm? 
Zaproponowana wysokość jest funkcjonalnym poziomie, ponieważ zapewnia dużą wygodę przy korzystaniu z blatu przez personel medyczny wymuszając prawidłową ,wyprostowaną postawę ciała zapobiegając tym samym garbieniu się podczas wykonywania czynności.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 2 części nr 16 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie  100
Część nr 16 
Prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej w pkt. 2 „koła jezdne o średnicy 125m” . Podana wielkość kół przekracza znacząco wysokość wózka.
Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 2 części nr 16 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.
Pytanie  101
Część nr 18
Poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu:
Asynchroniczne komory myjące lub myjnia z jedną komorą, w której jednocześnie podczas jednego cyklu można myć i dezynfekować dwa endoskopy giętkie.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 2 części nr 18 (poz. 1) opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.


Pytanie  102
Część nr 18
Poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu: 
Temperatura procesu dezynfekcji w zakresie min. 55-60 ºc
Odpowiedź:  Zgodnie z zapisami Specyfikacji, ww. zakres spełnia warunki Specyfikacji.

Pytanie  103
Część nr 18
Poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie zapisu:
Dzielony, wysuwany na kołach lub w systemie ślizgowym kosz do bezpiecznego umieszczenia endoskopów 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 17 części nr 18 (poz. 1) opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.


Pytanie  104
Część nr 18

Poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie zapisu:
Dezynfekcja wody zgodna normą PN EN 15883
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 18 części nr 18 (poz. 1) opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.


Pytanie  105
Część nr 18

Poz. 1
Prosimy o dopuszczenie zapisu:
Uzdatnianie biologiczne wody przez myjnię do każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji lampą UV lub systemem termicznym zgodnymi z normą PN EN 15883? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 19 części nr 18 (poz. 1) opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie  106
Część nr 18

Poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie zapisu:
System płukania końcowego (jedno lub dwu krotny) po procesie dezynfekcji zgodny z normą PN EN 15883. 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów Specyfikacji w tym zakresie. Zamawiający informuje, ze parametr ten jest parametrem punktowanym, a jego brak nie powoduje odrzucenia oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją.
Pytanie  107
Część nr 18

Poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie myjni z systemem automatycznego rozpoznawania endoskopów i osób opartym na kodach kreskowych z możliwością eksportu raportu do systemu archiwizującego badania endoskopowe
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 26 części nr 18 (poz. 1) opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie  108
Część nr 10
Czy monitor ma podawać ciśnienia: skurczowe, rozkurczowe i średnie oraz graficznie 
trend i historię ciśnienia?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Specyfikacji.

Pytanie  109
Część nr 10
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia kabla łączącego monitor ICP z monitorem przyłóżkowym pacjenta? 
Jeśli tak to prosimy o podanie producenta monitora pacjenta.
Odpowiedź:  Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 8 części nr 10 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji w następujący sposób:

W zestawie: kabel do czujnika i/lub kabel do monitora (należy zaoferować odpowiednie kable biorąc pod uwagę wymóg wyświetlenia danych ciśnienia wewnątrzczaszkowego na kardiomonitorach posiadanych przez Zamawiającego firmy Mindray).
 
Pytanie  110
Część nr 10
Czy Zamawiający wymaga kompletnego zestawu czujnika śródmózgowego w skład, którego wchodzą:
· dren z czujnikiem, 
· śruba z systemem zaciskowym i pierścieniem do regulacji głębokości, 
· wiertło z ogranicznikiem głębokości, 
· klucz imbusowy do ustawienia na wiertle głębokości i sztylet do przebicia opony?
Rysunki przedstawiające zestaw ze śrubą poniżej.
Odpowiedź:  Zamawiający precyzuje, iż zgodnie z pkt. 14 części 10 wymaga dostarczenia dla każdego urządzenia czujnika śródmózgowego, który umożliwia pomiar ciśnienia na oferowanym urządzeniu.


Pytanie  111
Część nr 10
Czy Zamawiający wymaga zestawu z czujnikiem komorowym w skład którego wchodzą:
· dren z czujnikiem w silikonowej osłonie sztyletem wprowadzającym, z dodatkowym 
światłem przeznaczonym do drenażu płynu mózgowo - rdzeniowego i znacznikami 
głębokości, 
· wiertło z regulowanym ogranicznikiem głębokości, 
· klucz imbusowy do ustawienia na wiertle głębokości, 
· trokar z powłoką do tunelowania, 
· skrzydełka mocujące
· i łącznik do zewnętrznego drenażu? 
Odpowiedź:  Zamawiający precyzuje, iż zgodnie z pkt. 15 części 10 wymaga dostarczenia dla każdego urządzenia czujnika wewnątrzkomorowego, który umożliwia pomiar ciśnienia na oferowanym urządzeniu.


Pytanie  112
Część nr 10
Czy do zestawu czujnika komorowego należy dostarczyć zestaw do drenażu wewnętrznego płynu mózgowo - rdzeniowego, aby umożliwić drenowanie płynu?
Odpowiedź:  Zamawiający odstępuje od wymogu. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w punkcie 15 części nr 10 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji
Pytanie  113
Część nr 10
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z każdym czujnikiem śródmózgowym lub komorowym jednorazowej wiertarki niezbędnej do trepanacji czaszki ?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga.
 
Pytanie  114
Część nr 10
Czy Zamawiający przez „możliwość podłączenia czujnika bezpośrednio do monitora 
pacjenta” rozumie pominięcie monitora ICP i podłączenie czujnika bezpośrednio do monitora pacjenta poprzez interfejs, umożliwiający niezbędną kalibrację monitora pacjenta i zerowanie czujnika?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie. 
Ponadto Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w części nr 7 w następujący sposób:
1. pkt 2 części 7 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji otrzymuje brzmienie: 

„Zewnętrzne paski testowe, należy dostarczyć wraz z każdym urządzeniem łącznie min. 36 szt. pasków (po min. 12 szt. PT/INR, APPT, PT/APTT). Dla wszystkich 5 szt. urządzeń w części 7. należy dostarczyć min. 5 x 36 szt. pasków tj. 180 szt. pasków.”

2. pkt 10  części 7 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji otrzymuje brzmienie:

 „Wynik uzyskiwany w czasie max. 120 s dla pomiaru wskaźnika INR”.

W załączeniu przekazuję Opis przedmiotu zamówienia (dot. części 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) stanowiący Załącznik nr 1a do Specyfikacji, formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do Specyfikacji, uwzględniające wprowadzone zmiany.
Ponadto informuję, że termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 26.06.2019 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2019 r. o godz. 10:30. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
[image: image1.jpg]
23
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


          

[image: image2.jpg][image: image3.jpg]