[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok





NSSU.DFP.271.18.2019.ADB                                                                                                                                                                          Załącznik nr 1a do specyfikacji

                                                                                                                                                                                                                        Załącznik nr …… do umowy


Część 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa urządzeń do obrazowania w stomatologii (zestaw) dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) 
Uwagi i objaśnienia:

· Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

· Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

· Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

· Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: 2019), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.
· Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Nazwa i typ: ...............................................................................
Producent / kraj pochodzenia: ...................................................
Rok produkcji (2019): .................................................................
Klasa wyrobu medycznego: ........................................................
	Przedmiot
	Liczba sztuk
	Cena jednostkowa brutto zestawu wraz z dostawą i wyposażeniem   (w zł)
	A: Cena brutto zestawu wraz z dostawą i wyposażeniem    (w zł):

	Urządzenia do obrazowania w stomatologii (zestaw)
	1
	
	


	
	B: Cena brutto instalacji, uruchomienia w Nowej siedziby Szpitala (w zł):

	
	


	C: Cena brutto szkoleń w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego (w zł):

	


	A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł)
	


PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE:
	L.p.
	Opis parametru
	Parametr wymagany/ wartość
	Parametr oferowany
	Sposób oceny parametru

	1. INFORMACJE OGÓLNE

	2.
	Urządzenie  fabrycznie nowe, z bieżącej produkcji, rok produkcji 2019 rok (nieużywane
 i nierekondycjonowane), nie będące prototypem
	Tak
	
	- - -

	3. Aparat tomografii stomatologicznej 

	4. 
	Aparat tomografii stomatologicznej  CBCT z funkcją klasycznej pantomografii i funkcją skanowania twarzy oraz funkcjami CAD CAM
	Tak
	
	- - -

	5. 
	Zasilanie - napięcie jednofazowe 230 V
	Tak
	
	- - -

	6. 
	Ogniskowa  lampy - z zakresu 0,3- 0,7 mm (wg IEC 60336 lub równoważnej)
	Tak
	
	- - -

	7. 
	Generator  wysokiej częstotliwości  - nie mniej niż 140 kHz
	Tak, Podać
	
	- - -

	8. 
	Maksymalny prąd anodowy lampy RTG nie więcej niż 15 mA
	Tak, Podać 
	
	- - -

	9. 
	Maksymalne napięcie anodowe lampy - nie mniej niż 120 kV 
	Tak, Podać
	
	- - -

	10. 
	Technologia sensora obrazowania - FLAT PANEL CMOS
	Tak
	
	- - -

	11. 
	Dotykowy wyświetlacz zintegrowany z aparatem montowany fabrycznie do programowania pracy aparatu
	Tak
	
	- - -

	12. 
	Fabryczne zintegrowane siedzisko do wykonywania badań pacjentom w pozycji siedzącej
	Tak/Nie, Podać
	
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.

	13. 
	Możliwość wykonywania badań w pozycji stojącej
	Tak
	
	- - -

	14. 
	Możliwość  wykonania badania pacjentom na wózkach inwalidzkich bez konieczności przemieszczania pacjenta z wózka - bezpośredni podjazd do aparatu
	Tak/Nie, Podać
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.

	15. 
	Tryb klasycznego badania pantomograficznego
	Tak
	
	- - -

	16. 
	Dostępne badania w trybie pantomograficznym: pełne badanie OPG, segmenty,  badania skrzydłowo-zgryzowe, zatoki, stawy skroniowo-żuchwowe, specjalny tryb badania dla dzieci, tryb pracy z obniżoną dawką
	Tak
	
	- - -

	17. 
	Powiększenie nie więcej niż 1,30
	Tak
	
	- - -

	18. 
	Skala szarości w badaniu pantomograficznym nie mniej niż 14 bitów
	Tak
	
	- - -

	19. 
	Tryb tomografii CBCT
	Tak
	
	- - -

	20. 
	Aparat zmiennego pola obrazowania
	Tak
	
	- - -

	21. 
	Minimalne pole obrazowania  3D - nie więcej niż 4 x 4 cm (podać)
	Tak
	
	- - -

	22. 
	Maksymalne pole obrazowania 3D - nie mniej niż 16 cm (średnica) x 16 cm (wysokość) 
	Tak, Podać
	 
	Wartość maksymalna pola obrazowania – 5pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej w stosunku do największej 

	23. 
	Maksymalna rozdzielczość badania w trybie małego pola obrazowania 3D - nie więcej niż 80 mikronów 
	Tak
	
	- - -

	24. 
	Maksymalna rozdzielczość badania w trybie średniego pola obrazowania 3D  - do 10x10 cm - nie więcej niż 80 mikronów 
	Tak
	
	- - -

	25. 
	Maksymalna rozdzielczość badania w trybie największego pola obrazowania 3D  - nie więcej niż 180 mikronów 
	Tak
	
	- - -

	26. 
	Skala szarości w badaniu tomograficznym nie mniej niż 14 bitów
	Tak
	
	- - -

	27. 
	Funkcja preskan do sprawdzenia anatomii pacjenta (kształt łuku zebowego), do sprawdzenia poprawnego trafienia badaniem 3D w obszar który chcemy zobrazować 
i automatycznego doboru dawki
	Tak
	
	- - -

	28. 
	Możliwość wykonywania skanów wycisków zębowych i modeli  gipsowych do wersji cyfrowej za pomocą tomografii  wraz z niezbędnym oprogramowaniem
	Tak
	
	- - -

	29. 
	Tryb skanowania twarzy
	Tak
	
	- - -

	30. 
	Skan twarzy pacjenta bez elementów zgryzowych i konieczności stosowania dodatkowych markerów pozycjonujących  - funkcja zintegrowana fabrycznie z aparatem
	Tak
	
	- - -

	31. 
	Skan z możliwością konwersji do formatów otwartych 3D OBJECT (np. STL, PLY) bez konieczności zakupu dodatkowych licencji
	Tak
	
	- - -

	32. 
	Oprogramowanie i sprzęt komputerowy do obsługi aparatu i przechowywania dokumentacji
	Tak
	
	- - -

	33. 
	Oprogramowanie do akwizycji badań z aparatu do lokalnego systemu PACS/RIS
	Tak
	
	- - -

	34. 
	Bezpłatna przeglądarka badań 3D w pełnej wersji na nielimitowaną liczbę stanowisk 
	Tak
	
	- - -

	35. 
	Aparat RTG do stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych
	
	
	

	36. 
	Ogniskowa - nie więcej niż 0,7 mm wg IEC 60336 lub równoważnej
	Tak
	
	- - -

	37. 
	Generator RTG  wysokiej częstotliwości  - nie mniej niż 200 kHz
	TAK, Podać
	
	Wartość największa częstotliwości generatora – 5 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej w stosunku do największej

	38. 
	Kolimator w zestawie
	Tak
	
	- - -

	39. 
	Zmienne napięcie anodowe w zakresie 60-70 kV
	Tak
	
	- - -

	40. 
	Maksymalny prąd anodowy lampy 7 mA
	Tak
	
	- - -

	41. 
	Aparat z automatycznym doborem  czasu ekspozycji w zależności od budowy anatomicznej pacjenta i diagnozowanej grupy zębowej
	Tak
	
	- - -

	42. 
	Aparat z mobilną sterownicą  / programatorem  - nieprzytwierdzoną na stałe do obudowy
	Tak
	
	- - -

	43. 
	Aparat z wyzwalaniem promieniowania drogą radiową
	Tak
	
	- - -

	44. 
	Aparat ze specjalnym trybem  digital do współpracy z radiografią 
	Tak
	
	- - -

	45. 
	Aparat zamontowany na wózku jezdnym 
	Tak
	
	- - -

	46. 
	System obrazowania cyfrowego do aparatu RTG  
	
	
	

	47. 
	Technologia sensora
	Podać
	
	- - -

	48. 
	rozmiar sensora - nie mniejszy niż 27 x 37 mm
	Tak, Podać
	
	- - -

	49. 
	rozmiar pola aktywnego (pole powierzchni matrycy) - nie mniejszy niż 655 mm kwadratowych (podać)
	Tak, Podać
	
	- - -

	50. 
	forma pola obrazowania aktywnego matrycy
	Podać
	
	- - -

	51. 
	Skala szarości nie mniej niż 12 bitów 
	Tak, Podać
	
	- - -

	52. 
	Interfejs podłączenia do komputera USB 
	Tak
	
	- - -

	53. 
	 Brak dodatkowych przetworników obrazu, konwerterów oraz  koniecznego zasilania zewnętrznego dla systemu radiografii
	Tak
	
	- - -

	54. 
	Możliwość przedłużenia przewodu radiografii za pomocą pasywnych przedłużaczy USB do 10 m
	TAK
	
	- - -

	55. 
	Dwa komplety zestawu pozycjonerów do techniki kąta prostego  zawierające co najmniej po 3 zagryzaki pionowe i 3 zagryzaki poziome  do wykonywania badań 
	TAK
	
	- - -

	56. 
	Zestaw jednorazowych osłonek  higienicznych 100 szt. na sensor radiografii
	TAK
	
	- - -

	57. 
	Oprogramowanie do integracji systemu radiografii z lokalnym systemem PACS/RIS
	TAK
	
	- - -

	58. 
	Stanowisko mobilne (wózek) umożliwiające wykonywanie badań wewnątrzustnych  podczas zabiegów  zawierające  komputer z monitorem lub komputer przenośny do akwizycji badań do integracji z PACS/RIS. Przekątna obrazu minimum 15 cali, forma komunikacji z systemem PACS/RIS - bezprzewodowa (Wifi)
	TAK
	
	- - -

	59. 
	Wieloczynnościowy wózek COMBO wraz z zintegrowaną osłoną do montażu aparatu RTG z systemem RVG 
	
	
	

	60. 
	Wszystkie potrzebne akcesoria do wykonania zdjęcia RTG znajdują się na wózku (RTG, RVG, pozycjonery, osłonki, fartuch dla pacjenta i osłona tarczycy.
	TAK
	
	- - -

	61. 
	Tylko jedna wtyczka elektr. przy podłączaniu wózka do wykonania zdjęcia
	TAK
	
	- - -

	62. 
	Dodatkowa osłona radiologiczną 0,5 mm Pb zintegrowana z wózkiem
	TAK
	
	- - -

	63. 
	Wysokość zestawu z  RTG z ramieniem nożycowym aparatu w układzie pionowym – niższa niż 190cm (możliwość przejazdu przez każde drzwi)
	TAK
	
	- - -

	64. 
	Wewnątrzustny skaner 3D 
	
	
	

	65. 
	skaner skanujący w płynnej technologii filmowej (skanowanie ciągłe)
	TAK
	
	- - -

	66. 
	Możliwość przerwania skanowania i kontynuacji skanowania
	TAK
	
	- - -

	67. 
	Skaner bezpudrowy
	TAK
	
	- - -

	68. 
	Skaner skanujący w kolorze
	TAK
	
	- - -

	69. 
	Dwa rodzaje końcówek w zestawie
	TAK
	
	- - -

	70. 
	Pole robocze końcówki nie mniejsze niż 20x15 mm
	TAK
	
	- - -

	71. 
	Przycisk trybu pracy na rękojeści
	TAK
	
	- - -

	72. 
	Skaner do zastosowań w protetyce, implantologii i ortodoncji
	TAK
	
	- - -

	73. 
	Skaner generujący pliki w formatach otwartych STL PLY 
	TAK
	
	- - -

	74. 
	Brak opłat licencyjnych podczas użytkowania
	TAK
	
	- - -

	75. 
	Podłączenie do komputera - USB 2.0
	TAK
	
	- - -

	76. 
	Możliwość podłączenia do dowolnego komputera z USB 2.0
	TAK
	
	- - -

	77. 
	Możliwość pracy na wielu stanowiskach komputerowych bez dodatkowych opłat licencyjnych
	TAK
	
	- - -

	78. 
	Skaner i aparat tomografii stomatologicznej pracują w tym samym oprogramowaniu, na tej samej kartotece pacjentów
	TAK
	
	- - -

	79. 
	Skaner niewymagający podłączenia do internetu podczas przetwarzania badań
	TAK
	
	- - -

	80. 
	Waga rękojeści do 350 g
	TAK, podać
	
	- - -

	81. 
	Dodatkowe akcesoria i oprogramowanie do skanera wewnątrzustnego:
	
	
	

	82. 
	Oprogramowanie do integracji z PACS/RIS
	TAK
	
	- - -

	83. 
	Zestaw mobilny do skanowania na różnych stanowiskach zawierający skaner i komputer obsługujący klasy PC /laptop   - całość na zestawie jezdnym
	TAK
	
	- - -

	84. 
	Komputer wyposażony w mysz i klawiaturę bezprzewodową,  zintegrowany programowo z systemem PACS/RIS akwizujący badania bezpośrednio do systemu
	TAK
	
	- - -

	85. 
	Brak czasowych licencji
	TAK
	
	- - -

	86. 
	Brak opłat aktualizacyjnych
	TAK
	
	- - -

	87. 
	Brak konieczności aktualizacji 
	TAK
	
	- - -

	88. 
	Brak limitów czasowych podczas skanowania 
	TAK
	
	- - -

	89. 
	Brak limitów liczby wykonanych skanów
	TAK
	
	- - -

	90. 
	Pozostałe
	
	
	

	91. +
	Projekt osłon stałych (dotyczy CBCT), pomiar rozkładu mocy dawki (dotycz CBCT i RVG), testy odbiorcze i specjalistyczne urządzeń radiologicznych w cenie oferty 
	Tak
	
	- - -

	92. 
	Zestaw osłon (fartuch  oraz osłona tarczycy ) indywidualnych min. 0,25mm Pb – 2 komplety
	Tak, Podać
	
	- - -

	93. 
	Urządzenia do obrazowania  (CBCT, RTG punktowy, RVG, wewnątrzustny skaner 3D) w pełni zintegrowane, wyprodukowane przez jednego producenta. 
	Tak/Nie, Podać
	
	Tak – 30 pkt

Nie – 0 pkt

	94. 
	Zestaw fantomów umożliwiających wykonanie pełnych testów podstawowych zgodnych z aktualnym stanem prawnym, zarówno w zakresie CBCT jak i RVG. 
	Tak
	
	- - -

	95. 
	Kompleksowy montaż oraz instalacja urządzenia CBCT.

 (pomieszczenie planowane do montażu to:  B.DO.0.18)
	Tak
	
	- - -

	96. 
	Wymogi Formalne

	97. 
	Oferta obejmuje pełne szkolenie personelu z obsługi dostarczanego urządzenia
	Tak
	
	- - -

	98. 
	Konstrukcja sprzętu musi umożliwić spełnienie wszystkich warunków technicznych zawartych w niniejszej tabeli
	Tak
	
	- - -

	99. 
	Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji oprócz materiałów eksploatacyjnych
	Tak
	
	- - -

	100. 
	Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcyjnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych
	Tak
	
	- - -

	101. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z aparatem
	Tak
	
	- - -

	102. 
	Podłączenie urządzenia wraz z wykupieniem wszelkich koniecznych licencji do systemu PACS/RIS w miejscu użytkowania aparatu
	Tak
	
	- - -

	103. 
	Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz wszelką dokumentacją pozwalającą na użytkowanie oferowanego urządzenia w planowanym terminie oddania inwestycji do pełnej eksploatacji dostarczana przy dostawie
	Tak
	
	- - -

	104. 
	Wykonawca bierze na siebie uzyskanie wszelkich pozwoleń, posiadania aktualnych certyfikatów, deklaracji zgodności oraz ewentualnego dostosowania zaoferowanych urządzeń medycznych do uwarunkowań prawnych i technologicznych obowiązujących w dniu oddania inwestycji do pełnej eksploatacji.
	Tak, opisać
	
	- - -

	SPRZĘT KOMPUTEROWY / PRACA W SIECIACH INFORMATYCZNYCH – wymagania ogólne

	105. 
	Oferowane urządzenia posiadają  możliwość współpracy ze szpitalnymi sieciami informatycznymi
	Tak
	
	- - -

	106. 
	Aktualizacja oprogramowania zainstalowanego w dostarczonych urządzeniach komputerowych w okresie trwania gwarancji.
	Tak
	
	- - -

	107. 
	Integracja aparatu z systemem informatycznym RIS Zamawiającego (Softmed Orion) w zakresie obsługi list roboczych
	Tak
	
	- - -

	108. 
	Archiwizacja danych obrazowych w systemie PACS Zamawiającego wraz z uwzględnieniem mechanizmu Storage Commitment
	Tak
	
	- - -

	109. 
	Czytelna wizualizacja stanu archiwizacji badań
	Tak
	
	- - -

	110. 
	Konfiguracja systemów RIS (Softmed Orion) oraz PACS (Agfa Impax) może być wykonana wyłącznie przez  serwis tych systemów. Wszelkie koszty związane z integracją pokrywa Wykonawca.
	Tak
	
	- - -

	111. 
	Nieorganiczne czasowo licencje na funkcjonalności DICOM
	Tak
	
	- - -

	112. 
	Podstawowa konfiguracja parametrów DICOM, w szczególności dodanie lub modyfikacja węzłów DICOM możliwa do przeprowadzenia przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego.
	Tak
	
	- - -

	113. 
	Przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie podstawowej konfiguracji DICOM oraz diagnostyki komunikacji sieciowej
	Tak
	
	- - -

	114. 
	W przypadku, gdy do uruchomienia dostarczanej aparatury medycznej Wykonawca potrzebuje wykonać dodatkowe elementy sieci komputerowej powinny spełnić następujące wymagania.

•
Dla wykonania okablowania opartego o skrętkę miedzianą (UTP, FTP, STP) należy wykorzystać komponenty co najmniej kategorii 6a z zapewnieniem torów transmisyjnych klasy Ea lub równoważnej
•
Dla okablowania światłowodowego należy wykorzystać włókna wielomodowe klasy co najmniej OM3 lub równoważnej, a dla okablowania jednodomowego włókna klasy co najmniej OS2 lub równoważnej
•
Okablowanie powinno być ukryte przed łatwym dostępem (montaż podtynkowy, koryto PVC lub pod podłogą techniczną).

•
Okablowanie powinno być zakończone w gniazdach lub na panelach krosowych

•
Gniazda i panele krosowe powinny być czytelnie oznakowane w sposób unikalny w skali całego budynku

•
Jakość wykonanych komponentów zostanie potwierdzona pomiarami a wyniki pomiarów zgodności z klasą Ea lub równoważną i zostaną dostarczone do dokumentacji powykonawczej. Zastrzegamy możliwość uczestniczenia pracownika Zamawiającego w procesie pomiarowym.
	Tak
	
	- - -

	115. 
	Sprzęt aktywny użyty do wykonania dedykowanej sieci komputerowej (przełączniki, routery, zapory) powinien spełniać następujące wymogi:

· interfejsy o prędkości co najmniej 1Gbit/s zarządzalny

· umożliwiać odczyt liczników błędów komunikacji dla poszczególnych interfejsów umożliwia odczyt przypisania adresów MAC do  poszczególnych portów możliwość logicznego wyłączenia interfejsu

Hasła dostępowe zostaną przekazane do Działu Informatyki SU
	Tak
	
	- - -

	116. 
	Adresacja IP dla dostarczanych urządzeń oraz nazwy parametryczne np. nazwy komputerów, domen DNS, AE Title powinny być ustalane z Zamawiającym. W szczególności niedopuszczalne jest stosowanie fabrycznych nazw AE Title bazujących na nazwie modelu urządzenia.

Wszystkie wykorzystane adresy IP oraz nazwy AE Title powinny być udokumentowane wraz z krótkim opisem urządzenia, do którego adres zostały przypisane. Listę wykorzystanych adresów IP należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.
	Tak
	
	- - -


WARUNKI GWARANCJI I SERWISU:
	L.p.
	Parametr
	Parametr wymagany/ wartość
	Parametr oferowany
	Sposób oceny parametru

	
	GWARANCJE
	
	
	

	1. 
	Okres gwarancji dla tomografu wiązki stożkowej [liczba miesięcy]

UWAGA - należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat.
	>= 24, Podać
	
	Najdłuższy okres ponad minimalnie wymagany – 30 pkt.

Inne – proporcjonalnie mniej  stosunku do najdłuższego

	2. 
	Okres gwarancji [liczba miesięcy] dla aparatu RTG do zdjęć zewnątrzustnych z systemu do obrazowania wewnątrzustnego (RVG)

UWAGA - należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat.
	>= 24, Podać
	
	Najdłuższy okres ponad minimalnie wymagany – 10 pkt.

Inne – proporcjonalnie mniej  stosunku do najdłuższego

	3. 
	Okres gwarancji dla kamery wewnątrzustnej  [liczba miesięcy]

UWAGA - należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat.
	>= 24, Podać
	
	Najdłuższy okres ponad minimalnie wymagany – 20 pkt.

Inne – proporcjonalnie mniej  stosunku do najdłuższego

	4. 
	Zapewnienie  dostępu części zamiennych [liczba lat] – min. 10 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat)
	Tak
	
	- - -

	5. 
	Termin gwarancji przedłuża się o liczbę dni, w ciągu których Szpital Uniwersytecki nie mógł korzystać ze sprzętu
	Tak
	
	- - -

	6. 
	WARUNKI SERWISU
	
	
	

	7. 
	W cenie oferty -  przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta)
	Tak
	
	- - -

	8. 
	Wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego
	Tak
	
	- - -

	9. 
	Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – awaria zgłoszona po godzinie 16.00 będzie podjęta następnego dnia roboczego - wymagany czas ≤ 5h 
	Tak
	
	- - -

	10. 
	Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 48h 
	Tak
	
	- - -

	11. 
	Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 4 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu zgłoszenia, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 10 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
	Tak
	
	- - -

	12. 
	Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach
	Podać
	
	- - -

	13. 
	Bezpłatne przeglądy okresowe ( w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji -  ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji
	Tak
	
	- - -

	14. 
	Możliwość zdalnego dostępu do  sytemu aparatu i jego diagnostyki. Zamawiający wyraża zgodę na zdalny dostęp oraz zapewnia właściwe łącze.
	Tak
	
	- - -

	15. 
	Struktura serwisowa zapewniająca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń.
	Tak
	
	- - -

	16. 
	Wykonawca oświadcza, iż sprzęt jest lub zostanie pozbawiony wszelkich blokad, które po upływie okresu gwarancji  uniemożliwiałyby  podmiotom  trzecim dostarczenie usług przeglądu lub serwisu aparatury będącej przedmiotem umowy. 
	Tak
	
	- - -

	17. 
	SZKOLENIA
	
	
	

	18. 
	Szkolenia dla personelu  medycznego z zakresu obsługi urządzenia minimum 3 grupy po 5 osób każda, łącznie minimum 15 osób. Realizowane w ciągu 2 dni, w terminie ustalonym z zamawiającym na etapie instalacji Personel uzyska wiedze umożliwiająca dalsze szkolenie kolejnych pracowników.
	Tak
	
	- - -

	19. 
	Szkolenia dla personelu technicznego z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych; 5 osób w ciągu 2 dni w terminie ustalonym z zamawiającym na etapie instalacji urządzenia. Personel uzyska wiedze umożliwiająca dalsze szkolenie kolejnych pracowników.
	Tak
	
	- - -

	20. 
	Szkolenia dla informatyków (3 osoby) z zakresu podstawowej konfiguracji i diagnostyki elementów komunikacji sieciowej TCP/IP i DICOM
	Tak
	
	- - -

	21. 
	DOKUMENTACJA
	
	
	

	22. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza)
	Tak
	
	- - -

	23. 
	W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji
	Tak
	
	- - -

	24. 
	Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie)

UWAGA - dokumentacja serwisowa lub oprogramowanie serwisowe które zapewni co najmniej pełną diagnostykę sprzętu, regulację, kalibrację etc.
	Tak
	
	- - -

	25. 
	Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują)
	Tak
	
	- - -

	26. 
	Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów (wykaz środków do czyszczenia dostarczony wraz z urządzeniami)
	Tak
	
	- - -

	27. 
	Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące

UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów.
	Tak
	
	- - -


podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

[image: image1.jpg]