[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok






Kraków, dnia 14.05.2019 r.

 Nr sprawy: NSSU.DFP.271.15.2019.AM
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę systemów endoskopowych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem 
i szkoleniem personelu
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację.
Pytanie 1

W związku z dostawą systemów endoskopowych prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 3

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby całość przedmiotu zamówienia 
w tym elementy zapewniające poprawną komunikację systemów endoskopowych z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje komunikacji systemów endoskopowych z systemem RIS/PACS i jego elementami, a zatem nie oczekuje gwarancji na tego typu elementy.
Pytanie 4

Pakiet nr 3 

Wykonawca zwraca się z prośba o wyjaśnienie rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia, polegającej na opisaniu w pozycji 1 – 4 pakietu nr 3 sprzętu do chirurgii ogólnej (m.in. insuflator CO2, zawór CO2, uchwyt do butli CO2) co jest sprzeczne z wymaganiami opisanymi w pozycjach 5 – 159 (tj. osprzęt do ortopedii). Prosimy o wyjaśnienie który opis jest wymagany przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że opis w pozycji 1-4 stanowi tzw. charakterystykę ogólną systemu (wykonawca podaje tu jedynie elementy składowe oferowanego przez siebie zestawu). Natomiast ściśle obowiązujący jest opis w pozycjach 5-159. 
Pytanie 5

Pakiet nr 3 
Wykonawca zwraca się z prośba o wyjaśnienie punktu 158, z jakim sprzętem ma być kompatybilny oferowany zestaw do ortopedii?  

Odpowiedź: Punkt 158 zawiera tylko tytuł rozdziału składającego się tylko z jednego punktu o numerze 159. Zamawiający usunie w pkt. 158 słowo „tak”, natomiast opcjonalną kompatybilność należy zadeklarować w pkt. 159 gdzie opisano zainstalowany w obiekcie Szpitala system sal zintegrowanych.

Zamawiający modyfikuje punkt 6.5.1.3 Specyfikacji, który otrzymuje brzmienie:
6.5.1.3.
 Dotyczy części 1, 2, 3, 4, 5: Oświadczenie Producenta systemu sal zintegrowanych EndoAlpha potwierdzające kompatybilność oferowanych urządzeń – jeżeli dotyczy.

Pytanie 6
Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 3 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 4 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 3 (punkty od 74 do 211) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 4 (punkty od 212 do 360), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 2 - wymagania minimalne: "wideoprocesor - funkcja obrazowania w wąskim pasmie światła realizowana metodą optyczno-cyfrową". 
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania jako rozwiązania równoważnego realizację funkcji obrazowania w wąskim paśmie światła poprzez wycięcie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego metodą w pełni cyfrową zamiast metodą optyczno-cyfrową.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza i jednocześnie modyfikuje warunek z granicznego „tak” na warunek typu „podać” gdzie należy informacyjnie podać cechy oferowanego przez siebie zestawu realizującego opisane w dalszej części opisu funkcje i wyposażenie. Modyfikacja ta dotyczy wszystkich wymagań minimalnych w pakietach 1-5.
Pytanie 7
Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 3 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 4 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 3 (punkty od 74 do 211) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 4 (punkty od 212 do 360), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 2 - Wymagania minimalne: "wideoprocesor - funkcja redukcji szumów trój-wymiarową, odpowiedzialną za lepszą jakość obrazu szczególnie podczas wykorzystania funkcję obrazowania w wąskim pasmie światła". 
Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu z uwagi na to, że za wszelkie funkcje związane z redukcją szumów odpowiedzialne są wewnętrzne, automatycznie działające przez cały czas algorytmy oprogramowania oferowanego wideoprocesora (sterownika kamery), o których producent nie musi informować użytkownika w materiałach marketingowych lub instrukcjach obsługi z uwagi na ich wysocespecjalistyczny charakter, nieistotny z punktu widzenia obsługi urządzenia. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wykreśla.
Pytanie 8
Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 3 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 4 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 3 (punkty od 74 do 211) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 4 (punkty od 212 do 360), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 2 - Wymagania minimalne: "wideoprocesor - możliwość podłączenia zewnętrze źródła obrazu jak np. z endoskopowego procesora ultrasonograficznego do procesora wideo i wyświetlenia go jednocześnie z obrazem endoskopowym". 
Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu, z uwagi na to, że opisany wymóg dotyczy wysocespecjalistycznego zastosowania wideoprocesora do endoskopowych badań z wykorzystaniem ultrasonografii wewnątrzoskrzelowej z zakresu pulmonologii i nie ma zastosowania w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 3 i 4. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wykreśla
Pytanie 9
Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 3 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 4 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 3 (punkty od 74 do 211) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 4 (punkty od 212 do 360), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 2 - Wymagania minimalne: " wideoprocesor - możliwość podłączenia głowic kamery SD oraz HD do endoskopów sztywnych". 
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania jako rozwiązania równoważnego wideoprocesora (sterownika kamery), który współpracuje tylko z głowicami kamery wysokiej rozdzielczości FULL HD do endoskopów sztywnych. Wykorzystanie głowic kamery o niższej rozdzielczości SD nie ma uzasadnienia w dobie, gdy standardem obrazowania jest rozdzielczość FULL HD lub 4K. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10
Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 3 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 4 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 3 (punkty od 74 do 211) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 4 (punkty od 212 do 360), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 2 - Wymagania minimalne: "wideoprocesor - możliwość opisu badania i danych pacjenta z klawiatury procesora". 
Prosimy o dopuszczanie do zaoferowania jako rozwiązania równoważnego wideoprocesora (sterownika kamery), który umożliwia przy pomocy zewnętrznej klawiatury podłączonej do wideoprocesora wpisywanie danych pacjenta oraz krótkiego komentarza dotyczącego wykonywanego badania lub operacji. Klawiatura w zestawie. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 11
Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 3 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 4 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 3 (punkty od 74 do 211) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 4 (punkty od 212 do 360), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 2 - Wymagania minimalne: "wideoprocesor - wyostrzenie obrazu w trakcie badania – 27 poziomów". 
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania jako rozwiązania równoważnego wideoprocesora (sterownika kamery), który wykorzystuje jednostopniową funkcję CHROMA do wzmocnienia kontrastu, dzięki czemu uzyskiwany jest obraz o większej szczegółowości (wyostrzeniu). 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 12
Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 3 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 4 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 3 (punkty od 74 do 211) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 4 (punkty od 212 do 360), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 

Dot. punktu 2 - Wymagania minimalne: "wideoprocesor - procesor kompatybilny z różnymi typami przyłączy endoskopów" i "wideoprocesor - konwerter złącz z przewodem do podłączenia do wideoprocesora". 
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania jako rozwiązania równoważnego procesora (sterownika kamery) o konstrukcji umożliwiającej rozbudowę o możliwość podłączania różnych typów kompatybilnych giętkich wideoendoskopów poprzez uniwersalny przewód łączący wideoendoskop z procesorem bez konieczności użycia konwertera złącz.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13
Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 3 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 4 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 3 (punkty od 74 do 211) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 4 (punkty od 212 do 360), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 2 - Wymagania minimalne: "źródło światła - dostępny tryb oświetlenia transiluminacyjnego, pozwalający na łatwe wytwarzanie gastrostromii endoskopowej". 
Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu, z uwagi na to, że opisana funkcjonalność dotyczy źródła światła przeznaczonego przede wszystkim do badań i procedur endoskopowych z zakresu gastroenterologii, a nie laparoskopii.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wykreśla.
Pytanie 14
Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 3 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 4 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 3 (punkty od 74 do 211) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 4 (punkty od 212 do 360), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 2 - Wymagania minimalne: "źródło światła - wyposażone w filtr pozwalającym obrazować w wąskim paśmie światła, aby umożliwić dokładniejszą obserwację zmian nowotworowych". 
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania jako rozwiązania równoważnego źródła światła nie wykorzystującego filtru do obrazowania w wąskiem paśmie światła, gdyż funkcjonalność obrazowania w wąskim paśmie światła realizowana jest w sposób w pełni cyfrowy przez oferowany wideoprocesor (sterownik kamery) i jest niezależna od źródła światła. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 15
Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 3 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 4 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 3 (punkty od 74 do 211) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 4 (punkty od 212 do 360), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 2 - Wymagania minimalne: "źródło światła - integrowana pompa powietrzna, z regulacją przepływu poprzez przycisków na froncie urządzenia". 
Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu, z uwagi na to, że opisana funkcjonalność dotyczy źródła światła przeznaczonego przede wszystkim do badań i procedur endoskopowych z zakresu gastroenterologii, a nie laparoskopii. 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wykreśla.
Pytanie 16
Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 3 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 4 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 3 (punkty od 74 do 211) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 4 (punkty od 212 do 360), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 2 - Wymagania minimalne: "monitor - monitor medyczny HD 1080 o przekątnej min. 25 cali, z funkcjami ulepszenia obrazu". 
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania jako rozwiązania równoważnego monitora o parametrach pracy i jakości otrzymywanego obrazy, które nie wymagają dodatkowej funkcji związanej z ulepszaniem obrazu.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 17
Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 3 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 4 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 3 (punkty od 74 do 211) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 4 (punkty od 212 do 360), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 2 - Wymagania minimalne: "monitor - funkcja Clone Out umożliwiająca wysyłanie obrazu PIP i POP na wyjściu monitora". 
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania jako rozwiązania równoważnego monitora wyposażonego w funkcję PIP i POP bez funkcji Clone Out. Funkcja Clone Out umożliwiająca wysyłanie obrazu PIP i POP na wyjście monitora jest funkcją, która nie będzie miała zastosowania praktycznego w zakresie SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 3 i 4 z uwagi na brak dodatkowych źródeł sygnału w tych systemach. Dlatego też uznanie tej funkcji jako wymagania minimalne dla monitora nie ma żadnego uzasadnienia. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 18
Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 3 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 4 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 3 (punkty od 74 do 211) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 4 (punkty od 212 do 360), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 2 - Wymagania minimalne: "wózek endoskopowy i wyposażenie - półka boczna do insuflatora CO2". 
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania jako rozwiązania równoważnego wózka endoskopowego bez półki bocznej do insuflatora CO2, z uwagi na to, że insuflator ustawiony może zostać na jednej z półek centralnych wózka, które zapewniają lepszą stabilność. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 19
Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 3 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 4 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 3 (punkty od 74 do 211) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 4 (punkty od 212 do 360), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 2 - Wymagania minimalne: "wózek endoskopowy - podwójny uchwyt na endoskopy". 
Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu, z uwagi na to, podwójny uchwyt na endoskopy nie ma zastosowania w przypadku asortymentu będącego przedmiotem SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 3 i 4. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wykreśla.
Pytanie 20
Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 3 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 4 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 3 (punkty od 74 do 211) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 4 (punkty od 212 do 360), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 2 - Wymagania minimalne: "wyposażenie - pojemnik uniwersalny wózka". 
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania jako rozwiązania równoważnego zbiornika na jednorazowe wkłady workowe do odsysania zamiast pojemnika uniwersalnego wózka, którego przeznaczenie nie zostało precyzyjnie zdefiniowane. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 21
Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 3 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 4 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 3 (punkty od 74 do 211) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 4 (punkty od 212 do 360), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 2 - Wymagania minimalne: "insuflator CO2 - insuflator dwutlenku węgla, zapewniającym szybką rezorpcję gazu w jelitach i tym samym zmniejszanie bólu pozabiegowego u pacjenta; zawór CO2/woda; rurka szybkiego przepływu CO2; funkcja sterowania insuflatorem przez źródło światła". 
Prosimy o wykreślenie powyższych zapisów, z uwagi na to, że opisane funkcjonalności dotyczą insuflatora dedykowanego do badań i procedur endoskopowych z zakresu gastroenterologii, a nie laparoskopii i nie będą miały zastosowania praktycznego w zakresie SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 3 i 4. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wykreśla.
Pytanie 22
Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 3 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 4 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 3 (punkty od 74 do 211) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 4 (punkty od 212 do 360), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 2 - Wymagania minimalne: "pompa płucząca - pompa płucząca endoskopowa, z dużym, autoklawowalnym 2L pojemnikiem na wody sterylnej; możliwość sterowania pompy za pomocą przycisku nożnego oraz bezpośrednio z przycisków rękojeści endoskopu, upraszczając obsługę przez operatora; przewód do sterowania pompą przez wideoprocesor". 
Prosimy o wykreślenie powyższych zapisów, z uwagi na to, że opisane funkcjonalności dotyczą pompy płuczącej dedykowanej do badań i procedur endoskopowych z zakresu gastroenterologii, a nie laparoskopii i nie będą miały zastosowania praktycznego w zakresie SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 3 i 4. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wykreśla.
Pytanie 23
Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 3 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 4 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 3 (punkty od 74 do 211) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 4 (punkty od 212 do 360), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 4 - Prosimy o dopuszczenie w ramach punktu 4, jako zabezpieczenia połączeń, aby przewody zasilające poszczególnych urządzeń prowadzone były w obudowie elementów wózka aparaturowego. 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 24
Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 3 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 4 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 3 (punkty od 74 do 211) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 4 (punkty od 212 do 360), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie wózka aparaturowego w SYSTEMIE ENDOSKOPOWYM NR 3 pkt. 180 i 181 oraz w SYSTEMIE ENDOSKOPOWYM NR 4 pkt. 298 i 299 będącego wyrobem modułowym, składającym się modułu głównego wózka, który podlega Dyrektywie Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych i jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. 10.107.679) oraz modułów wyposażenia wózka nie podlegających Dyrektywie Rady 93/42/EWG oraz innym Dyrektywom Nowego Podejścia, a także ustawie o wyrobach medycznych, zatem nie ma wymogu posiadania deklaracji zgodności oraz oznakowania znakiem zgodności CE? 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający modyfikuje w tym celu zapisy w pkt. 179 oraz 297.
Pytanie 25
Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 3 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 4 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 3 (punkty od 74 do 211) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 4 (punkty od 212 do 360), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 

Czy zamawiający dopuści w pozycji 165 i 283 zaoferowanie licencji oprogramowania do wyspecyfikowanej pompy do operacji laparoskopowych i proktologicznych ze stawką VAT 23%? 
Odpowiedź:  Tak.
Pytanie 26
Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 3 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 4 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 3 (punkty od 74 do 211) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 4 (punkty od 212 do 360), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 208 – Zestawu uszczelek do nasadki roboczej rektoskopu -4opak. , które nie są wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych? 
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 27
Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 3 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 4 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 3 (punkty od 74 do 211) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 4 (punkty od 212 do 360), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 82 – Okulary polaryzacyjne 3D-3szt oraz w pkt.83 – Nakładki 3D na okulary korekcyjne -2szt, które nie są wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych? 
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 28
Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 1 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 2 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 (punkty od 5 do 68) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 2 (punkty od 69 do 124), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 2 - wymagania minimalne: "wideoprocesor - funkcja obrazowania w wąskim pasmie światła realizowana metodą optyczno-cyfrową" 
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania jako rozwiązania równoważnego realizację funkcji obrazowania w wąskim paśmie światła poprzez wycięcie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego metodą w pełni cyfrową zamiast metodą optyczno-cyfrową.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza i jednocześnie modyfikuje warunek z granicznego „tak” na warunek typu „podać” gdzie należy informacyjnie podać cechy oferowanego przez siebie zestawu realizującego opisane w dalszej części opisu funkcje i wyposażenie.
Pytanie 29
Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 1 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 2 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 (punkty od 5 do 68) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 2 (punkty od 69 do 124), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 2 - Wymagania minimalne: "wideoprocesor - funkcja redukcji szumów trój-wymiarową, odpowiedzialną za lepszą jakość obrazu szczególnie podczas wykorzystania funkcję obrazowania w wąskim pasmie światła". 
Prosimy o wykreślenie powyższego wymogu z uwagi na to, że za wszelkie funkcje związane z redukcją szumów odpowiedzialne są wewnętrzne, automatycznie działające przez cały czas algorytmy oprogramowania wideoprocesora (sterownika kamery), o których producent nie musi informować użytkownika w materiałach marketingowych lub instrukcjach obsługi z uwagi na ich wysocespecjalistyczny charakter, nieistotny z punktu widzenia obsługi urządzenia.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wykreśla.
Pytanie 30
Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 1 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 2 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 (punkty od 5 do 68) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 2 (punkty od 69 do 124), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 2 - Wymagania minimalne: "wideoprocesor - możliwość podłączenia zewnętrze źródła obrazu jak np. z endoskopowego procesora ultrasonograficznego do procesora wideo i wyświetlenia go jednocześnie z obrazem endoskopowym". 
Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu, z uwagi na to, że opisany wymóg dotyczy wysocespecjalistycznego zastosowania wideoprocesora do endoskopowych badań z wykorzystaniem ultrasonografii wewnątrzoskrzelowej z zakresu pulmonologii i nie ma zastosowania w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 i 2. 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wykreśla.
Pytanie 31
Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 1 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 2 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 (punkty od 5 do 68) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 2 (punkty od 69 do 124), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 2 - Wymagania minimalne: " wideoprocesor - możliwość podłączenia głowic kamery SD oraz HD do endoskopów sztywnych". 
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania jako rozwiązania równoważnego wideoprocesora (sterownika kamery), który współpracuje tylko z głowicą kamery o rozdzielczości 4K do endoskopów sztywnych, która wymagana jest w punktach 47 - 55. Wykorzystanie głowic kamery o niższej rozdzielczości SD lub HD wraz z wideoprocesorem w tym przypadku nie ma uzasadnienia klinicznego. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 32
Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 1 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 2 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 (punkty od 5 do 68) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 2 (punkty od 69 do 124), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 2 - Wymagania minimalne: "wideoprocesor - możliwość opisu badania i danych pacjenta z klawiatury procesora". 
Prosimy o dopuszczanie do zaoferowania jako rozwiązania równoważnego wideoprocesora (sterownika kamery), który umożliwia przy pomocy zewnętrznej klawiatury podłączonej do wideoprocesora wpisywanie danych pacjenta oraz krótkiego komentarza dotyczącego wykonywanego badania lub operacji. Klawiatura w zestawie.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 33
Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 1 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 2 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 (punkty od 5 do 68) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 2 (punkty od 69 do 124), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 2 - Wymagania minimalne: "wideoprocesor - wyostrzenie obrazu w trakcie badania – 27 poziomów". 
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania jako rozwiązania równoważnego wideoprocesora (sterownika kamery), który wykorzystuje jednostopniową funkcję CHROMA do wzmocnienia kontrastu, dzięki czemu uzyskiwany jest obraz o większej szczegółowości (wyostrzeniu). 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 34
Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 1 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 2 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 (punkty od 5 do 68) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 2 (punkty od 69 do 124), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 2 - Wymagania minimalne: "wideoprocesor - procesor kompatybilny z różnymi typami przyłączy endoskopów" i "wideoprocesor - konwerter złącz z przewodem do podłączenia do wideoprocesora". 
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania jako rozwiązania równoważnego procesora (sterownika kamery) o konstrukcji umożliwiającej rozbudowę o możliwość podłączania różnych typów kompatybilnych giętkich wideoendoskopów poprzez uniwersalny przewód łączący wideoendoskop z procesorem bez konieczności użycia konwertera złącz.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 35
Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 1 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 2 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 (punkty od 5 do 68) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 2 (punkty od 69 do 124), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 2 - Wymagania minimalne: "źródło światła - dostępny tryb oświetlenia transiluminacyjnego, pozwalający na łatwe wytwarzanie gastrostromii endoskopowej". 
Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu, z uwagi na to, że opisana funkcjonalność dotyczy źródła światła przeznaczonego przede wszystkim do badań i procedur endoskopowych z zakresu gastroenterologii, a nie neurochirurgii. 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wykreśla.
Pytanie 36
Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 1 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 2 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 (punkty od 5 do 68) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 2 (punkty od 69 do 124), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 2 - Wymagania minimalne: "źródło światła - wyposażone w filtr pozwalającym obrazować w wąskim paśmie światła, aby umożliwić dokładniejszą obserwację zmian nowotworowych". 
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania jako rozwiązania równoważnego źródła światła nie wykorzystującego filtru do obrazowania w wąskiem paśmie światła, gdyż funkcjonalność obrazowania w wąskim paśmie światła realizowana jest w sposób w pełni cyfrowy przez oferowany wideoprocesor (sterownik kamery) i jest niezależna od źródła światła. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 37
Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 1 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 2 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 (punkty od 5 do 68) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 2 (punkty od 69 do 124), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 2 - Wymagania minimalne: "źródło światła - integrowana pompa powietrzna, z regulacją przepływu poprzez przycisków na froncie urządzenia". 
Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu, z uwagi na to, że opisana funkcjonalność dotyczy źródła światła przeznaczonego przede wszystkim do badań i procedur endoskopowych z zakresu gastroenterologii, a nie neurochirurgii. 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla.
Pytanie 38
Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 1 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 2 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 (punkty od 5 do 68) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 2 (punkty od 69 do 124), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 2 - Wymagania minimalne: "monitor - monitor medyczny HD 1080 o przekątnej min. 25 cali, z funkcjami ulepszenia obrazu". 
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania jako rozwiązania równoważnego monitora pracującego w rozdzielczości FULL HD i 4K o parametrach pracy i jakości otrzymywanego obrazy, które nie wymagają dodatkowej funkcji związanej z ulepszaniem obrazu. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 39
Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 1 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 2 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 (punkty od 5 do 68) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 2 (punkty od 69 do 124), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 2 - Wymagania minimalne: "monitor - funkcja Clone Out umożliwiająca wysyłanie obrazu PIP i POP na wyjściu monitora". 
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania jako rozwiązania równoważnego monitora wyposażonego w funkcję PIP i POP bez funkcji Clone Out. Funkcja Clone Out umożliwiająca wysyłanie obrazu PIP i POP na wyjście monitora jest funkcją, która nie będzie miała zastosowania praktycznego w zakresie SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 i 2 z uwagi na brak dodatkowych źródeł sygnału w tych systemach. Dlatego też uznanie tej funkcji jako wymagania minimalne dla monitora nie ma żadnego uzasadnienia. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 40
Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 1 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 2 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 (punkty od 5 do 68) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 2 (punkty od 69 do 124), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 2 - Wymagania minimalne: "wózek endoskopowy i wyposażenie - półka boczna do insuflatora CO2, uchwyt butli CO2". 
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania jako rozwiązania równoważnego wózka endoskopowego bez półki bocznej do insuflatora CO2 oraz uchwytu butli CO2, z uwagi na to, że insuflator CO2 oraz akcesoria z nim związane nie są przedmiotem SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 i 2 i nie będą miały zastosowania w neurochirurgii. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 41
Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 1 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 2 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 (punkty od 5 do 68) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 2 (punkty od 69 do 124), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 2 - Wymagania minimalne: "wózek endoskopowy - podwójny uchwyt na endoskopy". 
Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu, z uwagi na to, że podwójny uchwyt na endoskopy nie będzie miał zastosowania w zakresie SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 i 2. 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wykreśla.
Pytanie 42
Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 1 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 2 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 (punkty od 5 do 68) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 2 (punkty od 69 do 124), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 2 - Wymagania minimalne: "wyposażenie - pojemnik uniwersalny wózka". 
Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu, z uwagi na to, że pojemnik uniwersalny wózka nie będzie miał zastosowania w zakresie SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 i 2. 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wykreśla.
Pytanie 43
Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 1 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 2 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 (punkty od 5 do 68) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 2 (punkty od 69 do 124), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 2 - Wymagania minimalne: "insuflator CO2 - insuflator dwutlenku węgla, zapewniającym szybką rezorpcję gazu w jelitach i tym samym zmniejszanie bólu pozabiegowego u pacjenta; zawór CO2/woda; przewód wysokociśnieniowy; rurka szybkiego przepływu CO2; funkcja sterowania insuflatorem przez wideoprocesor/źródło światła". 
Prosimy o wykreślenie powyższych zapisu dot. insuflatora CO2, z uwagi na to, że insuflator CO2 nie jest przedmiotem SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 i 2 i nie ma zastosowania w neurochirurgii.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wykreśla.
Pytanie 44
Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 1 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 2 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 (punkty od 5 do 68) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 2 (punkty od 69 do 124), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 2 - Wymagania minimalne: "pompa płucząca - pompa płucząca endoskopowa, z dużym, autoklawowalnym 2L pojemnikiem na wody sterylnej; możliwość sterowania pompy za pomocą przycisku nożnego oraz bezpośrednio z przycisków rękojeści endoskopu, upraszczając obsługę przez operatora; zestaw drenów - 1 op.; przewód do sterowania pompą przez wideoprocesor". 
Prosimy o wykreślenie powyższych zapisów dot. pompy płuczącej, z uwagi na to, że opisane funkcjonalności dotyczą pompy płuczącej dedykowanej do badań i procedur endoskopowych z zakresu gastroenterologii, a nie neurochirurgii i nie będą miały zastosowania praktycznego w zakresie SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 i 2. 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wykreśla.
Pytanie 45
Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 1 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 2 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 (punkty od 5 do 68) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 2 (punkty od 69 do 124), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Dot. punktu 4 - Prosimy o dopuszczenie w ramach punktu 4, jako zabezpieczenia połączeń, aby przewody zasilające poszczególnych urządzeń prowadzone były w obudowie elementów wózka aparaturowego. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 46
Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 1 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 2 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 (punkty od 5 do 68) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 2 (punkty od 69 do 124), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w ramach przedmiotu określonego w tabeli wyceny jako "System endoskopowy (tor wizyjny + osprzęt) – 2 kpl." jako Komplet 1 i Komplet 2 rozumie odpowiednio SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 1 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 2 ? 
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 47
Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 1 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 2 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 (punkty od 5 do 68) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 2 (punkty od 69 do 124), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Czy Zamawiający w części 2, w punkcie 110, dopuści do zaoferowania elewator dwustronny, zagięty, ostry / tępy, o szerokości 5 mm i długości 22 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 48
Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 1 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 2 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 (punkty od 5 do 68) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 2 (punkty od 69 do 124), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Czy Zamawiający w części 2, w punkcie 111, dopuści do zaoferowania elewator dwustronny, zagięty, ostry / tępy, o szerokości 5 mm i długości 22 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 49
Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 1 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 2 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 (punkty od 5 do 68) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 2 (punkty od 69 do 124), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Czy Zamawiający w części 2, w punkcie 112, dopuści do zaoferowania elewator dwustronny, zagięty, ostry / tępy, o szerokości 5 mm i długości 22 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 50
Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 1 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 2 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 (punkty od 5 do 68) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 2 (punkty od 69 do 124), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Czy Zamawiający w części 2, w punkcie 113, dopuści do zaoferowania haczyk, zagięty o 90˚,zakończony kulką, o długości 21,5 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 51
Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 1 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 2 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 (punkty od 5 do 68) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 2 (punkty od 69 do 124), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Czy Zamawiający w części 2, w punkcie 114, dopuści do zaoferowania nóż owalny, o rozmiarach 4,5 x 3 mm, o długości 21,5 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 52
Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 1 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 2 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 (punkty od 5 do 68) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 2 (punkty od 69 do 124), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Czy Zamawiający w części 2, w punkcie 115, dopuści do zaoferowania elewator ssący z końcówka płaska 5x1,8 mm, bagnetowy, o długości 21 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 53
Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 1 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 2 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 (punkty od 5 do 68) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 2 (punkty od 69 do 124), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Czy Zamawiający w części 2, w punkcie 118, dopuści do zaoferowania rurkę ssącą, z otworem odcinającą, o średnicy 6 Fr i długości roboczej 15 cm ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 54
Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 1 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 2 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 (punkty od 5 do 68) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 2 (punkty od 69 do 124), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Czy Zamawiający w części 2, w punkcie 120, odstąpi od zaoferowania systemu filtrów fluorescencyjnych do diagnostyki fluorescencyjnej? 
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 55
Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 1 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 2 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 (punkty od 5 do 68) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 2 (punkty od 69 do 124), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Czy Zamawiający w części 2, w punkcie 121, odstąpi od zaoferowania filtra fluoroscencyjnego do zastosowania z optyką endoskopową?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 56
Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 1 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 2 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 (punkty od 5 do 68) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 2 (punkty od 69 do 124), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Czy Zamawiający w części 2, w punkcie 123, dopuści do zaoferowania kosz druciany na 1 optykę sztywną o długości roboczej do 20 cm i średnicy do 5 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 57
Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 1 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 2 
Z uwagi na fakt, że część wymagań opisanych w punkcie 2 "Wymagania minimalne" tabeli "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE" nie ma zastosowania lub nie dotyczy zakresu asortymentu opisanego w ramach SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 1 (punkty od 5 do 68) oraz SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 2 (punkty od 69 do 124), prosimy o wykreślenie zapisów, odstąpienie od wymogu potwierdzenia lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych": 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie wózka aparaturowego w pozycjach 66 i 67 będącego wyrobem modułowym, składającym się modułu głównego wózka, który podlega Dyrektywie Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych i jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. 10.107.679) oraz modułów wyposażenia wózka nie podlegających Dyrektywie Rady 93/42/EWG oraz innym Dyrektywom Nowego Podejścia, a także ustawie o wyrobach medycznych, zatem nie ma wymogu posiadania deklaracji zgodności oraz oznakowania znakiem zgodności CE? 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmodyfikuje w tym celu pkt. 65
Zamawiający informuje, iż zmianie ulega  treść §3 pkt. 4 wzoru umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„4)
Sprzęt jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie z ustawą 

z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz posiada certyfikat lub deklarację zgodności CE, jeżeli dotyczy.”

Pytanie 58
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 1 Zestaw 1: 
Z uwagi na rozbieżności asortymentowe i funkcjonalne pomiędzy wymaganiami minimalnymi/istotnymi parametrami funkcjonalnymi opisanymi w punkcie 2, a wymaganiami szczegółowymi opisanymi w punktach 6 - 82 dotyczącymi "Zestawu do endoskopii operacyjnej (FESS) – zestaw nr 1" z POZYCJA 1 prosimy o wykreślenie zapisów, dopuszczenie rozwiązań równoważnych lub rozwiązań zgodnych z wymaganiami szczegółowymi w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych/istotnych parametrów funkcjonalnych" Zestawu 1 z POZYCJI 1: 
Dot. punktu 2 - wymagania minimalne/istotne parametry funkcjonalne: "procesor video 4K - obrazowanie w rozdzielczości pełnego 4K poprzez procesor video". 
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania procesora wideo (sterownika kamery) obrazującego w rozdzielczości FULL HD, który jest zgodny z minimalnymi wymaganiami zawartymi w zakresie wymagań szczegółowych opisanych w ramach punktów "Endoskopowy, multispecjalistyczny system wizyjny umożliwiający podłączanie urządzeń wizyjnych poprzez dedykowane moduły połączone z jednostką sterującą". 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 59
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 1 Zestaw 1: 
Z uwagi na rozbieżności asortymentowe i funkcjonalne pomiędzy wymaganiami minimalnymi/istotnymi parametrami funkcjonalnymi opisanymi w punkcie 2, a wymaganiami szczegółowymi opisanymi w punktach 6 - 82 dotyczącymi "Zestawu do endoskopii operacyjnej (FESS) – zestaw nr 1" z POZYCJA 1 prosimy o wykreślenie zapisów, dopuszczenie rozwiązań równoważnych lub rozwiązań zgodnych z wymaganiami szczegółowymi w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych/istotnych parametrów funkcjonalnych" Zestawu 1 z POZYCJI 1: 
Dot. punktu 2 - wymagania minimalne/istotne parametry funkcjonalne: "procesor video 4K - lepsza wykrywalność wczesnych zmian nowotworowych realizowana za pomocą wycięcia barwy czerwonej widma światła białego przez filtr optyczny w dedykowanym źródle światła". 
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania jako rozwiązania równoważnego realizację lepszej wykrywalność wczesnych zmian nowotworowych za pomocą funkcji wycięcia barwy czerwonej widma światła białego w sposób w pełni cyfrowy przez oferowany procesor video (sterownik kamery) FULL HD zamiast przez filtr optyczny w dedykowany źródle światła. 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 60
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 1 Zestaw 1: 
Z uwagi na rozbieżności asortymentowe i funkcjonalne pomiędzy wymaganiami minimalnymi/istotnymi parametrami funkcjonalnymi opisanymi w punkcie 2, a wymaganiami szczegółowymi opisanymi w punktach 6 - 82 dotyczącymi "Zestawu do endoskopii operacyjnej (FESS) – zestaw nr 1" z POZYCJA 1 prosimy o wykreślenie zapisów, dopuszczenie rozwiązań równoważnych lub rozwiązań zgodnych z wymaganiami szczegółowymi w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych/istotnych parametrów funkcjonalnych" Zestawu 1 z POZYCJI 1: 
Dot. punktu 2 - wymagania minimalne/istotne parametry funkcjonalne: "procesor video 4K - możliwość doboru obrazowania do własnych preferencji prowadzenia diagnostyki/zabiegu poprzez możliwość dostosowania kolorów obrazu (czerwony, niebieski, chroma )". 
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania jako rozwiązania równoważnego procesora video (sterownik kamery) FULL HD, który w ramach funkcjonalność doboru obrazowania do własnych preferencji wykorzystuje tryby wizualizacji CHROMA i CLARA umożliwiające wzmocnienie kontrastu kolorów oraz redukcję różnic w jasności obrazu podczas diagnostyki/zabiegu. 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 1 Zestaw 1: 
Z uwagi na rozbieżności asortymentowe i funkcjonalne pomiędzy wymaganiami minimalnymi/istotnymi parametrami funkcjonalnymi opisanymi w punkcie 2, a wymaganiami szczegółowymi opisanymi w punktach 6 - 82 dotyczącymi "Zestawu do endoskopii operacyjnej (FESS) – zestaw nr 1" z POZYCJA 1 prosimy o wykreślenie zapisów, dopuszczenie rozwiązań równoważnych lub rozwiązań zgodnych z wymaganiami szczegółowymi w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych/istotnych parametrów funkcjonalnych" Zestawu 1 z POZYCJI 1: 
Dot. punktu 2 - wymagania minimalne/istotne parametry funkcjonalne: "procesor video 4K - zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pracy poprzez zastosowanie czułości przesłony min 2 stopniowe ( szybko/wolno) ograniczające efekt odblasku podczas zabiegu/diagnostyki". 
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania jako rozwiązania równoważnego procesora video (sterownik kamery) FULL HD, który wykorzystuje funkcję wewnętrznej, automatycznej migawki do redukcji efektu odblasku podczas zabiegu/diagnostyki lub funkcję automatycznej kontroli natężenia światła w źródle światła, które to funkcję mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu pracy. 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 62
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 1 Zestaw 1: 
Z uwagi na rozbieżności asortymentowe i funkcjonalne pomiędzy wymaganiami minimalnymi/istotnymi parametrami funkcjonalnymi opisanymi w punkcie 2, a wymaganiami szczegółowymi opisanymi w punktach 6 - 82 dotyczącymi "Zestawu do endoskopii operacyjnej (FESS) – zestaw nr 1" z POZYCJA 1 prosimy o wykreślenie zapisów, dopuszczenie rozwiązań równoważnych lub rozwiązań zgodnych z wymaganiami szczegółowymi w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych/istotnych parametrów funkcjonalnych" Zestawu 1 z POZYCJI 1: 
Dot. punktu 2 - wymagania minimalne/istotne parametry funkcjonalne: "procesor video 4K - szybka identyfikacja błędów za pomocą wyświetlania ich kodów na ekranie monitora". 
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania jako rozwiązania równoważnego procesora video (sterownik kamery) FULL HD, który wykorzystuje komunikaty tekstowe do identyfikacji ewentualnych błędów. 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 63
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 1 Zestaw 1: 
Z uwagi na rozbieżności asortymentowe i funkcjonalne pomiędzy wymaganiami minimalnymi/istotnymi parametrami funkcjonalnymi opisanymi w punkcie 2, a wymaganiami szczegółowymi opisanymi w punktach 6 - 82 dotyczącymi "Zestawu do endoskopii operacyjnej (FESS) – zestaw nr 1" z POZYCJA 1 prosimy o wykreślenie zapisów, dopuszczenie rozwiązań równoważnych lub rozwiązań zgodnych z wymaganiami szczegółowymi w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych/istotnych parametrów funkcjonalnych" Zestawu 1 z POZYCJI 1: 
Dot. punktu 2 - wymagania minimalne/istotne parametry funkcjonalne: "procesor video 4K - obsługa niezakłócająca pracy operatora poprzez wyświetlanie menu procesora na jego panelu dotykowym". 
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania jako rozwiązania równoważnego procesora video (sterownik kamery) FULL HD, który nie wykorzystuje panelu dotykowego tylko wyświetla menu procesora bezpośrednio na ekranie monitora operacyjnego, dzięki temu użytkownik ma możliwość kontroli procesora i dostęp do jego funkcji nawet w sytuacji, gdy panel urządzenia zostanie zasłonięty np. przez stół operacyjny. 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 64
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 1 Zestaw 1: 
Z uwagi na rozbieżności asortymentowe i funkcjonalne pomiędzy wymaganiami minimalnymi/istotnymi parametrami funkcjonalnymi opisanymi w punkcie 2, a wymaganiami szczegółowymi opisanymi w punktach 6 - 82 dotyczącymi "Zestawu do endoskopii operacyjnej (FESS) – zestaw nr 1" z POZYCJA 1 prosimy o wykreślenie zapisów, dopuszczenie rozwiązań równoważnych lub rozwiązań zgodnych z wymaganiami szczegółowymi w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych/istotnych parametrów funkcjonalnych" Zestawu 1 z POZYCJI 1: 
Dot. punktu 2 - wymagania minimalne/istotne parametry funkcjonalne: "źródło światła Xenon o mocy 300 Wattów - wbudowana, automatycznie włączana żarówka awaryjna w przypadku uszkodzenia lampy głównej ". 
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania jako rozwiązania równoważnego źródła światła w technologii LED, zgodnego z wymaganiami zawartymi w zakresie wymagań szczegółowych opisanych w ramach punktów "Źródło światła", które wykorzystuje diodę LED o żywotności min. 25 000 godzin, bez wbudowanej automatycznie włączanej żarówki awaryjnej. 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 65
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 1 Zestaw 1: 
Z uwagi na rozbieżności asortymentowe i funkcjonalne pomiędzy wymaganiami minimalnymi/istotnymi parametrami funkcjonalnymi opisanymi w punkcie 2, a wymaganiami szczegółowymi opisanymi w punktach 6 - 82 dotyczącymi "Zestawu do endoskopii operacyjnej (FESS) – zestaw nr 1" z POZYCJA 1 prosimy o wykreślenie zapisów, dopuszczenie rozwiązań równoważnych lub rozwiązań zgodnych z wymaganiami szczegółowymi w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych/istotnych parametrów funkcjonalnych" Zestawu 1 z POZYCJI 1: 
Dot. punktu 2 - wymagania minimalne/istotne parametry funkcjonalne: "źródło światła Xenon o mocy 300 Wattów - lepsza wykrywalność wczesnych zmian nowotworowych realizowana za pomocą wycięcia barwy czerwonej widma światła białego przez filtr optyczny. Technika filtra optycznego potwierdzona badaniami klinicznymi". 
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania jako rozwiązania równoważnego źródła światła w technologii LED, które nie wykorzystuje techniki filtra optycznego do wycięcia barwy czerwonej widma światła białego, gdyż funkcjonalność ta realizowana jest w sposób w pełni cyfrowy przez oferowany procesor video (sterownik kamery) FULL HD. 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 66
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 1 Zestaw 1: 
Z uwagi na rozbieżności asortymentowe i funkcjonalne pomiędzy wymaganiami minimalnymi/istotnymi parametrami funkcjonalnymi opisanymi w punkcie 2, a wymaganiami szczegółowymi opisanymi w punktach 6 - 82 dotyczącymi "Zestawu do endoskopii operacyjnej (FESS) – zestaw nr 1" z POZYCJA 1 prosimy o wykreślenie zapisów, dopuszczenie rozwiązań równoważnych lub rozwiązań zgodnych z wymaganiami szczegółowymi w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych/istotnych parametrów funkcjonalnych" Zestawu 1 z POZYCJI 1: 
Dot. punktu 2 - wymagania minimalne/istotne parametry funkcjonalne: "głowica kamery" i punkty 6 i 7 - Głowica kamery endoskopowej – 1 szt. 
Prośmy o dopuszczenie do zaoferowania głowicy kamery 3 CCD pracującej w standardzie FULL HD kompatybilnej z oferowanym procesorem video (sterownikiem kamery). 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 67
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 1 Zestaw 1: 
Z uwagi na rozbieżności asortymentowe i funkcjonalne pomiędzy wymaganiami minimalnymi/istotnymi parametrami funkcjonalnymi opisanymi w punkcie 2, a wymaganiami szczegółowymi opisanymi w punktach 6 - 82 dotyczącymi "Zestawu do endoskopii operacyjnej (FESS) – zestaw nr 1" z POZYCJA 1 prosimy o wykreślenie zapisów, dopuszczenie rozwiązań równoważnych lub rozwiązań zgodnych z wymaganiami szczegółowymi w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych/istotnych parametrów funkcjonalnych" Zestawu 1 z POZYCJI 1: 
Dot. punktu 2 - wymagania minimalne/istotne parametry funkcjonalne: "głowica kamery - typ ochronny BF". 
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania jako rozwiązania równoważnej głowicy kamery o wyższym typie ochrony tj. CF zamiast BF. 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 68
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 1 Zestaw 1: 
Z uwagi na rozbieżności asortymentowe i funkcjonalne pomiędzy wymaganiami minimalnymi/istotnymi parametrami funkcjonalnymi opisanymi w punkcie 2, a wymaganiami szczegółowymi opisanymi w punktach 6 - 82 dotyczącymi "Zestawu do endoskopii operacyjnej (FESS) – zestaw nr 1" z POZYCJA 1 prosimy o wykreślenie zapisów, dopuszczenie rozwiązań równoważnych lub rozwiązań zgodnych z wymaganiami szczegółowymi w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych/istotnych parametrów funkcjonalnych" Zestawu 1 z POZYCJI 1: 
Dot. punktu 2 - wymagania minimalne/istotne parametry funkcjonalne: "głowica kamery - dedykowany przycisk elektronicznej regulacji ostrości w centrum obrazu". 
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania jako rozwiązania równoważnej głowicy kamery, która do regulacji ostrości również w centrum obrazu wykorzystuje pokrętło regulacji ostrości zamiast dedykowany przycisk do elektronicznej regulacji ostrości. 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 69
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 1 Zestaw 1: 
Z uwagi na rozbieżności asortymentowe i funkcjonalne pomiędzy wymaganiami minimalnymi/istotnymi parametrami funkcjonalnymi opisanymi w punkcie 2, a wymaganiami szczegółowymi opisanymi w punktach 6 - 82 dotyczącymi "Zestawu do endoskopii operacyjnej (FESS) – zestaw nr 1" z POZYCJA 1 prosimy o wykreślenie zapisów, dopuszczenie rozwiązań równoważnych lub rozwiązań zgodnych z wymaganiami szczegółowymi w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych/istotnych parametrów funkcjonalnych" Zestawu 1 z POZYCJI 1: 
Dot. punktu 2 - wymagania minimalne/istotne parametry funkcjonalne: "monitor 4K - rozdzielczość 4096x2160 ; stosunek boków obrazu 17:9". 
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania jako rozwiązania równoważnego monitora FULL HD 3D o rozdzielczość 1920x1080 i stosunku boków obrazu 16:9, który jest zgodny z wymaganiami zawartymi w zakresie wymagań szczegółowych opisanych w ramach punktów Monitor medyczny. 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 70
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 1 Zestaw 1: 
Z uwagi na rozbieżności asortymentowe i funkcjonalne pomiędzy wymaganiami minimalnymi/istotnymi parametrami funkcjonalnymi opisanymi w punkcie 2, a wymaganiami szczegółowymi opisanymi w punktach 6 - 82 dotyczącymi "Zestawu do endoskopii operacyjnej (FESS) – zestaw nr 1" z POZYCJA 1 prosimy o wykreślenie zapisów, dopuszczenie rozwiązań równoważnych lub rozwiązań zgodnych z wymaganiami szczegółowymi w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych/istotnych parametrów funkcjonalnych" Zestawu 1 z POZYCJI 1: 
Dot. punktu 2 - wymagania minimalne/istotne parametry funkcjonalne: 
" 
• kontener do sterylizacji optyk sztywnych 
• kontener zabezpieczający optyki podczas transportu i sterylizacji 
• optyka endoskopowa 4K 
• optyka z soczewkami Extra Low Dispertion (Szkło ED) 
• kąt patrzenia 0 st. 
• autoklawowalna 
• optyka endoskopowa 4K 
• optyka z soczewkami Extra Low Dispertion (Szkło ED) 
• kąt patrzenia 30 st. 
• autoklawowalna 
• optyka endoskopowa 4K 
• optyka z soczewkami Extra Low Dispertion (Szkło ED) 
• kąt patrzenia 45 st. 
• autoklawowalna 
• optyka endoskopowa 4K 
• optyka z soczewkami Extra Low Dispertion (Szkło ED) 
• kąt patrzenia 70 st. 
• autoklawowalna 
• światłowód 
• światłowód kompatybilny z endoskopami sztywnymi jak i fiberoskopami 
• autoklawowalny 
". 
Prosimy o wykreślenie powyższych zapisów z punktu 2. "Wymagania minimalne/istotne parametry funkcjonalne", gdyż nie są one przedmiotem Zestawu 1w POZYCJI 1 i uznanie za wymagania minimalne zakresu i parametrów optyk określonych m. in. w punktach 71 - 73 wymagań szczegółowych Zestawu 1w POZYCJI 1.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wykreśla.
Pytanie 71
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 1 Zestaw 1: 
Z uwagi na rozbieżności asortymentowe i funkcjonalne pomiędzy wymaganiami minimalnymi/istotnymi parametrami funkcjonalnymi opisanymi w punkcie 2, a wymaganiami szczegółowymi opisanymi w punktach 6 - 82 dotyczącymi "Zestawu do endoskopii operacyjnej (FESS) – zestaw nr 1" z POZYCJA 1 prosimy o wykreślenie zapisów, dopuszczenie rozwiązań równoważnych lub rozwiązań zgodnych z wymaganiami szczegółowymi w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych/istotnych parametrów funkcjonalnych" Zestawu 1 z POZYCJI 1: 
Dot. punktu 2 - wymagania minimalne/istotne parametry funkcjonalne: 
" 
• system ssąco-płuczący do środoperacyjnego przemywania czoła optyki podczas otorynolaryngologicznych operacji endoskopowych 
• system pozwalający na przemywanie czoła optyki w trakcie operacji bez konieczności wyjmowania endoskopu z ciała Pacjenta 
• system wykorzystujące jednorazowe, sterylne, dreny ssąco płuczące do podłączenia do płaszcza na optykę 
• system wykorzystujące jednorazowe, sterylne, płaszcze płuczące z aluminium 
• dostępne płaszcze do optyk różnych producentów 
• dostępne płaszcze do optyk standardowych, HD i 4K 
• dostępne płaszcze do optyk 0, 30, 45, 70 stopni 
• sterowanie z przycisku nożnego 
• przełącznik nożny do systemu ssąco-płuczącego 
". 
Prosimy o wykreślenie powyższych zapisów z punktu 2. "Wymagania minimalne/istotne parametry funkcjonalne" i uznanie za wymagania minimalne zakresu i parametrów dla "Pompy do czyszczenia optyk" określonych w punktach 74 - 82 wymagań szczegółowych Zestawu 1w POZYCJI 1. 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wykreśla.
Pytanie 72
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 1 Zestaw 1: 
Z uwagi na rozbieżności asortymentowe i funkcjonalne pomiędzy wymaganiami minimalnymi/istotnymi parametrami funkcjonalnymi opisanymi w punkcie 2, a wymaganiami szczegółowymi opisanymi w punktach 6 - 82 dotyczącymi "Zestawu do endoskopii operacyjnej (FESS) – zestaw nr 1" z POZYCJA 1 prosimy o wykreślenie zapisów, dopuszczenie rozwiązań równoważnych lub rozwiązań zgodnych z wymaganiami szczegółowymi w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych/istotnych parametrów funkcjonalnych" Zestawu 1 z POZYCJI 1: 
Dot. punktu 2 - wymagania minimalne/istotne parametry funkcjonalne: 
" 
• system 
• konsola pozwalająca na podłączenie uchwytu shavera i mikrosilnika wiertarki przeznaczona do operacji w obrębie zatok przynosowych, podstawy czaszki, krtani i gardła, w tym do operacji migdałków metodą we-wnątrz-kapsułową oraz operacji otologicznych 
• shaver wyposażony w technologię bipolarną i monopolarną przekazywaną bezpośrednio do ostrzy. Moduł elek-trochirurgiczny zintegrowany w konsoli. 
• możliwość podłączenia kątnicy długiej i krótkiej, prostnicy długiej i krótkiej oraz końcówki dedykowanej do stapedotomii. 
• konsola shavera wyposażona w ekran dotykowy, wielokolorowy wyświetlający komunikaty w formie graficznej i tekstowej. 
• konsola wyposażona w gniazdo płytki biernej 
• przełącznik nożny 
• uchwyt shavera z uchwytem długopisowym 
• kosz do sterylizacji 
• kosz zabezpieczający uchwyt w czasie transportu i sterylizacji 
• urządzenie do koagulacji radiochirurgicznej, dedykowane do zabiegów otolaryngologicznych 
• cięcie tkanek o różnej strukturze. 
• elektrody do cięcia monopolarnego, np. Elektrody igłowe. 
• niewielki efekt termiczny dzięki małym wyładowaniom iskrowym. 
• funkcja optymalizujące rozpoczęcie cięcia poprzez dostarczenie dużej mocy do tkanki, dzięki czemu ułatwiona jest inicjacja iskrzenia maleje niebezpieczeństwo mechanicznego cięcia 
• funkcja zapewniająca równe i powtarzalne cięcie różnych tkanek, np. mięśni i tkanki tłuszczowej. 
• funkcja auto-stop zatrzymująca proces ablacji na podstawie mierzonej impedencji tkanki 
• sygnał dźwiękowy przebiegu i końca ablacji 
• ekran dotykowy z oznaczeniami kolorystycznymi 
• możliwość zapisania ustawień właściwych dla każdego operatora 
• możliwość zapisania ustawień właściwych dla każdego zabiegu 
• dostępne elektrody igłowe, bipolarne, dedykowane do zabiegów redukcji małżowin, leczenie bezdechów sen-nych oraz migdałków.
• włącznik nożny 
". 
Prosimy o wykreślenie powyższych zapisów z punktu 2. "Wymagania minimalne/istotne parametry funkcjonalne", gdyż powyższy "System" nie jest przedmiotem określonym w ramach wymagań szczegółowych Zestawu 1 w POZYCJI 1. 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wykreśla.
Pytanie 73
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 1 Zestaw 1: 
Z uwagi na rozbieżności asortymentowe i funkcjonalne pomiędzy wymaganiami minimalnymi/istotnymi parametrami funkcjonalnymi opisanymi w punkcie 2, a wymaganiami szczegółowymi opisanymi w punktach 6 - 82 dotyczącymi "Zestawu do endoskopii operacyjnej (FESS) – zestaw nr 1" z POZYCJA 1 prosimy o wykreślenie zapisów, dopuszczenie rozwiązań równoważnych lub rozwiązań zgodnych z wymaganiami szczegółowymi w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych/istotnych parametrów funkcjonalnych" Zestawu 1 z POZYCJI 1: 
Dot. punktu 2 - wymagania minimalne/istotne parametry funkcjonalne: 
" 
• nawigacja śródoperacyjna 
• nawigacja śródoperacyjna wykorzystująca technologię elektromagnetyczną oparta na nadajniku pola elektro-magnetycznego typu AC - prąd zmienny. 
• rejestracja manualna pointerem za pomocą punktów powierzchniowych, za pomocą punktów anatomicznych oraz automatyczna rejestracja bez użycia pointera. 
• automatyczna foto-rejestracja za pomocą dedykowanego tabletu wraz z oprogramowaniem (rejestracja bezdo-tykowa oraz bez użycia promieni rentgenowskich). 
• możliwość rozbudowy o automatyczną rejestrację za pomocą kompatybilnego, śródoperacyjnego, laryngolo-gicznego, wolumentrycznego tomografu wiązki stożkowej . Rejestracja bezdotykowa za pomocą jednego ska-nu. 
• możliwość́ śródoperacyjnej poprawy rejestracji pacjenta.  
• nawigacja przenośna umożliwiająca pracę na wielu monitorach. 
• OBSŁUGIWANE INSTRUMENTY NAWIGACYJNE 
• DICOM 3.0 lub równoważne możliwość odczytu oryginalnych danych bezpośrednio z następujących źródeł: Tomografia komputerowa (CT), Tomografia cyfrowa (DVT), Rezonans magnetyczny (MRI) 
• możliwość automatycznego łączenia (fuzji) różnych rodzajów-modalności obrazowania (np CT i MRI) 
• Wskaźnik giętki wielokrotnego użytku do chirurgii zatok oraz do rekonstrukcji plastycznej twarzy: 
• wskaźnik giętki wielokrotnego użytku do chirurgii zatok oraz do rekonstrukcji plastycznej twarzy 
• wskaźnik wielokrotnego użytku do chirurgii uszu 
• ssak giętki (ssanie i irygacja) wielokrotnego użytku 
• adapter wielokrotnego użytku umożliwiający nawigowanie innych narzędzi np.: shaver 
• lokalizator pacjenta 
". 
Prosimy o wykreślenie powyższych zapisów z punktu 2. "Wymagania minimalne/istotne parametry funkcjonalne", gdyż powyższa "Nawigacja śródoperacyjna" nie jest przedmiotem określonym w ramach wymagań szczegółowych Zestawu 1w POZYCJI 1. 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wykreśla.
Pytanie 74
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 1 Zestaw 1: 
Z uwagi na rozbieżności asortymentowe i funkcjonalne pomiędzy wymaganiami minimalnymi/istotnymi parametrami funkcjonalnymi opisanymi w punkcie 2, a wymaganiami szczegółowymi opisanymi w punktach 6 - 82 dotyczącymi "Zestawu do endoskopii operacyjnej (FESS) – zestaw nr 1" z POZYCJA 1 prosimy o wykreślenie zapisów, dopuszczenie rozwiązań równoważnych lub rozwiązań zgodnych z wymaganiami szczegółowymi w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych/istotnych parametrów funkcjonalnych" Zestawu 1 z POZYCJI 1: 
Dot. punktu 4 - Prosimy o dopuszczenie w ramach punktu 4, jako zabezpieczenia połączeń, aby przewody zasilające poszczególnych urządzeń prowadzone były w obudowie elementów wózka aparaturowego. 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 75
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 1 Zestaw 1: 
Z uwagi na rozbieżności asortymentowe i funkcjonalne pomiędzy wymaganiami minimalnymi/istotnymi parametrami funkcjonalnymi opisanymi w punkcie 2, a wymaganiami szczegółowymi opisanymi w punktach 6 - 82 dotyczącymi "Zestawu do endoskopii operacyjnej (FESS) – zestaw nr 1" z POZYCJA 1 prosimy o wykreślenie zapisów, dopuszczenie rozwiązań równoważnych lub rozwiązań zgodnych z wymaganiami szczegółowymi w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych/istotnych parametrów funkcjonalnych" Zestawu 1 z POZYCJI 1: 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiający o wskazanie ilości opisanego przedmiotu zamówienia w części 5, w punkcie 104?
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla punkt 104.
Pytanie 76
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 1 Zestaw 1: 
Z uwagi na rozbieżności asortymentowe i funkcjonalne pomiędzy wymaganiami minimalnymi/istotnymi parametrami funkcjonalnymi opisanymi w punkcie 2, a wymaganiami szczegółowymi opisanymi w punktach 6 - 82 dotyczącymi "Zestawu do endoskopii operacyjnej (FESS) – zestaw nr 1" z POZYCJA 1 prosimy o wykreślenie zapisów, dopuszczenie rozwiązań równoważnych lub rozwiązań zgodnych z wymaganiami szczegółowymi w następujących punktach punktu 2. "Wymagań minimalnych/istotnych parametrów funkcjonalnych" Zestawu 1 z POZYCJI 1: 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiający o wskazanie ilości opisanego przedmiotu zamówienia w części 5, w punkcie 105? 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla punkt 105.
Pytanie 77
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 2 - zestaw do endoskopii operacyjnej zatok:
W związku z tym, że zakres wymogów szczegółowych opisanych w punktach od 110 do 417 może sugerować, że POZYCJA 2 dotyczy przede wszystkim narzędzi, prosimy o wyjaśnienie, czy zapisy zawarte w punktach 107 i 109 POZYCJI 2 nie są omyłką pisarską ? Jeżeli tak to, czy, Zamawiający w punkcie 109 miał na myśli współpracę z torem wizyjnym opisanym w ramach POZYCJI 1? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w punkcie 109 miał na myśli współpracę z torem wizyjnym opisanym w ramach POZYCJI 1 (wymagany jest zatem jeden tor wizyjny współpracujący z kompletem osprzętu opisanym w tej części). W pkt. 107, należy jedynie podać ponownie ostateczną konfigurację toru wizyjnego opisanego w POZYCJI 1. W punkcie 107 Zamawiający zmienia warunek „tak” na „podać” – punkt ma charakter wyłącznie informacyjny, nie graniczny.
Pytanie 78
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 2 - zestaw do endoskopii operacyjnej zatok:

 Czy Zamawiający w części 5, w punkcie 173, dopuści do zaoferowania elewator dwustronny, zagięty, ostry / tępy, o szerokości 5 mm, długości 22 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 79
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 2 - zestaw do endoskopii operacyjnej zatok:

Czy Zamawiający w części 5, w punkcie 174, dopuści do zaoferowania elewator dwustronny, zagięty, ostry / tępy, o szerokości 5 mm, długości 22 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 80
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 2 - zestaw do endoskopii operacyjnej zatok:

Czy Zamawiający w części 5, w punkcie 175, dopuści do zaoferowania elewator dwustronny, zagięty, ostry / tępy, o szerokości 5 mm, długości 22 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 81
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 2 - zestaw do endoskopii operacyjnej zatok:

Czy Zamawiający w części 5, w punkcie 176, dopuści do zaoferowania elewator dwustronny, zagięty, ostry / tępy, o szerokości 5 mm, długości 22 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 82
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 2 - zestaw do endoskopii operacyjnej zatok:

Czy Zamawiający w części 5, w punkcie 181, dopuści do zaoferowania nóż sierpowaty, lekko zakrzywiony, uchwyt okrągły, dł. 21,5 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 83
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 2 - zestaw do endoskopii operacyjnej zatok:

Czy Zamawiający w części 5, w punkcie 182, dopuści do zaoferowania nóż sierpowaty, lekko zakrzywiony, uchwyt okrągły, dł. 21,5 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 84
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 2 - zestaw do endoskopii operacyjnej zatok:

Czy Zamawiający w części 5, w punkcie 183, dopuści do zaoferowania elewatorium ssące, koniec zagięty 30˚, średnica ostrza 10 mm, długość robocza 25 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 85
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 2 - zestaw do endoskopii operacyjnej zatok:

Czy Zamawiający w części 5, w punkcie 184, dopuści do zaoferowania elewatorium ssące, koniec zagięty 30˚, średnica ostrza 10 mm, długość robocza 25 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 86
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 2 - zestaw do endoskopii operacyjnej zatok:

Czy Zamawiający w części 5, w punkcie 185, dopuści do zaoferowania elewator ssący, bagnetowy; tępy, koniec płaski 3 x 1,8 mm, boczny otwór ssący, o długości 21 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 87
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 2 - zestaw do endoskopii operacyjnej zatok:

Czy Zamawiający w części 5, w punkcie 186, dopuści do zaoferowania elewator ssący, bagnetowy; tępy, koniec płaski 5 x 1,8 mm, boczny otwór ssący, o długości 21 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 88
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 2 - zestaw do endoskopii operacyjnej zatok:

Oferent zwraca się z prośbą do Zamawiający o wskazanie ilości opisanego przedmiotu zamówienia w części 5, w punkcie 229. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga 1 szt.
Pytanie 89
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 2 - zestaw do endoskopii operacyjnej zatok:

Czy Zamawiający w części 5, w punkcie 230, dopuści do zaoferowania elewator dwustronny, zagięty, ostry / tępy, o szerokości 5 mm, długości 22 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 90
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 2 - zestaw do endoskopii operacyjnej zatok:

Czy Zamawiający w części 5, w punkcie 231, dopuści do zaoferowania elewator dwustronny, zagięty, ostry / tępy, o szerokości 5 mm, długości 22 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 91
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 2 - zestaw do endoskopii operacyjnej zatok:

Czy Zamawiający w części 5, w punkcie 232, dopuści do zaoferowania elewator dwustronny, zagięty, ostry / tępy, o szerokości 5 mm, długości 22 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 92
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 2 - zestaw do endoskopii operacyjnej zatok:

Czy Zamawiający w części 5, w punkcie 239, dopuści do zaoferowania nóż okrągły, zagięty 30°, uchwyt okrągły, 2,1 x 2,5 mm, dł. 21,5 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 93
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 2 - zestaw do endoskopii operacyjnej zatok:

Czy Zamawiający w części 5, w punkcie 240, dopuści do zaoferowania nóż sierpowaty, lekko zakrzywiony, uchwyt okrągły, dł. 21,5 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 94
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 2 - zestaw do endoskopii operacyjnej zatok:

Czy Zamawiający w części 5, w punkcie 241, dopuści do zaoferowania nóż sierpowaty, lekko zakrzywiony, uchwyt okrągły, dł. 21,5 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 95
Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 2 - zestaw do endoskopii operacyjnej zatok:

Czy Zamawiający w części 5, w punkcie 242, dopuści do zaoferowania nóż owalny, o rozmiarach 4,5 x 3 mm, o długości 21,5 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 96

Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 2 - zestaw do endoskopii operacyjnej zatok:

Oferent zwraca się z prośbą do Zamawiający o wyjaśnienie opisu przedmiotu zamówienia w części 5, w punkcie 295. 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ten punkt.
Pytanie 97

Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 2 - zestaw do endoskopii operacyjnej zatok:

Czy Zamawiający w części 5, w punkcie 307, dopuści do zaoferowania nożyczki, proste, długość robocza 18 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 98

Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 2 - zestaw do endoskopii operacyjnej zatok:

Czy Zamawiający w części 5, w punkcie 307, dopuści do zaoferowania nożyczki, zakrzywione do góry 45°, delikatne, obrotowe 360°, dł. rob. 18 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 99

Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania do POZYCJA 2 - zestaw do endoskopii operacyjnej zatok:

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający omyłkowo wpisał w dwóch miejscach ten sam zestaw do ezofagoskopii? Zestaw do ezofagoskopii znajduje się w pkt. 83-105 oraz to samo znajduje się w pkt. 396- 417. Jeżeli tak , prosimy o wykreślenie jednego zestawu. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza omyłkę i wykreśla pkt. 83-105.
Pytanie 100

Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania dotyczące stawek VAT
Dotyczy pkt. 38. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie „W zestawie Okulary 3D – 5 szt. oraz nakładki na okulary korekcyjne 3D – 2 szt.”, który nie są wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych? 
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 101

Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania dotyczące stawek VAT

Dot. pkt. 70. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie „Pokrowiec do osłony egzoskopu podczas przechowywania – 1 szt.”, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych? 
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 102

Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania dotyczące stawek VAT

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie wózka aparaturowego w pozycjach 51,52 i 53 będącego wyrobem modułowym, składającym się modułu głównego wózka, który podlega Dyrektywie Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych i jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. 10.107.679) oraz modułów wyposażenia wózka nie podlegających Dyrektywie Rady 93/42/EWG oraz innym Dyrektywom Nowego Podejścia, a także ustawie o wyrobach medycznych, zatem nie ma wymogu posiadania deklaracji zgodności oraz oznakowania znakiem zgodności CE? 
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 103

Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Pytania dotyczące stawek VAT

Dot. pkt. 75 i 155 . Czy Zamawiający zaakceptuje oprogramowanie do przemywania obiektywu optyki w wyspecyfikowanej pompie o stawce VAT 23%? 
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 104

Pytania dotyczące wzoru umowy 
Dot. § 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poinformowania Szpitala Uniwersyteckiego o planowanym terminie dostawy Sprzętu na adres e-mail osoby wskazanej w § 18 ust. 1 lit. b) na 2 dni robocze przed planowaną datą dostawy? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację. 
Zamawiający informuje, iż zmianie ulega treść § 6 ust. 2 wzoru umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Szpitala Uniwersyteckiego 
o planowanym terminie dostawy Sprzętu na adres e-mail osoby wskazanej w § 18 ust. 1 lit. b) na 2 Dni robocze przed planowaną datą dostawy.”
Pytanie 105

Pytania dotyczące wzoru umowy 

Dot. § 11 pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu naprawy do 20 dni roboczych? 
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 106

Pytania dotyczące wzoru umowy
Dot. § 10 pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pełnej dokumentacji obsługi bez serwisowej, która jest dedykowana dla autoryzowanego serwisu po uprzednich szkoleniach u producenta? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 107

Pytania dotyczące wzoru umowy 
Dot. § 14 pkt. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Wzoru umowy w zakresie Kary umowne na następujące brzmienie: 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Szpitalowi Uniwersytec-kiemu następujące kary umowne: 
b) za nieterminowe wykonanie dostawy Sprzętu do Obiektu i uruchomienia Sprzętu w wysokości 2.000 zł (słow-nie: dwa tysiące złotych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (w odniesieniu do części, której dotyczy naruszenie), 
c) za nieterminowe uruchomienie Sprzętu – w wysokości 1.000 zł słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy rozpo-częty dzień zwłoki (w odniesieniu do części, której dotyczy naruszenie), 
d) za nieterminową naprawę Sprzętu, wymianę Sprzętu lub wymianę części Sprzętu - w wysokości 500 zł (słow-nie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki (w odniesieniu do części, której dotyczy naruszenie), 
e) w przypadku nie stawienia się na miejsce awarii, usterki lub uszkodzenia w terminach wynikających z Umowy - w wysokości 50 złotych, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia (w odniesieniu do części, której dotyczy naru-szenie), 
f) w przypadku nie przeprowadzenia Szkolenia – w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy typ szkolenia (w odniesieniu do części, której dotyczy naruszenie)? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 108

Pytania dotyczące wzoru umowy 
Dot. § 19 pkt. 1. Prosimy o informację, na jakim etapie znajduje się wniosek Zmawiającego o dofinansowanie na realizację Projektu?
Odpowiedź „Zamawiający wyjaśnia, iż 14 listopada 2018 r. została podpisana przez SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie (Beneficjent) z Zarządem Województwa Małopolskiego (Instytucja Zarządzająca RPO WM) umowa o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu „Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie , do której jednym z załączników jest wniosek o dofinansowanie.”

Pytanie 108a

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i jednocześnie wyjaśnia, iż zapisy dotyczące gwarancji nie obejmują materiałów eksploatacyjnych, materiałów jednorazowego użytku których zużycie następuje na skutek ich eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem. Zamawiający zastrzega,  że w/w zapisy będą miały zastosowanie do w/w elementów w szczególności w przypadku kiedy ich wymiana lub naprawa będzie konieczna ze względu na wadę, usterkę, która nie była wynikiem prawidłowej eksploatacji bądź była wynikiem wady Sprzętu.
Pytanie 109

Czy pod pojęciem komplet z punktu 28-32 załącznika nr 1a – część 1 do SIWZ Zamawiający oczekuje dostawy 2 kompletów optyk z których każdy składa się z 8 optyk i 4 światłowodów? 

Odpowiedź: Tak, powinny to być wielokrotności dla dwóch kompletów, czyli łącznie: 8 szt. optyk w pkt. 29; 8 szt. optyk w pkt. 30 oraz 8 szt. światłowodów w pkt. 32.
Pytanie 110

Czy pod pojęciem komplet z punktu 33-37 załącznika nr 1a – część 1 do SIWZ Zamawiający oczekuje dostawy 2 kompletów optyk z których każdy składa się z 4 optyk i 2 światłowodów? 
Odpowiedź: Tak, powinny to być wielokrotności dla dwóch kompletów, czyli łącznie: 4 szt. optyk w pkt. 34; 4 szt. optyk w pkt. 35 oraz 4 szt. światłowodów w pkt. 37
Pytanie 111

Czy Zamawiający dopuści robotyczny pozycjoner optyki opisany w punkcie 378 i 445 załącznika nr 1a – część 1 sterowany za pomocą sterylizowalnego jojsticka instalowanego na dowolnym narzędziu laparoskopowym bez sterowania głosowego? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 112

Proszę o potwierdzenie, że warunek kompatybilności z posiadanym sprzętem w punkcie 495 załącznika 1a – część 1 do SIWZ dotyczy systemu EndoAlpha i zgodnie z punktem 496 jest warunkiem nie obligatoryjnym a punktowanym. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, jest to parametr wyłącznie punktowany.
Zamawiający modyfikuje punkt 6.5.1.3 Specyfikacji, który otrzymuje brzmienie:

6.5.1.3.
 Dotyczy części 1, 2, 3, 4, 5: Oświadczenie Producenta systemu sal zintegrowanych EndoAlpha potwierdzające kompatybilność oferowanych urządzeń – jeżeli dotyczy.

Pytanie 113

Czy Zamawiający dopuści robotyczny pozycjoner optyki załącznika nr 1a – część 1 sterowany za pomocą sterylizowalnego jojsticka instalowanego na dowolnym narzędziu laparoskopowym bez sterowania głosowego? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 114

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie instrukcji obsługi i ewentualnych kodów serwisowych umożliwiających podstawową diagnostykę i naprawy oferowanych urządzeń? 
Odpowiedź: tak. Zamawiający dopuści w pkt. 13 warunków gwarancji i serwisu
Zamawiający informuje, iż zmianie uległa treść § 10 ust. 2 wzoru umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Wraz z podpisaniem Protokołu Uruchomienia Sprzętu, Wykonawca dostarczy Szpitalowi Uniwersyteckiemu, następujące elementy Dokumentacji Wykonawcy: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej oraz dokumentację serwisową lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Szpitala Uniwersyteckiego, które zapewnią co najmniej podstawową diagnostykę Sprzętu, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji etc.”

Pytanie 115

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie dokumentacji i/lub oprogramowania serwisowego umożliwiającego podstawową diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc. Pełna diagnostyka często wymaga specjalistycznego sprzętu który dostępny jest w serwisach producenckich. 
Odpowiedź: tak . Zamawiający dopuści w pkt. 13 warunków gwarancji i serwisu
Zamawiający informuje, iż zmianie uległa treść § 10 ust. 2 wzoru umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Wraz z podpisaniem Protokołu Uruchomienia Sprzętu, Wykonawca dostarczy Szpitalowi Uniwersyteckiemu, następujące elementy Dokumentacji Wykonawcy: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej oraz dokumentację serwisową lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Szpitala Uniwersyteckiego, które zapewnią co najmniej podstawową diagnostykę Sprzętu, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji etc.”

Pytanie 116

Czy w przypadku dodatkowych elementów składowych jak np. wózki Zamawiający dopuszcza zaoferowanie części wyposażenia nie będącego wyrobem medycznym i objętych stawką VAT 23%? 

Odpowiedź: Tak.
Pytanie 117

Dotyczy punktu 6.5.1.1 SIWZ. Prosimy o dopuszczenie dostarczenia materiałów firmowych – np. foldery, katalogi, karty charakterystyki, instrukcja lub wyciąg z instrukcji, dokumentacja techniczna, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta lub dystrybutora – potwierdzających, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzających wszystkie oferowane parametry. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Zamawiający modyfikuje punkt 6.5.1.1 Specyfikacji, który otrzymuje brzmienie:

6.5.1.1. Materiały firmowe – np. foldery, katalogi, karty charakterystyki, instrukcja lub wyciąg z instrukcji, dokumentacja techniczna, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta lub dystrybutora lub wykonawcy – potwierdzające, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzające wszystkie oferowane parametry.

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem części zamówienia i punktu z załącznika nr 1a do specyfikacji, w którym został opisany potwierdzony parametr.

Pytanie 118

Dotyczy części 1 i 4
Załącznik 1a Warunki gwarancji i serwisu Część pkt 2: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie min. 8–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 119

Dotyczy części 1 i 4

Załącznik 1a Warunki gwarancji i serwisu pkt 5 oraz projekt umowy paragraf 11 pkt 6: Z uwagi na czas transportu sprzętu do siedziby autoryzowanego serwisu Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie okresu naprawy do 15 dni roboczych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 120

Dotyczy części 1 i 4
Załącznik 1a Warunki gwarancji i serwisu pkt 12 oraz 13 a także wzór umowy paragraf 5 pkt 3 i paragraf 10 pkt 2 i 3. Ze względu na złożoność oferowanych urządzeń oraz konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości w procedurach medycznych a także bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa pacjentów, pełne czynności diagnostyczne i serwisowe muszą być prowadzone przez wykwalifikowanych inżynierów serwisu, szkolonych regularnie w ośrodkach szkoleniowych producenta w zakresie oferowanych urządzeń i są opisane w pełnej instrukcji serwisowej urządzenia. Ponad to, regułą jest, że pełna dokumentacja serwisowa zawiera też dane zastrzeżone do wyłącznego użytku producenta aparatu czy też wykwalifikowanego personelu serwisowego i w związku z tym nie jest możliwa do udostępniania osobom trzecim. Czy w związku z powyższym Zamawiający w miejsce wymogu pozbawienia urządzeń kodów serwisowych i udostępnienia dokumentacji i lub oprogramowania serwisowego zgodzi się na dostarczenie dokumentacji serwisowej lub obsługowej zapewniającej podstawową diagnostykę urządzenia oraz wykonywanie drobnych napraw w zakresie opisanym w tej dokumentacji. 
Odpowiedź: Tak.
Zamawiający informuje, iż w zakresie części 1 i 4 § 10 ust. 3 wzoru umowy otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
„Wykonawca oświadcza, iż Sprzęt jest lub zostanie przez Wykonawcę pozbawiony wszelkich zabezpieczeń, w tym w szczególności haseł, kodów serwisowych, blokad serwisowych, które po upływie  gwarancji utrudniałyby Szpitalowi Uniwersyteckiemu dostęp m.in. do opcji serwisowych lub napraw Sprzętu przez inny niż Wykonawca podmiot lub wykonawca dostarczy dokumentację serwisową lub obsługową zapewniającą podstawową diagnostykę urządzenia oraz wykonywanie drobnych napraw w zakresie opisanym w dokumentacji
”

Pytanie 121

Dotyczy części 1 i 4

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – załącznik 1a, zapisy umowy paragraf 3 pkt 4, wymogi SIWZ pkt 3.5 oraz pkt 6.5.1.2, Czy w związku z faktem, że przedmiotem zamówienia jest zestawienie sprzętu w ramach, którego jego niektóre elementy w postaci wózek jezdny do montażu monitora z okablowaniem niezbędnym do uruchomienia Punkt 27, załącznik 1a, część 1 (stawka VAT 23%) – Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia zapisu pkt 3.5 SIWZ oraz w umowie np. na następujący: „Jeśli oferowany sprzęt jest wyrobem medycznym musi być dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych? W związku z powyższym cena brutto w tabeli cenowej będzie zawierała dwie stawki VAT. 

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza z wymogu, że oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych: wózki jezdne i ich wyposażenie opisane w części 1 pkt. 179-182 i 297-300 oraz w cz. 4 pkt. 127-130. 
Pytanie 122

Dotyczy części 1 i 4

Projekt umowy paragraf 11 pkt 5 Prosimy Zamawiającego o potraktowanie niedzieli jako dnia ustawowo wolnego od pracy, zgodnie z zapisami art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r o dniach wolnych od pracy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację i jednocześnie informuje, iż zmianie uległa treść § 11 ust. 5 wzoru umowy, który otrzymał nowe następujące brzmienie:

„Wykonawca gwarantuje dostępność i realizację serwisu gwarancyjnego 24 godziny na dobę od poniedziałku do soboty, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy określonych w art. 1 pkt 1 lit. a-m ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. ”
Pytanie 123

Dotyczy części 1 i 4
Projekt umowy paragraf 11 pkt 9 Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu na następujący: „(…) w przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tej samej usterki sprzętu Wykonawca (…)”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 124

Dotyczy części 1 i 4
Projekt umowy paragraf 12 pkt 2 Czy Zamawiający pod pojęciem „koszt ubezpieczenia” rozumie ubezpieczenie sprzętu na czas instalacji i transportu do/z serwisu? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż Sprzęt winien być ubezpieczony na czas transportu. Zamawiający nie wymaga ubezpieczenia Sprzętu na czas transportu do/z serwisu.  
Pytanie 125

Dotyczy części 1 i 4
Projekt umowy paragraf 14 pkt 1d Zgodnie z wymogiem dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy przekraczającej 5 dni roboczych o min identycznych parametrach lub lepszy, prosimy Zamawiającego o odstąpienie od naliczania kar umownych? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. / Zamawiający dokonuje modyfikacji § 11 ust. 6 i § 14 ust. 1 lit. d) wzoru umowy
Nowe brzmienie § 11 ust. 6 wzoru umowy: 

„Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy Sprzętu do 2 dni roboczych od momentu wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7. Jako „podjęta naprawa” liczy się obecność uprawnionego pracownika Wykonawcy przy uszkodzonym Sprzęcie, z zastrzeżeniem, iż Szpital Uniwersytecki dopuszcza, a Wykonawca zobowiązuje się zapewnić możliwość zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu. Czas zakończenia naprawy będzie wynosił do 10 dni roboczych od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7. W przypadku naprawy Sprzętu trwającej dłuższej niż 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Szpitalowi Uniwersyteckiemu w tym terminie Sprzętu zastępczego o parametrach takich samych lub lepszych niż Sprzęt będący przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem, że naprawa w przypadku dostarczenia Sprzętu zastępczego nie może trwać dłużej niż 30 dni od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7.”

Nowe brzmienie § 14 ust. 1 lit. d) wzoru umowy: 

„za nieterminową naprawę Sprzętu, wymianę Sprzętu lub wymianę części Sprzętu - w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy dzień zwłoki (w odniesieniu do części, której dotyczy naruszenie) chyba że Wykonawca dostarczy na czas naprawy lub przedłużającej się naprawy sprzęt zastępczy, o którym mowa w § 11 ust. 6”

Pytanie 126

Dotyczy części 1 i 4
Dot. Załącznika nr 1a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie klasy wyrobu na etapie wezwania do dokumentów? 
Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest podać klasę wyrobu medycznego na pierwszej stronie załącznika nr 1a stanowiącego ofertę, nie jest możliwe podanie klasy na etapie wezwania do złożenia dokumentów.
Pytanie 127

Dotyczy części 1 i 4
dotyczy zapisów umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do umowy) - pytanie do § 2 ust. 2 i 3:

Czy na podstawie niniejszej umowy Zamawiający przewiduje przetwarzanie danych wrażliwych tj. danych pacjentów (stan zdrowia, wyniki badań itp.)? 

Jeżeli będą przekazywane dane pacjenta prosimy o doprecyzowanie tego faktu w załączniku nr 2 do umowy w pkt. 3. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych dotyczących pacjentów w związku z realizacją przedmiotu umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dla uniknięcia wątpliwości zmianie ulegają § 2 ust. 2 i ust. 3 wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3 do wzoru umowy), które otrzymują następujące brzmienie:

2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową Powierzenia, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”), oraz krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych, a także innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dane będą przetwarzane.

3. Administrator Danych, na podstawie art. 28 RODO powierza Podmiotowi Przetwarzającemu do przetwarzania, a Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy Głównej oraz przez okres obowiązywania Umowy Głównej.
Pytanie 128

Dotyczy części 1 i 4
dotyczy zapisów umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do umowy) - pytanie do § 4 ust. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu zgłoszenia naruszenia z 24 h do 36h ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że § 4 ust. 5 wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3 do wzoru umowy) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

5. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 36 godzin od jego wystąpienia, zawiadomić Administratora Danych o wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy Powierzenia, zgodnie z art. 33 RODO. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest zgłosić drogą mailową pod adres: dane.osobowe@su.krakow.pl.
Pytanie 129

Dotyczy części 1 i 4
dotyczy zapisów umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do umowy) - pytanie do § 4 ust. 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do zapisu zastrzeżenia, że udostępnienie informacji i dokumentów o których mowa w przedmiotowym ustępie nastąpi wyłącznie w zakresie w jakim dotyczą one powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie § 4 ust. 8 umowy powierzenia przetwarzania danych Podmiot przetwarzający będzie zobowiązany do dostarczania wyjaśnień, dokumentów i zapisów dotyczących wyłącznie przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego do przetwarzania na podstawie niniejszej umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dla uniknięcia wątpliwości zmianie ulega § 4 ust. 8 wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3 do wzoru umowy), który otrzymuje następujące brzmienie:

8. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia Administratorowi Danych wszelkiej niezbędnej pomocy podczas kontroli organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się w szczególności do udostępnienia dokumentów i zapisów, umożliwienia wglądu w informacje przechowywane na nośnikach danych i w systemach informatycznych oraz udzielania Administratorowi Danych stosownych do przedmiotu kontroli wyjaśnień - w zakresie dotyczącym danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie Umowy Powierzenia.
Pytanie 130

Dotyczy części 1 i 4
dotyczy zapisów umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do umowy) - pytanie do § 4 ust. 9 

Czy Zamawiający może określić maksymalny termin wykonania czynności, o których mowa w ustępie 8 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 131

Dotyczy części 1 i 4
dotyczy zapisów umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do umowy) - pytanie do § 5 ust. 1 pkt. b) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby audytor, o którym mowa w przedmiotowym pkt. podpisał oświadczenie o zachowaniu poufności ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 132

Dotyczy części 1 i 4
Pyt. 15 dotyczy zapisów umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do umowy) - pytanie do § 5 ust. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie poprzez „… a także zostały wcześniej przekazane do zapoznania w postaci sprawozdania z przeprowadzonej kontroli z możliwością zgłaszania zastrzeżeń (wyrażenia własnego stanowiska) przez Podmiot przetwarzający.”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 133

Dotyczy części 1 i 4
dotyczy zapisów umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do umowy) - pytanie do § 7 ust. 1 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu poprzez wskazanie, że przedmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność wynikającą tylko i wyłącznie przetwarzania danych osobowych? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 7 ust. 1 wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3 do wzoru umowy), który otrzymuje następujące brzmienie:

1.
Podmiot Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez osobę, której dane dotyczą lub Administratora Danych w wyniku przetwarzania danych osobowych w sposób niezgodny z zapisami niniejszej Umowy Powierzenia, RODO oraz krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych, a także innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dane będą przetwarzane, w tym w szczególności za niezgodne z treścią Umowy Powierzenia udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych.
Pytanie 134

Dotyczy części 1 i 4
Dot. Załącznika nr 1a Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności podania klas wyrobów medycznych na etapie składania ofert i wyrazi zgodę na ich określenie na etapie wezwania poprzez złożenie deklaracji zgodności z oznaczeniem klasy lub w przypadku braku określenie klasy w dokumencie dopuszczającym poprzez oświadczenie wykonawcy? 
Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest podać klasę wyrobu medycznego na pierwszej stronie załącznika nr 1a stanowiącego ofertę, nie jest możliwe podanie klasy na etapie wezwania do złożenia dokumentów.
Pytanie 135

Pytania do przedmiotu zamówienia - Część 1 

pkt 3 ppkt 5, załącznik 1a, część 1, 

Czy Zamawiający w miejsce „funkcji redukcji szumów trójwymiarową…” dopuści zaoferowanie automatycznego wzmocnienia obrazu AGC z opcją regulacji - funkcja elektronicznego rozjaśnienia obrazu endoskopowego z redukcją szumu (6dB-18dB) jako rozwiązanie równoważne? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykreśla ten wymóg w zakresie pkt 2, więc opisane rozwiązanie może być zaoferowane.
Pytanie 136

Pytania do przedmiotu zamówienia - Część 1 

pkt 3 ppkt 6, załącznik 1a, część 1 

Czy Zamawiający dopuści możliwość podłączenia zewnętrznego źródła obrazu jak np. z endoskopowego procesora ultrasonograficznego i wyświetlenia go jednocześnie z obrazem endoskopowym na monitorze, realizowaną poprzez posiadany w NSSU system integracji sal operacyjnych? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykreśla ten wymóg w zakresie pkt 2, więc opisane rozwiązanie może być zaoferowane. 
Pytanie 137

Pytania do przedmiotu zamówienia - Część 1 

pkt 3, ppkt 7, załącznik 1a, część 1 

Czy Zamawiający dopuści możliwość podłączenia głowicy kamery HD do endoskopów sztywnych z uwagi na obecne standardy obrazowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zakresie pkt 2. 
Pytanie 138

Pytania do przedmiotu zamówienia - Część 1 

pkt 3, ppkt 12 , załącznik 1a, część 1 

Czy Zamawiający dopuści możliwość automatycznego wyostrzenia obrazu w trakcie badania bez podziału na poziomy? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zakresie pkt 2. 
Pytanie 139

Pytania do przedmiotu zamówienia - Część 1 

pkt 3, ppkt 13 oraz 14, załącznik 1a, część 1 

Czy Zamawiający dopuści możliwość podłączania różnych typów endoskopów do procesora przy zachowaniu standardowego przyłącza kompatybilnego z oferowanym procesorem bez konieczności stosowania konwertera złącz? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zakresie pkt 2. 
Pytanie 140

Pytania do przedmiotu zamówienia - Część 1 

pkt 3, ppkt 18, załącznik 1a, część 1 

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostępnego trybu oświetlenia transiluminacyjnego, pozwalającego na łatwe wytwarzanie gastrostromii endoskopowej? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykreśla ten wymóg w zakresie pkt 2.
Pytanie 141

Pytania do przedmiotu zamówienia - Część 1 

pkt 3 ppkt 20, załącznik 1a, część 1 

Prosimy o odstąpienie od wymogu zintegrowanej pompy powietrzna, z regulacją przepływu poprzez przycisków na froncie urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykreśla ten wymóg w zakresie pkt 2. 
Pytanie 142

Pytania do przedmiotu zamówienia - Część 1 

pkt 3, ppkt 23, załącznik 1a, część 1 

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne do całości wymogu nr 23- funkcję PIP oraz POP na wejściu monitora lub realizowaną poprzez posiadany w NSSU system integracji sal operacyjnych? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zakresie pkt 2. 
Pytanie 143

Pytania do przedmiotu zamówienia - Część 1 

pkt 3, ppkt 25, załącznik 1a, część 1 

Czy Zamawiający dopuści wózek endoskopowy ze zintegrowaną półką na insuflator CO2? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zakresie pkt 2. 
Pytanie 144

Pytania do przedmiotu zamówienia - Część 1 

pkt 3, ppkt 33, załącznik 1a, część 1 

Prosimy o rezygnację z wymogu oferowania zaworu CO2/woda. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykreśla ten wymóg w zakresie pkt 2. 
Pytanie 145

Pytania do przedmiotu zamówienia - Część 1 
pkt 3, ppkt 32-41, załącznik 1a, część 1 

Prosimy o odstąpienie wymogu oferowania insuflatora dwutlenku węgla spełniającego wymagania minimalne w punktach 32-36 oraz pompy płuczącej z parametrami minimalnymiw punktach 38-41, z uwagi na odmienne zastosowanie sprzętu tzn. do zabiegów w pracowni endoskopii. W to miejsce prosimy o możliwość zaoferowania insuflatora laparoskopowego spełniającego parametry 55-60 oraz pompy laparoskopowej - parametr 70. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykreśla te wymogi. 
Pytanie 146

Pytania do przedmiotu zamówienia - Część 1 
pkt 4, zał 1a część 1 

Czy Zamawiający poprzez zabezpieczenie połączeń mechanicznych okablowania wież z panelami zasilającymi dopuści sposób zamocowania wtyku zmniejszającego ryzyko przypadkowego rozłączenia 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 147

Pytania do przedmiotu zamówienia - Część 1 
pkt 24-30 zał 1a, część 1 

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zaoferowania wózka do zestawu w przypadku zaoferowania zestawu z możliwością montażu na kolumnie – zgodnie z pkt 73
Odpowiedź: tak, zamawiający dopuszcza w pkt. 24
Pytanie 148
Pytania do przedmiotu zamówienia - Część 4 
pkt 3 ppkt 5, załącznik 1a, część 4, pozycja 1 i 2 

Czy Zamawiający w miejsce „funkcji redukcji szumów trójwymiarową…” dopuści zaoferowanie automatycznego wzmocnienia obrazu AGC z opcją regulacji - funkcja elektronicznego rozjaśnienia obrazu endoskopowego z redukcją szumu (6dB-18dB) jako rozwiązanie równoważne? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 149
Pytania do przedmiotu zamówienia - Część 4 
pkt 3 ppkt 6, załącznik 1a, część 4, pozycja 1 i 2 

Czy Zamawiający dopuści możliwość podłączenia zewnętrznego źródła obrazu jak np. z endoskopowego procesora ultrasonograficznego i wyświetlenia go jednocześnie z obrazem endoskopowym na monitorze, realizowaną poprzez posiadany w NSSU system integracji sal operacyjnych? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 150

Pytania do przedmiotu zamówienia - Część 4 

pkt 3, ppkt 7, załącznik 1a, część 4, pozycja 1 i 2 

Czy Zamawiający dopuści możliwość podłączenia głowicy kamery HD do endoskopów sztywnych z uwagi na obecne standardy obrazowania? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 151
Pytania do przedmiotu zamówienia - Część 4 
pkt 3, ppkt 12 , załącznik 1a, część 4, pozycja 1 i 2 

Czy Zamawiający dopuści możliwość automatycznego wyostrzenia obrazu w trakcie badania bez podziału na poziomy? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 152

Pytania do przedmiotu zamówienia - Część 4 

pkt 3, ppkt 13 oraz 14, załącznik 1a, część 4, pozycja 1 i 2 

Czy Zamawiający dopuści możliwość podłączania różnych typów endoskopów do procesora przy zachowaniu standardowego przyłącza kompatybilnego z oferowanym procesorem bez konieczności stosowania konwertera złącz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 153
Pytania do przedmiotu zamówienia - Część 4 
pkt 3, ppkt 18, załącznik 1a, część 4, pozycja 1 i 2 

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostępnego trybu oświetlenia transiluminacyjnego, pozwalającego na łatwe wytwarzanie gastrostromii endoskopowej? 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ten wymóg.
Pytanie 154
Pytania do przedmiotu zamówienia - Część 4 
pkt 3 ppkt 20, załącznik 1a, część 4, pozycja 1 i 2 

Prosimy o odstąpienie od wymogu zintegrowanej pompy powietrzna, z regulacją przepływu poprzez przycisków na froncie urządzenia
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ten wymóg.

Pytanie 155
Pytania do przedmiotu zamówienia - Część 4 
pkt 3, ppkt 23, załącznik 1a, część 4, pozycja 1 i 2 

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne do całości wymogu nr 23- funkcję PIP oraz POP na wejściu monitora lub realizowaną poprzez posiadany w NSSU system integracji sal operacyjnych? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 156
Pytania do przedmiotu zamówienia - Część 4 
pkt 3, ppkt 25, załącznik 1a, część 4, pozycja 1 i 2 

Czy Zamawiający dopuści wózek endoskopowy ze zintegrowaną półką na insuflator CO2? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 157
Pytania do przedmiotu zamówienia - Część 4 

pkt 3, ppkt 33, załącznik 1a, część 4, pozycja 1 i 2 

Prosimy o rezygnację z wymogu oferowania zaworu CO2/woda. 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ten wymóg.

Pytanie 158
Pytania do przedmiotu zamówienia - Część 4 
pkt 3, ppkt 32-41, załącznik 1a, część 4, pozycja 1 i 2 

Prosimy o odstąpienie wymogu oferowania insuflatora dwutlenku węgla spełniającego wymagania minimalne w punktach 32-36 oraz pompy płuczącej z parametrami minimalnymiw punktach 38-41, z uwagi na odmienne zastosowanie sprzętu tzn. do zabiegów w pracowni endoskopii. W to miejsce prosimy o możliwość zaoferowania insuflatora laparoskopowego spełniającego parametry 55-60 oraz pompy laparoskopowej - parametr 70.
Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający wykreśla te wymogi.

Pytanie 159
Pytania do przedmiotu zamówienia - Część 4 

pkt 32, załącznik 1a, część 4, pozycja 1 

Prosimy o dopuszczenie monitora bez zasilacza wbudowanego w obudowę. 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ten punkt.
Pytanie 160

Pytania do przedmiotu zamówienia - Część 4 

pkt 100, załącznik 1a, część 4, pozycja 2 

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie sondy litotryptora hybrydowego, średnica 3,40 mm (10,2 Fr). Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 161

Pytania do przedmiotu zamówienia - Część 4 

pkt 100 zał 1a część 4 

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie sondy litotryptora hybdrydowego, średnica 3,40 mm (10,2 Fr). Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 162
Pytania do przedmiotu zamówienia - Część 4 
pkt 205-208 zał 1a część 4 

Prosimy o odstąpienie od wymogu potwierdzenia grubości elektrod resekcyjnych bipolarnych, z powodu braku potwierdzenia tego parametru przez producenta. Zamawiający wymaga pętli 0,2 mm . Oferowane pętle spełniają pozostałe parametry SIWZ. 

Odpowiedź: tak. Zamawiający odstąpi, wystarczające jest potwierdzenie wykonawcy.
Zamawiający modyfikuje punkt 6.5.1.1 Specyfikacji, który otrzymuje brzmienie:

6.5.1.1. Materiały firmowe – np. foldery, katalogi, karty charakterystyki, instrukcja lub wyciąg z instrukcji, dokumentacja techniczna, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta lub dystrybutora lub wykonawcy – potwierdzające, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzające wszystkie oferowane parametry.

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem części zamówienia i punktu z załącznika nr 1a do specyfikacji, w którym został opisany potwierdzony parametr.

Pytanie 163
Pytania do przedmiotu zamówienia - Część 4 
pkt 5, 110 zał 1a część 4 

Czy Zamawiający poprzez zabezpieczenie połączeń mechanicznych okablowania wież z panelami zasilającymi dopuści sposób zamocowania wtyku zmniejszającego ryzyko przypadkowego rozłączenia 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 164
Dotyczy części 2 i 5 
Załącznik 1a Warunki gwarancji i serwisu Część 2 i 5 pkt 2: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie min. 8–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 165
Dotyczy części 2 i 5 
Załącznik 1a, część 2 i 5. Warunki gwarancji i serwisu pkt 5 oraz projekt umowy paragraf 11 pkt 6: Z uwagi na czas transportu sprzętu do siedziby autoryzowanego serwisu Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie okresu naprawy do 15 dni roboczych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 166
Dotyczy części 2 i 5 
Załącznik 1a, część 2 i 5. Warunki gwarancji i serwisu pkt 12 oraz 13 a także wzór umowy paragraf 5 pkt 3 i paragraf 10 pkt 2 i 3. Ze względu na złożoność oferowanych urządzeń oraz konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości w procedurach medycznych a także bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa pacjentów, pełne czynności diagnostyczne i serwisowe muszą być prowadzone przez wykwalifikowanych inżynierów serwisu, szkolonych regularnie w ośrodkach szkoleniowych producenta w zakresie oferowanych urządzeń i są opisane w pełnej instrukcji serwisowej urządzenia. Ponad to, regułą jest, że pełna dokumentacja serwisowa zawiera też dane zastrzeżone do wyłącznego użytku producenta aparatu czy też wykwalifikowanego personelu serwisowego i w związku z tym nie jest możliwa do udostępniania osobom trzecim. Czy w związku z powyższym Zamawiający w miejsce wymogu pozbawienia urządzeń kodów serwisowych i udostępnienia dokumentacji i lub oprogramowania serwisowego zgodzi się na dostarczenie dokumentacji serwisowej lub obsługowej zapewniającej podstawową diagnostykę urządzenia oraz wykonywanie drobnych napraw w zakresie opisanym w tej dokumentacji.
Odpowiedź: tak.
Zamawiający informuje, iż w zakresie części 1 i 4 § 10 ust. 3 wzoru umowy otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Wykonawca oświadcza, iż Sprzęt jest lub zostanie przez Wykonawcę pozbawiony wszelkich zabezpieczeń, w tym w szczególności haseł, kodów serwisowych, blokad serwisowych, które po upływie  gwarancji utrudniałyby Szpitalowi Uniwersyteckiemu dostęp m.in. do opcji serwisowych lub napraw Sprzętu przez inny niż Wykonawca podmiot lub wykonawca dostarczy dokumentację serwisową lub obsługową zapewniającą podstawową diagnostykę urządzenia oraz wykonywanie drobnych napraw w zakresie opisanym w dokumentacji
”
Pytanie 167
Dotyczy części 2 i 5 
Projekt umowy paragraf 11 pkt 5 Prosimy Zamawiającego o potraktowanie niedzieli jako dnia ustawowo wolnego od pracy, zgodnie z zapisami art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r o dniach wolnych od pracy. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację i jednocześnie informuje, iż zmianie uległa treść § 11 ust. 5 wzoru umowy, który otrzymał nowe następujące brzmienie:

„Wykonawca gwarantuje dostępność i realizację serwisu gwarancyjnego 24 godziny na dobę od poniedziałku do soboty, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy określonych w art. 1 pkt 1 lit. a-m ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. ”

Pytanie 168
Dotyczy części 2 i 5 
Projekt umowy paragraf 11 pkt 9 Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu na następujący: „(…) w przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tej samej usterki sprzętu Wykonawca (…)”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 169
Dotyczy części 2 i 5 
Projekt umowy paragraf 12 pkt 2 Czy Zamawiający pod pojęciem „koszt ubezpieczenia” rozumie ubezpieczenie sprzętu na czas instalacji i transportu do/z serwisu? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż Sprzęt winien być ubezpieczony na czas transportu. Zamawiający nie wymaga ubezpieczenia Sprzętu na czas transportu do/z serwisu.  
Pytanie 170
Dotyczy części 2 i 5 
Projekt umowy paragraf 14 pkt 1d Zgodnie z wymogiem dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy przekraczającej 5 dni roboczych o min identycznych parametrach lub lepszy, prosimy Zamawiającego o odstąpienie od naliczania kar umownych?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. / Zamawiający dokonuje modyfikacji § 11 ust. 6 i § 14 ust. 1 lit. d) wzoru umowy

Nowe brzmienie § 11 ust. 6 wzoru umowy: 

„Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy Sprzętu do 2 dni roboczych od momentu wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7. Jako „podjęta naprawa” liczy się obecność uprawnionego pracownika Wykonawcy przy uszkodzonym Sprzęcie, z zastrzeżeniem, iż Szpital Uniwersytecki dopuszcza, a Wykonawca zobowiązuje się zapewnić możliwość zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu. Czas zakończenia naprawy będzie wynosił do 10 dni roboczych od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7. W przypadku naprawy Sprzętu trwającej dłuższej niż 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Szpitalowi Uniwersyteckiemu w tym terminie Sprzętu zastępczego o parametrach takich samych lub lepszych niż Sprzęt będący przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem, że naprawa w przypadku dostarczenia Sprzętu zastępczego nie może trwać dłużej niż 30 dni od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7.”

Nowe brzmienie § 14 ust. 1 lit. d) wzoru umowy: 

„za nieterminową naprawę Sprzętu, wymianę Sprzętu lub wymianę części Sprzętu - w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy dzień zwłoki (w odniesieniu do części, której dotyczy naruszenie) chyba że Wykonawca dostarczy na czas naprawy lub przedłużającej się naprawy sprzęt zastępczy, o którym mowa w § 11 ust. 6”

Pytanie 171
Dotyczy części 2 i 5 
Dot. Załącznika nr 1a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie klasy wyrobu na etapie wezwania do dokumentów? 
Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest podać klasę wyrobu medycznego na pierwszej stronie załącznika nr 1a stanowiącego ofertę, nie jest możliwe podanie klasy na etapie wezwania do złożenia dokumentów.
Pytanie 172
Dotyczy części 2 i 5 
dotyczy zapisów umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do umowy) - pytanie do § 2 ust. 2 i 3: 

Czy na podstawie niniejszej umowy Zamawiający przewiduje przetwarzanie danych wrażliwych tj. danych pacjentów (stan zdrowia, wyniki badań itp.)? 

Jeżeli będą przekazywane dane pacjenta prosimy o doprecyzowanie tego faktu w załączniku nr 2 do umowy w pkt. 3. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych dotyczących pacjentów w związku z realizacją przedmiotu umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dla uniknięcia wątpliwości zmianie ulegają § 2 ust. 2 i ust. 3 wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3 do wzoru umowy), które otrzymują następujące brzmienie:

2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową Powierzenia, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”), oraz krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych, a także innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dane będą przetwarzane.

3. Administrator Danych, na podstawie art. 28 RODO powierza Podmiotowi Przetwarzającemu do przetwarzania, a Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy Głównej oraz przez okres obowiązywania Umowy Głównej.

Pytanie 173

Dotyczy części 2 i 5 

dotyczy zapisów umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do umowy) - pytanie do § 4 ust. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu zgłoszenia naruszenia z 24 h do 36h ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że § 4 ust. 5 wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3 do wzoru umowy) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

5. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 36 godzin od jego wystąpienia, zawiadomić Administratora Danych o wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy Powierzenia, zgodnie z art. 33 RODO. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest zgłosić drogą mailową pod adres: dane.osobowe@su.krakow.pl.
Pytanie 174
Dotyczy części 2 i 5 
Pyt. 11 dotyczy zapisów umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do umowy) - pytanie do § 4 ust. 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do zapisu zastrzeżenia, że udostępnienie informacji i dokumentów o których mowa w przedmiotowym ustępie nastąpi wyłącznie w zakresie w jakim dotyczą one powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie § 4 ust. 8 umowy powierzenia przetwarzania danych Podmiot przetwarzający będzie zobowiązany do dostarczania wyjaśnień, dokumentów i zapisów dotyczących wyłącznie przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego do przetwarzania na podstawie niniejszej umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dla uniknięcia wątpliwości zmianie ulega § 4 ust. 8 wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3 do wzoru umowy), który otrzymuje następujące brzmienie:

8. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia Administratorowi Danych wszelkiej niezbędnej pomocy podczas kontroli organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się w szczególności do udostępnienia dokumentów i zapisów, umożliwienia wglądu w informacje przechowywane na nośnikach danych i w systemach informatycznych oraz udzielania Administratorowi Danych stosownych do przedmiotu kontroli wyjaśnień - w zakresie dotyczącym danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie Umowy Powierzenia.
Pytanie 175
Dotyczy części 2 i 5 
dotyczy zapisów umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do umowy) - pytanie do § 4 ust. 9 

Czy Zamawiający może określić maksymalny termin wykonania czynności, o których mowa w ustępie 8 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 176
Dotyczy części 2 i 5 
dotyczy zapisów umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do umowy) - pytanie do § 5 ust. 1 pkt. b) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby audytor, o którym mowa w przedmiotowym pkt. podpisał oświadczenie o zachowaniu poufności ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 177

Dotyczy części 2 i 5 

dotyczy zapisów umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do umowy) - pytanie do § 5 ust. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie poprzez „… a także zostały wcześniej przekazane do zapoznania w postaci sprawozdania z przeprowadzonej kontroli z możliwością zgłaszania zastrzeżeń (wyrażenia własnego stanowiska) przez Podmiot przetwarzający.”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 178
Dotyczy części 2 i 5 

dotyczy zapisów umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do umowy) - pytanie do § 7 ust. 1 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu poprzez wskazanie, że przedmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność wynikającą tylko i wyłącznie przetwarzania danych osobowych? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 7 ust. 1 wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3 do wzoru umowy), który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Podmiot Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez osobę, której dane dotyczą lub Administratora Danych w wyniku przetwarzania danych osobowych w sposób niezgodny z zapisami niniejszej Umowy Powierzenia, RODO oraz krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych, a także innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dane będą przetwarzane, w tym w szczególności za niezgodne z treścią Umowy Powierzenia udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych.
Pytanie 179
Dotyczy części 2 i 5 
Dot. Załącznika nr 1a Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności podania klas wyrobów medycznych na etapie składania ofert i wyrazi zgodę na ich określenie na etapie wezwania poprzez złożenie deklaracji zgodności z oznaczeniem klasy lub w przypadku braku określenie klasy w dokumencie dopuszczającym poprzez oświadczenie wykonawcy? 
Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest podać klasę wyrobu medycznego na pierwszej stronie załącznika nr 1a stanowiącego ofertę, nie jest możliwe podanie klasy na etapie wezwania do złożenia dokumentów.
Pytanie 180
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 
Celem zachowania konkurencyjności ofert i umożliwienia złożenia ofert więcej niż jednemu Wykonawcy prosimy Zamawiającego o wyłączenie do osobnego pakietu części „System endoskopowy”, „komplet nr 2” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 181
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 
dot. pkt 2 Wymagania minimalne parametr „procesor wideo wysokiej rozdzielczości 1080P. 
Zwracamy się z uprzejmą prośba o wyjaśnienie czy zgodnie z opisem zawartym w wymaganiach szczegółowych Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu pracującego w technologii 4K t.j. w rozdzielczości 4096x2160? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. 2 opisuje wyłącznie wymagania minimalne. Opisane w pytaniu rozwiązanie spełnia oczekiwania Zamawiającego.
Pytanie 182
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 
dot. pkt 2 Wymagania minimalne parametr „funkcja redukcji szumów trój-wymiarową, odpowiedzialną za lepszą jakość obrazu szczególnie podczas wykorzystania funkcję obrazowania w wąskim paśmie światła” 

Czy Zamawiający w miejsce „funkcji redukcji szumów trójwymiarową…” dopuści zaoferowanie automatycznego wzmocnienia obrazu AGC z opcją regulacji - funkcja elektronicznego rozjaśnienia obrazu endoskopowego z redukcją szumu (3dB-27dB)? 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ten wymóg.
Pytanie 183

Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 

dot. pkt 2 Wymagania minimalne parametr 6, 7, 8. 

Czy Zamawiający dopuści zestaw obsługujący jedynie głowice pracującą w standardzie 4K? 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ppkt. 6, natomiast w pkt 7 i 8 dopuści opisane rozwiązanie
Pytanie 184
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 
dot. pkt 2 Wymagania minimalne parametr 11 

Czy Zamawiający dopuści zestaw bez możliwości opisu badania i danych pacjenta z klawiatury procesora? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 185
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 
dot. pkt 2 Wymagania minimalne parametr 12 

Czy Zamawiający dopuści zestaw posiadający 3 stopnie wzmocnienia obrazu dla obrazowania w świetle białym oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 186
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 
dot. pkt 2 Wymagania minimalne parametr 13 

Czy Zamawiający odstąpi od tego wymogu ? 
Odpowiedź: Nie, procesor powinien być kompatybilny z różnymi typami przyłączy endoskopów

Pytanie 187
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 
dot. pkt 2 Wymagania minimalne parametr 14 

Czy Zamawiający dopuści zestaw bez konwertera złącz z przewodem do podłączenia do wideoprocesora ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 188
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 
dot. pkt 2 Wymagania minimalne parametr 16 

Czy Zamawiający dopuści zestaw ze źródłem światła Xenon? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 189
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 
dot. pkt 2 Wymagania minimalne parametr 18 

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostępnego trybu oświetlenia transiluminacyjnego, pozwalającego na łatwe wytwarzanie gastrostromii endoskopowej 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wykreśli ten punkt.
Pytanie 190
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 
dot. pkt 2 Wymagania minimalne parametr 20 

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania zintegrowanej pompy powietrza. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wykreśli ten punkt.

Pytanie 191

Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 

dot. pkt 2 Wymagania minimalne parametr 21, 22. 

Prosimy o uszczegółowienie czy Zamawiający wymaga aby oferowany monitor współpracował z opisanym procesorem t.j. działał w technologii 4K ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga
Pytanie 192
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 
dot. pkt 2 Wymagania minimalne parametr 25 

Czy Zamawiający dopuści wózek endoskopowy ze zintegrowaną półką na insuflator CO2? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 193
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 
dot. pkt 2 Wymagania minimalne parametr 30-40 

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu oferowania insuflatora CO2 oraz pompy płuczącej endoskopowej wraz z akcesoriami? 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wykreśla te pozycje.
Pytanie 194
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 
dot. pkt 11 ( monitor 4K) 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje monitor z wejściami wejście 4K 4x3G-SDI? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 195
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 
dot. pkt 12 ( monitor 4K) 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje monitor z wejściami wyjście 4K 4x3G-SDI? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 196
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 
dot. pkt 15 ( sterownik kamery ) 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje sterownik kamery wyposażony w wyjścia cyfrowe: Wyjścia cyfrowe (4.-wtykowe) 2x 3G/HD-SDI oraz 2xSDI transmitujące sygnał 4096x2160? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.
Pytanie 197
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 
dot. pkt 17, 18 ( sterownik kamery ) 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje procesor bez portów USB? 
Odpowiedź: Tak, ale wprowadzi punktację preferując pierwotne rozwiązanie.
Pytanie 198
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 
dot. pkt 19 (sterownik kamery) 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje procesor z możliwością zapisu zdjęć i filmów na zewnętrznych urządzeniach bez możliwości zapisu w pamięci PenDrive? 
Odpowiedź: Tak, ale wprowadzi punktację preferując pierwotne rozwiązanie.

Pytanie 199
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 
dot. pkt 23 ( sterownik kamery ) 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje procesor wyposażony w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego podłączenia i komunikacji z oferowanym źródła światła Xenon 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 200
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 
dot. pkt 24 ( sterownik kamery ) 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje sterownik z funkcją wyświetlania ustawionego poziomu intensywności światła oferowanego źródła światła Xenon na ekranie sterownika 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 201
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 
dot. pkt 25 ( sterownik kamery ) 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje sterownik kamery z funkcja manualnej zmiany poziomu intensywności światła przez użytkownika w oferowanym źródle światła Xenon bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 202
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 
dot. pkt 26 ( sterownik kamery ) 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje sterownik z funkcją automatycznej regulacji intensywności światła w oferowanym źródle światła Xenon przez sterownik kamery 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 203
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 
dot. pkt 29, 30 ( sterownik kamery ) 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje sterownik kamery posiadający tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowo/ optyczny filtr pozwalający na różnicowanie struktur tkankowych i unaczynienia 
Odpowiedź: Zmawiający dopuszcza.
Pytanie 204
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 
dot. pkt 32 ( sterownik kamery ) 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje sterownik bez opisanej funkcji? 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmieni ten parametr z granicznego na punktowany.
Pytanie 205
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 
dot. pkt 36,37( sterownik kamery ) 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje sterownik bez możliwości wpisywania i zapamiętywania danych pacjenta?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmieni każdy parametr z granicznego na punktowany.
Pytanie 206
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 
dot. pkt 38 , 39 ( sterownik kamery ) 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje sterownik kamery posiadający możliwość zapisu 10 profili użytkownika bez możliwości ich exportu i importu do/z pamięci pendrive?. 
Odpowiedź: Tak, ale wyżej oceni pierwotne rozwiązanie.
Pytanie 207
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 
dot. pkt 41 (sterownik kamery ) 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje sterownik kamery posiadający dotykowy ekran pozwalający na dostęp do funkcji z „brudnej” strefy ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 208
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 
dot. pkt 43, 44, 45 ( sterownik kamery ) 

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że: pkt. 44 jest tylko parametrem punktowanym, więc istnieje już możliwość zaoferowania aparatu bez tej funkcji. W przypadku punktów 43 i 45 Zamawiający zmieni je na parametry punktowane.
Pytanie 209
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 
dot. pkt 51, 52 ( głowica kamery) 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje głowicę bez możliwości zaprogramowania 2 funkcji pod jednym przyciskiem ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 210
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 
dot. pkt 53 (głowica kamery ) 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje głowicę o masie 280 g? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 211
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 
dot. pkt 56 , 57( źródło światła ) 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje źródło światła Xenon ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 212
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 
dot. pkt 58 (źródło światła ) 

Czy Zamawiający dopuści źródło światła Xenon bez konieczności potwierdzania tego parametru. 

Odpowiedź: Tak. Wystarczające będzie potwierdzenie wykonawcy.
Zamawiający modyfikuje punkt 6.5.1.1 Specyfikacji, który otrzymuje brzmienie:

6.5.1.1. Materiały firmowe – np. foldery, katalogi, karty charakterystyki, instrukcja lub wyciąg z instrukcji, dokumentacja techniczna, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta lub dystrybutora lub wykonawcy – potwierdzające, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzające wszystkie oferowane parametry.

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem części zamówienia i punktu z załącznika nr 1a do specyfikacji, w którym został opisany potwierdzony parametr.

Pytanie 213
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 
dot. pkt 60 (źródło światła ) 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje źródło światła o żywotności 500 h? 
Odpowiedź: Tak, ale wyżej będzie oceniał pierwotne rozwiązanie.
Pytanie 214
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 
dot. pkt 61 (źródło światła ) 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który źródło światła wyposażone w przyciski na przednim panelu służące do obsługi funkcji 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 215
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji, Część 2 – system endoskopowy (na sale operacyjne neurochirurgii) – 2 kpl 

dot. pkt 62 (źródło światła ) 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje źródło światła wyposażony we wskaźnik graficzny wyświetlający poziom intensywności światła?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 216
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że sprzęt zawarty w pozycji 1 ma być tak skonfigurowany, żeby realizował funkcje parametrów minimalnych opisanych w pkt 2 oraz funkcje szczegółowe opisane w punktach 6-82 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zmodyfikował opis w pkt. 2 i ma on aktualnie charakter informacyjny, nie graniczny. Zaoferowany i opisany przez wykonawcę w pkt. 2 zestaw ma zagwarantować spełnienie szczegółowych funkcji opisanych w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia
Pytanie 217
Pytania dotyczące załącznika nr 1a do specyfikacji Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 szt. i zestaw do endoskopii operacyjnej zatok – 1 szt. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności asortymentowych między parametrami minimalnymi umieszczonymi w punkcie 2 a parametrami zawartymi w dalszej części załącznika. Wyszczególnione urządzenia nie są ze sobą tożsame i zakres ich wykorzystania jest zupełnie różny.  
Odpowiedź: Zamawiający koryguje rozbieżności w opisie poprzez usunięcie pkt. 83-105 i jednocześnie informuje, że zestaw nr 2 stanowią ostatecznie pozycje 396-417 
Pytanie 218
Pytania do: Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 5 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 6 
Pytania do pkt. 2 
Czy zamawiający dopuści zamiast „funkcja obrazowania w wąskim pasmie światła realizowana metodą optyczno-cyfrową” i „ wyposażone w filtr pozwalającym obrazować w wąskim paśmie światła, aby umożliwić dokładniejszą obserwację zmian nowotworowych” funkcje cyfrowego podbicia koloru czerwonego w celu lepszego rozróżnienia struktur tkankowych? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 219
Pytania do: Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 5 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 6 
Pytania do pkt. 2 
Czy zamawiający dopuści zamiast podłączenia głowicy SD możliwość podłączenia głowic HD i wideolaparoskopu 3D ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 220
Pytania do: Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 5 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 6 
Pytania do pkt. 2 
Czy zamawiający wymaga do zestawów laparoskopowych nr 5 i 6 wózka endoskopowego wraz z wyposażeniem jeśli docelowo montaż zestawów nr 5 i 6 odbędzie się na zamontowanych na salach kolumnach i wysięgnikach do monitorów? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oba te rozwiązania jako równoważne.
Pytanie 221
Pytania do: Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 5 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 6 
Pytania do pkt. 2 
Czy zamawiający zamiast „funkcja redukcji szumów trój-wymiarową, odpowiedzialną za lepszą jakość obrazu szczególnie podczas wykorzystania funkcję obrazowania w wąskim pasmie światła” dopuści rozwiązania polepszające widoczność miejsca operowanego: likwidacja martwych pikseli, redukcja szumów i dynamiczny kontrast, funkcja realizowana bez ingerencji użytkownika? 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ten wymóg
Pytanie 222
Pytania do: Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 5 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 6 
Pytania do pkt. 2 
Czy zamawiający dopuści funkcje wyostrzenia obrazu realizowaną w poziomach -5 do 5 , z możliwością regulacji z poziomu głowicy kamery? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 223
Pytania do: Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 5 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 6 
Pytania do pkt. 2 
Czy zamawiający zamiast „funkcja wstępnego zamrożenia obrazu, pozwalająca otrzymać lepszej jakości zdjęć” dopuści funkcje zamrożenia obrazu w celu podglądu zdjęcia, dostępną z poziomu archiwizatora? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 224
Pytania do: Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 5 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 6 
Pytania do pkt. 2 
Czy zamawiający dopuści wyświetlanie komunikatów procesora z zastosowaniem jednej uniwersalnej czcionki? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 225

Pytania do: Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 5 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 6 

Pytania do pkt. 2 

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie podłączania wideolaparoskopu bez potrzeby podłączania dodatkowego konwertera złącz? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 226
Pytania do: Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 5 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 6 
Pytania do pkt. 2 
Czy zamawiający dopuści insuflator z dodatkową opcją oddymiania pola operacyjnego i funkcją automatycznej desuflacji , bez zaworu CO2/woda, sterowanie z poziomu ekranu dotykowego? 
Odpowiedź: Tak., Zamawiający usuwa te wymogi.
Pytanie 227
Pytania do: Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 5 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 6 
Pytania do pkt. 2 
Czy zamawiający dopuści pompę która zamiast dużego, autoklawowalnego 2L pojemnika na wody sterylnej ma możliwością podłączania jednorazowych worków z płynem infuzyjnym, sterowaną z poziomu instrumentu ssąco płuczącego lub opcjonalnie z pilota zdalnego sterowania?
Odpowiedź: Tak., Zamawiający usuwa te wymogi.

Pytanie 228
Pytania do: Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 5 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 6 
Pytania do pkt. 2 
Czy zamawiający dopuści zamiast „funkcja Clone Out umożliwiająca wysyłanie obrazu PIP i POP na wyjściu monitora” funkcje wyświetlania PIP i POP na monitorze operacyjnym. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 229
Pytania do: Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 5 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 6 

Pytania do pkt. 2 

Czy zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania zintegrowanej pompy powietrznej 
z uwagi na to, że opisane urządzenie nie ma zastosowania w procedurze laparoskopii? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający usuwa te wymogi.

Pytanie 230
Pytania do: Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 5 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 6 
Pytania do pkt. 2 
Czy zamawiający odstąpi od zapisu” dostępny tryb oświetlenia transiluminacyjnego, pozwalający na łatwe wytwarzanie gastrostromii endoskopowej” z uwagi na to, że opisany tryb nie ma zastosowania w procedurze laparoskopii? 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający usuwa te wymogi.

Pytanie 231
Pytania do: Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 5 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 6 
Pytania do pkt. 2 
Czy zamawiający dopuści zamiast „możliwość opisu badania i danych pacjenta z klawiatury procesora” możliwość opisu z pozycji monitora dotykowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 232
Pytania do: Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 5 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 6 
Pytania do pkt. 2 
Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania przez insuflator funkcji „szybką rezorpcja gazu w jelitach” z uwagi na to, że opisane funkcjonalności dotyczą insuflatora dedykowanego do badań i procedur endoskopowych z zakresu gastroenterologii, a nie laparoskopii i nie będą miały zastosowania praktycznego w zakresie SYSTEMU ENDOSKOPOWEGO NR 5 i 6.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający usuwa te wymogi.

Pytanie 233

Pytania do: Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 5 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 6 

Pkt. 369 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor o następujących parametrach: 
Monitor medyczny 2D/3D o przekątnej 31,5 cala, z ekranem antyrefleksyjnym, rozdzielczość 1920 x 1080 pixeli, Format 16:9, 2 wejścia 3G-SDI (lewe i prawe), 2 wejście DVI-D, mocowanie vessa 200 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 234
Pytania do: Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 5 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 6 
Pkt. 369, 436 Czy zamawiający przewiduje montaż monitorów 3D i 4K na wysięgnikach przysufitowych? Jeśli tak to jaka ilość wysięgników będzie dostępna? 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje takiego rozwiązania.
Pytanie 235
Pytania do: Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 5 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 6 
Pkt. 376, 443 Czy zamawiający przewiduje montaż monitorów do obsługi systemu archiwizacji (monitor 21,5’’) na kolumnie sprzętowej, na dedykowanym wysięgniku dostarczonym przez producenta kolumn? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.
Pytanie 236
Pytania do: Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 5 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 6 
Pkt. 413, 480 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania klipsownicę o długości 330 mm?. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 237
Pytania do: Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 5 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 6 
Pkt 369, 436 Czy Zamawiający dopuści do ewentualnego zaoferowania dodatkowych monitorów 
(2D/3D, 4K) np. w celu poprawy ergonomiczności pracy i dostosowanie wizji do każdego rodzaju 
zabiegu?. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 238
Pytania do: Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 5 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 6 
Pkt.379, 446 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania światłowód o parametrach : średnica 
4,8mm, długość 2,5m, autoklawowalny, zgodny ze standardem Full HD – 2 kpl. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 239
Pytania do: Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 5 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 6
Warunki Gwarancji i Serwisu 
 Pkt.12 Zapis, proponowany przez Zamawiającego do umowy spowodowałby, że uzyska on pełny dostęp do ingerencji w urządzenia będące przedmiotem postępowania, a co za tym idzie wytwórca utraci pewność, że urządzenia, za które ponosi on prawną odpowiedzialność nie ulegają modyfikacją a czynności związane z obsługa techniczną (przeglądy, naprawy) wykonywane są w sposób właściwy. Z tego też powodu pełna odpowiedzialność za występowanie incydentów medycznych zostanie zdjęta z wytwórcy i przejmie ją użytkownik – podmiot dokonujący ingerencji w urządzenie. Producent w okresie pogwarancyjnym nie przewiduje udzielania kodów dostępu do oprogramowania serwisowego podmiotom zewnętrznym ( poza autoryzowanym serwisem „…”* ). 

Należy zwrócić uwagę, że wszelkie naprawy czy przeglądy pogwarancyjne, powinny być wykonywane przez przeszkolonych pracowników autoryzowanego serwisu. Natomiast w trakcie instalacji pracownik serwisu może przeszkolić służby szpitalne z obsługi oraz reagowania na sytuacje awaryjne jak również przekazać im podstawowe informacje z zakresu diagnostyki i identyfikacji błędów. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od tego wymogu lub zmianę zapisu. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na specjalistyczny charakter sprzętu, we wszystkich częściach oczekuje dostępu do dokumentacji serwisowej lub obsługowej zapewniającej podstawową diagnostykę urządzenia oraz wykonywanie drobnych napraw w zakresie opisanym w tej dokumentacji
Pytanie 240
Pytania do: Część 1 – system endoskopowy (na sale operacyjne chirurgii ogólnej) – 6 kpl. - SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 5 oraz SYSTEM ENDOSKOPOWY NR 6
Warunki Gwarancji i Serwisu 
 Pkt.13 Wnioskujemy o odstąpienie od obowiązku dostarczenia dokumentacji serwisowej. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich dokumentów technicznych tj. instrukcji obsługi, karty gwarancyjnej, paszportu technicznego oraz podstawowych informacji technicznych. 
Instrukcja serwisowa stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. (…)* jest jedynym autoryzowanym serwisem firmy (…)* w Polsce i nie jest upoważniony do udostępniania instrukcji serwisowych, ponadto art. 11. ust. 4 ustawy wiążąco wskazuje co stanowić może tajemnicę przedsiębiorstwa cyt.: "Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa,co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności." 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na specjalistyczny charakter sprzętu, we wszystkich częściach oczekuje dostępu do dokumentacji serwisowej lub obsługowej zapewniającej podstawową diagnostykę urządzenia oraz wykonywanie drobnych napraw w zakresie opisanym w tej dokumentacji.
*źródło zapytania zostało usunięte zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
Pytanie 241
Dot. załącznika 1a - część 1 lp. 5 System endoskopowy 1 i 2 
W związku z faktem, że w zestawach 3,4,5 i 6 wymagane jest instrumentarium do wykonywania zabiegów, a którego brak jest w zestawie 1 i 2, prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga stosownego oprzyrządowania, które pozwoli na prowadzenie procedur medycznych zgodnie z przeznaczeniem zestawów 1 i 2. 
Poniżej przedstawiamy niezbędne zestawienie dla jednego zestawu: 
Lp. ZESTAW NARZĘDZI 
1 Kleszczyki chwytające, bipolarne typu Johann 
2 Kleszczyki preparacyjne, bipolarne typu Maryland 
3 Kleszczyki chwytające, atraumatyczne 
4 Kleszczyki chwytające typu Babcok, 
5 Kleszczyki chwytające typu klincz 
6 Nożyczki laparoskopowe typu Metzenbaum 
7 Kleszczyki chwytające typu "Claw" 
8 Kleszczyki chwytające typu CBD 
9 Haczyk laparoskopowy monopolarny 
10 Elektroda typu łyżeczka 
11 Tuba ssąco-płucząca 
12 Uchwyt (rączka) do tuby ssąco-płuczącej 
13 Igła Veress'a 
14 Tuba trokara 
15 Ostrze trokara 13mm 
16 Tuba trokara 11mm 
17 Ostrze trokara 11mm 
18 Tuba redukcyjna 
19 Tuba trokara, 5,5mm 
20 Ostrze trokara 5,5mm 
21 Kabel monopolarny do narzędzi 
22 Kabel bipolarny do narzędzi 
23 Wkład kontenera do sterylizacji do narzędzi 
24 Kontener do sterylizacji 
25 Klipsownica laparoskopowa 
26 Imadło laparoskopowe 
27 Kleszczyki preparacyjne typu Maryland 
28 Kleszczyki chwytające typu Johann 

Jednocześnie prosimy Zamawiającego o podanie ilości dla systemu endoskopowego nr 1 i nr 2. 
Odpowiedź: Zamawiający uzupełni wymogi poprzez dodanie do opisu szczegółowej listy narzędzi (patrz: zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia, punkty 497-525)
Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje specyfikacje:

1) w Opisie przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji) Tabele wycen otrzymują następujące brzmienie:

W zakresie części 1:

	Przedmiot:   System endoskopowy (tor wizyjny + osprzęt) – 6 kpl.

	Cena jednostkowa    

brutto wraz z dostawą (zł)
	Ilość kompletów sprzętu
	Cena jednostkowa wraz z dostawą x ilość kompletów sprzętu (zł)

	Komplet nr 1:
	
	1
	

	Komplet nr 2:
	
	1
	

	Komplet nr 3:
	
	1
	

	Komplet nr 4:
	
	1
	

	Komplet nr 5:
	
	1
	

	Komplet nr 6:
	
	1
	

	A: Suma cen brutto kompletów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6  wraz z dostawą (zł)
	

	B: Cena brutto instalacji i uruchomienia sprzętu (zł)
	

	C: Cena brutto szkoleń (zł)
	

	A+B+C: Cena brutto oferty (zł)
	


W zakresie części 2:

	Przedmiot:   System endoskopowy (tor wizyjny + osprzęt) – 2 kpl.

	Cena jednostkowa    

brutto wraz z dostawą (zł)
	Ilość kompletów sprzętu
	Cena jednostkowa wraz z dostawą x ilość kompletów sprzętu (zł)

	Komplet nr 1:
	
	1
	

	Komplet nr 2:
	
	1
	

	A: Suma cen brutto kompletów nr 1, 2 wraz z dostawą (zł)
	

	B: Cena brutto instalacji i uruchomienia sprzętu (zł)
	

	C: Cena brutto szkoleń (zł)
	

	A+B+C: Cena brutto oferty (zł)
	


W zakresie części 3:

	Przedmiot:   System endoskopowy (tor wizyjny + osprzęt) – 2 kpl.

	Cena jednostkowa    

wraz z dostawą brutto (zł)
	Ilość kompletów sprzętu
	Cena jednostkowa wraz z dostawą x ilość kompletów sprzętu (zł)

	Komplet nr 1:
	
	1
	

	Komplet nr 2:
	
	1
	

	A: Suma cen brutto kompletów nr 1, 2 wraz z dostawą (zł)
	

	B: Cena brutto instalacji i uruchomienia sprzętu (zł)
	

	C: Cena brutto szkoleń (zł)
	

	A+B+C: Cena brutto oferty (zł)
	


W zakresie części 4:

	Przedmiot:   System endoskopowy (tor wizyjny + osprzęt) – 4 kpl.

	Cena jednostkowa    

wraz z dostawą brutto (zł)
	Ilość kompletów sprzętu
	Cena jednostkowa wraz z dostawą x ilość kompletów sprzętu (zł)

	Pozycja nr 1 Komplet nr 1:
	
	1
	

	Pozycja nr 1 Komplet nr 2:
	
	1
	

	Pozycja nr 2

Komplet nr 1:
	
	1
	

	Pozycja nr 2

Komplet nr 2:
	
	1
	

	A: Suma cen brutto kompletów Pozycji nr 1 (komplet nr 1 i nr 2) oraz Pozycji nr 2 (komplet nr 1 i nr 2) wraz z dostawą (zł)
	

	B: Cena brutto instalacji i uruchomienia sprzętu (zł)
	

	C: Cena brutto szkoleń (zł)
	

	A+B+C: Cena brutto oferty (zł)
	


W zakresie części 5:

POZYCJA 1 ORAZ POZYCJA 2 
Tabela wyceny:

	Przedmiot:   Zestaw do endoskopii operacyjnej  (FESS) – 2 1 szt. oraz  Zestaw do endoskopii operacyjnej  zatok – 1 2 szt.

	Cena jednostkowa    

wraz z dostawą brutto (zł)
	Ilość zestawów sprzętu
	Cena jednostkowa wraz z dostawą x ilość zestawów sprzętu (zł)

	Pozycja nr 1 Zestaw nr 1:
	
	1
	

	Pozycja nr 1 Zestaw nr 2:
	-------------------------------
	1
	------------------------------------------------------

	Pozycja nr 2
Zestaw nr 1:
	
	1
	

	Pozycja nr 2 Zestaw nr 2:
	
	1
	

	A: Suma cen brutto zestawów Pozycji nr 1 (zestaw nr 1 i nr 2) oraz Pozycji nr 2 (zestaw nr 1 i nr 2) wraz z dostawą (zł)
	

	B: Cena brutto instalacji i uruchomienia sprzętu (zł)
	

	C: Cena brutto szkoleń (zł)
	

	A+B+C: Cena brutto oferty (zł)
	


W zakresie części 6:

	Przedmiot:   System wspomagania chirurgii nawigowanej obrazem - pozycjoner optyki – 2 szt.

	Cena jednostkowa    

wraz z dostawą brutto (zł)
	Ilość sztuk sprzętu
	Cena jednostkowa wraz z dostawą x ilość sztuk sprzętu (zł)

	Sprzęt
	
	2
	

	A: Cena brutto sprzętu wraz z dostawą (zł)
	

	B: Cena brutto instalacji i uruchomienia sprzętu (zł)
	

	C: Cena brutto szkoleń (zł)
	

	A+B+C: Cena brutto oferty (zł)
	


2) w Opisie przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji) tabela w zakresie Części 2 otrzymuje następujące brzmienie:
	
	System endoskopowy (tor wizyjny + osprzęt) – 2 kpl.

	
	System endoskopowy nr 1
	System endoskopowy nr 2

	Nazwa i typ
	
	

	Producent
	
	

	Kraj produkcji
	
	

	Rok produkcji
	
	

	Klasa wyrobu medycznego
	
	


3) w Opisie przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji) nazwa w zakresie Części 5 otrzymuje następujące brzmienie:

Część 5 – zestawy do endoskopii operacyjnej (FESS) – 2 1 szt. i zestawy do endoskopii operacyjnej zatok – 1 2 szt.

4) w Opisie przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji) tabela w zakresie Części 5 otrzymuje następujące brzmienie:

POZYCJA 1

	
	Zestaw do endoskopii operacyjnej  (FESS) – zestaw nr 1 – 1 szt.
	Zestaw do endoskopii operacyjnej  (FESS) – zestaw nr 2 – 1 szt.

	Nazwa i typ
	
	----------------------------------------------------------

	Producent
	
	----------------------------------------------------------

	Kraj produkcji
	
	----------------------------------------------------------

	Rok produkcji
	
	----------------------------------------------------------

	Klasa wyrobu medycznego
	
	----------------------------------------------------------


POZYCJA 2

	
	Zestaw do endoskopii operacyjnej  zatok – 1szt.
	Zestaw do endoskopii operacyjnej  (FESS) – zestaw nr 2 – 1 szt.

	Nazwa i typ
	
	

	Producent
	
	

	Kraj produkcji
	
	

	Rok produkcji
	
	

	Klasa wyrobu medycznego
	
	


5) Punkt 12.4 Specyfikacji w zakresie części 5 otrzymuje następujące brzmienie:
W zakresie części 5:

Cena brutto oferty składa się z następującej sumy: A+B+C:

A: Suma cen brutto zestawów Pozycji nr 1 (zestaw nr 1 i nr 2) oraz Pozycji nr 2 (zestaw nr 1 i nr 2)  wraz z dostawą

gdzie A = 

(cena jednostkowa za Pozycja nr 1 zestaw nr 1 brutto wraz z dostawą x ilość zestawów sprzętu) + (cena jednostkowa za Pozycja nr 1 zestaw nr 2 brutto wraz z dostawą x ilość zestawów sprzętu) + (cena jednostkowa za Pozycja nr 2 zestaw nr 1 brutto wraz z dostawą x ilość zestawów sprzętu) + (cena jednostkowa za Pozycja nr 2 zestaw nr 1 brutto wraz z dostawą x ilość zestawów sprzętu),

B: cena brutto instalacji i uruchomienia sprzętu,

C: cena brutto szkoleń
6) Punkt 6.5.1.2. Specyfikacji otrzymuje następujące brzmienie: 
6.5.1.2. Certyfikat lub Deklaracja zgodności CE dla oferowanych urządzeń/wyrobów – nie dotyczy w zakresie: Części 1 pkt. 179-182 oraz 297-300, Części 2 pkt. 65-68, Części 5 poz. 50-54, Części 4 pkt. 127-130.
7) Punkt 3.5 Specyfikacji otrzymuje następujące brzmienie:

3.5. Oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych. – nie dotyczy w zakresie części 1 pkt. 179-182 i 297-300 oraz 165 i 283, 208, 82, 83, części 4 pkt. 127-130, część 5 – pkt 38, 70 pkt. 75 i 155, 
8) Punkt 5 Formularza oferty (stanowiący załącznik 1 do specyfikacji) otrzymuje następujące brzmienie:
5. Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt jest wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 r. roku o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski – nie dotyczy 
w zakresie części 1 pkt. 179-182 i 297-300 oraz 165 i 283, 208, 82, 83, części 4 pkt. 127-130, część 5 – pkt 38, 70 pkt. 75 i 155, 

W załączeniu przekazuję: Formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji), Opis przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji), Wzór umowy (stanowiący załącznik 3 do specyfikacji), Załącznik nr 3 do wzoru umowy, uwzględniające wprowadzone zmiany.
Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 30.05.2019 r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2019 r. o godz. 11:30. Pozostałe informacje dotyczące składania 
i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
� Dotyczy części 1 i 4.


� Dotyczy części 1 i 4.





[image: image1.jpg]
64
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


          

[image: image2.jpg][image: image3.jpg]